Załącznik nr 5a do SWZ

Dotyczy postępowania na: „Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych (odczynników) oraz dzierżawą analizatorów hematologicznych dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne 
w Lubaniu sp. z o.o.”, nr post. ZP/08/2024

Opis przedmiotu zamówienia/analizatora

Pakiet Nr 1 – Odczynniki i analizator 3DIFF

| Analizator parametrów hematologicznych (1 sztuka) |
| --- |
| Nazwa aparatu |  |
| Producent |  |
| Model |  |
| Stan | nowy używany |
| Lp. | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wartość wymagana/ graniczna | PARAMETRY OFEROWANE | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, znak pisma: pytanie Nr __ |
| 1 | Analizator 3 diff jako autonomiczna jednostka, nie starszy niż 2018 rok, po przeglądzie. | TAK, podać |  |  |
| 2 | Analizator wyposażony w podajnik próbek krwi, umożliwiający automatyczne podanie co najmniej 20 próbek z rzędu, przystosowany do pracy z probówkami, które posiada Zamawiający tj. z zamkniętymi probówkami systemu Sarstedt, z funkcją mieszania próbek. | TAK, podać |  |  |
| 3 | Analizator zbudowany w oparciu o technologię trwałego zaworu obrotowego. | TAK |  |  |
| 4 | Analizator posiadający 4 tory pobierania próbek: tor podajnika automatycznego mieszającego i przekłuwającego próbki, tor mikrometody, do oznaczenia krwi włośniczkowej, tor pobrania z probówki otwartej, tor rozcieńczający próbkę. | TAK, podać |  |  |
| 5 | Automatyczne mycie igły pobierającej. | TAK |  |  |
| 6 | Automatyczna analiza minimum 18 parametrów morfologii krwi: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, PDW, MPV, LYM%, LYM, MID%, MID, GRAN%, GRAN, RDW, LPCR. | TAK, podać |  |  |
| 7 | Pomiar PLT eliminujący interferencje z RBC. | TAK |  |  |
| 8 | Wskaźnik anizocytozy oznaczany jako wartość procentowa i absolutna. | TAK |  |  |
| 9 | Możliwość oznaczania krwi rozcieńczonej w przypadku problemów z zagęszczeniem elementów morfotycznych, z automatycznym przeliczeniem rozcieńczenia na wartości krwi pełnej. | TAK |  |  |
| 10 | System flagowania wyników patologicznych. | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość zdefiniowania różnych zakresów referencyjnych dla płci, wieku pacjenta. | TAK |  |  |
| 12 | Maksymalnie 3 odczynniki do pracy rutynowej, podgląd stanu zużycia odczynników z poziomu menu analizatora. | TAK, podać |  |  |
| 13 | Wymagane są odczynniki bezcyjankowe. | TAK |  |  |
| 14 | KRYTERIUM OCENY OFERT: Analizator niewymagający codziennych procedur konserwujących. W przypadku odpowiedzi NIE należy podać częstość konserwacji w czasie pracy aparatu. | TAK - 10,00 pkt NIE - 0,00 pkt |  |  |
| 15 | Ekran ciekłokrystaliczny pozwalający na odczyt wyniku wraz z histogramami bez konieczności sporządzenia wydruku. | TAK |  |  |
| 16 | Wydruk wyniku wraz z histogramami dla RBC, WBC, PLT na drukarce laserowej. | TAK |  |  |
| 17 | Wbudowany system kontroli jakości z zastosowaniem analizy Levey-Jenningsa. Możliwość kontroli dla co najmniej 6 różnych materiałów kontrolnych, graficzne prezentowanie wyników kontroli jakości na ekranie oraz możliwość drukowania zbiorczych wyników (dziennych i miesięcznych itp.). | TAK |  |  |
| 18 | Wprowadzanie informacji o kalibratorach i materiale kontrolnym przy użyciu kodów kreskowych lub innego nośnika elektronicznego. | TAK |  |  |
| 19 | Analizator wyposażony w zewnętrzny czytnik kodów kreskowych. | TAK |  |  |
| 20 | Analizator przystosowany do pracy w systemie całodobowym. | TAK |  |  |
| 21 | KRYTERIUM OCENY OFERT: Oprogramowanie w języku polskim. | TAK - 10,00 pkt NIE - 0,00 pkt |  |  |
| 22 | Dwukierunkowa komunikacja z komputerem zewnętrznym. | TAK |  |  |
| 23 | Termin ważności odczynników nie może być krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty ich dostarczenia, a termin ważności krwi kontrolnej minimum 3 miesiące licząc od daty jej dostarczenia. | TAK |  |  |
| Gwarancja i Warunki dodatkowe |  |
| 24 | W ramach umowy Wykonawca zapewni podłączenie analizatorów do systemu informatycznego InfoMedica Zamawiającego | TAK |  |  |
| 25 | Gwarancja na całość systemu 36 miesięcy | Tak |  |  |
| 26 | Paszport, karta gwarancyjna, instrukcja w języku polskim dostarczona przy dostawie analizatora | Tak |  |  |
| 27 | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej całego zamówienia zgodnie z Projektem umowy, który stanowi załącznik Nr 4 do SWZ. | Tak |  |  |

UWAGI:

- Parametry określone jako „TAK” i „TAK, podać” są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź „NIE”.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy, że wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

Informacje dotyczące poz. Nr 4 Załącznika Nr 2 do SWZ (Tabela Nr 1)

Aby uniknąć pomyłki przy wypełnianiu Załącznika Nr 2 do SWZ Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca w pierwszej kolejności wypełnił Tabelę Nr 2 Załącznika Nr 2 do SWZ dotyczącą części zużywalnych, a następnie uzyskaną sumę przeniósł do pozycji Nr 4 Tabeli Nr 1 Załącznika Nr 2 do SWZ.

- Wykonawca na podstawie ilości prognozowanych badań oszacuje, ile Zamawiający będzie potrzebował materiałów eksploatacyjnych, zużywalnych (typu np.: płyn czyszczący, kalibrator itp.), by możliwe było wykonanie wymienionych badań przez okres 36 miesięcy – cały ten asortyment będzie oznaczał 1 zestaw. Zamawiający prognozuje, że w okresie 36 miesięcy wykona 8 000 oznaczeń morfologii krwi.

- Wykonawca w Załączniku Nr 2 do SWZ wskaże asortyment wchodzący w skład zestawu oraz poda ceny jednostkowe każdego materiału eksploatacyjnego, zużywalnego oraz jego ilość (Tabela 
Nr 2). Suma cen jednostkowych pomnożona przez ich ilość ma być równa z kwotą wpisaną w poz. Nr 4 Załącznika Nr 2 do SWZ (Tabela Nr 1).

- Pozycję Nr 4 Załącznika Nr 2 do SWZ (Tabela Nr 1) należy wycenić jako jeden zestaw, w skład którego będą wchodzić materiały eksploatacyjne, zużywalne przewidziane na 36 miesięcy.

- Zamawiający na podstawie wskazanego w Załączniku Nr 2 do SWZ (Tabela Nr 2) cennika poszczególnych części zużywalnych będzie dokonywał w dowolnym czasie zakupu poszczególnych pozycji na podstawie cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę.