Załącznik nr 9 do SWZ

Znak sprawy: 34/2021

WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

TOMOGRAF OPTYCZNY OCT

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 | Podać |  |
| 5 | Tomograf okulistyczny wykorzystujący technologię strojonego źródła światła Swept Source | tak |  |
| 6 | Apart wyposażony w funduskamerę do wykonywania fotografii barwnej dna oka i przedniego odcinka o kącie obrazowania 45° i rozdzielczości 5 mln pikseli | tak |  |
| 7 | Aparat wyposażony w moduł Angio OCT – umożliwiający rejestrację przepływów w naczyniach krwionośnych bez podawania środka kontrastującego | tak |  |
| 8 | Aparat osiągający długość centralnej fali światła na poziomie1050 nm | tak |  |
| 9 | Aparat osiągający rozdzielczość poziomą: 20 µm | tak |  |
| 10 | Aparat osiągający rozdzielczość osiową : 8 µm | tak |  |
| 11 | Aparat osiągający prędkość skanowania na poziomie : 100 000 skanów siatkówki na sekundę | tak |  |
| 12 | Aparat umożliwiający podgląd dna oka przy ustawianiu głowicy aparatu w oświetleniu podczerwonym IR | tak |  |
| 13 | Aparat wyposażony w wewnętrzny fiksator o regulowanej pozycji z możliwością wyboru wielkości znaku | tak |  |
| 14 | Aparat umożliwiający skanowanie w profilach: 3D, szeroki skan 12mm, liniowy, krzyżowy, radialny | tak |  |
| 15 | Aparat osiągający zakres korekcji refrakcji pacjenta: – 33 D do + 40 D | tak |  |
| 16 | Aparat umożliwiający wykonywanie kolorowych zdjęć dna oka skorelowanych ze skanami | tak |  |
| 17 | Aparat umożliwiający eksport pojedynczych B-skanów, filmów z precyzjami 3D na zewnętrzne nośniki danych | tak |  |
| 18 | Aparat umożliwiający wykonanie skanu w zakresie wielkości: - poziomo 3 do 12 mm - pionowo 3 do 12 mm | tak |  |
| 19 | Aparat posiadający funkcję automatycznego obliczania grubości siatkówki i grubości warstwy włókien nerwowych | tak |  |
| 20 | Aparat posiadający funkcję tworzenia mapy grubości siatkówki i warstwy włókien nerwowych, płaskie i 3D z możliwością jej nakładania na obraz dna oka. | tak |  |
| 21 | Aparat posiadający bazę normatywną grubości włókien nerwowych, i umożliwiający tworzenie raportu o grubości włókien nerwowych pacjenta w odniesieniu do normy | tak |  |
| 22 | Aparat umożliwiający prezentację obrazów w formacie 3D z możliwością obracania pod dowolnym kątem, z możliwością automatycznego rozdziału warstw naczyniówki i siatkówki. | tak |  |
| 23 | Aparat umożliwiający pomiar grubości warstwy włókien nerwowych wokół tarczy z odniesieniem do bazy normatywnej, z możliwością prezentacji progresji zmian w czasie | tak |  |
| 24 | Aparat wyposażony w ekran dotykowy do obsługi urządzenia w trakcie pomiarów oraz podglądu dna oka i wykonywanych skanów | tak |  |
| 25 | Aparat wyposażony w elektrycznie regulowany podbródek dla pacjenta | tak |  |
| 26 | Aparat wyposażony w funkcję autofocus i auto-Z | tak |  |
| 27 | Aparat umożliwiający pozycjonowanie przy pomocy mechanicznego joysticka | tak |  |
| 28 | Aparat wyposażony w dedykowany zestaw komputerowy z monitorem o wielkości minimum 22” z zainstalowaną licencją oprogramowania do obsługi obrazów z oferowanego tomografu | tak |  |
| 29 | Aparat wyposażony w dedykowany stolik podnoszony elektrycznie pod oferowany tomograf i komputer | tak |  |
| 30 | Aparat wyposażony w przystawkę do badania przedniego odcinka oka, która umożliwia wykonanie jednoczasowo skanu dwóch kątów przesączania | tak |  |

................................., dnia ..................................  	...............................................................

podpis(y) osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy