Załącznik nr 1 do SWZ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

§  17.  [Strona tytułowa programu funkcjonalno-użytkowego]
1.  Strona tytułowa programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje: 1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego;

NAZWA ZADANIA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy/modernizacji części Kliniki Neurologii na potrzeby Intensywnego Nadzoru Neurologicznego

§  17. 1  2) adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy, a w przypadku braku adresu - opis lokalizacji obiektu budowlanego;

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I LOKALIZACJI INWESTYCJI, KTÓREJ DOTYCZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY:

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

85-168 Bydgoszcz,	 ul. Ujejskiego 75

§  17. 1  3) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody:

Kody CPV

Zakres prac projektowych

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

79930000-2 Specjalne usługi projektowe

71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

§  17. 1  3) a) grup robót,

§  17. 1  3) b) klas robót,

§  17. 1  3) c) kategorii robót;

§  17. 1  4) nazwę i adres zamawiającego;

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

85-168 Bydgoszcz,   ul. Ujejskiego 75

§  17. 1  6) imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy oraz - o ile występują - nazwę i adres podmiotu opracowującego program funkcjonalno-użytkowy.

Opracował:           mgr arch. Sławomir Polak

§  17. 2.  Jeżeli objętość informacji, o których mowa w ust. 1, uniemożliwia zamieszczenie ich na stronie tytułowej, dopuszcza się zamieszczenie tych informacji na kolejnych stronach albo w postaci załącznika do strony tytułowej.

§  17. 1 5) spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego;

- SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2

CZĘŚĆ OPISOWA;	4

1.1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia;	4

1.1.1.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;	4

1.1.2.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;	4

1.1.3.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;	5

1.1.4.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone  w odpowiednich dokumentach, np. "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych", jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności:	6

1.1.4.1.	Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji,	6

1.1.4.2.	Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto,	6

1.1.4.3.	Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników,	6

1.1.4.4.	Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.	7

1.2.	Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.	7

1.2.1.	Przygotowania terenu budowy	7

1.2.2.	Architektury	7

1.2.3.	Konstrukcji	7

1.2.4.	Instalacji budowlanych	7

1.2.4.1.1.	Instalacji Elektrycznej	8

1.2.4.1.1.1.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.	8

1.2.4.1.1.2.	Zestawienie technologiczne – wymagania	9

1.2.4.1.1.3.	Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych	12

1.2.4.1.1.4.	Wymagania dla zasilania  - pomieszczenia medyczne grupy drugiej – układ zasilania IT (układ izolowany)	14

1.2.4.1.1.5.	Instalacji Elektrycznej – AKPiA	16

1.2.4.1.1.6.	Instalacji Elektrycznej – instalacje IT	18

1.2.4.1.1.7.	Instalacji Elektrycznej – instalacje telefoniczne	28

1.2.4.1.1.8.	Instalacji Elektrycznej - kontrola dostępu KD	29

1.2.4.1.1.9.	Instalacji Elektrycznej - Instalacja radiowęzłowa.	31

1.2.4.1.1.10.	Instalacji Elektrycznej - Instalacja domofonowa.	31

1.2.4.1.1.11.	Instalacji Elektrycznej - Instalacja intercom.	31

1.2.4.1.1.12.	Instalacji Elektrycznej - Instalacja alarmu personalnego SOS i TV przemysłowej.	31

1.2.4.1.1.13.	Instalacji Elektrycznej - Instalacja antywłamaniowa, alarmowa pomieszczeń.	31

1.2.4.1.1.14.	Instalacji Elektrycznej - Instalacja ochrony pożarowej SSP i DSO	31

1.2.4.1.2.	Instalacji sanitarnych – tryb i zakres robót	33

1.2.4.1.2.1.	Instalacji sanitarnych - wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej;	34

1.2.4.1.2.2.	Instalacji sanitarnych - instalacja hydrantowa;	36

1.2.4.1.2.3.	Instalacji sanitarnych - Instalacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin;	36

1.2.4.1.2.4.	Instalacji sanitarnych - instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego;	37

1.2.4.1.2.5.	Instalacji sanitarnych - instalacja kanalizacji deszczowej;	38

1.2.4.1.2.6.	Instalacji sanitarnych - instalacja wentylacji i klimatyzacji;	39

1.2.5.	Wykończenia	45

1.2.5.1.1.	Posadzki i podłogi;	45

1.2.5.1.1.1.	Uwarstwienia podłóg;	46

1.2.5.1.1.2.	Podłogi na stropach istniejących w pomieszczeniach bez instalacji odwadniającej;	46

1.2.5.1.1.3.	Podłogi na stropach istniejących w pomieszczeniach z instalacją odwadniającą;	46

1.2.5.1.1.4.	Gres techniczny;	46

1.2.5.1.1.5.	Posadzki z wykładzin PCV zgrzewanych;	47

1.2.5.1.1.5.1.	Wykładzina pvc homogeniczna;	47

1.2.5.1.1.5.2.	Wykładzina pvc prądoprzewodząca;	47

1.2.5.1.2.	Ściany;	48

1.2.5.1.2.1.	Tynki wewnętrzne;	48

1.2.5.1.2.2.	Płytki ceramiczne;	48

1.2.5.1.2.3.	Cokoliki przypodłogowe;	48

1.2.5.1.2.4.	Farba lateksowa;	48

1.2.5.1.2.5.	Farba akrylowa;	48

1.2.5.1.2.6.	Farba bezbarwna lazurująca;	48

1.2.5.1.2.7.	Farba higieniczna lateksowa;	49

1.2.5.1.2.8.	Wypełnienia rys, pęknięć, połączeń różnych elementów naściennych;	49

1.2.5.1.2.9.	Wypełnienia połączeń urządzeń sanitarnych itp.;	49

1.2.5.1.2.10.	Narożniki aluminiowe podtynkowe;	49

1.2.5.1.2.11.	Okładzina ścienna homogeniczna PCV;	49

1.2.5.1.3.	Sufity;	50

1.2.5.1.3.1.	Gipsowo-kartonowe;	50

1.2.5.1.3.2.	Modułowe podwieszone;	50

1.2.5.1.3.2.1.	Płyty sufitowe gipsowo – kartonowe z powierzchnią laminowaną folią PCV	50

1.2.5.1.4.	Stolarka drzwiowa i okienna;	50

1.2.5.1.4.1.	Drzwi drewniane;	51

1.2.5.1.4.2.	Drzwi rewizyjne do szachtów kanalizacji sanitarnej;	51

1.2.5.1.4.3.	Drzwiczki rewizyjne pozostałe;	51

1.2.5.1.4.4.	Drzwi stalowe przeciwpożarowe	51

1.2.5.1.4.5.	Drzwi aluminiowe wewnętrzne;	51

1.2.5.1.4.6.	Okucia;	51

1.2.5.1.4.7.	Zabezpieczenie futryn i skrzydeł drzwiowych;	51

1.2.5.1.4.8.	Okna i nawiewniki okienne;	51

1.2.5.1.4.9.	Rolety okienne;	51

1.2.5.1.4.10.	Witryny okienne EI15;	52

1.2.5.1.4.11.	Parapety;	52

1.2.5.1.5.	Odboje i profile ochronne;	52

1.2.5.1.5.1.	Narożniki.	52

1.2.5.1.5.2.	Odbojnice płaskie.	52

1.2.6.	Zagospodarowania terenu	53

1.2.7.	Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych technicznych	53

1.2.8.	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych	53

1.2.9.	Wymagania szczegółowe.	55

2.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA.	56

2.1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;	56

2.2.	Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.	57

2.3.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;	57

2.4.	Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:	58

2.4.1.	Kopię mapy zasadniczej,	58

2.4.2.	Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów,	58

2.4.3.	Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,	58

2.4.4.	Inwentaryzację zieleni,	58

2.4.5.	Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,	58

2.4.6.	Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,	59

2.4.7.	Inwentaryzację   lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek,	59

2.4.8.	porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych,	59

2.4.9.	Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.	59

2.4.10.	Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zadania.	59

2.4.11.	Tryb realizacji zadania.	61

- CZĘŚĆ OPISOWA;

§  18.  [Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego]   1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje:

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia;

§  18.  1. 1) opis ogólny przedmiotu zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy/modernizacji części Kliniki Neurologii na potrzeby Intensywnego Nadzoru Neurologicznego w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy.  Zamówienie obejmuje sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę i porządzenie projektów wykonawczych, a także specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie tych projektów – w wyniku, których ma powstać zmodernizowana cześć Kliniki Neurologii obejmująca następujące funkcjonalności: Intensywny Nadzór Neurologiczny, Pomieszczenie Rehabilitacji oraz  Gabinety USG i EMG. Obecnie Intensywny Nadzór Neurologiczny, zajmuje niewielką powierzchnię i nie spełnia obowiązujących przepisów, oraz posiada tylko 4 stanowiska służące do monitorowania pacjentów.  Adaptacja pomieszczeń polegać będzie na powiększeniu powierzchni oraz utworzeniu 6 stanowisk monitorujących pacjentów oraz 2 dodatkowych zestawów kompletnej infrastruktury technicznej przyłączeniowej pozwalających na prowadzenie wymaganych prawem prac konserwacyjno-pomiarowych, bez konieczności czasowego wyłączania stanowisk aktywnych, a więc z zachowaniem ciągłości pracy wszystkich 6-ciu stanowisk. W bezpośredniej bliskości należy zaprojektować i wykonać Pomieszczenie Rehabilitacji oraz Gabinety USG i EMG.

§  18.  1. 2) opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

- Wykonanie projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowej wykonawczej, w zakresie niezbędnym do dostosowania części powierzchni Kliniki Neurologii do opisanych powyżej funkcjonalności.

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednich opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji inwestycji w tym pozwolenia na budowę.

- Wykonanie robót budowlanych, rozbiórkowych, modernizacyjnych i montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych związanych z modernizacją w przyjętym zakresie.

- Wykonanie walidacji układu wentylacji potwierdzającej uzyskanie założeń projektowych w zakresie Dobrej Praktyki Wytwarzania,

- Uzyskanie niezbędnych do użytkowania pozwoleń.

- Przekazanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej tożsamej z papierową.

- Wykonanie dokumentacji: Instrukcja użytkowania obiektu (zakres obejmujący zmodernizowane powierzchnie),

- Wykonywanie niezbędnych przeglądów technicznych i serwisowanie systemów w ramach gwarancji.

§  18.  2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia obejmuje:

### Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;

§  18.  2. 1) charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;

Powierzchnia i kubatura przebudowy/modernizacji

Dane liczbowe:

- Powierzchnia całkowita razem:			    143,00 m2

- kubatura netto:					    422,00 m3

Liczba pracowników 6 osób, w tym 60% to kobiety, a 40% to mężczyźni. Liczba pacjentów jednocześnie przebywających w poszczególnych pomieszczeniach została sprecyzowana w Tabeli 1 Powierzchnie użytkowe.

Cele socjalno-bytowe personelu oraz pacjentów zapewnia istniejąca infrastruktura Kliniki Neurologii znajdująca się po za niniejszym opracowaniem.

### Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;

§  18.  2. 2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;

Urbanistyczno-budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu pozostają bez zmian.

- Wjazd drogowy na działkę zarówno w okresie budowy jak również funkcjonowania możliwy jest od ul. Ujejskiego – drogami wewnętrznymi na terenie szpitala

- Zgody gestorów mediów i warunki podłączenia obiektów do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, teletechnicznej i układu drogowego – brak wymagań -podłączenia do istniejących sieci i obiektów będących w gestii Zamawiającego.

### Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;

(§  18.  2. 3) ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;)

Intensywny Nadzór Neurologiczny, Pomieszczenie Rehabilitacji oraz  Gabinety USG i EMG mają zapewnić kompleksową opiekę medyczną zwłaszcza dla pacjentów po procedurach wykonywanych w ramach Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu tj. reperfuzyjnym leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu, po trombektomi mechanicznej, także pacjentów z tzw. tandemową niedrożnością u których wykonuje się jednoczesne udrażnianie tętnicy przedczaszkowej, np. tętnicy szyjnej poprzez wykonanie plastyki lub stentowania tętnicy w trybie pilnym. Podczas jednego zabiegu wykonywana jest trombektomia tętnic mózgowych oraz plastyka lub stentowanie tętnicy przedczaszkowej.  Pacjenci objęci powyższymi procedurami w ramach procesu leczniczego przynajmniej pierwszą dobę powinni spędzić na Sali Intensywnego Nadzoru Neurologicznego, gdzie monitorowany jest ich stan ogólny i neurologiczny w tym rytm serca, oddechu i stan świadomości. Chorzy wymagają leczenia przy pomocy pomp infuzyjnych, niekiedy respiratora. Adaptacja pomieszczeń ma umożliwić stworzenie 6 – ciu stanowisk monitorujących pacjentów oraz 2 dodatkowych zestawów kompletnej infrastruktury technicznej przyłączeniowej pozwalających na zachowanie ciągłości pracy wszystkich 6-ciu stanowisk. W bezpośredniej bliskości należy zaprojektować i wykonać Pomieszczenie Rehabilitacji ma za zadanie umożliwić prowadzenie wstępnej rehabilitacji uruchomieniowej pacjentów przed wprowadzeniem dalszego toku leczenia ambulatoryjnego lub sanatoryjnego. Gabinety USG i EMG zapewnią ocenę dobrostanu pacjentów w trakcie leczenia, jak i diagnostykę przed hospitalizacyjną w trybie ambulatoryjnym. W ramach przebudowy należy zapewnić możliwość spełnienia obowiązujących wymogów higienicznych, oraz ochrony przeciwpożarowej.

Kategoria obiektu budowlanego: XI – budynki służby zdrowia w tym szpitale, przychodnie i poradnie. Projektowana funkcja usługowa – usługi medyczne –zawierające:

- Pomieszczenie Intensywnego Nadzoru Neurologicznego

- Brudownik

- Pomieszczenie Rehabilitacji

- Gabinet USG

- Gabinet EMG

Specyfika prowadzonej działalności i rozwiązania technologiczne:

Dostawa i magazynowanie leków – Dostawa leków oraz materiałów jednorazowych niezbędnych do prowadzenia leczenia odbywa się z części Kliniki Neurologicznej będącej po za niniejszym opracowaniem przez korytarz. Konfekcjonowanie leków „na pacjenta” odbywa się w wydzielonej części Sali Intensywnego Nadzoru Neurologicznego.

Personel medyczny korzysta z ogólnodostępnego korytarza. Pacjenci w zależności od stanu transportowani są w pozycji leżącej lub siedzącej na specjalistycznych wózkach korytarzem ogólnym.

Odpady medyczne–tymczasowe przechowywane są w  oznakowanych workach i są sukcesywnie – na bieżąco wynoszone do właściwego magazynu odpadów medycznych na terenie szpitala. Następnie ekspediowane są do utylizacji poza obiekt przez służby transportowe.

Bielizna czysta– bielizna czysta niezbędna dla pracowników, dostarczana z pralni szpitalnej z barierą higieniczną (poza szpitalem), przechowywana w magazynach ogólnych szpitala. Odzież jednorazowa (kombinezony, rękawice ochronne), przechowywana w szafie na terenie Kliniki.

Bielizna brudna – Odzież jednorazowa traktowana jako odpad medyczny. Bielizna brudna w gromadzona i usuwana przez służby transportowe, wywożona jest do pralni z barierą higieniczną poza szpitalem.

Sprzęt myjąco- czyszczący – przechowywany w pomieszczeniu porządkowym Kliniki po za opracowaniem.

### Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone  w odpowiednich dokumentach, np. "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych", jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności:

### §  18.  2. 4) szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszą opublikowaną w języku polskim Polską Normą PN-ISO 9836 "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych", jeżeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności:

#### Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji,

§  18.  2. 4) a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji,)

Tabela 1 Powierzchnie użytkowe

| L.p. | Nr. Pom | Nazwa komórki organizacyjnej lub nazwa pomieszczenia | Funkcja pomieszczenia | Liczba stałych użytkowników | Pow. Użytk. w m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2152 / 2153 | Pomieszczenie Intensywnego Nadzoru Neurologicznego | Intensywny nadzór, terapia i monitoring pacjentów po udarach neurologicznych | 6 – pacjentów (łóżek) 3 - personel | 77,54 |
| 2 | 2153A | Brudownik | Brudownik | -- | 2,33 |
| 3 | 2154 | Pomieszczenie Rehabilitacji | Wstępna rehabilitacja pacjentów po udarach | 3 - pacjentów 1 - personel | 37,41 |
| 4 | 2155 | Gabinet EMG | Badanie pacjentów | 1- pacjentów 1 – personel (pobyt poniżej 4 godz.) | 12,55 |
| 5 | 2155A | Gabinet USG | Badanie pacjentów | 1- pacjentów 1 – personel (pobyt poniżej 4 godz.) | 13,55 |
| Razem: |  | Powierzchnia użytkowa bez komunikacji, sanitariatów i pow. urządzeń technicznych |  |  | 141,05 |
|  |  | Powierzchnia pomieszczeń |  |  | 143,38 |
| Ilość osób: |  | Osób zatrudnionych na stałe w „obszarze opracowania” |  | 6 |  |
|  |  | Pacjentów przebywających w „obszarze opracowania” |  | 11 |  |

Wykaz pomieszczeń przedstawia minimalne wymagane funkcjonalności, opracowane na podstawie wstępnej koncepcji zaakceptowanej przez Użytkownika.

#### Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto,

(§  18.  2. 4) b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto,)

Powierzchnia ruchu w obiekcie w stosunku do powierzchni netto nie ulega zasadniczej zmianie. Powierzchnia ruchu wewnętrznego: bez zmian

#### Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników,

(§  18.  2. 4) c) inne powierzchnie, jeżeli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników,)

Punkt nie ma zastosowania.

#### Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.

§  18.  2. 4) d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.

Dopuszcza się zmiany wielkości powierzchni projektowanych pomieszczeń w ramach ich funkcjonalności, w odniesieniu do całości nie należy wychodzić po za obręb powierzchni modernizowanej. Dopuszcza się zmianę lokalizacji i ilości projektowanych pomieszczeń, o ile jest to niezbędne do zapewnienia właściwej technologii i/lub wynika z obowiązujących regulacji.

Całość powierzchni podlegającej opracowaniu - 143m2.

Jeśli zajdzie potrzeba istnieje możliwość wykorzystania części dachu budynku na cele wentylacji.

§  18. 3. W przypadku budynków, w odniesieniu do szczegółowych właściwości funkcjonalno-użytkowych wyrażonych we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych, o których mowa w ust. 2 pkt 4, uwzględnia się wymagania zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

## Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

§  18. 4. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia określa się, podając odpowiednio, w zależności od specyfiki obiektu budowlanego, wymagania dotyczące:

### Przygotowania terenu budowy

§  18. 4. 1) przygotowania terenu budowy;

- Warunki socjalno-bytowe pracowników należy zapewnić we własnym zakresie.

- Zamawiający zapewnia nieodpłatny dostęp do energii elektrycznej oraz wody zużywanej na rzecz realizacji zadania.

### Architektury

§  18. 4. 2) architektury;

- Należy zachować istniejący układ architektoniczny budynku.

### Konstrukcji

§  18. 4. 3) konstrukcji;

- Brak szczególnych wymogów w tym zakresie.

### Instalacji budowlanych

§  18. 4. 4) instalacji budowlanych;

- Wentylacja mechaniczna, ma być zapewniona: w Sali Intensywnego Nadzoru Neurologicznego (z uzdatnianiem powietrza), Sali Rehabilitacyjnej oraz Gabinetach USG i EMG. W pomieszczeniach wymagających zachowania określonej temperatury (klimatyzacja). Wymaga również, aby poziom hałasu od wentylacji w/w pomieszczeniach był niższy o 10% od danych określonych w przepisach.

Wyloty wentylacji mechanicznej powinny posiadać kształt i wygląd dostosowany do charakteru pomieszczenia i ogólnego poziomu jakościowego formułowanego dla danego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne powinny być obudowane lub ukryte.

- Instalacja elektryczna ma być doprowadzona do każdego pomieszczenia; oprócz oświetlenia w każdym pomieszczeniu ma być instalacja zapewniająca zabezpieczenie potrzeb technologicznych zgodnie z przeznaczeniem i planowanym wyposażeniem pomieszczeń.

Przewody instalacji elektrycznej winny być prowadzone w kanałach lub rurach osłonowych, a główne linie zasilające powinny być prowadzone wzdłuż korytarzy. Oprzewodowanie powinno być wykonane w przewodach z miedzi i w osłonach nie wydzielających gazów trujących podczas ewentualnego pożaru.

Należy zastosować energooszczędne źródła zasilania w technologii LED o efektywności nie gorszej niż 100 lum/W. Rodzaj źródeł światła powinien być dostosowany do funkcji i ogólnego standardu wykończenia pomieszczenia.

- Instalacje wodne. Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wykonać z rur i kształtek polipropylenowych z włóknem szklanym łączonych poprzez zgrzewanie zapewniających obojętność fizjologiczną i mikrobiologiczną, odporność na korozję, na zarastanie kamieniem, niewrażliwość na drgania oraz dużą izolacyjność cieplna rur. Instalację wody zimnej i ciepłej i cyrkulacji z rur i kształtek PN16. o trwałości użytkowania co najmniej 30 lat. Zamawiający wymaga, aby zawory przelotowe stosowane w tych instalacjach były mosiężne grzybkowe łączone na gwint. Przewody instalacji zw, c.w.u. i cyrkulacji układać w otulinach izolacyjnych o grubości stosownie do średnic wg. norm warunków technicznych doboru grubości izolacji.

Przybory sanitarne i armatura powinny być produkcji krajowej, o jakości zapewniającej ich użytkowanie w ciągu minimum 15 lat.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie grzejników płytowych stalowych w wykonaniu higienicznym, wymaga aby zawory przy grzejnikowe pozawalały na swobodną regulację dopływu czynnika grzejnego.

Instalacja kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem rur PP i PVC (niskoszumowych). Zamawiający wymaga zapewnienia łatwej dostępności do czyszczaków i rewizji.

- Instalacje słaboprądowe – Pomieszczenia podlegające modernizacji ze względu na charakter mają być bogato wyposażone w te instalacje.

Ogólne wymagania w zakresie prowadzonych demontaży i maskowania instalacji:

Demontaże: W obrębie remontowanych pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby adaptacji, należy zdemontować wszystkie nieczynne instalacje takie jak.: instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, Instalację kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacje gazów medycznych, elektyryczne itp.  Gdy w czasie remontu zostaną zidentyfikowane inne, nie wymienione lub niezinwentaryzowane instalacje, a Koordynator Szpitala ds. Instalacji uzna je za nieczynne, również należy je zdemontować. Demontażowi podlegają nie tylko przewody instalacyjne, ale również urządzenia do nich podpięte, które po uzgodnieniu z Użytkownikiem zostaną przeniesione lub zutylizowane przez Wykonawcę. W przypadku występowania przenikania przewodów z sąsiednich pomieszczeń lub wychodzących z przestrzeni kanałów podposadzkowych, przez pomieszczenia remontowane, należy je również wymienić na nowe (poza nowymi instalacjami wodociągowymi i istniejącymi leżakami centralnego ogrzewania) i obudować ściankami g-k pozostawiając dostęp do zaworów, czyszczaków itp.

Maskowanie: Instalacje prowadzić pod tynkiem, w ścianach, w przestrzeni sufitów podwieszanych, w szybach instalacyjnych lub, w niezbędnych przypadkach, obudowywać lokalnie przy pomocy systemu suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych.

Uwaga:

- W trakcie realizacji inwestycji należy dokonać weryfikacji gabarytów i usytuowania obudów instalacji w celu minimalizacji ich rozmiarów.

- Szczegóły osadzenia, szafek rozdzielczych c.o., tablic elektrycznych, gniazd itp. skoordynować z wykonawcami instalacji.

- W węzłach sanitarnych wyposażonych w natryski na lokalne zabudowy stosować płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne.

- W lokalnych obudowach należy przewidzieć klapy rewizyjne  zapewniające dostęp do obsługi instalacji. Lokalizację rewizji należy uzgodnić z inspektorami nadzoru na etapie realizacji inwestycji.

#### Instalacji Elektrycznej

#### Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Należy przewidzieć takie rozwiązania techniczne i technologiczne, aby zapewniona była prawidłowa izolacyjność przegród oraz oszczędność w pobieraniu i wydatkowaniu energii elektrycznej

#### Zestawienie technologiczne – wymagania

Tabela nr 2 Zakładane wyposażenie technologiczne (w Uwagach zaznaczono które elementy dostarcza Wykonawca Dostawa wykonawcy )

| Nazwa / typ sprzętu | Ilość (szt) | Wymiary Szer. x Głęb. x Wys. (cm) | Napięcie V /Moc kW | Przyłącze Wod/ kan | Sieć LAN | Dodatkowe cechy/wymagania | Uwagi: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Pomieszczenia Nazwa pomieszczenia |  | Funkcja pomieszczenia |  |  |  | Liczba użytkowników | Pow. Użytkowa w m2 |
| 2152 / 2153 Pomieszczenie Intensywnego Nadzoru Neurologicznego |  | Intensywny nadzór i terapia pacjentów neurologicznych |  |  |  | 6 pacjentów + 3 os. Pers. Med. | 77,54 |
| Łóżko szpitalne, sterowanie elektryczne z podnoszonymi bokami, umożliwiające reanimację, sterowanie wysokością leża, przechyły wzdłużne, regulację ułożenia pleców, zgięcia kolan | 6 | 210x100x64/94 | 230V/0,3kW |  |  |  | Instalacja dla 8-stanowisk |
| Szafka przyłóżkowa | 6 | 53x43x86 |  |  |  |  |  |
| Szyna ciężka 1 Dł.200cm |  |  |  |  |  |  | Na 8 stanowisk wg. szczegółowego projektu technologii medycznej |
| Szyna lekka 1 Dł.200cm |  |  |  |  |  |  | Na 8 stanowisk wg. szczegółowego projektu technologii medycznej |
| Wózek reanimacyjny | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Stolik zabiegowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Respirator | 6 |  | 230V/0,4kW |  | TAK |  |  |
| Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji | 1 |  | 230V/0,3kW |  | TAK |  |  |
| Ssak próżniowy | 6 |  | 230V/0,3kW |  |  |  |  |
| Monitor funkcji życiowych | 6 | 34x25x21 | 230V/0,15kW |  | TAK |  |  |
| Pompa strzykawkowa | 6x6 |  | 230V/0,15kW |  | TAK |  |  |
| Pompa infuzyjna | 6 |  | 230V/0,15kW |  | TAK |  |  |
| Biurko/ lada pod monitory centralki med. | 1 | 1352x815x2097 |  |  |  |  |  |
| Centralka medyczna (int nadzoru) | 1 |  | 230V/1,2 kW |  | TAK |  |  |
| Fotel do biurka | 4 |  |  |  |  |  | Z przeniesienia |
| Zestaw komputerowy | 1 |  | 230V/0,8 kW |  | TAK |  |  |
| Drukarka | 1 |  | 230V/0,2 kW | 1 | TAK |  |  |
| Mobilny wózek/stelaż na worki z pokrywą, pedałowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Uchwyt na ręczniki papierowe | 1 |  |  |  |  |  | Dostawa wykonawcy |
| Wiadro pedałowe | 1 |  |  |  |  |  | Dostawa wykonawcy |
| Dozownik do śr. dezynfekcyjnego | 1 |  |  |  |  |  | Dostawa wykonawcy |
| Dozownik do mydła w płynie | 1 |  |  |  |  |  | Dostawa wykonawcy |
| Wieszak ścienny | 1 |  |  |  |  |  | Dostawa wykonawcy |
| Stolik zabiegowy | 1 |  |  |  |  |  | Dostawa wykonawcy |
| Lodówka | 1 | 60x60x85 | 230V/0,3 kW |  | TAK |  | (kontrola temperatury) |
| Umywalka | 1 |  |  | TAK |  |  | Dostawa wykonawcy |
| Lustro nad umywalkowe. | 1 |  |  |  |  |  | Dostawa wykonawcy Montaż na ścianę - 2 kołki |
| 2153A Brudownik |  | Funkcje brudownika dla pom. Intensywnego Nadzoru Neurologicznego |  |  |  | - | 2,33 |
| Uchwyt na ręczniki papierowe | 1 |  |  |  |  |  | Dostawa wykonawcy |
| Dozownik do śr. dezynfekcyjnego | 1 |  |  |  |  |  | Dostawa wykonawcy |
| Dozownik do mydła w płynie | 1 |  |  |  |  |  | Dostawa wykonawcy |
| Myjnia dezynfektor | 1 | 50x50x170 | 4,6KW/230V/ 400V | TAK |  |  | Zgodnie z DTR |
| Wózek na brudną bieliznę | 3 | 56x54x103 |  |  |  |  |  |
| Szafka zamykana z półką, stal nierdzewna | 1 | 80x60x85 |  |  |  |  |  |
| Regał na baseny i kaczki, Wiszący, stal nierdzewna | 1 | 80x30x70 |  |  |  |  |  |
| Umywalka | 1 |  |  | TAK |  |  | Dostawa wykonawcy |
| Zlew porządkowy ze stali nierdzewnej z kompletem osłon, gł. zlewu 24 cm | 1 | 600x600x500 |  | TAK |  |  | Dostawa wykonawcy Zamontowany 0,5 m nad posadzką |
| 2154 Pomieszczenie Rehabilitacji |  | Rehabilitacja pacjentów |  |  |  | 3 pacjentów + 1 os. Pers. Med. | 37,41 |
| Rower treningowy | 4 |  | 230V/0,3 kW |  | TAK |  | Montaż na ścianę - 2 kołki |
| Orbitek | 1 |  | 230V/0,3 kW |  | TAK |  |  |
| Bieżnia | 1 |  | 230V/0,6 kW |  | TAK |  |  |
| UGUL z osprzętem do ćwiczeń | 1 | 200x200x200 |  |  |  |  |  |
| Tor do nauki chodu | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ATLAS urządzenie do ćwiczeń ruchowych | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Lustro do ćwiczeń | 1 | 80x200 |  |  |  |  | Dostawa wykonawcy |
| Lustro nad umywalkowe. | 1 |  |  |  |  |  | Dostawa wykonawcy Montaż na ścianę - 2 kołki |
| Materac do ćwiczeń | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw komputerowy | 1 |  |  |  | TAK |  |  |
| Acces Point | 1 |  |  |  | TAK |  |  |
| Kamera do rejestracji postępów | 5 |  |  |  | TAK |  | Tor, bieżnie Atlas, UGUL, orbitek |
| Biurko | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Fotel | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wieszak ścienny | 1 |  |  |  |  |  | Dostawa wykonawcy |
| Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt. | 1 |  |  |  |  |  | Montaż na ścianę - 2 kołki |
| Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej na fotokomórkę | 1 | 14x24x85 |  |  |  |  | Montaż na ścianę - 2 kołki |
| Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą | 1 |  |  |  |  |  | Dostawa wykonawcy |
| Umywalka | 1 |  |  | TAK |  |  | Dostawa wykonawcy |
| Lustro nad umywalkowe. | 1 |  |  |  |  |  | Dostawa wykonawcy Montaż na ścianę - 2 kołki |
| 2155 Gabinet EMG |  | Badanie EMG pacjentów |  |  |  | 1 pacjent + 1 lekarz. | 12,55 |
| Uniwersalna kozetka do badań | 1 | 210x100x64/94 |  |  |  |  |  |
| Biurko lekarskie | 1 | 1352x815x2097 |  |  |  |  |  |
| Fotel do biurka | 1 |  |  |  |  |  | Z przeniesienia |
| Taboret obrotowy z oparciem, regulacją wysokości | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw komputerowy | 1 |  | 230V/0,8 kW |  | TAK |  |  |
| Drukarka | 1 |  | 230V/0,2 kW |  | TAK |  |  |
| Aparat EMG | 1 |  | 230V/1,5kW |  | TAK |  |  |
| Mobilny wózek/stelaż na worki z pokrywą, pedałowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Uchwyt na ręczniki papierowe | 1 |  |  |  |  |  | Dostawa wykonawcy |
| Wiadro pedałowe | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Dozownik do śr. dezynfekcyjnego | 1 |  |  |  |  |  | Dostawa wykonawcy |
| Dozownik do mydła w płynie | 1 |  |  |  |  |  | Dostawa wykonawcy |
| Wieszak ścienny | 1 |  |  |  |  |  | Dostawa wykonawcy |
| Umywalka | 1 |  |  | TAK |  |  |  |
| Lustro nad umywalkowe. | 1 |  |  |  |  |  | Dostawa wykonawcy Montaż na ścianę - 2 kołki |
| 2155A Gabinet USG |  | Badanie USG pacjentów |  |  |  | 1 pacjent + 1 lekarz. | 13,55 |
| Uniwersalna kozetka do badań | 1 | 210x100x64/94 |  |  |  |  |  |
| Biurko lekarskie | 1 | 1352x815x2097 |  |  |  |  |  |
| Fotel do biurka | 1 |  |  |  |  |  | Z przeniesienia |
| Taboret obrotowy z oparciem, regulacją wysokości | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw komputerowy | 1 |  | 230V/0,8 kW |  | TAK |  |  |
| drukarka | 1 |  | 230V/0,2 kW | 1 | TAK |  |  |
| Aparat USG | 1 |  | 230V/1,5kW |  | TAK |  |  |
| Mobilny wózek/stelaż na worki z pokrywą, pedałowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Uchwyt na ręczniki papierowe | 1 |  |  |  |  |  | Dostawa wykonawcy |
| Wiadro pedałowe | 1 |  |  |  |  |  | Dostawa wykonawcy |
| Dozownik do śr. dezynfekcyjnego | 1 |  |  |  |  |  | Dostawa wykonawcy |
| Dozownik do mydła w płynie | 1 |  |  |  |  |  | Dostawa wykonawcy |
| Wieszak naścienny | 1 |  |  |  |  |  | Dostawa wykonawcy |
| Umywalka | 1 |  |  | TAK |  |  | Dostawa wykonawcy |
| Lustro nad umywalkowe. | 1 |  |  |  |  |  | Dostawa wykonawcy Montaż na ścianę - 2 kołki |

Uwaga: Przyłącza wykonać zgodnie z Rys nr 5 wstępna koncepcja. (jeśli w trakcie projektowania technologii wynikną różnicę należy je uwzględnić w fazie wykonawczej

Tabela nr 3 Zestawienie urządzeń wymagających podłączenia elektrycznego.

| Nr pom | Nazwa pomieszczenia | Urządzenia wymagające stałego podłączenia | Natężenie oświetlenia (lx) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2152 / 2153 | Pomieszczenie Intensywnego Nadzoru Neurologicznego | Oprawa sufitowa do pomieszczeń czystych Oprawa sufitowa oświetlenia awaryjnego Oprawa ewakuacyjna Oprawa-kinkiet nad umywalką 1 | 700 | Oprawy w wykonaniu higienicznym Oprawy sufitowe dobrać zgodnie z wytycznymi BHP. W pomieszczeniu znajdują się instalacja dla 8 stanowisk INN z zasilaniem IT (układu/ów izolowan/ego/ych) |
| 2153A | Brudownik | Oprawa sufitowa do pomieszczeń czystych Oprawa sufitowa oświetlenia awaryjnego Oprawa ewakuacyjna | 200 | Oprawy w wykonaniu higienicznym Oprawy sufitowe dobrać zgodnie z wytycznymi BHP. |
| 2154 | Pomieszczenie Rehabilitacji | Oprawa sufitowa Oprawa sufitowa oświetlenia awaryjnego Oprawa sufitowa oświetlenia awaryjnego Oprawa-kinkiet nad umywalką 1 | 500 | Oprawy sufitowe i naścienne dobrać zgodnie z wytycznymi BHP. |
| 2155 | Gabinet EMG | Oprawa sufitowa Oprawa sufitowa oświetlenia awaryjnego Oprawa-kinkiet nad umywalką 1 Gniazdo administracyjne 230Vx2 | 500 | Oprawy sufitowe i naścienne dobrać zgodnie z wytycznymi BHP. |
| 2155A | Gabinet USG | Oprawa sufitowa Oprawa sufitowa oświetlenia awaryjnego Oprawa-kinkiet nad umywalką 1 Gniazdo administracyjne 230Vx2 | 500 | Oprawy sufitowe i naścienne dobrać zgodnie z wytycznymi BHP. |

Uwaga: Przyłącza wykonać zgodnie z Rys nr 5 wstępna koncepcja. (jeśli w trakcie projektowania technologii wynikną różnicę należy je uwzględnić w fazie wykonawczej.

#### Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych

Projektowane obwody elektryczne należy zasilić z istniejącej RNN  lokalizacja patrz Rys nr 5

Przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie co najmniej następujących instalacji:

- Instalacje oświetlenia ogólnego podstawowego

- Instalacje oświetlenia ogólnego awaryjnego

- Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego /korytarz/

- Instalacje gniazd wtyczkowych 230V zasilających pomieszczenia medyczne grupy drugiej (Pomieszczenie Intensywnego Nadzoru Neurologicznego) – układ zasilania IT (układ izolowany)

- Instalacje gniazd wtyczkowych 230V administracyjnych

- Instalacje gniazd wtyczkowych 230V DATA do zasilania sprzętu komputerowego

- instalacje siłowe 400V do zasilania układów wentylacji

- Instalacje ochrony od porażeń

- Instalacje połączeń wyrównawczych

- Instalacje uziemiająca

- Instalacje przeciwprzepięciowa

•	Należy zaprojektować i wykonać zasilanie wszystkich urządzeń instalacji pracujących na potrzeby opracowywanych pomieszczeń.

•	Instalacje elektryczne należy wykonać przewodami miedzianymi o izolacji na napięcie 750V w I grupie obciążeń. Jednofazowe obwody należy wykonać przewodami 3-żyłowymi (L,N,PE).

•	Przekrój przewodów oraz dobór zabezpieczeń urządzeń wyspecyfikowanych przez Użytkownika w przewidywanym przez niego ciągu technologicznym należy dobrać na podstawie dołączonej tabeli zestawienia technologicznego (Tabela nr 2 i 3), pozostałych na podstawie technologii zależnej od wyboru sposobu realizacji.

•	W pomieszczeniach użytkowych ciągi kablowe wykonać jako zakryte w sposób umożliwiający ich eksploatację w zależności od przeznaczenia (mycie, czyszczenie, dezynfekcja), na korytarzach układać w korytach kablowych, w przestrzeni międzysufitowej (sufit podwieszany) jeżeli taki będzie. Przejścia przez poszczególne strefy ogniowe uszczelnić należny za pomocą pianki ognioodpornej o odporności ogniowej równej uszczelnianej ścianie.

Użyty materiał sposób układania przewodów:

Instalacje elektryczne należy wykonać przewodami miedzianymi o izolacji na napięcie

750V w I grupie obciążeń. Jednofazowe obwody należy wykonać przewodami 3-żyłowymi (L, N, PE). Należy zapewnić prawidłowe działanie instalacji oświetleniowej przez dobór odpowiedniej ilości żył przewodu zasilającego.

Przewody należy prowadzić w:

- w korytkach, w przestrzeni międzystropowej ciągów komunikacyjnych

- podtynkowe w pomieszczeniach

Instalowany osprzęt:

Powinien zapewnić trwałe umocowanie w puszkach instalacyjnych zalecany jest montaż w puszkach za pomocą wkrętów nie za pomocą rozwiernych blaszek.

Oprawy oświetleniowe

-  oświetlenia podstawowego, barwa światła neutralna lub ciepła, oprawy powinny być przesłonięte mlecznym kloszem. (moc i ilość opraw dobrana do powierzchni pomieszczenia).  Lampy powinny mieć atest dopuszczający do instalacji w pomieszczeniach szpitalnych, w pomieszczeniach o podwyższonych wymogach higienicznych w wykonaniu higienicznym. Technologia wykonania źródeł światła LED, efektywność energetyczna nie gorsza niż 100 lum/W

Równomierność oświetlenia nad powierzchnią pracy 0,7 na powierzchni otaczającej 0,5 na drogach komunikacyjnych 0,4.

Instalację oświetleniową wykonać przewodem typu N2XH-J 3 x 1,5 mm2 układając w korytkach kablowych , pod tynkiem, w rurach instalacyjnych, a połączenia w puszkach na szybko złączki typu Vago.

W śluzach sterowanie oświetleniem przy pomocy czujników ruchu i zmierzchu.

- oświetlenie miejscowe to oprawy zabudowane nad umywalkami sterowane wyłącznikami .

- oświetlenia instalowanego  nad umywalkami, zlewami powinny być bryzgoszczelne, klosze najlepiej w kształcie kuli.

- oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonać za pomocą opraw ze źródłem światła  LED (moc i ilość opraw dobrana do powierzchni pomieszczenia) wyposażonych  w układ elektroniczny zapewniający automatyczne przełączenie na zasilanie awaryjne przy zaniku zasilania podstawowego - zasilanie z „centralnej baterii”

Gniazda  wtyczkowe 230V:

-obwody gniazd wtyczkowych administracyjnych  230V należy prowadzić z szachtu elektrycznego.  zasilanie podstawowe TNS wyprowadzone będą z tablicy siły TS

- obwody gniazd komputerowych 230V należy prowadzić z szachtu elektrycznego.  zasilanie rezerwowe

-gniazda wtyczkowe muszą być wyposażone w styk ochronny, napięcie do gniazd należy doprowadzić przewodem trójżyłowym

- gniazda sąsiadujące powinny być mocowane w ramkach.

Szacht elektryczny

- Należy wykonać rozdzielnię w technologii TN S z wydzieleniem tablic TO oświetlenia, TS podstawa, TR rezerwa oraz gniazda komputerowe.  Instalacja odbiorcza powinna być wykonana w układzie sieciowym TN-S. W rozdzielni należy zastosować, w zależności od potrzeb, wyłączniki nadmiarowo-prądowe w połączeniu z wyłącznikami różnicowo-prądowymi – prąd różnicowy 30mA.

- Należy wykonać połączenia wyrównawcze obejmujące przyłącza wody, c.o., korytka metalowe w których są układane przewody, metalowe elementy konstrukcyjne pomieszczeń itp.

Instalacja ochrony przed dotykiem pośrednim

Wszystkie linie zasilające odbiorniki trójfazowe zaprojektować i wykonać jako 5-cio przewodowe a obwody jedno - fazowe jako 3-przewodowe z przewodami neutralnymi „ N   i ochronnymi „ PE   „.Przewody „ N „ i „ PE „ nie mogą być zabezpieczane ani przerywane. Obwody zasilające zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-prądowymi oraz zabezpieczeniami nadprądowymi o odpowiednich wartościach. Przewód ochronny „ PE „ winien podłączony do wszystkich bolców ochronnych gniazd wtykowych oraz obudów urządzeń tak aby każde urządzenie było chronione przed pojawieniem się niebezpiecznego napięcia dotykowego na obudowie. Przewód ochronny winien posiadać izolację koloru żółto- zielonego. Ochronę od porażeń wykonać zgodnie z PBUE, oraz normą PN-HD 60364-4-41/ 2012 lub regulacjami równoważnymi.

Instalacja połączeń wyrównawczych i przepięć

W pomieszczeniach pracowni zaprojektować magistrale połączeń wyrównawczych z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn, mocowaną do konstrukcji korytek / po zabudowaniu oznaczyć przez pomalowanie kolorem zgodnie z normą. Do instalacji połączeń wyrównawczych przyłączyć metalową konstrukcje budynku instalację ciepłej i zimnej wody, ogrzewania pomieszczeń, kanały wentylacyjne, przewody klimatyzacji korytka kablowe, oraz przewody ochronne PE.

W budynku zastosować instalacje przepięciową.

Wykonanie oprzewodowania

Instalacje elektryczne wykonane będą przewodami z żyłami miedzianymi z izolacją na napięcie 750V bez halogenowymi o niskiej emisji dymów i gazów korozyjnych wydzielanych podczas spalania. Przewody i kable układane w korytkach kablowych, na uchwytach w rurach izolacyjnych i pod tynkiem.

Obwody jednofazowe wykonać jako 3-żyłowe (L,N,PE ) a trójfazowe jako 5-cio żyłowe ( L1,L2,L3,N,PE ). Obwody które muszą pracować w przypadku zagrożenia pożarem wykonać przewodami odpornymi na działanie płomienia.

Rozdział energii odbywać się będzie w tablicy głównej z której wyprowadzić WZL do poszczególnych tablic funkcyjnych.

Wewnętrzne linie zasilające wykonać przewodem pięcio żyłowym.

Instalacje zasilania odbiorników elektrycznych oraz urządzeń medycznych wykonać poprzez wypusty, gniazda wtykowe jedno i trójfazowe.

Projektowaną instalację wykonać przewodami bez halogenowymi o niskiej emisji dymów i gazów korozyjnych odpowiednikami typu YDYżo i p – 750V o przekrojach i ilości żył pokazanych na schematach tablic.

W pomieszczeniach z atmosferą suchą instalować osprzęt podtynkowy natomiast pomieszczenia przejściowo wilgotne oraz wilgotne wyposażyć w osprzęt hermetyczny IP44, 54 Oprawy oświetleniowe zabudować zgodnie z wymogami producenta – zastosowane oprawy muszą posiadać certyfikaty do użytkowania w pomieszczeniach medycznych i komunikacji. W całej instalacji elektrycznej stosować puszki rozgałęźne, które należy mocować w przestrzeni technologicznej. W pomieszczeniach medycznych kolory wyłączników i gniazd wtykowych w zależności od rodzaju zasilania ustalić z personelem.

Zachować należy następującą kolejność wykonania instalacji elektrycznych

-	przepusty przez stropy i ściany, budowa systemu korytek w przestrzeni technologicznej z zachowaniem koordynacji z ciągami przewodów wentylacyjno- klimatyzacyjnmi .

-	obwody odbiorcze należy układać z zachowaniem kompatybilności elektromagnetycznej z instalacjami słaboprądowymi

-	zainstalowanie opraw oświetleniowych puszek i osprzętu

-	zainstalowanie tablic funkcyjnych

-	wykonanie prób i włączenie napięcia

-	wykonanie pomiarów kontrolnych

-	przekazanie do eksploatacji

Odbiór

Wykonane prace elektryczne, ich poprawność wykonania powinna być udokumentowana odpowiednimi pomiarami .

#### Wymagania dla zasilania  - pomieszczenia medyczne grupy drugiej – układ zasilania IT (układ izolowany)

Wymagania dla zasilania pomieszczeń medycznych grupy drugiej „Pomieszczenie Intensywnego Nadzoru Neurologicznego”

Opis urządzeń kontroli sieci TN-S i IT

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczeństwa zasilania w szpitalu muszą być zastosowane urządzenia do kontroli sieci TN-S i IT spełniające wymagania norm:

- PN-HD 60364-7-710. Maj 2012. Instalacje elektryczne niskiego napięcia (lub regulacja równoważna stosowana w UE) zakres wymagań:-- Część 7-710: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne;

- PN-EN 61557-8. Październik 2007. Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000V i stałych do 1500V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych (lub regulacja równoważna stosowana w UE) zakres wymagań -- Część 8: Urządzenia do monitorowania stanu izolacji w sieciach IT. Anex A: Medyczne urządzenia kontroli izolacji;

- PN-EN 61557-9. Maj 2009. Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000V i stałych do 1500V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych(lub regulacja równoważna stosowana w UE) zakres wymagań - Część 9: Urządzenia do lokalizacji uszkodzenia izolacji w sieciach IT. Anex A: Urządzenia do lokalizacji doziemień w pomieszczeniach medycznych;

- PN-EN 61558-2-15. Kwiecień 2012. Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, dławików, zasilaczy i zespołów takich urządzeń. (lub regulacja równoważna stosowana w UE) zakres wymagań – Część 2-15: Wymagania szczegółowe i badania dotyczące transformatorów separacyjnych do zasilania pomieszczeń medycznych.

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczeństwa pacjentów i personelu dla wybranych pomieszczeń zwanych pomieszczeniami grupy 2 stosowane muszą być urządzenia o następujących wymaganiach:

Zintegrowany moduł przełączająco-kontrolny dla pomieszczeń grupy 2 zgodny z  PN-HD 60364-7-710:2012, (lub regulacja równoważna stosowana w UE) PN-EN 61508:2010, (lub regulacja równoważna stosowana w UE) PN-EN61557-8:2007 (lub regulacja równoważna stosowana w UE) i PN-EN 61557-9:2009: ((lub regulacja równoważna stosowana w UE)

- diagnostyka układu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementów zgodnie z PN-EN 61508 na poziomie min. SIL2 (lub regulacja równoważna stosowana w UE)

- kontrola napięcia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa) wraz z wyświetleniem wartości napięcia i częstotliwości

- kontrola napięcia na linii zasilania ze źródła bezpiecznego zasilania (linia rezerwowa) wraz z wyświetleniem wartości napięcia i częstotliwości

- kontrola napięcia na szynach rozdzielnicy (za SZRem)

- pomiar prądu za układem przełączającym dla uniemożliwienia przełączenia zwarcia (wraz z sygnalizacją stanu zwarcia)

- układ przełączający bez możliwości zgrzania styków z czasem przełączenia <0,5s

- możliwość ręcznego przełączenia zasilania i blokowania mechanicznego (np. poprzez kłódkę lub plombę)

- bypass serwisowy do bezprzerwowego przeprowadzania testów lub wymiany urządzenia z wymaganym załączeniem bypassu w czasie <3s.

- sygnalizacja o pracy w trybie ręcznego przełączania i po załączeniu bypassu (także na kasecie sygnalizacyjnej)

- możliwość współpracy z agregatem (poprzez jego załączenie)

- nastawy napięć w zakresie: 160…207V dla spadków napięcia i 240…275V dla wzrostu napięcia

- nastawialny czas zwłoki przełączenia linii podstawowej na rezerwową w zakresie 50ms do 100s

- nastawialny czas powrotu na linię podstawową w zakresie 200ms do 100s

- współpraca z kasetą sygnalizacyjną – przesłanie cyfrowo informacji o zaistniałych stanach alarmowych (RS485)

- kontrola SZRu poprzez automatyczny test z wyświetleniem czasu przełączenia z linii 1 na linię 2

- galwaniczne oddzielenie linii zasilających w celu uniknięcia przeniesienia zwarcia z jednej linii na drugą.

- wymagana metoda pomiarowa przekaźnika kontroli stanu izolacji (izometru) jako aktywna, impulsowa – umożliwiająca pomiar rezystancji izolacji i wykrycie doziemnienia także w sieci z dołączonymi obwodami prądu stałego (DC) - (zgodnie z PN-EN61557-8:2007) (lub z regulacją równoważną stosowaną w UE).

- rezystancja wewnętrzna izometru Rwewn. > 100kΩ,

- napięcie pomiarowe  izometru U < 15V DC,

- pomiar rezystancji izolacji prądem <150µA; nawet przy pełnym doziemieniu

- sygnalizacja gdy R ≤ 50kΩ (nie może być możliwości nastawienia mniejszej wartości niż 50kΩ)

- Dopuszczalna pojemność sieci kontrolowanej do 5µF

- Czas reakcji powinien być <5s jeśli rezystancja izolacji obniży się nagle do 25kΩ (50% z 50kΩ).

- Wyłączenie alarmu powinno nastąpić w ciągu 5s jeśli rezystancja izolacji nagle wzrośnie od 25kΩ do 10MΩ (zgodnie z PN-EN61557-8:2007) (lub z regulacją równoważną stosowaną w UE).

- kontrola połączenia izometru z siecią i przewodem PE (zalecane przez PN-HD 60364-7-710:2012 (lub z regulacją równoważną stosowaną w UE) i PN-EN 61557-8:2007) (lub z regulacją równoważną stosowaną w UE)

- pomiar prądu obciążenia: sygnalizacja gdy prąd ≥ In (zgodnie z PN-EN 61557-8:2007) (lub z regulacją równoważną stosowaną w UE)

- ciągły pomiar temperatury uzwojeń transformatora (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012 (lub regulacja równoważna stosowana w UE) oraz PN-EN 61557-8:2007(lub regulacja równoważna stosowana w UE): sygnalizacja gdy temperatura przekroczy dopuszczalną)

- przycisk „TEST” umożliwiający przetestowanie przekaźnika kontroli stanu izolacji

- programowalne wejście cyfrowe i wyjście przekaźnikowe

- współpraca z systemem lokalizacji doziemień (wbudowane urządzenie testowe)

- współpraca z przekaźnikiem kontroli izolacji dla lamp operacyjnych

- historia zdarzeń (alarmów).

Transformator medyczny:

- napięcie po stronie wtórnej transformatora Un < 250V (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012) (lub z regulacją równoważną stosowaną w UE)

- prąd biegu jałowego i napięcie zwarcia: < 3 % (wymaganie PN-EN 61558-2-15) (lub z regulacją równoważną stosowaną w UE)

- prąd upływu po stronie wtórnej < 0,5 mA (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012) (lub z regulacją równoważną stosowaną w UE)

- prąd załączania < 12xIn (wartość maksymalna) - wymaganie PN-EN 61558-2-15(lub z regulacją równoważną stosowaną w UE) zakres	Kaseta sygnalizacyjna:

Kaseta sygnalizacyjna:

- zielona lampka sygnalizująca normalny stan pracy (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012) (lub z regulacją równoważną stosowaną w UE),

- żółta lampka sygnalizująca, gdy osiągnięty zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji przekaźnika (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012) (lub z regulacją równoważną stosowaną w UE) zakres stosowania – nie może być możliwości jej wyłączenia,

- alarm akustyczny, gdy osiągnięty zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji przekaźnika – ten alarm może być wyłączony (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012) (lub z regulacja równoważna stosowana w UE),

- żółta lampka musi zgasnąć, gdy usunięta zostanie przyczyna alarmu (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012) (lub z regulacją równoważną stosowaną w UE),

- ciekłokrystaliczny ekran dotykowy min. 4”

- wskazanie wartości prądu obciążenia transformatora przy normalnej pracy sieci.

- Wskazanie czasu rzeczywistego oraz stoper i minutnik,

- min. 12 wejść cyfrowych

- 2 wyjścia programowalne

- możliwość programowania i wyświetlania informacji alarmowych z innych elementów sieci elektrycznej (np. układu lokalizacji doziemień, gazów medycznych, UPSów)

- możliwość wpisania własnych tekstów alarmowych poprzez gniazdo RJ45

- możliwość programowania poprzez NFC.

Układ lokalizacji doziemień:

- współpraca z przekaźnikiem kontroli stanu izolacji (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009)

- lokalizowanie uszkodzonego (doziemionego) odpływu zarówno dla doziemień symetrycznych jak i niesymetrycznych (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009) (lub z regulacją równoważną stosowaną w UE).

- prąd pomiarowy < 1 mA,

- wskazanie doziemionego odpływu na urządzeniu i kasecie sygnalizacyjnej

- współpraca z kasetą sygnalizacyjną – przesłanie cyfrowo informacji o doziemionym odpływie i wartości prądu doziemienia

Układ monitorowania prądów różnicowych w pomieszczeniach grupy 2:

- Monitorowanie odpływów w sieci TN-S przy pomocy systemu monitorowania prądów różnicowych w klasie B dla wszystkich odbiorów (zgodnie z PN-HD 60364-7-710) (lub z regulacją równoważną stosowaną w UE).

- Przekładniki w klasie B (dla prądów różnicowych DC…1000Hz).

- Oddzielny pomiar składowej stałej prądu i prądu całkowitego

- Zakres pomiaru do 500mA prądu różnicowego

- Nastawa alarmu 0…300mA prądu różnicowego.

- Wyświetlanie błędów na kasetach sygnalizacyjnych i  poprzez wyprowadzenie sygnałów do systemu nadrzędnego.

#### Instalacji Elektrycznej – AKPiA

Dla potrzeb Sali Intensywnego Nadzoru Neurologicznego należy zaprojektować i wykonać instalację AKPiA obsługującą poniższe funkcjonalności:

•	zabezpieczenia termiczne i nadprądowe w szafach RA-x

•	wentylacja

System automatyki -  rozproszone elementy automatyki komunikujące się w oparciu o sieć Ethernet. Panel/e operatorski/e,  min  4”

Instalacje wnętrzowe dla projektowanych systemów

Kable i przewody systemów będą prowadzone i ułożone w korytkach kablowych siatkowych metalowych, przymocowanych do podłoża (konstrukcja budynku, ściany, sufity itp.).

Kable prowadzone do centrali wentylacyjnej prowadzone będą w korytkach kablowych siatkowych metalowych. Należy podłączyć czujniki temperatury, czujniki różnicy ciśnień , zwory elektromagnetyczne, przyciski otwarcia oraz otwarcia awaryjnego, panele operatorskie, komory laminarne, presostaty filtrów HEPA.

Wymagania minimalne urządzeń

Sterownik PLC

Przemysłowe PLC - modułowe oparte o jednostki centralne o następujących minimalnych parametrach:

•	programowanie on-line CPU

•	moduły binarne, analogowe oraz specjalne,

•	obsługa protokołu Modbus RTU Master/Slave oraz Modbus TCP/IP Klient/Serwer,

•	wewnętrzna pamięć programu typu Flash,

•	Moduły 16 i 32 wejść binarnych na napięcie stałe,

•	Kombinowane moduły 8 wejść i 8 wyjść binarnych,

•	Moduły 16 i 32 wyjść binarnych,

•	Moduły 4 wejść analogowych prądowych i napięciowych,

•	Moduły 4 wyjść analogowych prądowych i napięciowych,

•	Moduły komunikacyjne Ethernet 10/100 Base-T,

•	Moduły komunikacyjne RS232/422/485

Moduły rozszerzeń

Moduły Wejść/Wyjść Cyfrowych (DI/DO)  wyjść binarnych tranzystorowych oraz moduły wejść binarnych, są kompatybilne z CPU oraz pochodzą od jednego producenta. Moduły DI/DO służą do sterowania i monitorowania urządzeń:

•	zabezpieczenia termiczne i nadprądowe w szafach RA-x

•	kontrola dostępu

•	wentylacja

•	kolejność otwierania drzwi

Moduły Analogowych Wejść/Wyjść (AI/AO)  napięciowe typu 0-10V, kompatybilne z CPU oraz pochodzą od jednego producenta, służą do monitorowania oraz sterowania temperaturami oraz siłownikami centrali wentylacyjnej

Moduły komunikacyjne

Moduł   komunikacyjny   Ethernet   służy   do   połączenia   systemu   automatyki   z   siecią teleinformatyczną

Moduł komunikacyjny RS485 służy m.in. do komunikacji z przemiennikami częstotliwości, koncentratorem czujników temperatury i czujnikami ciśnień.

Przemienniki częstotliwości dobrane odpowiednio do każdego wentylatora. Szafę centrali wentylacyjnej z zainstalowanymi przemiennikami częstotliwości wyposażyć w wentylatory, grzałki oraz wyłączniki termostatyczne które zapewnią odpowiednia wymianę powietrza w szafach. Kable zasilające wentylatory ekranowane 4x2,5mm2. Między falownikami, a wentylatorami zastosować rozłącznik serwisowy ze stykami pomocniczymi.

Panele operatorskie 4” służące do wizualizacji pracy oraz sterowania centralą wentylacyjną do obsługi prac serwisowych przy centrali wentylacyjnej. Panele w pomieszczeniach pracowników służące do informowania  pracowników  wewnątrz pomieszczeń pracowni o stanie działania systemu.

We wszystkich panelach operatorskich należy:

•	zapewnić możliwość logowania użytkowników z różnymi uprawnieniami

•	wyświetlać alarmy aktualne i historyczne

Parametry minimalne paneli 4”:

•	rozdzielczość minimum 480x272 TFT, kolory: 256k

•	ekran dotykowy rezystancyjny

•	interfejsy RS232, RS485, Ethernet

•	obsługa dedykowanego protokołu komunikacyjnego sterownika PLC oraz Modbus Panele łączyć za pomocą sieci Ethernet do switcha zlokalizowanego w szafie RA-G. Należy dostarczyć w pełni funkcjonalne oprogramowanie narzędziowe do programowania paneli.

Objaśnienia pojęć i symboli Stosowane skróty i nazwy :

PLC – swobodnie programowalny sterownik przemysłowy

AI – analog input – wejście analogowe

AO – analog output – wyjście analogowe

DI – digitalinput – wejście cyfrowe

DO – digitaloutput – wyjście cyfrowe

CPU – procesor sterownika PLC

Wymagania sposobu działania systemu:

Automatyka wentylacji  centralę wentylacyjną wyposażyć w system automatyki oparty o sterownik modułowy PLC wraz z modułami rozszerzeń. Sterownik ma zostać połączony z systemem automatyki za pomocą sieci Ethernet i wymieniać dane ze sterownikiem PLC w szafie IT. Sterownik należy zaprogramować w taki sposób aby awaria komunikacji nie wpływała na pracę systemu. W szafie sterującej centralą przewidzieć falowniki sterujące pracą wentylatorów. Sterowanie ogrzewaniem i chłodzeniem za pomocą wyjść analogowych i cyfrowych. Sygnały awaryjne z nagrzewnicy oraz agregatu należy podłączyć do sterownika i wizualizować. Na nawiewie i wyciągu z centrali zaprojektować czujniki ciśnienia, podłączone do systemu za pomocą magistrali RS485 i komunikujące się ze sterownikiem za pomocą protokołu Modbus RTU.

System wentylacji wyposażyć w regulatory VAV, które należy podłączyć magistralą do sterownika zlokalizowanego w szafie IT. Należy zrealizować harmonogram pracy wentylacji, oraz różnice ciśnień między pomieszczeniami zgodny z wytycznymi branży technologicznej. Konfigurowalność z poziomu panela z możliwością przejścia w tryb ręczny. Należy wykorzystać czujniki obecności, które są nadrzędne nad harmonogramem. Między pomieszczeniami o różnych podciśnieniach zaprojektować przetworniki ciśnienia podłączone do sterownika w szafie IT za pomocą magistrali RS485 z protokołem Modbus RTU. Należy bezwarunkowo utrzymywać zadane ciśnienia między pomieszczeniami, w sytuacjach krytycznych również kosztem ilości wymian powietrza.

Zaprojektować presostaty różnicowe przy każdym z nawiewników gdzie występuje filtr HEPA. Wszystkie presostaty należy wpiąć do systemu automatyki w szafie IT.

Ogrzewanie

Ogrzewanie pomieszczeń zrealizować przez wentylację oraz grzejniki. Należy zapewnić odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach konfigurowalną z poziomu wizualizacji. W pomieszczeniach w których znajdują się grzejniki założyć elektryczne głowice termostatyczne oraz podłączyć do szafy RA-G. W programie sterującym zrealizować utrzymywanie zadanych temperatur w tych pomieszczeniach.

Oświetlenie

Wciśnięcie przycisku awaryjnego wyjścia APKW załącza wszystkie oprawy oświetleniowe w pracowni.

Sieć Ethernet

Dla systemu automatyki wydzielić sieć teleinformatyczną. Zostaną do niej podłączone jedynie sterowniki PLC oraz panele operatorskie. Wszystkie urządzenia należy podłączyć poprzez switch do routera. Dostęp do sieci systemu z zewnątrz może być realizowany tylko i wyłącznie przez osoby uprawnione za pomocą tunelu VPN.

Uwagi końcowe

Dokładną  lokalizację  przycisków  wejścia/wyjścia,  przycisków  awaryjnych  oraz  paneli operatorskich uzgodnić z inwestorem na etapie wykonawstwa.

Wymaga się od wykonawcy przekazania oprogramowania służącego do programowania sterowników PLC oraz paneli operatorskich, aby w przypadku uszkodzenia sterownika lub komputera  inwestor  mógł  na  własną  rękę  wymienić  i zaprogramować  uszkodzone urządzenie.

Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie powodujące konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury ani nie pozbawiające Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej.

#### Instalacji Elektrycznej – instalacje IT

Na potrzeby przebudowy Intensywnego Nadzoru Medycznego należy zaprojektować i wykonać się nowy punkt dystrybucyjny. Należy wyodrębnić pomieszczenie, w którym znajdować się będzie szafa rack  800x800 45U dla instalacji niskoprądowej. Wyodrębnione pomieszczenie musi być wyposażone w wentylację mechaniczną, klimatyzator oraz kontrolę dostępu. Do szafy dystrybucyjnej doprowadzić dwa niezależne obwody elektryczne. Projektowany punkt dystrybucyjny PD połączyć z następującymi PD:

1.	 GPD w pomieszczeniu serwerowni zlokalizowanym na wysokim parterze budynku nr 1A (światłowód SM G.652.D 12 włókien),

2.	 PD INFORMATYKA pawilon suterena (światłowód SM G.652.D 12 włókien, skrętka 1xF/UTP kat6a),

3.	 PD Kardiologia budynek 7B I piętro (skrętka 1xF/UTP kat6a).

Wymienione wyżej PD (1, 2) doposażyć w przełącznice światłowodowe 1U, włókna zaspawać na złączu LC z możliwością rozbudowy do 48włókien. W ramach remontu przenieść istniejące okablowanie Oddziału Neurologii z PD Kardiologia budynek 7B I piętro, PD Spirografia budynek 7C I piętro, do nowego punktu dystrybucji z zachowaniem ciągłości pracy, poprawności podłączenia przewodów i zachowaniem oznaczeń. Okablowanie poziome wykonać kablem F/UTP kat.6a. Okablowanie podzielono na instalację komputerową, medyczną i telefoniczną. Rozmieszczenie urządzeń aktywnych i pasywnych w szafie dystrybucyjnej uzgodnić z użytkownikiem. Dodatkowo wykonać instalację CCTV oraz pod AP uwzględniając pokrycie sygnału na całej powierzchni. Istniejące nieużywane stare instalacje komputerowe (niskoprądowe) sukcesywnie demontować na całej długości od gniazda do punktu dystrybucji.

Tabela nr 4 Parametry projektowanych urządzeń i wyposażenia szafy dystrybucyjnej.

| Lp | Nazwa | Ilość [szt] | Parametry Konfiguracja sprzętowa i programowa / wymagania minimalne / | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przełącznik sieciowy-typ1 | 1 | Charakterystyka sprzętowa • Porty 1000Base-T (IEEE 802.3/802.3u/802.3ab) z zasilaniem PoE zgodnym z IEEE 802.3at - liczba portów co najmniej 48. • Porty na moduły światłowodowe SFP (IEEE 802.3z) z możliwością instalacji modułów 1000Base-SX/LX/LH/ZX-liczba portów co najmniej 4. Dopuszcza się, aby porty SFP były dzielone z portami 1000Base-T. • Porty SFP powinny umożliwiać obsługę również modułów SFP 100Base-FX (IEEE 802.3u). • Porty muszą wspierać standard IEEE 802.3x Flow Control dla trybu Full-Duplex oraz Back Pressure dla trybu Half-Duplex i automatyczne krosowanie (Auto MDI/MDI-X). • Musi istnieć możliwość zmiany prędkości i dupleksu każdego portu i wyłączenia trybu FlowControl dla każdego portu. • Sprzęt powinien umożliwiać zainstalowanie co najmniej 4 modułów dla połączeń 10Gb/s (IEEE 802.3ae). • Musi istnieć możliwość uruchamiania zasilania PoE na portach sterowana kalendarzem. • Urządzenie musi umożliwiać aktywne monitorowanie podłączonego urządzenia klienckiego PoE i w przypadku wykrycia jego braku wyłączać, a następnie ponownie włączać zasilanie na porcie. Przełącznik powinien obsługiwać również moduły gigabitowe SFP obsadzane w zatokach SFP+. • Sprzęt powinien być wyposażony w konsolę szeregową w standardzie RS-232 w celu umożliwienia zarządzania lokalnego oraz dedykowany port Ethernet do zarządzania Out-of-Band, a także w port umożliwiający podłączenie zewnętrznych czujników zdarzeń, których wyzwolenie spowoduje wysłanie powiadomienia SNMP i port umożliwiający podłączenie zewnętrznego elementu wykonawczego wyzwalanego po wystąpieniu alarmu. • Urządzenie powinno umożliwiać łączenie w stosy o wielkości co najmniej 9 jednostek. Stos powinien być wyposażony w funkcjonalność zapewniającą, że w przypadku awarii głównego przełącznika stosu, praca stosu nie zostanie zakłócona, w szczególności nie nastąpi ponowne uruchomienie stosu. Protokół stackujący powinien, w przypadku pracy w topologii pierścienia, zapewniać przesyłanie ruchu pomiędzy przełącznikami krótszą drogą. Przepustowość magistrali stosu powinna wynosić co najmniej 80 Gb/s. Stos powinien umożliwiać agregację połączeń oraz kopiowanie ruchu przy użyciu dowolnych portów w stosie. • Urządzenie powinno być zasilane napięciem AC 230V. Musi istnieć możliwość użycia dodatkowego zasilacza nadmiarowego. • Przełącznik musi zapewniać budżet mocy dla urządzeń PoE na poziomie co najmniej 370 watów. Konstrukcja układu zasilania musi umożliwiać jednoczesne korzystanie z zasilacza podstawowego oraz nadmiarowego w celu zwiększenia maksymalnej mocy, która może być dostarczana do urządzenia do co najmniej 740 watów. • Magistrala przełączająca powinna posiadać wydajność nie mniejszą, niż 176 Gb/s. Wydajność przełączania dla pakietów 64B powinna wynosić nie mniej niż 130 Mp/s. • Urządzenie musi posiadać architekturę nieblokującą (zapewniać przełączanie wirespeed - z pełną prędkością na wszystkich portach w maksymalnej konfiguracji). • Pojemność tablicy MAC powinna wynosić nie mniej, niż 69600 adresów MAC. Powinna też istnieć możliwość wprowadzenia co najmniej 1020 wpisów statycznych. • Dostępna pamięć RAM powinna wynosić nie mniej, niż 1024 MB. Pamięć Flash - nie mniej niż 1024 MB. • Urządzenie powinno obsługiwać ramki typu Jumbo o rozmiarze co najmniej 12280 B. • Bufor pamięci zarezerwowanej na przetwarzane pakiety powinien wynosić nie mniej, niż 4 MB. • Minimalna temperatura pracy dla urządzenia nie powinna być większa, niż -3 stopni Celsjusza. • Maksymalna temperatura pracy dla urządzenia nie powinna być mniejsza, niż 48 stopni Celsjusza. • Przełącznik powinien posiadać ochronę przeciwprzepięciową na portach miedzianych co najmniej do 6 kV. • Urządzenie powinno charakteryzować się średnim czasem pomiędzy awariami wynoszącym co najmniej 190000 godzin. Funkcjonalności warstwy 2 • Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność IGMP Snooping w wersji co najmniej 3 oraz obsługiwać nie mniej, niż 8190 grup multicast w tym możliwość utworzenia co najmniej 64 grup statycznych. • Urządzenie powinno posiadać także funkcjonalność MLD Snooping w wersji co najmniej 2 oraz obsługiwać nie mniej, niż 4090 grup multicast w tym możliwość utworzenia co najmniej 64 grup statycznych. • Powinna istnieć możliwość uwierzytelnienia klienta przed dostarczeniem mu strumienia Multicast. • Urządzenie powinno umożliwiać konfigurację filtrów dla protokołu IGMP ograniczających adresy IPv4 grup multi -cast do których poszczególni klienci mogą się przyłączać. • Urządzenie powinno umożliwiać również konfigurację filtrów dla protokołu MLD ograniczających adresy grup IPv6 multicast do których poszczególni klienci mogą się przyłączać. • Przełącznik powinien obsługiwać protokoły umożliwiające unikanie pętli w warstwie 2: IEEE 802.1D, 802.1w, 802.1s w tym co najmniej 64 instancji MSTP. Powinno także wspierać funkcjonalność 802.1Q Restricted Role oraz 802.1Q Restricted TCN. • Dodatkowo, urządzenie powinno umożliwiać skonfigurowanie portu zapasowego, który zostanie aktywowany w przypadku awarii połączenia poprzez port podstawowy. • Wymagana jest obecność funkcjonalności powodującej, że w przypadku gdy wystąpi pętla w części sieci nie objętej protokołami drzewa rozpinającego, część ta zostanie odłączona od reszty sieci aby zapobiec rozprzestrzenianiu się burzy broadcastowej. • Urządzenie musi umożliwiać tworzenie połączeń Link Aggregation - nie mniej niż 8 portów na grupę oraz 32 grup na urządzenie oraz obsługiwać protokół LACP. • Przełącznik musi mieć wbudowaną funkcjonalność LLDP (802.1AB) oraz LLDP-MED. • Urządzenie powinno być wyposażone w funkcjonalność umożliwiającą rozpinanie pętli w topologii pierścienia z opóźnieniem nie gorszym, niż 50ms. Funkcjonalność ta powinna być kompatybilna z zaleceniami ITU-T G.8032 w Przełącznik do szafy wersji co najmniej 2. Sprzęt powinien obsługiwać co najmniej 26 jednocześnie konfigurowanych pierścieni. • Urządzenie musi posiadać obsługę funkcjonalności DHCP Relay w tym opcji 60 i 61 oraz opcji 82, a także umożliwiać przechwytywanie zapytań DHCP od klienta i, po dodaniu opcji 82, przekazywanie ich do serwera DHCP znajdującego się w tej samej sieci VLAN, w której znajduje się klient. Obsługa DHCP Relay musi być możliwa również dla protokołu IPv6. • Przełącznik powinien posiadać funkcjonalność kopiowania ruchu z jednego lub wielu portów na port monitorujący w celu umożliwienia jego analizy. Musi istnieć możliwość kopiowania tylko wybranego ruchu na danym porcie (np. tylko kierowanego do określonego adresu IP) oraz kopiowania ruchu na port monitorujący znajdujący się w innym przełączniku. • Urządzenie powinno umożliwiać dostarczanie ruchu na wiele portów fizycznych na których obecne są te same adresy IP i MAC co pozwala na bezpośrednie przyłączenie klastrów serwerów posługujących się pojedynczym wirtualnym adresem IP i MAC. • Urządzenie powinno umożliwiać tunelowanie ruchu kontrolnego L2, w tym protokołów GVRP i STP oraz protokołów CDP i VTP (01-00-0C-CC-CC-CC i 01-00-0C-CC-CC-CD). Obsługa sieci VLAN • Przełącznik powinien umożliwiać konfigurację sieci VLAN w standardzie 802.1Q, co najmniej 4094 jednocześnie skonfigurowanych takich sieci, w tym powinien umożliwiać obsługę VLAN zgodnie z protokołem 802.1v oraz obsługiwać dynamiczne przyłączanie do VLAN’u i pozwalać na tworzenie tzw. Podwójnych VLAN’ow. • Parametry podwójnego tagowania powinny być konfigurowalne przez administratora. • Powinna być też możliwość tworzenia specjalnych sieci VLAN dla przenoszenia ruchu typu multicast i rozdzielenia tak przenoszonego ruchu na klientow żądających przyłączenia do danej grupy multicast. Urządzenie powinno umożliwić utworzenie co najmniej 5 takich sieci VLAN. • Przełącznik powinien umożliwiać automatyczne przypisywanie urządzeń monitoringu wizyjnego do specjalnie wydzielonej w tym celu sieci VLAN. • Powinna być możliwość tworzenia sieci VLAN w oparciu o adresy MAC urządzeń. Urządzenie powinno akceptować co najmniej 3070 wpisów MAC dla takiej sieci VLAN. • Urządzenie powinno umożliwiać tworzenie VLANów, które będą zapewniały funkcjonalność tworzenia wielu grup portów w ramach których porty będą mogły się komunikować, ale zablokowana będzie komunikacja pomiędzy portami w rożnych grupach oraz wszystkie grupy będą mogły komunikować się z grupą portów wspólnych. Wszystkie porty należące do takich VLANów powinny pozostać nietagowane. • Przełącznik powinien obsługiwać także sieci VLAN oparte o podsieci IP - co najmniej 510 wpisów. • Urządzenie powinno być wyposażone w funkcjonalność umożliwiającą tunelowanie ruchu w sieciach VLAN, które nie są skonfigurowane na tym urządzeniu. • Urządzenie powinno także umożliwiać tworzenie asymetrycznych sieci VLAN. Funkcjonalności warstwy 3 • Przełącznik musi mieć możliwość utworzenia wielu interfejsow IPv4 na urządzeniu - co najmniej 256 takich interfejsów. • Przełącznik musi mieć możliwość utworzenia wielu interfejsow IPv6 na urządzeniu - co najmniej 256 takich interfejsów; oraz możliwość utworzenia wielu interfejsów IP na pojedynczej skonfigurowanej sieci VLAN – co najmniej 256 takich interfejsów. • Musi istnieć możliwość skonfigurowania specjalnego interfejsu IP, który jest cały czas dostępny w sieci niezależnie od pozostałej konfiguracji przełącznika (urządzenie powin-no umożliwić konfigurację co najmniej 8 instancji takiego interfejsu). • Musi istnieć możliwość skonfigurowania interfejsu, który będzie odrzucać cały kierowany do niego ruch (interfejs Null). • Urządzenie powinno być wyposażone w funkcjonalność umożliwiającą odpowiadanie na zapytania ARP w imieniu urządzenia znajdującego się w innej podsieci VLAN. • Przełącznik musi posiadać funkcjonalność Gratuitous ARP. • Przełącznik powinien także umożliwiać przekierowanie ruchu UDP na wskazany adres IP w sieci. • Urządzenie musi posiadać również funkcjonalność umożliwiającą przekazywanie zapy-tań DNS do odpowiednich serwerów DNS w sieci (wewnętrznych lub zewnętrznych). • Musi być możliwe uruchomienie na urządzeniu serwera DHCP przydzielającego minimum 96 pule adresów IP oraz wspierającego protokół IPv6. Serwer DHCP musi mieć możliwość przydzielania dowolnych opcji DHCP. • Serwer DHCP musi także obsługiwać delegację prefiksów DHCPv6. • Urządzenie powinno posiadać tablicę ARP o wielkości co najmniej 32K wpisów oraz umożliwiać wprowadzenie co najmniej 512 wpisów statycznych. • Platforma sprzętowa powinna umożliwiać przechowywanie co najmniej 32760 tras routingu dla IPv4 do maszyn znajdujących się na bezpośrednio przyłączonych do urządzenia podsieciach oraz 16384 takich tras dla IPv6. • Platforma sprzętowa powinna umożliwiać przechowywanie co najmniej 16380 tras routingu dla IPv4 do maszyn znajdujących się wewnątrz sieci oraz 7168 takich tras dla IPv6. • Urządzenie musi umożliwiać zdefiniowanie statycznych tras routingu dla IPv4 (co najmniej 510 takich tras) oraz dla IPv6 (co najmniej 250 tras). • Urządzenie musi umożliwiać tunelowanie ruchu IPv6 w IPv4 (ISATAP, 6to4). • Urządzenie powinno wspierać funkcję IPv6 Neighbor Discovery. • Przełącznik musi być wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą trasowanie ruchu w rożnych kierunkach w zależności od zawartości pakietów (np. na podstawie adresu źródłowego IP lub protokołu IP). • Przełącznik musi umożliwiać redystrybucję tras routingu pomiędzy rożnymi protokołami routingu skonfigurowanymi na urządzeniu. • Urządzenie powinno wspierać także funkcję uRPF (Unicast Reverse Path Forwarding) kontrolującą, czy nadchodzący pakiet IP posiada adres źródłowy IP znajduje się w tablicy routingu. • Urządzenie powinno umożliwiać konfigurację protokółów routingu dynamicznego: RIP v1 i v2, RIPng. • Urządzenie powinno obsługiwać także protokół umożliwiający utworzenie wirtualnego routera i zapewniającego dostępność sieci zewnętrznej po awarii jednego z urządzeń fizycznych bez potrzeby specjalnej rekonfiguracji klientów w sieci. Protokół powinien wspierać adresację IPv6. Quality of Service • Przełącznik powinien obsługiwać funkcjonalność QoS i posiadać co najmniej 8 kolejek sprzętowych na każdym porcie fizycznym. Klasyfikacja ruchu do odpowiednich kolejek powinna odbywać się na bazie co najmniej: wejściowego portu fizycznego przełącznika, sieci VLAN, adresu MAC, pola EtherType, adresu IP, adresu IPv6, pola DSCP, typu protokołu, portu TCP/UDP, klasy ruchu IPv6, etykiety ruchu IPv6. • Urządzenie powinno umożliwiać mapowanie wartości pola DSCP w pakiecie IP do odpowiednich klas obsługi ruchu. • W przypadku wykrycia ruchu iSCSI, urządzenie powinno również być w stanie obsługiwać ten ruch ze skonfigurowanym dla niego priorytetem, WRR, WDRR. • Urządzenie powinno obsługiwać tzw. CIR z minimalną granulacją nie mniejszą, niż 64 kb/s. • Przełącznik powinien umożliwiać kontrolę kongestii ruchu WRED, a także obsługiwać Flow Control zgodnie ze standardem 802.1Qbb. • Urządzenie powinno umożliwiać limitowanie pasma osobno dla każdej klasy ruchu (kolejki na porcie fizycznym) z granulacją co najwyżej 64 kb/s. • Przełącznik powinien umożliwiać ograniczenie pasma dla ruchu wychodzącego na każdym porcie z granulacją co najwyżej 64 kb/s. • Urządzenie powinno także umożliwiać limitowanie pasma dla ruchu przychodzącego na każdym porcie z granulacją co najwyżej 64 kb/s. • Powinna istnieć funkcjonalność limitowania pasma dla określonego typu ruchu (np. odbywającego się na danym porcie TCP lub UDP) z granulacją nie większą, niż 8 kb/s. Filtrowanie ruchu • Urządzenie powinno posiadać możliwość filtrowania ruchu w oparciu co najmniej o informacje takie, jak: port przełącznika, adres MAC, sieć VLAN, priorytet 802.1p, adres IP, adres IPv6, zawartość pola DSCP, typ protokołu, flagi protokołu TCP, port TCP/UDP, klasę ruchu IPv6, etykietę ruchu IPv6 dla ruchu wejściowego i wyjściowego z portów przełącznika. • Przełącznik powinien mieć możliwość definiowania reguł ACL na poziomie sieci VLAN. • Musi istnieć też możliwość niezależnej filtracji ruchu kierowanego do procesora przełącznika w celu jego dodatkowej ochrony. Funkcje bezpieczeństwa • Przełącznik powinien być wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą ograniczenie liczby adresów MAC na pojedynczym porcie fizycznym przełącznika oraz "zatrzaśnięcie" na nim określonych adresów MAC i powinien obsługiwać co najmniej 12288 takich adresów MAC na pojedynczym porcie fizycznym. Funkcjonalność powin na umożliwiać wyłączenie portu po przekroczeniu zdefiniowanej liczby adresów MAC obecnych na porcie. • Urządzenie powinno umożliwiać uwierzytelnianie przyłączonych użytkowników za pomocą protokołu 802.1X współpracującego z funkcjonalnością umożliwiającą przyzna-nie dostępu do ograniczonych zasobów w przypadku, gdy użytkownik nie jest uwierzytelniony. • Funkcjonalność 802.1X musi umożliwiać niezależne uwierzytelnianie wielu użytkowników znajdujących się na pojedynczym porcie fizycznym przełącznika. • Urządzenie musi umożliwiać przypisywanie co najmniej następujących atrybutów otrzymanych z serwera RADIUS: VLAN, priorytet 802.1p, przepustowość portu, reguły ACL. • Przełącznik musi umożliwiać współpracę z serwerem RADIUS w celu realizacji tzw. Accountingu dla przyłączonych użytkowników. • Przełącznik musi umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o portal WWW z możliwością przypisania użytkownika do wskazanej sieci VLAN. Funkcjonalność ta musi działać również dla adresów IPv6. • Urządzenie musi również umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o adres MAC z możliwością przypisania użytkownika do wskazanej sieci VLAN. • Musi istnieć możliwość alternatywnego uwierzytelniania za pomocą więcej, niż jednego agenta uwierzytelniania. • Urządzenie musi współpracować z funkcjonalnością Microsoft NAP w celu wymuszenia separacji maszyn nie będących w zgodzie z obowiązującą polityką bezpieczeństwa w sieci oraz z funkcjonalnością DHCP NAP. • Przełącznik musi realizować funkcjonalność filtrowania ruchu od klientów, którzy posiadają nieodpowiednią parę adresów IP-MAC, jak również z możliwością dynamicznego tworzenia powiązań IP-MAC na bazie informacji pobranych z serwera DHCP i możliwością inspekcji zawartości pakietów ARP. Funkcja IP-MAC binding musi współpracować z protokołem IPv6. • Przełącznik powinien również posiadać funkcjonalność umożliwiającą realizację komunikacji z jednym lub więcej portów wspólnych (np. portów do których podłączony jest router, serwery wydruku itp.). • Urządzenie powinno posiadać możliwość filtrowanie protokołu sieci LAN NetBIOS. • Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność niedopuszczania do sieci nieautoryzowanych przez administratora serwerów DHCP. • Przełącznik powinien mieć możliwość definiowania globalnie dla urządzenia adresów MAC, z/do których ruch nie będzie obsługiwany. • Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność zapobiegającą atakom ARP Spoofing przez użytkowników sieci. • Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność zapobiegania atakom BPDU. • Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność zapobiegania atakom Denial of Serivce. • Przełącznik powinien umożliwiać filtrowanie pakietów kontrolnych L3 (np. IGMP-Query, PIM, DVMRP) i nie dopuszczanie ich do wnętrza sieci. • Przełącznik powinien posiadać możliwość limitowania Unknown Unicast (z krokiem minimalnym co najwyżej2 pps), Multicast (z krokiem minimalnym co najwyżej 2 pps), Broadcast (z krokiem minimalnym co najwyżej 2pps), a także umożliwiać automatyczne wyłączenie portu w przypadku długotrwałej burzy oraz jego ponowne włączenie po ustalonym czasie. • Przełącznik powinien posiadać mechanizm ochrony procesora przed jego przeciążeniem dużą liczbą pakietów Broadcast/Multicast/Unicast. Zarządzanie • Powinna istnieć możliwość konfiguracji uwierzytelniania dostępu do urządzenia na zewnętrznym serwerze RADIUS i TACACS+. • Grupa urządzeń połączonych w stos powinna być zarządzana poprzez jeden adres IP. • Zarządzanie urządzeniem powinno odbywać się przez: przeglądarkę internetową - również poprzez adres IPv6, Telnet - również poprzez adres IPv6, SSH - również poprzez adres IPv6, konsolę lokalną. Zarządzanie przez interfejs tekstowy musi umożliwiać wprowadzanie poleceń. Niedopuszczalna jest konfiguracja oparta o wybór z menu. Interfejs tekstowy musi zapewniać konfigurację wszystkich funkcjonalności urządzenia. • Urządzenie musi mieć wbudowaną funkcjonalność klienta Telnet - również poprzez adres IPv6. • W przypadku zarządzania przez interfejs WWW musi być możliwość szyfrowania połączenia protokołem SSLv3. • Urządzenie musi obsługiwać protokół zarządzania SNMPv2, v3 - również poprzez adres IPv6. • Przełącznik musi umożliwiać monitorowanie zdalne protokołem RMON oraz RMONv2 i obsługiwać protokół sFlow. • Urządzenie musi obsługiwać protokół 802.1ag umożliwiający zdalne wykrywanie przerw połączeń w sieci oraz protokół Y.1731 - w tym pomiar opóźnienia (Delay Measurement) i strat (Loss Measurement) na badanej ścieżce. • Przełącznik musi obsługiwać protokoł 802.3ah umożliwiający separację domeny Ethernet operatora od sieci Ethernet klienta. • Urządzenie musi posiadać funkcję wykrywania połączeń jednokierunkowych. • Przełącznik musi obsługiwać także cyfrową diagnostykę parametrów pracy modułów światłowodowych, zgodną z SFF-8472, umożliwiającą przynajmniej: pomiar prądu wzmacniacza, pomiar mocy nadajnika i odbiornika, pomiar temperatury modułu oraz pomiar zasilania modułu. • Urządzenie musi posiadać wbudowanego klienta DHCP i DHCPv6 oraz umożliwiać automatyczne pobieranie konfiguracji z zewnętrznego serwera TFTP podczas uruchamiania urządzenia. • Przełącznik powinien posiadać wbudowanego klienta SMTP. • Przełącznik musi posiadać możliwość lokalnego rozwiązywania FQDN na adres IP, co pozwala na wykonywanie poleceń typu ping/traceroute/tftp/telnet dla nazwy FQDN. • Przełącznik musi posiadać możliwość synchronizacji swojego zegara systemowego z zewnętrznym źródłem czasu także przy użyciu protokołu IPv6 oraz musi wspierać protokół synchronizacji czasu zgodny z IEEE1588. • Zapisywanie logów generowanych przez urządzenie musi być możliwe na zewnętrznym serwerze logów –również poprzez adres IPv6. • Urządzenie powinno posiadać możliwość wysyłania i pobierania konfiguracji z serwera TFTP w sieci. • Przełącznik musi umożliwiać wykonywanie polecenia traceroute z poziomu jego interfejsu zarządzającego oraz wspierać traceroute dla IPv6. • Urządzenie powinno posiadać możliwość wykonywania polecenia ping z poziomu interfejsu zarządzającego -również poprzez adres IPv6. • Interfejs WWW przełącznika powinien umożliwiać graficzne monitorowanie ruchu na portach fizycznych urządzenia, a także umożliwiać przeglądanie tablicy adresów MAC. • Powinna istnieć możliwość uruchomienia diagnostyki okablowania z poziomu interfejsu zarządzającego urządzenia. Test powinien dokonywać co najmniej pomiaru długości kabla oraz ciągłości połączenia. • Interfejs zarządzający musi umożliwiać wprowadzenie tekstowego opisu dla każdego z portów fizycznych urządzenia. • Urządzenie powinno być w stanie wysyłać powiadomienia SNMP (tzw. SNMP Traps) w przypadku pojawienia się w sieci nowego adresu MAC. • Wymagana jest funkcjonalność umożliwiająca logowanie wydanych poleceń konfiguracyjnych wraz z informacją o koncie, z jakiego polecenie zostało wydane. • Urządzenie powinno umożliwiać przechowywanie wielu wersji firmware oraz wielu wersji konfiguracji. • Przełącznik powinien być wyposażony w pamięć Flash umożliwiającą przechowywanie dowolnej liczby plików. • Powinna istnieć możliwość automatycznego ponownego uruchomienia urządzenia o określonym czasie lub w określonym horyzoncie czasowym. • Urządzenie powinno wspierać standard 802.3az (Energy Efficient Ethernet). • Przełącznik powinien umożliwić zmniejszenie pobieranej mocy poprzez wykrywanie aktywności linku na portach oraz wykrywanie długości linku na portach, a także administracyjnego wyłączenia wskaźników LED na portach, wyłączenie portów przełącznika w zdefiniowanych interwałach czasowych oraz wyłączenie wszystkich funkcji sieciowych urządzenia w zdefiniowanych interwałach czasowych. |  |
| 2 | Przełącznik sieciowy-typ2 | 1 | Charakterystyka sprzętowa - Porty 1000Base-T (IEEE 802.3/802.3u/802.3ab) - liczba portów co najmniej 48. - Porty na moduły światłowodowe SFP (IEEE 802.3z) z możliwością instalacji modułów 1000Base-SX/LX/LH/ZX - liczba portów co najmniej 4. Dopuszcza się, aby porty SFP były dzielone z portami 1000Base-T. - Porty SFP powinny umożliwiać obsługę również modułów SFP 100Base-FX (IEEE 802.3u). - Porty muszą wspierać standard IEEE 802.3x Flow Control dla trybu Full-Duplex oraz Back Pressure dla trybu Half-Duplex i automatyczne krosowanie (Auto MDI/MDI-X). - Musi istnieć możliwość zmiany prędkości i dupleksu każdego portu i wyłączenia trybu FlowControl dla każdego portu. - Sprzęt powinien umożliwiać zainstalowanie co najmniej 4 modułów dla połączeń 10Gb/s (IEEE 802.3ae). Przełącznik powinien obsługiwać również moduły gigabitowe SFP obsadzane w zatokach SFP+. - Sprzęt powinien być wyposażony w konsolę szeregową w standardzie RS-232 w celu umożliwienia zarządzania lokalnego oraz dedykowany port Ethernet do zarządzania Out-of-Band, a także w port umożliwiający podłączenie zewnętrznych czujników zdarzeń, których wyzwolenie spowoduje wysłanie powiadomienia SNMP i port umożliwiający podłączenie zewnętrznego elementu wykonawczego wyzwalanego po wystąpieniu alarmu. Urządzenie powinno umożliwiać łączenie w stosy o wielkości co najmniej 9 jednostek. Stos powinien być wyposażony w funkcjonalność zapewniającą, że w przypadku awarii głównego przełącznika stosu, praca stosu nie zostanie zakłócona, w szczególności nie nastąpi ponowne uruchomienie stosu. Protokół stackujący powinien, w przypadku pracy w topologii pierścienia, zapewniać przesyłanie ruchu pomiędzy przełącznikami krótszą drogą. Przepustowość magistrali stosu powinna wynosić co najmniej 80 Gb/s. Stos powinien umożliwiać agregację połączeń oraz kopiowanie ruchu przy użyciu dowolnych portów w stosie. - Urządzenie powinno być zasilane napięciem AC 230V. Musi istnieć możliwość użycia dodatkowego zasilacza nadmiarowego. - Magistrala przełączająca powinna posiadać wydajność nie mniejszą, niż 176 Gb/s. Wydajność przełączania dla pakietów 64B powinna wynosić nie mniej niż 130 Mp/s. - Urządzenie musi posiadać architekturę nieblokującą (zapewniać przełączanie wire-speed - z pełną prędkością na wszystkich portach w maksymalnej konfiguracji). - Pojemność tablicy MAC powinna wynosić nie mniej, niż 69600 adresów MAC. Powinna też istnieć możliwość wprowadzenia co najmniej 1020 wpisów statycznych. - Dostępna pamięć RAM powinna wynosić nie mniej, niż 1024 MB. Pamięć Flash - nie mniej niż 1024 MB. - Urządzenie powinno obsługiwać ramki typu Jumbo o rozmiarze co najmniej 12280 B. - Bufor pamięci zarezerwowanej na przetwarzane pakiety powinien wynosić nie mniej, niż 4 MB. - Minimalna temperatura pracy dla urządzenia nie powinna być większa, niż -3 stopni Celsjusza. - Maksymalna temperatura pracy dla urządzenia nie powinna być mniejsza, niż 48 stopni Celsjusza. - Przełącznik powinien posiadać ochronę przeciwprzepięciową na portach miedzianych co najmniej do 6 kV. - Urządzenie powinno charakteryzować się średnim czasem pomiędzy awariami wynoszącym co najmniej 260000 godzin. Funkcjonalności warstwy 2 - Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność IGMP Snooping w wersji co najmniej 3 oraz obsługiwać nie mniej, niż 8190 grup multicast w tym możliwość utworzenia co najmniej 64 grup statycznych. - Urządzenie powinno posiadać także funkcjonalność MLD Snooping w wersji co najmniej 2 oraz obsługiwać nie mniej, niż 4090 grup multicast w tym możliwość utworzenia co najmniej 64 grup statycznych. - Powinna istnieć możliwość uwierzytelnienia klienta przed dostarczeniem mu strumienia Multicast. - Urządzenie powinno umożliwiać konfigurację filtrów dla protokołu IGMP ograniczających adresy IPv4 grup multicast do których poszczególni klienci mogą się przyłączać. - Urządzenie powinno umożliwiać również konfigurację filtrów dla protokołu MLD ograniczających adresy grup IPv6 multicast do których poszczególni klienci mogą się przyłączać. - Przełącznik powinien obsługiwać protokoły umożliwiające unikanie pętli w warstwie 2: IEEE 802.1D, 802.1w, 802.1s w tym co najmniej 64 instancji MSTP. Powinno także wspierać funkcjonalność 802.1Q Restricted Role oraz 802.1Q Restricted TCN. - Dodatkowo, urządzenie powinno umożliwiać skonfigurowanie portu zapasowego, który zostanie aktywowany w przypadku awarii połączenia poprzez port podstawowy. - Wymagana jest obecność funkcjonalności powodującej, że w przypadku gdy wystąpi pętla w części sieci nie objętej protokołami drzewa rozpinającego, część ta zostanie odłączona od reszty sieci aby zapobiec rozprzestrzenianiu się burzy broadcastowej. - Urządzenie musi umożliwiać tworzenie połączeń Link Aggregation - nie mniej niż 8 portów na grupę oraz 32 grup na urządzenie oraz obsługiwać protokół LACP. - Przełącznik musi mieć wbudowaną funkcjonalność LLDP (802.1AB) oraz LLDP-MED. - Urządzenie powinno być wyposażone w funkcjonalność umożliwiającą rozpinanie pętli w topologii pierścienia z opóźnieniem nie gorszym, niż 50ms. Funkcjonalność ta powinna być kompatybilna z zaleceniami ITU-T G.8032 w wersji co najmniej 2. Sprzęt powinien obsługiwać co najmniej 26 jednocześnie skonfigurowanych pierścieni. - Urządzenie musi posiadać obsługę funkcjonalności DHCP Relay w tym opcji 60 i 61 oraz opcji 82, a także umożliwiać przechwytywanie zapytań DHCP od klienta i, po dodaniu opcji 82, przekazywanie ich do serwera DHCP znajdującego się w tej samej sieci VLAN, w której znajduje się klient. Obsługa DHCP Relay musi być możliwa również dla protokołu IPv6. - Przełącznik powinien posiadać funkcjonalność kopiowania ruchu z jednego lub wielu portów na port monitorujący w celu umożliwienia jego analizy. Musi istnieć możliwość kopiowania tylko wybranego ruchu na danym porcie (np. tylko kierowanego do określonego adresu IP) oraz kopiowania ruchu na port monitorujący znajdujący się w innym przełączniku. - Urządzenie powinno umożliwiać dostarczanie ruchu na wiele portów fizycznych na których obecne są te same adresy IP i MAC co pozwala na bezpośrednie przyłączenie klastrów serwerów posługujących się pojedynczym wirtualnym adresem IP i MAC. - Urządzenie powinno umożliwiać tunelowanie ruchu kontrolnego L2, w tym protokołów GVRP i STP oraz protokołów CDP i VTP (01-00-0C-CC-CC-CC i 01-00-0C-CC-CC-CD). Obsługa sieci VLAN - Przełącznik powinien umożliwiać konfigurację sieci VLAN w standardzie 802.1Q, co najmniej 4094 jednocześnie skonfigurowanych takich sieci, w tym powinien umożliwiać obsługę VLAN zgodnie z protokołem 802.1v oraz obsługiwać dynamiczne przyłączanie do VLANu i pozwalać na tworzenie tzw. podwójnych VLANów. - Parametry podwójnego tagowania powinny być konfigurowalne przez administratora. - Powinna być też możliwość tworzenia specjalnych sieci VLAN dla przenoszenia ruchu typu multicast i rozdzielenia tak przenoszonego ruchu na klientów żądających przyłączenia do danej grupy multicast. Urządzenie powinno umożliwić utworzenie co najmniej 5 takich sieci VLAN. - Przełącznik powinien umożliwiać automatyczne przypisywanie urządzeń monitoringu wizyjnego do specjalnie wydzielonej w tym celu sieci VLAN. - Powinna być możliwość tworzenia sieci VLAN w oparciu o adresy MAC urządzeń. Urządzenie powinno akceptować co najmniej 3070 wpisów MAC dla takiej sieci VLAN. - Urządzenie powinno umożliwiać tworzenie VLANów, które będą zapewniały funkcjonalność tworzenia wielu grup portów w ramach których porty będą mogły się komunikować, ale zablokowana będzie komunikacja pomiędzy portami w różnych grupach oraz wszystkie grupy będą mogły komunikować się z grupą portów wspólnych. Wszystkie porty należące do takich VLANów powinny pozostać nietagowane. - Przełącznik powinien obsługiwać także sieci VLAN oparte o podsieci IP - co najmniej 510 wpisów. Urządzenie powinno być wyposażone w funkcjonalność umożliwiającą tunelowanie ruchu w sieciach VLAN które nie są skonfigurowane na tym urządzeniu. - Urządzenie powinno także umożliwiać tworzenie asymetrycznych sieci VLAN. Funkcjonalności warstwy 3 - Przełącznik musi mieć możliwość utworzenia wielu interfejsów IPv4 na urządzeniu - co najmniej 256 takich interfejsów. - Przełącznik musi mieć możliwość utworzenia wielu interfejsów IPv6 na urządzeniu - co najmniej 256 takich interfejsów; oraz możliwość utworzenia wielu interfejsów IP na pojedynczej skonfigurowanej sieci VLAN - co najmniej 256 takich interfejsów. - Musi istnieć możliwość skonfigurowania specjalnego interfejsu IP, który jest cały czas dostępny w sieci niezależnie od pozostałej konfiguracji przełącznika (urządzenie powinno umożliwić konfigurację co najmniej 8 instancji takiego interfejsu). - Musi istnieć możliwość skonfigurowania interfejsu, który będzie odrzucać cały kierowany do niego ruch (interfejs Null). - Urządzenie powinno być wyposażone w funkcjonalność umożliwiającą odpowiadanie na zapytania ARP w imieniu urządzenia znajdującego się w innej podsieci VLAN. - Przełącznik musi posiadać funkcjonalność Gratuitous ARP. - Przełącznik powinien także umożliwiać przekierowanie ruchu UDP na wskazany adres IP w sieci. - Urządzenie musi posiadać również funkcjonalność umożliwiającą przekazywanie zapytań DNS do odpowiednich serwerów DNS w sieci (wewnętrznych lub zewnętrznych). - Musi być możliwe uruchomienie na urządzeniu serwera DHCP przydzielającego minimum 96 pule adresów IP oraz wspierającego protokół IPv6. Serwer DHCP musi mieć możliwość przydzielania dowolnych opcji DHCP. - Serwer DHCP musi także obsługiwać delegację prefiksów DHCPv6. - Urządzenie powinno posiadać tablicę ARP o wielkości co najmniej 32K wpisów oraz umożliwiać wprowadzenie co najmniej 512 wpisów statycznych. - Platforma sprzętowa powinna umożliwiać przechowywanie co najmniej 32760 tras routingu dla IPv4 do maszyn znajdujących się na bezpośrednio przyłączonych do urządzenia podsieciach oraz 16384 takich tras dla IPv6. - Platforma sprzętowa powinna umożliwiać przechowywanie co najmniej 16380 tras routingu dla IPv4 do maszyn znajdujących się wewnątrz sieci oraz 7168 takich tras dla IPv6. - Urządzenie musi umożliwiać zdefiniowanie statycznych tras routingu dla IPv4 (co najmniej 510 takich tras) oraz dla IPv6 (co najmniej 250 tras). - Urządzenie musi umożliwiać tunelowanie ruchu IPv6 w IPv4 (ISATAP, 6to4). - Urządzenie powinno wspierać funkcję IPv6 Neighbor Discovery. - Przełącznik musi być wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą trasowanie ruchu w różnych kierunkach w zależności od zawartości pakietów (np. na podstawie adresu źródłowego IP lub protokołu IP). - Przełącznik musi umożliwiać redystrybucję tras routingu pomiędzy różnymi protokołami routingu skonfigurowanymi na urządzeniu. - Urządzenie powinno wspierać także funkcję uRPF (Unicast Reverse Path Forwarding) kontrolującą, czy nadchodzący pakiet IP posiada adres źródłowy IP znajduje się w tablicy routingu. - Urządzenie powinno umożliwiać konfigurację protokołów routingu dynamicznego: RIP v1 i v2, RIPng. - Urządzenie powinno obsługiwać także protokół umożliwiający utworzenie wirtualnego routera i zapewniającego dostępność sieci zewnętrznej po awarii jednego z urządzeń fizycznych bez potrzeby specjalnej rekonfiguracji klientów w sieci. Protokół powinien wspierać adresację IPv6. Quality of Service - Przełącznik powinien obsługiwać funkcjonalność QoS i posiadać co najmniej 8 kolejek sprzętowych na każdym porcie fizycznym. Klasyfikacja ruchu do odpowiednich kolejek powinna odbywać się na bazie co najmniej: wejściowego portu fizycznego przełącznika, sieci VLAN, adresu MAC, pola EtherType, adresu IP, adresu IPv6, pola DSCP, typu protokołu, portu TCP/UDP, klasy ruchu IPv6, etykiety ruchu IPv6. - Urządzenie powinno umożliwiać mapowanie wartości pola DSCP w pakiecie IP do odpowiednich klas obsługi ruchu. - W przypadku wykrycia ruchu iSCSI, urządzenie powinno również być w stanie obsługiwać ten ruch ze skonfigurowanym dla niego priorytetem, WRR, WDRR. - Urządzenie powinno obsługiwać tzw. CIR z minimalną granulacją nie mniejszą, niż 64 kb/s. - Przełącznik powinien umożliwiać kontrolę kongestii ruchu WRED, a także obsługiwać Flow Control zgodnie ze standardem 802.1Qbb. - Urządzenie powinno umożliwiać limitowanie pasma osobno dla każdej klasy ruchu (kolejki na porcie fizycznym) z granulacją co najwyżej 64 kb/s. - Przełącznik powinien umożliwiać ograniczenie pasma dla ruchu wychodzącego na każdym porcie z granulacją co najwyżej 64 kb/s. - Urządzenie powinno także umożliwiać limitowanie pasma dla ruchu przychodzącego na każdym porcie z granulacją co najwyżej 64 kb/s. - Powinna istnieć funkcjonalność limitowania pasma dla określonego typu ruchu (np. odbywającego się na danym porcie TCP lub UDP) z granulacją nie większą, niż 8 kb/s. Filtrowanie ruchu - Urządzenie powinno posiadać możliwość filtrowania ruchu w oparciu co najmniej o informacje takie, jak: port przełącznika, adres MAC, sieć VLAN, priorytet 802.1p, adres IP, adres IPv6, zawartość pola DSCP, typ protokołu, flagi protokołu TCP, port TCP/UDP, klasę ruchu IPv6, etykietę ruchu IPv6 dla ruchu wejściowego i wyjściowego z portów przełącznika. - Przełącznik powinien mieć możliwość definiowania reguł ACL na poziomie sieci VLAN. Musi istnieć też możliwość niezależnej filtracji ruchu kierowanego do procesora przełącznika w celu jego dodatkowej ochrony. Funkcje bezpieczeństwa - Przełącznik powinien być wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą ograniczenie liczby adresów MAC na pojedynczym porcie fizycznym przełącznika oraz "zatrzaśnięcie" na nim określonych adresów MAC i powinien obsługiwać co najmniej 12288 takich adresów MAC na pojedynczym porcie fizycznym. Funkcjonalność powinna umożliwiać wyłączenie portu po przekroczeniu zdefiniowanej liczby adresów MAC obecnych na porcie. - Urządzenie powinno umożliwiać uwierzytelnianie przyłączonych użytkowników za pomocą protokołu 802.1X współpracującego z funkcjonalnością umożliwiającą przyznanie dostępu do ograniczonych zasobów w przypadku, gdy użytkownik nie jest uwierzytelniony. - Funkcjonalność 802.1X musi umożliwiać niezależne uwierzytelnianie wielu użytkowników znajdujących się na pojedynczym porcie fizycznym przełącznika. - Urządzenie musi umożliwiać przypisywanie co najmniej następujących atrybutów otrzymanych z serwera RADIUS: VLAN, priorytet 802.1p, przepustowość portu, reguły AcL. - Przełącznik musi umożliwiać współpracę z serwerem RADIUS w celu realizacji tzw. Accountingu dla przyłączonych użytkowników. - Przełącznik musi umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o portal WWW z możliwością przypisania użytkownika do wskazanej sieci VLAN. Funkcjonalność ta musi działać również dla adresów IPv6. - Urządzenie musi również umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o adres MAC z możliwością przypisania użytkownika do wskazanej sieci VLAN. - Musi istnieć możliwość alternatywnego uwierzytelniania za pomocą więcej, niż jednego agenta uwierzytelniania. - Urządzenie musi współpracować z funkcjonalnością Microsoft NAP w celu wymuszenia separacji maszyn nie będących w zgodzie z obowiązującą polityką bezpieczeństwa w sieci oraz z funkcjonalnością DHCP NAP. - Przełącznik musi realizować funkcjonalność filtrowania ruchu od klientów, którzy posiadają nieodpowiednią parę adresów IP-MAC, jak również z możliwością dynamicznego tworzenia powiązań IP-MAC na bazie informacji pobranych z serwera DHCP i możliwością inspekcji zawartości pakietów ARP. Funkcja IP-MAC binding musi współpracować z protokołem IPv6. - Przełącznik powinien również posiadać funkcjonalność umożliwiającą realizację komunikacji z jednym lub więcej portów wspólnych (np. portów do których podłączony jest router, serwery wydruku itp.). - Urządzenie powinno posiadać możliwość filtrowanie protokołu sieci LAN NetBIOS. - Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność niedopuszczania do sieci nieautoryzowanych przez administratora serwerów DHCP. - Przełącznik powinien mieć możliwość definiowania globalnie dla urządzenia adresów MAC, z/do których ruch nie będzie obsługiwany. - Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność zapobiegającą atakom ARP Spoofing przez użytkowników sieci. - Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność zapobiegania atakom BPDU. - Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność zapobiegania atakom Denial of Serivce. - Przełącznik powinien umożliwiać filtrowanie pakietów kontrolnych L3 (np. IGMP-Query, PIM, DVMRP) i nie dopuszczanie ich do wnętrza sieci. - Przełącznik powinien posiadać możliwość limitowania Unknown Unicast (z krokiem minimalnym co najwyżej 2 pps), Multicast (z krokiem minimalnym co najwyżej 2 pps), Broadcast (z krokiem minimalnym co najwyżej 2 pps), a także umożliwiać automatyczne wyłączenie portu w przypadku długotrwałej burzy oraz jego ponowne włączenie po ustalonym czasie. - Przełącznik powinien posiadać mechanizm ochrony procesora przed jego przeciążeniem dużą liczbą pakietów Broadcast/Multicast/Unicast. Zarządzanie - Powinna istnieć możliwość konfiguracji uwierzytelniania dostępu do urządzenia na zewnętrznym serwerze RADIUS i TACACS+. - Grupa urządzeń połączonych w stos powinna być zarządzana poprzez jeden adres IP. - Zarządzanie urządzeniem powinno odbywać się przez: przeglądarkę internetową - również poprzez adres IPv6, Telnet - również poprzez adres IPv6, SSH - również poprzez adres IPv6, konsolę lokalną. Zarządzanie przez interfejs tekstowy musi umożliwiać wprowadzanie poleceń. Niedopuszczalna jest konfiguracja oparta o wybór z menu. Interfejs tekstowy musi zapewniać konfigurację wszystkich funkcjonalności urządzenia. - Urządzenie musi mieć wbudowaną funkcjonalność klienta Telnet - również poprzez adres IPv6. - W przypadku zarządzania przez interfejs WWW musi być możliwość szyfrowania połączenia protokołem SSLv3. - Urządzenie musi obsługiwać protokół zarządzania SNMPv2, v3 - również poprzez adres IPv6. - Przełącznik musi umożliwiać monitorowanie zdalne protokołem RMON oraz RMONv2 i obsługiwać protokół sFlow. - Urządzenie musi obsługiwać protokół 802.1ag umożliwiający zdalne wykrywanie przerw połączeń w sieci oraz protokół Y 1731 - w tym pomiar opóźnienia (Delay Measurement) i strat (Loss Measurement) na badanej ścieżce. - Przełącznik musi obsługiwać protokół 802.3ah umożliwiający separację domeny Ethernet operatora od sieci Ethernet klienta. - Urządzenie musi posiadać funkcję wykrywania połączeń jednokierunkowych. - Przełącznik musi obsługiwać także cyfrową diagnostykę parametrów pracy modułów światłowodowych, zgodną z SFF-8472, umożliwiającą przynajmniej: pomiar prądu wzmacniacza, pomiar mocy nadajnika i odbiornika, pomiar temperatury modułu oraz pomiar zasilania modułu. - Urządzenie musi posiadać wbudowanego klienta DHCP i DHCPv6 oraz umożliwiać automatyczne pobieranie konfiguracji z zewnętrznego serwera TFTP podczas uruchamiania urządzenia. - Przełącznik powinien posiadać wbudowanego klienta SMTP. - Przełącznik musi posiadać możliwość lokalnego rozwiązywania FQDN na adres IP, co pozwala na wykonywanie poleceń typu ping/traceroute/tftp/telnet dla nazwy FQDN. - Przełącznik musi posiadać możliwość synchronizacji swojego zegara systemowego z zewnętrznym źródłem czasu także przy użyciu protokołu IPv6 oraz musi wspierać protokół synchronizacji czasu zgodny z IEEE1588. - Zapisywanie logów generowanych przez urządzenie musi być możliwe na zewnętrznym serwerze logów - również poprzez adres IPv6. Urządzenie powinno posiadać możliwość wysyłania i pobierania konfiguracji z serwera TFTP w sieci. - Przełącznik musi umożliwiać wykonywanie polecenia traceroute z poziomu jego interfejsu zarządzającego oraz wspierać traceroute dla IPv6. - Urządzenie powinno posiadać możliwość wykonywania polecenia ping z poziomu interfejsu zarządzającego - również poprzez adres IPv6. - Interfejs WWW przełącznika powinien umożliwiać graficzne monitorowanie ruchu na portach fizycznych urządzenia, a także umożliwiać przeglądanie tablicy adresów MAC. - Powinna istnieć możliwość uruchomienia diagnostyki okablowania z poziomu interfejsu zarządzającego urządzenia. Test powinien dokonywać co najmniej pomiaru długości kabla oraz ciągłości połączenia. - Interfejs zarządzający musi umożliwiać wprowadzenie tekstowego opisu dla każdego z portów fizycznych urządzenia. - Urządzenie powinno być w stanie wysyłać powiadomienia SNMP (tzw. SNMP Traps) w przypadku pojawienia się w sieci nowego adresu MAC. - Wymagana jest funkcjonalność umożliwiająca logowanie wydanych poleceń konfiguracyjnych wraz z informacją o koncie, z jakiego polecenie zostało wydane. - Urządzenie powinno umożliwiać przechowywanie wielu wersji firmware oraz wielu wersji konfiguracji. - Przełącznik powinien być wyposażony w pamięć Flash umożliwiającą przechowywanie dowolnej liczby plików. - Powinna istnieć możliwość automatycznego ponownego uruchomienia urządzenia o określonym czasie lub w określonym horyzoncie czasowym. - Urządzenie powinno wspierać standard 802.3az (Energy Efficient Ethernet). Przełącznik powinien umożliwić zmniejszenie pobieranej mocy poprzez wykrywanie aktywności linku na portach oraz wykrywanie długości linku na portach, a także administracyjnego wyłączenia wskaźników LED na portach, wyłączenie portów przełącznika w zdefiniowanych interwałach czasowych oraz wyłączenie wszystkich funkcji sieciowych urządzenia w zdefiniowanych interwałach czasowych. |  |
| 3 | Kabel stakujący | 2 | 100 cm 10GbE Direct Attach SFP+ Cable, kompatybilny z przełącznikami z pkt.1,2 |  |
| 4 | Acces Point | 4 | Rodzaj: Punkt dostępowy Unified Technologia bezprzewodowa: Wireless AC Ilość pasm: Dwupasmowy Przepustowość: 1300 Mb/s 5 GHz, 450 Mb/s 2.4 GHz Anteny: Wbudowane anteny dookólne Zysk mocy: 5 dBi w 2.4 GHz, 6.5 dBi w 5 GHz PoE: Tak Porty: 2 x Gigabit Ethernet LAN Port konsoli: TAK Montaż: Wewnątrz Obudowa: Metalowa, Plastikowa Odporność na ogień (UL-2043): TAK Tryb pracy: Access Point (AP), WDS Bridge, WDS z AP Zaawansowane funkcje: MIMO Maksymalna liczba SSID: 16 na pasmo Automatyczny dobór kanału: TAK WMM-PS/802.11e (U-APSD) : TAK Harmonogram WiFi: TAK Balansowanie ruchu w AP: TAK L2 roaming: TAK WEP 64/128 bit: TAK WPA/WPA2-Personal/Enterprise: TAK Szyfrowanie TKIP-AES: TAK WPA/WPA2-PSK przez WDS: TAK Separacja WLAN: TAK Opcja wyłączenia rozgłaszania SSID: TAK Funkcja Rogue AP: TAK Station isolation: TAK Filtrowanie adresów MAC: TAK Autoryzacja 802_1X: TAK WEB: TAK SNMP (v1, v2c, v3) : TAK CLI: TAK Telnet: TAK SSH: TAK Syslog: TAK Konfiguracja grup przez AP Array (do 8 AP) : TAK |  |
| 5 | Wkładka SFP Fibre Transceiver SM | 4 | 1000BaseLX (LC Duplex), IEEE 802.3z standard, Fibre type: 9um single-mode fibre, up to 10 km kompatybilna z przełącznikiem z poz 1,2 |  |
| 6 | Wkładka SFP+ Fibre Transceiver SM | 4 | MiniGBIC (SFP+) IEEE-802.3ae• 10GBASE-LR, Duplex LC Connector, Single-Mode, Dystans 10km kompatybilna z przełącznikiem z poz 1,2 |  |
|  |  |  | Poz. 1-6 Muszą pochodzić od jednego producenta i być kompatybilne względem siebie. |  |
| 7 | Patchcord Światłowodowy | 8 | Patchcord LC -LC, SM, 9/125, dupleks, włókno G652D, 2.0 m |  |
| 8 | Patchcord Światłowodowy | 8 | Patchcord LC -LC, SM, 9/125, dupleks, włókno G652D, 1.0 m |  |
| 9 | Pomiary instalacji światłowodowych |  | 1) Poprawność i ciągłość połączeń 2) Długość łącza 3) Tłumienność w dwóch oknach 1310 nm i 1550 nm Wyniki pomiarów przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w języku polskim w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w ogólnie przyjętym standardzie plików np. *.dwg lub *.pdf |  |
| 10 | Pomiary instalacji miedzianych |  | Parametry mechaniczne:- poprawność podłączenia przewodów (mapa połączeń), - długości torów transmisyjnych (długość przewodów [m]) Wyniki pomiarów przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w języku polskim w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w ogólnie przyjętym standardzie plików np. *.dwg lub *.pdf |  |
| 11 | Patchcord F/UTP kat6A | 5 | - Długość: 0,5m, czerwony - Złącze RJ45, |  |
| 12 | Patchcord F/UTP kat6A | 60 | - Długość: 0,5m, szary - Złącze RJ45, |  |
| 13 | Patchcord F/UTP kat6A | 5 | - Długość: 1 m, czerwony - Złącze RJ45, |  |
| 14 | Patchcord F/UTP kat6A | 60 | - Długość: 1m, szary - Złącze RJ45, |  |
| 15 | Patchcord F/UTP kat6A | 30 | - Długość: 2m, szary - Złącze RJ45, |  |
| 16 | Patchcord F/UTP kat6A | 10 | - Długość: 1m, zielony - Złącze RJ45, |  |
| 17 | Patchcord F/UTP kat6A | 10 | - Długość: 0,5m, zielony - Złącze RJ45, |  |
| 18 | Patchcord F/UTP kat6A | 30 | - Długość: 3m, szary - Złącze RJ45, nieekranowane |  |
| 19 | Półka do szafy RACK 19 | 3 | Półka 19-calowa, 400mm głębokości | Wyposażenie szafy teleinformatycznej |
| 20 | Organizator kabli U | 3 | Organizator kabli 1U z uchwytami | Wyposażenie szafy teleinformatycznej |
| 21 | Przepust szczotkowy 1U | 3 | Przepust szczotkowy 1U Grafitowy | Wyposażenie szafy teleinformatycznej |
| 22 | Listwa zasilająca AC 230V do szafy RACK 19" | 2 | - Wysokość: 1U - Mocowanie doczołowe do szyn rockowych - Sygnalizacja zasilania na listwie (dioda LED) - Maksymalny prąd 16A (230 V AC) - Ilość gniazd: 9 - Długość przewodu: min. 160 cm - Wtyk: IEC320 C14 - Zestaw czterech śrub oraz koszyczków do montażu listwy | Wyposażenie szafy teleinformatycznej |
| 23 | Listwa zasilająca AC 230V do szafy RACK 19" | 2 | - Wysokość: 1U - Mocowanie doczołowe do szyn rackowych - Sygnalizacja zasilania na listwie (dioda LED) - Maksymalny prąd 16A (230 V AC) - Ilość gniazd: 9 - Długość przewodu min. 160 cm - Wtyk: DIN49441 (uniwersalny) - Zestaw czterech śrub oraz koszyczków do montażu listwy - Zestaw czterech śrub oraz koszyczków do montażu listwy | Wyposażenie szafy teleinformatycznej |
| 24 | Panel wentylacyjny z termostatem RACK 19" | 1 | Min 2wentylatory | Wyposażenie szafy |
| 25 | UPS RACK typ1 | 1 | Min, moc skuteczna 1500VA, Złącze wejściowe (1) IEC-320-C14, Gniazda wyjściowe (6) IEC-320-C13, złącze RJ45 do komunikacji, Czujnik środowiskowy |  |
| 26 | Patchcord F/UTP kat6A | 30 | - Długość: 1m, czarne - Złącze RJ45, | Telefoniczne MOLEX |
| 27 | Patchcord F/UTP kat6A | 30 | - Długość: 2m, czarne, złącze RJ45, | Telefoniczne |
| 28 | Wieszak kablowy 40x40 | 20 | - Wieszak kablowy do prowadzenia kabli cynkowany galwanicznie, - Mocowany za pomocą dwóch śrub (w komplecie) | Wyposażenie szafy |
|  |  |  | Cześć IT do celów łączności i KD i domofonów |  |
| 1 | Przełącznica światłowodowa wyposażona | 1 | • Przeznaczenie: szafy 19" • Wysokość: 1U, wysuwana • Złącza LC, SM, przystosowana na 48 włokien LC |  |
| 2 | Pomiary instalacji miedzianych |  | Parametry mechaniczne:- poprawność podłączenia przewodów (mapa połączeń), - długości torów transmisyjnych (długość przewodów [m]) Wyniki pomiarów przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w języku polskim w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w ogólnie przyjętym standardzie plików np. *.dwg lub *.pdf |  |
| 3 | Pomiary instalacji światłowodowych |  | - Poprawność i ciągłość połączeń - Długość łącza - Tłumienność w trzech długościach fali 1310nm, 1550nm i 1625nm Wyniki pomiarów przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w języku polskim w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w ogólnie przyjętym standardzie plików np. *.dwg lub *.pdf |  |
| 4 | Łączówka LSA-PLUS | 6 | Łączówka LSA-PLUS rozłączna 2/10 z opisem 1-0 |  |
| 5 | Organizator kabli 1U | 1 | Organizator kabli 1U z uchwytami |  |
| 6 | Półka do szafy RACK 19” | 1 | Półka 19” 400mm głębokości |  |
| 7 | Karta zbliżeniowa PVC. | 100 | standard ISO/MIFARE 13,56 MHz + etui transparentne , otwory na zaczep na obu bokach drukowany numer seryjny |  |
| 8 | Patch panel F/UTP kat.6 | 3 | 24xRJ45 kat.6 F/UTP ,1U , DG+ , 568A/B UTP |  |
| 9 | Patch panel 50 x utp kat.3 RJ45 | 1 | Rack 19”,1 U , złącza typu Krone 8p4c |  |
| 10 | Patchcord F/UTP kat.6 | 30 | długość 0,5m – czarny RJ45 |  |
| 11 | Patchcord F/UTP kat.6 | 30 | długość 1m – czarny RJ45 |  |
| 12 | Patchcord F/UTP kat.6 | 20 | długość 3m – czarny RJ45 |  |
| 13 | Patchcord F/UTP kat.6 | 20 | długość 5m – czarny RJj45 |  |
| 14 | Przewód KP-4 | 1 | 100 mb |  |
| 15 | Wtyk RJ-45 UTP kat.6 | 100 | Wtyk RJ-45 UTP kat.6 z prowadnicą |  |
| 16 | Listwa zasilająca AC230V rack 19” | 2 | Wysokość: 1U Mocowanie doczołowe do szyn rackowych Sygnalizacja zasilania na listwie (dioda LED) Maksymalny prąd 16A (230 V AC) Ilość gniazd: 9 Długość przewodu min. 160 cm Wtyk: DIN49441 (uniwersalny) Zestaw czterech śrub oraz koszyczków do montażu listwy |  |
| 17 | UPS Rack 19” | 1 | Min, moc skuteczna 1500VA Złącze wejściowe (1) IEC-320-C14, Gniazda wyjściowe (6) IEC-320-C13, złącze RJ45 do komunikacji, Czujnik środowiskowy |  |
|  |  |  | Cześć IT do celów komunikacji aparatury medycznej intensywnego nadzoru i zarządzania zasilaniem IT (układu/ów izolowan/ego/ych) |  |
| 1 | Przełącznik sieciowy typ 1 | 1 | Charakterystyka sprzętowa : - Urządzenie niezarządzalne dostosowane do szafy Rack 19” - Złącza: RJ-45 10/100/1000 Mbps – min. 48 szt. - Obsługiwane standardy: IEEE 802.3 i ; IEEE 802.3 u ; IEEE 802.3 x ; IEEE 802.3 ab - Automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX) - Automatyczna negocjacja szybkości połączeń - Algorytm przełączania Store-and-forward - Nie blokująca architektura przełączania pakietów - Diody LED sygnalizują stan pracy urządzenia - Wbudowany zasilacz wewnątrz urządzenia - urządzenie zasilane z sieci 230V |  |
| 2 | Przełącznik sieciowy typ 2 | 1 | Charakterystyka sprzętowa : - Urządzenie niezarządzalne dostosowane do szafy Rack 19” - Złącza: RJ-45 10/100/1000 Mbps – min. 24 szt. - Obsługiwane standardy: IEEE 802.3 i ; IEEE 802.3 u ; IEEE 802.3 x ; IEEE 802.3 ab - Automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX) - Automatyczna negocjacja szybkości połączeń - Algorytm przełączania Store-and-forward - Nie blokująca architektura przełączania pakietów - Diody LED sygnalizują stan pracy urządzenia - Wbudowany zasilacz wewnątrz urządzenia - urządzenie zasilane z sieci 230V |  |
| 3 | Patchcord U/UTP kat. 6 | 50 | - Długość: 0,5m, zielony Złącze RJ45, |  |
| 4 | Patchcord U/UTP kat. 6 | 30 | - Długość: 1,0m, zielony Złącze RJ45, |  |
| 5 | Patchcord U/UTP kat. 6 | 20 | - Długość: 2,0m, zielony Złącze RJ45, |  |
| 6 | Wtyk RJ-45 UTP Kat. 5E | 200 | Wtyk RJ-45 przelotowe UTP kat.5E Pass Through |  |
| 7 | Wtyk RJ-45 UTP kat.6 | 100 | Wtyk RJ-45 przelotowe UTP kat.6 Pass Through |  |
| 8 | Pomiary instalacji miedzianych |  | Parametry mechaniczne:- poprawność podłączenia przewodów (mapa połączeń), - długości torów transmisyjnych (długość przewodów [m]) Wyniki pomiarów przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w języku polskim w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w ogólnie przyjętym standardzie plików np. *.dwg lub *.pdf |  |

#### Instalacji Elektrycznej – instalacje telefoniczne

Okablowanie poziome wykonać kablem U/UTP kat6. Punkty abonenckie PEL ( ilość i rozmieszczenie) zgodnie z projektem(zakres pomieszczeń objętych remontem).  Projektowane gniazda telefoniczne 2xRJ45  i  4 x RJ-45  wraz z oznaczeniami T lub graficznie .

Okablowanie poziome należy zakończyć  na patch panelu 19”, 1U, UTP,  Cat.6, 24xRJ45  DG+, 568A/B  i doprowadzić do PPD  (Patrz Rys nr 5)

#### Instalacji Elektrycznej - kontrola dostępu KD

Instalacja kontroli dostępu KD.

W obiekcie zastosowana będzie kontrola dostępu na wybranych drzwiach.

Systemem kontroli dostępu KD należy objąć pomieszczenia:

2152/2153 – Sala iNN - Wejście do pomieszczenia

2154 – Rehabilitacja - Wejście do pomieszczenia.

2155 – EMG - Wejście do pomieszczenia.

2155 – USG - Wejście do pomieszczenia.

Jako kontrola dostępu zastosowany będzie system składający się z czytników kart zbliżeniowych. System zrealizowano w oparciu o centralę systemu i lokalne kontrolery zlokalizowane w pom. technicznym (PPD). Zaprojektowany system umożliwi jego dalszą rozbudowę w przyszłości.

Centralę systemu połączyć kablem UTP kat.6 z szafą rack 19”,  zakończyć na patch panelu i opisać KD.

Zakłada się wyposażenie drzwi objętych kontrolą dostępu w odpowiednie akcesoria elektromechaniczne na etapie produkcji i montażu drzwi:

- samozamykacz

- elektrorygiel normalnie otwarty (NO)

- gałkę lub pochwyt od wejściowej strony drzwi

- zamek z możliwością wycofania języka za pomocą klucza (na wypadek awarii elektrorygla lub długotrwałego zaniku zasilania).

Okablowanie należy wykonać jako podtynkowe w rurce ochronnej w części poniżej sufitów podwieszanych, w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi okablowanie można prowadzić w korytkach metalowych dla instalacji niskoprądowych.

Centrala systemu parametry:

•	obsługa 32 kontrolerów dostępu

•	osiem wejść NO/NC

•	sześć wyjść tranzystorowych 15VDC/1A

•	dwa wyjścia przekaźnikowe 30V/1.5A

•	zarządzanie harmonogramami czasowymi i kalendarzami

•	interfejs komunikacyjny Ethernet

•	szyfrowany protokół komunikacyjny AES128 CBC

•	wbudowany bufor zdarzeń (250 tys. zdarzeń)

•	możliwość rozszerzenia bufora o dodatkową kartę pamięci (33 mln zdarzeń)

•	integracja na poziomie stref alarmowych z centralami alarmowymi

•	obsługa 16 bezprzewodowych zamków

•	zasilanie 24VDC, 18VAC lub 12VDC

•	wyjście zasilania 12VDC/1A oraz 12VAC/200mA

•	obsługa akumulatora z kontrolą prądu ładowania oraz monitorowaniem jego stanu

•	aktualizacja oprogramowania wbudowanego (firmware)

Kontroler lokalny parametry:

•	możliwość dołączenia dwóch zewnętrznych czytników

•	współpraca z czytnikami serii PRT (Roger) i innych standardów (np. Wiegand 26..66 bit, Magstripe, Clock&Data)

•	zasilanie: 230V AC, 50Hz

•	wbudowany zasilacz buforowy: 1.5A

•	trzy programowalne linie wejściowe NO/NC

•	dwa programowalne wyjścia tranzystorowe: 1A

•	jedno programowalne wyjście przekaźnikowe: 1.5A/30VDC

•	jedno programowalne wyjście przekaźnikowe: 5A/230VAC

•	komunikacja: przez RS485

•	dowolna topologia magistrali komunikacyjnej

•	4000 użytkowników

•	99 harmonogramów czasowych

•	250 grup dostępu

•	32.000 zdarzeń w wewnętrznym buforze pamięci

•	lokalny anti-passback

•	globalny anti-passback (wymagany CPR32-SE w systemie)

•	możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2

•	integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy

•	tryby drzwi: Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo Odblokowane

•	tryby identyfikacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN

•	funkcja Dwóch Użytkowników, tryb Podwójnej Identyfikacji i inne zaawansowane funkcje KD

•	możliwość podziału systemu na podsystemy

•	współbieżne konfigurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania ustawień)

•	znak CE

•	gwarancja: 24 miesiące

Czytnik zbliżeniowy :

•	odczyt kart 13,56 MHz MIFARE CSN/SSN(*)

•	odczyt kart EM 125 kHz

•	klawiatura dotykowa

•	2 programowalne klawisze funkcyjne

•	3 LED-y sygnalizacyjne

•	buzzer

•	interfejs RACS CLK&DTA

•	interfejs Wiegand 26/34/64 bit

•	2 wejścia

•	tamper

•	praca wewnątrz pomieszczeń

•	linia wzornicza QUADRUS

•	wymiary: 130,0 x 45,0 x 22,0 mm (wys. x szer. x gł.)

•	znak CE

•	zasilanie 12v dc

#### Instalacji Elektrycznej - Instalacja radiowęzłowa.

Istniejąca instalacja wykonana jest w oparciu o system głośników 100V. Dla potrzeb remontu przewiduje się zabudowę  nowych głośników w korytarzu  i w  pomieszczeniach zgodnie z projektem .

Projektowane głośniki włączyć w istniejącą  linie głośników przebiegającą w szachcie teletechnicznym usytuowanym w budynku 7C 2 piętro.

Instalacje wykonać przewodem głośnikowym TLgYp2x2,5mm2.

Należy zaplanować  2 linie głośników.

1 .Linia na korytarzu – z regulatorem głośności umieszczonym w punkcie pielęgniarskim

Regulator autotransformatorowy z  min .pięciostopniową regulacją .

2.Linia w pomieszczeniach - głośniki naścienne , regulatory  głośności usytuowane w miejscu  i na wysokości łączników oświetlenia , montowane podtynkowo. Głośniki ścienne należy zamontować od wewnątrz nad wejściem do pomieszczenia . Regulator autotransformatorowy z  min .pięciostopniową regulacją . Dotyczy pomieszczeń objętych remontem ( ilość zgodna z projektem ).

#### Instalacji Elektrycznej - Instalacja domofonowa.

Instalacja domofonowa. Nie przewiduje się

#### Instalacji Elektrycznej - Instalacja intercom.

Instalacja intercomu. Nie przewiduje się

#### Instalacji Elektrycznej - Instalacja alarmu personalnego SOS i TV przemysłowej.

Instalacja alarmu personalnego SOS i kamer TV przemysłowej. Nie przewiduje się

#### Instalacji Elektrycznej - Instalacja antywłamaniowa, alarmowa pomieszczeń.

Instalacja antywłamaniowa, alarmowa pomieszczeń. Nie przewiduje się

#### Instalacji Elektrycznej - Instalacja ochrony pożarowej SSP i DSO

Wytyczne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z Ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej Szpitala Budynek 7ABC stanowią dwie strefy pożarowe, podział przebiega w połowie łącznika 7C w klasie REI 120 odporności ogniowej, zamknięte drzwiami EIS 60. Należy zachować istniejący podział na strefy pożarowe. W przypadku zmiany przebiegu strefy pożarowej, należy zapewnić stosowny nowy podział, spełniający wymagania podziału stref pożarowych oraz warunków określonych w Ekspertyzie.

Zaprojektowane pomieszczenia zlokalizowane są w Budynku 7C, część pomieszczeń należy włączyć do strefy pożarowej budynku 7A a część do strefy pożarowej budynku 7B. Zapewnić podział stref pożarowych, zgodny z klasą odporności pożarowej budynków i wskazań Ekspertyzy.

Zapewnić odpowiednie parametry długości dojścia ewakuacyjnego (10 m przy jednym dojściu i 40 m przy dwóch dojściach) poprzez zapewniania dojścia z pomieszczeń w budynku 7C do klatek schodowych K14, K15, K16 i K18 lub uzyskania odstępstwa od ww. wymagań.

Należy wykonać wewnętrzną instalację hydrantową 25 uwzględniającą zmiany stref pożarowych i ich zasięgi.

Analizowany obiekt zaliczony będzie do kategorii ZLII zagrożenia ludzi. W obiekcie nie przewiduje się pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

Budynek w związku z zaliczeniem go do kategorii ZLII zagrożenia ludzi i wysokością ponad 25 m (budynek wysokim musi spełniać wymagania klasy „B” odporności ogniowej.

W związku z powierzchnią strefy ZLII przekraczającej 750m2, na każdej kondygnacji należy zapewnić możliwość ewakuacji ludzi do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji.

Długość dojść ewakuacyjnych przy dwóch dojściach nie może przekraczać 40m, przy jednym dojściu nie może przekraczać 10m.

Korytarze należy podzielić na odcinki nie dłuższe niż 50 m i zabezpieczone drzwiami dymoszczelnymi.

Budynek powinien należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice ze środkiem gaśniczym w ilości wynikającej z założenia, że jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku.

Wytyczne dotyczące instalacji SSP.

Zgodnie z Ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej Szpitala należy zaprojektować adresowalny system sygnalizacji pożarowej, obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniach. Powyższy system powinien być częścią istniejącego systemu adresowalnego i podłączony do Centrali sygnalizacji pożaru Siemens FC724.

Projektując instalację należy oprzeć się na istniejącej już w Szpitalu instalacji systemu sygnalizacji pożaru, opartej na centrali zsieciowanych Centrali produkcji Siemens serii FC 724 i FC 726. Centrala dedykowana do obsługi budynków 7ABC znajduje się w przestrzeni szatni, przy głównym wejściu na wysokim parterze.

Istniejąca centrala FC 724 znajdująca się w szatni nie posiada już wolnych pętli dozorowych, dlatego w przypadku braku możliwości rozbudowy istniejących pętli należy przewidzieć doposażenie instalacji SSP w dodatkową centralę FC 726, którą należy sieciować z pozostała infrastruktury SSP ( centralami FC 724 i 726).

Rozbudowany system sygnalizacji pożaru powinien być wyposażony w elementy realizujące funkcje sterujące realizowane przez przekaźniki w programowalnych modułach sterujących w pętlach dozorowych oraz funkcje monitorujące realizowane przez wejścia w modułach monitorujących.

W ramach realizacji funkcji sterujących należy wykonać sterowania:

- wyłączenie wentylacji bytowej,

- zamknięcie klap przeciwpożarowych odcinających na kanałach wentylacji bytowej,

- sprowadzenie dźwigów osobowych na poziom ewakuacyjny,

- odblokowanie drzwi objętych kontrolą dostępu,

- wyłączenie obcych źródeł dźwięku realizowany poprzez system DSO,

- wysterowanie drzwi przesuwnych i dymoszczelnych normalnie otwartych,

- uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych i szybów windowych,

- opuszczenie automatycznych kurtyn przeciwpożarowych,

- załączenie sygnalizacji akustycznej w celu poinformowania osób przebywających w budynku o wystąpieniu zagrożenia pożarowego poprzez odpowiednie wysterowanie DSO,.

Funkcje monitorujące systemu sygnalizacji pożaru SSP powinny odbierać następujące sygnały:

- Monitoring układu transmisji alarmu do PSP (potwierdzenie odbioru alarmu w centrum monitoringu PSP).

- Monitoring stanu klap pożarowych na kanałach wentylacyjnych wentylacji bytowej (otwarcie – zamknięcie)

- Monitoring zasilaczy pożarowych (zbiorczy sygnał awarii),

- Monitoring zjazdu wind na poziom ewakuacyjny,

- Monitoring systemów automatyki oddymiania pożarowego,

- Monitoring systemu DSO.

Sterowane urządzenia należy włączyć do systemu w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia przewodów lub braku napięć zasilających wszystkie sterowane urządzenia znalazły się w pozycji bezpiecznej pożarowo.

Wykonany zakres systemu sygnalizacji pożaru musi być zgodny z przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz PN-EN 54-1: „Systemy sygnalizacji pożarowej – Wprowadzenie”, PN-E-08350-2: „Systemy sygnalizacji pożarowej - Centrale sygnalizacji pożarowej”, PN-E-0835054-13: „Systemy sygnalizacji pożarowej - Wymagania dotyczące systemów”, PN-ISO 8421-6: „Ochrona przeciwpożarowa - Terminologia - Ewakuacja i środki ewakuacji” oraz „Wytycznych planowania, instalowania, użytkowania czy konserwacji systemów sygnalizacji pożaru” oraz normie PKN-CEN TS 54-14.

Instalacja wizualizacji systemu sygnalizacji pożaru

Obiekty zabezpieczone systemem sygnalizacji pożaru opartym na centralach Siemens serii FC 720 są wyposażone w stację wykrywania zagrożeń - zintegrowaną platformę zarządzania budynkiem Cerberus DMS/Desigo CC.

W ramach realizacji rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru należy wykonać wizualizację rozbudowanej części systemu sygnalizacji pożaru jako wspólnej części 2 piętra budynku 7A 7B i 7C – rozszerzenie podkładu graficznego 2 Piętra Wysokiego Budynku 7A o budynek 7C,  w którym znajdują się te pomieszczenia. Do wizualizacji wykorzystać posiadany w Szpitalu systemu zarządzania zagrożeniami Cerberus DMS/Desigo CC (Firmy Siemens), zapewnić rozszerzenie licencji na nowe elementy systemu.

Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania DSO

Konieczne jest wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO), umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora. Należy wykonać instalację zintegrowaną z istniejącym systemem, w którego skład wchodzą elementy Systemu VX-3000 produkcji TOA na ramie systemowej VX-3004F. Centrala DSO dedykowana do obsługi budynków 7ABC znajduje się w na niskim parterze w budynku 7B.

Instalację Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego można wykonać w ramach rozbudowy istniejącej szafy DSO zlokalizowanej w budynku 7B na poziomie Niskiego Parteru lub rozbudowy linii głośnikowych obejmujących 2 piętro budynku 7A. Rozbudowa istniejącego systemu DSO musi spełniać wymagania stosownych przepisów prawa, dokumentacji technicznej producenta systemu i przywołanych poniżej norm.

Z uwagi, że pomieszczenia znajdują się w dwóch strefach pożarowych, w których zakłada się rozgłaszanie różnych komunikatów głosowych, należy przewidzieć dla nich co najmniej dwie linie głośnikowe.

Do obsługi instalacji należy wykonać nowe linie głośnikowe zasilane z odrębnego wzmacniacza/wzmacniaczy zamontowanych/zintegrowanych z posiadanym systemem  VX-3000 produkcji TOA.

Wykonany system i okablowanie musi być zgodne z obowiązującymi przepisami dot. ochrony przeciwpożarowej oraz  PN-EN 50849:2017-04 Systemy elektroakustyczne dla sytuacji awaryjnych., PN-EN 54-16:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 16: Centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych., PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 4: Zasilacze i PN-EN 54-24:2008 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 24: Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – Głośniki.

Integracja systemów

W ramach realizacji współpracy instalacji bezpieczeństwa, w tym nadrzędnego systemu sygnalizacji pożaru, podczas realizacji systemu należy zapewnić następujące wysterowania:

- załączenie i wysterowanie DSO (Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego) w celu poinformowania osób przebywających w strefie pożarowej objętej zagrożeniem oraz w sąsiednich strefach pożarowych o wystąpieniu zagrożenia pożarowego; uruchomienie systemu DSO powinno spowodować wyłączenie obcych źródeł dźwięku w uruchomionych strefach nagłośnienia, w tym m.in. radiowęzeł;

- wyłączenie wentylacji bytowej,

- centrali sterującej opuszczeniem kurtyn przeciwpożarowych;

- zamknięcie klap przeciwpożarowych odcinających na kanałach wentylacji bytowej, na granicy stref pożarowych i pomieszczeń wydzielonych pożarowo,

- sterowanie automatyką dźwigów osobowych nie przystosowanych do celów ewakuacji, sprowadzenie ich  na poziom ewakuacyjny w budynku, w którym wykryto zagrożenie;

- odblokowanie drzwi objętych kontrolą dostępu, usytuowanych na drogach ewakuacyjnych oraz do pomieszczeń technicznych,

- wysterowanie drzwi przesuwnych i dymoszczelnych normalnie otwartych,

- zamknięcie drzwi będących podczas funkcjonowania budynku w pozycji otwartej poprzez zwolnienie elektrotrzymaczy,

- sterowanie centralkami oddymiającymi (otwarciem otworów do oddymiania w klatkach schodowych i otwarciem otworów zapewniających napływ powietrza), przewidzianych do ewakuacji z budynku, w którym wykryto zagrożenie.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Zgodnie z Ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej Szpitala oraz przepisami należy zaprojektować wykonać instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego opartej na systemie „centralnej baterii” rozbudowując istniejące w obiekcie 7ABC instalacje – Centralną Baterię zlokalizowaną w budynku 7B – Niski Parter Pomieszczenie DSO lub w budynku 7A – Niski Parter Pomieszczenie RNN 12 albo projektując nową instalację. System centralnej baterii jest docelowym systemem całego Szpitala. Szpital jest już częściowo wyposażony w system oświetlenia awaryjnego opartej na Centralnej Baterii CBS-LPS produkcji „AWEX”, więc nie jest dopuszczalne montowanie opraw z własnym zasilaniem bateryjnym.

#### Instalacji sanitarnych – tryb i zakres robót

Wykonując roboty budowlane branży sanitarnej należy przewidzieć etapowanie prac montażowych z uwagi na wymianę części istniejących i będących w ciągłej eksploatacji instalacji wodnych. Należy wykonać i uzgodnić z Użytkownikiem dokładny harmonogram prac dotyczących włączenia nowych instalacji w istniejące. Trzeba wziąć pod uwagę, że część przełączeń odbywać się może tylko i wyłącznie po godz. 15 lub w godzinach nocnych. Wszelkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami poszczególnych rodzajów instalacji. Należy zachować szczególną staranność w zakresie umożliwiającym późniejszą eksploatację, konserwację i wykonywanie bieżących napraw instalacji.  Instalacje prowadzić pod tynkiem, w ścianach, w warstwie posadzki, w przestrzeni sufitów podwieszanych, w szachtach instalacyjnych lub w niezbędnych przypadkach, prowadzić na powierzchni ścian, sufitów lub posadzek i obudowywać ściankami typu lekkiego z płyt g-k. Należy zapewnić właściwy dostęp do krytycznych elementów instalacji (np. zawory, skrzynki rozdzielcze, elementy pomiarowe, regulacyjne itp.) poprzez stalowe drzwiczki rewizyjne.

Przewidywany zakres robót:

- Demontaż istniejących i montaż nowych instalacji wodociągowych – obejmuje demontaż istniejących/montaż nowych pionów, podejść i armatury w obszarze opracowania oraz wymianę wskazanych pionów na długości od wysokiego parteru do wyjścia na dach włącznie,

- Demontaż istniejących i montaż nowych instalacji hydrantowych – obejmuje demontaż istniejących/montaż nowych pionów, podejść i armatury w obszarze opracowania oraz wymianę i doposażenie nowego pionu hydrantowego w hydranty wewnętrzne HP25. Wymiana i wykonanie nowego pionu na długości od niskiego parteru do II pietra włącznie,

- Demontaż istniejących i montaż nowych instalacji kanalizacji sanitarnej – obejmuje demontaż istniejących/montaż nowych pionów, podejść kanalizacyjnych i urządzeń sanitarnych w obszarze opracowania oraz wymianę wskazanych pionów na długości od wysokiego parteru do wyjścia na dach włącznie,

- Wymianę instalacji kanalizacji deszczowej – obejmuje wymianę pionów deszczowych w obszarze opracowania oraz wymianę wskazanych pionów wraz z rewizjami i wpustami dachowymi, na długości od niskiego parteru do dachu włącznie,

- Wymianę podejść grzejnikowych instalacji c.o. od pionu wraz z wymianą grzejników,

- Demontaż istniejących klimatyzatorów oraz ponowny montaż istniejącego klimatyzatora wraz z doprowadzeniem do niego wszystkich niezbędnych mediów w wyznaczone miejsce na terenie Oddziału Neurologii.

- Montaż nowej, dostosowanej do funkcjonalności i niezbędnej, wymaganej przepisami instalacji klimatyzacji i wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i/lub hybrydowej.

#### Instalacji sanitarnych - wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej;

Remontowana część budynku 7ABC (segment C) wyposażona jest w instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej. W ramach remontu należy wymienić piony wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w obrębie modernizowanej kondygnacji oznaczone numerami wk18, wk19, wk20, wk21, wk22 w zakresie od wysokiego parteru do drugiego piętra włącznie. Na wszystkich podejściach do pionów (na wysokim parterze, I i II piętrze) należy zamontować zawory odcinające grzybkowe osadzone w szafce rewizyjnej. Drzwiczki szafki wykonać z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie malowanej proszkowo, zamykane kluczem energetycznym o przekroju geometrycznym (trójkąta, kwadratu, sześciokąta itp.). Kolor dobierany na etapie budowy. Orientacyjne wymiary drzwiczek 1500 x 500 mm. W remontowanej części Oddziału Neurologii należy zdemontować wszystkie stare przewody wodociągowe wraz z armaturą. Zaprojektować i wykonać nową instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej. Projektowana instalacja będzie doprowadzać wodę do punktów czerpalnych takich jak: umywalki, zlewozmywak, komora gospodarcza, myjka dezynfektor. Montaż urządzeń sanitarnych należy poprzedzić zaworami kątowymi grzybkowymi (podumywalkowymi). Instalację wody zimnej należy wykonać z rur polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie w otulinie polietylenowej gr. 6 mm. Instalację wody ciepłej i cyrkulacyjnej wykonać z rur polietylenowych wzmocnionych włóknem szklanym z otuliną polietylenową gr. 9 mm. Ogólne wymagania dla armatury wodociągowej podano poniżej.

Bateria umywalkowa mechaniczna stojąca*:

- długość wylewki 120 mm, wysokość min 85 mm

- wylewka z sitkiem higienicznym

- głowica ceramiczna dn 40

- ogranicznik temperatury maksymalnej 41 °C

- korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności

- wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach

- bez ciągadła i korka

- wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami

- wykończenie – chromowany mosiądz,

- przyłącze wężyki 3/8”

- 10 lat gwarancji

- uchwyt długości min 150 mm dla baterii lekarskiej

Bateria zlewozmywakowa mechaniczna stojąca*:

- ruchoma wylewka długości min. 220 mm, wysokości min. 145 mm z sitkiem higienicznym

- głowica ceramiczna dn 40

- ogranicznik temperatury maksymalnej 41 °C

- korpus i wylewka gładkie wewnątrz

- wypływ max. 15 l/min przy 3 barach (nie mniej niż 5 l/min)

- wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami

- wykończenie – chromowany mosiądz,

- przyłącze wężyki 3/8”

- 10 lat gwarancji

- uchwyt długości min 200 mm dla baterii lekarskiej (wyłącznie w pomieszczeniach o podwyższonych warunkach higienicznych)

*Baterie stojące montować z zastosowaniem zaworów kątowych grzybkowych.

Bateria zlewozmywakowa mechaniczna ścienna:

- ruchoma wylewka długości min. 180 mm z sitkiem higienicznym

- głowica ceramiczna dn 40

- ogranicznik temperatury maksymalnej 41 °C

- korpus i wylewka gładkie wewnątrz

- wypływ max. 15 l/min przy 3 barach (nie mniej niż 5 l/min)

- wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami

- wykończenie – chromowany mosiądz,

- przyłącze wężyki 3/8”

- 10 lat gwarancji

- uchwyt długości min 200 mm dla baterii lekarskiej

Bateria umywalkowa elektroniczna stojąca:

- Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.

- Zasilanie bateriami litowymi 123 6 V.

- Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min.

- Antyosadowe sitko wypływowe.

- Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).

- Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.

- Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.

- Wężyki PEX z filtrami i antystagnacyjnymi elektrozaworami Z3/8".

- Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

- Antyblokada wypływu.

- Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

- Elektrozawory przed miejscem mieszania się wody.

- 10 lat gwarancji.

Elektroniczny zawór stojący do umywalki:

- Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.

- Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.

- Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min.

- Antyosadowe sitko wypływowe.

- Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).

- Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.

- Korpus z chromowanego mosiądzu.

- Wężyk PEX z filtrem i elektrozaworem Z3/8".

- Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

- Antyblokada wypływu.

- Wylewka gładka wewnątrz o małej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).

- 10 lat gwarancji.

W przypadku montażu baterii elektronicznej należy przy każdym punkcie poboru wody zamontować zawory zwrotne (na wodzie zimnej i ciepłej). Baterie elektroniczne muszą mieć zasilanie sieciowe.

Wyklucza się możliwość montowania armatury na baterie.

Wszystkie istniejące i nowo wykonane instalacje w obrębie remontowanych pomieszczeń należy wkuć w ścianę, posadzkę lub obudować płytami g-k pozostawiając rewizje do zaworów. Drzwiczki rewizyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie malowanej proszkowo, zamykane kluczem energetycznym o przekroju geometrycznym (trójkąta, kwadratu itp.). Kolor i wielkość dobierane na etapie budowy.

#### Instalacji sanitarnych - instalacja hydrantowa;

Istniejący Budynek 7ABC jest wyposażony w instalację hydrantową, jednak jest ona niewystarczająca i niezgodna z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z zapisami Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej Szpitala obecny układ instalacji hydrantowych wraz z armaturą należy rozbudować.

W ramach zadania należy wykonać wymianę istniejącego pionu hydrantowego na nowy wraz z wymianą hydrantów wewnętrznych z HP52 na HP25. Ponadto, należy wykonać nowy pion hydrantowy przy pionie w-k nr 18 lub 19 na  długości od niskiego poziomu do II piętra włącznie. Każdą kondygnację doposażyć w hydrant wewnętrzny HP25, tak by na każdej kondygnacji Segmentu 7C (na przeciwległych końcach) znajdowały się dwa hydranty HP-25. Na ostatniej (najwyższej kondygnacji) należy spiąć oba piony oraz zapewnić odpowietrzenie.

Instalację hydrantową należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Przewody należy zaizolować ze względu na roszenie otuliną z pianki polipropylenowej o grubości 9 mm.

Po wykonaniu, instalację należy poddać próbie szczelności i badaniu zgodnie z PN-70/B-10715, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II-Instalacje sanitarne" oraz zeszyt 7 – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych. Generalnie należy wykonać próbę przy ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9MPa. W czasie próby utrzymać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. Zalecane jest wykonanie próby wstępnej, a potem próby zasadniczej. Spadek ciśnienia przy próbie wstępnej nie powinien wynosić więcej niż 2%.

Dane techniczne dla projektowanych hydrantów:

HW-25 N-KP-30:

Zawór hydrantowy DN 25

Prądownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671 lub równoważne

Zwijadło kompletne wychylne o 180° - wyposażone w oś wodną umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody, na żądaną długość

Wąż półsztywny DN 25 wg EN-694 - 30 mb lub równoważne

Gaśnica proszkowa 6÷12 kg

Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby

Podstawa, podpora lub podpora-stelaż szafy hydrantowej

Hydranty należy wyposażyć w węże płasko składane półsztywne długości 30m.

Wszelkie prace montażowe i modernizacyjne muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym z „Ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej kompleksu budynków Szpitala  Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy.    .

#### Instalacji sanitarnych - Instalacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin;

W remontowanej części budynku znajduje się kanalizacja sanitarna wykonana częściowo z rur z PCV oraz z rur żeliwnych. W ramach opracowania należy wymienić piony sanitarne o numerach wk18, wk19, wk20, wk21, wk22 w zakresie od wysokiego parteru do przejścia przez dach, skończywszy na rurach wywiewnych. Przy wymianie pionów należy przyłączyć do nich wszystkie istniejące podejścia. W przypadku znalezienia nieprawidłowych włączeń instalacji kanalizacji sanitarnej (np. przewężenie, ostry kąt podejścia, itp.), należy je podłączyć do pionu zgodnie z przepisami. Ponadto, w segmencie C na II piętrze budynku (w zaznaczonym obszarze) należy zdemontować całą istniejącą instalację kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami sanitarnymi.

Do pomieszczeń wymagających urządzeń sanitarnych należy wykonać nowe podejścia od pionu. Na odejściach od przyborów sanitarnych nie stosować kolan 90°. Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek PVC i PP (niskoszumowych) prowadzonych w przestrzeni sufitów podwieszanych, w posadzkach, szachtach oraz bruzdach ściennych. Instalacja będzie odprowadzać ścieki z przyborów takich jak umywalki, zlewozmywak, komora gospodarcza, myjka dezynfektor.

Średnice podejść kanalizacyjnych dla projektowanej kanalizacji:

- dla misek ustępowych: Ø110mm

- dla odpływów natrysków: Ø75mm

- dla pozostałych przyborów: Ø50mm

Instalacje sanitarne – instalacje odprowadzenia skroplin

Odprowadzenie skroplin należy zrealizować poprzez rurociągi tworzywowe z PP montowane na wcisk średnicy 32 mm. Skropliny doprowadzać do pionu kanalizacji sanitarnej poprzez dedykowany syfon (tzw. „kulkowy”). Do syfonu należy wykonać rewizję z drzwiczkami. Rodzaj i rozmiar drzwiczek dobierany będzie na etapie budowy. Nie stosować kolan 90 st. W przypadku włączenia w instalację skroplin więcej niż jednego odbiornika, przy każdym trójniku wykonać rewizję umożliwiającą udrożnienie instalacji. Nie dopuszcza się włączenia więcej niż dwóch urządzeń w jeden przewód odprowadzający skropliny.

Uwagi montażowe:

-  Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane oddzielenia pożarowego wykonać zgodnie z zaleceniami p. poż. wykorzystując materiały zalecane do danego typu rur. Ogólne wymagania techniczne dla armatury wodociągowej podano poniżej.

- Średnica projektowanego rurociągu nie może być większa od średnicy pionu, do którego dany przewód jest podłączany.

- Na odejściach od przyborów sanitarnych oraz na instalacji odprowadzenia skroplin nie stosować kolan 90°.

- W układzie odprowadzania skroplin z klimatyzatorów należy przewidzieć wykonanie drzwiczek rewizyjnych, umożliwiających dostęp do projektowanych rurociągów oraz montaż syfonu na instalacji.

#### Instalacji sanitarnych - instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego;

Instalacje sanitarne – instalacje centralnego ogrzewania

Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych czarnych  i działa na parametrach 70/55 st. C. W ramach remontu należy zdemontować istniejące podejścia, grzejniki żebrowane wraz z armaturą (grzejniki i armaturę należy zdać protokolarnie do służb eksploatacyjnych Szpitala). Piony centralnego ogrzewania nie podlegają wymianie. Należy wykonać nowe podejścia (gałązki) od pionu do grzejnika jako spawane z rur czarnych. Nie dopuszcza się możliwości pozostawiania krótkich (10-20 cm) odcinków starych gałązek i wpalania się w nie, jak również wykonywania przewężeń lub ostrych łuków. Zamontować grzejniki płytowe z zaworem termostatycznym, głowicą i zaworem odcinającym. Typ grzejników (konwektorowe, higieniczne itp.) dostosować do rodzaju i wymogów pomieszczeń. Ogólne wymagania techniczne dla armatury ciepłowniczej podano poniżej.

Głowica termostatyczna:

- kompatybilna do zaoferowanego zaworu grzejnikowego termostatycznego

- wyposażona w bezpiecznik mrozu

-	posiadająca  możliwość ograniczania  skali  nastawy  lub  blokowania  ustalonego położenia ukrytymi klipsami ograniczającymi

-	z zakresem regulacji co najmniej od 8 do 28 °C

-	zaopatrzona w czujnik cieczowy, gwint nakrętki M 30 x 1,5

-	nastawa 3:  ok. 20°C

-	materiał korpusu:   brąz/mosiądz

-	max. temperatura wody 120°C

-	max. ciśnienie nominalne 10 bar (1MPa)

Zawór grzejnikowy termostatyczny:

-	możliwość płynnej nastawy wstępnej bez wymiany wkładki za pomocą klucza nastawnego lub płaskiego

-	max. temperatura wody 1200 C

-	max. ciśnienie nominalne 10 bar

-	max. ciśnienie różnicowe 0,6 bar

-	przyłącze gwintowe pod termostat M 30 x 1,5

-	możliwość wymiany wkładki zaworowej w pracującej instalacji

-	materiał korpusu:   brąz/mosiądz

-	gwint przyłącza głowicy termostatycznej M30x1,5

Zawór grzejnikowy powrotny:

-	funkcja zamykania, odcinania i opróżniania grzejnika

-	wykonany z mosiądzu

-	uszczelnienie grzybka poprzez  O-ring  z EPDM

-	kołpak  ochronny  z dodatkowym  uszczelnieniem

-	max. temperatura wody 1200 C

-	max. ciśnienie robocze co najmniej 10 bar

-	max. ciśnienie różnicowe 0,6 bar

Grzejniki higieniczne, konwektorowe i łazienkowe:

-	Grzejniki wykonane z walcowanych na zimno blach stalowych

-	Zabezpieczone powłoką gruntująca, utwardzaną termicznie,

-	Lakierowane proszkowe, standard RAL 9016.

-	Grzejniki powinny być wyposażone w uchwyty położone na tylnej ściance ułatwiające montaż na ścianie – specjalne zawieszenie szpitalne,

-	Grzejnik wyposażony w przyłącza boczne 4 x GW  ½ 

-	Maksymalne ciśnienie robocze nie mniejsze niż: 1,0 MPa

-	Maksymalna temperatura pracy nie niższa niż: 900C

-	Wysokość grzejnika 600mm.

-	Temperatura zasilania i powrotu instalacji grzewczej 70/55 C

-	Wymagany atest do pomieszczeń w budynkach służby zdrowia  o podwyższonej klasie czystości.

-	Długość gwarancji producenta  min:  10.lat

-	Łatwa możliwość demontażu pokryw górnych i osłon bocznych

-	Zachowane gabaryty

-	Moc cieplna pokrywająca zapotrzebowanie na ciepło ogrzewanego fragmentu budynku

-	Długość gwarancji producenta  min:  10.lat

Instalacje sanitarne – instalacje ciepła technologicznego

W ramach opracowania nie wyklucza się wykonania instalacji ciepła technologicznego w celu zasilenia nagrzewnicy centrali wentylacyjno - klimatyzacyjnej. Należy do tego celu zastosować rury stalowe ze szwem łączone poprzez spawanie, zaopatrzone w otulinę termiczną, które zasilą wymiennik ciepła zaprojektowany w celu transformacji czynnika z wody na mieszankę glikolową o stężeniu 35%. Dopuszcza się również wykonanie instalacji glikolowej z rur i kształtek stalowych ze szwem ze stali niestopowych łączonych poprzez zapras.

Instalacje sanitarne – instalacje wentylacji i klimatyzacji

Projektując instalację wentylacji mechanicznej należy wziąć pod uwagę maksymalne wyciszenie jej pracy. Na wszystkich instalacjach, gdzie występuje fizyczna możliwość należy zastosować tłumiki akustyczne. W pomieszczeniach stałej pracy personelu medycznego oraz pobytu pacjenta należy dodatkowo wygłuszyć kanały nawiewne jak i wyciągowe np. poprzez izolację otuliną z wełny mineralnej. Należy projektować wentylatory ścienne/sufitowe w wersji cichej emitujące hałas nie wyższy niż 32dB oraz wentylatory kanałowe/dachowe z pełnym wytłumieniem tak, by hałas emitowany od urządzenia mierzony w odległości 1m był niższy niż 40 dB.

#### Instalacji sanitarnych - instalacja kanalizacji deszczowej;

Istniejąca kanalizacja deszczowa wykonana jest z rur żeliwnych. W ramach modernizacji należy wymienić piony kanalizacji deszczowej oznaczone nr  Rd 6 i Rd 5 (przy pionach w-k nr 19 i 21) na całej wysokości budynku tj.: od niskiego parteru, poprzez wysoki parter, piętro I i II, kończąc wymianą wpustów deszczowych na dachu. Należy rozważyć możliwość podciśnieniowego odprowadzania wód opadowych z dachu. Instalację kanalizacji deszczowej wykonać z rur i kształtek PVC (niskoszumowych) prowadzonych w szachtach technicznych. Na niskim parterze wykonać rewizje na pionach kanalizacyjnych. W przypadku wykonania systemu podciśnieniowego, kanalizację deszczową należy wykonać z rur PEHD zgrzewanego doczołowo.

#### Instalacji sanitarnych - instalacja wentylacji i klimatyzacji;

Instalacje sanitarne – instalacje wentylacji i klimatyzacji

Projektując instalację wentylacji mechanicznej należy wziąć pod uwagę maksymalne wyciszenie jej pracy. Na wszystkich instalacjach, gdzie występuje fizyczna możliwość należy zastosować tłumiki akustyczne. W pomieszczeniach stałej pracy personelu medycznego oraz pobytu pacjenta należy dodatkowo wygłuszyć kanały nawiewne jak i wyciągowe np. poprzez izolację otuliną z wełny mineralnej. Należy projektować wentylatory ścienne/sufitowe w wersji cichej emitujące hałas nie wyższy niż 32dB oraz wentylatory kanałowe/dachowe z pełnym wytłumieniem tak, by hałas emitowany od urządzenia mierzony w odległości 1m był niższy niż 40 dB.

Instalacja klimatyzacji

W ramach zadania należy przenieść istniejący klimatyzator znajdujący się w Sali INN do innego (nie remontowanego) pomieszczenia w Oddziale (doprowadzając do niego wszelkie media tj.: freon, zasilanie energetyczne, skropliny). Klimatyzator zamontowany w pomieszczeniu obecnego USG należy zdemontować i przekazać protokolarnie do Działu Administracyjno-Technicznego.

W ramach opracowania nie wyklucza się wykonania montażu nowych klimatyzatorów typu split lub multisplit w pomieszczeniach Rehabilitacji, EMG oraz USG pod warunkiem, że będzie to miało uzasadnienie prawne lub techniczne. Urządzenia stosowane w pomieszczeniach medycznych muszą posiadać atest higieniczny do stosowania w obiektach medycznych.

Instalacja wentylacji

W remontowanej części Oddziału Neurologii planuje się wykonanie nowej instalacji wentylacji i klimatyzacji spełniającej obecne przepisy prawne, dostosowanej do funkcjonalności i spełniającej warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dla Sali Intensywnego Nadzoru Neurologicznego (w skrócie INN) należy wykonać  jeden podstawowy układ klimatyzacyjny nawiewno-wywiewny zapewniający w okresie „pracy” strefy dla lata nawiew powierza o temperaturze +20°C +-2°C, a w okresie zimowym nawiew powietrza o temperaturze +24°C+-2°C. W Sali INN przewidziano krotność wymian powietrza na poziomie 10-h oraz 10% nadciśnienie względem otoczenia. Z pomieszczenia 2153A – Brudownik - przewidziano wyciąg mechaniczny  (nawiew podciśnieniowy z sali INN).

Należy zastosować centralę higieniczną, nawiewno-wywiewną w wykonaniu zewnętrznym składającą się z następujących sekcji:

Nawiew:

-	filtr wstępny F5

-	wymiennik przeciwprądowy

-	wentylator nawiewny

-	tłumik akustyczny db2

-	chłodnica freonowa

-	nagrzewnica wodna

-	filtr wtórny F9

Wywiew

-	filtr wstępny F5

-	tłumik akustyczny db2

-	wentylator wywiewny

-	wymiennik przeciwprądowy.

W pom. brudownika 2153A należy wykonać indywidualną instalacje wyciągową uwzględniającą pracę myjki – dezynfektora (cykliczne wyrzucanie gorących oparów

z urządzenia do pomieszczenia, temp. w pom. z myjką 25-29 °C). Wentylacja wyciągowa brudownika musi działać w ciągłości, za wyjątkiem pór nocnych, gdzie może zostać obniżona.

Dla pomieszczeń nr 2155a, 2155, 2154 Zamawiający przewiduje wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z miejscowym chłodzeniem powietrza za pomocą klimatyzatorów ściennych. Dla pomieszczenia USG i EMG przewiduje się wspólny zespół nawiewno-wywiewny z nagrzewnicą elektryczną. Dla Sali Rehabilitacji przewiduje się wykonanie wentylacji mechanicznej za pomocą dachowych i/lub ściennych wentylatorów nawiewnych i wyciągowych.

Przy montażu zespołów nawiewno-wywiewnych lub indywidualnych przewodów wyciągowych i/lub nawiewnych należy zaopatrzyć nagrzewnicę w sterownik umożliwiający regulacje temperaturą (np. 3-, 5 – stopniowy) oraz wyposażyć wentylatory w sterownik ilości obrotów. Do urządzeń, regulatorów, filtrów należy zapewnić odpowiedni dostęp eksploatacyjny.

Wszystkie zamontowane urządzenia (na dachu, ścianach budynku, w pomieszczeniach, szachtach, strefie podwieszanego sufitu) muszą być trwale opisane poprzez wykonanie tabliczki, oklejenie itp. Opis musi zawierać co najmniej typ i rodzaj urządzenia i nr obsługiwanego pomieszczenia. Wszystkie rewizje do urządzeń wentylacyjnych (drzwiczki) muszą posiadać trwałe zamkniecie. Zaleca się wykonanie drzwiczek rewizyjnych stalowych zamykanych na klucz energetyczny o przekroju geometrycznym (kwadrat, trójkąt itp.) Rewizje osadzane w sufitach nie mogą się samoistnie otwierać pod wpływem sił grawitacji. W elektrycznej szafie rozdzielczej każdy obwód zasilający dany układ musi być jednoznacznie opisany.

Urządzenia stosowane w pomieszczeniach szpitalnych muszą posiadać atest higieniczny do stosowania w obiektach medycznych i/lub o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

W ramach zadania należy sprawdzić drożność przewodów grawitacyjnych wykorzystywanych w ramach remontu, w razie potrzeby je naprawić lub udrożnić.

Tabela nr 5 Zestawienie wymagań pomieszczeń w zakresie wentylacji i komfortu.

| Nr pom | Nazwa pomieszczenia | Rodzaj wentylacji | Filtr Wywiew / Nawiew | Układ ciśnień | Minimalna ilość wymian/h | Temp [0C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2152 / 2153 | Pomieszczenie Intensywnego Nadzoru Neurologicznego | Klasa pomieszczenia S2 Mechaniczna + chłodzenie, | F8/E11 | +10 % | Min 10 h-1 50-100 m3/h na osobę, założyć - 12 osób | 18 – 22 |
| 2153A | Brudownik | Mechaniczna |  | -10 % | Min 5 h-1 | +16 |
| 2154 | Pomieszczenie Rehabilitacji | Klasa pomieszczenia S2 Mechaniczna + klimatyzacja | - | - | 50-100 m3/h na osobę, założyć – 4 osób | 20 |
| 2155 | Gabinet EMG | Klasa pomieszczenia S4 Mechaniczna + klimatyzacja | - | - | Min 5 h-1 Min 30 m3/h na osobę, - 2 osoby | 20 |
| 2155A | Gabinet USG | Klasa pomieszczenia S4 Mechaniczna + klimatyzacja | - | - | Min 5 h-1 Min 30 m3/h na osobę, - 2 osoby | 20 |

Tabela nr 6 Wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym.

| Średnica przewodu wentylacyjnego | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu |  |
| --- | --- | --- |
| d [mm] | długość A [mm] | szerokość B [mm] |
| 200 < d < 315 | 300 | 100 |
| 315 < d ≤ 500 | 400 | 200 |
| > 500 | 500 | 400 |

Tabela nr 7 Wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym.

| Wymiar boku przewodu | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu |  |
| --- | --- | --- |
| s [mm] | długość A [mm] | szerokość B [mm] |
| < 200 | 300 | 100 |
| 200 < s < 500 | 400 | 200 |

Dla kanałów o średnicy d < 200 mm należy wykonać otwory rewizyjne za pomocą kolan wyczystnych (trójników).

Przewidzieć demontaż elementu nawiewnego/wywiewnego (tj. kratek wentylacyjnych) w celu umożliwienia czyszczenia kanału.

Instalacja klimatyzacji minimalne wymagania

W pomieszczeniach wymagających klimatyzacji należy zastosować jednostki wewnętrzne  np. system SPLIT o   mocy  wymaganej do odprowadzenia ciepłą - klimatyzacja całoroczna

Klimatyzatory mają posiadać wbudowany czujnik temperatury automatycznie wykrywający temperaturę pomieszczenia. Dodatkowo jednostki wewnętrzne mają być  wyposażone w filtry do eliminacji zabrudzenia powietrza.

Przewody freonowe z rur z miedzianych łączonych na lut twardy. Do celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z   ISO   1337) odtłuszczonych   i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa. Nie dopuszcza się rur miedzianych klasy sanitarnej.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją kauczukową posiadającą certyfikat dla stosowania w instalacjach chłodniczych o (odporna na temp. 70 C) grubości 9 mm.

Przewody instalacji freonowej oraz odprowadzenia skroplin należy skryć w obudowach G-K oraz korytkach tworzywowych. Obudowy G-K należy wykonać poza pomieszczeniami pracowni obsługiwanymi przez dany klimatyzator. Natomiast przewody od klimatyzatora do obudowy G-K należy skryć w korytkach tworzywowych.

Całość instalacji zamontować zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.

Montaż instalacji klimatyzacji powinien być przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora posiadającego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Ogólne wytyczne dotyczące instalacji wentylacji i klimatyzacji:

W przypadku nawilżania powietrza odprowadzenie wody z nawilżaczy parowych wykonać z ich wcześniejszym schłodzeniem do temp. poniżej +60°C. Preferowane stosowanie nawilżaczy fabrycznie wyposażonych w system schładzania odprowadzanej wody. Skropliny z central wentylacyjnych i nawilżaczy parowych należy odprowadzić poprzez syfony do najbliższej instalacji kanalizacji sanitarnej. Na instalacji doprowadzającej zimną wodę do nawilżacza, należy zamontować zawór odcinający, zawór zwrotny, filtr siatkowy skośny i filtr węglowy.

Należy montować wentylatory w wersji cichej. Na przewodach wentylacji nawiewnej i wywiewnej w celu zmniejszenia hałasu należy stosować wygłuszenia (tłumiki, izolacje akustyczne). Hałas od instalacji i urządzeń układu wentylacji we wszystkich pomieszczeniach nie może przekraczać 32 dB (mierzonych przy optymalnej pracy układu w godzinach nocnych w odległości 1m od urządzeń, kanałów, kratek wentylacyjnych).

W przypadku montowania zespołów nawiewno-wywiewnych lub indywidualnych przewodów wyciągowych i/lub nawiewnych należy zaopatrzyć nagrzewnicę w sterownik umożliwiający regulacje temperaturą (np. 3-, 5 – stopniowy) oraz wyposażyć wentylatory w sterownik ilości obrotów. Do urządzeń, regulatorów, filtrów należy zapewnić odpowiedni dostęp eksploatacyjny.

W pomieszczeniu natrysku i ustępów należy wykonać odrębne układy nawiewno-wywiewne. Instalacje wyciągowe powinny być załączane wraz z oświetleniem pomieszczenia toalety lub natrysku oraz posiadać funkcję kilkunastominutowej pracy po jego zgaszeniu, wraz z funkcją przewietrzania w okresach nie korzystania z niej.

Wszystkie zamontowane urządzenia (na dachu, ścianach budynku, w pomieszczeniach, szachtach, strefie podwieszanego sufitu) muszą być trwale opisane poprzez wykonanie tabliczki, oklejenie itp. Opis musi zawierać co najmniej typ i rodzaj urządzenia i nr obsługiwanego pomieszczenia. Wszystkie rewizje do urządzeń wentylacyjnych (drzwiczki) muszą posiadać trwałe zamkniecie. Zaleca się wykonanie drzwiczek rewizyjnych stalowych zamykanych na klucz energetyczny o przekroju geometrycznym (kwadrat, trójkąt itp.) Rewizje osadzane w sufitach nie mogą się samoistnie otwierać pod wpływem sił grawitacji. W elektrycznej szafie rozdzielczej każdy obwód zasilający dany układ musi być jednoznacznie opisany.

Urządzenia stosowane w remontowanych pomieszczeniach muszą posiadać atest higieniczny do stosowania w obiektach szpitalnych lub laboratoryjnych.

W ramach zadania należy sprawdzić drożność przewodów grawitacyjnych wykorzystywanych w ramach remontu, w razie potrzeby je naprawić lub udrożnić.

Wymagane przeprowadzenie badania/pomiarów skuteczności pracy filtrów heppa oraz wykonanie badań potwierdzających utrzymywanie odpowiednich klas czystości powietrza wentylacyjnego w poszczególnych strefach.

#### Instalacji sanitarnych - instalacja gazów medycznych;

Uwaga: Przyłącza wykonać zgodnie z Rys nr 5 wstępna koncepcja. (jeśli w trakcie projektowania technologii wynikną różnicę należy je uwzględnić w fazie wykonawczej.

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG oraz ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 z jej późniejszymi zmianami, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z jej późniejszymi zmianami, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych poniższe materiały i urządzenia muszą posiadać aprobatę CE dla wyrobu medycznego odpowiedniej klasy, deklarację zgodności wytwórcy oraz potwierdzenie złożenia wniosku zgłoszenia wyrobu do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

•	Źródła gazów medycznych,

•	punkty poboru gazów medycznych i próżni,

•	rury i kształtki do gazów medycznych i próżni,

•	zawory do gazów medycznych i próżni,

•	strefowe zespoły kontrolne wraz z sygnalizacją,

•	jednostki zaopatrzenia medycznego (tablice poboru gazów, panele nadłóżkowe, mosty itp.)

•	lub kompletny system rurociągowy do gazów medycznych i próżni.

Wykonawca instalacji gazów medycznych powinien posiadać CERTYFIKAT CE dla instalacji gazów medycznych, CERTYFIKAT EN ISO 13485 i EN ISO 9001 w zakresie projektowania, instalowania, certyfikacji i serwisowania systemów rurociągów dla gazów medycznych lub równoważne. Osoby wykonujące instalację gazów medycznych powinny posiadać aktualne uprawnienia do lutowania instalacji gazów medycznych. Dowód na spełnienie wymagań powinien dostarczyć wykonawca na etapie składania ofert.

Systemy rurociągowe powinny być używane wyłącznie do celów opieki nad pacjentem. Nie powinny być wykonane żadne połączenia z systemem rurociągowym przeznaczonym do innych celów.

Rury miedziane do gazów medycznych i próżni (dostarczane w postaci czystej o grubościach ścianek wymaganych przez normę PN EN 13348 lub równoważne) dostarczone jako odrębny wyrób medyczny klasy IIa/IIb (zgodnie z PD CR 14230:2001 nr 31273) wraz z dokumentami wymaganymi przez ustawę o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 z późniejszymi zmianami oraz dyrektywą 93/42/EWG potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu i używania tj. aprobatą CE, deklaracją zgodności wytwórcy oraz potwierdzenie złożenia wniosku zgłoszenia wyrobu do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

Instalację gazów medycznych należy doprowadzić przebudowywanych pomieszczeń zgodnie z wymaganą technologią.

Instalacje będą rozprowadzone wzdłuż korytarza i układany pod tynkiem lub w przestrzeni stropów podwieszanych.

Na korytarzu zostanie zainstalowana skrzynka kontrolno-informacyjne SZKG z sygnalizatorami wyposażone w zawory odcinające oraz wskaźniki ciśnienia gazów dla każdego z doprowadzonych mediów. Zabezpieczenia przejść p.poż przez stropy i ściany przykładowo należy wykonać z izolacją z wełny mineralnej i masy uszczelniającej CFS-SACR (posiada Aprobatę europejską ETA-10/0292). Przejście przez ścianę uszczelnić masą 15 mm z obu stron przejścia, przy przejściu przez strop uszczelnienie tylko z góry 15 mm. Przestrzeń między uszczelnieniami wypełnić wełną mineralną. Na rurach na wyjściu z przejść zamontować na długości 50 cm opaskę z wełny mineralnej. Połączenie nierozłączne rurociągów należy wykonać lutem twardym srebrnym przy użyciu odpowiednich złączek lub kształtek. Lut użyty do lutowania nie powinien zawierać więcej niż 0,025 % (g/g) kadmu. Przy systemach rurociągowych gazów medycznych używa się lutu twardego o wysokiej zawartości srebra typu LS 45 lub innego spełniającego wymagania normy ISO 7396-1. Podczas lutowania twardego lub spawania połączeń rurociągów muszą być one w sposób ciągły płukane od wewnątrz gazem osłonowym. Połączenia mechaniczne (np. połączenia kołnierzowe lub gwintowane) mogą być użyte do podłączenia do rurociągu takich elementów jak zawory odcinające, punkty poboru, reduktory ciśnienia, elementy sterowania i monitorowania oraz czujniki systemów alarmowych. Nie dopuszcza się kielichowania i roztłaczania rur oraz gięcia w celu uzyskania łuków. Do wszystkich w/w połączeń należy używać kształtek takich jak, mufy, kolana i trójniki z aprobatą CE dla wyrobów medycznych.

Instalacje gazów medycznych należy układać pod tynkiem lub w ściankach z g-k. Podejścia rurociągów do skrzynek kontrolno-informacyjnych gazów medycznych SZKG oraz rozprowadzenie w pokojach i częściach korytarzy bez stropów podwieszanych należy wykonać pod tynkiem lub w ściankach z g-k. Rurociągi muszą być podparte w odstępach wystarczających dla uniemożliwienia ich ugięciu lub odkształceniu. Podpory rurociągów muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję i muszą być odizolowane od rurociągów.

Tabela nr 8 Odstępy pomiędzy podporami rurociągów miedzianych

| Średnica zewnętrzna (mm) | Odstępy maksymalne (m) |
| --- | --- |
| do 15 | 1,5 |
| od 22 do 28 | 2,0 |
| od 35 do 54 | 2,5 |
| większe niż 54 | 3,0 |

Rurociągi powinny być zaopatrzone w zacisk uziemiający usytuowany możliwie jak najbliżej miejsca, w którym rurociąg wchodzi do budynku. Nie powinno się wykorzystywać rurociągów do uziemiania wyposażenia elektrycznego.

Odległość rurociągów od instalacji elektrycznej w przypadku równoległego prowadzenia nie może być mniejsza niż 10 cm. Dopuszczalne jest krzyżowanie się przewodów z instalacją elektryczną. W tych miejscach należy zachować minimalny prześwit 10 cm lub zastosować tuleję ochronną z PCV.

Odległość rurociągów gazów medycznych od rurociągów gazów palnych lub mediów gorących nie może być mniejsza niż 25 cm.

Instalacje gazów medycznych zostały wyposażone w zawory awaryjne i eksploatacyjne.

Zawory awaryjne montowane w skrzynkach SZKG muszą umożliwiać szybkie i pewne zamknięcie dopływu gazu, a lokalizować je należy na ścianie w miejscach dostępnych i dobrze widocznych. Skrzynki - zespoły kontrolno-informacyjne gazów - powinny być oznaczone napisem: „Zawory odcinające gazów medycznych”.

Zawory eksploatacyjne zamontowane zostaną w zamykanych na klucz szafkach. Dostęp do nich powinien mieć tylko personel zajmujący się eksploatacją instalacji.

Przed każdą z sal operacyjnych, endoskopowych, cięć cesarskich należy przewidzieć skrzynkę –zespół kontrolno- informacyjny gazów typu SZKG.

Skrzynki- zespoły kontrolno-informacyjne gazów typu SZKG wyposażone są w zawory oraz aparaturę kontrolno-pomiarową. Konstrukcja i zamontowane wyposażenie pozwala na:

-	zamykanie i otwieranie przepływu gazów będących pod ciśnieniem

-	pomiar i wskazanie ciśnienia lub podciśnienia gazów

-	generowanie sygnałów dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej oraz umożliwienie przesłania sygnału do urządzeń BMS

-	sygnalizowanie w sposób optyczny i akustyczny stanów alarmowych przekroczenia ciśnienia max. i min.

-	fizyczne oddzielenie instalacji

-	awaryjne otwarcie bez użycia kluczyka

- awaryjne zasilanie gazów sprężonych

Zespoły kontrolne braku gazów powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2010 z późniejszymi zmianami powinna być określona strefa, w jakiej działają oraz informacja: „nie należy wyłączać zaworów za wyjątkiem awarii”. Ponadto każdy gaz powinien być opisany nazwą i kolorem oraz musi posiadać wskazanie ciśnienia gazu lub próżni.

Zespołu kontrolne zamontowane zostaną w zamykanych szafkach. Dostęp do nich powinien mieć tylko personel zajmujący się eksploatacją instalacji.

Wszystkie zawory odcinające powinny być identyfikowane przez wskazanie:

- nazwy gazu lub próżni lub ich symbolu

- kontrolowanych pionów, pięter i stref.

Wymagania techniczne:

- płytki korpus, 10 cm co umożliwia instalację w ścianach GK o grubości 12 cm,

- osłona  budowlana  korpusu   z  okienkiem   na  manometry   na  czas  prac budowlanych - czyste wnętrze po ich zakończeniu,

- manometry   muszą  posiadać   podzielnice   z   zaznaczonymi   prawidłowymi zakresami pracy,

- nie dopuszcza się stosowania presostatów,

- do pomiaru ciśnienia należy wykorzystać manometry kontaktowe lub czujniki ciśnienia 4-20mA o tolerancji +/-4% lub mniejszej.

- punkty zasilania awaryjnego (oprócz VAC)

- pola do opisu stref zasilania

- drzwiczki z zamkiem na klucz oraz możliwość awaryjnego otwierania

- bloki zaworowe z możliwością fizycznego odcięcia strefy na okres remontu

Końcowymi elementami instalacji gazów medycznych będą punkty poboru tlenu, sprężonego powietrza, montowane w kolumnach, ściennych tablicach poboru gazów medycznych TPG.

Ścienne tablice należy przewidzieć zgodnie z rodzajem doprowadzonych gazów do poszczególnych sal. Na salach operacyjnych należy przewidzieć tablicę od strony anestezjologa ,a także od strony chirurga. W salach endoskopowych po jednej tablicy TPG, w sali cięć cesarskich 2 tablice TPG.

W salach przygotowania pacjenta po 1 tablicy TPG.

Punkty poboru muszą odpowiadać wymaganiom określonym w :

PN_EN_ISO_9170_1_2009 Punkty poboru dla systemów rurociągowych do gazów medycznych „Punkty poboru sprężonych gazów medycznych i próżni” lub równoważne

PN_EN_ISO_9170_2_2010 Punkty poboru dla systemów rurociągowych do gazów medycznych „Punkty poboru dla systemów odciągu gazów poanestetycznych” lub równoważne

Badania i rozruch systemu rurociągowego do gazów medycznych

- WYKAZ PRÓB JAKIE NALEŻY WYKONAĆ PRZED ODDANIEM INSTALACJI DO EKSPLOATACJI:

- a)	próby po zakończeniu montażu instalacji rurociągowych lecz przed ich zakryciem:

- próba wytrzymałości mechanicznej

- próba szczelności

- próba na obecność połączeń krzyżowych i przeszkód w przepływie

- kontrola oznakowania i podpór rurociągu

kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontowane na tym etapie   spełniają wymagania techniczne określone w projekcie

- b)	próby po całkowitym zakończeniu montażu a przed oddaniem instalacji do eksploatacji:

- próba szczelności

- próba szczelności i kontrola zaworów odcinających pod kątem ich zamykania, przyporządkowania do stref oraz identyfikacji

- próba na obecność połączeń krzyżowych

- próba na obecność przeszkód w przepływie, zatorów

- sprawdzenie mechanicznego działania punktów poboru, ich dedykowalności i identyfikacji

- sprawdzenie przepustowości instalacji, wydajności systemu

- badanie zaworów nadmiarowych ciśnienia

- badanie działania wszystkich źródeł zasilania

- badanie systemów sterujących, monitorujących i alarmowych

- przedmuchanie instalacji gazem do badań

- próba na obecność zanieczyszczeń (cząstek) stałych w rurociągach

- napełnienie instalacji gazem przeznaczenia

- badanie czystości sprężonego powietrza wytwarzanego przez systemy sprężarkowe

- próba na tożsamość gazu .

Certyfikacja systemów

Po całkowitym zakończeniu prób, a przed oddaniem do użytku systemu rurociągowego do gazu medycznego powinien on uzyskać pisemne poświadczenie na odpowiednich formularzach, że wszystkie wymagania dla badań zostały spełnione.

### Wykończenia

§  18. 4. 5) wykończenia;

- Szczegółowe wymagania zamawiającego dotyczące wykończenia i wyposażenia pomieszczeń podano w zestawieniach jak niżej:*)

Tabela nr 9 Zestawienie wymagań pomieszczeń w zakresie wykończenia.

| Nr. pom. | Nazwa pomieszczenia | Wymagane wykończenie pomieszczeń |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | podłoga | ściany | sufit | drzwi | okna/parapety | inne |
| 2152 / 2153 | Pomieszczenie Intensywnego Nadzoru Neurologicznego | Wykładzina PCV prądoprzewodząca cokół wys. 10 cm narożniki zaokrąglone. Połączenie ściana - podłoga bez spoinowe | Wykładzina PCV do pełnej wysokości | Łatwo zmywalny, odporny na środki dezynfekcyjne | PCV, lub aluminiowe, łatwo zmywalne, odporny na środki dezynfekcyjne | Okna do wymiany PCV bez parapetów połączenie bezspoinowe łatwo zmywalne, odporny na środki dezynfekcyjne |  |
| 2153A | Brudownik | Izolacja przeciwwilgociowa podłogi, Wykładzina PCV | Wykładzina PCV do pełnej wysokości | Łatwo zmywalny, odporny na środki dezynfekcyjne | PCV, lub aluminiowe, łatwo zmywalne, odporny na środki dezynfekcyjne |  |  |
| 2154 | Pomieszczenie Rehabilitacji | Wykładzina PCV do sal ćwiczeń | Farba akrylowa + lakier lazurujący, odboje | Łatwo zmywalny, odporny na środki dezynfekcyjne | PCV, lub aluminiowe, łatwo zmywalne, odporny na środki dezynfekcyjne | Okna do wymiany PCV ,parapety z konglomeratu łatwo zmywalne, odporny na środki dezynfekcyjne |  |
| 2155 | Gabinet EMG | Wykładzina PCV prądoprzewodząca cokół wys. 10 cm narożniki zaokrąglone. | Farba akrylowa + lakier lazurujący, odboje | Łatwo zmywalny, odporny na środki dezynfekcyjne | PCV, lub aluminiowe, łatwo zmywalne, odporny na środki dezynfekcyjne |  |  |
| 2155A | Gabinet USG | Wykładzina PCV prądoprzewodząca cokół wys. 10 cm narożniki zaokrąglone. | Farba akrylowa + lakier lazurujący, odboje | Łatwo zmywalny, odporny na środki dezynfekcyjne | PCV, lub aluminiowe, łatwo zmywalne, odporny na środki dezynfekcyjne |  |  |

Uwaga: Wykładziny  PCV muszą posiadać atest higieniczny do stosowania w salach operacyjnych, salach zabiegowych, laboratoriach diagnostycznych, oddziałach intensywnej opieki medycznej.

#### Posadzki i podłogi;

W miejscach dylatacji konstrukcji budynku zdylatować przy pomocy systemowych podłogowych profili dylatacyjnych.

W posadzkach z twardych płyt (gresowych bądź ceramicznych), w miejscach przecięcia gładzi cementowej zastosować spoinę elastyczną, np. wypełnioną sylikonem, po wcześniejszym odpowiednim zaimpregnowaniu szczeliny w sposób systemowy, wskazany przez wybranego producenta.

W przypadku posadzek rulonowych podłoże z jastrychu cementowego należy poprzecznie ponacinać w miejscu dylatacji, w nacięciach osadzić metalowe klamry, a następnie nacięcia i szczeliny dylatacyjne wypełnić żywicą i obsypać piaskiem kwarcowym w sposób zgodny z systemem wybranego producenta. Zastosować rozwiązanie systemowe na bazie żywicy.

Uwaga:

Poniże opisy, punkty dot. posadzek i podłogi stanowią akceptowalne wymagania Zamawiającego i mają ogólny charakter. Dla poszczególnych pomieszczeń obowiązują podpunkty opisujące wymogi wynikające z zastosowanego rodzaju podłóg w projekcie.  (patrz Tabela nr 12 Zestawienie wymagań pomieszczeń w zakresie wykończenia).

#### Uwarstwienia podłóg;

Uwaga:

- Podłogi we wszystkich pomieszczeniach wykonać jako pływające, odcinając na obwodzie styropianem EPS T – 30 dB „Podłoga pływająca” (wg PN-B-20132:2005  lub regulacji równoważnych) gr. 1 cm

- Przy stosowaniu płynnych folii uszczelniających narożniki na styku podłogi ze ścianami wzmocnić taśmami zbrojącymi wtopionymi w warstwy izolacji.

W miejscach wyburzonych ścian działowych należy uzupełnić wszystkie warstwy podłogowe oraz należy przewidzieć konieczność uzupełnienia posadzki podłogowej na całej powierzchni pomieszczenia w przypadku różnicy wysokości posadzek

#### Podłogi na stropach istniejących w pomieszczeniach bez instalacji odwadniającej;

W pomieszczeniach tych należy usunąć istniejące posadzki PCV, uzupełnić ewentualne ubytki w podkładzie i/lub wymienić podkład zniszczony, spękany, nie nadający się pod położenie nowej wykładziny PCV – wykonanie nowych wylewek samopoziomujących. Następnie należy wykonać nowe nawierzchnie zgodnie z technologią producenta.

#### Podłogi na stropach istniejących w pomieszczeniach z instalacją odwadniającą;

- strop użytkowy istniejący,

- styropian EPS 100-038 (wg PN-B-20132:2005 lub regulacji równoważnych) gr. 2 cm, przy wpustach podłogowych gr. 1 cm,

- folia PE gr. 0,2 mm zgrzewana na zakładach, zakłady min. 8 cm, folia wywinięta na ścianę,

- jastrych cementowy klasy C15/20 gr. 4 cm z dodatkiem mikrozbrojenia z fibrylowanych włókien polipropylenowych dł. 13 i 19 mm w ilości 0,9 kg/m3 mieszanki cementowej, z wyrobieniem spadków min.  1,5 % do wpustów podłogowych,

- izolacja wodoszczelna z dwóch warstw elastycznej, gotowej do użycia, płynnej folii uszczelniającej na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, na zagruntowanym podłożu, wyprowadzona 15 cm na ściany, zużycie min. 1,6 kg/m2,

- elastyczny klej modyfikowany wg technologii montażu posadzki, na zagruntowanym podłożu, zgodnie z wytycznymi producenta,

#### Gres techniczny;

Płytki gresowe nieszkliwione w układzie dwukolorowym o wymiarach min. 30x30 cm, o charakterystyce:

- Nasiąkliwość  wodna < 0,1%,

- wytrzymałość na zginanie > 50N/mm2, 30x30x1,2 cm, >40N/mm2 30x30 cm,

- siła łamiąca ~ 4600N  30x30x1,2 cm, ~2000N 30x30 cm,

- odporność na ścieranie wgłębne maks. ~ 120 mm3,

- odporność na działanie środków domowego użytku UA,

- odporność na plamienie  - odporne (klasa 4),

- odporność chemiczna ULA, UHA,

- mrozoodporność – mrozoodporna,

- antypoślizgowość R11.

#### Posadzki z wykładzin PCV zgrzewanych;

Przewiduje się wymianę 100% istniejących posadzek z wykładziny PCV. Po demontażu istniejącej wykładziny należy przewidzieć także usunięcie wylewki samopoziomującej pod nią oraz wykonanie nowej wylewki. Dla wykładzin istniejących, pozostających bez wymiany, należy przewidzieć uzupełnienie spoin spawanych.

Należy przewidzieć zmycie, czyszczenie i zabezpieczenie poliuretanem wszystkich posadzek PCV po zakończonych pracach budowlanych.

Dla wszystkich wykładzin PCV należy przewidzieć wywinięcie na ścianę na wysokość 15cm.

#### Wykładzina pvc homogeniczna;

Wykładzina PCV homogeniczna kompaktowa obiektowa, grubość całkowita 2,0 mm, grubość warstwy użytkowej 2,0 mm, zabezpieczona fabrycznie poliuretanem odpowiednim do rodzaju wykładziny, nie wymaga stosowania dodatkowych powłok zabezpieczających w całym okresie użytkowania, ale z możliwością stosowania zabezpieczenia poliuretanem przez Użytkownika, wymagana minimum klasa antypoślizgowości R9 wg EN13893 (lub  regulacją równoważną) DS: ≥ 0,30

- Rodzaj wykładziny homogeniczna winylowa

- Grubość całkowita 2 mm wg normy EN 428 (lub regulacją równoważną),

- Grubość warstwy użytkowej 2 mm wg normy EN 429 (lub regulacją równoważną)

- Ciężar całkowity 3000 gr/m2 wg normy EN 430 (lub regulacją równoważną)

- Zabezpieczenie powierzchni poliuretanem przeznaczonym do tego rodzaju wykładziny

- Wgniecenia resztkowe: średnia wartość zmierzona 0,03mm, ≤0,1mm wg ISO 24343-1 (EN433) (lub regulacją równoważną)

- Reakcja na ogień EN13501 lub regulacją równoważną:  Bfl-s1

- Stabilność wymiarów ISO23999 (EN434) lub regulacją równoważną: Rolki ≤0,4%

- Oddziaływanie kółek krzeseł: ISO 4918 (EN425) lub regulacją równoważną: Brak uszkodzeń

- Właściwości elektrostaryczne: EN1815 lub regulacją równoważną: <2kV

- Odporność na światło: EN ISO 105-B02 lub regulacją równoważną: ≥6

- Odporność chemiczna: ISO 26987(EN423) lub regulacją równoważną: Bardzo dobra

- Odporność przeciw grzybom i bakteriom: IOS 846: Część C lub regulacją równoważną: Dobra, nie sprzyja wzrostowi

- Sterylne pomieszczenia: ISO 14644-1 lub regulacją równoważną: Klasa 4 ASTM F51/00 lub regulacją równoważną: klasa A

- Antypoślizgowość: DIN 51130 lub regulacją równoważną: R9 EN 13893 lub regulacją równoważną: ≥0,3

- Przewodzenie cieplne i ogrzewanie podłogowe: EN 12667/DIN52612 lub regulacją równoważną: 0,01m2K/W Odpowiednia max 27°C

#### Wykładzina pvc prądoprzewodząca;

Homogeniczna rulonowa wykładzina obiektowa pcv grubości 2,0 mm, grubość warstwy użytkowej 2,0 mm, o powierzchni gładkiej, o dobrej odporności chemicznej, wymagana minimum klasa antypoślizgowości R9 wg normy DIN 51130 (lub regulacją równoważną), klasa użytkowa 34/43 wg normy PN-EN 685:2008 (lub regulacją równoważną), odporność na ścieranie wg EN 660  (lub regulacją równoważną) grupa P, nie wymagająca dodatkowego zabezpieczenia, konserwowana przy pomocy metody polerowania na sucho. Wykładzina prądoprzewodząca o oporze upływu wg EN 1081 (lub regulacją równoważną) R1 5 x 104≤R≤106 Ω

- Rodzaj wykładziny homogeniczna PCW typ I z polichlorku winylu wg normy ISO 10581  (lub regulacji równoważnej)

- Grubość całkowita 2 mm wg normy EN 428 (lub regulacji równoważnej),

- Grubość warstwy użytkowej 2 mm wg normy EN 429 (lub regulacji równoważnej)

- Ciężar całkowity 2950 gr/m2 wg normy EN 430 (lub regulacji równoważnej)

- Wzmocnienie powierzchni poliuretanem przeznaczonym do tego rodzaju wykładziny

- Łączenie arkuszy wykładziny sznury spawalnicze

- Wgniecenia resztkowe: średnia wartość zmierzona 0,02mm,

- Klasa reakcji na ogień EN13501(lub regulacji równoważnej) Bfl-s1

- Odporność na odgniecenia EN433 (lub regulacji równoważnej) ≤ 0,1 mm

- antypoślizgowość R9 wg EN 13893 (lub regulacji równoważnej) DS: ≥ 0,30

- Stabilność wymiarów ≤0,4% dla rolek wg ISO 23999 (EN434) (lub regulacji równoważnej)

- Oddziaływanie kółek krzeseł: Brak uszkodzeń wg ISO 4918 (EN245) (lub regulacji równoważnej)

- Przewodzenie cieplne i ogrzewanie połogowe: 0,01m2K/W, odpowiednia max.27°C wg EN ISO 10456 (EN12524) (lub regulacji równoważnej)

- Światłoodporność EN ISO105-B02 (lub regulacji równoważnej) >= 6

- izolacja elektryczna Ri ≤ 5 x 104 Ω,

- Elektrostatyczność EN 1815 (lub regulacji równoważnej): < 2,0 kV

- opór elektryczny wg EN 1081(lub regulacji równoważnej) R1 5 x 104≤R≤106 Ω

- Odporność chemiczna EN423 (lub regulacji równoważnej) bardzo dobra

- Gwarancja producenta min.15 lat

- odporność bakteryjna wg normy EN ISO 846:1999 (lub regulacji równoważnej) dobra, nie sprzyja wzrostowi.

#### Ściany;

Uwaga:

- W systemie suchej zabudowy, jako podkład pod powłoki malarskie na stykach płyt, na ścianach i sufitach zastosować tapetę z włókna szklanego o bardzo gładkiej fakturze.

- Do spoinowania płytek ceramicznych stosować spoinę elastyczną, hydrofobową o właściwościach zapobiegających rozwojowi grzybów i pleśni - szer.1mm.

#### Tynki wewnętrzne;

Wszystkie tynki  wykończone na gładko poprzez dwukrotne szpachlowanie masą do wykonywania gładzi gipsowych, produkowaną na bazie mączki anhydrytowej z wypełniaczami oraz dodatkami modyfikującymi.

Dla wszystkich sufitów (gdzie nie występują sufity podwieszane) należy przewidzieć uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych kategorii III. Wszystkie tynki (także istniejące) wykończone na gładko poprzez dwukrotne szpachlowanie masą do wykonywania gładzi gipsowych, produkowaną na bazie mączki anhydrytowej z wypełniaczami oraz dodatkami modyfikującymi. . W miejscu wyburzonych ścian należy przewidzieć konieczność wyrównania powierzchni sufitowych w całych pomieszczeniach.

#### Płytki ceramiczne;

Szkliwione płytki ceramiczne tzw. obiektowe, o wymiarach min. 19,8x19,8 cm, powierzchnia mat, spoina 1mm, odporność na plamienie klasa 5, odporność na substancje chemiczne - dobra. W narożnikach wklęsłych i wypukłych stosować wyoblone kształtki przejściowe, płytki wykańczać listwami aluminiowymi.

#### Cokoliki przypodłogowe;

Wys. min. 15 cm z materiału posadzkowego. Wykończenie cokołu listwą aluminiową.

#### Farba lateksowa;

Wodorozcieńczalna, matowa farba lateksowa wysokiej jakości, o dobrej sile krycia i trwałych kolorach. Odporność na szorowanie na mokro klasy 1 wg normy PN-EN 13300:2002 i PN-C-81914:2002 (lub regulacje równoważne), o wysokiej odporności na zmywanie wodorozcieńczalnymi detergentami i preparatami dezynfekującymi. Potwierdzona świadectwem PZH odporność na stosowane w służbie zdrowia środki dezynfekcyjne.

#### Farba akrylowa;

Wodorozcieńczalna, głęboko matowa dyspersyjna farba akrylowa wysokiej jakości, o dobrej sile krycia i trwałych kolorach. Odporność na szorowanie na mokro klasy 2 wg normy PN-EN 13300:2002 (lub regulacje równoważne) i klasy 1 wg normy PN-C-81914:2002 (lub regulacje równoważne).

#### Farba bezbarwna lazurująca;

Farba na bazie wodnych dyspersji akrylowych, przeznaczona do wykonywania powłok laserunkowych na farbach kryjących (lakier), bezbarwna, matowa. Wszystkie pomieszczenia należy zabezpieczyć powłoką z lakieru do pełnej wysokości.

#### Farba higieniczna lateksowa;

Wodorozcieńczalna lateksowa farba, przeznaczona do malowania ścian i sufitów szczególnie narażonych na zabrudzenia. Z przeznaczeniem do stosowania w obiektach służby zdrowia (klasy czystości ISO 5 powietrza wg ISO 14644-1 lub regulacji równoważnych). Farba z nanocząstkami srebra, nadającymi dodatkowe właściwości bakterio- i grzybobójcze

- wygląd powłoki: satynowy (półmatowy),

- klasa odporności na szorowanie: 1,

- malować wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem,

- zalecana ilość warstw: 1-2,

- posiadająca Atest Higieniczny PZH,

- kat. A/a/FW, dopuszczalna zawartość LZO < 30 g/l,

- norma: PN-C-81913:1998 (lub regulacje równoważne)

#### Wypełnienia rys, pęknięć, połączeń różnych elementów naściennych;

Dla podniesienia walorów estetycznych przewiduje się użycie lekkiego akrylu szpachlowego dla:

- Wypełniania i wyrównywania pęknięć, rys i ubytków w sufitach i ścianach, bezpośrednio przed malowaniem

- Maskowania wkrętów i innych łączników mechanicznych w systemach suchej zabudowy.

- Bezskurczowego spoinowania płyt kartonowo-gipsowych, wypełniania spoin wokół ram drewnianych i metalowych, pod parapetami, przy listwach, kratkach wentylacyjnych i rewizyjnych, oraz innych elementach mocowanych na ścianach i sufitach.

#### Wypełnienia połączeń urządzeń sanitarnych itp.;

Należy stosować silikon sanitarny - elastyczny uszczelniacz o kwaśnym systemie utwardzania, zawierający środki zapobiegające powstawaniu i rozwojowi pleśni, grzybów oraz glonów, o długotrwałej odporności na działanie wilgoci:

- spoinowanie płytek ceramicznych (narożniki wklęsłe i wypukłe – silikon w kolorze spoiny elastycznej)

- uszczelnianie obrzeży umywalek, kabin prysznicowych oraz innych urządzeń sanitarnych (w kolorze białym)

- uszczelnianie dylatacji, połączeń i szczelin w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności

- uszczelnianie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

- wypełnienie połączenia parapetu z konglomeratu z ramą okienną (w kolorze białym)

#### Narożniki aluminiowe podtynkowe;

Przewiduje się osadzenie podtynkowych narożników aluminiowych perforowanych z siatką wokół okien. Należy przewidzieć wyprostowanie wnęki okiennej.

Montaż narożników przewiduje się także dla wszystkich naroży nowych ścian.

#### Okładzina ścienna homogeniczna PCV;

Okładzina ścienna, o parametrach nie gorszych niż:

- Grubość całkowita 1,3 mm,

- Grubość warstwy użytkowej 1,3 mm,

- Dostarczana w postaci rolki 2m x 30m,

- Waga całkowita 2100g/m2

- Zabezpieczona poliuretanem PU-Shield

- Odporność chemiczna wg EN 423 (lub regulacje równoważne) – min. Dobra odporność,

- Atest Higieniczny PZH – „do stosowania w obiektach służby zdrowia”,

- Zgodna z aktualnymi przepisami przeciwpożarowymi.

- Gwarancja 10 lat

#### Sufity;

Uwaga:

- Lokalizacja poszczególnych typów sufitów wg dokumentacji rysunkowej architektury.

- W sufitach gipsowo-kartonowych równocześnie z montażem sufitów prowadzić montaż opraw oświetleniowych.

- Oprawy oświetleniowe oraz elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji nie mogą obciążać konstrukcji sufitów podwieszanych, lecz muszą być mocowane na własnych zawiesiach.

- Należy zapewnić dostęp do obsługi osprzętu, armatury i urządzeń znajdujących się w przestrzeni sufitów podwieszanych poprzez otwory rewizyjne.

- Przewiduje się uzupełnienie sufitów podwieszanych kasetonowych w zakresie objętym opracowaniem.

#### Gipsowo-kartonowe;

Systemowe sufity z płyt gipsowo-kartonowych GKB gr.12,5 mm na ruszcie z profili z blachy stalowej ocynkowanej.

W pomieszczeniach technicznych IT należy przewidzieć systemową zabudowę instalacji o odporności ogniowej EI60, wykonaną zgodnie z zaleceniami systemu. Dla wszystkich przejść instalacyjnych w suficie należy przewidzieć przejścia i przepusty instalacyjne w klasie odporności ogniowej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego z zastosowaniem rozwiązań systemowych

#### Modułowe podwieszone;

Sufit systemowy modułowy demontowalny 600x600 mm, wykonany z płyt gipsowo – kartonowych w kolorze białym,  na konstrukcji z profili stalowych podwieszanych za pomocą wieszaków systemowych metalowych na kotwach stalowych. Konstrukcja widoczna od dołu szerokości 24 mm. Zgodny z normą zharmonizowaną PN-EN 13964:2004 „ Sufity podwieszane – Wymagania i metody badawcze” (lub regulacją równoważną).

#### Płyty sufitowe gipsowo – kartonowe z powierzchnią laminowaną folią PCV

- Wymiar 600x600x8mm

- Ciężar 6,2 kg/m2

- Klasa reakcji na ogień B-s1,d0

- Odporność na wilgoć 90%

- Izolacyjność cieplna 0,23 W/m2K

- Powierzchnia gładka

- Kolor biały

- Nadające się do odkurzania i czyszczenia na mokro

- Do obiektów o podwyższonych wymaganiach higienicznych - do pomieszczeń czystych wg ISO 5 (lub regulacjami równoważnymi)

- Zgodny z normą PN-EN 14190 (lub regulacjami równoważnymi)

#### Stolarka drzwiowa i okienna;

Uwagi ogólne:

- Podane w projekcie wymiary otworów drzwiowych w stanie surowym należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wielkości ustalić na podstawie wytycznych wybranego producenta drzwi.

- Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać zakładanego wymiaru szerokości otworu w świetle.

- Drzwi przewidziane do kontroli dostępu wyposażyć w elektrozaczepy zgodnie z wytycznymi projektu kontroli dostępu. Drzwi te powinny posiadać również zamek patentowy z klamką.

- W przypadku wykrycia pożaru drzwi wyposażone w kontrolę dostępu muszą zostać automatycznie odblokowane, umożliwiając swobodne przeprowadzenie ewakuacji. Drzwi ppoż z kontrolą dostępu muszą zachować swoje funkcje przeciwpożarowe również w przypadku zniesienia kontroli dostępu.

- Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania, w drzwiach aluminiowych przeszklonych wykonać oznakowanie np. w postaci matowego pasa szerokości 12 cm na wysokości wzroku.

- Drzwi otwierane na komunikację, które nie posiadają zamykaczy, powinny zapewniać możliwość wyłożenia skrzydła na ścianę.

- W przypadku zmiany zaistnienia konieczności zmiany wysokości otworu przewidzianego do montażu drzwi należy wykonać nadproże zgodnie z opisem konstrukcji.

#### Drzwi drewniane;

Drzwi drewniane płytowe na płycie wiórowej otworowej, wzmocnione, w okleinie CPL 0,7-0,8mm białej zbliżonej do RAL9003, zamykane na klucz. Ościeżnice metalowe z blachy 1,2-1,5mm, z uszczelką, w kolorze białym zbliżonym do RAL9003, z trzema gniazdami pod zawiasy i bolcami antywyważeniowymi

W skrzydłach o szer. >90 cm zastosować 3 zawiasy/skrzydło. Szyldy i klamki ze stali nierdzewnej.

#### Drzwi rewizyjne do szachtów kanalizacji sanitarnej;

Istniejące drzwi należy zdemontować, należy przewidzieć dostosowanie otworów pod nowe drzwiczki rewizyjne (rozkucie, ewentualne wykonanie nadproża, podmurowanie części ścian szachtu). Nowe drzwiczki należy zamontować w przygotowanych otworach. Drzwi bezprzylgowe niestandardowe, wewnętrzne metalowe malowane proszkowo w kolorze białym, montowane na wysokości 15cm (powyżej cokołu), na ościeżnicy w postaci tunelu wpuszczanego w ścianę z opaską ościeżnicową szer. 10cm.

Uwaga: Należy przewidzieć drzwiczki na każdym wymienianym pionie instalacji kanalizacji sanitarnej zarówno na kondygnacji objętej opracowaniem, ale także na kondygnacjach poniżej, na których zaprojektowano wymianę pionu. Wszelkie kolizje uniemożliwiające wykonanie projektowanych drzwi należy niezwłocznie zgłaszać projektantowi.

#### Drzwiczki rewizyjne pozostałe;

Dla rewizji instalacji wykonanych na kondygnacji objętej opracowaniem należy przewidzieć wykonanie drzwiczek rewizyjnych metalowych, malowanych proszkowo w kolorze RAL9003, o wielkości umożlwiającej przegląd i ew. naprawę instalacji.

#### Drzwi stalowe przeciwpożarowe

Drzwi stalowe przeciwpożarowe o konstrukcji z profili stalowych obłożonych obustronnie blachą, z wypełnieniem akustycznym. Blacha stalowa ocynkowana i malowana farbami proszkowymi poliestrowymi w kolorze białym zbliżonym do RAL 9003. Wskaźnik izolacyjności akustycznej Rwmin = 30 dB. Ościeżnice stalowe kątowe, malowane farbami proszkowymi poliestrowymi w kolorze białym zbliżonym do RAL 9003.

#### Drzwi aluminiowe wewnętrzne;

Systemowe, bez odporności ogniowej, z odpornością ogniową lub dymoszczelne, z uszczelnieniem gumowym na całym obwodzie, okucia standardowe. Skrzydło i ościeżnica malowane proszkowo w kolorze białym, zbliżonym do RAL9003, szklenie szkłem bezpiecznym przeciwpożarowym, satynowym białym (szczegóły zgodnie z zestawieniem stolarki).

#### Okucia;

Kratki wentylacyjne z pvc w kolorze białym lub srebrnym (alu mat).

Uwaga: Lokalizację kratek wentylacyjnych zweryfikować z projektem wentylacji.

Poszczególne rodzaje okuć zgodnie z zestawieniem stolarki.

#### Zabezpieczenie futryn i skrzydeł drzwiowych;

Wszystkie futryny (poza sanitariatami) należy zabezpieczyć systemową okładziną termoformowalną winylową do pełnej wysokości skrzydła zabezpieczone obustronnie systemową okładziną winylową o gr. 2mm.

#### Okna i nawiewniki okienne;

Stolarka okienna istniejąca. Lokalizację oraz ilość nawiewników higrosterowalnych w
ramach okiennych dla potrzeb wentylacji grawitacyjnej zweryfikować z projektem
wentylacji i architektury. W górnej ościeżnicy części istniejących okien zamontować nawiewniki ciśnieniowe o wydajności do 30 m3/h, z możliwością regulacji przepływu.

Ramy okienne należy oczyścić z zabrudzeń, w razie konieczności należy przewidzieć wypełnienie łączenia ramy okiennej ze ścianą akrylem szpachlowym lekkim i pomalowanie go w kolorze ościeża okiennego.

#### Rolety okienne;

Rolety wewnętrzne zaciemniające montowane na każdej kwaterze. Rolety mocowane do skrzydła okiennego, na górnej ramie aluminiowa kaseta z tkaniną na bębnie, na bocznych aluminiowe prowadnice (należy przyjąć montaż rolet na wszystkich kwaterach okiennych okien zewnętrznych). Materiał rolet higieniczny, zmywalny, odporny na środki myjące i dezynfekcyjne.

#### Witryny okienne EI15;

Brak wymagań.

#### Parapety;

Z konglomeratu marmurowego gr. 2 cm w kolorze białym, wysunięte 6 cm przed lico wykończonej ściany i wystające po 3 cm z każdej strony poza otwory okienne. Połączenie parapetu z ramą okienną wykończyć silikonem sanitarnym w kolorze białym.

#### Odboje i profile ochronne;

#### Narożniki.

Systemowe zabezpieczenia narożników wypukłych ścian w formie kątownika o wymiarach min. 75x75 mm, z barwionej w masie żywicy modyfikowanej przeciwuderzeniowo grubości min. 1,8 mm. Zabezpieczenia wykonać do wysokości około 1,5m

#### Odbojnice płaskie.

Systemowe ciągłe listwy przeciwuderzeniowe o szer. m.in. 20 cm i 30cm, z żywicy modyfikowanej przeciwuderzeniowo, barwionej w masie, o grubości min. 1,8 mm.

### Zagospodarowania terenu

§  18. 4. 6) zagospodarowania terenu.

Nie wprowadza się wymagań w tym zakresie.

§  18. 5. Opis wymagań, o których mowa w ust. 4, obejmuje:

### Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych technicznych

(§  18. 5. 1) cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych;)

Roboty przebudowy/modernizacji części Kliniki Neurologii na potrzeby Intensywnego Nadzoru Neurologicznego nie przewidują ingerencji w konstrukcje budynku.

- Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat

- Zamawiający wyraża życzenie, aby koszt 1m² powierzchni użytkowej w budynku nie przewyższał kwoty 9.188,00;- zł netto.

### Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych

(§  18. 5. 2) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w rozdziale 3)

- Modernizacja obejmuje cześć istniejącego i będącego w ciągłej eksploatacji obiektu o przeznaczeniu medycznym w którym znajdują się newralgiczne z punktu widzenia funkcjonowania szpitala instalacje. Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania wykonawcy.

- W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy niezbędną do realizacji zadania cześć obiektu. Umożliwi też wymagany ze względów technologicznych dostęp do instalacji leżących po za obrysem realizacji zadania.

- Zadanie realizowane jest w budynku 1B usytuowanym na działce nr 67. Dojazd drogowy od ulicy Ujejskiego 75.

- Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od
następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska, teren na którym realizowane będą prace objęty jest Zamawiający w zakresie ochrony środowiska posiada

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,

- zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,

- zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw związanych z budową.

- Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych wykonawca może dokonywać na wysypisko komunalne w miejscowości Bydgoszcz

- Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

- Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacji techniczne.

- Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać obciążenia 10t/oś. Wymagane jest również usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy.

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.
Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do posiadania przez nie dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Kontrola będzie między innymi dotyczyć:

·	szalunków,

·	zbrojenia,

·	cementu i kruszyw do betonu,

·	receptury betonu,

·	sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

·	sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,

·	pielęgnacji betonu,

·	poprawności ułożenia izolacji i zabezpieczeń.
- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami technicznymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.

- Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

- Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór po okresie rękojmi,

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Zamawiający przy odbiorze robót budowlanych będzie sprawdzał ich wykonanie odnoszące się do danych zawartych w:

  - projekcie budowlanym,

  - projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

  - programie funkcjonalno-użytkowym i umowie,

  - obowiązujących przepisach i normach.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,

- jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych,

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

- poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach.

- Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb
odbioru i rozliczania robót budowlanych, zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i częściowym odbiorze, których będą dokonywane kolejne płatności, tj.:

- projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę,

- fundamenty i stan zero wraz z rysunkami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi dla danego zakresu robót,

- pierwsza kondygnacja w stanie surowym ze stropem i właściwymi specyfikacjami technicznymi,

- kolejna kondygnacja w stanie surowym wraz z dachem i pokryciem dachowym oraz właściwymi specyfikacjami technicznymi,

- szklenie i elewacja zewnętrzna wraz z właściwymi specyfikacjami technicznymi,

- poszczególne instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania i właściwe specyfikacje techniczne,

- montaż urządzeń i przyborów właściwych dla danego rodzaju instalacji i właściwe specyfikacje techniczne,

- tynki, okładziny, glazury i malowanie, podłogi, drzwi wewnętrzne – na poszczególnych kondygnacjach i odpowiednie specyfikacje techniczne,

- przyłącza do obiektu i sieci zewnętrzne wraz z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi,

- roboty drogowe i parkingi oraz właściwe specyfikacje techniczne,

- zieleń i inne obiekty zagospodarowania terenu oraz specyfikacje techniczne o ile są potrzebne.

- Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie
nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. również koszty związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy.

### Wymagania szczegółowe.

Przewidywany zakres prac:

- demontaż starych okładzin posadzek winylowych i z płytek pvc,

- skucie istniejących okładzin ceramicznych ścian oraz posadzek, we wszystkich pomieszczeniach,

- wycięcie otworów w ścianach i stropach na przejścia projektowanych instalacji,

- demontaż wszystkich drzwi wewnętrznych do pomieszczeń,

- demontaż wszystkich sufitów podwieszanych,

- demontaż opraw oświetleniowych i pozostałych urządzeń instalacji elektrycznej oraz okablowania

- odbicie i skucie luźnych tynków,

- demontaż starych parapetów,

- zmycie i zeskrobanie starej farby ze ścian i sufitów,

- naprawy tynków ścian i sufitów, ościeży okiennych i drzwiowych,

- wymiana zniszczonych posadzek betonowych wraz z izolacjami.

- wykonanie wylewek wyrównawczych na posadzkach betonowych pod wykładziny pcv i płytki ceramiczne,

- wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach wraz z wyrównaniem poziomów i położeniem wykładziny pvc (wszystkie pomieszczenia muszą ostatecznie mieć jeden poziom – nie dopuszcza się progów) z wywinięciem cokołu na ściany na wysokość 15 cm, zabezpieczonych PU (ułożenie posadzek pvc dotyczy: rejestracji, pokoi odpraw, socjalnych personelu, laborantek, itp.) wraz z wyrównaniem poziomów,

- nowe posadzki z płytek podłogowych gresowych antypoślizgowych oraz licowania ścian płytkami ceramicznymi (ułożenie nowych płytek typu gres na posadzkach dotyczy: komunikacji, pracowni, pokoju kierownika, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, magazynu,

- fartuchy z płytek w pomieszczeniach socjalnych, pomieszczeniach przy umywalkach,

- osadzenie nowych parapetów wewnętrznych z konglomeratu,

- roboty wykończeniowe ścian i sufitów,

- malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi i akrylowymi oraz bezbarwną zmywalną farbą lazurującą,

- obudowa kanałów wentylacji mechanicznej

- montaż nowych drzwi wewnętrznych i przeciwpożarowych drewnianych i aluminiowych,

- wykonanie nowych zabudów z płyt g-k o odporności pożarowej

- wykonanie nowych instalacji c.o., elektrycznych, niskoprądowych SSP, DSO i p.poż, oddymiania

- wykonanie posadzek w pomieszczeniach wraz z wyrównaniem poziomów i położeniem wykładziny PCV (wszystkie pomieszczenia muszą ostatecznie mieć jeden poziom posadzek – nie dopuszcza się progów),

- wykonanie nowej instalacji c.o. podtynkowo

- zamurowanie starych kanałów instalacyjnych podłogowych wraz z uzupełnieniem warstw posadzkowych

- w korytarzach ponad drzwiami przeciwpożarowymi wykonać zabudowę oddzielającą w tym również w przestrzeni ponad sufitami podwieszanymi. Dla wszystkich istniejących przejść instalacji w ścianach na korytarzu należy wykonać przejścia i przepusty instalacyjne w klasie odporności ogniowej EI60

- w przypadku gdy istniejące ściany korytarza nie spełniają parametrów REI60 należy je doprowadzić do takich parametrów stosując systemowe przedścianki lub inne systemowe rozwiązania.

- montaż nowych instalacji sanitarnych obejmujący kondygnację w obrębie modernizowanym oraz  wymianę wszystkich pionów w opisanym powyżej zakresie,

- demontaż istniejącej instalacji gazów medycznych wraz z skrzynkami zaworowymi,

- montaż nowych instalacji c.o. obejmujących podejścia do pionów i montaż nowych grzejników higienicznych wraz z armaturą

- demontaż starych pochwytów i odbojnic w korytarzach,

- montaż w korytarzach odbojoporęczy z tworzyw sztucznych, narożników ochronnych z tworzyw sztucznych,

- wymiana zabudów instalacji z płyt g-k oraz obudów szachtów instalacyjnych,

- wymiany wszystkich drzwiczek rewizyjnych na metalowe malowane proszkowo,

- wymiana  drzwiczek do szachów instalacyjnych i rozdzielni elektrycznych na drzwi o odporności ogniowej EI60,

- montaż nowych kratek wentylacyjnych,

- wymiany włączników, gniazdek elektrycznych i teleinformatycznych wraz z dostosowaniem,

- wymiana w rozdzielniach starych wyłączników nadprądowych na nowe nowego typu,

- wyposażenie rozdzielni na wszystkich WLZ w liczniki pomiaru energii wyposażone w interfejs komunikacyjny do przesyłani danych na serwer,

- wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż dodatkowego oświetlenia sufitowego typu LED,

- montaż nowych energooszczędnych opraw i lamp oświetlenia podstawowego i awaryjnego typu LED,

- montaż wewnętrznych rolet okiennych z atestem higienicznym (wszystkie okna) wraz z demontażem starych rolet,

- montaż nawiewników okiennych w oknach pcv

- montaż instalacji klimatyzacji (pracownie, pokój kierownika, pokoje socjalne),

- demontaż starych i montaż nowych szaf,

- wykonanie nowych urządzeń wentylacji w pomieszczeniach sanitariatów,

- inne prace nie wymienione powyżej, wynikające z funkcji poszczególnych pomieszczeń oraz ich wyposażenia medycznego i niemedycznego przedstawionego w projekcie technologicznym,

- wyposażenie obszaru objętego zakresem przedsięwzięcia w wyposażenie socjalno-bytowe, gospodarcze, administracyjne i medyczne niezbędne do zapewnienia właściwych warunków,  realizacji świadczeń medycznych a także warunków pracy personelu medycznego i niemedycznego,

- remont i przebudowa sieci strukturalnej ( teletechnicznej LAN i Telefonicznej) do „kategorii 6”. Przeniesienie instalacji z kanałów kablowych natynkowych pod sufit podwieszany i instalację kanałów podtynkowych/wtynkowych.

- Demontaż istniejącej instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej wraz z armaturą,

- Wymiana głównych poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wraz z armaturą,

- Wykonanie nowej instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej wraz z armaturą,

- Demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami sanitarnymi,

- Wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami sanitarnymi,

- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania (tylko w zakresie podejść/gałązek) wraz z wymianą grzejników i armatury,

- Demontaż starych kanałów wentylacyjnych (wentylacji grawitacyjnej poziomej i mechanicznej) wraz akcesoriami i urządzeniami,

- Montaż nowej wentylacji mechanicznej i/lub hybrydowej wraz z automatyką, instalacją elektryczną i p.poż.,

- Montaż instalacji klimatyzacji

- Obudowy przewodów sanitarnych

§  19.  [Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego] Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje:

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

## Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;

(Ad § 19 pkt 1§  19.  1) dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;).

Zamawiający dysponuje wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która potwierdza zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego, jakim są dokumenty wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

## Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

(§  19.  2) oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;)

Zamawiający oświadcza, że działka budowlana na której realizowane jest zamierzenie budowlane, stanowi jego własność, co potwierdza wyciąg z księgi wieczystej, którym dysponuje Zamawiający.

## Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

(§  19.  3) wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;)

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania następujących regulacji:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. dnia 29 grudnia 2021 r. Poz. 2458),

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity na podstawie Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 248 dnia 31 stycznia 2022 r.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz. 717), tekst ujednolicony opracowany na podstawie Dz. U. z 2022 r. poz. 503,

- Obwieszczenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  17  stycznia  2022  roku  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego tekstu  rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  w  sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim  powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2022 poz. 402);

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst ujednolicony opracowany na podstawie: t.j. Dz. U. z 2021 r.poz. 1977, 2120, z 2022 r. poz. 830,974, 1095, 1344)

- Rozporządzenie   Ministra   Zdrowia   z   dnia   1   października   2008   r.   w  sprawie Wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. Nr184, poz. 1143, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17 sierpnia 2009 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania;

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169,poz.1650,z 2007 r. Nr 49 poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz.690, z 2011 r. Nr173, poz. 1034);

- Standardy Jakościowe w Farmacji Onkologicznej zatwierdzone przez Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Onkologicznych ESOP (2009) oraz Standardy ISOPP 2007 („Journal of Oncology Pharmacy Practice supp. 13 2007”)

- Przewodnik PIC/S w zakresie Dobrych Praktyk  dotyczących sporządzania leków w aptekach szpitalnych i zakładowych  z 1 października 2008 r.;

- Obwieszczenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  29  lipca  2004  r.  w sprawie  dopuszczalnych  poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841 z późniejszymi zmianami),

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. 2004 nr 128 poz. 1347),

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923)

- Ustawa  Prawo  ochrony  środowiska  z  dnia  27.04.2001  r.  (Dz.  U.  nr  62,  poz.  627  – z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. 2020 poz. 2234)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

- Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac projektowych aktualnych na dzień wykonywania opracowań projektowych.

- Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Ponadto, zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: na podstawie: t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412, 825.), a umowa będzie zawarta z wykorzystaniem „Projektu Umowy” będącego jednym z załączników do postępowania o zamówienie.

## Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:

(§  19.  4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:)

Ponadto zamawiający informuje, że dysponuje: częściową - pierwotną projektową dokumentacją techniczną obiektu – nie mająca statusu dokumentacji powykonawczej .

### Kopię mapy zasadniczej,

(§  19.  4) a) kopię mapy zasadniczej)

a) aktualną mapę terenu inwestycji w skali 1:500 dla celów projektowych należy uzyskać we własnym zakresie na swój koszt,

### Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów,

( §  19.  4) b) wyniki badań gruntowo-wodnych)

– brak wymogów w tym zakresie,

### Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,

( §  19.  4) c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków)

– brak wymogów w tym zakresie,

### Inwentaryzację zieleni,

( §  19.  4) d) inwentaryzację zieleni)

– brak wymogów w tym zakresie,

### Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,

( §  19.  4) e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,)

– brak wymogów w tym zakresie,

### Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,

§  19.  4) f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości)

– brak wymogów w tym zakresie,

### Inwentaryzację   lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek,

( §  19.  4) g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek,)

– brak wymogów w tym zakresie,

### Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych,

( §  19.  4) h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych)

– brak wymogów w tym zakresie,

### Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.

(§  19.  4) i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem)

- Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania otrzyma w ciągu 1-ca od podpisania umowy, a wykonanie całości zadania nastąpi w ciągu 180 dni od daty podpisania Umowy.

- Zamawiający informuje, że dysponuje dokumentem zatwierdzającym niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy.

- Środki finansowe na wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zabezpieczone w budżecie, w tym:

- na rok 2024 przewidziano wydatkowanie 100% procent planowanych kosztów robót budowlanych i planowanych kosztów prac projektowych, obliczonych na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. dnia 29 grudnia 2021 r. Poz. 2458),

### Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zadania.

Program Funkcjonalno-Użytkowy określa zakres zamówienia, jest podstawą do  sporządzenia  kalkulacji (preliminarza) kosztów realizacji zamówienia oraz ustalenia ceny ofertowej na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie projektu wraz z koniecznymi uzgodnieniami oraz  wykonanie prac wielobranżowych przebudowy/modernizacji części Kliniki Neurologii na potrzeby Intensywnego Nadzoru Neurologicznego.

Zamawiający oczekuje, ze wykonawca opracuje i przedłuży do oceny wariant koncepcji projektowej, dotyczącej proponowanych rozwiązań.

Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia budowlanego wraz z projektem technologicznym przebudowy/modernizacji części Kliniki Neurologii na potrzeby Intensywnego Nadzoru Neurologicznego w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę.

Przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę, niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi również opracowanie projektów wykonawczych, stanowiących podstawę wykonywania robót budowlanych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu, funkcjonalno-użytkowego i umowy.

Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie:

- harmonogramu realizacji inwestycji,

- projektu zagospodarowania placu budowy,

- projektu organizacji robót,

- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz),

- planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych.

Zadanie w szczególności obejmuje:

- Wykonanie projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowej wykonawczej, w zakresie niezbędnym przebudowy/modernizacji części Kliniki Neurologii na potrzeby Intensywnego Nadzoru Neurologicznego.

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednich opinii, uzgodnień, odstępstw (o ile będą wymagane) i decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji inwestycji w tym pozwolenia na budowę.

- Wykonanie robót budowlanych, rozbiórkowych, modernizacyjnych i montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych związanych z przebudową/modernizacją części Kliniki Neurologii na potrzeby Intensywnego Nadzoru Neurologicznego w przyjętym zakresie

- Uzyskanie niezbędnych do użytkowania pozwoleń.

- Przekazanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej tożsamej z papierową.

- Wykonanie dokumentacji: „Instrukcja użytkowania obiektu” – dla zakresu podlegającego modernizacji-przebudowie,

- Wykonywanie niezbędnych przeglądów technicznych i serwisowanie systemów w ramach gwarancji.

Zakres prac projektowych należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych w PFU.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zrealizować zatwierdzony przez Zamawiającego układ funkcjonalny w sposób zgodny z przepisami i warunkami określonymi dla przewidzianych do zainstalowania poszczególnych urządzeń oraz przywołanymi w pkt 2.3 regulacjami (Przywołane przepisy należy stosować zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzień złożenia oferty). Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania opracowania przy zachowaniu stosownych, obowiązujących wymogów określonych w przepisach budowlanych, sanitarnych, ppoż. i innych których spełnienie warunkuje dokonanie odbioru obiektu oraz jego przekazanie do użytkowania.

PFU powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji poczynając w kolejności od najważniejszego kryterium

- Opracowana w trakcie i zatwierdzona przez Zamawiającego do realizacji dokumentacja projektowa

- PFU

Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe od których dopuszczalne są odchylenia   w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów musza wykazywać zgodność z założeniami określonymi w PFU wymaganiami i standardami.

Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych ma być zgodne z obowiązującymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te normy.

Ustala się iż roboty dodatkowe nie przewidziane na etapie sporządzania PFU mogą wystąpić  w następujących przypadkach:

- w przypadku zmiany przepisów budowlanych w trakcie realizacji zamówienia w zakresie objętym zamówieniem

- w przypadku odkrycia w trakcie prac nieznanych i niemożliwych do przewidzenia elementów budowlanych lub instalacyjnych

### Tryb realizacji zadania.

Zamawiający wymaga opracowania i przedłożenia do akceptacji koncepcji projektowej, dotyczącej technologii wykonania budynku. Jako podstawę do prowadzenia prac projektowych można wykorzystać załączoną wstępną koncepcję, która przedstawia  podstawowe potrzeby zamawiającego w zakresie zapewnienia poszczególnych funkcjonalności.

Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i w razie potrzeby wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlano-wykonawczym.

Wykonawca opracuje wielobranżowe projekty budowlano-wykonawcze planowanego zamierzenia budowlanego w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 , poz. 1609) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę.

Przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę, niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym. Wymaga się także akceptacji szczegółowych rozwiązań technicznych oraz materiałów i urządzeń przed ich zastosowaniem, zamówieniem, wbudowaniem.

Załączniki:

Plik PDF „Rysunki_INN.pdf” zawierający rysunki z poniższego spisu:

Spis Rysunków:

Rys nr 1 lokalizacja inwestycji

Rys nr 2 zmiany w pomieszczeniach inwentaryzacja

Rys nr 3 dokumentacja archiwalna

Rys nr 4 wstepna koncepcja

Rys nr 5 trasy kablowe