Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Karetka specjalistyczna z wyposażeniem - 1 kpl.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, 
nie powystawowy / 2023

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” ” lub „parametr oferowany”    spowoduje odrzucenie oferty

Tabela nr 1 - Wymagania techniczne dla samochodu sanitarnego

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Wymagania techniczne dla samochodu sanitarnego |  |  |  |
| I | Wymagania ogólne: |  |  |  |
| 1 | Rok produkcji 2023 | TAK, podać |  |  |
| 2 | TYP C | TAK, podać |  |  |
|  | Kolor biały lub żółty | TAK, podać |  |  |
| 3 | Samochód typu furgon zamknięty fabrycznie nowy, częściowo przeszklony, izolacja dźwiękowo-termiczną z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu | TAK, podać |  |  |
| 4 | Ilość przewożonych osób – min. 4 (z kierowcą )+ 1 osoba w pozycji leżącej | TAK, podać |  |  |
|  | Układy zestawu napełnione w sposób umożliwiający jego eksploatację bezpośrednio po przekazaniu użytkownikowi. | TAK, podać |  |  |
|  | Odbiór pojazdu w siedzibie zamawiającego. | TAK, podać |  |  |
|  | Oferent przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania pojazdu z wytypowanymi osobami na terenie 4. WSzKzP. Termin i ilość osób zostaną uzgodnione przed rozpoczęciem przekazywania pojazdu. | TAK, podać |  |  |
| II | Wymagania odnośnie warunków eksploatacji i obsługi | TAK, podać |  |  |
|  | Pojazd zdolny do wykonywania przewidzianych dla niego zadań transportowych po drogach utwardzonych i w sporadycznych przypadkach po twardych drogach gruntowych, w warunkach klimatycznych i terenowych charakterystycznych dla obszaru Polski oraz Europy, przede wszystkim: w temperaturach otoczenia od - 25°C do +45°C; przy prędkości wiatru do 20 m/s; w rejonach górskich, do wysokości 2000 m npm; przy intensywności deszczu 150 mm/h w przeciągu 5 min; bez wyraźnego pogorszenia parametrów trakcyjnych pojazdu. | TAK, podać |  |  |
|  | Samochód przystosowany do przechowywania w warunkach bezgarażowych dodatkowo przez okres 15 lat. | TAK, podać |  |  |
|  | Konstrukcja samochodu i technologia wykonania zapewniająca przebieg co najmniej 300 000 km. | TAK, podać |  |  |
|  | Samochód wyposażony w komplet narzędzi i przyrządów umożliwiających przeprowadzenie we własnym zakresie obsługi codziennej i wykonania prostych napraw bieżących wymiany koła , wymiany żarówek, sprawdzenia i uzupełnienia płynów eksploatacyjnych | TAK, podać |  |  |
| III | WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE NADWOZIA |  |  |  |
| III.1 | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita – do 3500kg | TAK, podać |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w centralny zamek na pilota działający na wszystkie drzwi pojazdu | TAK, podać |  |  |
|  | Dwa komplety kluczy i dwa piloty oryginalne producenta pojazdu (kluczyk może być zintegrowany z pilotem) | TAK, podać |  |  |
|  | Szyberdach przedziału medycznego z szybą atermiczną (służący jako wyjście ewakuacyjne) | TAK, podać |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w zbiornik paliwa umożliwiający przejazd po drogach utwardzonych z pełnym obciążeniem minimum 400 km. bez dodatkowego tankowania. | TAK, podać |  |  |
|  | Koła z oponami letnimi zastosowane w samochodzie radialne o bieżniku szosowym o rozmiarach dopuszczonych przez producenta pojazdu | TAK, podać |  |  |
|  | Drugi komplet kół z oponami zimowymi radialnymi o bieżniku szosowym o rozmiarach dopuszczonych przez producenta pojazdu kompatybilne z systemem monitorowania ciśnienia w kołach. | TAK, podać |  |  |
|  | Koło zapasowe z lewarkiem i kluczami do wymiany | TAK, podać |  |  |
|  | Drzwi boczne lewe przesuwne z zewnętrznym schowkiem (oddzielonym od przedziału medycznego) z miejscem mocowania 2 szt. butli tlenowych 10-11 L, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych , deski ortopedycznej | TAK, podać |  |  |
|  | Przy drzwiach zamontowane stopnie ułatwiające wsiadanie i wysiadanie. | TAK, podać |  |  |
|  | Pojazd wyposażony fabrycznie w światła ledowe do jazdy dziennej . | TAK, podać |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w przednie światła przeciwmgielne. | TAK, podać |  |  |
|  | Podwozie pojazdu zabezpieczone antykorozyjnie. | TAK, podać |  |  |
|  | Wyposażenie zamontowane w samochodzie: komplet narzędzi dla pojazdu i urządzeń specjalnych; gaśnica; apteczka sanitarna; trójkąt ostrzegawczy; | TAK, podać |  |  |
|  | Kamera cofania. | TAK, podać |  |  |
|  | Czujniki cofania . | TAK, podać |  |  |
|  | Asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków (rozpoznający pojazdy w martwym punkcie i ostrzegający kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi) lub inne rozwiązanie fabryczne informujące o strefie martwego pola | TAK/ NIE podać | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt. |  |
|  | System ostrzegający o możliwości kolizji (wizualnie i dźwiękowo ostrzegający o zbyt małym odstępie od innego pojazdu lub przeszkody i za pomocą systemu wspomagania nagłego hamowania wspomagający kierowcę w gwałtownym hamowaniu) lub inne rozwiązanie fabryczne informujące o możliwości kolizji zgodnie z wymogami normy PN EN 1789+A2:2015 | TAK/ NIE podać | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt. |  |
| III.2 | Silnik |  |  |  |
|  | Elastyczny, z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany | TAK, podać |  |  |
|  | System wtrysku paliwa typu commonrail | TAK, podać |  |  |
|  | Moc silnika minimum – 150 kM | TAK, podać | 150 kM – 0 pkt. >150 kM a ≤160 kM – 5 pkt. >160 kM a ≤170– 10 pkt. > 170 – 15 pkt. |  |
|  | Wskaźnik mocy do całkowitej masy dopuszczalnej – 42,85 kM/t (moc w KM do całkowitej masy dopuszczalnej w tonach) | TAK, podać |  |  |
|  | Jednostka napędowa spełniająca normę minimum EURO-6 | TAK, podać |  |  |
| III.3 | Zespół napędowy |  |  |  |
|  | Skrzynia biegów manualna zsynchronizowana (minimum 6 biegów do przodu 1 do tyłu) lub automatyczna | TAK, podać |  |  |
|  | Elektroniczna stabilizacja toru jazdy- ESP | TAK, podać |  |  |
|  | Układ zapobiegający poślizgowi przy ruszaniu kół osi napędzanej - ASR | TAK, podać |  |  |
| III.4 | Zawieszenie |  |  |  |
|  | Ze stabilizatorem osi przedniej, stabilizatorem osi tylnej lub inne rozwiązania konstrukcyjne którym stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne niż stabilizator osi tylnej-wzmocnione. | TAK, podać |  |  |
|  | Zapewniające odpowiedni komfort transportu chorego. Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie (kręte drogi i strome wzniesienia) | TAK, podać |  |  |
| III.5 | Układ hamulcowy |  |  |  |
|  | Hamulce tarczowe wentylowane kół osi przedniej | TAK, podać |  |  |
|  | Hamulce tarczowe osi tylnej | TAK, podać |  |  |
|  | Ze wspomaganiem | TAK, podać |  |  |
|  | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół - ABS | TAK, podać |  |  |
|  | System wspomagania nagłego hamowania | TAK, podać |  |  |
|  | Z elektronicznym systemem podziału siły hamowania | TAK, podać |  |  |
| III.6 | Układ kierowniczy |  |  |  |
|  | Ze wspomaganiem | TAK, podać |  |  |
| III.7 | Instalacja elektryczna |  |  |  |
|  | Alternator zapewniający ładowanie zespołu akumulatorów o odpowiednio dużej mocy wystarczający do zasilania wszystkich odbiorników minimum 180A | TAK, podać |  |  |
|  | Akumulator dodatkowy – min 90 Ah (wzmocniony), służący do zasilania odbiorników zainstalowanych w przedziale medycznym, z wyłącznikiem umożliwiającym ich odłączenie w razie potrzeby oraz urządzeniem umożliwiającym diagnozowanie wszystkich akumulatorów. | TAK, podać |  |  |
|  | Instalacja 230 V, min. dwa gniazda poboru prądu w przedziale medycznym, zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz, posiadające zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu i zabezpieczenie różnicowo-prądowe. | TAK, podać |  |  |
|  | Zamawiający wymaga aby w czasie jazdy było dostępne napięcie 230V minimum w jednym gnieździe poprzez tzw. przetwornicę | TAK, podać |  |  |
|  | Przewód zasilający zewnętrzny o długości min. 10 m. | TAK, podać |  |  |
|  | Minimum 3 gniazda poboru prądu 12 V przedziału medycznego – zabezpieczone | TAK, podać |  |  |
|  | Minimum 4 punkty oświetlenia rozproszonego przedziału medycznego i dwa punkty oświetlenia halogenowego z regulacją kąta umieszczone nad noszami | TAK, podać |  |  |
|  | Układ prostowniczy, automatycznie doładowujący na postoju zespół akumulatorów przy podłączeniu zasilania 230 V. | TAK, podać |  |  |
| III.8 | Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |
|  | Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V - możliwością ustawienia temperatury i termostatem | TAK, podać |  |  |
|  | Wentylacja nawiewno -wywiewna | TAK, podać |  |  |
|  | Klimatyzacja przedziału medycznego - z możliwością niezależnej regulacji temperatury (ogrzewanie i chłodzenie) oraz stopnia nawiewu, o wydolności zapewniającej właściwe warunki transportu pacjenta i pracy zespołu medycznego w różnych porach roku (zakres temp. zewn. od –250 do +400C) | TAK, podać |  |  |
| III.9 | Wymagania dotyczące przedziału kierowcy |  |  |  |
|  | Tablica przyrządów wyposażona w przyrządy kontrolno-pomiarowe i sygnalizatory rozmieszczone w sposób umożliwiający ergonomiczną pracę kierowcy. | TAK, podać |  |  |
|  | Przedział kierowcy wyposażony w tapicerkę, podsufitkę oraz dwie osłony przeciwsłoneczne (po jednej dla kierowcy i pasażera podróżującego z przodu) | TAK, podać |  |  |
|  | Przedział kierowcy wyposażony w jedno koncentryczne gniazdko wtykowe (podobne jak do zapalniczki) do zasilania elektrycznego urządzeń dodatkowych o napięciu 12V | TAK, podać |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w dwa lusterka wsteczne zewnętrzne oraz wewnętrzne lusterko wsteczne. | TAK, podać |  |  |
|  | Miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa trójpunktowego mocowania | TAK, podać |  |  |
|  | Fotel kierowcy z regulacją minimum dwóch płaszczyznach z podłokietnikiem | TAK, podać |  |  |
|  | W przedziale kierowcy zamontowany radioodtwarzacz RDS z instalacją radiową, dwoma standardowymi głośnikami oraz z anteną. | TAK, podać |  |  |
|  | Bezprzewodowy telefoniczny zestaw głośnomówiący zintegrowany z radiem pojazdu | TAK, podać |  |  |
|  | Kabina przedziału kierowcy wyposażona w lampkę sufitową włączaną automatycznie po otwarciu drzwi kierowcy z możliwością ręcznego włączania/wyłączania z miejsca kierowcy. | TAK, podać |  |  |
|  | Klimatyzacja kabiny kierowcy minimum półautomatyczna oryginalna producenta pojazdu . | TAK, podać | Półautomatyczna – 0 pkt Automatyczna -5 pkt |  |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w instalację oraz anteną dachową do podłączenia radiotelefonu. | TAK, podać |  |  |
|  | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego z drzwiami przesuwnymi z możliwością komunikacji kierowcy z personelem medycznym, a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów. | TAK, podać |  |  |
|  | Kierownica regulowana minimum w jednej płaszczyźnie. | TAK, podać |  |  |
|  | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera | TAK, podać |  |  |
| IV. | WYMAGANIA NADWOZIA SPECJALNEGO |  |  |  |
| IV.1 | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Wysokość przedziału medycznego –minimum 1800 mm po zabudowie | TAK, podać |  |  |
|  | Długość przedziału medycznego – minimum 2800 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki o minimum 2600, wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł. | TAK, podać |  |  |
|  | Szyby okien zewnętrznych przedziału medycznego zmatowione folią do 2/3 wysokości | TAK, podać |  |  |
|  | Przy drzwiach tylnych i bocznych stopnie ułatwiające wsiadanie i wysiadanie. | TAK, podać |  |  |
|  | Dodatkowa gaśnica – min 1 kg, w przedziale medycznym | TAK, podać |  |  |
|  | Urządzenie do wybijania szyb | TAK, podać |  |  |
|  | W drzwiach tylnych zastosowane pulsacyjne światła włączające się samoczynnie po wychyleniu skrzydeł drzwi poza obrys poprzeczny samochodu. | TAK, podać |  |  |
|  | Lampy zewnętrzne ledowe po bokach i z tyłu pojazdu , do oświetlenia miejsca akcji włączane z kabiny kierowcy i przedziału medycznego | TAK, podać |  |  |
| IV.2 | OZNAKOWANIE POJAZDU |  |  |  |
|  | Belka świetlna z lampami ledowymi koloru niebieskiego w przedniej części pojazdu | TAK, podać |  |  |
|  | Minimum 2 lampy pulsacyjne barwy niebieskiej, ledowe na wysokości pasa przedniego | TAK, podać |  |  |
|  | Minimum jedna Lampa ledowa barwy niebieskiej umieszczona w tylnej części dachu | TAK, podać |  |  |
|  | Oznakowanie logo eskulap | TAK, podać |  |  |
|  | Napis AMBULANS z przodu pojazdu (lustrzany) oraz z tyłu pojazdu | TAK, podać |  |  |
|  | Samochód oznakowany zgodnie z kodeksem drogowym jako samochód sanitarny | TAK, podać |  |  |
|  | Oznakowanie z folii odblaskowej | TAK, podać |  |  |
|  | Pas w kolorze niebieskim i czerwonym dookoła pojazdu | TAK, podać |  |  |
|  | Oznaczenie typu karetki na bokach i drzwiach pojazdu (w uzgodnieniu z zamawiającym) | TAK, podać |  |  |
|  | Logo 4WSKzP po bokach pojazdu | TAK, podać |  |  |
|  | Generator umożliwiający nadawanie minimum trzech rodzajów modulowanych sygnałów o mocy minimum 100W z możliwością zmiany tonów włącznikiem sygnału dźwiękowego pojazdu. Dodatkowy sygnał pneumatyczny dwutonowy. | TAK, podać |  |  |
| IV.3 | WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA |  |  |  |
|  | Wszystkie szyby pojazdu bezpieczne | TAK, podać |  |  |
|  | Konstrukcja zespołów i układów samochodu całkowicie eliminuje możliwość przedostawania się materiałów pędnych, smarów i cieczy roboczych do zespołów i elementów iskrzących lub mocno nagrzewających się | TAK, podać |  |  |
|  | Samochód posiadający gniazdo zasilania zewnętrznego z systemem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym | TAK, podać |  |  |
|  | Umiejscowienie wylotu spalin z układu wydechowego silnika wykluczająca przedostawanie się gazów spalinowych do wnętrza nadwozia w stopniu przekraczającym dopuszczalne normy | TAK, podać |  |  |
| V | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |  |
|  | Wyposażenie powinno być zamontowane w sposób bezpieczny, uniemożliwiający ich uszkodzenie lub zranienie osób poruszających się w pojeździe. | TAK, podać |  |  |
|  | Przedział medyczny oddzielony od przedziału kierowcy ścianą wzmocnioną, izolowaną z drzwiami przesuwnymi z możliwością przejścia. | TAK, podać |  |  |
|  | Jeden fotel obrotowy z regulowanym oparciem, z zagłówkiem z możliwością złożenia siedziska do oparcia, wyposażony w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa o trzech punktach kotwiczenia | TAK, podać |  |  |
|  | Fotel obrotowy przy przegrodzie dzielącej przedział medyczny z przedziałem kierowcy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy, wyposażony w zagłówek oraz bezwładnościowy pas bezpieczeństwa o trzech punktach kotwiczenia. | TAK, podać |  |  |
|  | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne, pokryta wykładziną antypoślizgową, łatwozmywalną, połączona szczelnie z pokryciem boków uniemożliwiająca przeciekanie cieczy przy myciu wnętrza pojazdu. | TAK, podać |  |  |
|  | Wzmocniona konstrukcja ścian umożliwiająca montaż wyposażenia medycznego. Zamontowane uchwyty, szyny, półki do bezpiecznego zamocowania: - defibrylatora, - respiratora, - ssaka akumulatorowego - pomp infuzyjnych strzykawkowych | TAK, podać |  |  |
|  | Ściany i sufit pokryte materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnymi. | TAK, podać |  |  |
|  | Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego (ściany, sufit, drzwi). | TAK, podać |  |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa: - z możliwością podłączenia min. 2 butli (każda 10- 11 L tlenu), - minimum 3 gniazda poboru tlenu monoblokowe typu panelowego w tym 2 punkty poboru zamontowane u wezgłowia pacjenta na ścianie lewej + dodatkowy panel pojedynczy w suficie nad noszami (podać ilość gniazd tlenowych) - jeden dozownik/przepływomierz tlenowy z regulacją skokową do 25 L/ min. wraz z butelką nawilżacza (na wyposażeniu przepływomierza butla nawilżacza wielokrotnego użytku, autoklawowalna, możliwość stosowania butli jednorazowych z wodą sterylną np. typu Respiflo), - wszystkie gniazda typu AGA - instalacja tlenowa umożliwiająca zasilanie paneli tlenowych z obu butli jednocześnie lub po wypięciu jednej butli z instalacji | TAK, podać |  |  |
|  | Półki, szafki wykonane z materiału, łatwo zmywalnego, nietoksycznego, bez ostrych krawędzi z bezpiecznym zamknięciem uniemożliwiającym niekontrolowane otwarcie się w czasie jazdy, w tym: - na ścianach bocznych zestawy szafek (w tym min. jedna zamykana na klucz) - szafka w narożniku ściany lewej z roletą i miejscem na leki, wyposażona w plastikowe pojemniki ułatwiające przechowywanie leków - zestaw szafek na ścianie oddzielającej kabinę kierowcy od przedziału sanitarnego, z szufladami, blatem roboczym wykończonym blachą kwasoodporną, zabudowanym schowkiem na odpadki, miejscem mocowania 2 walizek lub toreb medycznych | TAK, podać |  |  |
|  | Sufitowy uchwyt do płynów infuzyjnych – min. 3 szt. o minimalnym udźwigu 5 kg. | TAK, podać |  |  |
|  | Szyna do mocowania sprzętu na ścianie typu „Modura” o długości min. 50 cm (podać długość szyny w cm) na ścianie lewej | TAK, podać |  |  |
|  | Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy | TAK, podać |  |  |
|  | Miejsce mocowania respiratora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy | TAK, podać |  |  |
|  | Miejsce mocowania pompy infuzyjnej | TAK, podać |  |  |
|  | Sufitowy uchwyt dla personelu montowany wzdłuż przedziału medycznego | TAK, podać |  |  |
|  | Urządzenie do utrzymywania odpowiedniej temperatury płynów infuzyjnych z termostatem i wskaźnikiem temperatury. | TAK, podać |  |  |
|  | Dodatkowy przenośny ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 L, z termoregulatorem montowany na ścianie ambulansu, szybkodemontowalny, zasilany z instalacji 12V ambulansu, wyposażony w mankiet termoizolacyjny przeznaczony do podawania płynów w niskich temperaturach poza ambulansem z wbudowanym mankietem do szybkiego toczenia płynów | TAK, podać |  |  |
|  | Podstawa noszy głównych z przesuwem poprzecznym oraz z wysuwaną górną platformą (dostęp do pacjenta z trzech stron | TAK, podać |  |  |
| VI | WYMAGANE DOKUMENTY DOT. POJAZDU BAZOWEGO |  |  |  |
|  | Świadectwo homologacji na samochód skompletowany - specjalny sanitarny lub certyfikat jednostki notyfikowanej, potwierdzający pozytywnie przeprowadzone testy zderzeniowe nadwozia (zgodnie z pkt. 4.5.9 i 5.3 normy PN – EN 789+A1:2011, PN –EN 1865-2+A1 lub równoważnych) – wymagane przy dostawie samochodu | TAK z dostawą |  |  |
|  | Karty gwarancyjne na zabudowę przedziału medycznego | TAK z dostawą |  |  |
|  | Karty gwarancyjne i instrukcje obsługi dla urządzeń nie medycznych ambulansu; Kartę Pojazdu, Książkę serwisową, Instrukcje obsługi w tym instrukcję obsługi do wszystkich elementów zabudowy specjalistycznej na zewnątrz i wewnątrz pojazdu | TAK z dostawą |  |  |
|  | Karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i paszporty techniczne dla sprzętu medycznego, zamontowanego w przedziale medycznym ambulansu | TAK z dostawą |  |  |
|  | Schematy elektryczne i montażowe wykonanych instalacji – na potrzeby sprzętu łączności 1) schemat elektryczny i montażowy dodatkowych instalacji ambulansu 2) schemat instalacji elektrycznej 3) schemat instalacji tlenowej 4) schemat dodatkowego ogrzewania 5) schemat rozmieszczenia przekaźników i bezpieczników chroniących | TAK z dostawą |  |  |
| VII | GWARANCJA POJAZDU |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na bezawaryjną pracę – min. 24 m-ce bez limitu kilometrów. | TAK, podać |  |  |
|  | Gwarancja na perforację blachy – minimum 10 lat | TAK, podać |  |  |
| VIII | SERWIS POJAZDU | Gwarancyjny | Pogwarancyjny |  |
|  | Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa” | Max 3 dni TAK, podać | Max 3dni TAK, podać |  |
|  | Maksymalny czas usunięcia awarii na terenie RP | Max 7 dni TAK, podać | Max 14 dni TAK, podać |  |
|  | Ilość punktów serwisowych w Polsce | Minimum 10 TAK, podać |  |  |
|  | Ilość punktów serwisowych we Wrocławiu | Minimum 1 TAK, podać |  |  |
|  | Dostawca zestawu zapewnia dostawy części zamiennych przez okres 10 lat po zakończeniu produkcji wyrobu finalnego. | TAK, podać |  |  |
| 99 | Z zestawem będzie dostarczona w języku polskim dokumentacja eksploatacyjna uzgodniona z zamawiającym obejmująca: warunki techniczne odbioru; instrukcję obsługi wykaz autoryzowanych stacji obsługi; książka gwarancyjna; warunki udzielania gwarancji. | TAK, przy dostawie |  |  |
| 100 | Zagwarantowany serwis na terenie Polski. | TAK, podać |  |  |

Tabela nr 2 - Wymagania techniczne dla wyposażenia medycznego

|  | WYPOSAŻENIE MEDYCZNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| I | NOSZE GŁÓWNE WIELOZADANIOWE NA TRANSPORTERZE WIELOPOZIOMOWYM | kpl. |  |  |
| I.1 | NOSZE |  |  |  |
| 1. | Podać typ, model, producent, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK, podać |  |  |
| 2. | Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją | TAK, podać |  |  |
| 3. | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha | TAK, podać |  |  |
| 4. | Przystosowane do prowadzenia reanimacji | TAK, podać |  |  |
| 5. | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 75˚ | TAK, podać |  |  |
| 6. | Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia oraz ułożenia głowy na wznak do pozycji węszącej | TAK, podać |  |  |
| 7. | Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście | TAK, podać |  |  |
| 8. | Z zestawem pasów bezwładnościowych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy | TAK, podać |  |  |
| 9. | Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące | TAK, podać |  |  |
| 10. | Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi | TAK, podać |  |  |
| 11. | Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy | TAK, podać |  |  |
| 12. | Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy | TAK, podać |  |  |
| 13. | Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze | TAK, podać |  |  |
| 14. | Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) | TAK, podać |  |  |
| 15. | Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne | TAK, podać |  |  |
| 16. | Waga noszy max 23 kg | TAK, podać |  |  |
| 17. | Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy | TAK, podać |  |  |
| 18. | Nosze przystosowane do mycia ciśnieniowego (potwierdzenie parametru w instrukcji obsługi) | TAK, podać |  |  |
| 19. | Obciążenie dopuszczalne min 220 kg | TAK, podać | 220 kg – 0 pkt. >220kg – 5 pkt. |  |
| I.2 | TRANSPORTER WIELOPOZIOMOWY POD NOSZE GŁÓWNE |  |  |  |
|  | Podać typ, model, producent, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK, podać |  |  |
|  | Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę | TAK, podać |  |  |
|  | Szybki i łatwy system połączenia z noszami | TAK, podać |  |  |
|  | Regulacja wysokości w min 6 poziomach | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na min trzech poziomach pochylenia | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy | TAK, podać |  |  |
|  | Wyposażony w min 4 główne jezdne kółka obrotowe w zakresie 360 stopni o średnicy min. 150 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Wszystkie kółka jezdne obrotowe w zakresie 360 stopni o średnicy min 150 mm i szerokości 50 mm na pełnej feldze | TAK, podać |  |  |
|  | Min 2 kółka wyposażone w hamulce | TAK, podać |  |  |
|  | Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera | TAK, podać |  |  |
|  | 4 główne uchwyty transportera | TAK, podać |  |  |
|  | Dodatkowe uchylne uchwyty transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością odblokowania goleni | TAK, podać |  |  |
|  | Rama transportera wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) | TAK, podać |  |  |
|  | Przyciski blokady goleni kodowane kolorami | TAK, podać |  |  |
|  | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera | TAK, podać |  |  |
|  | Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją | TAK, podać |  |  |
|  | Obciążenie dopuszczalne transportera min 225 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Transporter przystosowany do mycia ciśnieniowego (potwierdzenie parametru w instrukcji obsługi) | TAK, podać |  |  |
|  | Waga transportera max 35 kg. | TAK, podać |  |  |
|  | Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789. | TAK, podać |  |  |
|  | Na oferowany system transportowy (nosze i transporter), deklaracja zgodności, folder , instrukcja obsługi – załączyć do oferty. | TAK, podać |  |  |
|  | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE* Podać jeśli zalecane |  |  |
| II | KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE | 1 szt. |  |  |
|  | Podać typ, model, producent, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK, podać |  |  |
|  | Wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na korozję i działanie płynów ustrojowych i dezynfekcyjnych | TAK, podać |  |  |
|  | Wyposażone w górny uchwyt regulowany | TAK, podać |  |  |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego materiału odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego i odpornego na środki dezynfekujące | TAK, podać |  |  |
|  | Składane, z blokadą przypadkowego złożenia w trakcie transportu | TAK, podać |  |  |
|  | Wyposażone w cztery kółka transportowe w tym min. 2 obrotowe | TAK, podać |  |  |
|  | Koła przednie skrętne 360 stopni z hamulcami | TAK, podać |  |  |
|  | Koła tylne min. 175 mm, umożliwiające wygodne przemieszczanie pacjenta wraz z krzesełkiem po nierównym terenie | TAK, podać |  |  |
|  | Wyposażone w uchwyt do przenoszenia pacjenta wraz z krzesełkiem | TAK, podać |  |  |
|  | Minimum trzy pasy zabezpieczające pacjenta umożliwiające szybkie ich rozpięcie | TAK, podać |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 220 kg | TAK, podać | 220 kg – 0 pkt. >220kg – 5 pkt |  |
|  | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE* Podać jeśli zalecane |  |  |
| III | URZĄDZENIE DO MECHANICZNEGO MASAŻU KLATKI PIERSIOWEJ | 1 kpl. |  |  |
|  | Podać typ, model, producent, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK, podać |  |  |
| III.1 | PARAMETRY PRACY |  |  |  |
|  | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja | TAK, podać |  |  |
|  | Częstość kompresji zawarta w zakresie 100 – 120 uciśnięć na minutę osiągalna w przedziale temperatur (+ 15°C do + 35°) zgodnie z wytycznymi ERC | TAK, podać |  |  |
|  | Głębokość kompresji: w zakresie między 5 a 6 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Zgodnie z wytycznymi ERC | TAK, podać |  |  |
|  | Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej | TAK, podać |  |  |
| III.2 | ZASILANIE I WARUNKI PRACY |  |  |  |
|  | Działanie urządzenia w pełni elektryczne | TAK, podać |  |  |
|  | Źródło zasilania: - akumulator wewnętrzny - zasilanie urządzenia z 12 V DC (ze ściany karetki) - zasilanie z gniazda sieci 230 V ~AC | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego min. 45 min. | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | TAK, podać |  |  |
| III.3 | CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Wyposażenie aparatu: - Torba lub plecak - deska pod plecy, - deska transparentna w rtg - podkładka stabilizująca pod głowę - pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia - elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (min. 16 szt.) - akumulator - ładowarka do akumulatorów | TAK, podać |  |  |
|  | Wymiary urządzenia | Podać |  |  |
|  | Moduł radiowy Bluetooth | TAK, podać |  |  |
|  | Waga urządzenia z kompletnym wyposażeniem max. 11 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE* Podać jeśli zalecane |  |  |
| IV | Defibrylator |  |  |  |
|  | Podać typ, model, producent, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK, podać |  |  |
|  | Aparat przenośny | TAK, podać |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci i z zasilacza, w komplecie zapasowe akumulatory | TAK, podać |  |  |
|  | Zasilacz wbudowany, lub jako moduł zewnętrzny. Możliwość ładowania 230V oraz 12V W komplecie przewody do zasilania karetkowego oraz 230V | TAK, podać |  |  |
|  | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J | TAK, podać |  |  |
|  | Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku lub przytoczony wydruk i możliwość przesłania/transmisji danych do: działu technicznego szpitala, koordynatora medycznego pogotowia | TAK, podać |  |  |
|  | Norma IP 44 | TAK, podać |  |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK, podać |  |  |
|  | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | TAK, podać |  |  |
|  | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. |  |  |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 300 J | TAK, podać |  |  |
|  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej min.20. | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | TAK, podać |  |  |
|  | Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane transparentne w RTG, na wyposażeniu łyżki dziecięce. | TAK, podać |  |  |
|  | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia. | TAK, podać |  |  |
|  | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | TAK, podać |  |  |
|  | Częstość stymulacji 40-170 impulsów/minutę | TAK, podać |  |  |
|  | Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 mA | TAK, podać |  |  |
|  | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | TAK, podać |  |  |
|  | Alarmy częstości akcji serca | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętna od 20-250 u/min | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. Od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 4 poziomy wzmocnienia. | TAK, podać |  |  |
|  | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | TAK, podać |  |  |
|  | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”. | TAK, podać |  |  |
|  | Wydruk EKG na papierze o szerokości min. 100mm. | TAK, podać |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych | TAK, podać |  |  |
|  | Transmisja danych przez wbudowany lub zewnętrzny modem do istniejących stacji odbiorczych | TAK, podać |  |  |
|  | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych i dzieci | TAK, podać |  |  |
|  | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych. | TAK, podać |  |  |
|  | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg z automatyczną kalibracją bez udziału użytkownika z czujnikiem | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą czujnika typu klips | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł IBP | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o modem WiFi/3G | TAK, podać |  |  |
|  | Defibrylator w pełni kompatybilny z systemem teletransmisji Lifenet będącym w posiadaniu Zamawiającego | TAK, podać |  |  |
|  | Torba transportowa do defibrylatora | TAK, podać |  |  |
|  | Półka pod defibrylator umożliwiająca bezpieczne zamontowanie defibrylatora w karetce na czas transportu | TAK, podać |  |  |
|  | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE* Podać jeśli zalecane |  |  |
| V | Nosze podbierakowe aluminiowe | 1 szt. |  |  |
|  | Podać typ, model, producent, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK, podać |  |  |
|  | Wykonane z łatwego w czyszczeniu i odpornego na płyny wysokiej jakości aluminium | TAK, podać |  |  |
|  | Wielostopniowa regulacja długości noszy, umożliwiająca dopasowanie ich do wymiarów pacjenta | TAK, podać |  |  |
|  | Konstrukcja zamków spinających łopaty wykluczająca możliwość przypadkowego ich rozpięcia oraz umożliwiająca ich spięcie nawet pod pewnym kątem | TAK, podać |  |  |
|  | Minimum trzy pasy zabezpieczające o regulowanej długości mocowane do ramy noszy | TAK, podać |  |  |
|  | Min. 10 uchwytów zdystansowanych od podłoża znajdujących się na obwodzie noszy służących do przenoszenia | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość złożenia noszy na pół celem łatwiejszego transportu | TAK, podać |  |  |
|  | Udźwig minimum 159 kg | TAK, podać | 159 kg – 0 pkt. >159 kg – 5 pkt |  |
|  | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE* Podać jeśli zalecane |  |  |
| VI | Deska ortopedyczna | 1 szt. |  |  |
|  | Podać typ, model, producent, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK, podać |  |  |
|  | Wykonana z wysoce odpornego tworzywa sztucznego, zmywalne | TAK, podać |  |  |
|  | przepuszczalne dla promieni X w 100% | TAK, podać |  |  |
|  | Zawierająca wbudowane w zarys deski uchwyty do przenoszenia pacjenta – min. 14 uchwytów | TAK, podać |  |  |
|  | Deska pozbawiona elementów jak wgłębienia czy zatrzaski, które mogłyby kumulować zanieczyszczenia | TAK, podać |  |  |
|  | Na wyposażeniu pasy z metalowymi zapięciami , zakończonymi metalowymi, obrotowymi karabińczykami, regulowanej długości, kodowane kolorami – 4 szt. | TAK, podać |  |  |
|  | Na wyposażeniu ,,klockowy” system unieruchomienia głowy, złożony z podkładki pod głowę, dwóch klocków stabilizujących głowę z otworami na uszy i pasków mocujących głowę. Specjalnie zabezpieczone krawędzie przystosowane do założenia usztywnienia głowy | TAK, podać |  |  |
|  | Hermetyczne pełne krawędzie, ergonomiczne wzmocnione narożniki | TAK, podać |  |  |
|  | Waga kompletnej deski do 10 kg – podać wagę w kg | TAK, podać |  |  |
|  | Obciążenie deski min. 150 kg -podać wagę w kg | TAK, podać | 150 kg – 0 pkt. >150kg – 5 pkt |  |
|  | Bezpieczny sposób zamontowania deski ortopedycznej w ambulansie | TAK, podać |  |  |
|  | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE* Podać jeśli zalecane |  |  |
| VII | NOSZE PŁACHTOWE | 1 szt. |  |  |
|  | Podać typ, model, producent, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK, podać |  |  |
|  | Wykonane z łatwo zmywalnego i dezynfekowanego materiału | TAK, podać |  |  |
|  | Na brzegach wzmocnienia wykonane z taśmy | TAK, podać |  |  |
|  | Min. 8 uchwytów do przenoszenia | TAK, podać |  |  |
|  | Kieszeń na nogi stabilizujący | TAK, podać |  |  |
|  | Rozmiar min.80x200 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Udźwig min 150 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE* Podać jeśli zalecane |  |  |
| VIII | SSAK AKUMULATOROWY | 1 szt. |  |  |
|  | Podać typ, model, producent, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK, podać |  |  |
|  | Ssak akumulatorowo- sieciowy, przenośny , zasilany 230V i 12V | TAK, podać |  |  |
|  | Zintegrowany uchwyt do przenoszenia | TAK, podać |  |  |
|  | Przepływ min 30L/min. | TAK, podać | 30L/min.-0 pkt. >30L/min.-5 pkt. |  |
|  | Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności | TAK, podać |  |  |
|  | W komplecie słój o pojemności 1 L autoklawowalny, z filtrem antybakteryjnym i zabezpieczeniem przeciwprzelewowym i przewodem ssącym | TAK, podać |  |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza urządzenia | TAK, podać |  |  |
|  | Bezpieczny montaż w karetce – w komplecie mocowanie ścienne | TAK, podać |  |  |
|  | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE* Podać jeśli zalecane |  |  |
| IX | PULSOKSYMETR „kieszonkowy” | 1 szt. |  |  |
|  | Podać typ, model, producent, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK, podać |  |  |
|  | Urządzenie odznaczające się wysoką dokładnością pomiarów nawet u pacjentów bardzo ruchliwych jak i o niskiej perfuzji | TAK, podać |  |  |
|  | pamięć min. 18 h | TAK, podać |  |  |
|  | zakres saturacji: 0 - 100% SpO2 | TAK, podać |  |  |
|  | zakres pulsu: 18 - 321 uderzeń na minutę (BPM) | TAK, podać |  |  |
|  | wyświetlacz pulsu: LED trójkolorowy | TAK, podać |  |  |
|  | wyświetlacz numeryczny minimum: 3 cyfry, 7 segmentów, LED, czerwony | TAK, podać |  |  |
|  | temperatura pracy: -20 - +50 st. C | TAK, podać |  |  |
|  | żywotność baterii minimum 100 h przy najwyższym poziomie jasności wyświetlacza | TAK, podać |  |  |
|  | tryb pracy: ciągła | TAK, podać |  |  |
|  | Etui ochronne do aparatu | TAK, podać |  |  |
|  | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE* Podać jeśli zalecane |  |  |
| X | Pompa infuzyjna strzykawkowa – 2szt. ze stacją dokującą | TAK, podać |  |  |
|  | Podać typ, model, producent, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK, podać |  |  |
|  | Pompa jednostrzykawkowa | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość ustawienia prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu lub objętości i czasu | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji | TAK, podać |  |  |
|  | Praca ze strzykawkami 10-60ml różnych producentów | TAK, podać |  |  |
|  | Funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS | TAK, podać |  |  |
|  | Wielostopniowy pomiar okluzji z funkcją ABS | TAK, podać |  |  |
|  | Wbudowana biblioteka leków | TAK, podać |  |  |
|  | Wbudowany system testów | TAK, podać |  |  |
|  | Duży czytelny wyświetlacz | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość długotrwałej pracy z akumulatora | TAK, podać |  |  |
|  | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE* Podać jeśli zalecane |  |  |
| XI | PLECAK RATOWNIKA MEDYCZNEGO | 1 szt. |  |  |
|  | Podać typ, model, producent, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK, podać |  |  |
|  | Plecak ratownika przeznaczony dla zespołów karetek wykonany z CORDURY Plecak o konstrukcji wielokomorowej, zapewniającej właściwą segregację sprzętu, umożliwiający wykonywanie wszystkich procedur ratowniczych podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (poza ambulansem), -Minimum pięć niezależnych przegród - Wielokomorowa konstrukcja, w tym przegroda umożliwiająca posegregowanie wyposażenia zestawu do intubacji (rurki, łopatki, rękojeść) -Zewnętrzna kieszeń z bezpośrednim dostępem, umożliwiająca regulację zaworu butli tlenowej - min. pięć kieszeni zewnętrznych - W komorze wewnętrznej organizery zamykane na rzepy -wyposażony w min 4 różnokolorowe saszetki (np. niebieska, żółta, zielona, czerwona) z przezroczystym wierzchem ułatwiającym przeszukiwanie zawartości montowane na rzepy w plecaku -Trzy uchwyty do transportu w ręku (w pozycji pionowej i poziomej) oraz dwa komplety szelek i pas biodrowy do przenoszenia na plecach Wymiary zewnętrzne minimum wys/szer/gł. [mm] – 580x430x320 | TAK, podać |  |  |
|  | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE* Podać jeśli zalecane |  |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo