## Arkusz1
PAKIET NR 4
SYSTEM DO STABILIZACJI TRANSPEDIKULARNEJ KRĘGOSŁUPA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWEGO, KANIULOWANA ŚRUBA BIODROWA DO ZESPOLENIA STAWU KRZYŻOWO-BIODROWEGO, CEMENTOWY IMPLANT DO KRĘGOSŁUPA
Tytanowe śruby jednoosiowe, wieloosiowe, jednopłaszczyznowe oraz wyciągowe (tulipanowe o konikalnym trzonie, gwintowane na całej długości) – śruby nie wymagają gwintowania, śruby o podwójnym gwincie. Średnice śrub od 4.35mm do 9mm, śruby dostępne w długościach od 30mm do 60mm. Wysokość głowy śruby 14mm. Wysokość głowy śruby powyżej pręta 3.99mm. W zestawie dostępne również śruby perforowane, w średnicy 5.0-9.0mm zakładane techniką otwartą lub przezskórną. Zestaw zawiera również śruby krzyżowo-biodrowe typu SAI, z opcją przezskórnej implantacji, średnica 8-10mm, 80-110mm długości.
Pręty mocowane od góry jednym elementem o gwincie zabezpieczającym przed obluzowaniem blokera w śrubie. Opcjonalnie dostępny podwójny element mocujący śruby mono- i poliaksjalne umożliwiający dystrakcję i kompresję równoległą. Pręty tytanowe lub kobaltowo-chromowe, proste lub lordotyczne, również z heksagonalną końcówką umożliwiającą derotację pręta w przypadku korekcji deformacji. Dostępne również pręty przejściowe 4.5/5.5 umożliwiające połączenie z systemem dla małych pacjentów oraz 3.5/5.5 do połączenia stabilizacji z odcinkiem szyjnym kręgosłupa. Offset w postaci prętów Z oraz konektorów ułatwiających zabiegi rewizyjne wymagające połączeń różnych średnic prętów również dostępny.
Tulipanowe haki laminarne szerokie i wąskie, haki pedikularne, haki odgięte w prawo i w lewo haki „offsetowe”, haki wyciągowe. Pręty z możliwością docinania do pożądanego rozmiaru dostępne w długościach od 20mm do 480mm. W zestawie poprzeczki tytanowe, również teleskopowe z możliwością regulacji kąta ustawienia względem pręta.
Zestaw współpracuje z nawigacją Brain Lab. Nawigowalne narzędzia zawierające szydło, gwintowniki oraz śrubokręty dostarczane są osobno w specjalnych kontenerach przeznaczonych do sterylizacji.
W zestawie narzędzi klucz dynamometryczny. Implanty trwale oznakowane, otwarte od góry (z punktu widzenia operatora). Instrumentarium wyposażone w narzędzia umożliwiające redukcję kręgozmyków w stabilizacjach czterośrubowych. Zestaw współpracujący z napędem wolnoobrotowym typu Colibri II, dostępne wiertła oraz gwintowniki umożliwiające precyzyjną kontrolę trajektorii wprowadzanych implantów.
Śruba kaniulowana, wieloosiowa, niskoprofilowa, zawierająca część gwintowaną oraz gładką zabezpieczającą przed uszkodzeniem stawu krzyżowo-biodrowego. Kompatybilna z systemem pracującym na pręcie 5.5, implantowana trójkorowo, przezskórnie lub w technikach otwartych. Dostępna w średnicach od 8-10mm i długościach od 65-110mm. Eliminuje konieczność stosowania łączników biodrowych umożliwiając osadzenie pręta bezpośrednio w osi śruby. Specjalna technika wprowadzania śruby umożliwia jej mocne zakotwiczenie w miednicy.
Zestaw do przeznasadowego podawania cementu o bardzo wysokiej lepkości i gęstości, czasie pracy cementem powyżej 8 minut i podwyższonym kontraście (siarczan baru). System przeznaczony do trzonów kręgów zmienionych osteoporotycznie oraz nowotworowych, wykazujących powinowactwo do złamań.
Cement PMMA o czasie zastygania – 8min.
Podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu – konsystencja plasteliny. Cement nieprzezierny dla promieni RTG (środek kontrastujący siarczan baru). Zestaw do podawania cementu wyposażony w dwie igły transpedikularne i jedną biopsyjną. W zestawie młotek, uchwyt do trzymania igły, podajnik z pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3cc przy jednym pełnym cyklu (obrót 360 stopni).
Podawanie cementu za pomocą pompy hydraulicznej. Wszystkie elementy zestawu sterylne jednorazowe.
1C
Lp | Numer katalogowy / Producent | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł]
1 |  | Śruba | szt | 24
2 |  | Śruba SAI | szt | 12
3 |  | Bloker | szt | 36
4 |  | Pręt | szt | 12
5 |  | Cement 7cc – zestaw bezigłowy | szt | 10
6 |  | Cement 11cc– zestaw bezigłowy | szt | 10
7 |  | Igły | szt | 20
RAZEM
Zamawiający wymaga użyczenia napędu ortopedycznego wraz z łądowarka na czas trwania umowy
| ……………………………………………………… |  |  |  |  | …………………………………………………
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej