Załącznik nr 1

do umowy nr …………………………….

z dnia …………………

Zadanie nr 7

Morcelator – 1 szt.

(nazwa urządzenia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb Bloku Operacyjnego Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

(nazwa komórki organizacyjnej)

Model/typ oferowanego urządzenia: …………….…………….…….   Producent/firma: ……………….…………….…

(wypełnia Wykonawca)                                    (wypełnia Wykonawca)

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023

(wypełnia Zamawiający)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE URZĄDZENIA |
| 1. | Jednostka sterująca morcelatora z przewodem sieciowym o długości min. 3 m. Podłączenie włącznika nożnego i kabla silnika na panelu przednim. Czytelny wyświetlacz pokazujący nastawioną prędkość obrotową silnika. Funkcja ręcznej regulacji obrotów morcelatora w zakresie 0-1000±100 RPM. Funkcja pozwalająca wybrać jeden z 3 zakresów obrotów: niski ([100-400]±50 RPM), średni ([300-700] ±50 RPM) i wysoki ([500-1000] ±50 RPM). Funkcja zmiany kierunku obrotów. Klasa ochronności min. I. Maksymalne wymiary 160x200x150 mm. |  |  |
| 2. | Jednostka napędowa umożliwiająca przyłączenie rurki tnącej wraz z zaworem uszczelniającym przeznaczona do min. 200 cykli sterylizacji. |  | >=250 cykli sterylizacji – 10 pkt. <250 cykli sterylizacji – 0 pkt. |
| 3. | Włącznik nożny z kablem min. 2,7 m, stopień ochrony min. IPX8. Funkcja zmiany prędkości obrotów poprzez zmianę nacisku na włącznik nożny w zakresie wyświetlanym na wyświetlaczu jednostki sterującej. |  |  |
| 4. | Silnik z kablem o długości min. 2,9 m umożliwiający podłączenie jednostki sterującej z jednostką napędową, maksymalna liczba obrotów 35000±5000/min. Silnik przeznaczony do min. 200 cykli sterylizacji. |  | >= 37000 obrotów – 10 pkt <37000 obrotów – 0 pkt. >=250 cykli sterylizacji – 10 pkt. <250 cykli sterylizacji – 0 pkt. |
| 5. | Uchwyt lub nakładka na silnik z odpowietrznikami ciepła. |  |  |
| 6. | Zestaw do morcelacji o średnicy: 15 mm składający się z: - obturatora do morcelatora długość 350-360 mm, średnica 15 mm, przeznaczonego do sterylizacji -kaniuli zewnętrznej do morcelatora, średnica 15 mm, długość 180-190 mm, przeznaczonej do sterylizacji -rurki tnącej do morcelatora, długość 245-255 mm, średnica 15 mm, średnica w części proksymalnej 22 mm, przeznaczona do min. 20 cykli sterylizacji. |  |  |
| 7. | Kleszcze tenaculum (kulociąg) do morcelatora (uchwyt z zapadką, tuba, wkład), dł. 490-500 mm, średnica 10 mm, przeznaczone do sterylizacji. |  |  |
| 8. | Środki do pielęgnacji silnika i jednostki napędowej: smar w spray’u wraz z aluminiową, wkręcaną nasadką do czyszczenia i konserwacji mikrosilnika. |  |  |
| 9. | Kontener do sterylizacji: -aluminiowy, bezobsługowy, bezfiltrowy -z pokrywą, koszem i matą silikonową typu „trawka” -kompatybilny z oferowanymi akcesoriami -wymiary max. 465x280x135 mm. |  |  |
| 10. | Uszczelki zapasowe: -krzyżowa, średnica 32 mm, przeznaczona do sterylizacji – 10 szt. -uszczelka 12-20 mm, przeznaczona do sterylizacji – 10 szt. |  |  |
| 11. | Zestaw do morcelacji o średnicy 15 mm zawierający: -rurka tnąca do morcelatora, długość robocza 150-160 mm, średnica 15 mm -2 uszczelki jednorazowe – 5 szt. |  |  |
| 12. | Akcesoria: - dedykowany worek do morcelacji tkanek, średnica 160 mm, pojemność min. 3,5 l, prowadnica 11,5 mm / 34 Fr -worek wyposażony w 3 porty oznaczone różnymi kolorami oraz otwór główny ze ściągaczem – 10 szt. |  |  |
| 13. | Peptydowy środek hemostatyczny w żelu, gotowy do użycia – 1 ml W zestawie kompatybilna kaniula – 1 zestaw. |  |  |
| II | INNE WYMAGANIA |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |
| 2. | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn. zm.). |  |  |
| 3. | Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z wymaganiami UE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki. |  |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 5. | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
| 6. | Gwarancja min. 24 miesiące liczone od dnia protokolarnego odbioru urządzenia. |  |  |
| 7. | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wykonywane będą bezpłatnie w siedzibie zamawiającego. |  |  |

* Uwaga!

- W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

- W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.