Załącznik nr  2A : Parametry wymagane

A.2 Skład zestawu operacyjnego.

Każdy zestaw musi zawierać wszystkie wymienione elementy, stanowić całość, zapakowany pojedynczo np. w kartonik lub opakowanie foliowe posiadający oznaczenie numerem katalogowym, datą ważności, numerem serii, nazwą producenta.

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula wiskoelastyczna 27G | 1 szt. |
| 2. | Kaniula wiskoelastyczna 25G | 1 szt. |
| 3. | Kaniula do hydroresekcji płaska 27G | 1 szt. |
| 4. | Obłożenie na stolik wykonane z nieprzemakalnego materiału 150x190cm | 1 szt. |
| 5. | Obłożenie pacjenta o wymiarach 160cmx160cm wykonane z nieprzemakalnego materiału, wraz z folią do nacięcia i workiem do odprowadzenia płynu | 1 szt. |
| 6. | Kaseta jednorazowa z zestawem jednorazowych drenów, kompatybilna z aparatem, zawierająca komorę testową i kluczyk do tipa oraz folię ochronną na panel urządzenia | 1 szt. |
| 7. | Nóż do otwarcia komory, zakrzywiony, obustronnie ostrzony, 2,4 mm | 1 szt. |
| 8. | Tip do głowicy do fakoemulsyfikacji, średnica zewnętrzna 0,90 mm, średnica wewnętrzna 0,67mm, 30° | 1 szt. |
| 9. | Cystotom 25G | 1 szt. |
| 10. | Samoprzylepny gazik na oko | 1 szt. |
| 11. | Gazik 5x5cm | 20 szt. |
| 12 | Obłożenie na poręcze fotela operatora wykonane z nieprzemakalnego materiału SMS 80x35cm | 2 szt. |
| 13. | Kieliszek plastikowy min. 60ml | 1 szt. |
| 14 | Strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem typu Luer 3 ml | 3 szt. |
| 15. | Fartuch jednorazowy operacyjny XL | 1 szt. |
| 16. | Igła 21G | 1 szt. |
| 17. | Osłonka na tip 2,2 mm | 1 szt. |

B.1: Parametry techniczno-użytkowe dzierżawionego aparatu:

| Lp. | Rodzaj parametru | Parametr graniczny | Parametry oferowane - (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Irygacja-Aspiracja | x | x |
|  | Pompa centryczna wbudowana w konsolę aparatu | Tak |  |
|  | Zakres regulacji podciśnienia minimum 0-660mmHg | Tak |  |
|  | Przepływ zwrotny – reflux sterowany za pomocą sterownika nożnego | Tak |  |
|  | Jednorazowa sztywna kaseta o pojemności 300 ml do pompy centrycznej | Tak |  |
|  | Sensor poziomu płynu w kasecie – sygnalizowany dźwiękowo i wizualnie na ekranie | Tak |  |
|  | Zamknięty system płynowy | Tak |  |
| II | Fakoemulsyfikacja | x | x |
|  | Głowica z minimum 6-kryształowym elementem piezoelektrycznym z możliwością wzdłużnego ruchu tipa z opcją modulacji fali dźwiękowej | Tak |  |
|  | Nominalna częstotliwość pracy głowicy przy pracy wzdłużnej tipa minimum 28,5 kHz | Tak |  |
|  | Pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji | Tak |  |
|  | Tryb fako „burst” | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w trybie „burst” z kontrolą czasu trwania i stałą mocą ultradźwięków | Tak |  |
|  | Możliwość podwójnej liniowej kontroli parametrów pracy – równoczesna liniowa kontrola mocy ultradźwięków oraz liniowa kontrola podciśnienia za pomocą sterownika nożnego w dwóch różnych płaszczyznach (tryb dual linear) | Tak |  |
| III | Witrektomia przednia | x | x |
|  | Napęd pneumatyczny noża do witrektomii | Tak |  |
|  | Możliwość pracy noża do witrektomii przedniej z prędkością minimum 2500 cięć/minutę | Tak |  |
| IV | Diatermia | x | x |
|  | Diatermia zintegrowana z urządzeniem | Tak |  |
|  | Diatermia sterowana z przełącznika nożnego | Tak |  |
|  | Liniowy tryb pracy diatermii | Tak |  |
| V | Inne | x | x |
|  | Dokumentacja w języku polskim | Tak |  |
|  | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych | Tak |  |
|  | Programowanie wartości roboczych dla minimum 8 operatorów | Tak |  |
|  | Sterownik nożny z regulacją zakresu poszczególnych pozycji | Tak |  |
| VI | Konsola | x | x |
|  | Możliwość programowania i sterowania przełącznikiem nożnym | Tak |  |
|  | Możliwość zastosowania wymuszonej infuzji (nie grawitacyjna) podczas zabiegu fakoemulsyfikacji | Tak |  |
|  | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości | Tak |  |
|  | Zintegrowany statyw kroplówki i podstawa jezdna | Tak |  |
|  | Zasilanie 220-240V/50-60 Hz | Tak |  |
|  | Klasa ochronna I | Tak |  |
|  | Złącze USB | Tak |  |
|  | Kompresor wbudowany w konsole aparatu bez konieczności korzystania z zewnętrznego źródła powietrza | Tak |  |
|  | Menu konsoli w języku polskim | Tak |  |
| VII | Wyposażenie dodatkowe | x | x |
| 28. | Głowica wielorazowa do fakoemulsyfikacji – 8 sztuk | Tak |  |
| 29. | Końcówka wielorazowa irygacyjno/aspiracyjna jednoręczna – 10 sztuk | Tak |  |
| 30. | Zestaw końcówek wielorazowych irygacyjno/aspiracyjnych bimanualnych – 6 zestawów | Tak |  |
| 31. | Przewód wielorazowy do diatermii – 3 sztuki | Tak |  |
| 32. | Pęseta diatermiczna wielorazowa stalowa typu szczypce – 3 sztuki | Tak |  |
| 33. | Pęseta diatermiczna wielorazowa prosta, końcówka skośnie ścięta 45 stopni – 10 sztuk | Tak |  |
| 34. | Pęseta diatermiczna prosta, końcówka stożkowata 25G. Wielorazowa – 10 sztuk lub jednorazowa – 60 sztuk | Tak |  |
| 35. | Aparat nie starszy niż rok produkcji 2021 | Tak |  |