## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SWZ. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY
Grupa 1. Serwety włókninowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7x8 | 10=7+9
Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane: OPISAĆ lub WPISAĆ TAK/NIE | Nr katalogowy lub/i kod produktu | Wymagana ilość na 12 miesięcy |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | Serweta włókninowa – sterylna, o wymiarach 45 cm x 75 cm,, pakowana pojedynczo. |  |  | 5000 | sztuk
Grupa 2. Zestawy do porodu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7x8 | 10=7+9
Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane: OPISAĆ lub WPISAĆ TAK/NIE | Nr katalogowy lub/i kod produktu | Wymagana ilość na 12 miesięcy |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | Zestaw do porodu naturalnego zawierający minimalnie: 1 x serweta na stół narzędziowy dwuwarstwowa 100 x 150 cm (opakowanie zestawu) 1 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm 1 x serweta podpośladkowa dwuwarstwowa 100 x 120 cm (+20 cm mankiet) z warstwą chłonną min. 50 x 120 cm 20 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 4 warstwy, 40 g/m² 1 x tupfer miękki z gazy RTG , 47 x 40 cm, 20 nitek 1 x Nożyczki chirurgiczne metalowe 14,5 cm proste tępo/tępe 1 x Kleszczyki anatomiczne metalowe typu Pean 14 cm proste 1 x zacisk do pępowiny 53 mm plastikowy 1 x miska nerkowata plastikowa 700 ml 3 x ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm Materiał obłożenia wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obszar wzmocnień (pad chłonny) jako trzecią warstwę z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 13795-1:2019 ): w strefie wzmocnionej m.in. 200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie w strefie wzmocnionej: na sucho m.in. 339 kPa i na mokro min. 353 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina spełnia 1 klasę palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny w miejscu wzmocnienia badana wg EN ISO 9073-6: około 386 ml/m2 Narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony w sposób trwały na narzędziu. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie naniesione obszarowo ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 |  |  | 1000 | zestawów
2 | Zestaw do szycia po episiotomii zawierający minimalnie: 1 x serweta na stół narzędziowy dwuwarstwowa 90 x75 cm (opakowanie zestawu) 1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 90 x 75 cm 1 x Imadło chirurgicznemetalowe Mayo Hegar 20 cm 1 x Nożyczki chirurgiczne proste metalowe 14,5 cm tępo/ostre 1 x Pęseta chirurgiczna prosta metalowa 16 cm 20 x kompres z włókniny 7,5 cm 7,5 cm,4 warstwy, 40 g/m² 1 x tupfer miękki z gazy RTG, 47 x 40 cm, 20 nitek 1 x kleszczyki plastikowe proste 19 cm Materiał obłożenia wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 13795-1:2019) min. 158 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 145 kPa i na mokro min. 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina spełnia 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: około 156 ml/m2 Narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony w sposób trwały na narzędziu. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie naniesione obszarowo ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 |  |  | 900 | zestawów
3 | Jednorazowa igła kulkowa 1, 20 x 80 - 81 mm, Luer lock – jednorazowa, sterylna, wykonana z austenitycznej stali nierdzewnej, wyrób medyczny zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 klasy IIa. Sterylizacja EO, data przydatności do użycia – minimum 3 lata od daty sterylizacji. Opakowanie jednostkowe typu twardy blister, opakowanie zbiorcze typu dyspenser. |  |  | 1000 | sztuk
Suma pozycji od 1 do 3 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Grupa 3. Zestawy do cięcia cesarskiego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7x8 | 10=7+9
Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane: OPISAĆ lub WPISAĆ TAK/NIE | Nr katalogowy lub/i kod produktu | Wymagana ilość na 12 miesięcy |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | Zestaw do cięcia cesarskiego zawierający: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm, zbudowana z foli polietylenowej i włókniny polipropylenowej. Wymiar wzmocnienia 64 x 190 cm. Całkowita gramatura serwety 83 g/m2, (opakowanie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo standardowa 145 x 90 cm, zbudowana z foli polietylenowej i włókniny polipropylenowej. Wymiar wzmocnienia 64 x 145 cm. Całkowita gramatura serwety 79 g/ m2 1 x serweta do cięcia cesarskiego dwuwarstwowa 300 x 250/175 cm, zbudowana z włókniny laminatu dwuwarstwowego polipropylen/ polietylen (PP + PE), gdzie warstwa chłonna znajduje się od strony pacjentki, otwór 37 x 23 cm z folią operacyjną na brzegach, która daje otwór wewnątrz 17 x 16 cm. Otwór otoczony workiem 360 stopni do zbiórki płynu 98 x 75 cm, wyposażony w sztywnik z gąbki atraumatycznej oraz dwa zawory do podłączenia drenów, a także 4 zintegrowane uchwyty do fiksowania przewodów i drenów. 2 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 150 x 100 cm 1 x serweta dla noworodka biała 75 x 90 cm zbudowana z włókniny Spunlace 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL 10 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm zielona 6 warstwy 20 nitek 40 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek 1 x dren do ssaka długość 300 cm z końcówką Yankauer 7 mm 3 x ręcznik celulozowy min. 40 x 30 cm 2 x ostrze z rączką nr 23 Materiał obłożenia pacjenta wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) o całkowitej gramaturze 67,5 g/ m2. Zgodny z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych, bez zawartości wiskozy i celulozy. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 230 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 180 kPa i na mokro min. 160 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Laminat spełnia 1 klasę palności CFR 1610. Chłonność włókniny laminatu badana wg EN ISO 9073-6 min. 190 ml/m2. Opakowanie jednostkowe: worek polietylenowy z opaską Tyvec, po otwarciu zestawu, na brzegu worka min. 5 mm margines bez kleju zabezpieczający przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu.Na etykiecie głównej 4 naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta zawierające minimum: nr REF, nr LOT, datę ważności zestawu. |  |  | 1500 | zestawów
Grupa 4. Osłona na uchwyt do lampy operacyjnej
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7x8 | 10=7+9
Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane: OPISAĆ lub WPISAĆ TAK/NIE | Nr katalogowy lub/i kod produktu | Wymagana ilość na 12 miesięcy |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | Osłona na uchwyt do lampy operacyjnej 9, 5 cm x 15 cm wykonana z fili PE 41 mikronów z plastikowym dyskiem , sterylizowana tlenkiem etylenu. |  |  | 1500 | szt. | 6.15 | 9225 | 8% | 738 | 9963
Grupa 5. Fartuchy chirurgiczne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7x8 | 10=7+9
Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane: OPISAĆ lub WPISAĆ TAK/NIE | Nr katalogowy lub/i kod produktu | Wymagana ilość na 12 miesięcy |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | Jednorazowy, jałowy, fartuch chirurgiczny wykonany z sześciowarstwowej włókniny polipropylenowej SSMMMS o gramaturze min. 35 g/m2. Odporny na działanie alkoholu.Rękaw zakończony elastycznym mankietem o długości 7,5 cm z dzianiny w 100% poliestrowej, antyalergicznej posiadającej certyfikatat OEKO- TEX® Standard 100. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, wiązany na troki mocowane ultradźwiękowo, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Zapięcie w okolicy karku na rzepy o długości 9,5 x 3 cm na jednej części fartucha i 5 x 3 cm na drugiej części fartucha. Szwy fartucha wykonane ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk na fartuchu widoczny przed rozłożeniem. Odporność na przenikanie cieczy - 42 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie – na sucho 162 KPa, wytrzymałość na wypychanie – na mokro - 147 KPa. Do każdego fartucha dołączone dwa celulozowe ręczniki o wymiarach 43 x 30 cm. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe typu Multivac (folia-papier), posiadające 2 transferowe etykiety, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej, które zawierają numer referencyjny produktu, numer LOT, kod kreskowy (EAN) i datę ważności. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Spełnia wymagania standardowe normy PN-EN 13795: 2019, I klasa palaności, 8 poziom repelnetności |  |  | 1000 | szt.
2 | Jednorazowy, jałowy, fartuch chirurgiczny wykonany z sześciowarstwowej włókniny polipropylenowej SSMMMS o gramaturze min. 35 g/m2. Odporny na działanie alkoholu. Z przodu i na rękawach wzmocnienie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa - włóknina polipropylenowa) 38 g/ m2. Na klatce piersiowej mocowane punktowo w 7 miejscach oraz w rękawach mocowane na całym obwodzie. Dodatkowe zabezpieczenie przed przemakaniem dzięki wzmocnieniu szwów rękawów taśmą. Rękaw zakończony elastycznym mankietem o długości 7,5 cm z dzianiny w 100% poliestrowej, antyalergicznej posiadającej certyfikatat OEKO- TEX® Standard 100. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, wiązany na troki mocowane ultradźwiękowo, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzepy o długości 9,5 x 3 cm na jednej części fartucha i 5 x 3 cm na drugiej części fartucha. Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk na fartuchu widoczny przed rozłożeniem. Odporność na przenikanie cieczy obszar krytyczny/mniej krytyczny - 175 / 42 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie – na sucho 162 KPa, wytrzymałość na wypychanie – na mokro - 147 KPa. Do każdego fartucha dołączone dwa celulozowe ręczniki o wymiarach 43 x 30 cm. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe typu Multivac (folia-papier), posiadające 2 transferowe etykiety, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej, które zawierają numer referencyjny produktu, numer LOT, kod kreskowy (EAN) i datę ważności. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019, I klasa palaności, 8 poziom repelnetności. |  |  | 6000 | szt.
Suma pozycji od 1 do 2 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Grupa 6. Samoprzylepny organizator do mocowania przewodów i drenów
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7x8 | 10=7+9
Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane: OPISAĆ lub WPISAĆ TAK/NIE | Nr katalogowy lub/i kod produktu | Wymagana ilość na 12 miesięcy |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | Samoprzylepny organizator do mocowania przewodów i drenów o wym. 10 x 11 cm z 2 trokami o długości 30 cm z włókniny Spunlace. |  |  | 400 | szt.
Grupa 7. Komplety chirurgiczne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7x8 | 10=7+9
Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane: OPISAĆ lub WPISAĆ TAK/NIE | Nr katalogowy lub/i kod produktu | Wymagana ilość na 12 miesięcy |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | Niesterylny komplet chirurgiczny wykonany z pięciowarstwowej włókniny polipropylenowej SSMMS o gramaturze min. 43 g/m2. Surowiec o wysokiej nieprzezierności z powłoką antystatyczną. Bluza z okrągłym dekoltem oraz krótkimi rękawami i dwiema kieszeniami przednimi na dole bluzy. Spodnie z regulowanym paskiem i z kieszenią tylną po prawej stronie. Czystość mikrobiologiczna - 17 CFU/100cm, pylenie - 2,6 Log10, wytrzymałość na wypychanie – na sucho 175 KPa, wytrzymałość na rozciąganie – na sucho wzdłuż/w poprzek - 95,3 / 54,3 N .Komplet zapakowany w polietylenowy worek.). rozmiar S,M,L,XL,XXL |  |  | 2000 | kompletów
Grupa 8. Komplety chirurgiczne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7x8 | 10=7+9
Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane: OPISAĆ lub WPISAĆ TAK/NIE | Nr katalogowy lub/i kod produktu | Wymagana ilość na 12 miesięcy |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | Komplety chirurgiczne jednorazowe, wykonane z miękkiej włókniny o minimalnej gramaturze 38g/m2, niejałowe, składające się z bluzy i spodni, nogawki spodni bez ściągaczy, bluza – wycięcie pod szyją w kształcie V lub U, Ubranie w kolorze niebieskim lub zielonym, składające się z bluzy i spodni, nogawki bez ściągaczy.rozmiar: S, M, L, XL. |  |  | 2000 | kompletów
2 | Jednorazowa bluza chirurgiczna wykonana z oddychajacego (termofizjologiczny komfort noszenia) materiału SMS o gram 44 g/m2, antystatyczna, przy szyi wykończona lamówką z wycięciem V, krój typu kimono, krótki rękaw, trzy duże kieszenie. Produkt zgodny z normą EN 10993 w zakresie kontaktu z ciałem użytkownika oraz EN 13795:2 -2019 lub równoważnymi. Produkt pakowany w kartonowy dyspenser. Wyrób medyczny. Kolor niebieski i zielony, rozmiar: S, M, L, XL.,XXL |  |  | 300 | sztuk
3 | Jednorazowe spodnie chirurgiczne wykonana z oddychającego (termofizjologiczny komfort noszenia) materiału SMS o gram 44 g/m2, antystatyczne. W pasie spodni przeszyta taśma oraz 2 duże kieszenie. Produkt zgodny z EN 10993 w zakresie kontaktu z ciałem użytkownika oraz EN 13795-1:2019. Produkt pakowany w kartonowy dyspenser. Wyrób medyczny. Kolor niebieski i zielony, rozmiar: S, M, L, XL.,XXL |  |  | 200 | sztuk
4 | Wkładki higieniczne dla kobiet zbudowane z 3 warstwowego wkładu chłonnego z systemem szybkiej dystrybucji płynu do wnętrza wkładu, Warstwa wkładu chłonnego z przyjaznym dla skóry pH na poziomie 5,5, antybakteryjnymi właściwościami zapewnia ochronę stref intymnych. Wyjątkowo miękki materiał przewiewny zapewniają wysoką przepuszczalność powietrza i wysoki komfort użytkowania. Materiały przebadane dermatologicznie Rozmiar 34 x 13 cm ,op. nie większe niż 15 szt. |  |  | 4200 | sztuk
5 | Podkład chłonny jednorazowego użytku służące do dodatkowej ochrony i zabezpieczenia powierzchni leżących. Wkład chłonny z rozdrobnionej celulozy zapewnia dodatkową ochronę. Zewnętrzna warstwa antypoślizgowa zabezpiecza przed przesuwaniem się produktu. Zewnętrzna warstwa z włókniny pokrywająca całą powierzchnię chłonną. Rozmiar 60 cm x 90 cm, op nie większe niż. 30 szt. |  |  | 9000 | sztuk
6 | Czepek chirurgiczny z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy. Czepek posiada wydłużoną część tylną ze ściągaczem. Brak ściągacza na czole. Pakowany w kartonik, kolor Aqua lub błękitny lub jasnoniebieski gramatura min. 25 g/m2, wykonane z wiskozy, wyrób medyczny, op. nie większe niż 60 szt. |  |  | 600 | sztuk
7 | Czepek typu furażerka. Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia, w części tylnej ściągacz. Pakowany w kartonik, kolor aqua lub błękitny lub jasnoniebieski gramatura min. 25 g/m2, wykonane z wiskozy, wyrób medyczny, op nie większe niż.100 szt. |  |  | 1000 | sztuk
8 | Czepek chirurgiczny w formie bandany wiązany na karku. Pakowany w kartoniku, kolor aqua lub błękitny lub jasnoniebieski gramatura min. 25 g/m2, wykonane z wiskozy, wyrób medyczny, opakowanie nie większe niż 100 szt. |  |  | 1000 | sztuk
9 | Prześcieradło na stół operacyjny, opakowanie nie większe niż 40 sztuk, jednorazowego użytku, niejałowe, rozmiar 100 x 220 cm, wykonane z 3 warstw materiałów. Warstwa spodnia z polietylenu i dwie warstwy wierzchnie z włókniny Prześcieradło na stół operacyjny winno być wyrobem medycznym klasy I. |  |  | 5000 | sztuk
10 | Serweta operacyjna jałowa – serweta pełno barierowa, dwuwarstwowa, nieprzylepna, o minimalnych rozmiarach 45cmx75cm, gramatura włókniny min. 50g/m2. Jałowa serweta operacyjna z włókniny pełno barierowej. Każda serweta pakowana indywidualnie w rękaw papierowo – foliowy. Spełniająca wymogi normy EN 13795-1:2019 |  |  | 1500 | sztuk
11 | Serweta z gazy bawełnianej 17 nitkowej, jałowa 4 warstwowa z nitką rtg i tasiemką, po praniu technologicznym i wstępnym w celu zwiększenia chłonności i szybkości wchłaniania, wyrób kl.2A reg.7, min.1 samoprzylepna etykieta kontrolna, rozmiar 45x70cm(+/- 3 cm) a`5szt. Opakowanie transportowe - podwójny karton. |  |  | 1200 | sztuk
Suma pozycji od 1 do 11 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Grupa 9. Fartuchy chirurgiczne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7x8 | 10=7+9
Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane: OPISAĆ lub WPISAĆ TAK/NIE | Nr katalogowy lub/i kod produktu | Wymagana ilość na 12 miesięcy |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | Fartuch higieniczny niejałowy z włókniny w kolorze niebieskim. Fartuch wiązany z tyłu na troki ( jeden do zawiązania na karku drugi do owinięcia wokół talii. Pasek do związania w talii przymocowany z przodu fartucha. Mankiety ściągane lekko gumką. Włóknina polipropylenowa. Długość fartucha około 112cm, szerokość 132 cm, długość paska około 200 cm. |  |  | 8400 | sztuk
Grupa 10. Ręczniki chirurgiczne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7x8 | 10=7+9
Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane: OPISAĆ lub WPISAĆ TAK/NIE | Nr katalogowy lub/i kod produktu | Wymagana ilość na 12 miesięcy |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | Ręczniki celulozowe min. 30 cm x 33 cm op. max 1 szt |  |  | 50000 | sztuk
Grupa 11. Podkłady na fotel gienologiczny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7x8 | 10=7+9
Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane: OPISAĆ lub WPISAĆ TAK/NIE | Nr katalogowy lub/i kod produktu | Wymagana ilość na 12 miesięcy |  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | Podkłady na fotel ginekologiczny o parametrach: szerokość rolki 33 cm, długość odcinka 50 cm gramatura 54g/m2 dwie warstwy bibuły zapewniające wchłanialność płynów warstwa foli zabezpieczająca przed przemakaniem nawijane po 50 odcinków na rolkę dokładna perforacja umożliwiająca wygodne odrywanie odcinków kolor zielony, wielkość opakowania do 100 szt. |  |  | 20000 | sztuk
Uwaga: W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdym przypadku jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną Wykonawca musi załączyć do oferty. Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie 4 pn „Nr katalogowy lub/i kod produktu” do podania Nr katalogowego lub/i kodu produktu, który jest oferowany. Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie 3 pn „Parametry oferowane opisać lub wpisać TAK/NIE ” do szczegółowego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia lub wpisać TAK/NIE Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego.
.......................................................
podpis Wykonawcy