Załącznik Nr 1.3.1 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Sterylizator gazowy na tlenek etylenu 5 GS

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Typ |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2023 |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY |  | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| STERYLIZATOR GAZOWY NA TLENEK ETYLENU 5 GS – 1 SZTUKA |  |  |  |
|  | Sterylizator niskotempoeraturowy - Czynnik sterylizujący 100% EO | TAK |  |
|  | Rodzaj komory sterylizatora - Przelotowa | TAK |  |
|  | Przebieg procesu sterylizacji i degazacji – w podciśnieniu | TAK |  |
|  | Kompatybilność: Producent oferowanego sterylizatora jest producentem komór degazacyjnych oraz urządzeń do katalitycznego spalania tlenku etylenu | TAK |  |
|  | Sterowanie: Mikroprocesorowe | TAK |  |
|  | Wyświetlacz danych dotyczących procesu sterylizacji: Dotykowy, kolorowy | TAK |  |
|  | Wyświetlane dane: temperatura i ciśnienie wilgtność względna wybrana temperatura blokada drzwi informacja o awarii podłączonego katalizatora EO | TAK |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa: Zakończenie cyklu, wszystkie błędy | TAK |  |
|  | Automatyczna degazacja: Po zakończeniu cyklu sterylizacyjnego Przejście w stan degazacji bez ingerencji obsługi | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu degazacji: Od 1 godziny do min. 99 godzin | TAK |  |
|  | Możliwość obserwacji procesu degazacji: Na wyświetlaczu | TAK |  |
|  | Pojemność komory sterylizacyjnej: Maximum 138 litrów | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne max: 81 x 78 x 100 cm | Podać |  |
|  | Wbudowany wyciąg nad drzwiami sterylizatora | TAK |  |
|  | Automatyczny proces autokontroli działania sterylizatora: Przed rozpoczęciem cyklu, W trakcie cyklu | TAK |  |
|  | Nawilżanie wsadu: Automatyczne | TAK |  |
|  | Programy sterylizacyjne: 55 stopni C, czas cyklu maksymalnie 360 min (cykl składa się z: fazy przygotowawczej, fazy ekspozycji, wstępnej degazacji) 38 stopni C, czas cyklu maksymalnie 570 min (cykl składa się z: fazy przygotowawczej, fazy ekspozycji, wstępnej degazacji) | TAK |  |
|  | Drukarka alfa-numeryczna graficzna możliwość wyboru rodzaju wydruku, lub wyboru obu jednocześnie wydruk na szerokim papierze termicznym o szerokości minimum 7,5cm | TAK |  |
|  | Zawartość wydruku: liniowy wykres temperatury w komorze liniowy wykres ciśnienia w komorze w komorze liniowy wykres wilgotności względnej w komorze czas numer cyklu data czas i temperatura degazacji ewentualne błędy cyklu i uwagi | TAK |  |
|  | Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu: Na wyświetlaczu | TAK |  |
|  | Podłączenie do sieci internetowej: Możliwość pobierania i instalowania aktualizacji oprogramowania sterylizatora, pochodzących od 3M. | TAK |  |
|  | Skaner kodów kreskowych: "Skanowanie naboju w sterylizatorze umożliwia weryfikację kodu partii oraz kontrolę prawidłowości naboju dla sterylizatora GS i daty przydatności, a także, czy nabój nie był używany " | TAK |  |
|  | Blokada dostępu: Możliwość zaprogramowania kodu dostępu dla operatora | TAK |  |
|  | Automatyczny cykl próżniowy przed każdym cyklem | TAK |  |
|  | Mechaniczna blokada drzwi uniemożliwiająca gwałtowne otwarcie drzwi | TAK |  |
|  | Czynnik sterylizujący: Jednorazowe naboje gazowe zawierające 100 gram 100% EO | TAK |  |
|  | Automatyczne przebicie naboju: Sygnalizacja awarii przebijaka, lub częściowego przebicia pojemnika z gazem | TAK |  |
|  | Akcesoria: 2 pełnowymiarowe kosze załadowcze | TAK |  |
|  | Zestaw instalacyjny: W wyposażeniu standardowym | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia katalizatora spalającego tlenek etylenu Wyjście instalacyjne do podłączenia urządzenia do katalitycznego spalania tlenku etylenu (tego samego producenta) | TAK |  |
|  | Współpraca z abatorem: Potwierdzenie przez polskiego przedstawiciela producenta sterylizatora zgodności współpracy oferowanego sterylizatora z urządzeniem do utylizacji EO, w sposób zdalny, co daje efekt "bezobsługowej" pracy spalarki do tlenku etylenu. | TAK |  |
|  | Gwarancja na trwałość komory: min. 10 lat | TAK, podać |  |
| II | OKRES GWARANCJI I SERWISU |  |  |
|  | Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego min. 24 miesiące | TAK, Podac |  |
|  | Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny świadczony w siedzibie Zamawiającego | TAK, Podać dane teleadresowe |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji | TAK |  |
|  | Aktualne dokumenty dopuszczające oferowany wyrób do używania i obrotu na ternie RP (Deklaracja Zgodności zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2022, poz. 463, 583, 974. lub certyfikat CE) oraz wpisy/zgłoszenia do Rejestru wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych lub oświadczenie, że dokumenty takie nie są wymagane. | Tak, dołączyć do oferty |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym wg zaleceń producenta – min. 2 przeglądy rocznie | TAK |  |
|  | Termin przystąpienia serwisu Wykonawcy do naprawy gwarancyjnej – maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia o wadzie – z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od oddania do eksploatacji | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w terminie wzajemnie uzgodnionym z Zamawiającym | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (wraz z dostawą i uruchomieniem aparatu) | TAK |  |
|  | Dostarczenie kart gwarancyjnych wraz z aparatem | TAK |  |
|  | Dostarczenie paszportu technicznego wraz z odpowiednimi wpisami | TAK |  |

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie",  "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy