Załącznik nr 1.2 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

NEGATOSKOP WBUDOWANY W ŚCIANĘ – 5 SZTUK

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Typ |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: | Sprzęt nowy, nieużywany, rok produkcji 2023 |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY |  | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Stacja wykonana w wersji do zabudowy | TAK |  |
|  | Klawiatura składana, silikonowa z touchpad’em, dodatkowo półka pod myszkę, przewody zabudowane niewidoczne, całość w kompaktowej obudowie, łatwej w zmywaniu | TAK |  |
|  | Stacja DVD+/-RW LightScribe | TAK |  |
|  | Monitor chroniony szybą z antyrefleksem, 8 krotna redukcja niepożądanych refleksów świetlnych | TAK |  |
|  | Gniazdo sieciowe LAN 10/100/1000GB zabezpieczone przed zalaniem | TAK |  |
|  | procesor min. 3,6 GHz min. 8400 pkt w teście passmark, system operacyjny W7 pro lub nowszy | TAK PODAĆ |  |
|  | pamięć RAM min. 8 GB | TAK PODAĆ |  |
|  | profesjonalna karta graficzna zapewniająca wysoką dokładność odwzorowania obrazu | TAK |  |
|  | dysk twardy SSD min. 512 GB | TAK |  |
|  | min. cztery złącza USB dostępne od frontu urządzenia | TAK PODAĆ |  |
|  | Kolorowy medyczny monitor referencyjny z funkcją kalibracji zgodnie z DICOM Part 14, sprzętowa kalibracja do DICOM w tablicy LUT monitora, matryca IPS, podświetlanie W-LED, | TAK PODAĆ |  |
|  | Przekątna monitora 43” | TAK PODAĆ |  |
|  | Rozdzielczości monitora 3840x2160 Pixel – 4K | TAK Podać |  |
|  | Kąt widzenia monitora H,V – 178º / 178º | TAK PODAĆ |  |
|  | Jasność monitora min. 700 cd/m² | TAK PODAĆ |  |
|  | Kontrast monitora min. 4000:1 | TAK PODAĆ |  |
|  | Układy stabilizujące jasność monitora zaraz po jego włączeniu, lub wyjściu ze stanu czuwania | TAK |  |
|  | Gniazda sygnału wejściowego Display Port, HDMI, DVI-D na zewnątrz obudowy. Kontrola monitora przez złącze LAN lub RS 232 | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy w przyszłości części komputerowej np. pamięć RAM, HDD, procesor itp. | TAK PODAĆ |  |
|  | Negatoskop analogowy LED ekran 36x43cm, natężenie światła min. 6000cd/m², równomierność oświetlenia ≥90%, regulacja natężenia światła w zakresie 10-100% | TAK PODAĆ |  |
| II | OKRES GWARANCJI I SERWISU |  |  |
|  | Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące | TAK, Podać |  |
|  | Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny świadczony w siedzibie Zamawiającego | TAK, Podać dane teleadresowe |  |
|  | Aktualne dokumenty dopuszczające oferowany wyrób do używania i obrotu na ternie RP (Deklaracja Zgodności zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2022, poz. 463, 583, 974. lub certyfikat CE) oraz wpisy/zgłoszenia do Rejestru wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych lub oświadczenie, że dokumenty takie nie są wymagane. | Tak, dołączyć do oferty |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym wg zaleceń producenta – min. 1 przegląd rocznie | TAK |  |
|  | Termin przystąpienia serwisu Wykonawcy do naprawy gwarancyjnej – maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia o wadzie – z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (wraz z dostawą i uruchomieniem aparatu) | TAK |  |
|  | Dostarczenie kart gwarancyjnych wraz z aparatem | TAK |  |
|  | Dostarczenie paszportu technicznego wraz z odpowiednimi wpisami | TAK |  |

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie",  "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy

Przedmiot zamówienia realizowany będzie z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis. Nr Umowy RPWM.09.01.02-28-0003/19-00