Załącznik nr 1

do umowy nr …………………………….

z dnia …………………

SSAK ELEKTRYCZNY- 2 szt.

(nazwa urządzenia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb:  Bloku Operacyjnego

(nazwa komórki organizacyjnej)

Model/typ oferowanego urządzenia: …………….…………    Producent/firma: ……………………….…

(wypełnia Wykonawca)                                (wypełnia Wykonawca)

Rok produkcji: 2023

(wypełnia Zamawiający)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE URZĄDZENIA |  |  |
| 1. | Ssak na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących |  |  |
| 2. | Wyposażony w cztery kółka wszystkie z blokadami oraz szynę na akcesoria |  |  |
| 3. | Obudowa jednoczęściowa, gładka z dotykowym włącznikiem i wskaźnikiem LED, odporna na silne środki dezynfekcyjne |  |  |
| 4. | Posiada wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą kPa i mmHg |  |  |
| 5. | Bezobsługowa pompa niskoobrotowa, tłokowa ( poniżej 50 obr/min.) |  |  |
| 6. | Max. Podciśnienie ≥ 90kPa (675 mmHG) |  |  |
| 7. | Wydajność ssaka 30l/min. (mierzona w zakresie pracy ze zbiornikiem na wydzielinę) |  |  |
| 8. | Wielostopniowe zabezpieczenie przed zassaniem odsysanych płynów do wnętrza pompy lub wylanie się ich poza układ ssący- poj. zabezpieczający o poj. 0,25l. |  |  |
| 9. | Możliwość zastosowania zbiorników na wydzielinę o różnych pojemnościach i wkładów jednorazowych |  |  |
| 10. | Waga ssaka jezdnego nie większa niż 16 kg. |  |  |
| 11. | Włącznik i wyłącznik nożny zintegrowany – wbudowany w wózek |  |  |
| 12. | Pobór mocy max. 50W |  |  |
| 13. | Zasilanie 230 V, 50 Hz.(± 10%) |  |  |
| 14. | Poziom hałasu poniżej 37 dB |  |  |
| 15. | Przystosowany do pracy ciągłej 24 godziny na dobę. |  |  |
| 16. | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego |  |  |
| II | INNE WYMAGANIA |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |
| 2. | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych( Dz.U. poz.974). |  |  |
| 3. | Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z wymaganiami UE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzona z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki |  |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 5. | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
| 6. | Gwarancja min. 24 miesiące liczone od dnia protokolarnego odbioru urządzenia. |  |  |

* Uwaga!

- W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

- W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

OFERTA

I. Dane Wykonawcy

Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy: .....................................................................

Adres: .............................................................................................................................

w zależności od podmiotu NIP/PESEL: ............................   REGON: ........................

tel.: .....................................................

e-mail: ..................................................................................................................

II. Oferta

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj. dostawę opisanego wyżej urządzenia za kwotę:

1. Wartość przedmiotu zamówienia brutto (za 2 szt.): ………………..…………………….. zł (cena oferty)

w tym VAT …. %, kwota podatku VAT………………………………………… zł

wartość przedmiotu zamówienia netto (za 2 szt.): …………….………………………………….. zł

III. Oświadczenia

- Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim zawartych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że nie zachodzą w stosunku do nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego i wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego.