## Arkusz1
Załącznik Nr 1A do SWZ
Pakiet nr 1
Lp. | Asortyment | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy/ Kod EAN
1 | Elektrody do czasowej stymulacji serca zagięte | 100 | szt
OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
Dobrze widoczne w skopii – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
Łatwo sterowalne – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
Pakiet nr 2
Lp. | Asortyment | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy/ Kod EAN
1 | Cewniki infuzyjne do trombolizy | 20 | szt
OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
• cewnik wewnątrznaczyniowy z otworami bocznymi lub nacięciami do podawania leków fibrynolitycznych rozszerzającymi się pod wpływem ciśnienia,
• prowadnik wyposażany w kulkę okludujący kanał,
• konektor z „zatyczką” zapobiegającą wysunięciu prowadnika okludującego
• cewnik wewnątrznaczyniowy o długości 45 [cm] +/- 10 [cm] 90 [cm] +/- 10 [cm] i 135 [cm] +/- 10 [cm] - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
• cewnik posiadający min.2 znaczniki radiocieniujące ułatwiające umieszczenie – 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
• dostępne średnice cewnika: 4F lub 5F z nacięciami bocznymi na długości 5, 10, 20, 50cm;do 50 [cm] - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
• cewnik zapewniający jednostajną dystrybucję leku- wymagalne
Pakiet nr 3
Lp. | Asortyment | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy/ Kod EAN
1. | Cewnik przedłużający do cewnika prowadzacego do PCI tętnic wieńcowych i pomostów aortalno-wieńcowych | 20 | szt.
OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
· Dostępne Rozmiary 6F, 7F - 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
· Światło wewnętrzne cewnika: dla 6F –0,056” dla 7 F - 0,062” dla 6F – 0,067” dla 7F – 0,075” - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
· Długość cewnika/ systemu to 150 cm ; długość kanału dystalnego 25 cm
· Szaft proksymalny o jednolitym okrągłym przekroju zapewniający optymalny przekaz siły
· Miękka atraumatyczna końcówka z markerem radiocieniującym
· Pokrycie hydrofilne w części dystelnej na długości 21 cm
· Cewnik wykonany w technologii SmoothPass minmalzujacej ryzyko zahaczenia urządzenia przy wprowadzaniu do części dystalnej cewnika przedłużającego –
wszystkie elementy metalowe zatopione w powłoce polimerowej w miejscu wprowadzania urządzenie do cześci dystalnej tzw."entry port",
taperowany szaft na odcinku 10 cm - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
· Specjalny marker radiocieniujący o długości 3 mm w miejscu wprowadzania urządzenie do cześci dystalnej tzw."entry port"
· Wysoka odporność na zagięcia i załamania
· Ergonomiczne zakończenie ułatwia manipulacje cewnikiem
· 2 markery pozycjonujące w odległości 90cm i 100 cm od końcówki dystalnej – wskazujące moment wyjścia z cewnika prowadzącego
Pakiet nr 4
Lp. | Asortyment | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy/ Kod EAN
1. | Trzpień przynasadowy, prosty, bezcementowy, ze stopu tytanu, taperowany, w 1/3 bliższej pokryty porowatym tytanem i hydroksyapatytem. Koniec dystalny bocznie zaoblony, zredukowana geometria szyjki w projekcji A/P; na części trzonowej wzdłużne bruzdy wertykalne dla lepszej stabilizacji rotacyjnej; zredukowana boczna powierzchnia przykrętarzowa. Stożek 12/14. Dostępny w 2 opcjach kąta CCD: standard 131° oraz lateralizowany 127,5°. Każda z opcji kątowych w minimum 13 rozmiarach. Kolejne trzpienie rosną co 0,3mm w projekcji A/P, 1,1mm w projekcji M/L oraz co 3mm na długość. Offset rośnie co 1mm w zakresie 35-52 mm | 25 | szt.
2. | Trzpień modularny, dysplastyczny wg filozofii wagnerowskiej o dystalnej fiksacji, wykonany ze stopu tytanu; część dystalna w kształcie konikalnym o kącie rozwarcia stożka 5°, pionowe listewki antyrotacyjne (8szt na obwodzie trzpienia); Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, modularny, część szyjkowa polerowana. Część proksymalna łączona z częścią dystalną na stożek Morse'a oraz dodatkowo zabezpieczona śrubą. Możliwość płynnego ustawienia antetorsji części proksymalnej versus trzpień dystalny w zakresie 360°. Stożek 12/14. Kąt CCD 125° i 135° w 2 opcjach dla każdego kąta (długa i krótka). Część dystalna w 14 rozmiarach w zakresie 13-26mm. Długośc 87mm (średnica 13mm), 96mm (średnica 14mm), 100mm (średnica 15-26mm). Część bliższa w 3 średnicach: A (średnica 16mm dla trzpieni 13-15mm), B (średnica 19mm dla trzpieni o 16-20mm), B-LONG (średnica 23mm dla trzpieni o 21-26mm). Offsety w zakresie 31-44mm. | 5 | szt.
3. | Trzpień modularny, rewizyjny, wg filozofii wagnerowskiej. Trzpień dwustożkowy posiadający 8 listewek wertykalnych mających działanie antyrotacyjne. Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, modularny, część szyjkowa polerowana. Część proksymalna łączona z częścią dystalną na stożek Morse'a oraz dodatkowo zabezpieczona śrubą. Możliwość płynnego ustawienia antetorsji części proksymalnej versus trzpień dystalny w zakresie 360°. Stożek 12/14. Kąt CCD 125° i 135° w 2 opcjach dla każdego kąta (długa i krótka). Część dystalna w 2 długościach: 120 (średnica 16-18mm) i 140mm (średnica 19-26mm). Średnice skalowane co 1mm. Część bliższa w 2 średnicach: B (średnica 19mm dla trzpieni o średnicy 16-20mm), B-LARGE (średnica 23mm dla trzpieni o średnicy 21-26mm). Offsety w zakresie 28,4-40,8mm. | 5 | szt.
4. | Trzpień rewizyjny, wg filozofii wagnerowskiej o dystalnej fiksacji, wykonany ze stopu tytanu. Połączenie elementu proksymalnego z częścią dystalną pod kątem 4°, co umożliwia, przy zmianie antetorsji elementu proksymalnego, wpływ na zmiane kąta CCD w płaszczyźnie strzałkowej oraz offsetu bez konieczności zmiany elementu proksymalnego na inny. Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, modularny, część szyjkowa polerowana. Część proksymalna łączona z częścią dystalną na stożek Morse'a oraz dodatkowo zabezpieczona śrubą. Możliwość płynnego ustawienia antetorsji części proksymalnej versus trzpień dystalny w zakresie 360°. Zakres długości od 190 do 310mm. Stożek 12/14. Kąt CCD 135° i 131°. Częśc dystalna w 2 długościach 140 i 200mm; średnica 14-24mm skalowane co 1mm. Częśc proksymalna w 7 długościach 50-110mm ze zmiennym offsetem. Offsety w zakresie 31,9-47,6mm | 10 | szt.
5. | Panewka typu press-fit "Trabecular - trójprzestrzenna", wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V. Wbudowany 1mm press-fit versus frez; Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami. Wszystkie otwory zaślepione fabrycznie. Posiada uniwersalny mechanizm mocowania wkładki umożlwiający dowolne rotacyjne umiejscowienie wkładek asymetrycznych dla zapewnienia maksymalnego pokrycia głowy. Możliwość implantacji wkładek polietylenowych, ceramicznych jak i metalowych. Centralny techniczny otwór panewki zaślepiany specjalną wypustka wkładki (brak konieczności dodatkowych zaślepek i ułatwienie centralizacji wkładu podczas implantacji. Dostępna w rozmiarach 44-64 mm (skok co 2mm) | szt. | 25
6. | Panewka rewizyjna typu „press-fit” typu Trabecular – trójprzestrzenna, wykonana monolitycznie (nieklejone elementy) ze stopu tytanu, o podciętym nieregularnym brzegu. Dostępna w rozm. 44-66mm. Ta sama panewka dostępna w opcji wielootworowej w rozmiarach 44-76mm | 10 | szt.
7. | Panewka rewizyjna typu press-fit typu " Trabecular - trójprzestrzenna ", panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) z tytanu w rozmiarach 50mm - 66mm. Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu z trzema płytami 2 i 3-otworowymi oraz haczykiem | 2 | szt.
8. | Spacer wykonany ze stopu tytanu pozwalający na odbudowę naturalnego środka rotacji w stawie biodrowym. Spacery w opcjach neutralnych, oraz pozwalających na reorientację 10° i 20°. Spacery neutralne i z reorientacją w opcji lateralizowanej +5mm) | 5 | szt.
9. | Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego o zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną. Wkładki posiadają pierścień fiksujący do panewki wykonany z tytanu oraz centralną wypustkę zamykającą otwór montażowy panewki i jednocześnie centralizujący wkładkę. | 30 | szt.
10. | Wkładka ceramiczna Biolox Delta o średnicach wewnętrznych 32, 36, 40mm. System wymusza wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki. Wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce; rozmiary zewnętrzne ( XS, S, M, L ). Możliwość uzyskania okapu poprzez użycie specjalnego spacera 10° i 20° | 2 | szt.
11. | Wkładka metalowa wykonana z CoCr do wkładki polietylenowej dwumobilnej 40, 42mm. | 10 | szt.
12. | Głowa dwumobilna polietylenowa pod głowy 28mm | 10 | szt.
13. | Śruby kostne 6,5mm. W rozmiarach 20mm-60mm | 50 | szt.
14. | Moduł rewizyjny panewkowy typu prójprzestrzennego, monolityczny (nieklejone elementy), ze stopu tytanu Ii6Al4V w rozmiarach 50-62 (skok co 4 mm) oraz wysokościach 12 i 18 mm. Moduł mocowany z panewkami za pomocą śrub – bez użycia cementu | 5 | szt.
15. | Głowa metalowa CoCr o średnicy 28, 32 i 36 mm w 6 długościach szyjki i 36 mm w 5 długościach szyjki | 20 | szt.
16. | Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicach 28,32,36 mm, każda w trzech rozmiarach długości szyjki | 20 | szt.
Razem:
Pakiet nr 5
Lp. | Asortyment | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy/ Kod EAN
1. | Mikrocewnik do dostarczania spiral • Mikrocewnik kompozytowy, proksymalnie zbrojony po-dwójnym oplotem, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych • Miękki, zaokrąglony, kształtowalny nad parą dystalny ko-niec cewnika • Pokrycie hydrofilne na zewnątrz cewnika • Średnice zewnętrzne 0,024”/0,029” dist/prox, światło 0,017” na całej długości, długość robocza 150cm, • Konfiguracja zakończenia cewnika: prosty, J, 45˚, 90˚ • Zakończenie w postaci oplotu o długości 15 cm | 3 | szt
2. | SPIRALE EMBOLIZACYJNE UWALNIANE MECHANICZNIE • Spirale platynowe, o progresywnej średnicy pierwotnego zwoju, zakresie: 0,015”/0,0125”/0,0135” do 0,0145”, w zależności od długości i nominalnego rozmiaru spirali, • Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o świetle min 0,0165”, • Konstrukcja złącza między spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza, • Konstrukcja złącza umożliwiająca kątowe położenie bliższego końca spirali względem popychacza (do 30 stopni), minimalizuje ruch końcówki cewnika po odczepieniu spirali, • Alternatywna opcja uwolnienia poprzez złamanie końcówki popychacza, • Dwa typy: 3D oraz helikalne, rozmiary: 3D średnice 1-25mm długości 2-50cm, helikalne 1-20mm, długości 1-50cm, • Spirale o zmiennej sztywności: od sztywnych (duże rozmiary) do miękkich (średnie rozmiary) i ultramiękkich (najmniejsze rozmiary) | 80 | szt
3. | Zwalniacz do uwalniania spiral techniką wskazaną przez Producenta | 12 | szt
4. | System dostawczy do stentu • Mikrocewnik o długości całkowitej 158 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4/2,7F i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie o 3cm, cewnik pokrywany hydrofilnie. • Mikrocewnik o długości całkowitej 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027”, posiadający jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie | 6 | szt
5. | Stent do remodelingu Stent z nitinolu o strukturze zamkniętych cel. Połączony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze elektrolitycznej. Stent repozycjonowalny z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu. Stent wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021” (stent 3-4mm) lub 0,027” (stent 5-6mm) • Stent ultra-elastyczny w dostawie – zachowujący się w mikrocewniku jak spirala embolizacyjna. Trzy markery platynowe na dalszym końcu stentu, jeden marker na bliższym końcu (stent 3-4mm) • Cztery markery platynowe na dalszym końcu stentu, jeden marker na bliższym końcu (stent 5-6mm). Stent o rozmiarach (średnica [mm] /długość robocza[mm]): dla 3mm/20mm i 30mm ; 4mm/15mm, 20mm,30mm i 40mm ; dla 5mm/20mm, 30mm i 40mm oraz dla 6mm/20mm i 30mm. Wskazania do stosowania w remodelingu tętniaków o szerokiej szypule. | 2 | szt
Razem:
Pakiet nr 6
Lp. | Asortyment | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy/ Kod EAN
1. | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem. Jednostronnie zewnętrznie welurowane, Technika dziana: odwrócony splot (reverse locknit). Przepuszczalność dla wody:≤5ml/cm2/min | 40 | szt.
Pakiet 7 - Znacznik tkankowy
1. | Znacznik tkankowy w rozmiarze 15G do oznaczania guzów piersi w chemioterapii, aplikowany przezskórnie o długości 19 cm z podziałką kontroli głębokości wkłucia co 1 cm. Znacznik zbudowany z hydrożelu zapewniającego okresową widoczność w USG przez okres min. 12 miesięcy oraz rdzenia tytanowego o trzech różnych kształtach widocznego w RTG i MRI trwale | 20 | op.
Pakiet 8 - Znaczniki do wykrywania węzłów wartowniczych
1. | Nieizotopowy, magnetyczny znacznik do detekcji węzłów chłonnych wartowniczych, do podania podskórnego x 10 szt. | 2 | op.
Pakiet 9 - Materiały eksploatacyjne do systemu monitorowania przezskórnego TCM 5 FLEX
1. | Membrana wraz z elektrolitem x 12 szt. | 1 | op.
2. | Klipsy mocujące z żelem kontaktowym x 40 szt. | 2 | op.
3. | Pierścienie mocujące wraz z żelem x 60 szt. | 1 | op.
4. | Gaz kalibracyjny | 4 | szt.
Razem:
Pakiet 10 - Osłonki na uchwyty i pokrętła do mikroskopu Moeller Wedl
1. | Osłonka silikonowa Hi-R 900 stary typ - komplet 2 szt | 36 | op.
2. | Kapturek 12Dx30 na pokrętło mikroskopu | 30 | szt.
3. | Kapturek 13Dx19 na pokrętło Red Reflex | 2 | szt.
4. | Kapturek 8Dx18 na pokrętło Red Reflex | 2 | szt.
Razem:
Pakiet 11 - Osłona na sondę do echokardiografii
1. | Sterylna osłona na sondę do echokardiografii przezprzełykowej z zamontowanym aplikatorem i strzykawką z żelem transmisyjnym - gotowa do użytku. Rozmiar 25/11 x 1000 cm. | 20 | szt.
Pakiet 12 - Igła kulkowa stalowa
1. | Igła kulkowa ze stali nierdzewnej | 1500 | szt.
Pakiet 13 - Akcesoria wykorzystywane do przygotowywania leków cytotoksycznych w dawce na pacjenta.
1. | Mata absorpcyjna zabezpieczająca przed rozlaniem leku cytotksycznego w loży. Rozmiar min. 40 x 50cm. | 100 | szt.
2. | Adapter strzykawkowy - umożliwia przygotowywanie i podaż leków w systemie zamkniętym typ CSTD. Nie zawiera PCV i DEHP. Kompatybilny ze wszystkimi złączami luer lock męskimi strzykawek. Wyposażony w igłę 16G ze stali nierdzewnej. Objętość wypełnienia igły 0,04ml. Igła jest dodatkowo wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem. Samo-uszczelniające się elastomerowe uszczelki zapobiegają uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Dołączona do opakowania jednostkowego zatyczka ochronna wykonana z polietylenu, zapobiegająca kontaminacji połączenia oraz umożliwia bezpieczny transport leku w wypełnionej strzykawce . Zapewnia 7- dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i do linii do podawania leku. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu. Nie zawiera PCV, DEHP i lateksu. | 150 | szt.
3. | Adapter do fiolki o średnicy 13 i 20mm. Nie zawiera PCV i DEHP. Adapter pakowany w jednym blistrze z konwertorem fiolki 13mm wykonanym z PET. Umożliwia przygotowywanie i pobieranie leku w systemie zamkniętym typu CSTD. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Adapter wykorzystuje technologię Toxi-Guard, zapewnia natychmiastową kompensację ciśnienia, redukując etap płukania wstępnego. Zapewnia 7- dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i linii do podawania leku. Kolec 2-drożny z oddzielnym kanałem powietrznym i płynowym. Objętość wypełnienia 0,15ml. Filtry o średnicy 0,2 mikrona, co pozwala wyeliminować ryzyko przenikania zanieczyszczeń i cząstek znajdujących się w powietrzu do leku i linii do podawania leku oraz zapobiega uwalnianiu leków cytotoksycznych i innych niebezpiecznych leków w postaci oparów, aerozolu lub kropelek do środowiska podczas rekonstytucji leków. | 200 | szt.
4. | Jałowa igła z filtrem do pobierania leków z ampułek lub fiolek, w celu uniknięcia pobrania do strzykawki drobinek szkła, fragmętów korka lub cząstek stałych. Rozmiary: 1,2x50mm, 1,2x40mm x 100 szt.. | 5 | op.
Razem:
Pakiet 14 - Wyroby medyczne zużywalne do zabiegów endoskopowych.
1. | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku składający się z magazynku spustowego działającego w dwóch pozycjach ze sznurkiem 122 cm,nasadka OptiVu z sześcioma gumkami,przedostatnia przeźroczysta sygnalizująca pozostanie 1 opaski. Nasadka w rozmiarze 8,6mm-11,5mm . Zestaw umożliwia podwiązywanie wewnętrznych guzków krwawniczych. | 10 | szt.