Zadanie 2

Przedmiot zamówienia: Defibrylator z kardiowersją – 1 szt.

Producent urządzenia: ..........................................................................................................................

Oferowany model urządzenia i numer katalogowy: ................................................................................

Oferowane akcesoria i ich numery katalogowe : ................................................................................

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia | Potwierdzenie spełniania wymogu | Oferowany parametr, podać zakresy/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy. Rok produkcji – 2018 r. | Tak |  |
|  | Defibrylator przenośny z stymulacją przezskórną | Tak |  |
|  | Dwufazowy kształt fali wyładowania – zapewniający wysoką skuteczność defibrylacji przy obniżonej (oszczędzającej pacjenta) energii wyładowania | Tak |  |
|  | Zakres wyboru energii minimum w zakresie 1-200 J | Tak |  |
|  | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 20 | Tak |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 J - maksymalnie 6 sek. | Tak |  |
|  | Defibrylacja ręczna | Tak |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna | Tak |  |
|  | Ekran monitora – kolorowy | Tak |  |
|  | Przekątna ekranu monitora - min. 5 cali | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe - 230 V 50 Hz oraz akumulatorowe | Tak |  |
|  | Akumulator bez efektu pamięci wraz z ładowarką/zasilaczem | Tak |  |
|  | Praca z zasilania akumulatorowego: Min. 2 godz. monitorowanie lub Min. 100 defibrylacji z energia 200 J | Tak |  |
|  | Przycisk ładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak |  |
|  | Ciężar kompletnego urządzenia - maksymalnie 8,0 kg | Tak |  |
|  | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | Tak |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie i tryb doradczy) | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG min. 3 odpr. oraz z łyżek | Tak |  |
|  | 5 kompletów elektrod jednorazowych w zestawie oraz 5 rolek papieru do drukarki defibrylatora. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: min. 20 -3 00 u./min. | Tak |  |
|  | Wzmacniacz toru EKG w zakresie min. 0,25 – 4 cm/mV z co najmniej 4-ema poziomami. | Tak |  |
|  | Drukarka termiczna zapis min. 50 mm | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym | Tak |  |
|  | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40 – 170 imp./min. | Tak |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. 10 – 180 mA | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie kraju | Tak |  |

Parametry oceniane

| Lp. | Opis parametru | Punktacja | Oferowany parametr. Potwierdzić, podać zakresy/opisać. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Waga poniżej 5 kg | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość ustawienia pomiaru automatycznego NIBP w zakresie min. od 1 do 120 minut | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Kieszenie na wyposażenie | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów (które nie podlegają ocenie punktowej) i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy ,że urządzenia są kompletne , fabrycznie nowe i gotowe do pracy po zainstalowaniu bez dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

……………………………………

Data i podpis osoby upoważnionej