# Zadanie nr 2 załącznik nr 2 do SWZ

# Załącznik nr 2 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   Fiberoskop

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Aparat |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | Nasofiberoskop | Tak |  |
| 3 | Rok produkcji | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 | Tak podać |  |
| 4 | Certyfikaty | Wykonawca wraz z dostawą urządzenia a przed podpisaniem protokołu odbioru dostarczy deklarację zgodności i Certyfikat CE oferowanego urządzenia | Tak |  |
| 5 | Wymagania prawne | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022.974) | Tak |  |
| 6 | Serwis | Czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze | Tak |  |
| 7 | Serwis | Usunięcie usterki do 5 dni roboczych | Tak |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 8 |  | Głębia widzenia min. 5-50mm | Tak |  |
| 9 |  | Śr. końcówki 3,1 mm | Tak |  |
| 10 |  | Pole widzenia 85 st | Tak |  |
| 11 |  | Dł. robocza min. 300 mm | Tak |  |
| 12 |  | Dł. całkowita 550 mm +/- 10% | Tak |  |
| 13 |  | Śr. sondy 3,5 mm | Tak |  |
| 14 |  | Zagięcie końcówki góra/dół ok.130st | Tak |  |
| 15 |  | Standardowe przyłącze światłowodu | Tak |  |
| 16 |  | Możliwość sterylizacji : Steris, Sterad | Tak |  |
| III | Źródło światła: |  |  |  |
| 17 |  | Zasilanie 100-230V | Tak |  |
| 18 |  | Częstotliwość 50/60 Hz | Tak |  |
| 19 |  | pobór mocy max. 55VA | Tak |  |
| 20 |  | Bezpiecznik T3.15A250V | Tak |  |
| 21 |  | Rozmiar max: 111mm X 295mm X 404mm | Tak |  |
| 22 |  | Waga: 6,3 ± 0,2kg | Tak |  |
| 23 |  | Światło LED żywotność min. 2 000 godzin | Tak |  |
| IV | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm: |  |  |  |
| 24 |  | Średnica wiązki max. 2,8 mm | Tak |  |
| 25 |  | Średnica zewnętrzna max. 6,8 mm | Tak |  |
| 26 |  | Długość min. 3 m | Tak |  |
| 27 |  | Waga max. 237 g | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy