Pakiet 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)
Stymulatory DDDR proMRI wraz z elektrodami– 350 szt.

Producent/Firma:
Nazwa urządzenia:

UWAGA: Wykonawca wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Parametry graniczne - odcinające stymulatora	Warunek graniczny	odpowiedź
Czas sterylizacji – 12 miesięcy	Tak
Gwarancja – 5 lat	Tak
Elektrokardiogram wewnątrzsercowy – IEGM- przez cały czas kontroli	Tak
Rodzaj fiksacji elektrody – pasywny, aktywny (helical screw) – do wyboru	Tak
Polarność elektrod – bipolarna	Tak
Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze	Tak
Automatyczny pomiar impedancji – aktualny wynik dostępny przy interrogacji	Tak
Wszystkie elektrody sterydowe	Tak
Osłonka elektrody: silikon plus poliuretan	Tak
Średnica elektrod o biernej i czynnej fiksacji poniżej 7F	Tak
Możliwość wyboru długości elektrody w zależności od potrzeb, zakres 46 cm (lub krótsze)- 65 cm (lub dłuższe)	Tak
ProMRI: 1,5T dla całego ciała, 3T poza strefą wykluczenia dla urzadzenia oraz elektrod	Tak
Automatyczny pomiar progu stymulacji w kanale komorowym	Tak
Algorytm umożliwiający automatyczną konfigurację polarności w czasie wszczepienia	Tak
Możliwość zaprogramowania parametrów pamięci EGM tak aby detekcja tachyarytmii zachodziła jednocześnie w kanale komorowym i przedsionkowym, czyli urządzenie może w okresie między kontrolami zarejestrować zarówno VT jak i SVT	Tak
Skuteczny algorytm pozwalający unikać stymulacji komorowej	Tak
W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia na nowsze bez zmiany jego ceny.	Tak
Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.	Tak
Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)	Tak
Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora	Tak
Depozyt 20 szt.	Tak

Pakiet 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)
Stymulatory SSIR proMRI – 100 szt.

Producent/Firma:
Nazwa urządzenia:

UWAGA: Wykonawca wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.
Parametry graniczne – odcinające stymulatora	Warunek graniczny	odpowiedź
Telemetria	Tak
Rodzaj stymulacji: SSIR, SSI, SOO	Tak
Automatyczna inicjalizacja po wszczepieniu stymulatora	Tak
Polarność stymulacji – unipolarny, bipolarny	Tak
Polarność czułości – unipolarny, bipolarny	Tak
Monitorowanie oporności elektrod	Tak
Program nocny	Tak
Czas sterylizacji – 12 miesięcy	Tak
Gwarancja – 5 lat	Tak
ProMRI: 1,5T dla całego ciała, 3T poza strefą wykluczenia dla urządzenia oraz elektrod	Tak
Histereza częstości rytmu	Tak
Rodzaj izolacji elektrody – silikon plus poliuretan	Tak
Rodzaj fiksacji elektrody – pasywny, aktywny (krewal krew) – do wyboru	Tak
Kształt elektrody prosty, litery J – do wyboru	Tak
Wszystkie elektrody sterydowe	Tak
Średnica elektrod o biernej i czynnej fiksacji poniżej 7F	Tak
Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.	Tak
Możliwość wyboru długości elektrody w zależności od potrzeb, minimalny zakres 45-65 cm (±2cm)	Tak
Elektrokardiogram wewnątrzsercowy – IEGM- „na żywo” przez cały czas kontroli	Tak
Możliwość dopasowania części elektrod w zależności od aktualnych potrzeb, niezależnie od zamówienia – elastyczność firmy
Funkcje zabezpieczające skuteczną stymulację komorową wraz z programem kontroli skuteczności każdego impulsu wystymulowanego (typu Auto Capture, Active Capture Control, Capture Management)	Tak
Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)	Tak
W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia na nowsze bez zmiany jego ceny.	Tak
Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora	Tak
Depozyt 20 szt	Tak

Pakiet 3
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)
Stymulatory resynchronizujące CRT-P - 40 szt.

Producent/Firma:
Nazwa urządzenia:

UWAGA: Wykonawca wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Parametry graniczne - odcinające stymulatora	Warunek graniczny	odpowiedź
Czas sterylizacji – 12 miesięcy	Tak
Gwarancja – min. 3 lata	Tak
Monitorowanie oporności elektr.- 200-3000 Ohm	Tak
IEGM na żywo w trakcie kontroli	Tak
Funkcje holterowskie ( rytm, zaburzenia rytmu serca – komorowe i przedsionkowe)	Tak
Rodzaj fiksacji elektrod RV/A - Pasywny,Aktywny(Helical Screw)	Tak
Polarność elektrod – Bipolarna/4-biegunowa: do wyboru w tej samej cenie	Tak
Min. 10 wektorów stymulacji przy elektrodzie 4 - biegunowej
Urządzenia z gniazdem na elektrodę 2- i 4-biegunową w tej samej cenie	Tak
Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)	Tak
Elektrody do LV typu over the wire o różnej długości do wyboru	Tak
Możliwość ustawienia opóźnienia LV-RV i odwrotnie.	Tak
Kompletny zestaw do kaniulacji CS z możliwością wyboru kaniul o różnych krzywiznach, min. 4, ze zintegrowaną zastawką i prowadnikiem	Tak
Zestaw do subselekcji umożliwiający wprowadzenie elektrody LV – min. 2 krzywizny
Zestaw do kontrastowania CS z balonem	Tak
Możliwość wykonania badania MRI 1,5 T bez strefy wykluczenia	Tak
Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV	Tak
Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody zestawy do kaniulacji CS, prowadniki, balony w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.	Tak
Zapewnienie pełnego asortymentu elektrod lewokomorowych produkowanych przez producenta w tej samej cenie	Tak
W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia/elektrody/zestawu do kaniulacji CS o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia/elektrody/zestawu do kaniulacji CS na nowsze bez zmiany jego ceny.	Tak
Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania CRT-P, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora	Tak
Depozyt 10 szt.	Tak

Pakiet 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Kardiowerter – defibrylator jednojamowy w profilaktyce nagłej śmierci sercowej wysokoenergetyczny dla pacjentów o podwyższonym ryzyku wysokiego progu defibrylacji oraz nadczułości załamka T – 30 szt.

Producent/Firma:
Nazwa urządzenia:

UWAGA: Wykonawca wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Parametry graniczne	Warunek graniczny	odpowiedź
Czas sterylizacji min.12miesięcy	Tak
Energia defibrylacji min. 35 J	Tak
Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne, jedno/dwukoilowe, przynajmniej dwie długości -do wyboru, DF1/4	Tak
Złącze DF-4 oraz elektrody DF-4: w tej samej cenie co DF-1	Tak
Możliwość zdalnego wyłączenia SVC coil	Tak
Wszystkie elektrody sterydowe	Tak
Dwa lub więcej (poza amplitudą) programowane parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcie czytania załamka „T"	Tak
Programowalna szerokość obu faz – niezależnie, programowalny spadek napięcia	Tak
Elektrody defibrylujące o aktywnej i pasywnej fiksacji – do wyboru	Tak
Rejestrowanie trendów oporności elektrod	Tak
Różne typy elektrod do wyboru (elastyczność firmy)	Tak
Kryterium morfologii w różnicowaniu arytmii przedsionkowej i komorowej	Tak
Możliwość wykonania badania MRI 1,5T bez strefy wykluczenia	Tak
Bezprzewodowa telemetria	Tak
W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia na nowsze bez zmiany jego ceny.	Tak
Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.	Tak
Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)	Tak
Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania ICD, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora	Tak
Depozyt 10 szt.	Tak

Pakiet 5

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Kardiowerter – defibrylator dwujamowy w profilaktyce nagłej śmierci sercowej wysokoenergetyczny dla pacjentów o podwyższonym ryzyku wysokiego progu defibrylacji oraz nadczułości załamka T – 15 szt.

Producent/Firma:
Nazwa urządzenia:

UWAGA: Wykonawca wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Parametry graniczne	Warunek graniczny	odpowiedź
Czas sterylizacji min.12miesięcy	Tak
Energia defibrylacji min. 35 J	Tak
Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne, jedno/dwukoilowe, przynajmniej dwie długości -do wyboru, elektrody przedsionkowe o aktywnej i pasywnej fiksacji, długości w zakresie przynajmniej 45-58 cm	Tak
Złącze DF-4 oraz elektrody DF-4: opcjonalnie w tej samej cenie	Tak
Możliwość zdalnego wyłączenia SVC coil	Tak
Wszystkie elektrody sterydowe	Tak
Elektrody defibrylujące o aktywnej i pasywnej fiksacji – do wyboru	Tak
Dwa lub więcej (poza amplitudą) programowane parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcie czytania załamka „T"
Programowalna szerokość obu faz – niezależnie, programowalny spadek napięcia
Rejestrowanie trendów oporności elektrod	Tak
Różne typy elektrod do wyboru (elastyczność firmy)	Tak
Możliwość wykonania badania MRI 1,5T bez strefy wykluczenia	Tak
Bezprzewodowa telemetria	Tak
W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia na nowsze bez zmiany jego ceny.	Tak
Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.	Tak
Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)	Tak
Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora	Tak
Depozyt 5 szt.	Tak

Pakiet 6

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Kardiowerter – defibrylator jednojamowy pro MRI – 30 szt.

Producent/Firma:
Nazwa urządzenia:

UWAGA: Wykonawca wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Parametry graniczne	Warunek graniczny	odpowiedź
Czas sterylizacji min.12miesięcy	Tak
Energia defibrylacji min. 35 J	Tak
Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne, jedno/dwukoilowe, przynajmniej dwie długości -do wyboru,	Tak
Złącze DF-1/4, opcja DF-4 w tej samej cenie	Tak
Możliwość zdalnego wyłączenia SVC coil	Tak
Wszystkie elektrody sterydowe	Tak
Elektrody defibrylujące o aktywnej i pasywnej fiksacji – do wyboru	Tak
Rejestrowanie trendów oporności elektrod	Tak
Różne typy elektrod do wyboru (elastyczność firmy)	Tak
Kryterium morfologii w różnicowaniu arytmii przedsionkowej i komorowej	Tak
Możliwość wykonania MRI 1,5T oraz 3 T poza strefą wykluczenia	Tak
Bezprzewodowa telemetria	Tak
W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia na nowsze bez zmiany jego ceny.	Tak
Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.	Tak
Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)	Tak
Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora	Tak
Depozyt 10 szt.	Tak

Pakiet 7

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Kardiowerter – defibrylator dwujamowy pro MRI – 30 szt.

Producent/Firma:
Nazwa urządzenia:

UWAGA: Wykonawca wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Parametry graniczne	Warunek graniczny		odpowiedź
Czas sterylizacji min.12miesięcy	Tak
Energia defibrylacji min. 35 J	Tak
Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne, jedno/dwukoilowe, przynajmniej dwie długości -do wyboru, Elektrody przedsionkowe o aktywnej i pasywnej fiksacji, długości w zakresie przynajmniej 45-58 cm	Tak
Złącze DF-1/4, opcja DF-4 w tej samej cenie	Tak
Możliwość zdalnego wyłączenia SVC coil	Tak
Wszystkie elektrody sterydowe	Tak
Elektrody defibrylujące o aktywnej i pasywnej fiksacji – do wyboru	Tak
Rejestrowanie trendów oporności elektrod	Tak
Różne typy elektrod do wyboru (elastyczność firmy)	Tak
Możliwość wykonania MRI 1,5T oraz 3 T poza strefą wykluczenia	Tak
Bezprzewodowa telemetria	Tak
W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia na nowsze bez zmiany jego ceny.	Tak
Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.	Tak
Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)	Tak
Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora		Tak
Depozyt 5 szt.	Tak

Pakiet 8

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Kardiowerter – defibrylator jednojamowy dla pacjentów w młodym wieku pro MRI – 20 szt.

Producent/Firma:
Nazwa urządzenia:

UWAGA: Wykonawca wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Parametry graniczne	Warunek graniczny	odpowiedź
Czas sterylizacji min.12miesięcy	Tak
Energia defibrylacji min. 35 J (dostarczona)	Tak
Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne, jedno/dwukoilowe, przynajmniej dwie długości -do wyboru,	Tak
Złącze DF-1/4	Tak
Wszystkie elektrody sterydowe	Tak
Elektrody defibrylujące o aktywnej i pasywnej fiksacji – do wyboru	Tak
Rejestrowanie trendów oporności elektrod	Tak
Różne typy elektrod do wyboru (elastyczność firmy)	Tak
Możliwość rejestracji sygnału przedsionkowego przez dipol na elektrodzie defibrylującej	Tak
Możliwość wykonania MRI 1,5T oraz 3 T poza strefą wykluczenia	Tak
Automatyczne rozpoznawanie środowiska rezonansowego i przełączanie urządzenia w tryb MRI	Tak
Kryterium morfologii w różnicowaniu arytmii	Tak
Bezprzewodowa telemetria	Tak
W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia na nowsze bez zmiany jego ceny.	Tak
Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.	Tak
Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)	Tak
Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora	Tak
Depozyt – 4 szt.	Tak

Pakiet 9

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący umożliwiający wykonanie badania rezonansu magnetycznego – 20 szt.

Producent/Firma:
Nazwa urządzenia:

UWAGA: Wykonawca wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Parametry graniczne	Warunek graniczny		odpowiedź
Czas sterylizacji min.12miesięcy	Tak
Energia defibrylacji min. 35 J (dostarczona)	Tak
Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne, jedno/dwukoilowe, przynajmniej dwie długości -do wyboru,	Tak
Złącze DF-1/DF-4	Tak
Elektrody do LV over the wire 2-biegunowe (40%) i 4-biegunowe (60%) , przynajmniej dwie długości do wyboru	Tak
Elektrody przedsionkowe o aktywnej i pasywnej fiksacji – do wyboru, izolacja: silikon plus poliuretan	Tak
Bezprzewodowa telemetria	Tak
Możliwość programowania V-V delay	Tak
Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV	Tak
Możliwość przeprowadzenia badania MRI o natężeniu 1,5T bez stref wykluczenia oraz 3 T poza strefą wykluczenia po wszczepieniu urządzenia	Tak
Możliwość stymulacji serca w trakcie badania MRI	Tak
Przynajmniej 4 konfiguracje wektora stymulacji LV oraz min. 10 przy zastosowaniu elektrody 4-biegunowej	Tak
Automatyczne rozpoznawanie środowiska rezonansowego i przełączanie urządzenia w tryb MRI	Tak
Automatyczny pomiar progów stymulacji dla wszystkich wektorów	Tak
Kompletny zestaw do kaniulacji CS z możliwością wyboru kaniul o różnych krzywiznach, min. 4, ze zintegrowaną zastawką i prowadnikiem	Tak
Zestaw do kontrastowania CS z balonem	Tak
W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia/elektrody/zestawu do kaniulacji CS o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia/elektrody/zestawu do kaniulacji CS na nowsze bez zmiany jego ceny.	Tak
Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody i zestawy do kaniulacji/kontrastowania CS w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, repozycji, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.	Tak
Możliwość dopasowania części elektrod w zależności od aktualnych potrzeb, niezależnie od zamówienia – elastyczność firmy	Tak
Zestaw do subselekcji umożliwiający wprowadzenie elektrody LV – min. 2 krzywizny	Tak
Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)	Tak
Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora	Tak
Depozyt – 5 szt.	Tak

Pakiet 10

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący wysokoenergetyczny dla pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków – 20 szt.

Producent/Firma:
Nazwa urządzenia:

UWAGA: Wykonawca wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Parametry graniczne	Warunek graniczny	odpowiedź
Czas sterylizacji min.12miesięcy	Tak
Energia defibrylacji min. 35 J już w pierwszej terapii	Tak
Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne, jedno/dwukoilowe, przynajmniej dwie długości -do wyboru	Tak
Wybór złącza: DF-1/4	Tak
Waga poniżej 90 gramów	Tak
Rejestrowanie trendów oporności elektrod	Tak
Elektrody do LV over the wire 2-biegunowe (40%) i 4-biegunowe (60%) , przynajmniej dwie długości do wyboru	Tak
Elektrody przedsionkowe o aktywnej i pasywnej fiksacji – do wyboru, izolacja: silikon plus poliuretan	Tak
Bezprzewodowa telemetria	Tak
Możliwość przeprowadzenia badania MRI o natężeniu 1,5T bez stref wykluczenia oraz 3 T poza strefą wykluczenia po wszczepieniu urządzenia	Tak
Możliwość programowania V-V delay	Tak
Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV	Tak
Dyskryminator arytmii oparty o zasadę porównywania morfologii zespołu QRS z wzorcem rytmu zatokowego	Tak
Możliwość automatycznego wyłączenia nieskutecznej terapii ATP.	Tak
Możliwość dyskryminacji arytmii nadkomorowych w strefie VF	Tak
Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności AT/AF	Tak
Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału	Tak
Zestaw do kontrastowania CS z balonem	Tak
Kompletny zestaw do kaniulacji CS z możliwością wyboru kaniul o różnych krzywiznach, min. 4, ze zintegrowaną zastawką i prowadnikiem	Tak
Zapewnienie pełnego asortymentu elektrod lewokomorowych produkowanych przez producenta, w tym elektrod 4 - biegunowych	Tak
W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia/elektrody/zestawu do kaniulacji CS o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia/elektrody/zestawu do kaniulacji CS na nowsze bez zmiany jego ceny.	Tak
Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody i zestawy do kaniulacji/kontrastowania CS w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, repozycji, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.	Tak
Możliwość dopasowania części elektrod w zależności od aktualnych potrzeb, niezależnie od zamówienia – elastyczność firmy	Tak
Zestaw do subselekcji umożliwiający wprowadzenie elektrody LV – min. 2 krzywizny	Tak
Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)	Tak
Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora	Tak
Depozyt – 5 szt.	Tak

Pakiet 11

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący wysokoenergetyczny dla pacjentów o podwyższonym ryzyku wysokiego progu defibrylacji oraz nadczułości załamka T – 20 szt.

Producent/Firma:
Nazwa urządzenia:

UWAGA: Wykonawca wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Parametry graniczne	Warunek graniczny	odpowiedź
Czas sterylizacji min.12miesięcy	Tak
Energia defibrylacji min. 35 J	Tak
Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne, jedno/dwukoilowe, przynajmniej dwie długości -do wyboru,	Tak
Złącze DF-1/DF-4	Tak
Wszystkie elektrody sterydowe	Tak
Elektrody defibrylujące o aktywnej i pasywnej fiksacji – do wyboru	Tak
Rejestrowanie trendów oporności elektrod	Tak
Różne typy elektrod do wyboru (elastyczność firmy)	Tak
Elektrody do LV over the wire uni/bipolarne, przynajmniej dwie długości do wyboru	Tak
Elektrody przedsionkowe o aktywnej i pasywnej fiksacji – do wyboru, izolacja: silikon plus poliuretan	Tak
Elektrody do LV over the wire 2-biegunowe (40%) i 4-biegunowe (60%) , przynajmniej dwie długości do wyboru	Tak
Dwa lub więcej (poza amplitudą) programowane parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcie czytania załamka „T"	Tak
Programowalna szerokość obu faz – niezależnie, programowalny spadek napięcia	Tak
Telemetria bez użycia głowicy	Tak
Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora	Tak
Możliwość programowania V-V delay	Tak
Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV	Tak
Przynajmniej 3 konfiguracje wektora stymulacji LV oraz przy zastosowaniu elektrody 4 – biegunowej przynajmniej 10 wektorów stymulacji	Tak
Zestaw do kontrastowania CS z balonem	Tak
Kompletny zestaw do kaniulacji CS z możliwością wyboru kaniul o różnych krzywiznach, min. 4, ze zintegrowaną zastawką i prowadnikiem	Tak
W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia/elektrody/zestawu do kaniulacji CS o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia/elektrody/zestawu do kaniulacji CS na nowsze bez zmiany jego ceny.	Tak
Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody i zestawy do kaniulacji/kontrastowania CS w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, repozycji, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.	Tak
Możliwość dopasowania części elektrod w zależności od aktualnych potrzeb, niezależnie od zamówienia – elastyczność firmy	Tak
Zestaw do subselekcji umożliwiający wprowadzenie elektrody LV – min. 2 krzywizny	Tak
Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)	Tak
Depozyt – 5 szt.	Tak

Pakiet 12

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący wysokoenergetyczny dla osób młodych i szczupłych – 20 szt.

Producent/Firma:
Nazwa urządzenia:

UWAGA: Wykonawca wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Parametry graniczne	Warunek graniczny	odpowiedź
Czas sterylizacji min.12miesięcy	Tak
Energia defibrylacji min. 35 J	Tak
Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne, jedno/dwukoilowe, przynajmniej dwie długości -do wyboru,	Tak
Waga poniżej 74g	Tak
Wszystkie elektrody sterydowe	Tak
Elektrody defibrylujące o aktywnej i pasywnej fiksacji – do wyboru, złącza DF1/4	Tak
Różne typy elektrod do wyboru (elastyczność firmy)	Tak
Elektrody do LV over the wire 2-biegunowe (40%) i 4-biegunowe (60%) , przynajmniej dwie długości do wyboru	Tak
Grubość urządzenia poniżej 1 cm	Tak
Koile elektrod defibrylujących pokrywane materiałem ograniczającym wrastanie o udowodnionej klinicznie skuteczności	Tak
Żywotność urządzenia przy standardowych ustawieniach przy 100% stym. BiV powyżej 10 lat	Tak
Telemetria bez użycia głowicy	Tak
Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora	Tak
Możliwość programowania V-V delay	Tak
Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV	Tak
Możliwość stymulacji wielopunktowej lewej komory	Tak
Zestaw do kontrastowania CS z balonem	Tak
Kompletny zestaw do kaniulacji CS z możliwością wyboru kaniul o różnych krzywiznach, min. 4, ze zintegrowaną zastawką i prowadnikiem	Tak
W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia/elektrody/zestawu do kaniulacji CS o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia/elektrody/zestawu do kaniulacji CS na nowsze bez zmiany jego ceny.	Tak
Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody i zestawy do kaniulacji/kontrastowania CS w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, repozycji, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.	Tak
Możliwość dopasowania części elektrod w zależności od aktualnych potrzeb, niezależnie od zamówienia – elastyczność firmy	Tak
Zestaw do subselekcji umożliwiający wprowadzenie elektrody LV – min. 2 krzywizny	Tak
Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)	Tak
Depozyt – 5 szt.	Tak

Pakiet 13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Stymulatory DDDR proMRI zaawansowane wraz z elektrodami– 150 szt.

Producent/Firma:
Nazwa urządzenia:

UWAGA: Wykonawca wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Parametry graniczne - odcinające stymulatora	Warunek graniczny	odpowiedź
Czas sterylizacji – 12 miesięcy	Tak
Gwarancja – 5 lat	Tak
Elektrokardiogram wewnątrzsercowy – IEGM- przez cały czas kontroli	Tak
Rodzaj fiksacji elektrody – pasywny, aktywny (helical screw) – do wyboru	Tak
Kształt prosty, litery J – do wyboru	Tak
Polarność elektrod – bipolarna	Tak
Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze	Tak
Automatyczny pomiar progu stymulacji w obu kanałach oraz ocena skuteczności beat to beat z impulsem zabezpieczającym przynajmniej w kanale komorowym	Tak
Automatyczny pomiar impedancji – aktualny wynik dostępny przy interrogacji	Tak
Wszystkie elektrody sterydowe	Tak
Osłonka elektrody: silikon plus poliuretan	Tak
Średnica elektrod o biernej i czynnej fiksacji poniżej 7F	Tak
Możliwość wyboru długości elektrody w zależności od potrzeb, zakres 46 cm (lub krótsze)-58 cm (lub dłuższe)	Tak
ProMRI: 1,5T dla całego ciała, 3T poza strefą wykluczenia dla urzadzenia oraz elektrod	Tak
Automatyczna detekcja badania MRI i automatyczne uruchomienie algorytmu proMRI	Tak
Algorytm umożliwiający automatyczną konfigurację polarności w czasie wszczepienia	Tak
Skuteczny algorytm pozwalający unikać stymulacji komorowej	Tak
W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia na nowsze bez zmiany jego ceny.	Tak
Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.	Tak
Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)	Tak
Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora	Tak
Depozyt – 10 szt.	Tak

Pakiet 14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Stymulatory SSIR proMRI zaawansowane – 50 szt.

Producent/Firma:
Nazwa urządzenia:

UWAGA: Wykonawca wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Parametry graniczne - odcinające stymulatora	Warunek graniczny	odpowiedź
Telemetria	Tak
Rodzaj stymulacji: SSIR, SSI, SOO	Tak
Wartość amplitudy stymulacji– 0,5 -7.0 V	Tak
Automatyczna inicjalizacja po wszczepieniu stymulatora	Tak
Polarność stymulacji - unipolarny, bipolarny	Tak
Polarność czułości – unipolarny, bipolarny	Tak
Monitorowanie oporności elektrod	Tak
Program nocny	Tak
Czas sterylizacji – 12 miesięcy	Tak
Gwarancja – 5 lat	Tak
ProMRI: 1,5T dla całego ciała, 3T poza strefą wykluczenia dla urządzenia oraz elektrod	Tak
Automatyczna detekcja badania MRI i uruchomienie programu proMRI	Tak
Histereza częstości rytmu	Tak
Rodzaj izolacji elektrody – silikon plus poliuretan	Tak
Rodzaj fiksacji elektrody – pasywny, aktywny (helical screw) – do wyboru	Tak
Kształt elektrody prosty, litery J – do wyboru	Tak
Wszystkie elektrody sterydowe	Tak
Średnica elektrod o biernej i czynnej fiksacji poniżej 7F	Tak
Zapewnienie zaopatrzenia w elektrody w ilości większej niż wynika z ilości zamówionych stymulatorów – niezbędne w przypadku wymian, uszkodzenia, usuwania elektrod itp.	Tak
Możliwość wyboru długości elektrody w zależności od potrzeb, minimalny zakres 45-65 cm (±2cm)	Tak
Elektrokardiogram wewnątrzsercowy – IEGM- „na żywo” przez cały czas kontroli	Tak
Możliwość dopasowania części elektrod w zależności od aktualnych potrzeb, niezależnie od zamówienia – elastyczność firmy
Funkcje zabezpieczające skuteczną stymulację wraz z programem kontroli skuteczności każdego impulsu wystymulowanego (typu Auto Capture, Active Capture Control, Capture Management) przynajmniej w kanale komorowym	Tak
Zapewnienie przynajmniej 3 programatorów w tym 1 z możliwością śródoperacyjnej kontroli parametrów z możliwością zdalnej kontroli urządzeń, z pełną bezpłatną obsługą serwisową (w przypadku awarii oferent zobowiązuje się do dostarczenia innego programatora na czas naprawy)	Tak
W przypadku zakończenia produkcji modelu lub pojawienia się nowej generacji urządzenia o identycznych parametrach i nowych opcjach możliwość zamiany urządzenia na nowsze bez zmiany jego ceny.	Tak
Książeczka informująca pacjenta o zasadach działania stymulatora, ograniczeniach etc w języku polskim oraz paszport stymulatora	Tak
Depozyt – 10 szt	Tak

Pakiet 15

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

akcesoria do wymian/naprawy stymulatorów, ICD oraz elektrody podskórne

Producent/Firma:

UWAGA: Wykonawca wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Parametry graniczne	Warunek graniczny	odpowiedź
Czas sterylizacji min.12miesięcy	Tak
„motylek” do fiksacji elektrod wkrętkowych – 100 szt.	Tak
Prowadnik do elektrod IS-1 – 100 szt.	Tak
Śrubokręt do przykręcanaia elektrod do rozrusznika – 100 szt.	Tak
Zaślepka IS-1 – 100 szt.	Tak
Zaślepka DF-1 – 100 szt.	Tak
Silikonowe/gumowe mufki do zaślepiania odciętych elektrod – 100 szt.	Tak
Zestaw naprawczy do elektrod IS-1 – 10 szt.	Tak
Zestaw naprawczy z klejem silikonowym – 30 szt.	Tak
Depozyt – 10% z każdego asortymentu	Tak

pakiet 16

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Zestawy do punkcji żyły podobojczykowej przy wszczepianiu elektrod endokawitarnych - 1500 szt.

Producent/Firma:
Nazwa urządzenia:

UWAGA: Wykonawca wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Parametry graniczne - odcinające stymulatora	Warunek graniczny	odpowiedź
zestaw składający się z rozszerzacza (dylatatora) wykonanego z HDPE (z dodatkiem 15% siarczanu baru) umieszczonego w koszulce wykonanej z PTFE (z dodatkiem 9% tlenku bizmutu)	Tak
średnica 6-15 Fr. w zależności od zapotrzebowania	Tak
rozrywalna koszulka widoczna w rtg	Tak
niski opór przy przechodzeniu przez tkanki	Tak
Długość koszulki 13 cm +/- 1 cm	Tak
Oferta powinna uwzględniać 100 koszulek o długości 20-23cm oraz 100 koszulek długości 30-33 cm	Tak
Styk koszulka/dylatator zamykany na gwint lub zatrzask – tak aby uniknąć rozdzielenia elementów podczas przechodzenia przez tkanki	Tak
Igła 18G, 7-9 cm	Tak
Strzykawka niskooporowa 10 ml	Tak
Prowadnik ze stali nierdzewnej zakończony z jednej strony końcówką prostą, z drugiej strony końcówką „J” z elementem prostującym ułatwiającym wprowadzenie do igły	Tak
Depozyt – 100 szt.	Tak