##### Część III – Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do pomiaru optycznych właściwości wody wraz z niezbędnymi akcesoriami w asortymencie wymienionym w poniższych tabelach „zestawienie parametrów wymaganych”.

- Zamówienie należy zrealizować w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Wymagane parametry przedmiotu zamówienia.

Poniższe tabele z parametrami wymaganymi musi wypełnić Wykonawca i dołączyć do oferty.

Parametry podane w tabeli stanowią minimalne wymagania graniczne (odcinające), których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu 
w rubryce „Parametry oferowane” zostanie potraktowany jako niespełnienie parametru skutkujące odrzuceniem oferty.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| LP. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia/ parametry wymagane | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw radiometryczny do pomiaru hiperspektralnie promieniowania | - 3 czujniki mierzące hiperspektralnie promieniowanie w zakresie 320-950 nm: 1 czujnik do pomiaru radiacji i 2 do pomiaru oświetlenia - czujnik nachylenia i ciśnienia - rozdzielczość: co najmniej 3,3 nm/pix - co najmniej 256 kanałów detektora - dokładność spektralna: co najmniej 0,3 nm - czas integracji: co najmniej 4 ms – 8 s - komunikacja RS-232 - w zestawie przenośna jednostka kalibracyjna dla czujników oświetlenia - 2 wzmocnione przewody, za pomocą których można utrzymać sprzęt pod wodą, o długości 50 m i 10 m - w zestawie moduł zbierający dane bezpośrednio z czujników wraz z niezbędnymi przewodami. Możliwe podłączenie co najmniej 4 czujników jednocześnie - moduł zasilający do przetwarzania danych podłączony do komputera - zasilanie 12 V, niskie zużycie energii - maksymalne ciśnienie wody badanej przez urządzenie: 30 barów lub więcej - ochrona IP68 - certyfikat kalibracji wraz z plikami kalibracyjnymi, instrukcja obsługi - materiał wykonania: stal nierdzewna - całość zestawu kompletna i gotowa do pomiarów w wodzie morskiej |  |
|  | Miernik do pomiaru hiperspektralnie współczynników osłabiania i transmisji | - Pomiar współczynników osłabiania i transmisji w zakresie długości fal od 360 nm do 750 nm - możliwe szczegółowe określenie wielu parametrów jednocześnie - źródło światła zapewniają energooszczędne diody LED, które gwarantują długą żywotność i stabilne dane pomiarowe - komunikacja RS-232, Ethernet - przewód o długości 50 m - co najmniej 256 kanałów detektora - rozdzielczość: co najmniej 2,2 nm/pix - zakres pomiaru: co najmniej 0,01-2,5 AU (absorption units) - zasilanie 12 V, niskie zużycie energii - maksymalne ciśnienie wody badanej przez urządzenie: 30 barów lub więcej - ochrona IP68 - certyfikat kalibracji wraz z plikami kalibracyjnymi, instrukcja obsługi - materiał wykonania: stal nierdzewna - całość zestawu kompletna i gotowa do pomiarów w wodzie morskiej |  |
|  | Wysokiej klasy miernik absorpcji PSICAM (Point Source Integrating Absorption Meter) | - pomiar rzeczywistych widm absorpcji światła - do użytku laboratoryjnego, ale także do profilowania in situ - funkcja wewnętrznej rejestracji danych i niskie zużycie energii - możliwość pomiarów autonomicznych - wyposażony w energooszczędne diody LED, które gwarantują długą żywotność i stabilne dane pomiarowe - pomiar absorpcji światła w zakresie długości fal od 360 nm do 750 nm - komunikacja RS-232 - pamięć wewnętrzna na dane pomiarowe, co najmniej 1 GB - przewód o długości 10 m - co najmniej 256 kanałów detektora - rozdzielczość: co najmniej 1,7 nm/pix - dokładność pomiarów: co najmniej 0,5 nm - zasilanie 12 V, niskie zużycie energii - certyfikat kalibracji wraz z plikami kalibracyjnymi, instrukcja obsługi - maksymalne ciśnienie wody badanej przez urządzenie: 30 barów lub więcej - ochrona IP68 - materiał wykonania: stal nierdzewna - całość zestawu kompletna i gotowa do pomiarów w wodzie morskiej |  |

| Warunki gwarancji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja dla wszystkich urządzeń należących do przedmiotu zamówienia minimum 12 m-cy liczona od dnia podpisania protokołu odbioru całości zadania. Okres gwarancji jest parametrem ocenianym w zakresie od 12 do 36 miesięcy | TAK/podać |  |