## arkusz 1
Arkusz Asortymentowo - Cenowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry | Parametry oferowane | Liczba szt. | Cena jednostkowa brutto w zł | Cena oferty brutto (4x5) w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ANALIZATOR POTENCJAŁU ZETA DLA PRÓBEK STAŁYCH Z OPROGRAMOWANIEM | nazwa, model, typ, producent oferowanego urządzenia (Zamawiający wymaga podania) | 1 |  | 0
Sterowanie analizatorem oraz gromadzenie danych za pomocą komputera. Urządzenie musi być wyposażone w automatyczny titrator umożliwiający zmianę pH elektrolitu przepływającego przez badaną próbkę i pomiar potencjału zeta w różnym zakresie pH wraz z automatycznym wyznaczeniem punktu izoelektrycznego. Aparat ma być wyposażony w moduł umożliwiający pomiar kinetyki adsorpcji i desorpcji. Urządzenie jako metodę pomiaru i analizy używać musi potencjału przepływu oraz prądu strumieniowego. Cele pomiarowe powinny być tak skonstruowane, aby próbki były możliwe do odzyskania po pomiarze w niezniszczonym stanie. Sterowanie analizatorem oraz gromadzenie danych za pomocą komputera. Urządzenie musi być wyposażone w automatyczny titrator umożliwiający zmianę pH elektrolitu przepływającego przez badaną próbkę i pomiar potencjału zeta w różnym zakresie pH wraz z automatycznym wyznaczeniem punktu izoelektrycznego. Aparat ma być wyposażony w moduł umożliwiający pomiar kinetyki adsorpcji i desorpcji. Urządzenie jako metodę pomiaru i analizy używać musi potencjału przepływu oraz prądu strumieniowego. Cele pomiarowe powinny być tak skonstruowane, aby próbki były możliwe do odzyskania po pomiarze w niezniszczonym stanie. Wymagane parametry techniczne:
1 | Potencjał przepływu ±2000 mV
2 | Natężenie strumieniowe ±2 mA
3 | Rezystancja celi minimalny zakres od 5 Ω do 20 MΩ
4 | Pomiar ciśnienia 3500 mbar
5 | Pomiar potencjału zeta powierzchni minimalny zakres od -150 mV do +150 mV
6 | Automatyczny titrator sterowany z oprogramowania. Zakres pH analiz: minimum od 1 do 14 ± 0.05
7 | Przewodność w minimalnym zakresie od 0,1 do 1000 mS/m
8 | Moduł umożliwiający pomiar kinetyki adsorpcji i desorpcji z minimalną rozdzielczością czasową 160 ms
9 | Temperatura analizy: minimum od 20 do 40⁰C
10 | Zintegrowany z urządzeniem głównym, automatyczny titrator dozujący odpowiednią ilość kwasu lub zasady za pomocą pomp strzykawkowych
11 | Oprogramowanie zapewniające sterownie analizatorem, rejestrację i analizę danych
12 | Potencjał zeta będzie wyznaczony na podstawie pomiaru potencjału przepływu oraz prądu strumieniowego
13 | Cela pomiarowa do pomiarów dużych kawałków metali, polimerów, gum bez konieczności ich docinania i niszczenia próbki o wielkości minimum 35mm na 15mm i maksimum grubości próbki 40mm.
14 | Wyposażenie aparatu w cele do pomiaru: proszków o wielkości > 25 um, drobnych ziaren polimerowych, włókien i tkanin.
15 | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju celi pomiarowej
16 | Wyposażenie aparatu do pomiaru okrągłych membran ceramicznych.
17 | Wyposażenie aparatu do pomiaru membran płaskich o wymiarach 10mm na 20mm i grubości do 2mm
18 | Elektroda AgCl, dopasowany układ na elektrodę wraz z magnetycznym mieszaniem.
19 | Komputer – z Windows 11 o minimalnych parametrach:Dysk SSD 500 GB. RAM 8GB. Procesor I5 lub równoważny Minium 2 x porty USB
20 | Przewodnictwo od 0.1 mS/m do 200 S/m
21 | Możliwość rozbudowy o specjalną celę dopasowaną do badań soczewek kontaktowych w ich naturalnym profilu ocznym. Bez ich zgniatania czy niszczenia.
|  |  |  | Razem | 0