Załącznik Nr 2.5 do SWZ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lampa zabiegowa jezdna – 2 szt.** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Rok produkcji:** | |  | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
|  | Lampa zabiegowa bezcieniowa ze statywem na pięciu kółkach. Czasza umieszczona na ramieniu typu z gęsia szyja. | | Tak |  |
|  | Źródło światła diody LED | | Tak |  |
|  | Lampa wyposażona w ergonomiczny uchwyt do manewrowania czaszą | | Tak |  |
|  | Uruchomienie lampy za pomocą włącznika/wyłącznika zintegrowanego z czaszą oraz bezdotykowo poprzez ruch dłonią bezpośrednio pod czaszą lampy. | | Tak |  |
|  | Lampa z bezdotykową regulacją natężenia światła | | Tak |  |
|  | Natężenia światła lampy w odległości 1m od czoła lampy min. 20 000 lux | | Tak, podać |  |
|  | Natężenia światła lampy w odległości 0,5m od czoła lampy min. 70 000 lux | | Tak, podać |  |
|  | Lampa wyposażona w 6 (+/-1) diody LED umieszczone w module diodowym. | | Tak, podać |  |
|  | Żywotność żarówki min. 25 000 godzin | | Tak, podać |  |
|  | Temperatura barwowa dla lampy 4000 [K] | | Tak |  |
|  | Współczynnik oddawania barwy czerwonej R9 co najmniej 61 | | Tak, podać |  |
|  | Współczynnik oddawania barw Ra co najmniej 92 | | Tak, podać |  |
|  | Zużycie energii max. 18W. | | Tak, podać |  |
|  | Średnica plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy: 250 mm, (+/- 10 mm) | | Tak, podać |  |
|  | Średnica plamy świetlnej pola w odległości 0,5m od czoła lampy: 130 mm, (+/- 10 mm) | | Tak, podać |  |
|  | Wielkość napromieniowania maksymalnie 154 W/m2 | | Tak, podać |  |
|  | Statyw z blokadą min. 2 kół. | | Tak, podać |  |

**Parametry podlegające ocenie punktowej**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Parametr punktowany** | **Wymagania** | **Podać** |
| 1 | Diody LED w kolorze białym | Tak – 10 pkt  Nie – 0 pkt |  |
| 2 | Statyw z blokadą 3 kół | Nie – 0pkt  Tak – 10 pkt |  |
| 3 | Zużycie energii | 14-16W – 10 pkt  17-18 W – 0 pkt |  |

Uwaga!!!

W kolumnie „WYMAGANE” wyraz „TAK ‘’- oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej

parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1.Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2.Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

……………………………………………………………………………..

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych