Załącznik 2.14 Defibrylator – 4 szt.

| L.p. |  |  | Parametry |  |  |  | Parametry wymagane |  | Punktacja | Opis parametrów |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Producent/firma/kraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nazwa/typ urządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aparat fabrycznie nowy |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rok produkcji 2024 |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aparat przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci, min.2 akumulatory |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Średni czas pracy z baterii (przy monitorowaniu) min. 6 godz. |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą ładowarki zewnętrznej 12V – 230V |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ilość defibrylacji z energią min. 200 J przy pracy z akumulatorów min.400 |  |  |  | Tak |  | ≤ 400 - 0pkt. ≥ 400 - 10pkt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ciężar defibrylatora w kg max.12kg |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość rozbudowy o akcesoria komunikacyjne do transmisji badań EKG będącej systemem odbioru sygnału przez jednostkę zewnętrzną (np.modem, 1szt/defibrylator) |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku lub przytoczony wydruk i przesłane/transmisja danych do: działu technicznego szpitala, koordynatora medycznego pogotowia |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Norma IP min.44 |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące min.1kpl |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wspomaganie RKO: metronom działający w trybie manualnym i półautomatycznym pracujący w czterech trybach: - pacjent dorosły zaintubowany - pacjent dorosły niezaintubowany - pacjent pediatryczny zaintubowany - pacjent pediatryczny niezaintubowany Bezpośredni dostęp (niezabezpieczony hasłem) |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 360J |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 24 poziomy. |  |  |  | Tak |  | ≤24 poziomów – 0pkt ≥25 poziomów – 10pkt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość wykonania defibrylacji przy użyciu przewodu do terapii z wykorzystaniem: a) elektrody do stymulacji/defibrylacji/EKG, b) elektrody typu RTS do sytmulacji/defibrylacji/EKG, c) elektrody typu RTS pediatrycznej do stymulacji/ defibrylacji/EKG, d) elektrody do stymulacji/defibrylacji/EKG z systemem połączeniowym |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość wykonania defibrylacji przy użyciu łyżek wewnętrznych o rozmiarach (średnicach) i o poniższych długościach trzonu: Rozmiar 2,5 cm +/- 5mm Rozmiar 3,8 cm +/- 5mm Rozmiar 6,0 cm +/- 5mm Rozmiar 7,5 cm+/- 5mm Przygotowane do minimum 150 cykli sterylizacji. |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 mA |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alarmy częstości akcji serca |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zakres pomiaru tętna od 20-250 u/min |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 6 poziomów wzmocnienia. |  |  |  | Tak |  | ≤6 poziomów wzmocnienia – 0 Pkt ≥7 poziomów wzmocnienia – 10 pkt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”. |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Funkcja – dobrej widoczności w dużym oświetleniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wydruk EKG na papierze o szerokości min.90mm. |  |  |  | Tak |  | ≤ 90mm – 0 pkt. ≥100mm – 10 pkt | . |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wydruku trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% Z dodatkowym (drugim) adapterem do czujnika SPO2. |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wielorazowy czujnik w technologii Masimo lub Nellcor dla dorosłych 1szt/defibrylator |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wielorazowy czujnik w technologii Masimo lub Nellcor pediatryczny 1szt/defibrylator |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zakres pomiaru tętna: min.30 do 230 uderzeń na minutę |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Odstęp czasu przy pomiarach automatycznych do wyboru przez użytkownika w zakresie min. od 2 min do 45 min |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mankiet dla dorosłych, rozmiar min.35-44cm wielorazowego użytku 1szt/defibrylator |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mankiet dla dorosłych, rozmiar min.27-34cm wielorazowego użytku 1szt/defibrylator |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mankiet pediatryczny, rozmiar min.14-18cm wielorazowego użytku 1szt/defibrylator |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika. |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw kaniul, dla pacjentów intubowanych, op. min.25 sztuk |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Impregnowana torba do noszenia na ramieniu z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne (1szt/defibrylator) |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zasilacz AC, kabel zasilający do zasilacza, ramka do zasilacza |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uchwyt/łącznik na łóżko |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 36 miesięcy |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Maksymalny czas naprawy 7 dni roboczych. W przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 7 dni wykonawca dostarcza sprzęt zastępczy o takich samych parametrach technicznych na czas trwania naprawy. |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres min.10 lat |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji w określonym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!!!

- W  kolumnie „WYMAGANE”  wyraz „TAK ‘’- oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

……………………………………………………………………………..

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych