Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr    1                                                                            Mikroskop operacyjny szt. 1

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | #### WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Statyw podłogowy, jezdny z blokadą ruchu statywu, każde z kół wyposażone w system uniemożliwiający najechania na kable zasilające leżące na podłodze sali | Tak |  |  |
| 1.1 | Statyw o wymiarach maksymalnych podstawy 80 cm x 80 cm i maksymalnej wadze całego zestawu 420 kg. | Tak |  |  |
| 2 | System zawieszenia i wyważenia mikroskopu z zastosowaniem przesuwnych przeciwwag umieszczonych w ramionach mikroskopu pozwalający na uzyskanie 6 stopni swobody | Tak |  |  |
| 3 | Hamulce elektromagnetyczne dla wszystkich ruchów mikroskopu i statywu zwalniane dwoma przyciskami na każdej rękojeści mikroskopu. Programowanie jednego z przycisków do pracy w trybie zwalniania hamulców tylko statywu lub tylko głowicy | Tak |  |  |
| 4 | Obrót statywu względem podstawy jezdnej o min. 540stopni. Zakres ruchu głowicy prawo/lewo min. 50stopni/45stopni Zakres ruchu do siebie/od siebie min. 120stopni/50 30stopni. | Tak |  |  |
| 5 | System pochylania głowicy przód/tył i na boki sterowany z rękojeści niezależnie od hamulców elektromagnetycznych | Tak |  |  |
| 6 | System automatycznego balansowania mikroskopu i statywu realizowany jednym przyciskiem nie wymagający rebalansowania w trakcie zabiegu | Tak |  |  |
| 7. | Zasięg ramienia mikroskopu mierzony od osi statywu do głowicy mikroskopu co najmniej 180 cm. | Tak |  |  |
| 8 | Oświetlenie światłowodowe | Tak |  |  |
| 9 | Oświetlenie główne- lampa ksenonowa o mocy min. 300W | Tak |  |  |
| 10 | Oświetlenie awaryjne - lampa ksenonowa o mocy min. 300W | Tak |  |  |
| 10.1 | Wbudowany kompletny oświetlacz awaryjny wyposażony w lampę ksenonową (umożliwiający szybkie przełączenie pomiędzy źródłami światła). | Tak |  |  |
| 11 | System zapewniający transmisję światła dla operatora głównego na poziomie 100 % jasności i dla asysty na poziomie min. 50% jasności światła | Tak |  |  |
| 12 | Średnica oświetlanego pola regulowana w zakresie od min. 14 mm do min. 110 mm | Tak |  |  |
| 13 | System automatycznej regulacji natężenia światła w zależności od dystansu ogniskowania mikroskopu | Tak |  |  |
| 14 | Prowadzenie światłowodów oraz przewodów toru wizyjnego w ramionach statywu | Tak |  |  |
| 15 | System szybkiej wymiany przepalonej lampy przy pomocy dźwigni bez konieczności użycia narzędzi | Tak |  |  |
| 16 | Apochromatyczna optyka mikroskopu o wysokiej rozdzielczości z korekcją resztkowej abberacji. Szeroka baza stereoskopii o wartości co najmniej 25 22 mm. | Tak |  |  |
| 17 | Ogniskowa w zakresie min 230 mm do 510 500 mm realizowana jednym obiektywem, zmiana płynna elektromotoryczna w całym zakresie | Tak |  |  |
| 18 | Zmiana powiększenia płynna - system zoom o wartości 1:6 | Tak |  |  |
| 19 | Funkcja zależności prędkości działania od stopnia powiększenia (duże powiększenie - mniejsza prędkość fokus, małe powiększenie – wyższa prędkość fokus) | Podać | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 20 | Całkowicie zintegrowany w głowicy mikroskopu laserowy system automatycznego ustawiania ostrości obrazu autofocus. | Tak |  |  |
| 21 | Funkcja włączania i wyłączania laserowych spotów | Tak |  |  |
| 22 | Automatyczne wyzwolenie funkcji autofokus po zmianie pozycji głowicy | Tak |  |  |
| 23 | Manualna regulacja funkcji zoom i focus w przypadku awarii zasilania przy pomocy pokręteł umieszczonych z boku głowicy | Podać | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 24 | Sterowanie funkcjami focus i zoom poprzez przełączniki umieszczone na uchwytach na głowicy mikroskopu | Tak |  |  |
| 24.1 | System czujników nacisku w rękojeściach oraz silników wspomagających przemieszczanie głowicy mikroskopu | Tak |  |  |
| 25 | Most „face to face" z dzielnikiem optycznym zintegrowany we wspólnej obudowie głowicy mikroskopu | Tak |  |  |
| 26 | Możliwość ustawienia parametrów takich jak:zoom, focus, natężenie światła, konfiguracja rękojeści dla min. 9 operatorów | Tak |  |  |
| 27 | System podtrzymywania zasilania mikroskopu umożliwiający pracę w przypadku krótkotrwałego braku zasilania oraz poprawne wyłączenie systemów urządzenia | Podać | Tak –1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 28 | Kolorowy ekran dotykowy min. 21” - max. 23 30 " do przekazywania obrazu z kamery mikroskopu i sterowania funkcjami mikroskopu | Tak |  |  |
| 28.1 | Menu dialogowe służące do programowania nastaw mikroskopu oraz menu dialogowe systemu rejestracji obrazu w języku polskim | podać | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 29 | System odsysania powietrza z jednorazowych worków sterylnych zakładanych na mikroskop na czas zabiegu pozwalający na stosowanie worków różnych producentów | Podać | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 30 | Tubus binokularny z pierścieniem obrotowym dla asysty „face to face i operatora głównego uchylny w zakresie min 200 stopni (regulacja płynna bezstopniowa i bez blokad), okulary szerokokątne operatora i asysty10x21B (dopasowanie dla osób w okularach). | Tak |  |  |
| 30.1 | Nasadka okularowa asystenta pochylana w zakresie min. 160 stopni | Tak |  |  |
| 31 | Konfiguracja mikroskopu zapewniająca co najmniej 14 krotne powiększenie pola operacyjnego w odległości roboczej 20 cm. | Tak |  |  |
| 32 | Zintegrowana kamera 3 CMOR HD 3 przetwornikowa nie wymagająca zewnętrznych adapterów. Kamera zintegrowana w obudowie głowicy mikroskopu w sposób pozwalający na wykorzystanie obu portów optycznych dzielnika do podłączenia innych dodatkowych akcesoriów i nie ograniczająca możliwości przyszłej rozbudowy o nowsze systemy video. Sygnał z kamery min. 1080p. | Tak |  |  |
| 33 | Zintegrowany w mikroskopie system archiwizacji umożliwiający nagrywanie video w rozdzielczości HD (1920x1080) z edycją materiału wideo, tworzeniem własnych klipów i edycją graficzną zdjęć. System wyposażony co najmniej w dysk/dyski o pojemności 2 1 TB oraz port USB. | Tak |  |  |
| 33.1 | Dodatkowy monitor dotykowy o przekątnej min. 6 3,5” znajdujący się nad okularami operatora do sterowania i prezentacji zapisu. | Tak |  |  |
| 34 | System nagrywania ma umożliwiać wprowadzenie danych pacjenta oraz tworzenie grup terapeutycznych, do których można przypisać pacjenta w celu ułatwienia późniejszego wyszukiwania odpowiedniego materiału video/pacjentów | Tak |  |  |
| 35 | Mikroskop wyposażony w zdublowany system operacyjny zdublowany na wewnętrznym twardym dysku z blokadą zapisu oraz nośniku USB z blokadą zapisu lub na kartach CF z blokada zapisu | Tak |  |  |
| 35.1 | Mikroskop wyposażony w moduł jednoczesnej rejestracji dwóch kanałów wizji (PIP). | Tak |  |  |
| 36 | Standardy obrazu – typy połączeń znajdujące się na statywie: Standard Full HD typy połączeń min.: - DVI-D ( przejściówka DVI-D na HDMI - HD-SDI lub 3g HD-SDI - w zestawie przewód łączący mikroskop z kolumną chirurgiczną wyposażoną w gniazdo DVI-D | Tak |  |  |
| 37 | Standardy transmisji danych: - USB 3.0 ( kompatybilny z USB 2.0 ) - kieszeń na dysk zewnętrzny znajdujący się na statywie | Tak |  |  |
| 38 | Możliwość rozbudowy o system do fluoroskopii śródoperacyjnej bez konieczności wymiany urządzenia na nowe | Tak |  |  |
| 39 | Wraz z mikroskopem zostanie dostarczony w cenie oferty fotel operatora wyposażony siedzisko z elektrycznym napędem do podnoszenia i opuszczana (sterowany przyciskami nożnymi) oraz przesuwania w przód i w tył bez przemieszczania podstawy fotela. Fotel wyposażony w podpórki pod ramiona (ustawiane w dowolnej pozycji) oraz oparcie plecowe, które można łatwo zdemontować i zamontować jako podparcie na brzuch. | Tak |  |  |
| 40 | Miejsce dostawy : Główny Blok Operacyjny Copernicus PL Sp z o.o.80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6 | Tak |  |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)