Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Rejestrator holterowski EKG z wyposażeniem	6 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / 2023

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment 
i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Rejestrator 3-kanałowy (stosownie od ustawień i rozmieszczenia elektrod) | TAK, podać |  |
|  | Kompatybilny z posiadanym systemem BTL CardioPoint | TAK, podać |  |
|  | Zapis danych w trybie 3 kanałowym z 5 elektrod | TAK, podać |  |
|  | Rejestrowane odprowadzenia: - 3 odprowadzenia: mV1, mV3, mV5 | TAK, podać |  |
|  | Klawiatura: Mikroprzełączniki | TAK, podać |  |
|  | Sprawdzanie niepodłączonych odprowadzeń | TAK, podać |  |
|  | Czas zapisu : 12 godzin, 24 godziny, 48 godzin | TAK, podać |  |
|  | Długość rejestracji: 200 – 900 MB przez 24h (zależny od sygnału i liczby odprowadzeń) | TAK, podać |  |
|  | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlacz LCD, min. 2” o rozdzielczości min. 128x64 | TAK, podać |  |
|  | Waga rejestratora | podać |  |
|  | Wymiary rejestratora | podać |  |
|  | Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: 40-90 cm | TAK, podać |  |
|  | Transmisja danych za pomocą USB, Karta SD | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 8 x 2000Hz | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczości przetwornika AD przy rejestracji 24 bity | TAK, podać |  |
|  | Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz | TAK, podać |  |
|  | Zapis danych na karcie pamięci typu SD do 2 GB | TAK, podać |  |
|  | Detekcja pracy stymulatora | TAK, podać |  |
|  | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), długość nagrania 10 s | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości (wyłączone filtry cyfrowe): 0,049 Hz – 220 Hz | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość przetwornika AD przy rejestracji głosu: 10 bitów | TAK, podać |  |
|  | Impedancja wejściowa: > 20 MΩ | TAK, podać |  |
|  | Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu | TAK, podać |  |
|  | Współczynnik tłumienia CMR (z filtrem cyfrowym): > 100 dB (> 115 dB)-dla kabla 5 odprowadzeniowego | TAK, podać |  |
|  | Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie za pomocą baterii lub akumulatorów | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany baterii/akumulatorów. | TAK, podać |  |
|  | Obudowa z PC-ABS | TAK, podać |  |
|  | Warunki pracy | podać |  |
|  | Zakres dynamiczny: 66 mVPP | TAK, podać |  |
|  | Napięcie: 152 μV | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny zasięg napięcia wejściowego: ±393 mV DC | TAK, podać |  |
|  | Na wyposażeniu każdego rejestratora: 2szt. klapka baterii, 2 szt. kabel pacjenta 5-cio odprowadzeniowy, 1 szt. etui wielorazowe, 100 szt. etui jednorazowe, 20 opakowań elektrod jednorazowych | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |
| 3 | Czy w oferowanym aparacie przetwarzane są dane osobowe (np. imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, płeć, waga, ciśnienie krwi, wzrost, kardiostymulator / rozrusznik, rasa, palący/niepalący, itd.) | TAK/ NIE Jeżeli tak, podać jakie |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty