Załącznik numer 2 do SWZ

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Platforma do badań farmakogenetycznych

Model/typ:	………………………………………………………………………………

Producent:	………………………………………………………………………………

| LP | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| I | System do dokumentacji i analizy żeli oraz membran | Tak |  |
| 1 | Automatyczny system umożliwiający detekcję i analizę żeli i barwionych membran w oparciu o chemiluminescencję a także przy świetle widzialnym. Źródło światła -LED 470-550nm | Tak |  |
| 2 | Urządzenie automatycznie ustawiające ostrość oraz zoom z możliwością korekcji zniekształceń i modifikacją obrazu (wysycanie koloru, kontrast, jasność) | Tak |  |
| 3 | Kamera z przetwornikiem CCD o rozdzielczości min. 9,1 rzeczywistych pikseli (3380x2704) | Tak |  |
| 4 | Pole obrazowania min. 22.5x18.0 cm | Tak |  |
| 5 | Rozmiar piksela 3.69 µm × 3.69 µm | Tak |  |
| 6 | Monitor dotykowy LCD o przekątnej min 12.1” | Tak |  |
| 7 | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie krzywych kalibracyjnych i analiz ilościowych | Tak |  |
| 8 | Automatyczne wyrównywanie próbek +/- 10° | Tak |  |
| II | Wielomodułowy czytnik płytek | Tak |  |
| 1 | Wielomodułowy czytnik płytek wyposażony w elastyczny zakres technologii pomiarowych białek, aktywności enzymatycznej oraz kwasów nukleinowych w oparciu o analizę absorbancji i fluorescencji z możliwością amplifikacji DNA | Tak |  |
| 2 | Analiza detekcji kwasów nukleinowych na zasadzie fluorescencji z czułością przynajmniej od 1 kopii genu i rozpiętością detekcji 10 logarytmów | Tak |  |
| 3 | Pomiar absorbancji w zakresie długości fal od 200-1000nm | Tak |  |
| 4 | Pomiar absorbancji z wykorzystaniem podwójnego monochromatora | Tak |  |
| 5 | Urządzenie umożliwiające również przeprowadzenie testów biochemicznych i funkcjonalnych z zastosowaniem testów komórkowych wykorzystujące podwójny monochromator do pomiaru fluorescencji (zarówno dla fali wzbudzającej jak i emisyjnej) z automatycznym dostosowaniem optymalnego zakresu dynamiki odczytu (zakres dynamiczny -6 dekad) oraz czułością dla górnego odczytu poniżej 0.4 fmol fluoresceiny na dołek w czarnej płytce 384-dołkowej | Tak |  |
| III | System do elektroporacji | Tak |  |
| 1 | Zestaw składający się z urządzenia do transfekcji, pipety oraz statywu, umożliwiający transfekcję komórek, w tym komórek trudnych do transfekcji za pomocą elektroporacji | Tak |  |
| 2 | Deklarowana wydajność transfekcji do 90% | Tak |  |
| 3 | Deklarowana przeżywalność komórek powyżej 50% | Tak |  |
| 4 | System umożliwia modyfikacje ilości pulsów (od 1-10), długości pulsów (1-100ms), napięcia (od 0.5-2.5kV) | Tak |  |
| 5 | System umożliwia zapisywanie zastosowanych protokołów, sterowany za pomocą dotykowego ekranu. | Tak |  |
| 6 | Zestaw startowy umożliwiający wykonanie min. 190 transfekcji | Tak |  |
| IV | Mikroskop fluorescencyjny | Tak |  |
| 1 | Mikroskop umożliwiający obrazowanie komórek żywych w różnych naczyniach hodowlanych (szalki Petriego, płytki wielodołkowe, butelki) z wbudowanym aparatem cyfrowym | Tak |  |
| 2 | Możliwość modyfikacji kontrastu i jasności obrazu w poszczególnych kanałach. | Tak |  |
| 3 | Mikroskop z wbudowanymi kanałami fluorescencji światła niebieskiego, zielonego, czerwonego oraz przechodzącego (relief phase). | Tak |  |
| 4 | Wzbudzanie: Niebieski kanał: 390/40 nm; Zielony kanał: 482/18 nm; Czerwony kanał: 586/15 | Tak |  |
| 5 | Emisja: Niebieski kanał: 446/33 nm; Zielony kanał: 532/59 nm; Czerwony kanał: 646/68 nm | Tak |  |
| 6 | Urządzenie z wbudowanym w korpus monitorem LCD i dodatkowo wyposażone w klawiaturę i myszkę. | Tak |  |
| 7 | Powiększenie optyczne: 460 X | Tak |  |
| 8 | Powiększenie cyfrowe 1840 X | Tak |  |
| 9 | Rozdzielczość zdjęć ok. 1296 x 964 pikseli | Tak |  |
| V | Licznik komórek |  |  |
| 1 | Licznik komórek z możliwością instalacji kanałów fluorescencyjnych | Tak |  |
| 2 | Zakres pomiaru: 1 × 104–1 × 107 komórek/Ml | Tak |  |
| 3 | Pomiar cząstek w zakresie od 4-60um | Tak |  |
| 4 | Pomiar przy objętości 10ul płynu | Tak |  |
| 5 | Określanie żywotności także z wykorzystaniem błękitu trypanu | Tak |  |
| 6 | Urządzenie sterowane za pomocą ekranu dotykowego, umożliwiające generowanie raportów zawierających informacje na temat frakcji komórek żywych, martwych oraz rozkładu ich wielkości | Tak |  |
| Aparatura uzupełniająca platformę |
| VI | Zamrażarka laboratoryjna głębokiego mrożenia | Tak |  |
| 1 | Zamrażarka głębokiego mrożenia typu szafowego, o pojemności min. 400 kriopudełek o wysokości 50 mm | Tak |  |
| 2 | Pełny monitoring sprawności układów zamrażarki, sposobu eksploatacji urządzenia oraz programowany alarm spadku lub wzrostu temperatury | Tak |  |
| 3 | Fabrycznie wbudowany system podtrzymywania chłodzenia przy zastosowaniu CO2 | Tak |  |
| 4 | Komora robocza podzielona na 2 niezależne sekcje z 4 półkami ze stali nierdzewnej. Każda sekcja posiada 1 drzwi z izolacją termiczną | Tak |  |
| 5 | Zakres temperatury: min -50 do -85oC | Tak |  |
| 6 | System chłodzenia: Kaskadowy układ kompresorów chłodzonych powietrzem z ekologicznym czynnikiem chłodniczym oraz płynna regulacją obrotów w zależności od obciążenia. Dwa tryby pracy: standardowy i wysokowydajny | Tak |  |
| 7 | System minimum poczwórnych uszczelek drzwi zapobiegający przymarzaniu, otwierane mechanicznym ryglem, zamykane na klucz | Tak |  |
| 8 | Wyposażona w system rejestracji temperatury zadanej, bieżącej oraz zdarzeń z możliwością z możliwością przechowywania danych do 15 lat | Tak |  |
| 9 | Wbudowany system transmisji danych poprzez sieć internetową umożliwiający ciągły, zdalny monitoring stanu zamrażarki | Tak |  |
| VII | Komora laminarna – II klasa bezpieczeństwa | Tak |  |
| 1 | Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza o szerokości blatu roboczego ok. 1200 mm | Tak |  |
| 2 | II klasa bezpieczeństwa | Tak |  |
| 3 | Komora wolnostojąca z podstawą do pracy siedzącej | Tak |  |
| 4 | Blat roboczy ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 5 | Blat autoklawowalny | Tak |  |
| 6 | Komora wyposażona w system alarmowy | Tak |  |
| 7 | Komora wyposażona monitoring pracy w tym parametrów pracy, tj. stopień zużycia filtrów | Tak |  |
| 8 | Komora wyposażona w lampy UV-C | Tak |  |
| 9 | Filtr główny i wylotowy klasy H14 | Tak |  |
| VIII | Koncentrator próżniowy | Tak |  |
| 1 | Kompaktowy wysoko wydajny system do koncentracji próbek w probówkach m.in. 1.5ml, 15ml, 50ml | Tak |  |
| 2 | Kompaktowy wysoko wydajny system do koncentracji próbek w standardowych płytkach 96-dołkowych oraz deep-well | Tak |  |
| 3 | Komora aluminiowa pokryta PTFE zapewnia doskonałą odporność chemiczną i łatwe czyszczenie | Tak |  |
| 4 | Próżnia: nie gorsza niż 13 mbar o minimalnym przepływie 30 l/min | Tak |  |
| 5 | Kontrola temperatury: przynajmniej od 35 do 80oC | Tak |  |
| 6 | Precyzyjne ustawienie parametrów temperatury, czasu, trybu pracy | Tak |  |
| 7 | Możliwość samodzielnego modyfikowania parametrów i kontrolą temperatury | Tak |  |
| 8 | Pułapka na odczynniki | Tak |  |

UWAGA:

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.