1.1: 	Stentgraft z otworkami

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe (dostępny również w wersji z nitinolu ). | TAK |  |
| 2 | Projektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi. | TAK |  |
| 3 | Pozwalający na zaopatrzenie endowaskularne pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej. | TAK |  |
| 4 | Posiadający różne rozwiązania w zaopatrzeniu tętnic trzewnych np. dwa otwory plus scalop, 3 otwory plus scalop, 4 rękawki, kombinacja rękawków z otworami w różnej kombinacji rękawków i otworów na tętnice nerkowe, tętnicę krezkową górną i pień trzewny. | TAK |  |
| 5 | Introducer posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację. | TAK |  |
| 6 | System posiadający możliwość korekty położenia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów lub rękawków na kluczowe naczynia | TAK |  |
| 7 | Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające wraz ze stentami powlekanymi i niepowlekanymi, pętlą, koszulkami, cewnikami i prowadnikami niezbędnymi dla całkowitego wyłączenia tętniaka z jednym elementem proksymalnym lub systemem mocującym. Ilość tych elementów jest uzależniona od danego przypadku i nie jest ograniczona. | TAK |  |
| 8 | W uzasadnionych wypadkach, przy odpowiednich warunkach anatomicznych, możliwość dostarczenia stentgraftu z 4 rękawkami (TBRANCH). | TAK |  |

1.2: 	Stentgraft moduł „iliac branch”

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe. | TAK |  |
| 2 | Część główna, rozwidlona o średnicach: 12mm proksymalnie oraz 10 i 12 mm dystalnie, długość części rozwidlonej – odcinek tętnicy biodrowej wspólnej: 45, 61 mm; długość części rozwidlonej – odcinek tętnicy biodrowej wewnętrznej: 41, 58 mm. | TAK |  |
| 3 | Introducer posiadający wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA, kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację. | TAK |  |
| 4 | System posiadający możliwość korekty poożenia po 50% otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów na kluczowe naczynia. | TAK |  |
| 5 | Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające. | TAK |  |

1.3: 	Stentgraft z otworkami

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgraft wewnątrznaczyniowy do zaopatrywania tętniaków w obrębie aorty wstępującej obejmującej pień ramienno-głowowy, tętnicę szyjną i tętnicę podobojczykową. | TAK |  |
| 2 | Projektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi. | TAK |  |
| 3 | Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu z pokryciem poliestrowym. | TAK |  |
| 4 | Posiadający złete znaczniki cieniodajne, ułatwiające orientację graftu. | TAK |  |
| 5 | Proksymalny odcinek uszczelnienia aorty >30mm. | TAK |  |
| 6 | Dystalny odcinek uszczelnienia aorty >20mm. | TAK |  |
| 7 | System posiadajacy możliwość korekty położenia po 50% otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów lub rękawów na kluczowe naczynia. | TAK |  |
| 8 | Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające wraz ze stentami powlekanymi i niepowlekanymi, pętlą, koszulkami, cewnikami i prowadnikami niezbędnymi dla całkowitego wyłączenia tętniaka. Ilość tych elementów dostosowana do konkretnego przypadku. | TAK |  |

2.1: Stentgraft do leczenia patologii łuku aorty

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgraft piersiowy personalizowany (custom made), produkowany na zamówienie dla konkretnego pacjenta. | TAK |  |
| 2 | Stentgraft 3 elementowy (main body + 2 odnogi do naczyń dogłowowych). | TAK |  |
| 3 | Rusztowanie z elekrtopolerowanego nitinolu, powleczone poliestrem. Atraumatyczne mocowanie proksymalne - zakończenie pokryte poliestrem. | TAK |  |
| 4 | Stentgraft główny (main body) spakowany w dwie osłonki - zewnętrzna osłona sztywna, wewnętrzna elastyczna, posiadający dwa tunele do zaopatrzenia tętnic dogłowowych pacjenta. | TAK |  |
| 5 | Tunele wyposażone w dodatkowe haczyki mocujące odnogi stentgraftu. Proksymalny koniec stentgraftu uwalniany po rozprężeniu całego stentgraftu. | TAK |  |
| 6 | Zakres średnic korpusu głównego stentgraftu 32-48 mm w części proksymalnej oraz 22-48 mm w części dystalnej, maksymalna długość stentgraftu 270 mm. | TAK |  |
| 7 | Radiocieniujące znaczniki na stentgrafcie, dodatkowy znacznik w kształcie litery “D” na osłonce wewnętrznej systemu wprowadzającego. | TAK |  |
| 8 | Realizacja zamówienia wraz z dostawą stentgraftu w terminie 35 dni od daty złożenia zamówienia przez SPSK-2. | TAK |  |
| 9 | Wyrób medyczny podlegający dyrektywie UE 93/42/ECC wraz ze zmianami 2007/47/EC. | TAK |  |

3.1: Stentgraft do leczenia patologii łuku aorty

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgraft zbudowany na bazie nitinolowego stentu z pokryciem poliestrowym | TAK |  |
| 2 | Przeznaczony do zaopatrzenia endowaskularnego pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i tętnicy kreskowej górnej | TAK |  |
| 3 | Projektowany zgodnie z warunkami anatomicznymi pacjenta na indywidualne zamówienie | TAK |  |
| 4 | Czas dostawy maksymalnie do 30 dni roboczych od złożenia zamówienia | TAK |  |
| 5 | Stentgraft posiadający oznaczenie kierunkowe w postaci umieszczonego centralnie markera E | TAK |  |
| 6 | w zależności od anatomii pacjenta istnieje możliwość zaopatrzenia tętnic trzewnych poprzez wykonanie: | TAK |  |
| a | rękawka uszczelniającego umieszczonego wewnątrz stentgraftu /inerbranch/ średnica 6-10 mm, dł. 15-18 mm• | TAK |  |
| b | rękawka uszczelniającego umieszczonego na zewnątrz stentgraftu /branch/, średnica6-10 mm, dł. 15 mm | TAK |  |
| c | otworu wzmocnionego/ fenestry/-średnica 6-12 mm | TAK |  |
| d | podcięcia /scalop | TAK |  |
| 7 | brak przeciwwskazań do wykonywania badań MRI po implantacji stentgraftu | TAK |  |
| 8 | Zakup stentgraftu obejmujący kompleksowe zabezpieczenie pacjenta, czyli uzupełniające elementy stentgraftu standardowego, stenty pokrywane potrzebne do zabezpieczenia tętnic trzewnych oraz akcesoria (wszystko w ilościach wymaganych w danym przypadku – ich ilość może być). | TAK |  |
| 9 | Stentgraft zgodny z projektem, zatwierdzonym przez Kierownika Kliniki lub upoważnionego lekarza. | TAK |  |
| 10 | Wyrób medyczny podlegający dyrektywie UE 93/42/ECC wraz ze zmianami 2007/47/EC. | TAK |  |

4.1: Stentgraft brzuszny niskoprofilowy

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgraft wielomodułowy o szkielecie wykonanym z nitinolu i pokryciu z poliestru | TAK |  |
| 2 | System o mocowaniu nadnerkowym. | TAK |  |
| 3 | Niski profil systemu: część głowna (body) 14-16 F, odnogi 12F. | TAK |  |
| 4 | Profil systemu umożliwiający leczenie przy wąskich dostępach. | TAK |  |
| 5 | Zakres leczenia – część aortalna 17-31 mm, - część biodrowa 8-22 mm. | TAK |  |
| 6 | System ze zintegrowanymi hydrofilnymi koszulkami. | TAK |  |
| 7 | Możliwość regulacji zakładek między body a odnogami po stronie ipsi i contralateralnej | TAK |  |
| 8 | Odnogi ze spiralnym ułożeniem stentu minimalizującym ryzyko załamania. | TAK |  |
| 9 | System posiadający platynowe markery ułatwiające pozycjonowanie stentgraftu. | TAK |  |
| 10 | Trzyelementowa konstrukcja systemu zapewniająca szeroki zakres zastosowania. | TAK |  |
| 11 | Możliwość zamiany ns stentgraft piersiowy niskoprofilowy. | TAK |  |