## pakiet nr 1 - laser naczyniowy
Zał. nr 1a do SIWZ
PAKIET NR 1 - FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - LASER NACZYNIOWY
Uwaga:
1. | W przypadku posiadania parametrów identycznych jak określa kolumna C, proszę wpisać w kolumnie E ,,TAK”.
2. | W przypadku posiadania parametrów wyższych / lepszych niż określa kolumna C, proszę wpisać w kolumnie E wartość parametrów oferowanych.
3. | W przypadku gdy kolumna C określa wartości przedziałowe (ze znakami >, <, ≥, ≤), proszę w kolumnie E wpisać jakie konkretne wartości posiada oferowany przez Wykonawcę sprzęt medyczny.
4. | Parametry określone w kolumnie C jako „TAK” są warunkami granicznymi.
5. | Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.
6. | Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta oferowanego sprzętu medycznego, w celu potwierdzenia oferowanych parametrów technicznych.
7. | Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Słowniczek definicji i zasady interpretacji: wartość - liczba określająca, ile jednostek zawiera dana wielkość fizyczna, np. 10mm, 50J, 3Hz. zakres - zbiór wszystkich elementów zawartych między dwoma ustalonymi elementami tego zbioru, nazywanymi początkiem i końcem przedziału, np. zakres od 8 do 13,5J włącznie - przez takie określenie Zamawiający rozumie zbiór wszystkich wartości mieszczących się pomiędzy początkiem przedziału tj. 8J a końcem przedziału tj.13,5J; np. minimalny zakres parametru technicznego "od 0 Hz do 2 Hz" - przez takie określenie Zamawiający rozumie, że Wykonawca musi zaoferować zakres zawierający co najmniej wartości mieszczące się pomiędzy początkiem przedziału tj. 0,0Hz a końcem przedziału tj. 2Hz.; przy czym Wykonawca może zaoferować zakres szerszy np. "od 0,2 Hz do 3 Hz" lub "od 0,5 Hz do 5 Hz" lub "od 0,1 Hz do 4Hz", ale nie może zaoferować zakresu węższego np. "od 1 Hz do 3 Hz" lub "od 0,5 Hz do 2 Hz" lub "od 1 Hz do 2 Hz". Wyroby, które nie spełniają pełnego zakresu określonych minimalnych wymagań Zamawiającego będą traktowane jako niezgodne z SIWZ.
Lp. | Parametry techniczne | Wymagania | Punktacja | Wartość oferowana (nie może być gorsza / niższa niż w kolumnie C)
A | B | C | D | E
1 | Nazwa urządzenia /model i typ/-producent: | TAK, podać | Parametr niepunktowany
2 | sprzęt medyczny fabrycznie nowy tzn. nieużywany, nieregenerowany, niepowystawowy, wyprodukowany w 2023r., w stanie kompletnym i po zainstalowaniu gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów | TAK | Parametr niepunktowany
3 | sprzęt medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP i jako wyrób medyczny posiada: - deklarację zgodności CE; - certyfikat CE; - wpis do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. (Wykonawca zobowiąże się do okazania powyższych dokumentów na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty wezwania (po zawarciu umowy)). | TAK | Parametr niepunktowany
4 | sprzęt medyczny posiada certyfikat FDA lub równoważny | TAK | Parametr niepunktowany
5 | Typ lasera: Kryształ LBO charakteryzujący się długością fali - 532nm oraz Nd:Yag charakteryzujący się długością fali - 1064nm w jednej jednostce operacyjnej. | TAK | Parametr niepunktowany
6 | Klasa IV bezpieczeństwa lasera | TAK | Parametr niepunktowany
7 | Laser pilotujący | TAK | Parametr niepunktowany
Charakterystyka lasera Nd:YAG (1064nm)
8 | Moc lasera 1064nm: wartość mieszcząca się w zakresie od 50J do100J | TAK, podać wartość | Parametr punktowany, przy czym: wartość z zakresu od 50J do 70J włącznie - 0 pkt; wartość z zakresu powyżej 50J do 90J włącznie - 2,5 pkt; wartość z zakresu powyżej 50J do 100J włącznie - 5 pkt;
9 | Czas trwania impulsu 1064nm: minimalny zakres od 5 ms do 60ms | TAK, podać zakres | Parametr niepunktowany
10 | Energia impulsu 1064nm: minimalny zakres od 2J/cm2 do 300 J/cm2 | TAK, podać zakres | Parametr niepunktowany
11 | Częstotliwość powtarzania impulsu 1064nm: minimalny zakres od 0 Hz do 2 Hz | TAK, podać zakres | Parametr niepunktowany
Charakterystyka lasera 532nm
12 | Moc lasera 532nm: wartość mieszcząca się w przedziale od 8J do 13,5J | TAK, podać wartość | Parametr punktowany, przy czym: wartość z przedziału od 8J do 10J włącznie - 0 pkt; wartość z przedziału powyżej 10J do 13,5J włącznie - 6 pkt.
13 | Czas trwania impulsu 532nm: minimalny zakres od 1,5ms do 40ms | TAK, podać zakres | Parametr niepunktowany
14 | Energia impulsu 532nm: minimalny zakres od 1,8J/cm2 do 42 J/cm2 | TAK, podać zakres | Parametr niepunktowany
15 | Częstotliwość powtarzania impulsu 532nm: minimalny zakres od 0 Hz do 4 Hz | TAK, podać zakres | Parametr niepunktowany
WYMAGANIA OGÓLNE I PARAMETRY TECHNICZNE
16 | Regulacja czasu trwania impulsu dla lasera 1064nm oraz 532nm przy stałej energii | TAK | Parametr niepunktowany
17 | Interfejs - Kolorowy ekran dotykowy | TAK | Parametr niepunktowany
18 | Oprogramowanie z wbudowanymi nastawami zabiegowymi | TAK | Parametr niepunktowany
19 | Rozmiar plamki zabiegowej tj. co najmniej trzy rozmiary z zakresu od 2mm do 16mm | TAK | Parametr punktowany, przy czym: od trzech do pięciu rozmiarów - 0 pkt, od trzech do ośmiu rozmiarów - 3 pkt, od trzech do jedenastu i więcej rozmiarów - 5 pkt.
20 | Sposób regulacji rozmiaru plamki zabiegowej | TAK, podać jaki | Parametr punktowany, przy czym: regulacja programowa - 5 pkt; inny sposób regulacji - 0 pkt.
21 | Wymiary | TAK, podać jakie | Parametr niepunktowany
22 | Maksamylna waga do 100kg | TAK, podać jaki | Parametr niepunktowany
23 | Długość światłowodu - min. 1,8m | TAK, podać jaki | Parametr punktowany, przy czym: od 1,8 m do 2 m włącznie - 0 pkt, powyżej 2 m - 4 pkt.
24 | Kalibracja w czasie rzeczywistym | TAK/NIE | Parametr punktowany, przy czym: TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt
25 | Czas uruchomienia lasera do 1min | TAK, podać jaki | Parametr punktowany, przy czym: do 30 sek włącznie - 5 pkt powyżej 30 sek do 1 min - 0 pkt
26 | Długość fali w trybie Genesis: 532nm oraz 1064nm | TAK
27 | Czas trwania impulsu w trybie Genesis 532nm | TAK, podać jaki
28 | Czas trwania impulsu w trybie Genesis 1064nm | TAK, podać jaki

## pakiet nr 2 - laser CO2
Zał. nr 1b do SIWZ
PAKIET NR 2 - FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - LASER CO2
Uwaga:
1. | W przypadku posiadania parametrów identycznych jak określa kolumna C, proszę wpisać w kolumnie E ,,TAK”.
2. | W przypadku posiadania parametrów wyższych / lepszych niż określa kolumna C, proszę wpisać w kolumnie E wartość parametrów oferowanych.
3. | W przypadku gdy kolumna C określa wartości przedziałowe (ze znakami >, <, ≥, ≤), proszę w kolumnie E wpisać jakie konkretne wartości posiada oferowany przez Wykonawcę sprzęt medyczny.
4. | Parametry określone w kolumnie C jako „TAK” są warunkami granicznymi.
5. | Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.
6. | Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta oferowanego sprzętu medycznego, w celu potwierdzenia oferowanych parametrów technicznych.
7. | Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Słowniczek definicji i zasady interpretacji: wartość - liczba określająca, ile jednostek zawiera dana wielkość fizyczna, np. 10mm, 50J, 3Hz. zakres - zbiór wszystkich elementów zawartych między dwoma ustalonymi elementami tego zbioru, nazywanymi początkiem i końcem przedziału, np. zakres od 8 do 12J włącznie - przez takie określenie Zamawiający rozumie zbiór wszystkich wartości mieszczących się pomiędzy początkiem przedziału tj. 8J a końcem przedziału tj.12J; np. minimalny zakres parametru technicznego "od 0,5 Hz do 3 Hz" - przez takie określenie Zamawiający rozumie, że Wykonawca musi zaoferować zakres zawierający co najmniej wartości mieszczące się pomiędzy początkiem przedziału tj. 0,5Hz a końcem przedziału tj. 3Hz.; przy czym Wykonawca może zaoferować zakres szerszy np. "od 0,2 Hz do 3 Hz" lub "od 0,5 Hz do 5 Hz" lub "od 0,1 Hz do 4Hz", ale nie może zaoferować zakresu węższego np. "od 1 Hz do 3 Hz" lub "od 0,5 Hz do 2 Hz" lub "od 1 Hz do 2 Hz". Wyroby, które nie spełniają pełnego zakresu określonych minimalnych wymagań Zamawiającego będą traktowane jako niezgodne z SIWZ.
Lp. | Parametry techniczne | Wymagania | Punktacja | Wartość oferowana (nie może być gorsza / niższa niż w kolumnie C)
A | B | C | D | E
1 | Nazwa urządzenia /model i typ/-producent: | TAK, podać | Parametr niepunktowany
2 | sprzęt medyczny fabrycznie nowy tzn. nieużywany, nieregenerowany, niepowystawowy, wyprodukowany w 2020r., w stanie kompletnym i po zainstalowaniu gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów | TAK | Parametr niepunktowany
3 | sprzęt medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP i jako wyrób medyczny posiada: - deklarację zgodności CE; - certyfikat CE; - wpis do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. (Wykonawca zobowiąże się do okazania powyższych dokumentów na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty wezwania (po zawarciu umowy)). | TAK | Parametr niepunktowany
4 | sprzęt medyczny posiada certyfikat FDA lub równoważny | TAK | Parametr niepunktowany
5 | Typ lasera Laser CO2 pobudzany RF, „rura metalowa” | TAK | Parametr niepunktowany
6 | Klasa IV bezpieczeństwa lasera | TAK | Parametr niepunktowany
7 | Laser pilotujący | TAK | Parametr niepunktowany
CHARAKTERYSTYKA LASERA
8 | Długość fali 10 600nm | TAK | Parametr niepunktowany
9 | Jakość wiązki: TEM00 | TAK | Parametr niepunktowany
10 | Moc maksymalna lasera: minimalny zakres od 5W do 30W | TAK, podać | Parametr niepunktowany
11 | Tryb pracy końcówki chirurgicznej: ULTRA PULSE SUPER PULSE Wiązka ciągła | TAK | Parametr niepunktowany
12 | Czas trwania impulsu w trybie Super Pulse: minimalny zakres od 1ms do 3,5ms | TAK, podać zakres | Parametr niepunktowany
13 | Częstotliwość impulsów w trybie Super Pulse: minimalny zakres od 2Hz do 500Hz | TAK, podać zakres | Parametr niepunktowany
14 | Czas trwania impulsu w trybie ULTRA PULSE: minimalny zakres od 90µs do 900µs | TAK, podać zakres | Parametr niepunktowany
15 | Czas włączenia w trybie WIĄZKA CIĄGŁA: od 0,01s do 1,0s CONT | TAK, podać zakres | Parametr niepunktowany
16 | Czas wyłączenia w trybie WIĄZKA CIĄGŁA: od 0,01s – 1,0s SINGLE | TAK, podać zakres | Parametr niepunktowany
17 | Energia impulsu: minimalny zakres od 2mJ do 240mJ | TAK, podać zakres | Parametr niepunktowany
WYMAGANIA OGÓLNE I PARAMETRY TECHNICZNE LASERA
18 | Sposób regulacji rozmiaru plamki zabiegowej bez wymiany końcówki chirurgicznej | TAK/NIE, jeśli TAK podać jaki | Parametr punktowany, przy czym: TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt
19 | Kalibracja wewnętrzna, wbudowany miernik energii | TAK/NIE | Parametr punktowany, przy czym: TAK - 8 pkt NIE - 0 pkt
20 | Głębokość ablacji jednym impulsem potwierdzona pomiarami | TAK/NIE, jeśli TAK to proszę podać głębokość | Parametr punktowany, przy czym: TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt
21 | Możliwość generacji impulsów wielokrotnych w ten sam punkt podczas skanowania | TAK | Parametr niepunktowany
22 | Regulacja czasu trwania impulsu przy stałej energii | TAK | Parametr niepunktowany
23 | Czas uruchomienia lasera do 1min | TAK, podać | Parametr punktowany, przy czym: do 30 sek włącznie - 5 pkt powyżej 30 sek do 1 min - 0 pkt
24 | Interfejs – kolorowy ekran dotykowy LCD | TAK, podać ilość cali i wymiary | Parametr niepunktowany
25 | Sposób prowadzenia wiązki laserowej | TAK, podać jaki | Parametr niepunktowany
26 | Typ chłodzenia powietrzem | TAK | Parametr niepunktowany
27 | Możliwość transportu w pozycji leżącej, niepowodującego uszkodzenia sprzętu medycznego | TAK | Parametr niepunktowany
28 | Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) | TAK, podać jakie | Parametr niepunktowany
29 | Maksymalna waga do 60kg | TAK, podać jaka | Parametr niepunktowany
30 | Skaner zsynchronizowany z laserem | TAK | Parametr niepunktowany
31 | Obszar zabiegu: możliwość regulacji obszaru od powierzchni o wymiarach 2mm x 2mm do powierzchni o wymiarach 18mm x 18mm. Obszar zabiegu dostępny we wszystkich wymiarach podanych w powyższym zakresie. | TAK, proszę podać obszar | Parametr niepunktowany
32 | Możliwość pracy punktowej | TAK | Parametr niepunktowany
33 | Gęstość: minimalny zakres od 25 do 400 punktów/cm2 | Tak, proszę podać zakres | Parametr niepunktowany
34 | Minimalna średnica krateru: 120 mikronów | TAK | Parametr niepunktowany
35 | Kształty skanowania: co najmniej kwadrat, prostokąt, koło, trójkąt | TAK | Parametr niepunktowany
36 | Tryb pracy skanera: statyczny | TAK | Parametr niepunktowany
37 | Tryb pracy skanera: dynamiczny | TAK/NIE | Parametr punktowany, przy czym: TAK - 4pkt NIE - 0 pkt
38 | Tryby skanowania: impulsy lasera są deponowane w regularny sposób | TAK | Parametr niepunktowany
39 | Tryby skanowania: impulsy laserowe są deponowane w w sposób przypadkowy | TAK | Parametr niepunktowany
40 | Końcówki zabiegowe dające możliwość ustawienia średnicy wiązki(krateru): w przedziale od 120 do 500 mikronów | TAK, podać wszystkie końcówkami jakimi dysponuje oferowany sprzęt | Parametr punktowany, przy czym: więcej niż trzy końcówki - 3 pkt, od jednej do trzech końcówek - 0 pkt
41 | Opcja chirurgiczna skanera umożliwiająca „frezowanie” skóry dla usuwania zmian płaskich np. brodawek stóp | TAK | Parametr niepunktowany

## pakiet nr 3 - videodermadoskop
Zał. nr 1c do SWZ
FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - system do oceny videodermatoskopowej pacjenta
Uwaga:
1. | W przypadku posiadania parametrów identycznych jak określa kolumna C, proszę wpisać w kolumnie E ,,TAK”.
2. | W przypadku posiadania parametrów wyższych / lepszych niż określa kolumna C, proszę wpisać w kolumnie E wartość parametrów oferowanych.
3. | W przypadku gdy kolumna C określa wartości przedziałowe (ze znakami >, <, ≥, ≤), proszę w kolumnie E wpisać jakie konkretne wartości posiada oferowany przez Wykonawcę sprzęt medyczny.
4. | Parametry określone w kolumnie C jako „TAK” są warunkami granicznymi.
5. | Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.
6. | Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta oferowanego sprzetu medycznego, w celu potwierdzenia oferowanych parametrów technicznych.
7. | Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.
Lp. | Parametry techniczne | Wymagania | Punktacja | Wartość oferowana (nie może być gorsza / niższa niż w kolumnie C)
A | B | C | D | E
1 | Nazwa urządzenia /model i typ/-producent: | TAK, podać | Parametr niepunktowany
2 | sprzęt medyczny nowy tzn. nieużywany, nieregenerowany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023r., w stanie kompletnym i po zainstalowaniu gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów | TAK | Parametr niepunktowany
3 | sprzęt medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP i jako wyrób medyczny posiada: - deklarację zgodności CE; - certyfikat CE; - wpis do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. (Wykonawca zobowiąże się do okazania powyższych dokumentów na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty wezwania). | TAK | Parametr niepunktowany
4 | Klasa urządzenia: Klasa I bezpieczeństwa | TAK | Parametr niepunktowany
I. CHARAKTERYSTYKA KAMERY:
5 | Rozdzielczość kamery videodermoskopowej: min. 1920x1080 pikseli (Full HD) | TAK, podać | Parametr niepunktowany
6 | Wyświetlanie obrazu min 60 klatek na sekundę | TAK podać | Parametr niepunktowany
7 | Rozdzielczość podglądu na żywo: min. 1920x1080 pikseli (Full HD) | TAK, podać | Parametr niepunktowany
8 | Skokowe powiększenie optyczne: x20, x30, x40, x50,x60, x70, x90, cyfrowe x120, x140 | TAK, podać | Parametr niepunktowany
9 | Informacja o powiększeniu przypisana do wykonanego zdjęcia dermoskopowego | TAK | Parametr niepunktowany
10 | Kamera wyposażona w obiektyw zapewniający rzeczywiste powiększenie optyczne | TAK | Parametr niepunktowany
11 | Autofokus w trybie zdjęć lokalizacyjnych - automatyczne wyostrzenie obrazu | TAK | Parametr niepunktowany
12 | Szybki autofokus w trybie zdjęć dermoskopowych bez konieczności manualnego ustawienia ostrości | TAK | Parametr niepunktowany
13 | Oświetlenie kamery LED | TAK | Parametr niepunktowany
14 | Kamera połączona z komputerem poprzez stację dokującą złączem USB | TAK | Parametr niepunktowany
15 | Zestaw wymienialnych adapterów: otwarty do badania bezkontaktowego, zamknięty do badania kontaktowego oraz stożkowy do trudnodostępnych miejsc | TAK | Parametr niepunktowany
16 | Wbudowany w kamerę tryb światła spolaryzowanego i niespolaryzowanego, przełączane pomocą przycisku na rękojeści kamery, bez konieczności wymiany adapterów | TAK | Parametr niepunktowany
17 | Regulacja powiększenia w rękojeści kamery | TAK | Parametr niepunktowany
18 | Możliwość nadania numeru obrazowanej zmianie skórnej w celu tworzenia uporządkowanej fotodokumentacji | TAK | Parametr niepunktowany
19 | Przechodzenie pomiędzy numerami znamion z poziomu przycisku na rękojeści kamery oraz w oprogramowaniu | TAK | Parametr niepunktowany
20 | Wykonywanie zdjęć za pomocą przycisku na ekranie monitora oraz przycisku na rękojeści kamery | TAK, podać | Parametr niepunktowany
II. CHARAKTERYSTYKA STACJI ROBOCZEJ:
21 | Procesor nie gorszy niż 8-mio rdzeniowy Intel i7 11. generacji. Za równoważny Zamawiający przyjmuje procesor, który w testach na stronie cpubenchmark.net osiąga w Average CPU Mark wartość nie mniejszą niż 19 900 pkt. | TAK, podać | Parametr niepunktowany
22 | Karta graficzna wyposażona w pamięć RAM o pojemności min. 4GB nie gorsza niż nVidia GeForce GTX 1050Ti | TAK, podać | Parametr niepunktowany
23 | Dysk SSD minimum 250 GB | TAK, podać | Parametr niepunktowany
24 | Pamięć RAM: min. 16 GB | TAK, podać | Parametr niepunktowany
25 | Monitor LCD min. 27", rozdzielczość 3840x2160 pikseli | TAK, podać | Parametr niepunktowany
26 | Min. 10 wolnych portów USB (min. 6 x USB 2.0,min. 4x USB 3.0) | TAK, podać | Parametr niepunktowany
27 | System operacyjny Windows 11 Pro lub równoważny graficzny system operacyjny obsługiwany w sposób identyczny do Microsoft® Windows™ 11 Pro przez standardowego użytkownika z możliwością logowania i pracy w domenie Microsoft® Windows™ typu Active Directory istniejącej u Zamawiającego | TAK, podać | Parametr niepunktowany
28 | Możliwość podłączenia urządzenia do sieci internetowej LAN poprzez wbudowany port RJ-45. Karta sieciowa ze złączem Ethernet 100/1000 Mbps | TAK | Parametr niepunktowany
29 | Klawiatura, mysz | TAK | Parametr niepunktowany
III. WYPOSAŻENIE:
30 | Mobilny wózek na 4 kołach, wyposażony w: szufladę na akcesoria dodatkowe, uchwyt na kamerę wideodermoskopową z blokadą zabezpieczającą przed upadkiem kamery, uchwyt na monitor umożliwiający obrót o 90 stopni, statyw na aparat fotograficzny | TAK | Parametr niepunktowany
31 | Funkcje i akcesoria warunkujące identyczność ustawienia pacjenta przed obiektywem podczas kolejnych wizyt, min.: granatowe tło fotograficzne, mata podłogowa z ustawieniami stóp, wskaźnik laserowy wskazujący odległość pacjenta od obiektywu | TAK | Parametr niepunktowany
32 | Cyfrowy aparat fotograficzny z obiektywem o parametrach nie gorszych niż:
| matryca CMOS o rozdzielczości co najmniej 30 megapiksela | TAK, podać | Parametr niepunktowany
| -wbudowany system czyszczący matrycę | TAK, podać | Parametr niepunktowany
| -interfejs USB 3.1 typu USB C, wyjście HDMI mini | TAK, podać | Parametr niepunktowany
| -obiektyw stało-ogniskowy 50mm | TAK, podać | Parametr niepunktowany
| -przysłona obiektywu f/1.8 | TAK, podać | Parametr niepunktowany
| -mocowanie obiektywu typu RF | TAK, podać | Parametr niepunktowany
33 | System standaryzowanego oświetlenia ciała pacjenta, wyposażony w filtr polaryzujący, podkreślający istotne klinicznie struktury na skórze | TAK | Parametr niepunktowany
IV. OPROGRAMOWANIE:
34 | Funkcja automatycznego wykrywania i oznaczania znamion na skórze pacjenta podczas pierwszej wizyty | TAK | Parametr niepunktowany
35 | Funkcja automatycznego mapowania ciała | TAK / NIE | Tak = 5pkt NIE = 0pkt
36 | Funkcja automatycznego wykrywania i oznaczania kolorami zmian w obrębie znamion oraz nowych znamion na skórze pacjenta podczas wizyty kontrolnej (w porównaniu z poprzednią wizytą) | TAK / NIE | Tak = 5pkt NIE = 0pkt
37 | Funkcja automatycznego tworzenia zestawienia zdjęć wszystkich znamion pacjenta w postaci mozaiki, umożlwiająca szybkie wyszukanie znamion nie pasujących do wzorca | TAK / NIE | Tak = 5pkt NIE = 0pkt
38 | Funkcja wskazania lokalizacji znamienia na ciele pacjenta po kliknięciu na zdjęcie znamienia spośród zdjęć ułożonych w mozaikę | TAK | Parametr niepunktowany
39 | Możliwość zestawienia dwóch zdjęć w celu ich porównania | TAK / NIE | Tak = 5pkt NIE = 0pkt
40 | Możliwość przypisania kryterium oceny do znamienia (łagodne, podejrzane, do wycięcia) oraz filtrowanie bazy zdjęć według kryterium | TAK | Parametr niepunktowany
41 | Moduł porównywania obrazów dermatoskopowych z wcześniejszych wizyt | TAK / NIE | Tak = 5pkt NIE = 0pkt
42 | Możliwość przypisanie dowolnej ilości zdjęć dermoskopowych do każdej zmiany oznaczonej numerem | TAK | Parametr niepunktowany
43 | Funkcja zaawansowanego wyszukiwania znamion/przypadków/chorób skórnych według wybranego kryterium np. lokalizacja, diagnoza, data wykonania badania | TAK | Parametr niepunktowany
44 | Funkcja zdjęć kontrolnych - nałożenie cienia zdjęcia z pierwszej wizyty na podgląd „na żywo" pacjenta podczas wizyty kontrolnej, w celu uzyskania powtarzalnych zdjęć | TAK | Parametr niepunktowany
45 | Funkcja importu zdjęć do programu z zewnętrznych nośników | TAK | Parametr niepunktowany
46 | Funkcja eksportu zdjęć w formatach: m.in. JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, DICOM | TAK, podać | Parametr niepunktowany
47 | Funkcja kreatora raportów z komentarzami tekstowymi oraz raportów z wizyt z danymi kontaktowymi Centrum Pediatrii | TAK | Parametr niepunktowany
48 | Możliwość wyboru warunków oświetlenia przy zdjęciach lokalizujących zmiany skórne: światło sztuczne, dzienne, neon, LED, stałe | TAK | Parametr niepunktowany
49 | Możliwość rozbudowy o dodatkowy obiektyw przeznaczony do dermoskopii wysokich powiększeń, o powiększeniu min. 400x optycznie | TAK | Parametr niepunktowany
50 | Certyfikowany program ekspercki do analizy znamion, posiadający klasę min. 2a, umożliwiający automatyczną analizę znamion melanocytowych, obliczający powierzchnię zmiany, obwód, przekątne oraz obliczanie wskaźnika asymetrii, wskaźnika wpisania w koło/elipsę, wskaźnika regularności granic oraz symetrii koloru, umożliwiający analizę znamienia w ocenie zgodnie z 3-punktową, 7-punktową listą kontrolną oraz zasadą ABCD; zawierający bazę/katalog zdjęć zdiagnozowanych przypadków do porównywania. Licencja bezterminowa. Dodatkowo, opcjonalnie w formie abonamentu: Przycisk pozwalający na okreslenie wskaźnika złośliwości dla badanej zmiany, obliczany przez algorytmy sztucznej inteligencji. | TAK | Parametr niepunktowany
51 | Możliwość korzystania z drugiej opinii w zakresie analizy znamion (telemedycyna) | TAK | Parametr niepunktowany
52 | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie powtarzalnych, standaryzowanych zdjęć | TAK | Parametr niepunktowany
53 | Wykonawca zapewnia licencję typu "klient" umożliwiającą podłączenie urządzenia do istniejącej bazy danych Fotofinder zlokalizowanej na serwerze zamawiającego i równoległą pracę z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem FotoFinder ATBM. Cena urządzenia zawiera koszty instalacji, konfiguracji oraz podłączenia nowego urządzenia do bazy na serwerze. Zamawiający zapewni połączenie sieciowe pomiędzy urządzeniem a serwerem o przepustowości min. 1 Gbit/s | TAK | Parametr niepunktowany
V. GWARANCJA I SERWIS:
54 | Okres gwarancji : 24 miesiące | TAK | Parametr niepunktowany
55 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim / w języku angielskim, dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej / elektronicznej | TAK | Parametr niepunktowany
56 | Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji) | TAK | Parametr niepunktowany
57 | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia instruktażu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia | TAK | Parametr niepunktowany