## Pakiet 1
ZAŁ NR 2.1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 1
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | /w zł/ | x | x | x
1 | Ubranie chirurgiczne (Bluza + Spodnie)
1a | Bluza | 5000 |  | 0 |  | 0
1b | Spodnie | 5000 |  | 0 |  | 0
| Razem: |  |  | 0 | x | 0 | x | x | x
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 (a i b) | Podać tak/ nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Bluza i spodnie pakowane indywidualnie
3 | Niejałowy
4 | Wykonany z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze min. 49g/m2, zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego
5 | Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1), czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10)
6 | Bluza z krótkim rękawem, z rozcięciem pod szyją, wyposażona w nap umożliwiający swobodne zakładanie bluzy przez głowę bez rozrywania, trzy praktyczne kieszenie jedna na piersi dwie na dole bluzy
7 | Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap
8 | Rozmiar:S, M, L ,XL, XXL, posiadające indywidualne i widoczne oznakowanie rozmiaru do wyboru Zamawiającego, cena jednakowa niezależnie od rozmiaru
9 | Kolor niebieski lub zielony , cena jednakowa niezależnie od koloru
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 2
ZAŁ NR 2.2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 2
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Fartuch chirurgiczny | 3000 |  | 0 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Sterylny
3 | Pakowany indywidualnie, Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy/ serweta włókninowa
4 | Na zewnętrznm opakowanu minimum dwie etykiety samoprzylepne w języku polskim zawierające m.in. numer katalogowy, serię, datę ważności, dane producenta. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania
5 | Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach
6 | wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny min. SMMS o gramaturze min. 35 g/m2.
7 | Farrtuch wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety o długości 6 cm, wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni min.33cm H2O
8 | w opakowaniu dwa ręczniki chłonne
9 | Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość oraz literowo : M-L/120cm; XL/130cm; XXL/150cm. Zamawiający wymaga wszystkich wskazanych rozmiarów do wyboru Zamówienia przy składaniu Zamówień, cena jednakowa niezależnie od rozmiaru
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 3
ZAŁ NR 2.3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 3
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | /w zł/ | x | x | x
1 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony | 1000 |  | 0 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Sterylny
3 | Pakowany indywidualnie, Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy/serweta włókninowa
4 | Na zewnętrznm opakowanu minimum dwie etykiety samoprzylepne w języku polskim zawierające m.in. numer katalogowy, serię, datę ważności, dane producenta. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania
5 | Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach
6 | wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny min.SMMS o gramaturze min. 35 g/m2.
7 | Fartuch posiada od wewnętrznej strony nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa). Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach min.40 g/m2 , Odporność na przenikanie cieczy min.123 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/ mokro min. 155/ 144 kPa
8 | Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 12-13 cm, mankiety o długości min.6 cm wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową
9 | Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość oraz literowo : 120/S-M; 130/L ; 150/XL; 170/XL long; 150 large/XXL – Zamawiający wymaga wszystkich wskazanych rozmiarów rozmiary do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówień, cena jednakowa niezależnie od rozmiaru
10 | Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów
11 | Fartuch musi spełniać wymagania normy PN EN 13795:2019 lub równoważny
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 4
ZAŁ NR 2.4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 4
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | /w zł/ | x | x | x
1 | Obłożenie do zabiegów artroskopowych kolana z workiem na płyny | 300 |  | 0 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Liczba sztuk w zestawie | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | x
2 | Sterylny, Sterylizacja tlenkiem etylenu. | x
3 | Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety samoprzylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, dane producenta. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety muszą posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. | x
4 | Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | x
5 | Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 125 cm H2O. Odporność na rozerwanie na sucho/ mokro - min. 175kPa/ 185 kPa. | x
6 | Materiał obłożenia musi spełniać wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 lub równoważny | x
7 | serweta na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie obłożeniarozm.150 cm x 190 cm | 1 szt.
8 | serweta na stolik typu Mayo rozm.min 80 cm x 145 cm z polipropylenową warstwą chłonną min. 75x90cm | 1 szt.
9 | serweta operacyjna rozm.min.180 cm x 150 cm | 1 szt.
10 | serweta do artroskopii kolana rozm. 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowana torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep. | 1 szt.
11 | osłona ortopedyczna na kończynę rozm. 33 cm x 55 cm | 1 szt.
12 | taśma foliowa samoprzylepna rozm.10 cm x 50 cm | 1szt.
13 | Ręczniki chłonne | 2 szt.
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 5
ZAŁ NR 2.5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 5
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do operacji dłoni/stopy | 200 |  | 0 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Liczba sztuk w zestawie | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | x
2 | Sterylny, Sterylizacja tlenkiem etylenu. | x
3 | Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety samoprzylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, dane producenta. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety muszą posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. | x
4 | Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | x
5 | Obłożenie pacjenta wykonane z minimum laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm (+/- 3 cm) Odporność na przenikanie cieczy min. 125 cmH2O, Odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro min. 280/ 270 kPa. | x
6 | Materiał obłożenia musi spełniać wymagania wysokie normy PN EN 13795 lub równoważny | x
7 | serweta na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie obłożenia rozm.150 cm x 190 cm | 1 szt.
8 | serweta na stolik typu Mayo rozm. min 80 cm x 145 cm z polipropylenową warstwą chłonną min. 75x90cm | 1 szt.
9 | serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę rozm. 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy od 3cm do 3,5cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów | 1 szt.
10 | Ręczniki chłonne | 2szt.
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 6
ZAŁ NR 2.6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 6
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | /w zł/ | x | x | x
1 | Obłożenie do artroskopii biodra | 100 |  | 0 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Liczba sztuk w zestawie | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | x
2 | Sterylny, Sterylizacja tlenkiem etylenu. | x
3 | Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety samoprzylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, dane producenta. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety muszą posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. | x
4 | Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | x
5 | Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 125 cm H2O. Odporność na rozerwanie na sucho/ mokro - min. 175kPa/ 185 kPa. | x
6 | Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 lub równoważny | x
7 | serweta na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie obłożenia rozm.150 cm x 190 cm, serweta z folii polietylenowej wzmocniona laminatem dwuwarstwowym | 1 szt.
8 | serweta do artroskopii biodra 288 cm x 360 cm z otworem 46 cm x 41 cm otoczonym folią operacyjną ( okno 20 cm x 20 cm ) ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem, sitem i zaworem oraz dwiema kieszeniami dwudzielnymi na narzędzia | 1 szt.
9 | ręczniki chłonne | 4 szt.
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 7
ZAŁ NR 2.7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 7
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | /w zł/ | x | x | x
1 | Obłożenie do chirurgii stawu biodrowego | 100 |  | 0 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Liczba sztuk w zestawie | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | x
2 | Sterylny, Sterylizacja tlenkiem etylenu. | x
3 | Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety samoprzylepne w języku polskim zawierające nazwę i/ lub numer katalogowy, serię, datę ważności, dane producenta. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety muszą posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. | x
4 | Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | x
5 | Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego na całej powierzchni plus wzmocnienie: folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa, włóknina polipropylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min.57 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie anestezjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm ( +/- 1 cm ), w serwecie dolnej 100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min.109 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 170 cmH2O. Odporność na wypychanie na sucho/ mokro min. 280/ 270 kPa. | x
6 | Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 lub równoważny | x
7 | serweta na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie obłożenia rozm.150 cm x 190 cm | 1 szt.
8 | serweta na stolik typu Mayo rozm. min. 79 cm x 145 cm z warstwą chłonną z laminatu dwuwarstwowego, całkowita gramatura serwety min. 130 g/m2 | 1 szt.
9 | serweta operacyjna 180 cm x 150 cm | 1 szt.
10 | serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny )225x270cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów | 1 szt.
11 | serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 7cm x 102 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Zamawiający dopuszcza wycięcie "U" 10cm x 100 cm | 1 szt.
12 | osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm | 1 szt.
13 | taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm | 2 szt.
13 | taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm | 1 szt.
14 | Ręczniki chłonne | 4 szt.
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 8
ZAŁ NR 2.8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 8
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw uniwersalny standardowy z fartuchami | 150 |  | 0 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Liczba sztuk w zestawie | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | x
2 | Sterylny, Sterylizacja tlenkiem etylenu. | x
3 | Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety samoprzylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, dane producenta. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety muszą posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. | x
4 | Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | x
5 | Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min.57 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 125 cm H2O. Odporność na rozerwanie na sucho/ mokro - min. 175kPa/ 185 kPa | x
6 | Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 lub równoważny | x
7 | serweta na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie obłożenia rozm.150 cm x 190 cm | 1 szt.
8 | serweta samoprzylepna, 2-warstwowa na całej powierzchni rozm.175x180cm | 1 szt.
9 | serweta samoprzylepna, 2-warstwowa na całej powierzchni 75x90cm | 2 szt.
10 | serweta samoprzylepna, 2-warstwowa na całej powierzchni 150x240cm | 1 szt.
11 | fartuch chirurgiczny standard długość 130cm, Fartuch z włókniny polipropylenowej 35g/m2 z zakładanymi połami, zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem | 1 szt.
12 | fartuch chirurgiczny wzmocniony długość150cm, Fartuch z włókniny polipropylenowej 35g/m2 z zakładanymi połami, zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep.Fartuch musi posiadać dodatkowo wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z laminatu: włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej umieszczone od wewnątrz fartucha o gramaturze 28g/m2, . Odporność na przenikanie cieczy w miejscach wzmonionych min. 150 cm H2O. Odporność na wypychanie na sucho/ mokro min. 250/ 220 kPa Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identy.fikację przed rozłożeniem | 1 szt.
13 | taśma samoprzylepna 9x50cm | 1 szt.
14 | kieszeń samoprzylepna, foliowa 1-komorowa rozm. 38x40cm | 1 szt.
15 | ręczniki chłonne | 2 szt.
16 | serweta na stolik typu Mayo w kształcie worka z folii polietylenowej rozm. min. 80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym min. 75x80cm | 1 szt.
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 9
ZAL NR 2.9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 9
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do wkłucia lędźwiowego | 1000 |  | 0 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Liczba sztuk w zestawie | Podać tak/ nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | x
2 | Sterylny | x
3 | Pakowany indywidualnie | x
4 | Rodzaj sterylizacji - tlenek etylenu | x
5 | Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | x
6 | Zestaw zapakowany na tacy typu blister z wytłoczeniem na zawartość lub z dodatkowymi wgłębieniami na płyny dezynfekcyjne i odpadki | x
7 | Serweta wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu o wymiarach min. 50cm x 50cm, gramatura min. 42g/m2, z taśmą lepną | 1 szt.
8 | Serweta - owinięcie zestawu - wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu o wymiarach min. 75cm x 90cm, gramatura min. 40g/m2, bez taśmy lepnej | 1 szt.
9 | Kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego o długości13-20cm | 1 szt.
10 | Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm | 5 szt.
11 | Strzykawka dwuczęsciowa lub trzyczęściowa o pojemności 5ml, luer | 1 szt.
12 | Strzykawka dwuczęsciowa o pojemności 2ml, luer | 1 szt.
13 | Igła 1,2x40mm | 1 szt.
14 | Igła 0,5x25mm | 1 szt.
15 | Opatrunek foliowy o wymiarach 7-8cm x 5-6cm | 1 szt.
16 | Tupfery o wymiarach 20-25cm x 20-25cm | 5-6 szt.
17 | Kompresy z gazy 17-nitkowej 8-12-warstwowej o wymiarach 7,5-10cm x 7,5-10cm | 5 szt.
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 10
ZAL NR 2.10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 10
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | /w zł/ | x | x | x
1 | Obłożenie do artroskopii barku | 100 |  | 0 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Liczba sztuk w zestawie | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | x
2 | Sterylny, Sterylizacja tlenkiem etylenu. | x
3 | Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety samoprzylepne w języku polskim zawierające nazwę i numer katalogowy, serię, datę ważności, dane producenta. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety muszą posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. | x
4 | Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | x
5 | Serwety wykonane z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min 60g/m2, Wymagane jest aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 190/102 kPa, w strefie krytycznej wytrzymałość na penetrację płynów min. 150 cm H2O | x
6 | Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 lub równoważny | x
7 | serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie obłożenia 150x190cm | 1 szt.
8 | osłona na stolik typu Mayo rozm 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm | 1 szt.
9 | osłona na kończynę 22x75cm - 1szt-) dwuwarstwowa taśma lepna rozm. 9x49cm | 2 szt.
10 | serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 240x170 cm, z wycięciem U o wymiarach 15x45 cm, wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenów | 1 szt.
11 | serweta chirurgiczna o wymiarach 230x295 cm z wycięciem “U” o wymiarach 10x70 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50 g/m2) | 1 szt.
12 | ręczniki chłonne | 4 szt.
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 11
ZAŁ NR 2.11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 11
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | /w zł/ | x | x | x
1 | Serweta operacyjna 2-warstwowa o wymiarze 75-90 cm x 90-100cm z otworem z przylepcem wokół otworu o średnicy 8 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 56 g/m2. | 500 |  | 0 |  | 0
2 | Serweta operacyjna 2-warstwowa o wymiarze 75 cm x 90 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 56 g/m2. | 500 |  | 0 |  | 0
3 | Serweta operacyjna 2-warstwowa z przylepcem o wymiarze 75 cm x 90 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 56 g/m2. | 500 |  | 0 |  | 0
4 | Serweta na stolik typu Mayo o wymiarze min.79 cm x 145 cm Serweta w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację ,wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min. 85 g/m2. Wielkosć wzmocnienia 75 cm x 90 cm. | 200 |  | 0 |  | 0
5 | Razem |  |  | 0 | X | 0 | x | x | x
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1-4 | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Sterylny, Sterylizacja tlenkiem etylenu.
3 | Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety samoprzylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, dane producenta. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym.
4 | Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia
6 | Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 lub równoważny
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 12
ZAŁ NR 2.12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 12
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | /w zł/ | x | x | x
1 | Osłona ortopedyczna na kończynę o wymiarach 30-35 x 55-60 cm z 1 taśmą samoprzylepną od 9-10 x 50 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 56 g/m2. | 300 |  | 0 |  | 0
2 | Osłona ortopedyczna na kończynę o wymiarach 33-35 x 110-120 cm z 1 lub 2 taśmami samoprzylepnymi 9-10 x 50 cm Osłona ortopedyczna na kończynę wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 56 g/m2. | 300 |  | 0 |  | 0
3 | Taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 9-10 x 50 cm. | 300 |  | 0 |  | 0
4 | Uchwyt typu rzep do mocowania przewodów i drenów o wymiarach 2-2,5 x min.20 max.24 cm. | 300 |  | 0 |  | 0
5 | Samoprzylepny uchwyt do mocowania przewodów i drenów o wymiarach 9 x 11 cm z 2 trokami z włókniny spunlace o długości min. 25 cm (umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie) przymocowanymi do foliowej taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9 x 11 cm. | 300 |  | 0 |  | 0
6 | Osłona na kamerę o wymiarach 15-16 x 250 cm zakończona pierścieniem do zamocowania na przewodzie, z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubości min.0,05 mm. | 300 |  | 0 |  | 0
7 | Razem |  |  | 0 | x | 0 | x | x | x
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1-6 | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Sterylny,
3 | Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety samoprzylepne w języku polskim zawierające nazwę i numer katalogowy, serię, datę ważności, dane producenta. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym.
4 | Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia
6 | Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 lub równoważny
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 13
ZAŁ NR 2.13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 13
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | /para/ | /w zł/ | /w zł/ | x | /w zł/ | x | x | x
1 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe | 8000 |  | 0 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Sterylny, Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy)
3 | wykonane z naturalnego lateksu w kolorze naturalnym
4 | kształt anatomiczny
5 | Wewnętrzna powierzchnia rękawic polimerowana, powlekana powłoką, pozwalającą na szybkie i łatwe zakładanie rękawic na wilgotne i suche dłonie
6 | Zewnętrzna powierzchnia rękawic teksturowana na całej powierzchni rękawic
7 | Mankiet prosty z niechlorowaną opaską kohezyjną, która zapobiega zwijaniu się mankietu, utrzymuje rękawicę stabilnie na rękawie fartucha chirurgicznego
8 | Grubość rękawicy (mierzona pojedyncza warstwa ) 0,22 mm na palcu, 0,20 mm na dłoni, 0,20 mm na mankiecie.
9 | Długość rękawicy 290 mm
10 | Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem 19,3 N, Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu 16,4 N
11 | Poziom protein 30 μg/g lub mniej łącznych protein podlegających ekstrakcji
12 | AQL ( ostateczna kontrola produkcyjna ) 0,65
13 | Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4,EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4,EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420 lub równoważne
14 | Oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) oraz z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III)
15 | Rozmiary od 6; 6,5; 7; 7,5, 8; 8,5; 9; 9,5 do wyboru Zamawiającego, wszystkie rozmiary rękawic muszą pochodzić od jednego producenta
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 14
ZAŁ NR 2.14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 14
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | /w zł/ | x | x | x
1 | Podkład higieniczny na stół operacyjny | 1000 |  | 0 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Opakowanie max. 50 szt.
3 | Niejałowy
4 | Wysokochłonny ,wchłanialności co najmniej 4 litry, (+/- 5%), nieuczulający
5 | Wykonany z dwóch scalonych powłok: mocnego nieprzemakalnego trzywarstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła
6 | Podkład o wymiarach 100cm (±2cm) x 225cm (±5cm)
7 | Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć i przeszyć), nie powodujący uszkodzeń skóry pacjenta
8 | Produkt posiadający widoczną nazwę na opakowaniu pozwalającą na jego identyfikację
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 15
ZAŁ NR 2.15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 15
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | /w zł/ | x | x | x
1 | Koszula dla pacjenta | 1000 |  | 0 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego dla poz. 1 | Podać tak/ nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Opakowanie max. 10 szt.
3 | Niejałowa
4 | Wykonana z tkaniny min. SMS, nie prześwitująca
5 | Z przodu z rozcięciem w kształcie litery Y o głębokości min. 26cm, rękaw krótki
6 | Rozmiar S, M,L, XL, XXL do wyboru Zamawiającego
7 | Gramatura min. 35g/m2
8 | Zamawiający nie dopuszcza koszul rozciętych z tyłu
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 16
ZAŁ NR 2.16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 16
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | /w zł/ | x | x | x
1 | Czepek z włókniny okrągły z gumką | 10000 |  | 0 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Opakowanie max. 100szt
3 | Niejałowy
4 | Włóknina o gramaturze min. 25g/m2
5 | Średnica czepka po rozciągnięciu gumki 45-55cm
6 | Paroprzepuszczalny, oddychający
7 | wyrób przeznaczony do użycia na bloku operacyjnym
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 17
ZAŁ NR 2.17
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 17
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | /w zł/ | x | x | x
1 | Czepek chirurgiczny z taśmą przeciwpotną | 1000 |  | 0 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany w kartonik, max. 100 szt
3 | Niejałowy
4 | Wykonany z włókniny wiskozowej, lub wiskozowo-poliestrowej lub spunlace i polipropylenowej o gramaturze min. 25g/m2
5 | Taśma przeciwpotna wiskozowo- poliestrowa wokół głowy, wydłużona część tylna ze ściągaczem lub gumką
6 | Brak gumki w części przedniej zapewniający komfort noszenia
7 | Bez wymagań kolorystycznych
8 | wyrób przeznaczony do użycia na bloku operacyjnym
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 18
ZAŁ NR 2.18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 18
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | /w zł/ | x | x | x
1 | Czepek chirurgiczny w kształcie furażerki przedłużony | 2500 |  | 0 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany w kartonik, max. 100 szt
3 | Niejałowy
4 | Wykonany w całości z pochłaniającej pot włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m2
5 | Wiązany z tyłu na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
6 | Bez wymagań kolorystycznych
7 | wyrób przeznaczony do użycia na bloku operacyjnym
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 19
ZAŁ NR 2.19
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 19
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | /w zł/ | x | x | x
1 | Maska z włókniny na blok operacyjny | 15000 |  | 0 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Opakowanie max. 60szt
3 | Włóknina o gramaturze min. 25g/m2, min. trzywarstwowa
4 | Hypoalergiczna
5 | Z tasiemkami lub na gumkę do wyboru Zamawiającego lub tylko za pomocą wygodnych elastycznych tasiemek
6 | Posiadająca usztywniacz umożliwiający modelowanie na nosie o długości min. 10-12cm
7 | Wymiary maski: długość min. 17cm; szerokość 9-9,5cm, po rozłożeniu zakładek min. 15,5cm
8 | kolor niebieski lub zielony
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 20
ZAŁ NR 2.20
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 20
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | /w zł/ | x | x | x
1 | Fartuch z włókniny | 3000 |  | 0 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Opakowanie max. 50szt
3 | Niejałowy
4 | Włóknina o gramaturze min. 20g/m2, o dużej odporności na zrywanie
5 | Kolor zielony lub niebieski
6 | Długi rękaw wykończony nieuciskającą gumką lub z mankietem, wiązany w pasie i przy szyi
7 | Rozmiar: XL lub XXL lub uniwersalny
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 21
ZAŁ NR 2.21
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 21
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | /w zł/ | x | x | x
1 | Podkład niejałowy | 1500 |  | 0 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Opakowanie max. 50szt.
3 | składany pojedyńczo
4 | Niejałowy
5 | Wykonana z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej lub włókniny foliowanej polipropylenowej, o gramaturze min. 35g/m2.
6 | Podkład o wymiarach 200-220cm x 80-95cm
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet22
ZAŁ NR 2.22
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 22
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | /w zł/ | x | x | x
1 | Osłona na ramię C aparatu RTG ZIEHM Vision R nr serii 11250 | 500 |  | 0 |  | 0
2 | Pokrowiec na aparaturę RTG | 200 |  | 0 |  | 0
3 | Razem |  |  | 0 | x | 0 | x | x | x
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Sterylny
3 | Pakowany indywidualnie
4 | Rodzaj sterylizacji - tlenek etylenu
5 | Jednoczęściowy
6 | Dający się łatwo rozłożyć
7 | Wykonana z mocnej folii
8 | Obłożenie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia. Na opakowaniu Etykietę w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym.
9 | opakowanie osłon pozwalające na sterylne otwacie listki opakowania min. 1 cm, nie dopuscza się opakowania osłon zawierajacego perforację
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Sterylny
3 | Pakowany indywidualnie
4 | Rodzaj sterylizacji - tlenek etylenu
5 | Wykonany z przezroczystej folii zakończonej gumką
6 | Średnica po ułożeniu na płasko 50-60cm, dodatkowo wysokość boku > 10cm lub średnica po ułożeniu na płasko 75x75
7 | Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym.
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 23
ZAŁ NR 2.23
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 23
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | /w zł/ | x | x | x
1 | Obłożenie do operacji na kończynie dłoni/stopie | 100 |  | 0 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego : | Liczba sztuk w zestawie | Podać tak/ nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | x
2 | Sterylny | x
3 | Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. | x
4 | Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 lub równoważny | x
5 | Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | x
6 | Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 80g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa | 1 szt.
7 | Serweta na kończynę z elastycznym mankietem samouszczelniającym się otwór o średnicy 3-7cm , serweta o wymiarach 300-330cm x 225-250cm. Wymagania minimalne: gramatura włókniny w strefie krytycznej min. 109g/m2, odporność na rozerwanie na mokro/sucho min. 280/270 kPa, odporność na przenikanie cieczy w części krytycznej min. 170 cmH2O. | 1 szt.
8 | Serweta wykonana z min. dwuwarstwowej laminowanej włókniny o wymiarach 75-90cm x 75-80cm bez taśmy lepnej lub z taśmą lepną o gramaturze min. 55g/m2. | 1 szt.
9 | Serweta laminowana min. dwuwarstwowa o wymiarach 140-150cm x 180-200cm bez taśmy lepnej o gramaturze min. 55g/m2. | 1 szt.
10 | Serweta na stolik typu Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-145 cm x 60-75cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 175cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 170/170 kPa, grubość folii osłony min. 55 mikronów lub 55g/m2. | 1 szt.
11 | ręczniki chłonne | 2 szt.
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 24
ZAŁ NR 2.24
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 24
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do zdejmowania szwów | 960 |  | 0 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Liczba sztuk w zestawie | Podać tak/ nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | x
2 | Sterylny | x
3 | Pakowany indywidualnie | x
4 | Rodzaj sterylizacji - tlenek etylenu | x
5 | Opakowanie typu blister w kształcie tacki z 1 wgłębieniem, która może służyć jako nerka lub zestaw owinięty w serwetę w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minmum jedna etykieta dwukrotnie przylepna w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | x
6 | ostrze zakrzywione - skalpel 6,5 cm ze stali węglowej, bez rączki | 1 szt.
7 | Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowej o wymiarach min. 7,5x7,5 cm lub tupfery włókninowe wielkości śliwki - 30g/m ², rozmiar po rozwinięciu min. 19cmx20cm | min. 3 szt.
8 | Metalowa penseta anatomiczna typu Adson o długości 12cm-15 cm | 1 szt.
9 | plastikowa penseta zielona lub niebieska o długości 12-15 cm | 1 szt.
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

## RAZEM
FORMULARZ PODSUMOWUJĄCY
Lp | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość brutto
x | x | /w zł/ | /w zł/
| PAKIET 1 | 0 | 0
| PAKIET 2 | 0 | 0
| PAKIET 3 | 0 | 0
| PAKIET 4 | 0 | 0
| PAKIET 5 | 0 | 0
| PAKIET 6 | 0 | 0
| PAKIET 7 | 0 | 0
| PAKIET 8 | 0 | 0
| PAKIET 9 | 0 | 0
| PAKIET 10 | 0 | 0
| PAKIET 11 | 0 | 0
| PAKIET 12 | 0 | 0
| PAKIET 13 | 0 | 0
| PAKIET 14 | 0 | 0
| PAKIET 15 | 0 | 0
| PAKIET 16 | 0 | 0
| PAKIET 17 | 0 | 0
| PAKIET 18 | 0 | 0
| PAKIET 19 | 0 | 0
| PAKIET 20 | 0 | 0
| PAKIET 21 | 0 | 0
| PAKIET 22 | 0 | 0
| PAKIET 23 | 0 | 0
| PAKIET 24 | 0 | 0 | vat
| RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0