Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

(pakiet nr 1)

KAPNOGRAF

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2020 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Copernicus PL Sp. z o.o. Szpitalny Oddział Ratunkowy. ul. Nowe Ogrody 1-6 |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Kapnograf stacjonarno-przenośny monitorujący oddech i stężenie etCo2 w gazach oddechowych pacjenta, z zasilaniem akumulatorowo- sieciowym. | TAK |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce. | TAK |  |
| 3 | Wymiary maksymalne szerokość x głębokość x wysokość: 245mm x 84mm x 85 mm ± 15mm | TAK |  |
| 4 | Pojemność akumulatora minimum 4 godziny pracy bez podłączenia do sieci, przy użyciu nowego, w pełni naładowanego akumulatora. | TAK |  |
| 5 | Uchwyt w obudowie do przenoszenia aparatu z możliwością zawieszenia na ramie łóżka | TAK |  |
| 6 | Menu w języku polskim. | TAK |  |
| 7 | Sterowanie za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego lub przycisków wielofunkcyjnych. | TAK |  |
| 8 | Wyświetlacz LCD pokazujący wartości pomiarów etCO2, częstość oddechów, kapnogram. | TAK |  |
| 9 | Wbudowany zegar z datownikiem. | TAK |  |
| 10 | System alarmowy dla wszystkich monitorowanych parametrów – alarm optyczny lub/i akustyczny. | TAK |  |
| 11 | Wyświetlanie poziomu naładowania baterii. | TAK |  |
| 12 | Alarm rozładowanej baterii. | TAK |  |
|  | Pomiar |  |  |
| 13 | Metoda pomiaru kapnografii: metoda strumienia bocznego | TAK |  |
| 14 | Możliwość stosowania u pacjentów zaintubowanych i samodzielnie oddychających. | TAK |  |
| 15 | Prędkość próbkowania stała lub do wyboru: 50/100/150 +/- 10 ml/min. | TAK |  |
| 16 | Ustawienie dolnych i górnych granic alarmowych dla mierzonych parametrów. | TAK |  |
| 17 | Możliwość pomiaru u dorosłych i dzieci. | TAK |  |
| 18 | Zakres pomiaru, co najmniej 0-150 mmHg | TAK |  |
| 19 | Zakres pomiaru oddechu min 2-99 odd./min. | TAK |  |
|  | Wyposażenie | TAK |  |
| 20 | Ładowarka akumulatora lub/i kabel sieciowy. Kompletne akcesoria konieczne do kapnografii u pacjentów zaintubowanych (25 szt) i niezaintubowanych (25 szt), na każdą sztukę urządzenia. | TAK |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)