# Załącznik nr 3 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

# Zadanie 3

Analizator do identyfikacji i oznaczenia lekowrażliwości drobnoustrojów.

Zestawienie parametrów granicznych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Parametry graniczne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator nie starszy niż rok produkcji 2016 | Tak ( podać) |  |
| 2. | Inkubacja i odczyt testów w obrębie aparatu | Tak (opisać) |  |
| 3. | Aparat umożliwiający wykonanie jednocześnie około 30 badań | Tak (podać) |  |
| 4. | Możliwość dostawiania nowych badań w trakcie pracy aparatu (automatyczna informacja i liczbie dostępnych/wolnych miejsc w aparacie) | Tak (opisać) |  |
| 5. | Aparat zapewniający wykonanie różnych rodzajów testów jednocześnie | Tak (opisać) |  |
| 6. | Aparat przystosowany do pracy ciągłej – całodobowej | Tak (opisać) |  |
| 7. | Automatyczny odczyt testów, nie rzadziej niż co 20 minut w trakcie badania | Tak (podać) |  |
| 8. | Testy do identyfikacji bakterii tlenowych Gram ujemnych | Tak (podać) |  |
| 9. | Testy do identyfikacji bakterii Gram dodatnich | Tak (podać) |  |
| 10. | Testy do identyfikacji rodzaju Neisseria i Haemophilus | Tak (podać) |  |
| 11. | Testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | Tak (podać) |  |
| 12. | Testy do identyfikacji drobnoustrojów beztlenowych wraz z Corynebacterium | Tak (podać) |  |
| 13. | Testy do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów Gram-ujemnych. | Tak (podać) |  |
| 14. | Testy do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów Gram-dodatnich. | Tak (podać) |  |
| 15. | Testy do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych. | Tak (podać) |  |
| 16. | Identyfikacja drobnoustrojów na podstawie minimum 40 cech biochemicznych | Tak (podać) |  |
| 17. | Prezentacja wyniku w kategoriach MIC i S,I,R | Tak (podać) |  |
| 18. | Wszystkie testy nie wymagające dodawania żadnych odczynników w trakcie wykonywania badania | Tak (podać) |  |
| 19. | Zawartość opakowania zbiorczego około 20-25 testów | Tak (podać) |  |
| 20. | Opakowanie każdego pojedynczego testu musi zawierać informację o jego nazwie, numerze serii, terminie ważności | Tak (podać) |  |
| 21. | Aparat umożliwiający wykrywanie mechanizmów lekooporności: -MLSB u gronkowców, paciorkowców -oporności gronkowców na metycylinę -obniżonej wrażliwości gronkowców na vankomycynę i teikoplaninę -HLAR enterokoków -VRE enterokoków -ESBL pałeczek gram-ujemnych - karbapeemaz pałeczek gram-ujemnych | Tak (podać) |  |
| 22. | Bezpłatna aktualizacja wyposażenia i oprogramowania wraz z postępem i zmianami w trakcie trwania umowy | Tak (opisać) |  |
| 23. | Serwis gwarancyjny w okresie trwania umowy | Tak (podać) |  |
| 24. | Wykonawca posiada specyfikację techniczną oraz instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim | Tak (podać) |  |
| 25. | Montaż stanowiskowy | Tak (podać) |  |
| 26. | Szkolenie personelu | Tak (podać) |  |
| 27. | Transmisja wyników oznaczeń do laboratoryjnego systemu informatycznego; podłączenie aparatu do LIS na koszt Wykonawcy | Tak (podać) |  |

Wszystkie testy wymienione w pozycjach od 8 do 15 – wykonywane na jednym aparacie.

W razie 3-krotnej naprawy tego samego zespołu Wykonawca jest zobowiązany do  wymiany analizatora o takich samych parametrach użytkowych.

Wykonawca oświadcza, że posiada materiały informacyjne i procedury diagnostyczne potwierdzające spełnienie warunków granicznych.

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty przetargowej.

……………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/

podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy