## Tabelle1
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.62.2.2023
Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu do zabiegów endoskopowych polipektomii i tamowania krwawień kompatybilnego z posiadanymi przez Zamawiającego endoskopami firmy Olympus GIF-2T160, GIF-XTQ160,CF-HQ190L/I, CF-H190L/I, CF-H185L/I, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………...……….... . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera latexu; wymiary otworu głównego 20mm. | szt. | 5500 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Szczotka czyszcząca jednorazowego użytku, dwustronna, dł. 230cm, średnica główek 6 mm, zakończone po obu stronach kulką chroniącą kanał, Średnica osłonki 1.8mm | szt. | 650 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Szczypce biopsyjne, jednorazowego użytku, sterylne: - maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3mm - osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów - łyżeczki owalne z okienkiem bez igły oraz z igłą - łyżeczki uchylne do biopsji stycznych wykonane ze stali nierdzewnej o gładkich krawędziach - długość narzędzia: 2300 i 1600mm - średnica kanału roboczego 2.8mm Do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Szczypce biopsyjne, jednorazowego użytku, sterylne, pokryte teflonem: - łyżeczki owalne z okienkiem z igłą lub bez igły - wykonane ze stali nierdzewnej o gładkich krawędziach - długość narzędzia 2300 mm - średnica kanału roboczego 3.7-3.8mm Do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Pętla do polipektomii owalna, obrotowa: - jednorazowego użytku, sterylna - długość narzędzia 2300 mm - zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową - średnica pętli: 10 mm i 15 mm - średnica osłonki 2.3mm Do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 1100 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Pętla elektrochirurgiczna, obrotowa, monofilamentna do polipektomii; średnica pętli 10-15-25mm; długość narzędzia 2300mm; produkt sterylny; średnica części wprowadzanej do endoskopu 2.35mm ; minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm. Do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 290 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Pętle elektrochirurgiczna, obrotowa, kolonoskopowa, jednora-zowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10mm, 15mm i 25mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm; średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm. Do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Pętla do podwiązywania polipów: - obrotowa - jednorazowego użytku, sterylna - średnica pętli 30mm - długość narzędzia 2300 mm - narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; -średnica cewnika 2.1mm | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Igła do ostrzykiwania (jednorazowego użytku); śr. ostrza igły 0,5 i 0,6mm, dł. ostrza 4 i 5mm, dł. narzędzia 230cm; osłonka śr. 2,3mm; zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza igły zwężana, ściśle przylegająca do ostrza. Do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 1650 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Klipsy jednorazowe - klipsownica z załadowanym klipsem- rozwarcie klipsa 11mm; cewnik o średnicy 2,5 mm; długość 230 cm; możliwość rotacji oraz wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem. | szt. | 1600 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; teflonowa osłonka; długość narzędzia 1600mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm. | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Marker węglowy; zastosowanie diagnostyczne: lokalizacja zmian błony śluzowej; 5 ml w ampułce. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Nasadki przedłużające; jednorazowego użytku; wykonane z przezroczystego silikonu; typ prosty; otwór boczny; kompatybilne z posiadanmi przez zamawiającego endoskopami. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
14. | Stent przełykowy samorozprężalny przeznaczony do tamowania krwawień z żylaków przełyku. Stent całkowicie pokrywany o długści 135mm, średnicy wewnętrznej (korpus) 25mm i średnicy kołnierza 30mm. Zróżnicowana gęstość oplotu na całej długości stentu. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15. | Urządzenie do usuwania stentu samorozprężalnego do tamowania krwawień z żylaków przełyku złożone z ekstraktora do chwytania stentu i kaniuli zewnętrznej. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 450 | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0