## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.280.68.2021
Formularz cenowo – techniczny dla zadania
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy akcesoriów standardowych do diatermii chirurgicznych posiadanych przez Zamawiającego (producentów: Erbe, Hebu, Soring, Emed, Valleylab, Aesculap) oraz akcesoriów do posiadanego przez Zamawiajacego resektoskopu Storz, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.
3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …………… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer: ……………………………….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………………………...
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę …................................, słownie złotych: …............................................ złotych , zgodnie z poniższą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia- zadanie nr 1 | jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Wartość brutto 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Elektroda bierna neutralna jednorazowa, uniwersalna dla dzieci i dorosłych, owalna, żelowa, dzielona na dwie równe symetryczne częsci, powierzchnia ogólna 168cm2 +/-1cm2, powierzchnia czynna 103cm2, grubość hydrożelu 0,69mm+/-0,01mm, pakowana pojedynczo, z systemem ścisłego przylegania zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, wymiary elektrody: 163,5x117mm | szt. | 11600
2 | Elektroda bierna noworodkowa jednorazowa,dzielona na dwie równe symetryczne części, żelowa, powierzchnia ogólna 83cm2, powierzchnia czynna 31cm2, grubość hydrożelu 0,69-0,70mm, pakowana pojedyńczo | szt. | 200
3 | Elektrody bierne dziecięce, owalne, jednorazowe, żelowe, dzielone symetrycznie na dwie równe części, powierzchnia ogólna 145cm² , powierzchnia aktywna 73cm², grubość hydrożelu 0,69-0,70 mm, pakowane pojedynczo, z systemem ścisłego przylegania zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta | szt. | 500
4 | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku,wtyk do diatermii 3-pin,długość kabla 300cm +/- 10cm,długość uchwytu 191mm +/- 3mm,,z wymiennym nożykiem dł. 70mm+/- 1mm, wtyk 2,36±0,02mm ,z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka,materiał obudowy uchwytu – ABS, biokomapytybilny oraz bez pirogenów,bez lateksu,maksymalna dopuszczalna częstotliwość do 1,0 MHz | szt. | 900
5 | Monopolarny adapter, Erbe ACC/ICC- adapter monopolarny do diatermii- Erbe ACC/ICC na wtyk 3 pinowy | szt. | 1
6 | Elektroda monopolarna do ssania i koagulacji, z wtykiem Luer Lock, średnica 4mm, prosta, dł. 27 cm | szt. | 1
7 | Pinceta anatomiczna monopolarna izolowana dł. 20cm | szt. | 2
8 | Pinceta anatomiczna monopolarna izolowana dł. 18 cm | szt. | 2
9 | Sonda argonowa, giętka, jednorazowa, typ GIT, wtyk Martin/Erbe, śr 2,3 mm, dł. 2,2 m, opakowanie 10 szt | szt. | 6
10 | Sonda argonowa, giętka, wielorazowa, typ GIT, wtyk Martin/Erbe, śr 2,3 mm, dł. 2,2 m, z wylotem na wprost | opk. | 2
11 | Przewód do giętkich sond argonowych, wtyk 3-pinowy, Hebu/Martin/Erbe, gniazdo do sond w kształcie owalnym, typ LuerLock, dł. 3,5 m | szt. | 2
12 | Elektroda argonowa do cięcia, część robocza 2,5 x 14 mm, dł. całkowita 102,5 mm, wtyk 4 mm | szt. | 4
13 | Elektroda monopolarna do laparoskopii, haczyk L-HOOK, średnica 5 mm, wtyk 4 mm, bez ssaka, dł. 36 cm | szt. | 7
14 | Adapter monopolarny ,do ostrzy jednorazowych skalpela nr 4, wtyk do uchwytu 4mm,wielorazowy,autoklawowalny | szt. | 1
15 | Adapter wielorazowy do ostrzy nr 3, wtyk 2,4 mm | szt. | 2
16 | Adapter monopolarny do elektrod z 4,0mm na 2,4mm | szt. | 2
17 | Przedłużka wielorazowa do elektrod 4 mm, dł. robocza 15 cm,wtyk 4mm | szt. | 3
18 | Przedłużka wielorazowa do elektrod 4 mm, dł. robocza 10 cm,wtyk 4mm | szt. | 2
19 | Elektroda monopolarna żagielek do konizacji, długi, część robocza 15 x 25 mm , wtyk 4 mm | szt. | 2
20 | Elektroda monopolarna nóż, długi, część robocza 3,3 x 25 mm , wtyk 4 mm | szt. | 5
21 | Elektroda monopolarna igłowa, krótka, 0,7 mm, wtyk 4 mm, (op. 5 szt.) | szt. | 6
22 | Elektroda monopolarna typu nożyk, wtyk śr. 4 mm, część robocza 25 x 3.0 mm (5szt./1opk.) | szt. | 21
23 | Jednorazowa elektroda monopolarna, szpatuła, 2,0x18 mm, długa, wtyk 2,4 mm | szt. | 5
24 | Elektroda monopolarna, igła, 0,7x20 mm, wtyk 2,4 mm (5szt/op) | szt. | 13
25 | Uchwyt elektrody argonowej wtyk śr.4mm, dł.kabla 3,5m, wtyk do diatermii 3-pinowy | szt. | 4
26 | Uchwyt do elektrod o średnicy 4 mm, z 2 przyciskami, wtyk Erbe, do 400 cykli sterylizacji, z kablem 4 m | szt. | 8
27 | Uchwyt monopolarny wielorazowy,szeroki,autoklawowalny do 400 cykli sterylizacji, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji,dł. nierozłącznego kabla 4,0-4,5m,wtyk do elektrod 4mm,system sześciokątny w uchwycie do zapobiegania obracaniu się elektrod,wtyk do diatermii 3-pin | szt. | 7
28 | Uchwyt do elektrod o średnicy 2,4 mm, z 2 przyciskami, wtyk 3-pinowy, z kablem 4 m | szt. | 7
29 | Elektroda bipolarna, ostra, mocno zakrzywiona, do redukcji chrapania, długość części roboczej 10,5 cm, końcówka robocza krótka, dł. 20 cm | szt. | 2
30 | Elektroda bipolarna do nosa,, odgięta, długość części roboczej 8 cm, dł. 19,5 cm,końce odgięte,tępe. | szt. | 1
31 | Elektroda bipolarna do małżowin nosowych, ostra, odgięta, długość części roboczej 11 cm, dł. całkowita 21,5 cm | szt. | 4
32 | Pinceta bipolarna, zakrzywiona, z pinem centrującym, szerokość końcówki 1 mm, dł. 19 cm | szt. | 3
33 | Kleszcze do zamykania naczyń, zakrzywione, szerokość końcówki 5 mm, dł. 28 cm | szt. | 2
34 | Pinceta bipolarna bagnetowa, Non-stick, końcówka odgięta w dół, końce 0,5x6 mm, dł. 22 cm | szt. | 2
35 | Pinceta bipolarna, prosta, bagnetowa, ażurowana, końcówka 0,5x6 mm, dł. 22 cm | szt. | 3
36 | Pinceta bipolarna, Non-stick, prosta, bagnetowa, końcówka odgięta w dół, szerokość końcówki 1 mm, dł. 19,5 cm | szt. | 2
37 | Pinceta bipolarna Non-stick, prosta, bagnetowa, końcówka prosta, szerokość końcówki 2 mm, dł. 19,5 cm | szt. | 2
38 | Pinceta bipolarna, prosta, bagnetowa, szerokość końcówki 1 mm, dł. 22 cm | szt. | 3
39 | Pinceta bipolarna, prosta, bagnetowa, szerokość końcówki 1 mm, dł. 19,5 cm | szt. | 6
40 | Pinceta bipolarna Non-stick, prosta, bagnetowa, końcówka prosta, szerokość końcówki 0,5 mm, dł. 19,5 cm | szt. | 2
41 | Pinceta bipolarna Non-stick, zakrzywiona, szerokość końcówki 2 mm, dł. 19,5 cm | szt. | 2
42 | Pinceta bipolarna prosta, końce proste, końcówki robocze 0.5mm, dł.16-16,5cm | szt. | 3
43 | Elektroda bierna gumowa wielorazowa dla dorosłych o wymiarach 25x15cm, z nierozłącznym kablem o dł.4.0-5.0m | szt. | 3
44 | Włącznik nożny podwójny do cięcia i koagulacji, 6 pinowy, dł. 4,5 m | szt. | 1
45 | Kabel bipolarny do narzędzi wielorazowych do zamykania naczyń, dł. 3.0-3.5m, wejście do diatermii 2-pinowe, dwie końcówki do wtyku narzędzi | szt. | 3
46 | Kabel bipolarny dł. 5m wtyk do diatermii 2-pinowy, wtyk od strony pincety na zewnątrz okrągły, w środku typ europejski | szt. | 6
47 | Kabel bipolarny dł. 3m wtyk do diatermii 2-pinowy, wtyk od strony pincety na zewnątrz okrągły, w środku typ europejski | szt. | 28
48 | Kabel bipolarny dł. 3m wtyk do diatermii okrągły typ Erbe, wtyk od strony pincety na zewnątrz okrągły, w środku typ europejski | szt. | 3
49 | Kabel monopolarny laparoskopowy, wtyk o śr. 4mm, wtyk do diatermii 3-pinowy, dł.całkowita 4.5-5.0m | szt. | 1
50 | Kabel monopolarny laparoskopowy, wtyk o śr. 4mm, wtyk do diatermii 3-pinowy, dł.całkowita 3.0-3.5m | szt. | 10
51 | Kabel monopolarny wielorazowy, wtyk do narzędzi śr. 3 mm, wtyk do diatermii 3-pinowy, dł. całkowita 3.0-3.5 m | szt. | 3
52 | Kabel monopolarny laparoskopowy, wtyk o śr.4mm, wtyk do diatermii o śr. 5mm, dł.całkowita 3.0-3.5m | szt. | 8
53 | Kabel monopolarny do resektoskopu Storz, wtyk 1-pinowy, dł. 4,5 m | szt. | 3
54 | Kabel monopolarny do resektoskopu Erbe, Martin Berchtold, wtyk 1-pinowy , dł. 4,5 m | szt. | 5
55 | Kabel monopolarny wtyk banan 4 mm, gniazdo do narzędzi 4 mm, dł. 5 m | szt. | 3
56 | Taśma do znakowania narzędzi - czerwona | szt. | 1
57 | Kabel wielorazowy do elektrod biernych, neutralnych, jednorazowych, dzielonych, dł. 4.5-5.0m, wtyk typu Jack dla diatermii ERBE: ACC, ICC, VIO, T | szt. | 30
58 | Kabel wielorazowy do elektrod biernych jednor.dł.5m | szt. | 6
59 | Kabel wielorazowy do elektrod biernych, neutralnych, jednorazowych, dzielonych, dł. 4.5-5.0m, wtyk typu Jack | szt. | 3
60 | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku z dwoma przyciskami, wtyk do diatermii 1-pin 5mm, długość kabla 320cm+/-3%, długość uchwytu 145mm, z wymiennym nożykiem, wtyk do elektrod 2,38mm, pakowany pojedynczo, waga 90g+/-3% | szt. | 800
61 | Uchwyt monopolary jednorazowego użytku, jałowy, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk do diatermii 3-pin, z długim nożykiem, wtyk do elektrod 2,38mm, długość kabla 320cm+/-3%, długośc uchwytu 145mm, waga 70g+/-3%, pakowany pojedyńczo. | szt. | 500
62 | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku,jałowy,z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji,dł. kabla 320cm+/-3%,dł. uchwytu 145mm,z długą igłą,wtyk do elektrod 2,38mm,waga 70g+/-3%,wtyk do diatermii 3-pinowy,pakowany pojedyńczo. | szt. | 150
63 | Uchwyt monopolarny jednorazowy, jałowy, z igłą, wtyk do diatermii 3-pin, wtyk do elektrod 2,38mm, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, długość kabla 320cm+/-3%, dł. uchwytu 145mm, waga 70g+/-3%, pakowany pojedyńczo | szt. | 5500
64 | Elektroda monopolarna ,jednorazowa,jałowa,typ igła,dł. elektrody 70mm+/-1mm,wtyk do uchwytu 2,38mm,średnica elektrody 0,65mm | szt. | 30
65 | Czyściki do narzędzi monopolarnych, jednorazowe, jałowe, z drutem barowym dla identyfikacji w rtg , wymiary 50x50x6mm , pakowany pojedynczo, przyklejany | szt. | 1000
66 | Kleszczyki laparoskopowe monopolarne wielorazowe, atraumatyczne typ. DeBakey, proste, dł. 33cm, śr. 10 mm ,składający się z trzech rozbieralnych części ( rączka z blokadą, osłona izolacyjna, wkład roboczy ) | szt. | 1
67 | Grasper laparoskopowy monopolarny wielorazowy typ Alligator, prosty, dł. 33cm , śr. 5mm , składający się z trzech rozbieralnych części ( rączka z blokadą ,osłona izolacyjna, wkład roboczy ) | szt. | 4
68 | Preparator laparoskopowy monopolarny wielorazowy typ Maryland, dł. 33 cm, śr. 5 mm , składający się z trzech rozbieralnych części ( rączka bez blokady ,osłona izolacyjna, wkład roboczy ) | szt. | 2
69 | Nożyczki monopolarne typ Metzenbaum, delikatnie zakrzywione, dł. ostrza 15 mm, oba ostrza ruchome, dł. 33 cm, śr. 5 mm, składający się z trzech rozbieralnych części ( rączka bez blokady ,osłona izolacyjna, wkład roboczy ) | szt. | 2
[5 empty] | 0 |  | 0