„Dostawy odczynników i krwi kontrolnej do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z dzierżawą analizatora na okres 36 miesięcy”

Lp	Wymagane parametry	Spełnienie wymagań	Odpowiedź TAK/NIE
1	Analizator hematologiczny 5 Diff,minimum 28- parametrowy, rok produkcji- nie wcześniej niż 2020, z pełną gwarancją producenta w trakcie umowy	TAK
2	Aparat wyposażony w: / - podajnik automatyczny, minimum na 20 pozycji, mający możliwość oznaczania tylko CBC / - monitor / - drukarkę zewnętrzną z możliwością druku w kolorze do wydruku wyników badań kontrolnych i pacjenta / - zewnętrzny i wewnętrzny czytnik kodów kreskowych / - zabezpieczenie pracy przy spadku napięcia( UPS wewnętrzny lub zewnętrzny) / - kompresor wewnątrz obudowy analizatora	TAK
3	Wydajność analizatora dla trybu CBC oraz Diff do 60 oznaczeń na godzinę	TAK
4	Minimalne parametry diagnostyczne w ramach 28 parametrów w pkt.1 niniejszej tabeli, raportowane na wyniku i przesyłane do LSI: WBC, RBC, HGB, HCT, MCHC, MCH, MCV, RDW-SD, RDW-CV, MPV, PDW, PLT, P-LCR, PCT, NEUT(%,#), LYMPH(%#), MONO(%#), EO(%#), BASO(%#), IG(%#), odsetek mikrocytów i makrocytów	TAK
4	Parametry raportowane na wyniku min: MCV, MCH, MCHC, NEUTR%#, LYMPH%#, MONO%#, EO%#, BASO%#, RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT, w tym RBC, HGB, PLT, WBC jako parametry mierzone.	TAK
5	Objętość minimalna( łącznie z objętością martwą) wymagana do oznaczenia próbki: / - płyn z jamy ciała mikroprobówka otwarta w trybie manualnym- 150µl / - krew pełna w mikroprobówce w trybie manualnym-200µl	TAK
6	Stosowane metody pomiaru: fluorescencyjna, cytometria przepływowa ( rozdział WBC), impedancyjna (RBC, PLT)	TAK
7	Różnicowanie automatyczne WBC na co najmniej 5 populacji w oparciu o technologię fluorescencyjną cytometrii przepływowej z wykorzystaniem lasera półprzewodnikowego	TAK
8	Prezentacja graficzna dystrybucji RBC, PLT, WBC, 5Diff	TAK
9	Szeroki zakres liniowości oznaczania bez wstępnego rozcieńczania próbki parametrów z pierwszego pobrania: WBC od 0 do co najmniej 400tys./µl, dla HGB do min. 25g/dl, dla PLT- do min 5mln/µl, dla HCT do 75%, dla RBC- do 8,0mln/µl; / oznaczalność w PMR: WBC 0,003	TAK
10	Analizator posiada możliwość badania komórek w płynach z jam ciała, minimum w zakresie liczby krwinek białych ze zróżnicowaniem na komórki jedno- i wielojądrzaste, z wyliczeniem wartości względnych i bezwzględnych, liczby krwinek czerwonych oraz przesyłanie tych danych do systemu LIS. Badanie możliwe bez konieczności dodatkowych odczynników	TAK
11	Możliwość zaprogramowania wartości referencyjnych dla ocenianych parametrów w zależności od wieku i płci	TAK
12	Parametry krwi kontrolnej na 3 poziomach wczytywane z nośnika	TAK
13	Archiwizacja danych w analizatorze minimum 300 wyników kontroli jakości oraz 10 000 wyników pacjenta	TAK
14	Oprogramowanie własne analizatora posiadające moduł kontroli jakości zawierające dane liczbowe i graficzne oraz wykresy Levey Jeningsa, X-BarM, wyklucza się oprogramowanie zewnętrzne	TAK
15	System informowania o wynikach patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologia, tzw. flagowanie, prezentowane w formie graficznej i liczbowej w oprogramowaniu własnym analizatora ( wyklucza się oprogramowanie zewnętrzne)	TAK
16	Niedojrzałe granulocyty oznaczane i prezentowane na wyniku jako wartości względne i bezwzględne	TAK
17	System monitorujący poziom odczynników, prezentowany w formie graficznej i liczbowej( ilość testów z opakowania z wyłączeniem odczynnika rozcieńczającego), z poziomu oprogramowania analizatora w czasie rzeczywistym oraz ich datę przydatności do użycia	TAK
18	Pełna automatyzacja procesu kalibracji i konserwacji	TAK
19	Automatyczne czyszczenie igły pobierającej po każdym pomiarze próbki	TAK
20	Bezcyjankowy odczynnik do oznaczania stężenia hemoglobiny	TAK
21	Analizator wyposażony w dodatkowy, osobny tryb pomiaru służący weryfikacji próbek leukopenicznych z możliwością manualnego wyboru przez użytkownika z menu własnego analizatora oraz w trybie automatycznym	TAK
22	Analizator oraz odczynniki robocze, materiały kontrolne i akcesoria pochodzące od producenta analizatora. Odczynniki robocze z datą ważności nie krótszą niż 6 m-cy od daty dostawy. Materiały kontrolne ważne do daty przydatności podanej na opakowaniu, nie krótszym niż 2 miesiące od daty dostawy	TAK
23	Analizator posiada komunikację dwukierunkową, włączenie do laboratoryjnej sieci informatycznej leży po stronie oferenta ( łącznie z kosztami włączenia)	TAK
24	Analizator posiada wbudowaną w oprogramowanie instrukcję obsługi w języku polskim z funkcją inteligentnego i automatycznego przekierowania do opisu działań naprawczych dotyczących aktualnie pojawiającego się błędu ( komunikatu), bez konieczności manualnego wyszukiwania ( wpisywania) kodu lub opisu błędów pliku PDF lub WORD na zewnętrznym komputerze lub oprogramowaniu.	TAK
25	Kontrola zewnątrzlaboratoryjna producenta oparta o wyniki kontroli codziennej parametrów morfologii krwi, przesyłana online automatycznie, bezpośrednio z analizatora po wykonaniu oznaczenia bez konieczności zatwierdzania i użycia nośników zewnętrznych, bez ingerencji użytkownika. Zaoferowanie odpowiedniego systemu/platformy do oceny tejże kontroli jakości, w którym zamawiający będzie mógł porównywać wyniki uzyskane na analizatorach z wynikami innych użytkowników pracujących na tych samych modelach analizatorów, czyli tzw. grupą porównawczą. Program posiada akredytację organizatorów badań biegłości ISO	TAK
26	Serwis analizatora dostępny onlina w celu monitorowania prawidłowej pracy analizatora, szybszego diagnozowania pojawiających się usterek, wsparcia technicznego i merytorycznego jak i działań serwisowych nie wymagających przyjazdu Inżyniera Serwisu	TAK
27	Bezpłatny serwis, jeden raz w roku kompletny przegląd aparatu	TAK
28	Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii maksimum 24h; w przypadku braku usunięcia awarii w ciągu 48 godzin właściciel sprzętu zapewnia wykonanie oznaczeń w innym laboratorium na własny koszt; przy awarii dłuższej niż 10 dni roboczych właściciel sprzętu dostarcza sprzęt zastępczy	TAK
29	Posiadanie wymaganego prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu systemu i odczynników na terenie Polski	TAK
30	Instrukcja w języku polskim- dostarczona w dniu instalacji analizatora	TAK
31	Karty charakterystyk materiałów niebezpiecznych dla wszystkich odczynników zawierających substancje niebezpieczne	TAK
32	Szkolenie pracowników w obsłudze analizatora oraz merytoryczna pomoc w trakcie trwania umowy	TAK
33	Analizator musi posiadać świadectwo CE dopuszczające urządzenie do obrotu dołączone do dostawy aparatu.	TAK
34	Wykonawca zapewni merytoryczną opiekę w zakresie interpretacji wyników badań, z podaniem danych personalnych i kontaktowych osoby odpowiedzialnej w w/w zakresie, przez cały okres użytkowania analizatora.	TAK

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań powoduje odrzucenie oferty.
Karty charakterystyk do oferty proszę dołączyć w formie elektronicznej, w formie papierowej dostarczyć po rozstrzygnięciu postępowania