ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE SPRAWY: OLK2-923/15/2019

ZAKUP APARATU USG DLA PRACOWNI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Pytanie 1  do SIWZ, zał. nr 2, pkt. 46

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym wysokiej klasy aparat   USG renomowanego producenta, którego częstotliwość głowicy liniowej wynosi od 5.0 MHz do 12.0 MHz? Niewielka różnica nie będzie miała wpływu na obrazowanie.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym wysokiej klasy aparat   USG renomowanego producenta, którego częstotliwość głowicy liniowej wynosi od 5.0 MHz do 12.0 MHz

Pytanie 2

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby Dostawca sprzętu posiadał autoryzację na sprzedaż na terenie Polski, a także zapewni autoryzowany Serwis na terenie Polski.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający będzie wymagał, aby Dostawca sprzętu posiadał autoryzację na sprzedaż na terenie Polski, a także zapewni autoryzowany Serwis na terenie Polski.

Pytanie 3 do SIWZ, zał. nr 2, pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający  610 000 procesowych kanałów odbiorczych?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający 610 000 procesowych kanałów odbiorczych.

Pytanie 4 do SIWZ, zał. nr 2, pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający monitor umieszczony na ruchomym, 2 przegubowym ramieniu z możliwością podnoszenia i opuszczania i obrotu o 240 stopni?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający monitor umieszczony na ruchomym, 2 przegubowym ramieniu z możliwością podnoszenia i opuszczania i obrotu o 240 stopni.

Pytanie 5 do SIWZ, zał. nr 2, pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania w kierunkach – góra/dół 14 cm i obrót w lewo/prawo?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania w kierunkach – góra/dół 14 cm i obrót w lewo/prawo.

Pytanie 6 do SIWZ, zał. nr 2, pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający częstotliwość odświeżania obrazu 2D 1041 obrazów na sekundę?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający częstotliwość odświeżania obrazu 2D 1041 obrazów na sekundę.

Pytanie 7 do SIWZ, zał. nr 2, pkt. 31

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający powiększenie obrazu x10 w czasie rzeczywistym?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający powiększenie obrazu x10 w czasie rzeczywistym.

Pytanie 8 do SIWZ, zał. nr 2, pkt. 42

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający głowicę liniową do badań naczyniowych, małych narządów i mięśniowo-szkieletowych o ilości elementów 192 spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający głowicę liniową do badań naczyniowych, małych narządów i mięśniowo-szkieletowych o ilości elementów 192 spełniającą wszystkie pozostałe wymagania.

Pytanie 9 do SIWZ, zał. nr 2, pkt. 47 i 49

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający głowicę liniową do badań naczyniowych, małych narządów i mięśniowo-szkieletowych o ilości elementów 256 i z przystawką biopsyjną o trzech kątach ustawienia igły spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający głowicę liniową do badań naczyniowych, małych narządów i mięśniowo-szkieletowych o ilości elementów 256 i z przystawką biopsyjną o trzech kątach ustawienia igły spełniającą wszystkie pozostałe wymagania.

Pytanie 10 do SIWZ, zał. nr 2, pkt. 52 i 54

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający głowicę convex do badań jamy brzusznej o ilości elementów 192  i promieniu krzywizny 61,76 mm spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający głowicę convex do badań jamy brzusznej o ilości elementów 192  i promieniu krzywizny 61,76 mm spełniającą wszystkie pozostałe wymagania.

Pytanie 11 do SIWZ, zał. nr 2, pkt. 63

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający głowicę endovaginalną o ilości elementów 192 spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający głowicę endovaginalną o ilości elementów 192 spełniającą wszystkie pozostałe wymagania.

Pytanie 12 do SIWZ, zał. nr 2, pkt. 68

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający głowicę mikroconvex o ilości elementów 128 spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający głowicę mikroconvex o ilości elementów 128 spełniającą wszystkie pozostałe wymagania.

Pytanie 13 do Umowy

Czy Zamawiający wrazi zgodę na wydłużenie czasu podjęcia naprawy gwarancyjnej do 2 dni roboczych?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wrazi zgody na wydłużenie czasu podjęcia naprawy gwarancyjnej do 2 dni roboczych.

Pytanie 14 do Umowy

Czy Zamawiający wrazi zgodę na czas wydłużenia czasu usunięcia wady do 7 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wrazi zgody na czas wydłużenia czasu usunięcia wady do 7 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

Pytanie 15 do Umowy

Z uwagi na modułową budowę aparatów USG uszkodzonych elementów/podzespołów nie naprawia się, lecz wymienia na nowe. Czy z uwagi na powyższe Zamawiający odstąpi od wymogu wymiany całego urządzenia na nowe?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie odstąpi od wymogu wymiany całego urządzenia na nowe.

Pytanie 16 do Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,2%?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyrazi zgody na obniżenie wysokości kary umownej do 0,2%