## Arkusz1
FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach określających dany parametr przedmiotu zamówienia przez odniesienie, m.in., do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP.
Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2019 Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.
PARAMETRY GRANICZNE Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków lub nie wypełnienie kolumny „Parametry oferty / podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru” będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Do oferty należy załączyć Katalog lub prospekt lub folder w języku polskim W ZAKRESIE PUNKTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH każdego zaoferowanego przedmiotu zamówienia - zawierający opis oraz parametry potwierdzające wymagania postawione przez Zamawiającego w zał. nr 3 do SIWZ w oparciu o które została przygotowana oferta, w zakresie punktowanych parametrów technicznych. W katalogu/prospekcie/folderze należy wyraźnie zaznaczyć, których pozycji opisu przedmiotu zamówienia (Załącznika nr 3 do SIWZ) dotyczy dany zapis - umieszczając w nim zarówno nr sprzętu medycznego, jak i nr poszczególnej pozycji asortymentowej – celem identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży ww. dokumentów albo złożone dokumenty nie potwierdzą zaoferowanych parametrów, a Wykonawca wskaże i oświadczy w załączniku nr 3 do SIWZ, że oferuje dany parametr, Zamawiający nie odrzuci oferty, ale uzna, że oferowany asortyment posiada minimalny oceniany parametr i przyzna w tym zakresie 0 pkt. Punkty przyznane w pozycjach ocenianych zostaną zsumowane, a następnie przeliczone zgodnie z wzorem wskazanym w pkt. 15.2.1. 2) SIWZ. W przypadku, gdy suma punktów będzie wynosiła 0, wówczas Zamawiający nie będzie dokonywał przeliczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt 15.2.1. 2) SIWZ, tylko przyzna od razu 0 punktów.
Zmiana nr 1 z dnia 08.01.2020r. naniesiono kolorem.
I REZONANS MAGNETYCZNY - 1 szt.
1 | Model/Typ urządzenia | podać
2 | Producent | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji ( Aparat nowy, wyprodukowany nie poźniej niż w 2019 roku, nieużywany, nierekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania) | podać
Lp. | Opis parametrów | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru | Zasady oceny (punktacji)
II MAGNES
1. | Natężenie pola >= 1,5 T. | Tak, podać |  | Bez punktacji
2. | Konstrukcja magnesu tunelowa, zamknięta. | Tak |  | Bez punktacji
3. | System chłodzenia magnesu zamknięty. Chłodzenie helem. | Tak |  | Bez punktacji
4. | Zużycie ciekłego helu przy typowej pracy klinicznej z wyłączeniem ubytków przy pracach serwisowych - wymagana technologia „zero boil-off” | Tak |  | Bez punktacji
5. | Aktywny shim instalacyjny. | Tak |  | Bez punktacji
6. | Korekta homogeniczności pola po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych | Tak |  | Bez punktacji
7. | Homogeniczność pola (wartość gwarantowana w ppm mierzona metodą VRMS) [ppm] [ppm] zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta, w kuli o średnicach podanych w podpunktach do tego punktu. | Tak |  | -metodą VRMS w 24 punktach na 24 płaszczyzny - 10 pkt -metodą VRMS w 20 punktach na 24 płaszczyzny - 5 pkt -metodą VRMS w 13 punktach na 24 płaszczyzn - 0 pkt
7.1. | O średnicy 10 cm | ≤ 0,05 ppm; |  | Bez punktacji
podać wartość
7.2. | O średnicy 20 cm | ≤ 0,15 ppm; |  | Bez punktacji
podać wartość
7.3. | O średnicy 30 cm | ≤ 0,5 ppm; |  | Bez punktacji
podać wartość
7.4. | O średnicy 40 cm | ≤ 1,5 ppm; |  | od > 1,2 ppm do ≤ 1,5 ppm - 0 pkt
|  | podać wartość |  | ≤ 1,2 ppm - 5 pkt
7.5. | O średnicy 50 cm | ≤ 2,5 ppm; |  | od > 2 ppm do ≤ 2,5 ppm - 0 pkt
|  | podać wartość |  | ≤ 2 ppm - 5 pkt
8. | Średnica otworu dla pacjenta (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi i cewką całego ciała) | > 70 cm (+ 10) cm |  | Bez punktacji
Tak, podać
9. | Długość magnesu wraz z obudowami bez obudowy < 155 cm | Tak, podać |  | od >145 cm do < 155 cm - 0 pkt
≤ 145 cm - 5 pkt
10. | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w płaszczyźnie x/y/z | Tak, podać |  | Bez punktacji
III SYSTEM GRADIENTOWY
1. | Cewki gradientowe chłodzone wodą. | Tak |  | Bez punktacji
2. | Maksymalna amplituda (we wszystkich osiach x, y, z równocześnie) możliwa do zastosowania w obrazowaniu klinicznym w FoV ≥ 50 cm | > 30 mT/m; |  | od ≥ 30 mT/m do < 33 mT/m - 0 pkt
|  | podać wartość |  | ≥ 33 mT/m - 5 pkt
3. | Maksymalna prędkość narastania gradientu pola magnetycznego (Slew Rate) (we wszystkich osiach x, y, z równocześnie) wytwarzanego przez układ cewek gradientowych możliwy do zastosowania w obrazowaniu klinicznym w FoV ≥ 50 cm | > 120 mT/m/ms; |  | od ≥ 120 mT/m/ms do ≤ 123 mT/m/ms - 0 pkt
|  | podać wartość |  | > 123 mT/m/ms - 6 pkt.
4. | Redukcja hałasu akustycznego poprzez rozwiązanie software’owe możliwa do zastosowania dla wszystkich regionów anatomicznych i dla wszystkich sekwencji akwizycyjnych | Tak |  | Bez punktacji
5. | Redukcja hałasu akustycznego poprzez rozwiązanie sprzętowe możliwa do zastosowania dla wszystkich regionów anatomicznych i dla wszystkich sekwencji akwizycyjnych | Tak |  | Bez punktacji
6. | Specjalna sekwencja redukująca hałas akustyczny do wartości 2 3 dB powyżej poziomu otoczenia. Sekwencja nie wymagają dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek. | Tak / Nie, |  | Tak – 10 pkt
|  | Jeśli tak - podać nazwę |  | Nie – 0 pkt
IV SYSTEM RF
1. | Moc wzmacniacza nie mniejsza niż 12 kW. | Tak, podać |  | Bez punktacji
2. | Liczba równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych (HSS) z pełną ścieżką cyfrową ≥ 60 | Tak, podać |  | > 60 - 6 pkt
= 60 - 0 pkt
3. | Maksymalna szerokość pasma dla każdego kanału odbiorczego ≥1 MHz; | Tak, podać |  | Bez punktacji
4. | Dynamika sygnału odbiornika RF [dB] | Tak, podać |  | Bez punktacji
5. | Rozdzielczość odbiornika [bit] | Tak, podać |  | Bez punktacji
V CEWKI
1. | Zintegrowana cewka nadawczo-odbiorcza całego ciała/tułowia (whole body) | Tak |  | Bez punktacji
2. | Wielokanałowa cewka typu „array”, dedykowana do badania głowy i szyi, min. 11-elementowa, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu iPAT, SENSE, ASSET, ARC, SPEEDER - lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać nazwę zaoferowanej cewki , liczbę elementów |  | Bez punktacji
3. | Cewka dedykowana do badania całego kręgosłupa (odcinki C+Th+L), bez repozycjonowania, min. 12-elementowa, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu iPAT, SENSE, ASSET, ARC, SPEEDER - lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać nazwę zaoferowanej cewki , liczbę elementów |  | Bez punktacji
4. | Wielokanałowa cewka do badania tułowia (klatka piersiowa i brzuch - pokrycie w osi z min. 50 cm): typu array, do jednoczesnych akwizycji równoległych całego obiektu, (co najmniej 16 kanałów jednocześnie) typu iPAT, SENSE, ASSET, ARC, SPEEDER lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać nazwę zaoferowanej cewki liczbę elementów |  | Bez punktacji
5. | Zestaw minimum 2 cewek elastycznych (typu flex) do zastosowań uniwersalnych o różnych rozmiarach, każda posiadająca min. 16 elementów obrazujących, każda pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta. | Tak, podać liczbę zaoferowanych cewek, ich nazwy oraz liczbę elementów |  | Bez punktacji
6. | Funkcjonalność regulacji kąta pochylenia cewki do badania głowy i szyi (umożliwiająca komfortowe badanie osób chorych i starszych) | Tak, podać |  | Bez punktacji
7. | Dedykowana cewka do badania piersi, umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych min. 8 -kanałowa podać nazwę zaoferowanej cewki (cewek) i techniki równoległej. | Tak, podać |  | Bez punktacji
8. | Możliwość wykonania badania dla ułożenia pacjenta w pozycji „head-first” (głową do przodu) i „feet-first” (nogami do przodu) | Tak |  | Bez punktacji
VI OTOCZENIE PACJENTA
1. | Maksymalne obciążenie płyty stołu w ruchu poziomym i pionowym ≥ 200 kg | Tak, podać |  | Bez punktacji
2. | Możliwość obniżenia stołu ≤ 50 cm | Tak / Nie |  | Nie – 0 pkt
Tak – 5 pkt
3. | Dwa identyczne funkcjonalnie panele sterujące umieszczone na obudowie magnesu po obu stronach łóżka pacjenta. | Tak |  | Bez punktacji
4. | System monitorowania pacjenta (EKG, puls i oddech) – dla wypracowywania sygnałów synchronizujących | Tak |  | Bez punktacji
5. | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem | Tak |  | Bez punktacji
6. | Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk) | Tak |  | Bez punktacji
7. | Marker laserowy / świetlny | Tak |  | Bez punktacji
8. | Regulowany nawiew powietrza i oświetlenie w tunelu pacjenta | Tak |  | Bez punktacji
9. | Automatyczny przesuw stołu pacjenta (inicjowany software’owo z protokołu podczas akwizycji danych) umożliwiający badanie dużych obszarów ciała przy użyciu cewek dłuższych niż max FoV (48 cm w osi z) i/lub kilku cewek jednocześnie | Tak |  | Bez punktacji
VII APLIKACJE KLINICZNE
1. | Rutynowe badania neuroradiologiczne
1.1. | Badania morfologiczne w obszarze głowy, kręgosłupa i rdzenia kręgowego | Tak |  | Bez punktacji
1.2. | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie warstw czołowych, strzałkowych i osiowych skanu lokalizującego głowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy i ewentualnych zmian patologicznych. | Tak, opisać |  | Bez punktacji
1.3. | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie warstw skanu kręgosłupa na podstawie jego cech anatomicznych. | Tak, opisać |  | Bez punktacji
2. | Dyfuzja
2.1. | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o single-shot EPI | Tak |  | Bez punktacji
2.2. | Obrazowanie dyfuzji z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion, High-Resolution Diffusion, Propeller lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać nazwę sekwencji i zaoferowanej opcji |  | Bez punktacji
2.3. | Max wartość b ≥ 10 000 s/mm2 | Tak, podać |  | Bez punktacji
2.4. | Sporządzanie map ADC, TRACE | Tak |  | Bez punktacji
2.5. | Badanie dyfuzyjne w obszarze głowy i kręgosłupa | Tak, opisać |  | Bez punktacji
2.6. | Badanie dyfuzyjne narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej | Tak, opisać |  | Bez punktacji
2.7. | DWI całego ciała (whole body DWI) z zestawem cewek | Tak, opisać |  | Bez punktacji
3. | Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI)
3.1. | DTI w oparciu o Single Shot EPI | Tak, podać nazwę zaoferowanej opcji |  | Bez punktacji
3.2. | Pomiary z różnymi kierunkami. Liczba różnych kierunków ≥ 40 | Tak, podać |  | Bez punktacji
3.3. | Traktografia tensora dyfuzji | Tak |  | Bez punktacji
4. | Perfuzja
4.1. | Obrazowanie perfuzji w oparciu o single-shot EPI | Tak |  | Bez punktacji
4.2. | Generowanie map TTP (Time-to-Peak), MTT (Mean Transit Time), CBV (Cerebral Blood Volume), CBF (Cerebral Blood Flow) na konsoli podstawowej przy badaniach perfuzji MR (Inline Perfusion lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak/ Nie |  | Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt
4.3. | 3D ASL z analiza ilościową | Tak |  | Bez punktacji
5. | Angiografia MR (MRA)
5.1. | Time-of-Flight MRA | Tak |  | Bez punktacji
5.2. | 2D/3D Phase Contrast MRA | Tak |  | Bez punktacji
5.3. | Contrast-enhanced MRA (ceMRA) | Tak |  | Bez punktacji
5.4. | Techniki angiografii bezkontrastowej (Native lub Trance lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać nazwę zaoferowanej opcji |  | Bez punktacji
5.5. | Możliwość uzyskania podczas jednej akwizycji 4 typów obrazu – SWI, TOF, SWI/TOF i T1w | Tak (opisać) / Nie |  | Bez punktacji
5.6. | Dynamiczne 3D MRA | Tak |  | Bez punktacji
5.7. | Dynamiczne badania angiograficzne 4D (3D dynamiczne w czasie) z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową, pozwalające na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania (TRICKS-XV lub TWIST lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać nazwę zaoferowanej opcji |  | Bez punktacji
5.8. | Bolus Timing (Bolus Trak, Care Bolus lub lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać nazwę zaoferowanej opcji |  | Bez punktacji
5.9. | MRA naczyń domózgowych | Tak |  | Bez punktacji
5.10. | MRA naczyń obwodowych | Tak |  | Bez punktacji
6. | Badania w obszarze tułowia
6.1. | Dedykowane protokoły pomiarowe/sekwencje umożliwiające wykonywanie badań dyfuzyjnych w obszarze body (DWIBS, REVEAL lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać nazwę zaoferowanej opcji |  | Bez punktacji
6.2. | Pakiet oprogramowania pozwalający na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać nazwę zaoferowanej opcji |  | Bez punktacji
6.3. | Dynamiczne badania wątroby | Tak |  | Bez punktacji
6.4. | Cholangiografia | Tak |  | Bez punktacji
6.5. | Nawigator 2D prospektywny dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – tj. w płaszczyźnie obrazu) – 2D PACE lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać nazwę |  | Bez punktacji
7. | Badania kardiologiczne
7.1. | Obrazowanie morfologii serca | Tak |  | Bez punktacji
7.2. | Obrazowanie funkcji serca wraz z wizualizacją w pętli CINE (Functional Imaging/Cine) | Tak |  | Bez punktacji
7.3. | Obrazowanie techniką Dark Blood | Tak |  | Bez punktacji
7.4. | Wizualizacja i pomiary przepływów (PC-flow) | Tak |  | Bez punktacji
7.5. | Nawigator dla badań kardiologicznych (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych) – Navigators, 1D PACE lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak |  | Bez punktacji
7.6. | Obrazowanie techniką First Pass Perfusion | Tak |  | Bez punktacji
7.7. | Obrazowanie techniką Delayed Enhancement | Tak |  | Bez punktacji
7.8. | Obrazowanie techniką Tagging | Tak |  | Bez punktacji
8. | Badania ortopedyczne
8.1. | Badania stawów żuchwowo-skroniowych | Tak |  | Bez punktacji
8.2. | Badania stawu ramiennego | Tak |  | Bez punktacji
8.3. | Badania stawu łokciowego | Tak |  | Bez punktacji
8.4. | Badania nadgarstka, śródręcza i palców dłoni | Tak |  | Bez punktacji
8.5. | Badania stawu biodrowego | Tak |  | Bez punktacji
8.6. | Badania stawu kolanowego | Tak |  | Bez punktacji
8.7. | Badania stawu skokowego | Tak |  | Bez punktacji
9. | Techniki do spektralnej saturacji/pobudzania wody i tłuszczu w pełnym wymaganym i oferowanym polu widzenia
9.1. | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | Tak |  | Bez punktacji
9.2. | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | Tak |  | Bez punktacji
10. | Obrazowanie równoległe
10.1. | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać nazwę zaoferowanej opcji |  | Bez punktacji
10.2. | Max współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie ≥ 10 | Tak, podać. |  | od ≥ 10 do < 12 - 0 pkt
≥ 12 - 6 pkt
11. | Techniki redukcji artefaktów
11.1. | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie przy obrazowaniu T1, T2 (BLADE lub Propeller lub MultiVane lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać nazwę zaoferowanej techniki |  | Bez punktacji
11.2. | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach, przy obrazowaniu FLAIR / DarkFluid (BLADE lub Propeller lub MultiVane lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać nazwę zaoferowanej techniki |  | Bez punktacji
11.3. | Techniki redukcji artefaktów pochodzących od sąsiedztwa implantów metalowych (WARP, MAVRIC SL lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak |  | Bez punktacji
12. | Badania piersi
12.1. | Pakiet do szybkiego, dynamicznego obrazowania piersi z wysoką rozdzielczością, pozwalający na wykorzystanie technik równoległych (VIEWS,VIBRANT,RADIANCE lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak |  | Bez punktacji
VIII SEKWENCJE
1. | Spin Echo (SE) | Tak |  | Bez punktacji
2. | Inversion Recovery (IR) | Tak |  | Bez punktacji
3. | Gradient Echo (GRE)
3.1. | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednik | Tak, podać nazwę |  | Bez punktacji
3.2. | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednik | Tak, podać nazwę |  | Bez punktacji
3.3. | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać nazwę |  | Bez punktacji
3.4. | Szybkie 3D GRE z „quick fat saturation” (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać nazwę |  | Bez punktacji
3.5. | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać nazwę |  | Bez punktacji
3.6. | 2D i 3D GRE z full transverse rephrasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać nazwę |  | Bez punktacji
3.7. | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać nazwę |  | Bez punktacji
4. | Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) | Tak |  | Bez punktacji
4.1. | Multi-Shot | Tak |  | Bez punktacji
4.2. | Single-Shot | Tak |  | Bez punktacji
4.3. | Turbo IR | Tak |  | Bez punktacji
5. | Trójwymiarowe sekwencje do wysokorozdzielczego obrazowania drobnych struktur anatomicznych takich jak nerwy wewnątrzczaszkowe, ucha wewnętrznego, kręgosłupa szyjnego, działające w oparciu o mechanizm Constructive Interference in Steady State (FIESTA-C lub 3D CISS lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać nazwę |  | Bez punktacji
6. | Trójwymiarowe wysokorozdzielcze sekwencje izotropowe (rozdzielczość izotropowa < 1 mm), pozwalające na uzyskanie w postprocessingu 3D rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez utraty jakości, obsługujące obrazowanie ważone parametrami T2, FLAIR, T1 możliwe do zastosowania w badaniach zarówno głowy jak i innych obszarów ciała (SPACE lub CUBE lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać nazwę |  | Bez punktacji
7. | Sekwencja 3D do obrazowania zależnego od podatności magnetycznej tkanki (,,susceptibility weighted imaging’’ – typu SWI, SWAN ) | Tak, podać nazwę |  | Bez punktacji
8. | Pakiet oprogramowania pozwalający na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only (DIXON, IDEAL lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać nazwę |  | Bez punktacji
9. | Echo Planar Imaging (Single Shot / Multi Shot, Spin Echo, Gradient Echo). | Tak |  | Bez punktacji
10. | Wysokorozdzielcza, izotropowa sekwencja z dwoma impulsami inwersji dobieranymi przez użytkownika do równoczesnego tłumienia sygnału dwóch różnych tkanek (np. płynu mózgowo-rdzeniowego i materii białej) (DIR SPACE lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać nazwę |  | Bez punktacji
11. | Technika ultra krótkiego czasu echa TE, z akwizycją radialnej przestrzeni natychmiast po zastosowaniu impulsu wzbudzającego RF, umożliwiająca obrazowanie tkanek charakteryzujących się bardzo krótkim czasem T2*, (płuca, ścięgna, więzadła) | Tak / Nie |  | Tak – 10 pkt
|  | Jeśli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt
12. | Specjalna aplikacja, która bazując na minimum dwóćh sekwencjach akwizycyjnych umożliwia rekonstrukcję obrazów T1, T2, FLAIR, STIR ze zmiennymi parametrami TE, TR i TI i otrzymywanie kolorowych map parametrycznych T1, T2, PD. Pakiet działający po zakończeniu akwizycji, (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) Specjalna sekwencja akwizycyjna, pozwalająca na rekonstruowanie obrazów T1, T2, FLAIR, STIR ze zmiennymi parametrami TE, TR i TI oraz otrzymywanie kolorowych map parametrycznych T1, T2, PD. Pakiet działający po zakończeniu akwizycji (MAGIC lub odpowiednik), zintegrowany z konsolą operatorską (interfejsem użytkownika) | Tak / Nie |  | Tak – 10 pkt
|  | Jeśli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt
IX AKWIZYCJA DANYCH
1. | Min FOV ≤ 1 cm | Tak, podać wartość |  | Bez punktacji
2. | Max FoV (statyczny) w osiach x, y ≥ 50 cm; | Tak, podać wartość |  | Dla osi x, y:
= 50 cm - 0 pkt > 50 cm - 5 pkt
3. | Max FoV (statyczny) w osi z ≥ 45 cm; | Tak, podać wartość |  | Dla osi z:
= 45 cm - 0 pkt
> 45 cm - 5 pkt
4. | Matryca akwizycyjna ≥ 1024 x 1024, bez interpolacji | Tak, podać wartość |  | Bez punktacji
5. | Min. grubość warstwy (skany 2D) ≤ 0,5 mm | Tak, podać wartość |  | Bez punktacji
6. | Min. grubość warstwy (skany 3D) ≤ 0,05 mm | Tak, podać wartość |  | Bez punktacji
7. | Możliwość dokonania pauzy podczas sekwencji akwizycyjnych bez utraty danych zebranych w danej sekwencji. | Tak, opisać |  | Bez punktacji
X KONSOLA APARATU
1. | Komputer sterujący (procesor, system operacyjny, pamięć RAM, HD, nagrywarka DVD) | Tak, opisać |  | Bez punktacji
1.1. | Pojemność pamięci RAM [GB] | Tak, podać |  | Bez punktacji
1.2. | Pojemność HD [GB] | Tak, podać |  | Bez punktacji
1.3. | Ilość obrazów archiwizowana na HD z matrycą 256 x 256 bez kompresji > 350 000 | Tak, podać |  | od > 350 000 do < 500 000 - 0 pkt
≥ 500 000 - 5 pkt
2. | Komputer obrazowy (procesor, system operacyjny, pamięć RAM, HD) | Tak, opisać |  | Bez punktacji
2.1. | Pojemność pamięci RAM [GB] | Tak, podać |  | Bez punktacji
2.2. | Pojemność HD [GB] | Tak, podać |  | Bez punktacji
2.3. | Matryca rekonstrukcyjna ≥ 1024 x 1024 | Tak, podać |  | Bez punktacji
2.4. | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy pełnym FOV ≥ 12000 obrazów/s | Tak, podać |  | Bez punktacji
3. | Monitor
3.1. | Monitor/monitory w technologii LCD | Tak |  | Bez punktacji
3.2. | Przekątna monitora – min. 24’’ panoramiczny lub stanowisko dwumonitorowe o przekątnej min. 19’’ | Tak, podać i opisać |  | Bez punktacji
3.3. | Matryca monitora [piksel x piksel] | Tak, podać |  | Bez punktacji
4. | Oprogramowanie konsoli operatorskiej
4.1. | Pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie, objętości) | Tak |  | Bez punktacji
4.2. | Pomiary analityczne: intensywność sygnału, profile, histogramy. | Tak |  | Bez punktacji
4.3. | MPR | Tak |  | Bez punktacji
4.4. | MIP | Tak |  | Bez punktacji
4.5. | Rekonstrukcje 3D | Tak |  | Bez punktacji
4.6. | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z krokowych badań obszarów rozległych w jeden obraz. | Tak, podać nazwę zaoferowanej opcji. |  | Bez punktacji
5. | Praca w sieci:
5.1. | DICOM 3.0 – SEND / RECEIVE. | Tak |  | Bez punktacji
5.2. | DICOM 3.0 – QUERY / RETRIEVE. | Tak |  | Bez punktacji
5.3. | DICOM 3.0 – DICOM PRINT. | Tak |  | Bez punktacji
5.4. | DICOM 3.0 – Storage Commitment. | Tak |  | Bez punktacji
5.5. | DICOM 3.0 – Modality Worklist. | Tak |  | Bez punktacji
5.6. | DICOM 3.0 – MPPS. | Tak |  | Bez punktacji
XI STANOWISKA DIAGNOSTYCZNE - 1 szt.
1. | WYMAGANIA OGÓLNE
1.1. | Stanowisko diagnostyczne: niezależna, zaawansowana konsola diagnostyczna jednomonitorowa lub dwumonitorowa, zasilana niezależnie od rezonansu magnetycznego i konsoli operatorskiej, tak by po wyłączeniu konsoli operatorskiej możliwe było opracowywanie wykonanych badań. | Tak |  | Bez punktacji
1.2. | Stanowisko wyposażone monitor / monitory diagnostyczne LCD/TFT. W przypadku oferowania konsoli dwumonitorowej – przekątna pojedynczego monitora min. 21”. W przypadku konsoli jednomonitorowej – przekątna monitora min. 29” | Tak, podać rodzaj konsoli |  | Bez punktacji
1.3. | Węzeł sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 obsługujący następujące klasy serwisowe: | Tak |  | Bez punktacji
· Send / Receive
· Basic Print
· Query / Retrieve
· Storage Commitment
1.4. | Archiwizacja badań pacjentów na nośnikach CD / DVD w standardzie DICOM 3.0. | Tak |  | Bez punktacji
1.5. | Oprogramowanie do manipulacji obrazem (min. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu) | Tak |  | Bez punktacji
1.6. | Oprogramowanie do pomiarów analitycznych (pomiar poziomu gęstości / histogramy / analiza skanu dynamicznego) | Tak |  | Bez punktacji
1.7. | Oprogramowanie do pomiarów geometrycznych (min. odległości, kąta, powierzchni, objętości) | Tak |  | Bez punktacji
1.8. | Oprogramowanie do manipulacji obrazem (min. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu) | Tak |  | Bez punktacji
1.9. | MIP (Maximum Intensity Projection) | Tak |  | Bez punktacji
1.10. | SSD (Surface Shaded Display) | Tak |  | Bez punktacji
1.11. | VRT (Volume Rendering Technique) | Tak |  | Bez punktacji
1.12. | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub po krzywej | Tak |  | Bez punktacji
1.13. | Alternatywna w stosunku do innych technik wymaganych zapisami niniejszego opisu przedmiotu zamówienia technika renderingu 3D umożliwiająca fotorealistyczną prezentację ludzkiej anatomii, działająca w czasie rzeczywistym (bez żadnych spowolnień) i zawierająca szereg zoptymalizowanych pod kątem danej anatomii presetów obrazowania oraz konfigurowalnych pod katem danego użytkownika widoków wyświetlania. Oprogramowanie umożliwiające tworzenie i udostępnianie obrazów, filmów oraz serii obrazów (batch), | Tak |  | Bez punktacji
1.14. | Przeglądanie i wyświetlanie w jakości diagnostycznej badań wielu modalności min. CT, MR | Tak |  | Bez punktacji
XII OPROGRAMOWANIE
1.1. | Dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR dla: | Tak |  | Bez punktacji
· badań ortopedycznych
· badań abdominalnych
· badań neurologicznych
· badań naczyniowych
1.2. | Funkcjonalności oprogramowania do analizy badań MR: | Tak |  | Bez punktacji
· wykresy time-intensity dla badań z kontrastem
· subtrakcja obrazów MR
· filtr obrazów MR
1.3. | Oprogramowanie do analizy badań DTI z możliwością generowania i prezentacji map DTI (np. FA, RA) i oraz generowania i prezentacji traktografii tensora dyfuzji | Tak |  | Bez punktacji
1.4. | Ilościowa analiza badań perfuzji (neuro) a w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników: | Tak |  | Bez punktacji
· TTP (Time-to-Peak)
· relMTT (relative Mean Transit Time)
· relCBV (relative Cerebral Blood Volume)
· relCBF (relative Cerebral Blood Flow)
1.5. | Wyznaczanie map perfuzyjnych z wykorzystaniem czterech algorytmów rozplotowych (sSVD, cSVD, oSVD i Bayesa) | Tak / Nie |  | TAK– 5 pkt
|  | Jeśli tak – podać nazwę |  | NIE – 0 pkt.
1.6. | Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji neuro z możliwością obliczania obszaru niedopasowania perfuzji i dyfuzji | Tak |  | Bez punktacji
1.7. | Oprogramowanie do analizy badań naczyniowych | Tak |  | Bez punktacji
1.8. | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań całego ciała (whole body imaging) w jeden obraz całego pacjenta funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny (Inline composing lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak |  | Bez punktacji
1.9. | Oprogramowanie do zaawansowanej analizy badań onkologicznych w szczególności piersi, prostaty, mózgu | Tak |  | Bez punktacji
1.10. | Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty, piersi realizujące: | Tak |  | Bez punktacji
1) dedykowany workflow, umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1,
2) Ustandaryzowane raportowanie PIRADS 2, BIRADS ATLAS
1.11. | Pakiet oprogramowania do analizy badań kardiologicznych zawierający m.in. analizę funkcji mięśnia sercowego, analizę badań tzw. opóźnionego wzmocnienia , analizę perfuzji „pierwszego przejścia” w badaniach spoczynkowych i wysiłkowych, analizę przepływów. | Tak |  | Bez punktacji
XIII WYPOSAŻENIE
1. | Detektor implantów metalowych | Tak |  | Bez punktacji
2. | Niemagnetyczna gaśnica | Tak |  | Bez punktacji
3. | Niemagnetyczny wózek inwalidzki do transportu pacjentów w pozycji siedzącej i/lub leżącej | Tak |  | Bez punktacji
4. | Dwugłowicowa strzykawka automatyczna, pracująca w środowisku 1,5T MR | Tak, podać nazwę producenta i typ |  | Bez punktacji
5. | System do obserwacji obiektu badanego: kamera w tunelu i podgląd obrazu z kamery w sterowni | Tak |  | Bez punktacji
6. | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu. | Tak |  | Bez punktacji
7. | Kabina RF (min. 1 okno podglądowe – dokładnie w osi gentry skanera i 1 drzwi) – dostawa i montaż (wraz z wykończeniem (wraz z otworem technologicznym) | Tak |  | Bez punktacji
XIV WYMAGANIA
1. | Wymagana moc przyłączeniowa niezbędna do zasilenia systemu rezonansu magnetycznego ≤ 40 70 kVA | Tak, podać wartość |  | od ≥ 30 kVa do ≤ 40 70 kVA - 0 pkt
< 30 kVa - 11 pkt
2. | Minimalna powierzchnia instalacyjna pomieszczenia badań ze sterownią | Tak, podać wartość |  | < 25 m2 - 6 pkt
≥ 25 m2 - 1 pkt
3. | Maksymalna temperatura w pomieszczeniu badań wymagana przez producenta do poprawnej pracy urządzenia ≥ 23°C | Tak (podać wartość)/Nie |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.
4. | Średnia wartość zużycia energii podczas skanowania (kW/h) | Tak, podać wartość |  | < 20 kW/h - 10 pkt ≥ 20 kW/h - 0 pkt
5. | Średnia wartość zużycia energii podczas czuwania (kW/h) | Tak, podać wartość |  | < 7,5 kW/h - 10 pkt ≥ 7,5 kW/h - 0 pkt
6. | Integracja z systemem informatycznym PACS/RIS Zamawiającego | Tak |  | Bez punktacji
XV INSTALACJA APARATU
1. | Wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych i wykończeniowych niezbędnych do uruchomienia RM w pomieszczeniach: technicznym, pomieszczeniu badań oraz sterowni aparatu. Zamawiający zabepiecza moc przyłączeniową nowotworzonej pracowni. | Tak |  | Bez punktacji
2. | Przygotowanie drogi transportu i transport RM do pomieszczeń instalacji w siedzibie Zamawiającego wraz z ewentualnym odtworzeniem pomieszczeń. | Tak |  | Bez punktacji
3. | Dostosowanie pomieszczeń do instalacji przedmiotu oferty do warunków pracy ( np. temperatura, wilgotność) poprzez instalacje odpowiedniej klimatyzacji, wentylacji, instalacji wody lodowej. | Tak |  | Bez punktacji
4. | Uzyskanie niezbędnych zezwoleń na uruchomienie pracowni RM oraz wykonanie wszelkich wymaganych testów po zainstalowaniu urządzenia | Tak |  | Bez punktacji
XVI INSTRUKTAŻ W ZAKRESIE OBSŁUGI
1. | Instruktaż stanowiskowy w miejscu instalacji dla personelu medycznego wskazanego przez zamawiającego, potwierdzony certyfikatami: I etap 5 dni po 8 godzin bezpośrednio po uruchomieniu aparatu oraz II etap 4 dni po 8 godzin po 30 dniach od uruchomienia aparatu. | Tak |  | Bez punktacji
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry
Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto)
JEŻELI DOYCZTY:
…................
…................