## Arkusz1
FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ
Lp. | Opis parametrów
A. Wymagania ogólne
I. Laser okulistyczny do laseroterapii siatkówki
1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2023
2. | Laser okulistyczny zintegrowany z lampą typu Haag-Streit do laseroterapii siatkówki
3. | Światłowodowe źródło lasera o długości fali 577nm
4. | Tryb pracy lasera: podprogowy, impulsowy, ciągły
5. | Zakres regulacji mocy wyjściowej lasera 50-2000mW
6. | Średnica ogniska koagulacji w zakresie min. 50 - 400 μm, zmieniana w sposób ciągły
7. | Czas trwania impulsu w trybie pracy impulsowej min.: od 0,01 s do 45,0 s
8. | Czas trwania impulsu w trybie podprogowym min.: od 0,1ms do 1,00 ms; cykl pracy w zakresie min.: 5-100%
9. | Przerwa między impulsami w zakresie min.: od 0,1 s do 1 s
10. | Dostępne wzorce w trybie pattern: kwadrat, koło, łuk
11. | Kwadrat regulowany w zakresie: min. 8x8 ognisk laserowych
12. | Siatka plamki żółtej z polem niepoddawanym zabiegowi o promieniu regulowanym od 100 µm - 1000µm
13. | Wielofunkcyjny sterownik nożny pozwalający na regulację mocy, wyzwalanie impaktu oraz uzbrojenie lasera
14. | Lampa szczelinowa z oświetleniem LED z min. 5 powiększeniami
15. | Zintegrowany komputer sterujący z kolorowym, dotykowym ekranem, pozwalający na bezpośredni wybór funkcji laserowania: zmianę energii, czas impulsu, częstotliwość powtarzania
16. | Bezprzewodowy mikromanipulator do regulacji parametrów wzorców siatki lasera
17. | Funkcja pozwalająca na wybór modelu używanej soczewki i automatycznego przeliczania wielkości ogniska na siatkówce
18. | Funkcja działająca w trybie multispot pozwalająca na dokończenie przerwanego wzoru laserowania
19. | Funkcja pozwalająca na generowanie raportów z badania i eksport na zewnętrzny nośnik danych poprzez złącze USB lub wydruk
20. | Port USB do transferu raportów
21. | Zintegrowany z laserem system obrazowania
22. | Rozdzielczość obrazu: min.1280x720px
23. | Ekran dotykowy min. 10,1"
24. | Gniazdo USB
25. | WiFi
26. | Dysk twardy SSD
27. | Możliwość importu/exportu zdjęć oraz video.
28. | Wbudowany kreator raportów z automatycznym wypełnieniem pól związanych z parametrami pracy lasera (moc, czas trwania impulsu, wielkość ogniska)
29. | Możliwość tworzenia bazy pacjentów
30. | Soczewka kontaktowa do laseroterapii oraz diagnostyki części pośredniej i obwodu dna oka: pole widzenia 165°/180°; powiększenie obrazu 0.51x; powiększenie ogniska lasera na siatkówce 1.96x
Niniejszym oświadczamy, pod odpowiedzialnością karną, że spełniamy przedstawione powyżej wymagania graniczne oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt będzie kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy.
UWAGA!!! W przypadku, gdy w wyniku zadawanych pytań, Zamawiający dopuści inne niż w/w wymogi graniczne, należy je wyraźnie wymienić i opisać w Formularzu Ofertowym w pkt 3 (załącznik nr 1 do SWZ)
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.