Pakiet nr 3

Wadium :  4.800,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt./ op. | Cena brutto szt./op | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koreczki luer-lock Combi (dwufunkcyjne, pasujące na strzykawki i na kaniule). Pakowane pojedyńczo | 700 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kranik trójdrożny, posiadający trójramienne białe pokrętło, przezroczystą obudowę, wykonany z poliwęglanu, prosty tor przepływu w obu kierunkach, optyczny i wyczuwalny indykator pozycji otwarty/zamknięty, z możliwością podawania tłuszczy i chemioterapeutyków, posiadający niezależnie obracającą się nakrętkę Luer-Lock, każde z wejść kranika zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami, kranik obracający się w zakresie 360 stopni z wyczuwalnym skokiem co 45 stopni. Objętość wypełnienia 0,22-0,26ml. | 45 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kraniki trójdrożne z przedłużaczem 7cm, posiadający trójramienne białe pokrętło, przezroczystą obudowę, wykonany z poliwęglanu, prosty tor przepływu w obu kierunkach, optyczny i wyczuwalny indykator pozycji otwarty/zamknięty, z możliwością podawania tłuszczy i chemioterapeutyków, każde z wejść kranika zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami, kranik obracający się w zakresie 360 stopni z wyczuwalnym skokiem co 45 stopni, przedłużacz wykonany z PCV niezawierający DEHP (potwierdzone stosownym oświadczeniem producenta). Objętość wypełnienia 0,8 ml. Kranik z przedłużaczem ma posiadać dodatkowy port do iniekcji. | 8 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Łącznik bezigłowy nie dłuższy niż 2 cm Bezigłowy port wielokrotnego wkłucia bez mechanicznych części wewnętrznych, kompatybilny z końcówką Luer i Luer-Lock, z silikonową podzielną membraną, osadzoną w postaci wywiniętego kołnierza na przezroczystym poliwęglanowym konektorze , co pozwala na skuteczną dezynfekcję, przepłukiwanie i jego wizualną kontrolę, o przepływie minimalnym 533ml/min., objętość wypełnienia max. 0,16 ml z możliwością użytku z krwią, tłuszczami i cystostatykami, wyposażony w uchwyt/aplikator w innym kolorze niż zawór, do połączenia do 100 aktywacji. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk serii i daty ważności. Opakowanie a 50 sztuk | 55 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Łącznik bezigłowy z przedłużką ,dren o długości 15cm , zawór bezigłowy (1szt), kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer - dren o średnicy wewnętrznej 2,8 mm, przedłużenie z zaciskiem przesuwanym, ,zakończenie zabezpieczone protektorem męskim - przemieszczanie płynu neutralne w wypadku stosowania zestawu przedłużającego i zacisku. - nie zawiera lateksu; dren wykonany z PCV (nie zawierający ftalanów); dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi - zawór posiadający przeźroczystą obudowę i przeźroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania, bez mechanicznych części wewnętrznych – prosty tor przepływu - membrana zaworu podzielna, silikonowa z kołnierzem idealnie gładkim, wywiniętym zewnętrznie na poliwęglanowej obudowie konektora. Jednorodna powierzchnia do dezynfekcji. - na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymania zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką. - czas użycia 100 aktywacji - wymagany minimalny przepływ 27 l/h - objętość wypełnienia wynosząca 1,14 ml, podana na opakowaniu jednostkowym - sterylny, pakowany pojedynczo, Opakowanie 25 szt. | 2.000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kaniula dożylna noworodkowa Kaniula dożylna posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z poliuretanu. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji . 26G – 0,6 x 19 mm. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty ważności na opakowaniu. | 6.000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |

Dotyczy pozycji nr 6:

Parametry graniczne ( bezwzględnie wymagane przez zamawiającego) :

- wytrzymałe opakowanie, nie ulegające przypadkowemu uszkodzeniu

- na opakowaniu muszą znajdować się dane produktu : rozmiar ,producent

- wykonane z poliuretanu, specjalnie przeznaczone do małych i delikatnych żył pacjentów pediatrycznych

- posiadające elastyczne, odłączane skrzydełka ułatwiające trzymanie i zamocowanie kaniul

- okres przydatności do użycia – minimum 3 lata od daty produkcji

| 7. | Kaniula do żył obwodowych bez portu iniekcyjnego rozm. 24G długość 19mm, przepływ 18-20ml/min | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Kaniule do żył obwodowych bez portu iniekcyjnego rozm. 22G długość 25mm, przepływ 35-37ml/min | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kaniule do żył obwodowych bez portu iniekcyjnego rozm. 20G długość 48mm, przepływ 54-56ml/min | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kaniule do żył obwodowych bez portu iniekcyjnego rozm. 18G długość 48 mm , przepływ 87-90ml/min | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga! Oferowane kaniule  muszą spełniać następujące warunki:

- materiał zapobiegający zginaniu i zachwianiu geometrii końcówki kaniuli

- kaniula pozostaje sztywna do momentu, aż zostanie wprowadzona do ciała pacjenta

- kaniula o cienkich ściankach, co pozwala uzyskać większą prędkość przepływu niż inne kanikule o tym samym rozmiarze Gauge

- kaniula elastyczna, o dużej odporności na zginanie, co zapewnia optymalną prędkość przepływu

- rozmiary kaniul oznaczone barwnym kodem

- Kaniula bezpieczna, cewnik z biokomatybilnego poliuretanu z 6 wtopionymi paskami RTG, bez portu bocznego, z igłą ze specjalnym otworem przy ostrzu, ostrze typu back-cut, który umożliwia szybkie i pewne potwierdzenie umieszczenia kaniuli w żyle. System z przyciskiem zabezpieczającym przed zakłuciem oraz mechanizmem (zastawka), który zapobiega przed wypływem krwi z kaniuli i przypadkami nieprzewidzianej ekspozycji na krew podczas kaniulacji

| 11. | Kaniule FLO SWITCH Cewnik do punkcji obwodowych naczyń tętniczych wprowadzany po igle , wyposażony w zawór kulowo-suwakowy typu flow-swith , rozmiar 20 x 1 ¾” ( 20G 1,1 x 45 mm, przepływ 48-50 ml/min), ze skrzydełkami z otworami do przymocowania do skóry pacjenta, sterylny, jednorazowego użytku, materiał z jakiego wykonany jest cewnik: PTFE, sposób pakowania: blister Opakowanie 25 szt. | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Igła do pobierania leków z fiolek, tępa z wbudowanym filtrem cząsteczkowym 5µm, dodatkowo zabezpieczona przed zakłuciem, rozmiar 18G 1,2 x 40mm, op. a 100szt | 20 op. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Wykonawca dostarczy próbki  w ilości:

Poz. nr 1-   5 sztuk

Poz. nr 2 -  5 sztuk

Poz. nr 3 -  5 sztuk

Poz. nr 4 -10 sztuk

Poz. nr 5 -  5 sztuk

Poz. nr 6 -  5 sztuk

Poz. nr 7-10 - 2 sztuki – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta.

Dostarczone próbki są przekazane do użytkownika w celu sprawdzenia czy oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie podlegają zwrotowi.

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.