## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1 | [6 empty] | Załącznik nr 1.1 do SIWZ
System endoprotez bezcementowych stawu biodrowego I - elementy systemu wzajemnie kompatybilne
Lp. | Nazwa elementu | Komis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Kod produktu
%
1 | Trzpień przynasadowy, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty szorstkimi płatkami tytanu umożliwiającymi pierwotną stabilizację oraz osteointegrację. Dostępny w co najmniej 13 rozmiarach, w wersji standard oraz high offset, z kątem szyjkowym 130 stopni oraz stożku 12/14. | Tak | 70
2 | Trzpień modularny ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy oraz w opcji standard, coxa vara i high offset; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, porowaty na całej długości i na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 100 - 200µm); długość trzpienia co najmniej od 115mm do 190mm. Dla typu Coxa Vara ze 125' kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości. Trzpień posiada na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające dobrą pierwotną stabilizację. Szyjka polerowana, spłaszczona w płaszczyźnie A/P. W opcji trzpień dysplastyczny w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej | Tak | 70
3 | Trzpień rewizyjny tytanowy, prosty, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, kołnierzowy, pokryty hydroxyapatytem na całej długości, w minimum 5 rozmiarach, od 180mm do 240mm, w opcji trzpień typu standard i high offset. Dodatkowo posiada nacięcia w płaszczyźnie AP i ML w części dystalnej umożliwiające dopasowanie trzpienia do krzywizny kości. Stożek trzpienia 12/14 | Tak | 5
4 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością opcjonalnego zastosowania do 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm. W opcji panewka mała o średnicy zewnętrznej 38-46mm wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru) | Tak | 140
5 | Panewka rewizyjna, bezcementowa, typu press-fit, hemisferyczna, pokryta porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu z dodatkowymi prostopadłymi otworami na obwodzie, w rozmiarach co najmniej 54-80 mm. W opcji panewka rewizyjna z pogłębieniem bocznym (lateralizacja co najmniej od 4 do 6mm), z dodatkowymi prostopadłymi otworami na obwodzie, w rozmiarach co najmniej 54-72mm. Panewki posiadają uniwersalny mechanizm umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej lub ceramicznej w dostępnych rozmiarach. | Nie | 5
6 | Wkład do panewki z polietylenu typu crosslink (XLPE) o średnicy wewnętrznej 22.225mm, 28mm, 32mm, 36mm w opcji neutralnej, z lateralizacją, z lateralizacją i dziesięciostopniową reorientacją oraz z okapem („high wall”) | Tak | 145
7 | Wkład do panewki z polietylenu typu crosslink (XLPE) z pierścieniem tytanowym blokującym możliwość zwichnięcia protezy. | Nie | 2
8 | Wkład do panewki ceramiczny o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm. | Nie | 4
9 | Głowa metalowa o średnicy 22.225mm, 28mm, 32mm, 36mm wysokopolerowana, co najmniej 4 długości szyjki dla rozmiaru 28. | Tak | 145
10 | Głowa ceramiczna 28mm, 32mm i 36mm, min. 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. | Nie | 4
11 | Śruba gąbczasta do panewki o długości co najmniej od 15mm do 50mm | Tak | 30
12 | Śruba peryferyjna o śr. 5mm do obwodowego mocowania panewki rewizyjnej o długości co najmniej 25mm - 65mm | Nie | 10
13 | Augmenty do rekonstrukcji ubytków kostnych panewki przeznaczone do mocowania z panewkami rewizyjnymi, wykonane z tytanu o gąbczastej strukturze, pokrytego porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek umożliwiającymi pierwotną stabilizację oraz osteointegrację, dostępne w co najmniej 3 różnych kształtach. Mocowanie do implantu panewki za pomocą śrub lub/i cementu kostnego, mocowanie do kości za pomocą śrub blokowanych. Podstawowy augment w kształcie półksiężyca dostępny co najmniej w grubości od 10 mm do 30mm dla implantów panewek o średnicy od 50 mm do 72 mm. | Nie | 5
14 | Śruba blokowana do augmentu o długości co najmniej od 25mm do 70mm | Nie | 16
| RAZEM | x | x |  |  | x |  |  | x
Możliwość zmiany pozycji w ramach wartości pakietu
…...............................................
pieczęć i podpis oferenta

## Pakiet nr 2
Pakiet nr 2 | [6 empty] | Załącznik nr 1.2 do SIWZ
System endoprotez bezcementowych stawu biodrowego II- elementy systemu wzajemnie kompatybilne
Lp. | Nazwa elementu | Komis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Kod produktu
%
1 | Trzpień przynasadowy trapezoidalny w przekroju poprzecznym, wykonany ze stopu tytanu, pokryty w 1/3 bliższej trójwymiarową porowatą okładziną umożliwiającą pierwotną stabilizację oraz osteointegrację. Dystalny koniec polerowany. Szyjka trzpienia gładko polerowana ze stożkiem 12/14. Trzpień dostępny co najmniej w 11 rozmiarach w długościach od 73-101mm, w wersji standard oraz high offset. | Nie | 4
2 | Trzpień bezcementowy, stożkowaty w dwóch płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność antyrotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem, z poszerzoną częścią proksymalną zwiększającą stabilność antyrotacyjną, w co najmniej 9 rozmiarach w wersji standard (kąt szyjkowo-trzonowy 135 stopni), w co najmniej 8 rozmiarach w wersji high offset (kąt szyjkowo-trzonowy 126 stopni) w zakresie długości części trzonowej od 132mm do 163mm. Szyjka zwężona gładko polerowana zwiększająca zakres ruchu. Konus 12/14 skrócony. | Tak | 20
3 | Trzpień rewizyjny bezcementowy umożliwiający uzupełnianie ubytków kości w okolicy łuku Adamsa z konusem 12/14 w co najmniej następujących opcjach: o długości 190 mm ze standardowym kołnierzem oraz z kołnierzem +15mm; o długość 260 mm, dostępny w wersji z kołnierzem standardowym, +15mm i +30 mm | Nie | 2
4 | Panewka bezcementowa tytanowa, pokryta porowatą okładziną tytanową w rozmiarach co najmniej 40-68 mm ze skokiem co 2 mm w wersji presfit gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym, dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami - śruba oraz zaślepka do otworu | Tak | 24
5 | System wymiennych wkładek do panewki XLPE (crosslinkowany polietylen) do głów ZrNb i CoCr 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, do głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, do głów 28 mm w rozmiarach 46-60 mm; do głów 22 w rozmiarach 40-44mm | Tak | 24
6 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 22mm w co najmniej 4 długościach szyjki oraz o średnicach 28mm, 32mm i 36mm w co najmniej pięciu długościach szyjki | Tak | 24
7 | Głowa ze stopu cyrkonu z niobem którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal oraz młodszych – nie zawierająca niklu. Rozmiary 28, 32, 36 mm, w co najmniej 4 długości szyjki. | Nie | 2
8 | Koszyki rekonstrukcyjne tytanowe do operacji rewizyjnych stawu biodrowego wzmacniające lub odtwarzające ubytek panewki. Stosowane w przypadku ubytku stropu panewki, przedniej lub tylnej kolumny miednicy, bądź ściany przyśrodkowej i/lub w przypadku protruzji. Koszyki rekonstrukcyjne dostępne w minimum trzech rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 50 do 62 mm anatomiczne lewe i prawe, z dającymi się modelować tytanowymi blaszkami z wieloma otworami na śruby, ułatwiającymi mocowanie do panewki. Koszyki wzmacniające dostępne w dziewięciu rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 44 do 68 mm. Szorstka powierzchnia przygotowana w celu poprawy wiązania cementu i lepszego przyczepu kości. | Nie | 2
9 | Panewka cementowa typu „dual mobility”, umożliwiająca ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkładki w panewce. W rozmiarach co najmniej 43-63 mm ze skokiem co 2 mm. Powierzchnia panewki polerowana z ożebrowaniem antyrotacyjnym. Panewka hemisferyczna z dodatkowym przewieszeniem w górnej części. Przewieszenie gładko polerowane z zaokrąglonymi brzegami dla zminimalizowania konfliktu z trzpieniem. | Nie | 2
10 | Wkładka polietylenowa ruchoma w rozmiarach co najmniej 43-63 dla głowy 22 mm odpowiadającym rozmiarom panewki, dla głowy 28 mm w rozmiarach 47-63 | Nie | 2
11 | Panewka z polietylenu typu crosslink (XLPE) o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm z okapem („high wall”) | Nie | 2
| RAZEM | x | x |  |  | x |  |  | x
Możliwość zmiany pozycji w ramach wartości pakietu
…...............................................
pieczęć i podpis oferenta

## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3 | [6 empty] | Załącznik nr 1.3 do SIWZ
System endoprotez stawu kolanowego I - elementy systemu wzajemnie kompatybilne
Lp. | Nazwa elementu | Komis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Kod produktu
%
1 | Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego bezcementowy w opcji z zachowaniem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, w co najmniej 7 rozmiarach. Element pokryty porowatym tytanem. | Tak | 20
2 | Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy w opcji z wycięciem PCL (PS) i zachowaniem PCL (CR), kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, w co najmniej 7 rozmiarach. | Tak | 50
3 | Element piszczelowy stawu kolanowego bezcementowy kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing”, w co najmniej 6 rozmiarach. Trzpień protezy posiada skrzydełka antyrotacyjne. Element z wysoce polerowaną powierzchnią górną i pokrytą porowatym tytanem powierzchnia dolną. | Tak | 20
4 | Element piszczelowy stawu kolanowego cementowy kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” , w co najmniej 6 rozmiarach. Trzpień protezy posiada skrzydełka antyrotacyjne. Element z wysoce polerowaną powierzchnią górną. | Tak | 50
5 | Wkładka z polietylenu typu crosslink (XLPE) typu „mobile bearing” ze stożkowym trzpieniem stanowiącym środek rotacji wkładki, w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, w co najmniej 7 grubościach od 10mm do 25mm. W opcji wkładka typu „fixed bearing”. | Tak | 70
6 | Element udowy rewizyjny anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowany z wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką półzwiązaną typu „mobile bearing”; z możliwością zastosowania bezcementowego kołnierza oraz trzpienia. | Nie | 3
7 | Element piszczelowy rewizyjny stawu kolanowego cementowany kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” w co najmniej 3 opcjach: z zachowaniem PCL, z wycięciem PCL oraz półzwiązanej; z możliwością zastosowania bezcementowego kołnierza oraz trzpienia. | Nie | 3
8 | Wkładka z polietylenu typu crosslink (XLPE) typu „mobile bearing” ze stożkowym trzpieniem stanowiącym środek rotacji wkładki, zapewniająca półzwiązanie endoprotezy | Nie | 3
9 | Kołnierz udowy bezcementowy w co najmniej 5 rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady kości udowej. | Nie | 2
10 | Kołnierz piszczelowy bezcementowy w co najmniej 5 rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady kości piszczelowej. | Nie | 2
11 | Podkładki udowe wyrównawcze dystalne w co najmniej 4 grubościach od 4mm do 16mm i tylne w co najmniej 2 grubościach od 4mm do 8mm. | Nie | 4
12 | Podkładki piszczelowe wyrównawcze w co najmniej 3 grubościach od 5mm do 15mm. | Nie | 4
13 | Trzpień przedłużający w co najmniej 3 długościach od 75mm do 150mm, uniwersalny do uda i piszczeli, bezcementowy, zapobiegający rotacji. | Nie | 6
| RAZEM | x | x |  |  | x |  |  | x
Dodatkowe warunki: 1. użyczenie napędu ortopedycznego akumulatorowego obejmującego piłe oscylacyjną i wiertarkę na czas trwania umowy 2. wymiana ostrza do poły raz na 2 zabiegi
Możliwość zmiany pozycji w ramach wartości pakietu
…...............................................
pieczęć i podpis oferenta

## Pakiet nr 4
Pakiet nr 4 | [6 empty] | Załącznik nr 1.4 do SIWZ
System endoprotez stawu kolanowego II - elementy systemu wzajemnie kompatybilne
Lp. | Nazwa elementu | Komis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Kod produktu
%
1 | Część udowa cementowana anatomiczna lewa/prawa, w opcji z zachowaniem więzadła krzyżowego tylnego(CR) oraz z wycięciem więzadła krzyżowego tylnego (PS), dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. | Tak | 90
2 | Część udowa cementowana anatomiczna lewa/prawa w opcji z zachowaniem więzadła krzyżowego tylnego(CR) oraz z wycięciem więzadła krzyżowego tylnego (PS), dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu cyrkonu z niobem, którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę, przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal. | Nie | 2
3 | Taca piszczelowa typu „fixed bearing”, tytanowa, cementowana, anatomiczna lewa/prawa dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, powierzchnia górna gładko polerowana z mechanizmem zatrzaskowym. Taca umożliwia zastosowanie trzpienia piszczelowego oraz podkładek piszczelowych. | Tak | 90
4 | Wkładka z polietylenu typu crosslink (XLPE) typu „fixed bearing” w co najmniej trzech opcjach: CR, CR pogłębionej oraz PS, w co najmniej 6 grubościach od 9mm do 21mm. | Tak | 90
5 | Część udowa anatomiczna prawa/lewa, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością stosowania podkładek tytanowych i trzpieni tytanowych prostych, możliwość zastosowania offsetu (przesunięcia osi trzpienia) w dowolnym kierunku o co najmniej 2, 4, 6mm. | Nie | 3
6 | Część udowa anatomiczna prawa/lewa, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością stosowania podkładek tytanowych i trzpieni tytanowych prostych, możliwość zastosowania offsetu (przesunięcia osi trzpienia) w dowolnym kierunku o co najmniej 2, 4, 6mm, wykonana z metalu, którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę, przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal. | Nie | 1
7 | Część piszczelowa anatomiczna prawa/lewa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego. Tytanowa, gładko polerowana i bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość stosowania podkładek tytanowych prostych, klinowych, całościowych oraz trzpieni tytanowych prostych, możliwość zastosowania offsetu (przesunięcia osi trzpienia) w dowolnym kierunku o co najmniej 2, 4, 6mm. | Nie | 3
8 | Wkładka z polietylenu typu crosslink (XLPE), półzwiązana dostępna w co najmniej 8 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej. | Nie | 3
9 | Podkładka uzupełniająca do komponentu udowego dystalna, tylna i dystalno - tylna. | Nie | 5
10 | Podkładka uzupełniająca pod tacę piszczelową połowicza i całościowa tytanowa. | Nie | 3
11 | Trzpień bezcementowy tytanowy co najmniej w 3 długościach od 120mm do 220mm uniwersalny do tacy piszczelowej i do komponentu udowego, o średnicach co najmniej od 10mm do 24mm | Nie | 6
12 | Offset uniwersalny udowy lub piszczelowy umożliwiający przesunięcie od osi w dowolnym kierunku o 2mm, 4mm lub 6mm | Nie | 6
| RAZEM | x | x |  |  | x |  |  | x
Dodatkowe warunki: 1. użyczenie napędu ortopedycznego akumulatorowego obejmującego piłe oscylacyjną i wiertarkę na czas trwania umowy 2. wymiana ostrza do poły raz na 2 zabiegi
Możliwość zmiany pozycji w ramach wartości pakietu
…...............................................
pieczęć i podpis oferenta

## Pakiet nr 5
Pakiet nr 5 | [6 empty] | Załącznik nr 1.5 do SIWZ
Cement kostny
Lp. | Nazwa elementu | Komis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Kod produktu
%
1 | Ortopedyczny cement kostny z gentamycyną. Opakowanie co najmniej 40g. W zestawie mieszalnik próżniowy. | Tak | 150
2 | Ortopedyczny cement kostny z gentamycyną. Opakowanie co najmniej 20g. W zestawie mieszalnik próżniowy. | Tak | 30
3 | Ortopedyczny cement kostny z gentamycyną i wancomycyną. Opakowanie co najmniej 40g. W zestawie mieszalnik próżniowy. | Tak | 5
| RAZEM | x | x |  |  | x |  |  | x
…...............................................
pieczęć i podpis oferenta

## Pakiet nr 6
Pakiet nr 6 | [6 empty] | Załącznik nr 1.6 do SIWZ
Wypełniacz (spacer) stawu biodrowego
Lp. | Nazwa elementu | Komis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Kod produktu
%
1 | Czasowy implant stawu biodrowego zbudowany z metalowego rdzenia oraz cementu kostnego z gentamycyną w min. 3 rozmiarach głowy, w wersjach z długim i krótkim trzpieniem oraz w wersjach ze standardowym oraz zwężanym trzpieniem dla każdego rozmiary głowy. Implant stosowany przy dwuetapowym leczeniu infekcji okołoprotezowych. | Tak | 8
2 | Czasowy implant stawu biodrowego zbudowany z metalowego rdzenia oraz cementu kostnego z gentamycyną i wankomycyną w min. 3 rozmiarach głowy, w wersjach z długim i krótkim trzpieniem dla każdego rozmiary głowy. Implant stosowany przy dwuetapowym leczeniu infekcji okołoprotezowych. | Nie | 2
| RAZEM | x | x |  |  | x |  |  | x
Możliwość zamiany pozycji w ramach wartości pakietu
…...............................................
pieczęć i podpis oferenta

## Pakiet nr 7
Pakiet nr 7 | [6 empty] | Załącznik nr 1.7 do SIWZ
Substytut kostny do miejscowego leczenia infekcji
Lp. | Nazwa elementu | Komis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Kod produktu
%
1 | Substytut kości składający się z wchłanialnego siarczanu wapnia w postaci granulek. Preparat umożliwia mieszanie z antybiotykami i ich długotrwałe miejscowe uwalnianie. Opakowanie 10 cm3 (+/- 10%) | Tak | 5
2 | Substytut kości składający się z wchłanialnego siarczanu wapnia w postaci granulek. Preparat umożliwia mieszanie z antybiotykami i ich długotrwałe miejscowe uwalnianie. Opakowanie 5 cm3 (+/- 10%) | Tak | 1
3 | Substytut kości składający się z wchłanialnego siarczanu wapnia w postaci granulek. Preparat umożliwia mieszanie z antybiotykami i ich długotrwałe miejscowe uwalnianie. Opakowanie 20 cm3 (+/- 10%) | Tak | 1
| RAZEM | x | x |  |  | x |  |  | x
Możliwość zamiany pozycji w ramach wartości pakietu
…...............................................
pieczęć i podpis oferenta

## Pakiet nr 8
Pakiet nr 8 | [6 empty] | Załącznik nr 1.8 do SIWZ
Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego
Lp. | Nazwa elementu | Komis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Kod produktu
%
1 | Komponent udowy cementowany dostępny w co najmniej 5 rozmiarach. | Tak | 30
2 | Komponent piszczelowy cementowany w dostępny w co najmniej 6 rozmiarach. | Tak | 30
3 | Komponent udowy bezcementowy dostępny w co najmniej 5 rozmiarach opcjonalnie również w wersji antyalergicznej | Nie | 5
4 | Komponent piszczelowy bezcementowy dostępny w co najmniej 6 rozmiarach opcjonalnie również w wersji antyalergicznej | Nie | 5
5 | Wkładka niezwiązana z komponentem piszczelowym, ruchoma. W co najmniej 7 rozmiarach o kształcie przystosowanym do przedziału przyśrodkowego oraz opcjonalnie do przedziału bocznego. | Tak | 35
6 | Zestaw jednorazowych narzędzi – jeśli są wymagane do przeprowadzenia zabiegu (zgodnie z techniką operacyjną producenta) | Tak | 35
| RAZEM | x | x |  |  | x |  |  | x
Dodatkowe warunki: 1. użyczenie na czas trwania umowy kompletnego (zgodnego z techniką operacyjną producenta) instrumentarium do prowadzenia zbiegów
Obecność na rynku co najmniej 15 lat, przeżywalność 10 - letnia implantu co najmniej 90% na podstawie narodowych rejestrów obejmujących minimum 500 pacjentów rocznie z zaimplantowaną endoprotezą.
Możliwość zmiany pozycji w ramach wartości pakietu
…...............................................
pieczęć i podpis oferenta