## formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.40.2024.ADB
| Nazwa zamówienia | Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Patomorfologii i Zakładu Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto # :
| 1 |  | (bez kosztów zużycia energii elektrycznej)
2
3
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *^:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.
8. | Dotyczy część 1, 3: Oświadczamy, że oferowane odczynniki są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 7.04.2022 r. o wyrobach medycznych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski. Wymóg nie dotyczy materiałów zużywalnych.
9. | Oświadczamy, że oferowane produkty oraz sprzęt spełniają wszystkie postawione wymagania graniczne określone w zalączniku nr 1a, 1b do specyfikacji dla poszczególnych części.
10. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
11. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
12. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
13. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## część 1
| DFP.271.40.2024.ADB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 1 | Arkusz cenowy
| Cena oferty brutto (A+B)# | 0 | (bez kosztów zużycia energii elektrycznej)
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań na 24 miesiące | Wielkość opakowania
1. | Zestaw do diagnostyki in vitro przeznaczony do jakościowego wykrywania głównych mutacji w kodonach 12, 13 i 61 genów HRAS, NRAS, KRAS oraz w kodonach 600 i 601 genu BRAF metodą Real Time PCR | 15 opakowań | 48 reakcji
2. | Zestaw do diagnostyki in vitro przeznaczony do jakościowego wykrywania mutacji genów IDH1/2 w genomowym DNA wyizolowanym z tkanki nowotworowej lub krwi/szpiku kostnego | 12 opakowań | 48 reakcji
3. | Zestaw do diagnostyki in vitro przeznaczony jest do jakościowego wykrywania stanu metylacji MGMT metodami Real Time PCR oraz późniejszą analizą topnienia, w genomowym DNA wyizolowanym z tkanki nowotworowej | 8 opakowań | 48 reakcji
4. | Zestaw do wykrywania mutacje w genie KRAS w kodonach 12, 13, 59, 61, 117 i 146 metodą Real Time PCR | 5 opakowań | 48 reakcji
5. | Zestaw do diagnostyki in vitro przeznaczony do jakościowego wykrywania mutacji somatycznych PIK3CA w genomowym DNA wyizolowanym z tkanki nowotworowej lub osocza | 3 opakowania | 48 reakcji
6. | Zestaw do diagnostyki in vitro przeznaczony jest do jakościowego wykrywania mutacji somatycznych kodonu 600 BRAF w genomowym DNA wyizolowanym z tkanki nowotworowej lub osocza | 12 opakowań | 48 reakcji
7. | Zestaw do diagnostyki in vitro przeznaczony do jakościowego wykrywania mutacji somatycznych EGFR w genomowym DNA wyizolowanym z tkanki nowotworowej lub osocza | 5 opakowań | 48 reakcji
8. | Zestaw do diagnostyki in vitro przeznaczony do oznaczania niestabilności mikrosatelitarnej w genomowym DNA wyizolowanym z tkanki nowotworowej lub krwi | 1 opakowanie | 48 reakcji
9. | Zestaw do diagnostyki in vitro przeznaczony do jakościowego wykrywania fuzji genów ALK/ROS1/RET i pominięcia eksonu 14 MET w próbkach RNA wyizolowanych z tkanki nowotworowej | 1 opakowanie | 48 reakcji
10. | Zestaw do diagnostyki in vitro przeznaczony do jakościowego wykrywania mutacji somatycznych NRAS w genomowym DNA wyizolowanym z tkanki nowotworowej lub osocza | 1 opakowanie | 48 reakcji
11. | Zestaw do diagnostyki in vitro przeznaczony do jakościowego wykrywania fuzji genów NTRK1/2/3 w genomowym DNA wyizolowanym z tkanki nowotworowej | 1 opakowanie | 48 reakcji
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto # opakowania*** | Cena brutto # pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
4. | [7 empty] | 0
5. | [7 empty] | 0
6. | [7 empty] | 0
7. | [7 empty] | 0
8. | [7 empty] | 0
9. | [7 empty] | 0
10. | [7 empty] | 0
11. | [7 empty] | 0
12. | [7 empty] | 0
13. | [7 empty] | 0
14. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM (A)#: | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy. # jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Lp | Przedmiot dzierżawy | Okres |  | Informacje dotyczące dzierżawionego urządzenia |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto # za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto # (za 24 m-ce)
12. | Jeden aparat do amplifikacji, detekcji i analizy kwasów nukleinowych wraz z osprzętem i oprogramowaniem | 24 | miesiące | Nazwa urządzenia |  |  |  | 0 | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
[8 empty] | RAZEM (B)#: | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Lp | Koszt zużycia energii elektrycznej dzierżawionego urządzenia | Założony czas pracy urządzenia | j.m. | Przyjęty koszt 1 kWh |  |  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Analizator (1 szt.) wraz z osprzętem i oprogramowaniem | 26280 | godziny | 0.69 |  |  |  | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0
Oświadczamy, że oferowany w ramach dzierżawy aparat spełnia wszystkie postawione w załączniku nr 1b do SWZ wymagania graniczne dla części 1 przedmiotu zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą apratu do wykonywania reakcji real-time PCR
L.p | Wymagania graniczne dla zestawów odczynnikowych | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
I. | Zestaw do diagnostyki in vitro przeznaczony do jakościowego wykrywania głównych mutacji w kodonach 12, 13 i 61 genów HRAS, NRAS, KRAS oraz w kodonach 600 i 601 genu BRAF metodą Real Time PCR
1. | Zestaw do diagnostyki in vitro przeznaczony jest do jakościowego wykrywania mutacji somatycznych w genach HRAS, NRAS, KRAS i BRAF w genomowym DNA wyizolowanym z tkanki nowotworowej | TAK
2. | - Zestaw przeznaczony jest do wykrywania mutacji w kodonach 12, 13 i 61 genów HRAS, NRAS, KRAS oraz w kodonach 600 i 601 genu BRAF | TAK
3. | - Zestaw przeznaczony do jakościowego wykrywania głównych mutacji genów HRAS, NRAS, KRAS i BRAF w genomowym DNA z próbek cytologicznych tarczycy oraz świeżej, zamrożonej, utrwalonej w formalinie i zatopionej w parafinie (FFPE) tkanki nowotworu tarczycy | TAK
4. | Zestaw jest kompatybilny z oferowanym aparatem do wykonywania reakcji real-time PC (amplifikacji, detekcji i analizy kwasów nukleinowych - opisanym w wymaganiach granicznych w załączniku nr 1b do specyfikacji) | TAK
5. | - Zestaw zawiera wystarczającą ilość odczynników do przeprowadzenia 48 testów | TAK
6. | - Zestaw jest dostarczany w 8-dołkowych paskach, fabrycznie załadowanych pełną mieszanką do amplifikacji, w suchym formacie stabilnym w temperaturze pokojowej (+2/+25°C) | TAK
7. | - Zestaw zawiera odczynniki do ekstrakcji DNA z próbek utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie (FFPE) | TAK
8. | - Zestaw wykorzystuje metodę Real-Time PCR | TAK
9. | - Zestaw posiada certyfikację CE-IVD | TAK
10. | - Zestaw jest przeznaczony do selektywnej amplifikacji sekwencji specyficznych dla mutantów w próbkach zawierających mieszaninę DNA typu dzikiego i zmutowanego | TAK
11. | - Wykrywanie odbywa się za pomocą sond fluorescencyjnych znakowanych FAM i HEX | TAK
12. | - Zestaw składa się z ośmiu testów do wykrywania mutacji | TAK
13. | - Każdy test zawiera startery i sondy do wykrywania celu (FAM), a także endogenny gen kontrolny (HEX) | TAK
14. | - Amplifikacja endogennego genu kontrolnego pozwala na weryfikację przebiegu amplifikacji i ewentualnej obecności inhibitorów, które mogą powodować fałszywie ujemne wyniki | TAK
15. | - Stała jakość zestawu jest gwarantowana poprzez zastosowanie ścisłej kontroli procesu materiałów i procedur operacyjnych w zakresie realizacji produktu i zarządzania nim aż do Klienta. Jakość każdej partii jest potwierdzona odpowiednim Certyfikatem Analizy | TAK
16. | Ważność dostarczonego zestawu odczynników minimum 6 miesięcy | TAK
II. | Zestaw do diagnostyki in vitro przeznaczony do jakościowego wykrywania mutacji genów IDH1/2 w genomowym DNA wyizolowanym z tkanki nowotworowej lub krwi/szpiku kostnego
1. | - Zestaw przeznaczony jest do wykrywania 8 mutacji w genie IDH1: w kodonie 105 - G105G (c.315 C>T), kodonie 132 - R132H (c.395G>A), R132C (c.394C>T), R132S (c.394C>A), R132G (c.394C>G), R132L (c.395G>T), R132I (c.394_395CG>AT), R132V (c.394_395CG>GT) | TAK
2. | - Zestaw przeznaczony jest do wykrywania 11 mutacji w genie IDH2: w kodonie 140 - R140G (c.418C>G), R140W (c.418C>T), R140Q (c.419G>A), R140L (c.419G>T), w kodonie 172 - R172K (c.515G>A), R172G (c.514A>G), R172W (c.514A>T), R172T (c.515G>C), R172M (c.515G>T), R172S (c.516G>C), R172S (c.516G>T) | TAK
3. | - Zestaw przeznaczony do wykrywania mutacji IDH1/2, w genomowym DNA z próbek tkanki nowotworowej świeżej, zamrożonej, utrwalonej w formalinie i zatopionej w parafinie (FFPE) lub z krwi (krew obwodowa lub szpik kostny) | TAK
4. | Zestaw jest kompatybilny z oferowanym aparatem do wykonywania reakcji real-time PC (amplifikacji, detekcji i analizy kwasów nukleinowych - opisanym w wymaganiach granicznych w załączniku nr 1b do specyfikacji) | TAK
5. | - Zestaw wykorzystuje metodę Real-Time PCR | TAK
6. | - Zestaw posiada certyfikację CE-IVD | TAK
7. | - Zestaw zawiera wystarczającą ilość odczynników do przeprowadzenia 48 testów | TAK
8. | - Zestaw jest dostarczany w 8-dołkowych paskach, fabrycznie załadowanych pełną mieszaniną do amplifikacji, w suchym formacie stabilnym w temperaturze pokojowej | TAK
9. | - Zestaw zawiera odczynniki do ekstrakcji DNA z próbek utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie (FFPE) | TAK
10. | - Zestaw jest przeznaczony do selektywnej amplifikacji sekwencji specyficznych dla mutantów w próbkach zawierających mieszaninę DNA typu dzikiego i zmutowanego | TAK
11. | - Wykrywanie odbywa się za pomocą sond fluorescencyjnych znakowanych FAM i HEX | TAK
12. | - Zestaw składa się z siedmiu testów do wykrywania mutacji IDH1/2 oraz testu kontrolnego do oceny zawartości DNA w próbce | TAK
13. | - Każdy zestaw zawiera startery i sondy do wykrywania celu (FAM), a także endogenny gen kontrolny (HEX) | TAK
14. | - Amplifikacja endogennego genu kontrolnego pozwala na weryfikację przebiegu amplifikacji i ewentualnej obecności inhibitorów, które mogą powodować fałszywie ujemne wyniki | TAK
15. | Zestaw jest zaprojektowany, opracowany i zatwierdzony zgodnie z dyrektywą 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD) oraz zgodnie z procedurami Systemu Jakości Spółki certyfikowanego na zgodność z europejskimi normami regulacyjnymi EN ISO 9001 i ISO 13485 lub równoważne | TAK
16. | - Stała jakość zestawu jest gwarantowana poprzez zastosowanie ścisłej kontroli procesu materiałów i procedur operacyjnych w zakresie realizacji produktu i zarządzania nim aż do Klienta. Jakość każdej partii jest potwierdzona odpowiednim Certyfikatem Analizy | TAK
17. | Ważność dostarczonego zestawu odczynników minimum 6 miesięcy | TAK
III. | Zestaw do diagnostyki in vitro przeznaczony do jakościowego wykrywania stanu metylacji MGMT metodami Real Time PCR oraz późniejszą analizą topnienia, w genomowym DNA wyizolowanym z tkanki nowotworowej
1. | Zestaw przeznaczony do jakościowego wykrywania stanu metylacji 12 miejsc CpG zlokalizowanych w promotorze genu MGMT (hg19 chr10: 131 265 494 -131 265 555) metodą Real-Time PCR oraz analizą topnienia, w genomowym DNA wyizolowanym z utrwalonej w formalinie i zatopionej w parafinie tkance nowotworowej (FFPE)
2. | Zestaw jest kompatybilny z oferownaym aparatem do wykonywania reakcji real-time PC (amplifikacji, detekcji i analizy kwasów nukleinowych - opisanym w wymaganiach granicznych w załączniku nr 1b do specyfikacji) | TAK
3. | - Zestaw wykorzystuje metodę Real-Time PCR oraz analizę krzywych topnienia próbek | TAK
4. | - Zestaw posiada certyfikację CE-IVD | TAK
5. | - Zestaw zawiera wystarczającą ilość odczynników do przeprowadzenia 48 testów | TAK
6. | - Zestaw jest dostarczany w 8-dołkowych paskach, fabrycznie załadowanych pełną mieszaniną do amplifikacji, w suchym formacie stabilnym w temperaturze pokojowej (+2/+25°C) | TAK
7. | - Zestaw zawiera odczynniki do konwersji DNA z wodorosiarczynem | TAK
8. | - DNA wyekstrahowany z tkanki nowotworowej FFPE poddaje się działaniu wodorosiarczynu sodu, który przekształca niemetylowane cytozyny w uracyl, który podczas amplifikacji zostaje zastąpiony tyminą | TAK
9. | - DNA przekształcony wodorosiarczynem amplifikuje się przy użyciu starterów specyficznych dla regionów pozbawionych wysp CpG i środka interkalującego | TAK
10. | - Ocena metylacji opiera się na analizie krzywej topnienia próbek metylowanych i niemetylowanych, które ze względu na różny skład tyminy i cytozyny dają piki przy różnych temperaturach topnienia | TAK
11. | - Status metylacji określa się poprzez porównanie sygnału próbki klinicznej z sygnałem niemetylowanej kontroli pozytywnej | TAK
12. | Zestaw jest zaprojektowany, opracowany i zatwierdzony zgodnie z dyrektywą 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD) oraz zgodnie z procedurami Systemu Jakości Spółki certyfikowanego na zgodność z europejskimi normami regulacyjnymi EN ISO 9001 i ISO 13485 lub równoważne | TAK
13. | - Stała jakość zestawu jest gwarantowana poprzez zastosowanie ścisłej kontroli procesu materiałów i procedur operacyjnych w zakresie realizacji produktu i zarządzania nim aż do Klienta. Jakość każdej partii jest potwierdzona odpowiednim Certyfikatem Analizy | TAK
14. | Ważność dostarczonego zestawu odczynników minimum 6 miesięcy | TAK
IV. | Zestaw do diagnostyki in vitro przeznaczony do jakościowego wykrywania mutacji somatycznych KRAS w genomowym DNA wyizolowanym z tkanki nowotworowej lub osocza
1. | Zestaw przeznaczony jest do wykrywania 22 mutacji KRAS: w kodonie 12 – 6 mutacji, kodonie 13 - 1 mutacja, kodonie 59 – 3 mutacje, kodonie 61 – 5 mutacji, kodonie 117 – 4 mutacje, kodonie 146 – 3 mutacje | TAK
2. | - Zestaw przeznaczony do wykrywania mutacji somatycznych genu KRAS, w genomowym DNA wyizolowanym z próbek guza tkanki świeżej, zamrożonej, utrwalonej w formalinie i zatopionej w parafinie (FFPE) lub z osocza | TAK
3. | Zestaw jest kompatybilny z oferowanym aparatem do wykonywania reakcji real-time PC (amplifikacji, detekcji i analizy kwasów nukleinowych - opisanym w wymaganiach granicznych w załączniku nr 1b do specyfikacji) | TAK
4. | - Zestaw wykorzystuje metodę Real-Time PCR | TAK
5. | - Zestaw posiada certyfikację CE-IVD | TAK
6. | - Zestaw zawiera wystarczającą ilość odczynników do przeprowadzenia 48 testów | TAK
7. | - Zestaw jest dostarczany w 8-dołkowych paskach, fabrycznie załadowanych pełną mieszaniną do amplifikacji, w suchym formacie stabilnym w temperaturze pokojowej | TAK
8. | - Zestaw zawiera odczynniki do ekstrakcji DNA z próbek utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie (FFPE) | TAK
9. | - Zestaw jest przeznaczony do selektywnej amplifikacji sekwencji specyficznych dla mutantów w próbkach zawierających mieszaninę DNA typu dzikiego i zmutowanego | TAK
10. | - Wykrywanie odbywa się za pomocą sond fluorescencyjnych znakowanych FAM i HEX | TAK
11. | - Zestaw składa się z siedmiu testów do wykrywania mutacji KRAS oraz testu kontrolnego do oceny zawartości DNA w próbce | TAK
12. | - Każdy zestaw zawiera startery i sondy do wykrywania celu (FAM), a także endogenny gen kontrolny (HEX) | TAK
13. | - Amplifikacja endogennego genu kontrolnego pozwala na weryfikację przebiegu amplifikacji i ewentualnej obecności inhibitorów, które mogą powodować fałszywie ujemne wyniki | TAK
14. | Zestaw jest zaprojektowany, opracowany i zatwierdzony zgodnie z dyrektywą 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD) oraz zgodnie z procedurami Systemu Jakości Spółki certyfikowanego na zgodność z europejskimi normami regulacyjnymi EN ISO 9001 i ISO 13485 lub równoważne | TAK
15. | - Stała jakość zestawu jest gwarantowana poprzez zastosowanie ścisłej kontroli procesu materiałów i procedur operacyjnych w zakresie realizacji produktu i zarządzania nim aż do Klienta. Jakość każdej partii jest potwierdzona odpowiednim Certyfikatem Analizy | TAK
16. | Ważność dostarczonego zestawu odczynników minimum 6 miesięcy | TAK
V. | Zestaw do diagnostyki in vitro przeznaczony do jakościowego wykrywania mutacji somatycznych PIK3CA w genomowym DNA wyizolowanym z tkanki nowotworowej lub osocza
1. | Zestaw przeznaczony jest do wykrywania 24 mutacji w genie PIK3CA: w eksonie 4 – 4 mutacje, eksonie 7 – 1 mutacja, eksonie 9 – 14 mutacji, eksonie 20 – 5 mutacji | TAK
2. | - Zestaw przeznaczony do jakościowego wykrywania mutacji somatycznych genu PIK3CA w genomowym DNA wyizolowanym z tkanki nowotworowej świeżej, mrożonej, utrwalonej w formalinie i zatopionej w parafinie (FFPE) lub z osocza | TAK
3. | Zestaw jest kompatybilny z oferowanym aparatem do wykonywania reakcji real-time PC (amplifikacji, detekcji i analizy kwasów nukleinowych - opisanym w wymaganiach granicznych w załączniku nr 1b do specyfikacji) | TAK
4. | - Zestaw wykorzystuje metodę Real-Time PCR | TAK
5. | - Zestaw posiada certyfikację CE-IVD | TAK
6. | - Zestaw zawiera wystarczającą ilość odczynników do przeprowadzenia 48 testów | TAK
7. | - Zestaw jest dostarczany w 8-dołkowych paskach, fabrycznie załadowanych pełną mieszaniną do amplifikacji, w suchym formacie stabilnym w temperaturze pokojowej | TAK
8. | - Zestaw zawiera odczynniki do ekstrakcji DNA z próbek utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie (FFPE) | TAK
9. | - Zestaw jest przeznaczony do selektywnej amplifikacji sekwencji specyficznych dla mutantów w próbkach zawierających mieszaninę DNA typu dzikiego i zmutowanego | TAK
10. | - Wykrywanie odbywa się za pomocą sond fluorescencyjnych znakowanych FAM i HEX | TAK
11. | - Zestaw składa się z siedmiu testów do wykrywania mutacji PIK3CA oraz testu kontrolnego do oceny zawartości DNA w próbce | TAK
12. | - Każdy zestaw zawiera startery i sondy do wykrywania celu (FAM), a także endogenny gen kontrolny (HEX) | TAK
13. | - Amplifikacja endogennego genu kontrolnego pozwala na weryfikację przebiegu amplifikacji i ewentualnej obecności inhibitorów, które mogą powodować fałszywie ujemne wyniki | TAK
14. | - Zestaw jest opracowany i zatwierdzony zgodnie z dyrektywą 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD) oraz zgodnie z procedurami Systemu Jakości Spółki certyfikowanego na zgodność z europejskimi normami regulacyjnymi EN ISO 9001 i ISO 13485 lub równoważne | TAK
15. | - Stała jakość zestawu jest gwarantowana poprzez zastosowanie ścisłej kontroli procesu materiałów i procedur operacyjnych w zakresie realizacji produktu i zarządzania nim aż do Klienta. Jakość każdej partii jest potwierdzona odpowiednim Certyfikatem Analizy | TAK
16. | Ważność dostarczonego zestawu odczynników minimum 6 miesięcy | TAK
VI. | Zestaw do diagnostyki in vitro przeznaczony do jakościowego wykrywania mutacji somatycznych kodonu 600 BRAF w genomowym DNA wyizolowanym z tkanki nowotworowej lub osocza
1. | Zestaw przeznaczony jest do wykrywania mutacji BRAF V600E (1799T>A), V600Ecomplex (1799_1800TG>AA) , V600K (1798_1799GT>AA) , V600D (1799_1800TG>AT) i V600R (1798_1799GT>AG) | TAK
2. | - Zestaw przeznaczony do wykrywania mutacji somatycznych genu BRAF w genomowym DNA z próbek guza tkanki świeżej, zamrożonej, utrwalonej w formalinie i zatopionej w parafinie (FFPE), aspiracji cienkoigłowej tarczycy lub osocza | TAK
3. | Zestaw jest kompatybilny z oferowanym aparatem do wykonywania reakcji real-time PC (amplifikacji, detekcji i analizy kwasów nukleinowych - opisanym w wymaganiach granicznych w załączniku nr 1b do specyfikacji) | TAK
4. | - Zestaw wykorzystuje metodę Real-Time PCR | TAK
5. | - Zestaw posiada certyfikację CE-IVD | TAK
6. | - Zestaw zawiera wystarczającą ilość odczynników do przeprowadzenia 48 testów | TAK
7. | - Zestaw jest dostarczany w 8-dołkowych paskach, fabrycznie załadowanych pełną mieszaniną do amplifikacji, w suchym formacie stabilnym w temperaturze pokojowej | TAK
8. | - Zestaw zawiera odczynniki do ekstrakcji DNA z próbek utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie (FFPE) | TAK
9. | - Zestaw jest przeznaczony do selektywnej amplifikacji sekwencji specyficznych dla mutantów w próbkach zawierających mieszaninę DNA typu dzikiego i zmutowanego | TAK
10. | - Wykrywanie odbywa się za pomocą sond fluorescencyjnych znakowanych FAM i HEX | TAK
11. | - Zestaw składa się z trzech testów do wykrywania mutacji BRAF oraz testu kontrolnego do oceny zawartości DNA w próbce | TAK
12. | - Każdy zestaw zawiera startery i sondy do wykrywania celu (FAM), a także endogenny gen kontrolny (HEX) | TAK
13. | - Amplifikacja endogennego genu kontrolnego pozwala na weryfikację przebiegu amplifikacji i ewentualnej obecności inhibitorów, które mogą powodować fałszywie ujemne wyniki | TAK
14. | - Zestaw jest zaprojektowany, opracowany i zatwierdzony zgodnie z dyrektywą 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD) oraz zgodnie z procedurami Systemu Jakości Spółki certyfikowanego na zgodność z europejskimi normami regulacyjnymi EN ISO 9001 i ISO 13485 lub równoważne | TAK
15. | - Stała jakość zestawu jest gwarantowana poprzez zastosowanie ścisłej kontroli procesu materiałów i procedur operacyjnych w zakresie realizacji produktu i zarządzania nim aż do Klienta. Jakość każdej partii jest potwierdzona odpowiednim Certyfikatem Analizy | TAK
16. | Ważność dostarczonego zestawu odczynników minimum 6 miesięcy | TAK
VII. | Zestaw do diagnostyki in vitro przeznaczony do jakościowego wykrywania mutacji somatycznych EGFR w genomowym DNA wyizolowanym z tkanki nowotworowej lub osocza
1. | Zestaw przeznaczony jest do wykrywania 86 mutacji EGFR: w eksonie 18 – 4 mutacje, eksonie 19 – 61 mutacji, eksonie 20 – 17 mutacji, w eksonie 21 - 4 mutacje | TAK
2. | - Zestaw przeznaczony do wykrywania mutacji somatycznych genu EGFR, w genomowym DNA wyizolowanym z tkanki nowotworowej świeżej, zamrożonej, utrwalonej w formalinie i zatopionej w parafinie (FFPE) lub w krążącym DNA nowotworowym (ctDNA) ekstrahowanym z osocza krwi pobranej na EDTA u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC) | TAK
3. | Zestaw jest kompatybilny z oferowanym aparatem do wykonywania reakcji real-time PC (amplifikacji, detekcji i analizy kwasów nukleinowych - opisany w wymaganiach granicznych w załączniku nr 1b do specyfikacji) | TAK
4. | - Zestaw wykorzystuje metodę Real-Time PCR | TAK
5. | - Zestaw posiada certyfikację CE-IVD | TAK
6. | - Zestaw zawiera wystarczającą ilość odczynników do przeprowadzenia 48 testów | TAK
7. | - Zestaw jest dostarczany w 8-dołkowych paskach, fabrycznie załadowanych pełną mieszaniną do amplifikacji, w suchym formacie stabilnym w temperaturze pokojowej (+2/+25°C) | TAK
8. | Zestaw jest kompatybilny z aparatem do wykonywania reakcji real-time PC (amplifikacji, detekcji i analizy kwasów nukleinowych | TAK
9. | - Zestaw jest przeznaczony do selektywnej amplifikacji sekwencji specyficznych dla mutantów w próbkach zawierających mieszaninę DNA typu dzikiego i zmutowanego | TAK
10. | - Wykrywanie odbywa się za pomocą sond fluorescencyjnych znakowanych FAM i HEX | TAK
11. | - Zestaw składa się z siedmiu testów do wykrywania mutacji EGFR oraz testu kontrolnego do oceny zawartości DNA w próbce | TAK
12. | - Każdy zestaw zawiera startery i sondy do wykrywania celu (FAM), a także endogenny gen kontrolny (HEX) | TAK
13. | - Amplifikacja endogennego genu kontrolnego pozwala na weryfikację przebiegu amplifikacji i ewentualnej obecności inhibitorów, które mogą powodować fałszywie ujemne wyniki | TAK
14. | - Zestaw jest zaprojektowany, opracowany i zatwierdzony zgodnie z dyrektywą 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD) oraz zgodnie z procedurami Systemu Jakości Spółki certyfikowanego na zgodność z europejskimi normami regulacyjnymi EN ISO 9001 i ISO 13485 lub równoważne | TAK
15. | - Stała jakość zestawu jest gwarantowana poprzez zastosowanie ścisłej kontroli procesu materiałów i procedur operacyjnych w zakresie realizacji produktu i zarządzania nim aż do Klienta. Jakość każdej partii jest potwierdzona odpowiednim Certyfikatem Analizy | TAK
16. | Ważność dostarczonego zestawu odczynników minimum 6 miesięcy | TAK
VIII. | Zestaw do diagnostyki in vitro przeznaczony do oznaczania niestabilności mikrosatelitarnej w genomowym DNA wyizolowanym z tkanki nowotworowej lub krwi
1. | Zestaw przeznaczony jest do analizy niestabilności 8 określonych regionów mikrosatelitarnych: BAT25, BAT26, NR21, NR22, NR24, NR27, CAT25, MONO27 | TAK
2. | - Zestaw przeznaczony oznaczania niestabilności mikrosatelitarnej w próbkach genomowego DNA izolowanych z tkanki nowotworowej świeżej, mrożonej, utrwalonej w formalinie i zatopionej w parafinie (FFPE) lub z krwi | TAK
3. | Zestaw zawiera odczynniki do ekstrakcji DNA z próbek utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie (FFPE) | TAK
4. | - Zestaw posiada certyfikację CE-IVD | TAK
5. | - Zestaw przeznaczony jest do selektywnej amplifikacji metodą PCR krótkich fragmentów DNA zawierających określone sekwencje mikrosatelitarne, a następnie poprzez etap denaturacji/hybrydyzacji specyficzne sondy pozwalają określić status stabilności lub niestabilności każdego markera, poprzez porównanie próbki ze stabilną kontrolą dodatnią zawartą w zestawie | TAK
6. | - Zestaw zawiera roztwory i materiały do denaturacji produktów amplifikacji i hybrydyzacji specyficznych sond do określania stanu niestabilności mikrosatelitarnej | TAK
7. | Zestaw jest kompatybilny z oferowanym aparatem do wykonywania reakcji real-time PC (amplifikacji, detekcji i analizy kwasów nukleinowych - opisanym w wymaganiach granicznych w załączniku nr 1b do specyfikacji) | TAK
8. | - Zestaw zawiera wystarczającą ilość odczynników do przeprowadzenia 48 testów i jest zoptymalizowany do przeprowadzenia maksymalnie 4 sesji hybrydyzacji | TAK
9. | - Zestaw jest dostarczany w 8-dołkowych paskach do końcowego PCR i 8-dołkowych paskach do reakcji hybrydyzacji, z fabrycznie załadowaną kompletną mieszaniną do amplifikacji w suchym formacie stabilną w temperaturze pokojowej | TAK
10. | - Mieszaniny reakcji PCR do punktu końcowego zawierają enzym glikozylazę uracyl-DNA, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego środowiska amplikonu | TAK
11. | - Zestaw składa się z 8 testów do analizy niestabilności określonych regionów mikrosatelitarnych | TAK
12. | Zestaw jest zaprojektowany, opracowany i zatwierdzony zgodnie z dyrektywą 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD) oraz zgodnie z procedurami Systemu Jakości Spółki certyfikowanego na zgodność z europejskimi normami regulacyjnymi EN ISO 9001 i ISO 13485 lub równoważne | TAK
13. | - Stała jakość zestawu jest gwarantowana poprzez zastosowanie ścisłej kontroli procesu materiałów i procedur operacyjnych w zakresie realizacji produktu i zarządzania nim aż do Klienta. Jakość każdej partii jest potwierdzona odpowiednim Certyfikatem Analizy | TAK
14. | Ważność dostarczonego zestawu odczynników minimum 6 miesięcy | TAK
IX. | Zestaw do diagnostyki in vitro przeznaczony do jakościowego wykrywania fuzji genów ALK/ROS1/RET i pominięcia eksonu 14 MET w próbkach RNA wyizolowanych z tkanki nowotworowej
1. | - Zestaw przeznaczony jest do wykrywania fuzji genów ALK (ocena niezrównoważonej ekspresji regionów 5P i 3P), ROS1 w eksonach 32, 34, 35-36, RET w eksonach 8-11, 12 oraz pominięcia eksonu 14 MET | TAK
2. | - Zestaw przeznaczony do jakościowego wykrywania metodą One Step Real-Time RT-PCR fuzji genów ALK, ROS1, RET i pominięcia eksonu 14 MET w próbkach RNA wyizolowanych z tkanki nowotworowej świeżej, mrożonej, utrwalonej w formalinie i zatopionej w parafinie (FFPE) | TAK
3. | Zestaw jest kompatybilny z oferowanym aparatem do wykonywania reakcji real-time PC (amplifikacji, detekcji i analizy kwasów nukleinowych - opisanym w wymaganiach granicznych w załączniku nr 1b do specyfikacji) | TAK
4. | - Zestaw wykorzystuje metodę Real-Time PCR | TAK
5. | - Zestaw posiada certyfikację CE-IVD | TAK
6. | - Zestaw zawiera wystarczającą ilość odczynników do przeprowadzenia 48 testów | TAK
7. | - Zestaw jest dostarczany w 8-dołkowych paskach, fabrycznie załadowanych pełną mieszaniną do amplifikacji, w suchym formacie, przechowywanych w temperaturze +2/+8°C | TAK
8. | - Zestaw przeznaczony jest do selektywnej amplifikacji sekwencji RNA specyficznych dla mutantów w próbkach zawierających mieszaninę RNA typu dzikiego i zmutowanego | TAK
9. | - Wykrywanie odbywa się za pomocą sond fluorescencyjnych znakowanych FAM i HEX | TAK
10. | - Zestaw składa się z siedmiu testów do wykrywania zmian genetycznych oraz testu kontrolnego do oceny poziomu podstawowej ekspresji ALK typu dzikiego w próbce | TAK
11. | - Każdy test zawiera startery i sondy do wykrywania celu (FAM), a także endogenny gen kontrolny (HEX) | TAK
12. | - Amplifikacja endogennego genu kontrolnego umożliwia weryfikację procedury amplifikacji, ilości wejściowego RNA oraz ewentualnej obecności inhibitorów, które mogą powodować fałszywie ujemne wyniki | TAK
13. | Zestaw jest zaprojektowany, opracowany i zatwierdzony zgodnie z dyrektywą 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD) oraz zgodnie z procedurami Systemu Jakości Spółki certyfikowanego na zgodność z europejskimi normami regulacyjnymi EN ISO 9001 i ISO 13485 lub równoważne | TAK
14. | - Stała jakość zestawu jest gwarantowana poprzez zastosowanie ścisłej kontroli procesu materiałów i procedur operacyjnych w zakresie realizacji produktu i zarządzania nim aż do Klienta. Jakość każdej partii jest potwierdzona odpowiednim Certyfikatem Analizy | TAK
15. | Ważność dostarczonego zestawu odczynników minimum 6 miesięcy | TAK
X. | Zestaw do diagnostyki in vitro przeznaczony do jakościowego wykrywania mutacji somatycznych NRAS w genomowym DNA wyizolowanym z tkanki nowotworowej lub osocza
1. | Zestaw przeznaczony jest do wykrywania 20 mutacji NRAS: w kodonie 12 i13 – 8 mutacji, kodonie 59 i 61 – 7 mutacji, kodonie 117 – 3 mutacje, kodonie 146 – 2 mutacje | TAK
2. | - Zestaw przeznaczony do wykrywania mutacji somatycznych genu NRAS w genomowym DNA wyizolowanym z tkanki nowotworowej świeżej, mrożonej, utrwalonej w formalinie i zatopionej w parafinie (FFPE) lub z osocza | TAK
3. | Zestaw jest kompatybilny z oferowanym aparatem do wykonywania reakcji real-time PC (amplifikacji, detekcji i analizy kwasów nukleinowych - opisanym w wymaganiach granicznych w załączniku nr 1b do specyfikacji) | TAK
4. | - Zestaw wykorzystuje metodę Real-Time PCR | TAK
5. | - Zestaw posiada certyfikację CE-IVD | TAK
6. | - Zestaw zawiera wystarczającą ilość odczynników do przeprowadzenia 48 testów | TAK
7. | - Zestaw jest dostarczany w 8-dołkowych paskach, fabrycznie załadowanych pełną mieszanką do amplifikacji, w suchym formacie stabilnym w temperaturze pokojowej | TAK
8. | - Zestaw zawiera odczynniki do ekstrakcji DNA z próbek utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie (FFPE) | TAK
9. | - Zestaw jest przeznaczony do selektywnej amplifikacji sekwencji specyficznych dla mutantów w próbkach zawierających mieszaninę DNA typu dzikiego i zmutowanego | TAK
10. | - Wykrywanie odbywa się za pomocą sond fluorescencyjnych znakowanych FAM i HEX | TAK
11. | - Zestaw składa się z siedmiu testów do wykrywania mutacji NRAS oraz testu kontrolnego do oceny zawartości DNA w próbce | TAK
12. | - Każdy zestaw zawiera startery i sondy do wykrywania celu (FAM), a także endogenny gen kontrolny (HEX) | TAK
13. | - Amplifikacja endogennego genu kontrolnego pozwala na weryfikację przebiegu amplifikacji i ewentualnej obecności inhibitorów, które mogą powodować fałszywie ujemne wyniki | TAK
14. | Zestaw jest zaprojektowany, opracowany i zatwierdzony zgodnie z dyrektywą 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD) oraz zgodnie z procedurami Systemu Jakości Spółki certyfikowanego na zgodność z europejskimi normami regulacyjnymi EN ISO 9001 i ISO 13485 lub równoważne | TAK
15. | - Stała jakość zestawu jest gwarantowana poprzez zastosowanie ścisłej kontroli procesu materiałów i procedur operacyjnych w zakresie realizacji produktu i zarządzania nim aż do Klienta. Jakość każdej partii jest potwierdzona odpowiednim Certyfikatem Analizy | TAK
16. | Ważność dostarczonego zestawu odczynników minimum 6 miesięcy | TAK
XI. | Zestaw do diagnostyki in vitro przeznaczony do jakościowego wykrywania fuzji genów NTRK1/2/3 w genomowym DNA wyizolowanym z tkanki nowotworowej
1. | - Zestaw przeznaczony jest do wykrywania fuzji genów NTRK1/2/3: NTRK1 w eksonach 9-10, eksonach 11-12del, eksonie 12, NTRK2 w eksonach 12-15 i 16-17, NTRK3 w eksonach 14 i 15 | TAK
2. | - Zestaw przeznaczony do jakościowego wykrywania metodą One Step Real-Time RT-PCR fuzji genów NTRK1, NTRK2 i NTRK3 w próbkach RNA wyizolowanych z tkanki nowotworowej świeżej, mrożonej, utrwalonej w formalinie i zatopionej w parafinie (FFPE) lub z aspiracji cienkoigłowej | TAK
3. | Zestaw jest kompatybilny z oferowanym aparatem do wykonywania reakcji real-time PC (amplifikacji, detekcji i analizy kwasów nukleinowych - opisanym w wymaganiach granicznych w załączniku nr 1b do specyfikacji) | TAK
4. | - Zestaw posiada certyfikację CE-IVD | TAK
5. | - Zestaw zawiera wystarczającą ilość odczynników do przeprowadzenia 48 testów | TAK
6. | - Zestaw jest dostarczany w 8-dołkowych paskach, fabrycznie załadowanych pełną mieszaniną do amplifikacji, w suchym formacie, przechowywanych w temperaturze +2/+8°C | TAK
7. | - Zestaw przeznaczony jest do selektywnej amplifikacji sekwencji RNA specyficznych dla mutantów w próbkach zawierających mieszaninę RNA typu dzikiego i zmutowanego | TAK
8. | - Wykrywanie odbywa się za pomocą sond fluorescencyjnych znakowanych FAM i HEX | TAK
9. | - Zestaw składa się z ośmiu testów do wykrywania zmian genetycznych | TAK
10. | - Każdy test zawiera startery i sondy do wykrywania celu (FAM), a także endogenny gen kontrolny (HEX) | TAK
11. | - Amplifikacja endogennego genu kontrolnego umożliwia weryfikację procedury amplifikacji, ilości wejściowego RNA oraz ewentualnej obecności inhibitorów, które mogą powodować fałszywie ujemne wyniki | TAK
12. | Zestaw jest zaprojektowany, opracowany i zatwierdzony zgodnie z dyrektywą 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD) oraz zgodnie z procedurami Systemu Jakości Spółki certyfikowanego na zgodność z europejskimi normami regulacyjnymi EN ISO 9001 i ISO 13485 lub równoważne | TAK
13. | - Stała jakość zestawu jest gwarantowana poprzez zastosowanie ścisłej kontroli procesu materiałów i procedur operacyjnych w zakresie realizacji produktu i zarządzania nim aż do Klienta. Jakość każdej partii jest potwierdzona odpowiednim Certyfikatem Analizy | TAK
14. | Ważność dostarczonego zestawu odczynników minimum 6 miesięcy | TAK
*Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część 2
| DFP.271.40.2024.ADB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 2 | Arkusz cenowy
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań na 24 miesiące | Wielkość opakowania
1. | FFPE Tissue DNA Kit - kit do izolacji DNA z materiału tkankowego zatopionego w bloczkach parafinowych | 20 opakowań | 50 reakcji
2. | Zestaw wykrywania i ilościowego oznaczania metylacji promotora MGMT w ludzkim genomowym DNA | 1 opakowanie | 44 reakcje
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto # opakowania*** | Cena brutto # pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
4. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy. # jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
L.p | Wymagania graniczne dla zestawów odczynnikowych | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
I. | FFPE Tissue DNA Kit - kit do izolacji DNA
1. | Zestaw pozwala na izolację DNA z materiału tkankowego zatopionego w bloczkach parafinowych | TAK
II. | Zestaw wykrywania i ilościowego oznaczania metylacji promotora MGMT w ludzkim genomowym DNA.
1. | Zestaw do wykrywania metylacji MGMT jest kompatybilny z aparatem posiadanym przez Zamawiajacego ( lightCycler480) | TAK
2. | Zestaw posiada certyfikację CE-IVD | TAK
3. | Zestaw zawiera odczynniki do konwersji wodorosiarczynów ze zoptymalizowaną mieszanką bufor DNA Protection Buffer ze wskaźnikiem pH, a także specyficzne warunki reakcji i program cykli, w celu wydajnej konwersji niemetylowanych cytozyn do uracyli, przy jednoczesnej minimalizacji fragmentacji DNA | TAK
4. | Zestaw wymaga ustawienia wzorców i próbek w trzech egzemplarzach. Przy tej konfiguracji zestaw zawiera wystarczającą ilość materiałów do analizy 44 próbek w dwóch seriach | TAK
5. | W zestawie wykorzystywane są specyficzne startery do amplifikacji tylko metylowanych miejsc MGMT CpG w regionie DMR2 w próbkach DNA traktowanych wodorosiarczynem | TAK
6. | Standardy MGMT zawierają mieszaninę syntetycznych sekwencji DNA, które odpowiadają genowi kontroli wewnętrznej i/lub metylowanemu promotorowi MGMT w różnych stężeniach | TAK
7. | Ważność dostarczonego zestawu odczynników minimum 12 miesięcy | TAK
*Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część 3
| DFP.271.40.2024.ADB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 3 | Arkusz cenowy
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań na 24 miesiące | Wielkość opakowania
1. | Zestaw odczynników służacy ocenie obecnosci najczęściej występujących mutacji w genach IDH1 IDH2 | 24 opakowania | 38 reakcji
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto # opakowania*** | Cena brutto # pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
4. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy. # jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
L.p | Wymagania graniczne dla zestawów odczynnikowych | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Zestaw odczynników zawierający kompletny mastremix, allelospecyficzne startery i fluorescencyjne sondy pozwalające na wykonanie całego oznaczenia w 5 oddzielnych reakcjach multipleksowych (IDH 1 i IDH2 w odmianie bez mutacji, tzw. kontrola wewnętrzna i wariantach z mutacjami) w objętości 15ul każda | TAK
2. | Sondy komplementarne dla genów IDH1 i IDH2 w wersji niezmutowanej znakowane barwnikiem VIC | TAK
3. | Sondy komplementarne dla genów IDH1 i IDH2 w wersji zmutowanej znakowane barwnikiem FAM | TAK
4. | Reakcja zaprojektowana do przeprowadzenia amplifikacji w stężeniu DNA 5-15 ng/5ul na mieszaninę reakcyjną | TAK
5. | Reakcja zaprojektowana w sposób, który umożliwia preferencyjną amplifikację produktów z mutacją w IDH1 oraz IDH2 nawet w próbkach, w których dominuje wersja tych genów bez mutacji | TAK
6. | Reakcja zaprojektowana w sposób, który umożliwia wykrycie wymienionych mutacji: IDH1: R132H c.395G>A LRG_610p1:p. (Arg132His) LRG_610t1:c.395G>A COSM28746 R132C c.394C>T LRG_610p1:p. (Arg132Cys) LRG_610t1:c.394C>T COSM28747 R132S c.394C>A LRG_610p1:p. (Arg132Ser) LRG_610t1:c.394C>A COSM28748 R132G c.394C>G LRG_610p1:p. (Arg132Gly) LRG_610t1:c.394C>G COSM28749 R132L c.395G>T LRG_610p1:p. (Arg132Leu) LRG_610t1:c.395G>T COSM28750 R132P c.395G>C LRG_610p1:p. (Arg132Pro) LRG_610t1:c.395G>C COSM22157 R132V c.394_395 CG>GT NM_005896.4(I DH1_i001):p. (Arg132Val) NM_005896.4:c.394_395 delinsGT COSM28751 R100Q c.29 IDH2: R172K c.515G>A LRG_611p2:p. (Arg172Lys) LRG_611t2:c.515G>A COSM33733 R172M c.515G>T LRG_611p2:p. (Arg172Met) LRG_611t2:c.515G>T COSM33732 R172W c.514A>T LRG_611p2:p. (Arg172Trp) LRG_611t2:c.514A>T COSM34039 R172G c.514A>G LRG_611p2:p. (Arg172Gly) LRG_611t2:c.514A>G COSM33731 R172S c.516G>T LRG_611p2:p. (Arg172Ser) LRG_611t2:c.516G>T COSM34090 R140Q c.419G>A NM_002168.4(I DH2_i001):p.( Arg140Gln) NM_002168.4:c.419G> A COSM41590 4 R140W c.418C>T LRG_611p2:p. (Arg140Trp) LRG_611t2:c.418C>T COSM41877 R140L c.419G>T LRG_611p2:p. (Arg140Leu) LRG_611t2:c.419G>T COSM41875 R140G c.418C>G LRG_611p2:p. (Arg140Gly) LRG_611t2:c.418C>G COSM1737874 | TAK
7. | Zestaw wystarczający na co najmniej 38 reakcji | TAK
*Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.