## Opis przedmiotu zamówienia
FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach określających dany parametr przedmiotu zamówienia przez odniesienie, m.in., do norm, , ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 4 uPZP. Szczegółowy opis zasad równoważności zawiera pkt. 2.2 SWZ. Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy wyprodukowany 2020r. lub 2021 r. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.
PARAMETRY GRANICZNE Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków (opisanych w kolumnie: opis parametrów lub warunki wymafane ...) będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Niewypełnienie kolumny „Parametr oferowany / podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru” będzie również skutkowało odrzuceniem oferty. Niedopuszczalne jest wypełnienie dokumentu poprzez wpisanie w tej kolumnie słowa TAK, w przypadku gdy Zamawiający wymaga wskazania konkretnych parametrów.
KARDIOANGIOGRAF
1 | Model/Typ urządzenia | podać
2 | Producent | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji ( Aparat nowy, wyprodukowany w 2020 roku lub 2021 roku, nieużywany, nierekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania) | podać
Lp. | Opis parametrów | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru | Zasady oceny (punktacji)
I. Wymagania ogólne
1. | System fabrycznie nowy | Tak |  | Bez punktacji
2. | System składający się z: pozycjonera, stołu, generatora RTG, lampy RTG, rentgenowskiego toru obrazowania, cyfrowego systemu rejestracji obrazów. | Tak, podać |  | Bez punktacji
3. | System wyposażony w najnowocześniejszy i najbardziej wydajny dla danego producenta pakiet aplikacji, rozwiązań technicznych i specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, redukujących dawkę promieniowania, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką promieniowania | Tak |  | Bez punktacji
4. | Filtracja on-line zbieranych dynamicznych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym | Tak |  | Bez punktacji
5. | Wymagana moc przyłączeniowa niezbędna do zasilenia systemu kardioangiografu ≤ 110 kVA | Tak, podać |  | Bez punktacji
II. Pozycjoner z ramieniem C
6. | Mocowanie statywu na suficie lub na podłodze | Tak, podać |  | Bez punktacji
7. | Zakres obrazowania pacjenta wzdłuż osi wzdłużnej stołu dla LAO/RAO = 0˚ i CRA/CAUD = 0˚ bez konieczności przemieszczania pacjenta ≥ 130 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji
8. | Zakres obrazowania pacjenta wzdłuż osi wzdłużnej stołu realizowany za pomocą ramienia C dla LAO/RAO = 0˚ i CRA/CAUD = 0˚ bez konieczności przemieszczania pacjenta ≥ 200 cm | Tak, podać |  | >200 cm - 2 pkt. =200 cm - 0 pkt.
9. | Zakres badania w osi poprzecznej stołu bez konieczności przemieszczania pacjenta w obu kierunkach ≥ 30 cm. Realizowany z, lub bez konieczności obrotu stołu i statywu. | Tak, podać zakres badania w cm w osi poprzecznej stołu bez konieczności przemieszczania pacjenta w obu kierunkach. Tak, podać sposób jego realizacji z, lub bez konieczności obrotu stołu i statywu (wartość punktowana) |  | Realizowany bez konieczności obrotu stołu i statywu - 2 pkt. Inne - 0 pkt.
10. | Odjazd ramienia C lub G w bok lub do tyłu do pozycji umożliwiającej dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron | Tak |  | Bez punktacji
11. | Zakres projekcji LAO/RAO [°] w pozycji statywu za głową pacjenta | TAK, min. 240 ° Podać zakres i wartości w obu kierunkach |  | Bez punktacji
12. | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie LAO/RAO przy zmianie angulacji statywu (z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej) | TAK, podać ≥ 20 °/s |  | = 20 °/s - 0 pkt. > 20 °/s - 5 pkt.
13. | Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] w pozycji statywu za głową pacjenta | TAK, min. 45° w obu kierunkach Podać zakres i wartości w obu kierunkach |  | Bez punktacji
14. | Szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie CRAN/CAUD przy zmianie angulacji statywu (z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej) | TAK, ≥ 20 °/s Podać zakres |  | > 20 °/s - 5 pkt. = 20 °/s - 0 pkt.
15. | Automatyczny, obrót obrazu przy zmianie położenia statywu z zachowaniem standardowego położenia góra-dół, lewo-prawo i standardowego pola widzenia [°] | Tak |  | Bez punktacji
16. | Możliwość zmiany SlD | Tak |  | Bez punktacji
17. | Zakres zmian SlD min 30 [cm] | Tak, podać |  | = 30 cm - 0 pkt. > 30 cm - 3 pkt
18. | Pamięć pozycji statywu min 50 pozycji | Tak, podać |  | Bez punktacji
19. | Pulpit sterowniczy ruchów stołu i statywu w sali zabiegowej mocowany do stołu | Tak |  | Bez punktacji
20. | Dodatkowy pulpit sterowniczy ruchów stołu i statywu w sali zabiegowej mocowany na wózku jezdnym | Tak |  | Bez punktacji
21. | System antykolizyjny ramienia (pojemnościowy lub elektromechaniczny) | Tak, podać |  | Bez punktacji
22. | Głębokości ramienia C lub G od promienia centralnego do wewnętrznej (od strony detektora) krawędzi ramienia [cm] | Tak, podać |  | Bez punktacji
23. | Funkcja ustawiania położenia detektora z wykorzystaniem znaczników graficznych na zatrzymanym obrazie bez promieniowania rtg (wpływ odległości SID oraz SOD na rozmiar obrazu) | Tak/ Nie |  | Tak - 1 pkt. Nie- 0 pkt.
24. | Wyświetlanie danych systemowych w sali badań (min. dane pacjenta, angulacje ramienia C, FOV, pozycja stołu, informacja o dawce i statusie cieplnym lampy RTG) | Tak |  | Bez punktacji
25. | Możliwość zmiany ustawienia ramienia C przez operatora stojącego przy głowie pacjenta – dodatkowy pulpit sterujący | Tak/Nie |  | Tak - 1 pkt. Nie- 0 pkt.
III. Stół
26. | Stół z pływającym blatem mocowany do podłogi | Tak |  | Bez punktacji
27. | Maks. ciężar pacjenta z obciążeniem CPR [kg] na maks. wysuniętym blacie min 240 kg | Tak, podać |  | Bez punktacji
28. | Dodatkowe obciążenie stołu w czasie akcji reanimacyjnej dla maksymalnego zadeklarowanego w punkcie poprzednim obciążeniem pacjentem (min 240 kg), nie mniejsze niż 100 kg | Tak, podać |  | Bez punktacji
29. | Oferowana długość blatu stołu pacjenta [mm] | Tak, podać |  | Bez punktacji
30. | Szerokość przeziernej części blatu stołu w obszarze klatki piersiowej pacjenta (z wyłączeniem szyn akcesoryjnych) min 45 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji
31. | Przesuw wzdłużny płyty pacjenta [cm] | Tak, podać min 125 cm |  | =125 cm - 0 pkt. >125 cm - 2 pkt.
32. | Przesuw poprzeczny płyty pacjenta [cm] | TAK, podać min 17 cm w obu kierunkach |  | ≥ 17 cm – 2 pkt < 17 cm – 0 pkt
33. | Regulacja wysokości stołu [cm] co najmniej 28 cm, od wysokości min 78 cm. | TAK, Podać oba zakresy (parametr oceniany to zakres ruchu stołu) |  | > 35 cm – 2 pkt od 28cm do 35 cm – 0 pkt
34. | Sterowanie wszystkimi ruchami ramienia C, stołu i kolimatora możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta | Tak |  | Bez punktacji
35. | Sterowanie wszystkimi trybami fluoroskopii (łącznie ze zmianą prędkości akwizycji), zapisem obrazów fluoroskopowych oraz funkcjami systemu z panelu z minimalnym zakresem funkcjonalności obejmującym sterowanie systemem rejestracji obrazów bezpośrednio przy stole pacjenta. | Tak |  | Bez punktacji
36. | Szyny (relingi) do mocowania urządzeń sterujących i dodatkowych po stronie lewej, prawej i na brzegu skrajnym od strony nóg | Tak |  | Bez punktacji
37. | Pochłanialność blatu pacjenta na całej długości jego przezierności nie większa niż ekwiwalent 1,5 mm Al. | Tak, podać |  | Bez punktacji
38. | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej ≥ 180° | Tak, podać |  | Bez punktacji
39. | Wyposażenie stołu min: - materac; - podkładka pod głowę pacjenta; - podkładka pod ramię i przedramię pacjenta umożliwiająca wykonanie badań z dostępu radialnego szt 2 prawa i lewa; - statyw na płyny infuzyjne (anestetyczny); - podkładki pod ręce pacjenta wzdłuż tułowia przepuszczalne dla promieniowania - uchwyty rąk za głowa pacjenta - centralny przycisk zwalniający hamulce pływającego blatu. | Tak, podać |  | Bez punktacji
IV. Lampa RTG
40. | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak, podać |  | 3 ogniska – 2 pkt 2 ogniska – 0 pkt
41. | Ułożyskowanie anody ciche w tzw. łożysku „płynnym” | Tak |  | Bez punktacji
42. | Moc największego ogniska min 85 kW. | Tak, podać |  | Bez punktacji
43. | Automatyczne przełączanie ogniska na sąsiednie w przypadku uszkodzenia jednego z ognisk | Tak |  | Bez punktacji
44. | Lampa sterowana siatką (grid controlled / grid switch) | Tak |  | Bez punktacji
45. | Wymiar największego ogniska, nie większy niż 1,0 mm | Tak, podać |  | Bez punktacji
46. | Wymiar najmniejszego ogniska, nie większy niż 0,5 mm | Tak, podać |  | Bez punktacji
47. | Pojemność cieplna anody gwarantująca ciągłość pracy systemu podczas zabiegów nie mniejsza niż 2,0 MHU | Tak, podać |  | > 2 MHU – 2 pkt =2 MHU – 0 pkt
48. | Pojemność cieplna kołpaka gwarantująca ciągłość pracy systemu podczas zabiegów nie mniej niż 2,0 MHU | Tak, podać |  | > 2 MHU – 2 pkt =2 MHU – 0 pkt
49. | Maksymalne obciążenie lampy mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla min. 10 min) nie mniej niż 2000W | Tak, podać |  | Bez punktacji
50. | Przysłony prostokątne z możliwością ustawiania bez promieniowania | Tak |  | Bez punktacji
51. | Filtr(y) półprzepuszczalny(e) (klinowy(e)) | Tak |  | Bez punktacji
52. | Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) Cu przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach, minimum odpowiednik 0,8 mm Cu | Tak,podać |  | Bez punktacji
53. | Automatyczny dobór dodatkowej filtracji promieniowania (filtr miedziowy lub odpowiednik) redukującej dawkę w zależności od angulacji (uwzględniający zmieniającą się przepuszczalność pacjenta przy różnych angulacjach) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach realizowany przez monitorowanie przepuszczalności pacjenta przez automatykę naświetlania | Tak |  | Bez punktacji
54. | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy warunkach min 120 kV, min 2 kW, w odl. maks. 1 m. nie większe niż 0,45 mGy/h | Tak, podać |  | Bez punktacji
55. | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej z automatycznym eksportem do nagłówka DICOM | Tak |  | Bez punktacji
V. Generator i Lampa RTG
56. | Nominalna moc generatora wysokiego napięcia ≥ 100 kW | Tak, podać |  | Bez punktacji
57. | Wartość maksymalnego obciążenia generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia (dla obciążenia trwającego 10 minut) ≥ 2000 | Tak, podać |  | Bez punktacji
58. | Zakres regulacji napięcia anodowego dla radiografii i fluoroskopii min. zakres 50 kV - 120 kV | Tak, podać |  | Bez punktacji
59. | Możliwość zmiennej długości impulsów fluoroskopii pulsacyjnej | Tak |  | Bez punktacji
60. | Częstotliwość w fluoroskopii pulsacyjnej min. zakres (2 – 30) imp./sek | Tak, podać |  | 2-30 imp./sek– 0 pkt >30 imp./sek - 2 pkt
61. | Funkcje radiografii oraz fluoroskopii z automatyką ekspozycji | Tak |  | Bez punktacji
62. | Wskaźnik procentowej pojemności cieplnej lampy | Tak |  | Bez punktacji
63. | Sygnalizator akustyczny i optyczny zbliżania się do temperatury przegrzania lampy | Tak |  | Bez punktacji
64. | Wybór programu przy stole pacjenta oraz w sterowni | Tak |  | Bez punktacji
65. | Zapewnienie bezpieczeństwa bezprzerwowego kontynuowania zabiegu w przypadku uszkodzenia dowolnego z ognisk – funkcją automatycznego przełączenia na ognisko sąsiednie | Tak |  | Bez punktacji
VI. Detektor
66. | Płaski detektor cyfrowy o wymiarach pola widzenia (FOV) min. 20 x 20 cm i max 30x30 cm) | Tak, podać |  | Bez punktacji
67. | Ilość powiększeń live, min 4 | Tak, podać |  | = 4 - 0 pkt. > 4 - 2 pkt.
68. | Ilość powiększeń live bez zwiększenia dawki w kolejnych krokach, min 3 | Tak, podać |  | Bez punktacji
69. | Matryca detektora (fizyczna matryca detektora, rozumiana jako liczba elementów z których odczytywany jest obraz) > 1024 x 1024 pikseli | Tak, podać |  | Bez punktacji
70. | Głębia bitowa detektora min. 16 bit | Tak, podać |  | Bez punktacji
71. | Wielkość piksela maks 200 µm, podać | Tak, podać |  | Bez punktacji
72. | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw. częstotliwość Nyquista) min 2,6 lp/mm, podać | Tak, podać |  | Bez punktacji
73. | Typowa wydajność kwantowa detektora (DQE) przy 0 lp/mm, min. 77%, podać | Tak, podać |  | Bez punktacji
74. | Silnikowy przesuw detektora – zmiana odległości źródło-obraz min. 30 cm, podać | Tak, podać |  | Bez punktacji
75. | W sali zabiegowej monitor min 58”umożliwiający wyświetlanie równocześnie sygnału z min 8 źródeł - zawieszone sufitowo umożliwiający wyświetlenie min : - angiografia (live i review) - parametry hemodynamiki - obrazu z urządzeń zewnętrznych | Tak, podać |  | Bez punktacji
76. | Zmiana layoutów (min 8 programowalnych ustawień) | Tak, podać |  | Bez punktacji
77. | W sterowni monitory typu ”flat” (TFT/LCD): 2 monitory obrazowe ( ≥ 19”) live, referencyjny, min. 1 monitor parametrów hemodynamicznych min 19’’ | Tak, podać |  | Bez punktacji
78. | Dopasowanie jasności monitorów obrazowych aparatu zgodnie z DICOM | Tak |  | Bez punktacji
VII. Aplikacje kliniczne i cyfrowy system rejestracji obrazów
79. | Głębia bitowa przetwarzanego obrazu min. 16 bit | Tak, podać |  | Bez punktacji
80. | LIH (last image hold) | Tak |  | Bez punktacji
81. | Zapisywanie i dynamiczne odtwarzanie pętli fluoroskopii (archiwizowanie na HD oraz na nośnikach typu CD/DVD) | Tak |  | Bez punktacji
82. | Zapis prospektywny i retrospektywny fluoroskopii na dysku twardym > 450 obrazów | Tak, podać |  | Bez punktacji
83. | Oprogramowanie do analizy stenoz minimum: - automatyczne rozpoznawanie kształtów, - określanie stopnia stenozy, - automatyczna i manualna kalibracja, - pomiary odległości | Tak, podać |  | Bez punktacji
84. | Angiografia rotacyjna | Tak |  | Bez punktacji
85. | Akwizycja scen kardiologicznych z częstotliwością w zakresie min. 1-30 obr./s w matrycy min. 1024x1024 i min. 14-bitowej głębi szarości | Tak, podać |  | Bez punktacji
86. | Akwizycja scen fluoroskopowych z częstotliwością w zakresie min. 1-30 obr./s w matrycy min. 1024x1024 i min. 14-bitowej głębi szarości | Tak, podać |  | Bez punktacji
87. | Roadmapping 2D | Tak |  | Bez punktacji
88. | Angiografia rotacyjna z DSA | Tak |  | Bez punktacji
89. | Jednoczesna prezentacja on-line obrazów z/bez subtrakcji na dwóch monitorach w sali badań | Tak |  | Bez punktacji
90. | Automatyczny i manualny pixel-shift | Tak |  | Bez punktacji
91. | Ilość stopni powiększeń obrazu live bez zwiększania dawki dla pacjenta > 3 dla każdego FOV | Tak, podać |  | Bez punktacji
92. | Możliwość pracy równoległej i wielozadaniowej, w szczególności możliwość wykonywania obliczeń, pomiarów odległości, przesyłania obrazów na serwer, archiwizowania na CD /DVD podczas akwizycji obrazów i fluoroskopii bez konieczności jej przerywania. | Tak, podać |  | Bez punktacji
93. | Wyprowadzenie sygnału wizyjnego na monitory w sali zabiegowej | Tak |  | Bez punktacji
94. | Wyświetlanie / przeglądanie / archiwizacja obrazów zgodnych ze standardem DICOM, pochodzących z angiografu i innych urządzeń do diagnostyki obrazowej | Tak |  | Bez punktacji
95. | Akwizycja obrazów DSA on-line w zakresie min. 1-7,5 kl./s w matrycy min. 1024x1024 i min. 12-bitowej głębi szarości | Tak, podać |  | Bez punktacji
96. | Pojemność dysku twardego (bez kompresji) w obrazach w matrycy 1024x1024x12 bitów min. 50 000 obrazów | Tak, podać |  | Bez punktacji
97. | Zoom w postprocessingu | Tak |  | Bez punktacji
98. | Oprogramowanie do wyostrzenia struktury stentu przez tłumienie struktur anatomicznych i szumu tła w pojedynczym obrazie z funkcją automatycznej detekcji znacznika wprowadzonego stentu. | Tak |  | Bez punktacji
99. | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | Tak |  | Bez punktacji
100. | Architektura dysku twardego w systemie RAID, zapewniająca bezpieczeństwo danych w razie awarii dysku | Tak / Nie |  | TAK - 1 NIE - 0
101. | Archiwizacja obrazów na płytach CD-R i DVD w standardzie DICOM z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych płyt na innych komputerach | Tak |  | Bez punktacji
102. | Oprogramowania do monitorowania dawki w czasie rzeczywistym | Tak |  | Bez punktacji
103. | Pakiet algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką | Tak |  | Bez punktacji
104. | Interfejs DICOM, min. usługi: - Storage, - Storage Commitment, - Query/Retrieve, - Print, | Tak, podać |  | Bez punktacji
105. | DICOM Worklist w systemie cyfrowym angiografu lub w stacji hemodynamicznej | Tak |  | Bez punktacji
VIII. Stacja badań hemodynamicznych
106. | Producent stacji hemodynamicznej typ / model | Tak,podać |  | Bez punktacji
107. | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań dla min 1000 pacjentów: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami | Tak, podać |  | Bez punktacji
108. | Konsola komputerowa z minimum jednym monitorem kolorowym o przekątnej min. 19”: z możliwością: Prezentacji - min. 12-kanałów przebiegów mierzonych wartości - komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych | Tak, podać |  | Bez punktacji
109. | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 12 kanałów EKG | Tak, podać |  | Bez punktacji
110. | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | Tak |  | Bez punktacji
111. | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodylucji | Tak |  | Bez punktacji
112. | Pomiar i prezentacja SpO | Tak |  | Bez punktacji
113. | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego | Tak |  | Bez punktacji
114. | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych | Tak |  | Bez punktacji
115. | Pomiar FFR współpracujący z przetwornikami pomiarowymi różnych firm | Tak |  | Bez punktacji
116. | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych i dzieci) | Tak |  | Bez punktacji
117. | Min. jeden kolorowy monitor kontrolny w sali badań typu „flat” (TFT/LCD) | Tak, podać |  | Bez punktacji
118. | Prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na monitorze kontrolnym/monitorach kontrolnych w sali badań | Tak |  | Bez punktacji
119. | Dokumentacja (przebiegi oraz wyliczone wskaźniki) na zaoferowanej sieciowej drukarce laserowej | Tak |  | Bez punktacji
120. | Archiwizacja mierzonych przebiegów na CD lub DVD lub USB | Tak |  | Bez punktacji
IX. Wyposażenie dodatkowe
121. | Osłona przed promieniowaniem X na dolne części ciała w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego do stołu pacjenta | Tak |  | Bez punktacji
122. | Osłona przed promieniowaniem X na górne części ciała w postaci szyby ze szkła ołowiowego mocowanej do szyny na suficie z wcięciem | Tak |  | Bez punktacji
123. | 4 kpl fartuchów (z czepakami, tarczycą, dwuczęsciowe) + 4 okulary ochronne | Tak |  | Bez punktacji
124. | Interkom 2-kierunkowy sterownia-sala badań | Tak |  | Bez punktacji
125. | Konfiguracja do szpitalnego systemu PACS / RIS z dostarczeniem dwóch terminali do zdalnego podglądu obrazów angiograficznych | Tak |  | Bez punktacji
126. | System zasilania awaryjnego UPS (min. 100 kVA) dla angiografu gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania w czasie nie krótszym niż 5 min. z możliwością kontynuowania badania, bez koniczności jego zakończenia, na zasilaniu awaryjnym i po przejściu na zasilanie główne. Dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego, wymagane zapewnienie min. akwizycjii, ruchów statywu w zdefiniowanym powyżej czasie | Tak, podać |  | Bez punktacji
127. | Przeprowadzone po instalacji wszystkich wymaganych testów akceptacyjnych i specjalistycznych | Tak |  | Bez punktacji
128. | Zdalna diagnostyka systemu z możliwością rejestracji i odczytu on-line rejestru błędów | Tak |  | Bez punktacji
129. | Instrukcje obsługi aparatu w jęz. polskim do dostarczonych urządzeń (dostarczone wraz ze sprzętem) | Tak |  | Bez punktacji
130. | Szkolenie aplikacyjne pracowników w siedzibie Zamawiającego min. 5 dni dla max. 20 pracowników | Tak, podać |  | Bez punktacji
131. | Angiograficzny wstrzykiwacz kontrastu jednogłowicowy lub dwugłowicowy | Tak, podać |  | Bez punktacji
X. INSTRUKTAŻ W ZAKRESIE OBSŁUGI
132. | Instruktaż stanowiskowy w miejscu instalacji dla personelu medycznego wskazanego przez zamawiającego, potwierdzone certyfikatami w terminie uzgodnionym z Zamawiającym max.20 osób | Tak |  | Bez punktacji
XI. PRACE ADAPTACYJNE
133. | Wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach zgodnie z zamieszczonym rysunkiem i opisem prac - dostosowawnie wentylacji, wymiana 5 klimatyzatorów. Zakres prac ze względu na specyfikę systemów różnych producentów określi Wykonawca na etapie składania oferty. Minimalny zakres prac określony w załącznikach. | Tak, podać |  | Bez punktacji
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry
Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto)
JEŻELI DOYCZTY:
…........................................................................................
…........................................................................................
…........................................................................................
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.