## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ _Formularz Asortymentowo - Cenowy
D25M/251/N/18-38rj/24 Wyroby medyczne dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni
Zadanie nr 1: Materiał embolizacyjny (CPV: 33184200-5 - Protezy naczyniowe) - Zamawiający wymaga utworzenia depozytu w ilości 6 sztuk
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Nazwa oferowanego produktu | Symbol / numer katalogowy oferowanego produktu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Płynny preparat do embolizacji – wstępnie zmieszany, odporny na promieniowanie płyn do wstrzykiwania podczas embolizacji o składzie: EVOH (kopolimer etylenu i alkoholu winylowego): materiał embolizacyjny; DMSO (dimetylosulfotlenek) rozpuszczalnik do dostarczania EVOH w postaci płynnej; proszek tantalowy: do wizualizacji radiograficznej. Płynne preparaty do embolizacji dostępne w kilku postaciach o różnych właściwościach przepływu: 18, 34. Preparat do embolizacji, umożliwiający powolną i kontrolowaną iniekcję. W zestawie: jedna fiolka EVOH 1,5 ml, jedna fiolka DMSO 1,5 ml i trzy strzykawki. | zestaw | 200 | [9 empty] | 6
Razem:
Zadanie nr 2: Systemy protekcji dystalnej (CPV: 33184200-5 - Protezy naczyniowe) - Zamawiający wymaga utworzenia depozytu w ilości 5 sztuk
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Nazwa oferowanego produktu | Symbol / numer katalogowy oferowanego produktu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Systemy protekcji dystalnej - system umożliwiający zastosowanie niezależnego prowadnika 0,014" i 0,018", system OTW lub RX, do wyboru, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F posiadanym przez Zamawiającego. Profil przejścia 3,2F. Filtr zbudowany z heparynizowanej, nitinolowej nici utkanej w koszyk, możliwość stosowania w krętych naczyniach. Szkielet filtra wykonany ze złotego drutu. Pięć rozmiarów: 3-7 mm, do naczyń o śr.: 2-7 mm. Zastosowanie w tętnicach szyjnych, wieńcowych, obwodowych. | szt | 50 | [9 empty] | 5
Razem:
Zadanie nr 3: Pętla naczyniowa (CPV: 33184200-5 - Protezy naczyniowe) - Zamawiający wymaga utworzenia depozytu w ilości 5 sztuk
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opakowaniu | Nazwa oferowanego produktu | Symbol / numer katalogowy oferowanego produktu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Pętla naczyniowa wykonana z nitinolowego prowadnika zakończonego odchodzącą pod kątem 90 stopni w części dystalnej pętlą. Pętla wykonana z pozłacanego drutu wolftamowego. W komplecie: cewnik prowadzący dostosowany do wymiaru pętli. Rozmiary pętli: pętla standardowa: średnice: 5/10/15/20/25/30/35 mm, długości prowadnika: 65 lub 120 cm, cewnik prowadzący 4 lub 6F. Mikropętla: średnice 2/4/7 mm, długości prowadnika: 175/200 cm, cewnik prowadzący 3,0/2,3F prox/dyst. | zestaw | 50 | [9 empty] | 5
Razem:
Zadanie nr 4: Mikrocewnik nitinolowy (CPV: 33184200-5 - Protezy naczyniowe) - Zamawiający wymaga utworzenia depozytu w ilości 5 sztuk
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Nazwa oferowanego produktu | Symbol / numer katalogowy oferowanego produktu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Mikrocewnik nitinolowy opracowany do optymalnego wprowadzania preparatu embolizacyjnego, innych środków do embolizacji oraz spirali embolizacyjnych. Cewnik wzmocniony spiralą ze stali nierdzewnej, mikrocewnik o długości całkowitej: 135 lub 158 cm- tolerancja +/- 2 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0.018, średnica zewnętrzna: 2,8/2,3F prox/dys , posiadający dwa markery odległe od siebie 3 cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie. | szt | 50 | [9 empty] | 5
Razem:
Zadanie nr 5: Cewnik do fibrynolizy (CPV: 33184200-5 - Protezy naczyniowe) - Zamawiający wymaga utworzenia depozytu w ilości 5 sztuk
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Nazwa oferowanego produktu | Symbol / numer katalogowy oferowanego produktu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Cewnik do fibrynolizy o średnicy 4F i 5F i długości: 40, 65, 100, 135 cm. Długość części infuzyjnej: 5, 10, 20, 30, 40, 50 cm. Zastawka na końcu cewnika umożliwiająca podawanie trombolityku bez konieczności zatykania cewnika prowadnikiem. Dwa markery określające długość części infuzyjnej. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035" oraz 0,038" posiadanym przez Zamawiającego. Boczne otwory infuzyjne. Mikrozawór (zastawka) na końcówce dystalnej pozwalający na całonocną infuzję bez konieczności stosowania prowadnika. | szt | 75 | [9 empty] | 5
Razem:
Zadanie nr 6: Stentrant (CPV: 33184200-5 - Protezy naczyniowe) - Zamawiający wymaga utworzenia depozytu w ilości 6 sztuk
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Nazwa oferowanego produktu | Symbol / numer katalogowy oferowanego produktu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Koszulka naczyniowa z powłoką hydrofilną. Technologia EnsureSeal lub równoważna. Optymalna hemostaza. Hydrofilowa powłoka, dostępne w rozmiarach: 12-26 F i długościach: 28 i 64 cm, 3 zastawki do 18F, 4 zastawki 20-26F elastyczność ułatwiająca pokonywanie krętych i zwapniałych naczyń biodrowych. Wzmocnienie oplotem metalowym zapewniające odporność na zagięcie. Znacznik radiocieniujacy dający dobrą widoczność. Blokada rozszerzacza gwarantująca żądaną pozycję przez przekręcenie. | szt | 50 | [9 empty] | 6
Razem:
Zadanie nr 7: Szanty szyjne balonowe (CPV: 33184200-5 - Protezy naczyniowe) - Zamawiający wymaga utworzenia depozytu w ilości 5 sztuk
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Nazwa oferowanego produktu | Symbol / numer katalogowy oferowanego produktu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Shunt szyjny wykonany z poliuretanu odpornego na załamywanie. Światło do rozprężania balonu oraz oznaczenia głębokości oznaczone kolorem niebieskim, aby podświetlić drogę rozprężenia prowadzącą od niebieskiego kurka odcinającego do niebieskiego balonu. Rękaw zabezpieczający oznaczony kolorem żółtym, aby zwiększyć widoczność, służący jako wizualny wskaźnik prawidłowego wykorzystania. Oznaczenia głębokości wskazujące długość rozmieszczania shuntu zarówno dla wewnętrznego światła rozprężania, jak i zewnętrznego światła rozprężania shuntu szyjnego. Konstrukcja z wykorzystaniem dwóch balonów eliminująca potrzebę klemowania. Punkty końcowe uwidocznione, balon utrzymujący otwartą tętnicę podczas procedury. Możliwość przeprowadzenia przepływu krwi oraz monitorowanie ciśnienia dzięki T-portowi wraz z infuzją, wypłukiwaniem i usuwaniem cząstek zatorowych. | szt | 100 | [9 empty] | 5
Razem:
Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis