# Załącznik nr 3 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

# Zadanie nr 1 B

Mikroskop fluorescencyjny ze światłem przechodzącym + kamera Lumenera typu LU 375C + adapter do mikroskopu.

# Zestawienie parametrów granicznych dla mikroskopu fluorescencyjnego

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry graniczne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Napięcie sieciowe |  | Tak ( podać) |  |
|  | Moc wyjściowa | Około 12V | Tak ( podać) |  |
|  | Napięcie | zakres 100 - 240 V | Tak ( podać) |  |
| 2. | Źródło światła UV: Lampa diodowa typu LED Długość fali źródła światła Żywotność |  | Tak ( podać) |  |
|  |  |  | Tak (podać) |  |
|  |  | zakres 460.- 490 nm | Tak ( podać) |  |
|  |  | Około 50 000 h | Tak (podać) |  |
| 3. | Źródło światła przechodzącego: |  | Tak ( podać) |  |
|  | Lampa halogenowa |  | Tak (podać) |  |
|  | Strumień świetlny | Około 280 lm | Tak ( podać) |  |
|  | Żywotność | Około 1000 h | Tak (podać) |  |
|  | Obszar świecenia | Około 1,5 mm x 3,0 mm | Tak ( podać) |  |
| 4. | Ustawienia filtrów dla metody FITC: |  | Tak ( podać) |  |
|  | Filtr wzbudzający /filtr emisyjny | zakres 450-490 nm/515nm | Tak ( podać) |  |
|  | Filtr rozpraszający | Około 510 nm | Tak (podać) |  |
| 5. | Elementy mechanizmu optycznego: |  | Tak ( podać) |  |
|  | Obrotowe ramię do zmiany obiektywów | Manualne, min. 4 pozycje | Tak ( podać) |  |
|  | Obiektyw 1 | Plan – Achromat 20 x / 0.4 | Tak ( podać) |  |
|  | Obiektyw 2 | Plan - Achromat 40 x / 0. 65 | Tak ( podać) |  |
|  | Obiektyw 3 | Plan - Achromat 100 x / 1.25 | Tak ( podać) |  |
|  | Obiektyw 4 | Plan - Achromat 10 x / 0. 25 | Tak ( podać) |  |
|  | Okular | PL 10 x/ 20 Br. | Tak ( podać) |  |
|  | Tubus dwu-okularowy, ergonomiczna | W zakresie 30˚ /20 | Tak ( podać) |  |
| 6. | Podstawa |  | Tak ( podać) |  |
|  | Śruba makrometryczna | Około 45 mm/U | Tak (podać) |  |
|  | Śruba mikrometryczna | Około 0,5 mm/U | Tak ( podać) |  |
|  | Stolik krzyżowy | Około: 75x 30mm R/L z ceramiczną powierzchnią | Tak ( podać) |  |
|  | Zwierciadło półprzeźroczyste | Około :50 % vis / 50 % doc | Tak ( podać) |  |
| 7. | Wyposażenie dodatkowe |  | Tak ( podać) |  |
|  | Pokrowiec na mikroskop |  | Tak ( podać) |  |
|  | Wyście wizualne |  | Tak ( podać) |  |
|  | Wyjście foto/video |  | Tak ( podać) |  |
| 8. | Wymagania |  | Tak ( podać) |  |
|  | Serwis gwarancyjny w okresie trwania umowy |  | Tak ( podać) |  |
|  | Wykonawca posiada specyfikację techniczną oraz instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim |  | Tak ( podać) |  |
|  | Montaż stanowiskowy |  | Tak ( podać) |  |
|  | Szkolenie personelu |  | Tak ( podać) |  |

Zestawienie parametrów granicznych dla  kamery Lumenera typu LU 375 C z adapterem do mikroskopu fluorescencyjnego

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry graniczne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przetwornik obrazu | Około: 3,1 megapiksela, matryca 1/2" kolor, 6.5mm x 4.9mm | Tak ( podać) |  |
| 2. | Efektywna liczba pikseli | Około: 2048 x 1536 | Tak ( podać) |  |
| 3. | Szybkość wyświetlania klatek | Około: 6 fps przy 2048x1536, 20 fps w rozdziel.1024x768 | Tak ( podać) |  |
| 4. | Czułość | Około 60dB | Tak ( podać) |  |
| 5. | Automatyczna ekspozycja | Automatyczna i ręczna | Tak ( podać) |  |
| 6. | Balans bieli | Automatyczny i ręczny | Tak ( podać) |  |
| 7. | Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | Około: 2,00 x 2,50 x 1,63 cm | Tak ( podać) |  |
| 8. | Masa | W zakresie 150g -300g | Tak (podać) |  |
| 9. | Zasilanie | USB lub zewnętrzne 6VDC, 500mA | Tak ( podać) |  |
| 10. | Pobór moc | 2.5 W | Tak (podać) |  |
| 11. | Temperatura pracy | W zakresie 0 ° C do + 50 ° C | Tak ( podać) |  |
| 12. | Wilgotność otoczenia | W zakresie 0% - 95%, bez kondensacji | Tak (podać) |  |
| 13. | Interfejs | Szybkie złącze USB 2.0 (480Mbits/sec) | Tak ( podać) |  |
| 14. | Mocowanie obiektywu | C-Mount | Tak (podać) |  |
| 15. | Kompatybilność | Kamera jest kompatybilna z Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2K, Windows 7, Windows 8, 8.1, 10 | Tak (podać) |  |

Wykonawca oświadcza, że posiada materiały informacyjne potwierdzające spełnienie warunków granicznych.

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty przetargowej.

…………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/

podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy