## Część nr 1 - Komora laminarna
Część nr 1 |  | Arkusz Asortymentowo - Cenowy |  | załącznik nr 1 do SWZ/Umowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry | Parametry oferowane | Liczba szt. | Cena jednostkowa brutto w zł | Cena oferty brutto (4x5) w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
DOSTAWA APARATURY NAUKOWEJ
I. | Komora laminarna |  | 1
1. | Komora laminarna przeznaczona do pracy z materiałem potencjalnie niebezpiecznym biologicznie, spełniająca wymagania II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego, co potwierdzone zgodnością z EN12469, certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej, uprawnionej do tego typu certyfikacji. | Oferowana Komora Laminarna II kl: Model:………………………………………………….. Producent: ……………………………………………
Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza filtrowanego przez filtry HEPA H14, przeznaczona do ochrony produktu, operatora i środowiska. Komora laminarna musi posiadać min. 2 filtry HEPA H14 o skuteczności 99,995% dla cząsteczek ≥ 0,3um.
Urządzenie musi być wyposażone w minimum dwa wentylatory, które powinny być napędzane silnikami stałoprądowymi, zapewniającymi kompensację wzrostu poziomu zapchania filtrów.
Boki komory muszą być przeszklone, celem obserwacji próbek z boku przez współpracownika.
Narożniki komory muszą być zaoblone ułatwiające utrzymanie urządzenia w czystości
Blat i komora robocza wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 316L (1.4404)
Blat roboczy dzielony (panelowy) na min 4 kawałki, umożliwiający jego łatwe wyjęcie.
Otwory odciągowe w tylnej części blatu umiejscowione poza przestrzenią roboczą - na ścianie tylnej tuż nad blatem.
Szyba frontowa ustawiona pod kątem/skośnie (10°+/-5%) w stosunku do blatu roboczego
Szyba nie przepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca hermetyczne zamknięcie komory od frontu
Przednia krawędź blatu roboczego wyprofilowana aerodynamicznie
Szyba przesuwana elektrycznie, z nadzorem położenia jej krawędzi i funkcją kontroli automatycznego zatrzymania na optymalnej wysokości ponad blatem w pozycji „do pracy”
W celu redukcji hałasu wysokość robocza szczeliny okna nie większa niż 200 mm
Okno frontowe wraz szybą odchylane co najmniej do poziomu, wspomagane i zabezpieczane przed upadkiem za pomocą teleskopów gazowych, celem łatwego umycia od strony wewnętrznej.
Dotykowy panel sterowania umieszczony na płycie czołowej komory roboczej, z czytelnym wskaźnikiem graficznym stanu komory, umieszczony na frontowej części komory laminarnej , ponad oknem frontowym, kontrolujący wszystkie funkcje komory, umożliwiający śledzenie informacji przez użytkownika bez wstawiania z krzesła
Monitorowanie i sterowanie parametrami pracy z dotykowego panelu komory - monitorowanie i wyświetlanie wartości istotnych parametrów pracy: prędkość przepływu powietrza, stopień zużycia filtrów, czas trwania dezynfekcji UV, licznik ogólny godzin pracy, zegar czasowy do załączenia komory, funkcja kontroli zatrzymania komory itp.
Dostęp do ustawień komory z możliwością zabezpieczenia kodem.
Oświetlenie obszaru pracy- intensywność: co najmniej 1200 lux
Lampa UV dwu żarnikowa umiejscowiona w panelach bocznych w tylnej części komory roboczej, z programatorem czasu pracy i blokowaniem wszystkich pozostałych funkcji komory podczas jej pracy
Komora dostarczona razem z podstawą podłogową, która:
· Podstawa musi posiadać zwiększoną odporność na korozję, co należy potwierdzić dołączonym do oferty dokumentem wystawionym przez niezależne laboratorium akredytowane, potwierdzającym wykonanie badań dla podstawy komory zgodnie z normą PN-EN ISO 9227:2012 i PN-EN ISO 10289:2002.
· Kształtowniki, z których jest wykonana jest podstawa podłogowa inkubatora muszą być zgodne z normą PN-EN 10219–1 i 2, PN-EN 10204-3.1 oraz posiadać deklaracje CE wystawioną przez laboratorium akredytowane – deklarację CE z numerem akredytującej jednostki notyfikowanej należy dołączyć do oferty.
· Podstawa jako jako element metalowy, musi być wykonana z blachy stalowej malowanej epoksydowo, o grubości min 1 mm, sklasyfikowanej co najmniej jako prawie niezapalna - klasy A2 według normy EN 13501-1:2007, należy to potwierdzić dołączonym do oferty stosownym dokumentem w zakresie reakcji na ogień, sporządzonym według w/w normy przez akredytowane laboratorium.
· Podstawa, jako element metalowy, musi być zgodny z normą PN-EN 13150:2004 i PN-EN 14727:2006, a do oferty należy dołączyć odpowiedni certyfikat zgodności oferowanej podstawy z wymaganiami tych norm wydany przez niezależną jednostkę badawczą akredytowaną w zakresie badań i certyfikacji tego typu wyrobów
Nie dopuszcza się podpór zamontowanych na stałe z przodu komory, jako rozwiązania niegwarantujące optymalne podparcie rąk podczas pracy
Komora laminarna wyposażona w funkcję stand-by czyli tryb oczekiwania na pracę utrzymujący komorę laminarną w ciągłej gotowości do pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. Funkcja uruchamiana automatycznie po całkowitym opuszczeniu szyby frontowej
Automatyczna kompensacja prędkości przepływu w miarę wzrostu zapchania filtrów
Dodatkowe wymagane wyposażenie:
-vortex
-palnik
-zestaw pipet
Poziom głośności nie większy niż 58 dB
Dołączenie do oferty dokumentu wystawionego przez producenta oferowanego urządzenia potwierdzającego autoryzację dystrybucji i serwisu dla wykonawcy, jeśli nie jest on producentem, od minimum 5 lat na terenie Polski.
Do oferty dołączyć certyfikat zgodności z normą EN 12469 wydanym przez jednostkę akredytowaną, deklaracje CE oraz certyfikat zarządzania jakością typu ISO9001 producenta, celem potwierdzenia najwyższej jakości wykonania urządzeń. Dopuszczalnie w języku angielskim.
Urządzenie powinno posiadać min. 2 lata gwarancji.
Termin realizacji zamówienia powinien wynosić 30 dni od podpisania umowy
Wymagane doświadczenie wykonawcy w produkcji urządzeń tego typu powinno wynosić min. 10 lat w branży.
Szerokość zewnętrzna urządzenia nie wieksza niz 1900 mm, głebokośc obszaru pracy nie mniejsza niż 465 mm (bez perforacji w blacie dla przepływu powietrza), wysokośc komory roboczej nie mniejsza niż 780 mm, szerokośc wewnętrzna nie mniejsza niż 1800 mm
Razem
"Projekt NerveRepack jest współfinansowany przez Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych i jego członków i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju"

## Część nr 2 - Moduł obrazowania
Część nr 2 |  | Arkusz Asortymentowo - Cenowy |  | załącznik nr 1 do SWZ/Umowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry | Parametry oferowane | Liczba szt. | Cena jednostkowa brutto w zł | Cena oferty brutto (4x5) w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
DOSTAWA APARATURY NAUKOWEJ
I. | Moduł do obrazowania i analizy komórek | Oferowany Moduł do obrazowania i analizy komórek: Model:………………………………………………….. Producent: …………………………………………… | 1
1. | Automatyczny system obrazowania żywych komórek w czasie rzeczywistym, oparty na technice mikroskopii jasnego pola, zapewniający wielopozycyjną obserwację
Możliwość podłączenia dwóch jednostek obrazujących do jednostki sterującej, Łączność z komputerem za pomocą portu Ethernet
Obiektyw 4x
Pole widzenia przy powiększeniu 4X nie gorsze niż 1.4 x 1.0 mm, Tryb obrazowania: Jasne pole
Kamera 1.25MP (standardowa) / 5MP CMOS (wysoka rozdzielcz
Rozdzielczość nie gorsza niż 1296 x 970 / 2592 x 1942 pikseli
Możliwość w pracy o parametrach: Temperatura +10 ~ +40°C, wilgotność 20 ~ 95%
Stolik zmotoryzowany w osiach XYZ, ruch stolika w osi X-Y w krokach co 1 µm, zmotoryzowany Ruch w osi Z w celu ustawienia ostrości (autofocus) w zakresie 7-8 mm
Obsługa płytek od 6 dołków do co najmniej 96 dołków
Zapisywanie filmów w formacie AVI
Urządzenie dostarczone razem z jednostka sterującą o parametrach nie gorszych niż: system Win10, procesor CPU 3G, dysk twardy min. 1TB oraz monitor o rozdzielczości min. 1920 x 1080
Krzywe wzrostu komórek i konfluencji dostępne w oprogramowaniu
Obrazy komórek zapisywane w oprogramowaniu w formatach TIFF, JPG, PNG
Manualne ustawieni ostrości w krokach co 0.001, 0.01, 0.1 i 1 mm, jak również funkcja autofocus
Czujniki temperatury i wilgotności rejestrujące dane w sposób ciągły, widoczne w oprogramowaniu również w formie graficznej
Możliwość pomiaru odległości i średnicy komórek w oprogramowaniu
Urządzenie kompatybilne z naczyniami hodowlanymi: Butelki, płytki wielodołkowe, szalki, szkiełka
System musi podawać następujące wyniki: łączna liczba komórek, komórki żywe i martwe, procent żywotności populacji, średnią wielkość komórek żywych i komórek martwych
Gwarancja wynosi min. 2 lata
Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy
Razem
"Projekt NerveRepack jest współfinansowany przez Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych i jego członków i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju"

## Częśc nr 3 - Czytnik spektro
Część nr 3 |  | Arkusz Asortymentowo - Cenowy |  | załącznik nr 1 do SWZ/Umowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry | Parametry oferowane | Liczba szt. | Cena jednostkowa brutto w zł | Cena oferty brutto (4x5) w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
DOSTAWA APARATURY NAUKOWEJ
I. | Czytnik spektrofotometryczny wyposażony w monochromator | Oferowana czytnik spektrofotometryczny płytkowy UV-VIS: Model:………………………………………………….. Producent: …………………………………………… | 1
1. | Czytnik spektrofotometryczny wyposażony w monochromator. Możliwość odczytu płytek od 6 do 384 dołków.
Zakres spektralny- 200 - 1000 nm
Zakres pomiarowy- 0 - 4 Abs
Liniowość dla płytek 96 dołkowych- 0 – 2.5 Abs
Szerokość spektralna- nie większa niż 2 nm
Regulacja długości fali- co 1 nm
Czułość- 0,001 Abs
Czas pomiaru:
6s - płytka 96 dołkowa
10s - płytka 384 dołkowa
Skanowanie w zakresie 200-1000 nm- 10 s
Dokładność- ±1% lub 0,003 Abs
Precyzja- CV<1%
Możliwość szybkiego zwiększenia rozmiaru pamięci poprzez podłączenie do gniazda USB karty pamięci typu memory stick lub innego nośnika kompatybilnego z gniazdem USB
Źródło światła- ksenonowa lampa błyskowa
Wytrząsanie- liniowe – 3 tryby
Inkubator płytek- wbudowany
Zakres pracy inkubatora- +2ºC powyżej temp. otoczenia do 45 ºC
Typ wyświetlacza- Kolorowy, dotykowy ekran LCD
Oprogramowanie komputerowe razem z czytnikiem na nośniku
Bez ograniczeń licencyjnych (Instalacja oprogramowania na nielimitowanej ilości komputerów).Moment obrotowy
Program komputerowy kompatybilny z Windows Vista, 7 , 8 , 10 oraz 11. naprężenie ścinające
Możliwość przeliczenia wyników pomiarów mikropłytkowych na kuwetę o długości drogi optycznej 10 mm. Temperatura
Program powinien zapisywać i prezentować dane pomiarowe w czasie rzeczywistym, w tracie trwania oznaczenia, niezależnie od zastosowanej technologii pomiarowej, celem zapewnienia bezpieczeństwa danych na wypadek utraty połączenia między czytnikiem a programem
Możliwość eksportowania wyników do formatów: TXT, XML, XLS, PDF.Dokumenty zgodności
Dokonywanie pomiarów ilościowych, jakościowych, kinetycznych, end-point, cut-off. Krzywa płynięcia i lepkości
Wbudowany generator formuł obliczeniowych użytkownika.
Możliwość programowania kinetycznego skanowania spektrum.
Program wyposażony w tryb symulacji umożliwiający naukę działania protokołów bez konieczności podłączania czytnika.
Możliwość automatycznego przesyłania wyników za pomocą poczty elektronicznej.
Możliwość ustawienia poziomów dostępu i uprawnień dla poszczególnych użytkowników.
Dostęp do wszystkich funkcji programu oraz możliwość pełnej obróbki danych bez konieczności podłączania komputera do czytnik.
Program powinien zapewniać jednoczesną kontrolę, co najmniej 3 urządzeń z poziomu tego samego komputera.
Możliwość przetestowania metody badawczej w trybie symulacji przed rozpoczęciem właściwych pomiarów oraz możliwość automatycznego przesyłania wyników za pomocą poczty elektronicznej i zapisywania\
powinno być dostarczone z przenośnym modułem sterującym
Możliwość zastosowania dedykowanej przystawki do pomiarów w mikroobjętościach:
- Możliwość wykonania od 1 do 32 próbek o pojemności od 2 do 10 µl
- powierzchnia odczytu wykonana ze szkła kwarcowego
- oddzielenie pól pomiarowych warstwą łatwego do czyszczenia teflonu
- możliwość zamontowania w płytce standardowych kuwet o dł. drogi optycznej 10 mm
Gniazda:
USB – do połączenia dodatkowej pamięci
USB – do połączenia drukarki
USB – do podłączenia komputera
USB – do podłączenia modułu WiFi
Ethernet- do połączenia z siecią
Urządzenie musi posiadać deklaracje zgodności CE - kopię dokumentu dołączyć do oferty
Czytnik ma być dostosowany konstrukcyjnie do współpracy z automatycznymi podajnikami i ramionami robotycznymi
| Dołączenia do oferty kopi dokumentu wystawionego przez producenta oferowanego urządzenia potwierdzającego autoryzację dystrybucji i serwisu w zakresie czytników spektrofotometrycznych dla Wykonawcy, jeśli nie jest on producentem. | Wymaganie określono w pkt 4a SWZ
Podręczniki użytkowania lub instrukcja obsługi w formie drukowanej lub PDF w języku polskim
Gwarancja min 24 miesięce
| Serwis Autoryzacja dystrybucji i serwisu na terenie RP | Wymaganie określono w pkt 4a SWZ
| Wymagane doświadczenie Wykonawcy w produkowaniu takich urządzeń min. 10 lat w branży | niedopuszczalne wymaganie
Wymiary(wys x szer x głęb)- nie większe niż 270 x 300 x 450 mm
Masa- nie więsza niż 11.5 kg
Razem
"Projekt NerveRepack jest współfinansowany przez Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych i jego członków i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju"

## Część nr 4 - Inkubator
Część nr 4 |  | Arkusz Asortymentowo - Cenowy |  | załącznik nr 1 do SWZ/Umowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry | Parametry oferowane | Liczba szt. | Cena jednostkowa brutto w zł | Cena oferty brutto (4x5) w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
DOSTAWA APARATURY NAUKOWEJ
I. | Inkubator z atmosferą CO2 oraz pełną szybą wewnętrzną do hodowli komórkowych | Oferowana Inkubator z atmosferą CO2 oraz pełną szybą wewnętrzną do hodowli komórkowych: Model:………………………………………………….. Producent: …………………………………………… | 1
1. | Inkubator z atmosferą CO2 do hodowli komórkowych. Urządzenie wyposażone w podgrzewane przeszklone drzwi wewnętrzne umożliwiające podgląd bez zmiany warunków w inkubatorze. Inkubator musi być wyposażony w system dekontaminacji komory wewnętrznej za pomocą sterylizacji gorącym powietrzem o temperaturze minimum 180°C na wszystkich wewnętrznych powierzchniach.
Ogrzewany z wykorzystaniem płaszcza powietrznego
Musi posiadać wewnętrzne drzwi szklane oraz ogrzewane drzwi zewnętrzne
Pojemność komory roboczej: 165 litrów
System pomiaru stężenia CO2 oparty o termoprzewodnictwo (TC)
Czujnik TC wyposażony w automatyczną kompensację w przypadku wahań wilgotności w komorze roboczej
Zakres temperatury minimum od +3°C pow. Temp. otoczenia do +55°C
Jednorodność temperatury ( przy 37°C ) nie gorsza niż ± 0,3°C
Fluktuacja temperatury ±0.1ºC
Zakres regulacji stężenia CO2 w zakresie nie gorszym niż od 0 do 20%
Czułość temperaturowa minimum 0,1%
Poziom wilgotności ≥ 93% przy 37°C
Wymuszony cichobieżnym wentylatorem obieg powietrza, system bezwibracyjny
Komora gładka bezszwowa, z zaokrąglonymi narożami, wykonana ze stali nierdzewnej
We wnętrzu komory, wbudowana kuweta na wodę destylowaną wykonana ze stali nierdzewnej o pojemności minimum 3 litrów
Urządzenie wyposażone w podgrzewane przeszklone drzwi wewnętrzne umożliwiające podgląd bez zmiany warunków w inkubatorze
Urządzenie musi być wyposażone w port dostępu o średnicy nie mniejszej niż 42mm
Na wyposażeniu co najmniej 3 półki
Wewnętrzny zamontowany, łatwo demontowalny filtr HEPA oczyszczający powietrze w komorze roboczej (klasa powietrza ISO 5)
Wskazanie w postaci komunikatu o potrzebie wymiany filtra HEPA
Inkubator musi być wyposażony w system dekontaminacji komory wewnętrznej za pomocą sterylizacji gorącym powietrzem o temperaturze minimum 180°C na wszystkich wewnętrznych powierzchniach
Panel sterowania w postaci kolorowego, dotykowego ekranu LCD wbudowanego w drzwi urządzenia, informujący w formie pełnych komunikatów słownych oraz wykresów graficznych o stanie urządzenia, historii warunków w komorze i osiągnięciu czystości powietrza klasy 100
Na wyświetlaczu w sposób ciągły muszą być prezentowane zadane oraz aktualne wartości temperatury oraz poziomu CO2
Świetlny i dźwiękowy alarm w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości informujący użytkownika w przypadku wystąpienia nieprawidłowych warunków między innymi takich jak: niska lub wysoka temperatura, niski lub wysoki procent CO2 wewnątrz komory, awaria elektrycznej sieci zasilającej, uszkodzenie czujnika temperatury oraz w przypadku pozostawienia otwartych drzwi
Pełna rejestracja zdarzeń w postaci listy logów z podaniem daty, czasu oraz opisu zdarzenia
Programowane poziomy alarmów temperatury i stężenia CO2
Urządzenie musi pochodzić z seryjnej produkcji
Inkubator dostarczony razem z podstawą podłogową, która:
· zapobiega dostawaniu się zanieczyszczeń z podłogi do wnętrza inkubatora.
· Podstawa musi posiadać zwiększoną odporność na korozję, co należy potwierdzić dołączonym do oferty dokumentem wystawionym przez niezależne laboratorium akredytowane, potwierdzającym wykonanie badań dla podstawy komory zgodnie z normą PN-EN ISO 9227:2012 i PN-EN ISO 10289:2002.
· Kształtowniki, z których jest wykonana jest podstawa podłogowa inkubatora muszą być zgodne z normą PN-EN 10219–1 i 2, PN-EN 10204-3.1 oraz posiadać deklaracje CE wystawioną przez laboratorium akredytowane – deklarację CE z numerem akredytującej jednostki notyfikowanej należy dołączyć do oferty.
· Podstawa jako jako element metalowy, musi być wykonana z blachy stalowej malowanej epoksydowo, o grubości min 1 mm, sklasyfikowanej co najmniej jako prawie niezapalna - klasy A2 według normy EN 13501-1:2007, należy to potwierdzić dołączonym do oferty stosownym dokumentem w zakresie reakcji na ogień, sporządzonym według w/w normy przez akredytowane laboratorium.
· Podstawa, jako element metalowy, musi być zgodny z normą PN-EN 13150:2004 i PN-EN 14727:2006, a do oferty należy dołączyć odpowiedni certyfikat zgodności oferowanej podstawy z wymaganiami tych norm wydany przez niezależną jednostkę badawczą akredytowaną w zakresie badań i certyfikacji tego typu wyrobów
Podręczniki użytkowania lub instrukcja obsługi w formie drukowanej lub PDF w języku polskim
Gwarancja min 24 miesięce
Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisana umowy.
Wymiary zewnętrzne maksymalne (szer x głęb x wys) mm: 637 x 880 x 900mm
Wymiary wewnętrzne minimum (szer x głęb x wys) mm: 470 x 576 x 607mm
Masa- nie więsza niż 83 kg
RAZEM
"Projekt NerveRepack jest współfinansowany przez Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych i jego członków i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju"

## Część nr 5 - urządzenia pomiar.
Część nr 5 |  | Arkusz Asortymentowo - Cenowy |  | załącznik nr 1 do SWZ/Umowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry | Parametry oferowane | Liczba szt. | Cena jednostkowa brutto w zł | Cena oferty brutto (4x5) w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Urządzenia pomiarowe - waga analityczna | Oferowana waga analityczna: Model:………………………………………………….. Producent: …………………………………………… | 1
1. | Urządzenie musi być nowe.
Boki komory muszą być przeszklone, celem obserwacji próbek z boku przez współpracownika.
Obciążenie maksymalne [Max] 220 g
Obciążenie minimalne [Min] – 10 mg
Dokładność odczytu [d] do 0,1 mg
Zakres tary do 220 g
Temperatura pracy w przedziale +10 ÷ +40°C
Wymiar szalki – średnica musi być ø100 mm
Masa netto max.7,5 kg
Powtarzalność (5% max) 0,08 mg
Powtarzalność (Max); 0,1 mg
Liniowość ±0,2 mg
Minimalna naważka (U=1%,k=2): 16 mg
Minimalna naważka USP: 160 mg
Czas stabilizacji: 2 s
Adiustacja: wewnętrzna (automatyczna)
Wyświetlacz: LCD (z podświetleniem)
Interfejs: 2×RS232, USB-A, USB-B
Zasilanie: 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz
Urządzenie wykonane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa Unii Europejskiej i certyfikatem CE
Instrukcja obsługi formie drukowanej/elektronicznej w języku polskim – 1 komplet
Instrukcja obsługi formie drukowanej/elektronicznej w języku angielskim – 1 komplet - ewentualnie
Serwis bezpłatny w okresie gwarancji
Autoryzowany serwis na terenie Polski.
Przeszkolenie personelu w cenie.
Gwarancja min 24 miesięce
2. | Urządzenie pomiarowe do pomiaru pH, mV i temp. | Oferowane urzązenie do pomiaru pH, mV i temp.: Model:………………………………………………….. Producent: …………………………………………… | 1
Zakres: -2 do 16 pH
Rozdzielczość: 0.1, 0.01
Dokładność względna: +/- 0.01
Ilość punktów kalibracyjnych: 3
Edycja kalibracji: Tak
Zakres mV: +/-1600 mV
Zakres RmV: +/- 1999.9 mV
Rozdzielczość: 0.1 mV
Dokładność względna: +/- 0.2 mV
Zakres temperaturowy: -5 do 105 °C
Rozdzielczość temperatury: 0.1 °C
Kompensacja temperatury: Automatyczna lub manualna
Pamięć: 50 wyników
Zapis: ręczny lub automatyczny
Porty: BNC oraz 8-pin mini-DIN
Zasilanie: 220V lub zasilanie bateryjne
2 porty dla mieszadeł
Urządzenie dostarczone z elektrodą epoksydową pH/ATC
Możliwość podłączenia mieszadła
Urządzenie dostarczone z ruchomym statywem na elektrodę
Zestaw roztworów ROSS (60 ml każdego z buforów pH 4, 7 i 10; roztwór do przechowywania, roztwór płuczący oraz butelka do przechowywania elektrody pH)
Uniwersalny zasilacz sieciowy
Autoryzowany serwis producenta
Folder potwierdzający spełnienie wymagań technicznych
Gwarancja min 24 miesięce
Instrukcja obsługi w języku polskim
Razem
"Projekt NerveRepack jest współfinansowany przez Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych i jego członków i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju"

## Część nr 6 - Liofilizator labo
Część nr 6 |  | Arkusz Asortymentowo - Cenowy |  | załącznik nr 1 do SWZ/Umowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry | Parametry oferowane | Liczba szt. | Cena jednostkowa brutto w zł | Cena oferty brutto (4x5) w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
DOSTAWA APARATURY NAUKOWEJ
I. | Liofilizator laboratoryjny | Oferowana liofilizator laboratoryjny Model:………………………………………………….. Producent: …………………………………………… | 1
1. | Wersja stołowa • Kondensator lodu spiralny umieszczony w komorze kondensatora • Pojemność kondensatora lodu ok. 4 kg • Wydajność kondensatora lodu ok. 3 kg/24h • Minimalna temperatura kondensatora lodu - 85°C • Sterowanie mikroprocesorowe z kolorowym ekranem dotykowym 5,7” • Pomiar oddzielnym czujnikiem i wskazanie temperatury produktu w zakresie (co najmniej) - 35°C ±+40°C • Czujniki temperatury produktu lub czujnik temperatury i rezystancji produktu podłączane do każdej półki • Bezprzewodowe, elektryczne grzanie półek
• Niezależne sterowanie grzaniem każdej półki – zapewnienie jednakowych warunków na wszystkich półkach • Sygnalizacja grzania i wyświetlanie temperatury każdej półki • Dokładność zadawania temperatury nie gorsza niż 0,1°C • Stabilność temperatury półek w zakresie ≤ ± 1°C • Zadawanie i automatyczna regulacja próżni podczas procesu suszenia • System szybkiego rozmrażania kondensatora lodu gorącym gazem z programowaniem czasu i temperatury • Pompa próżniowa olejowa, dwustopniowa, z zaworem przedmuchowym, filtrem wylotowym z przezroczystym zbiornikiem na olej - wydajność pompy próżniowej ok. 8 m3/h -próżnia końcowa ok. 2x10-3 mbara • Zadawanie czasu wstępnego grzania pompy próżniowej • Programowanie okresów pracy pompy próżniowej między wymianami oleju
• Wyposażenie: - Prostopadłościenna komora zapewniająca dobrą widoczność produktu podczas procesu - Stojak na 5 półek, z możliwością pełnego wysunięcia z komory - Półki grzane bezprzewodowo min. 5 szt., w pełni wysuwane ze stojaka - Czujnik temperatury produktu podłączany do półki - Zawór elektromagnetyczny regulacji próżni - Czujnik próżni - Przewód próżniowy zbrojony o długości minimum 1 metr - Prostokątne tace na produkt ze stali kwasoodpornej – 2 szt.
Urządzenie powinno spełniać następujące wymogi: • Menu (programowanie i obsługa) w języku polskim/angielskim • Możliwość wyboru z menu gotowych programów - aplikacji • Równoczesne cyfrowe wyświetlanie parametrów zadanych i aktualnych, w tym co najmniej: próżni, temperatury półek i czasu przebiegu poszczególnych faz procesu • Praca w trybie manualnym lub programowym • Możliwość zaprogramowania minimum 30 programów użytkownika • Sygnalizacja stanów alarmowych • Sygnalizacja terminów obsługi serwisowej • Możliwość przeprowadzenia przez użytkownika automatycznego testu pełnej sprawności liofilizatora -funkcja auto testu • opcjonalnie rejestracja czasu pracy podzespołów liofilizatora: agregatów chłodniczych, pompy próżniowej, zaworu regulacji próżni
Podręczniki użytkowania lub instrukcja obsługi w formie drukowanej lub PDF w języku polskim lub w języku angielskim
Okres gwarancji 24 miesiące
Razem