Załącznik nr 1 do SWZ

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Densytometr | 1 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024r |  |  |
|  | Stacjonarny, automatyczny densytometr rentgenowski z zasilaniem sieciowym (230V/50Hz) oraz interfejsem do komputera klasy PC. |  |  |
|  | Wachlarzowa wiązka promieniowania RTG |  |  |
|  | Maksymalny obszar skanowania min 195cm x 50 cm |  |  |
|  | Wielkość stołu min 200 cm x 55 cm |  |  |
|  | Wysokość stołu max 65 cm od podłogi Parametr Oceniany |  |  |
|  | Podwójna energia wiązki rentgenowskiej |  |  |
|  | Opcja określająca gęstość kości |  |  |
|  | Analiza: BMD, BMC , BMI, T-Score, Z-Score, Area, Dual Fem ur, Total Body BMD |  |  |
|  | Miejsca skanowania: · kręgosłup lędźwiowy, · biodro, · możliwość skanowania obu bioder w jednym czasie lub jedno po drugim bez przemieszczania pacjenta, · całe ciało |  |  |
|  | Skład ciała: FAT, LEAN, BMC |  |  |
|  | Ocena ryzyka złamania - FRAX |  |  |
|  | Kalibracja automatyczna całego systemu |  |  |
|  | Ogólna ocena ciała |  |  |
|  | Możliwość pomiaru dawki promieniowana |  |  |
|  | Analiza statystyczna |  |  |
|  | Dawka promieniowania przyjmowanego przez operatora przebywającego w odległości ponad 1 m od pracującego urządzenia niemierzalna |  |  |
|  | Czas przy skanowaniu kręgosłupa max 40 sekund Parametr Oceniany |  |  |
|  | Czas przy skanowaniu całego ciała max 400 sekund Parametr Oceniany |  |  |
|  | Panel dotykowy sterujący urządzeniem |  |  |
|  | Waga urządzenia max 280 kg Parametr Oceniany |  |  |
|  | Referencyjna baza danych przygotowana dla populacji europejskiej |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych |  |  |
|  | Praca w sieci w standardzie DICOM |  |  |
|  | Zamawiający wymaga integracji w zakresie komunikacj DICOM dostarczonej aparatury do posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS/PACS firmy Pixel Technology. Zamawiający nie posiada wolnych licencji na podłączenie urządzeń oraz nie będzie pośredniczył w negocjacjach pomiędzy Wykonawcą a Producentem systemu RIS/PACS |  |  |
|  | Bezterminowa licencja integracyjna dla każdego dostarczonego urządzenia przez Wykonawce. Licencja ta musi zostać przekazana Zamawiającemu protokolarnie wraz z potwierdzeniem |  |  |
|  | Przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wymaganych przepisami certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do uruchomienia i pracy zainstalowanego urządzenia. |  |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych po zainstalowaniu urządzenia (o ile będą wymagane). |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |  |
|  | Czas naprawy max 10 dni roboczych |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Komplet fantomów wg zaleceń producenta oraz akcesoria do pozycjonowania pacjenta, |  |  |
|  | System komputerowy stacji roboczej w klasie PC, Oprogramowanie z nieograniczoną czasowo licencją do współpracy densytometru z zestawem komputerowym. Zestaw zapewniający jego pełną funkcjonalność (analiza badań plus drukowanie raportów i przechowywanie w pamięci danych). Wymagania min dot. zestawu komputerowego: · Jednostka centralna klasy PC · Dysk twardy min 250 GB · Pamięć RAM min. 1 GB · Oprogramowanie Windows min. 10 pro · Monitor kolorowy min 20” · Drukarka |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | Wysokość stołu max 65 cm od podłogi - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |
|  | Czas przy skanowaniu kręgosłupa max 40 sekund - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |
|  | Czas przy skanowaniu całego ciała max 400 sekund - pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |
|  | Waga urządzenia max 280 kg - pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ”