Załącznik nr 4 do SWZ
        Załącznik do umowy nr TZ.TA.280.47.3.2021 PO ZMIANACH
# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego pediatrycznych zestawów do nakłucia żyły centralnej, akcesoriów do zestawów (filtrów, kraników, złączek, przedłużek ramp kranikowych), cewników pępkowych, zestawów żywieniowych oraz worków chroniących dzieci przed utratą ciepła, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 3 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ……… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ……………………………..….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodną z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 3	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9 = 8/4	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Przezskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo, przeznaczony do przewlekłego stosowania; wykonany z poliuretanu; cieniujący w Rtg; znaczniki co 1 cm, o rozmiarze 1F (0,15x03mm) i długości 20cm, cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami. / Cewnik wprowadzany za pomocą rozrywalnej igły G24 lub kaniuli G24 lub rozrywalnej kaniuli (typu peel away) do wyboru przez zamawiającego / Wbudowana w cewnik ochrona przed zaginaniem światła cewnika - z prowadnikiem lub bez (do wyboru przez zamawiającego), sterylny jednokrotnego użytku. / Dostępne w rozmiarach 8, 15, 20 lub 30 cm -	szt.	110
2.	Przezskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą rozrywanej igły G20 lub rozrywanej kaniuli Microflesh (typu peel away) 20G przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg znaczniki co 1cm, o rozmiarze 2F (0,3x0,6mm) i długości 15cm lub 30cm (do wyboru przez zamawiającego); cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami. / Wbudowana w cewnik ochrona przed zaginaniem światła cewnika – z prowadnikiem lub bez (do wyboru przez zamawiającego), sterylny jednokrotnego użytku.	szt.	130
3.	Pediatryczny dwuświatłowy cewnik i.v.; wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu; widoczny w Rtg; o rozmiarze 3Fr (śr. zew. 1,05 mm) i długości 6,0cm, 8,0cm i 10cm (do wyboru przez zamawiającego); kanały 2 x 22G; w zestawie: cewnik / dwuświatłowy, / metalowa igła do nakłucia 22G prowadnik prosty z Nitinolu, kaniula 24G, 2 dylatatory o dł. 30mm i 50mm, dodatkowe skrzydełka do mocowania, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml; sterylny, jednokrotnego użytku / LUB / zestaw centralnych cewników żylnych pediatrycznych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 3Fr o długości 5, 8, 13cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 3ml, skalpel, prowadnica Nitinolowa typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.	szt.	45
4.	Pediatryczny dwuświatłowy cewnik i.v.; wprowadzany metodą Seldingera; wykonany z poliuretanu; widoczny w Rtg; o rozmiarze 4,5Fr (śr. zew.1,5mm) i długości 6,0cm, 8,0cm i 12,5cm (do wyboru przez zamawiającego); kanały 2 x 20G; w zestawie: cewnik dwuświatłowy, metalowa igła do nakłucia, prowadnik typu J z Nitinolu, kaniula 22G, 2 dylatatory o dł.38mm i 62 mm, skrzydełka do mocowania, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml; sterylny, jednokrotnego użytku / LUB / zestaw centralnych cewników żylnych pediatrycznych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 4Fr o długości 8, 13cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 3ml, skalpel, prowadnica Nitinolowa typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.	szt.	35
5.	Pediatryczny trzyświatowy cewnik i.v.; wprowadzany metodą Seldingera; wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg; o rozmiarze 5,5Fr (średnica zewnętrzna 1,8 mm) i długości 8cm, 12,5cm i 15cm (do wyboru przez zamawiającego); trzy kanały całkowicie oddzielone od przedłużki, aż do końca cewnika, oznakowane kolorami i napisem w celu łatwej identyfikacji linii; kanały 1 x 19G i 2 x 21G; oznaczniki długości co cm od 5 cm do końca dystalnego. W zestawie: cewnik 3 – światłowy 5,5 Fr, igła do nakłucia 21G dł. 40mm widoczna w USG, i.v. kaniula 22G dł. 25mm, prowadnik typu J wykonany z nitinolu, 2 dylatatory 6Fr o dł. 30mm i 50mm, dodatkowe skrzydełka do mocowania, 3 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml; sterylny, jednokrotnego użytku / LUB / zestaw centralnych cewników żylnych pediatrycznych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 5Fr o długości 8, 13cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 3ml, skalpel, prowadnica Nitinolowa typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.	szt.	35
6.	Pediatryczny cewnik i.v. wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 22G (średnica zewnętrzna 0,7mm) i długości 6cm i 8cm (do wyboru przez zamawiającego); przedłużka 4,5cm, prosty prowadnik, typu Leader Flex; sterylny, jednokrotnego użytku	szt.	25
7.	Dwuświatłowy lekki dren przekształcający wejście centralne w cewnik kilkukanałowy; dren o średnicy 1,5 x 2,5mm i długości 10cm; dren zakończony samodomykającym się zaworem i wyposażony w różnokolorowe zaciski; przepływ 170 ml/min. Dren może być używany przez 7 dni lub 360 użyć ( 720 aktywacji); sterylny	szt.	85
8.	Cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg, znaczniki długości, wyposażony w kranik Luer; 4,0 Fr długość 40 cm, sterylny jednokrotnego użytku	szt.	85
9.	Dwuświatłowy cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu, cieniujący w RTG, znaczniki długości światła 2x10G rozmiar 4 Fr długość 20cm i 40cm	szt.	45
10.	Filtr neonatologiczny 1,2 mikrona, żywieniowy do lipidów, bez przedłużek; przepływ 136 ml/min, sterylny jednokrotnego użytku	szt.	1 600
11.	Filtr neonatologiczny infuzyjny 0,22 mikrona, 96h z krótkimi liniami, z przedłużką, przepływ 6ml/min, sterylny, jednokrotnego użytku.	szt.	330
12.	Jednorazowe, sterylne, bezlateksowe kraniki trójdrożne Luer-Lock z wyczuwalnym indykatorem, z niebieskim i czerwonym znacznikiem określającym rodzaj linii żyły lub tętnicy. Wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone koreczkami. Pakowane pojedynczo. Opakowanie folia – papier z mankietem łatwym do otwierania	szt.	1 100
13.	Rampa pięciokranikowa wykonana z przeźroczystego materiału odpornego na lipidy i antyseptyki, ergonomiczne o bardzo małej objętości; barwne oznaczenie kraników; każdy kranik zakończony bezigłowym systemem zamykającym; z uchwytem do łóżka i drenem przedłużającym, sterylna jednokrotnego użytku	szt.	340
14.	Rampa wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczy i agresywnych leków. Przeźroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualność obecność pęcherzyków powietrza Rampa trzykranikowa, z kolorowymi kranikami, każdy z nich zamknięty systemem bezigłowym zapewniającym automatyczne, szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, z drenem o długości 150 cm ( objętość wypełnienia drenu 7,60ml) i uchwytem mocującym. Objętość wypełnienia 0,78ml. / Sterylizowana tlenkiem etylenu	szt.	160
15.	Złączka wyposażona w nasadkę połączeniową typu lock, posiadająca wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję membrany; przeznaczona do żył; jałowa, zapakowana w sztywnym aseptycznym aplikatorze; może być używana przez 7 dni lub 720 aktywacji	szt.	880
16.	Gotowy zestaw do żywienia noworodka, składający się z 96 h filtra 0,22 mikrona, dodatkowego bezigłowego portu poniżej filtra oraz z dwoma punktami dostępu powyżej filtra; przedłużki za filtrem wyposażone w zawory zwrotne i zaciski na liniach, do stosowania 96 h, sterylny jednokrotnego użytku	szt.	660
17.	Woreczek ocieplający dwuwarstwowy z przezroczystego, miękkiego i nie szeleszczącego polietylenu, z pianką pomagającą utrzymać otwarte drogi oddechowe i zapewniające komfort dziecku, z regulowanym kapturkiem. Centralne otwieranie woreczka na rzep; sterylny; dostępne w rozmiarach: / mały, poniżej 1 kg (938 x 30 cm) / średni 1 – 2,5kg (44 x 38 cm) / duży, powyżej 2,5kg (50 x 38 cm)	szt.	65
18.	Zestaw do wprowadzania cewników neanatologicznych typu PICC w rozmiarze 1 i 2 Fr metoda zmodyfikowanego Seldingera (metoda Micro Seldinger). W skład zestawu wchodzi: igła do nakłucia 24G/19 mm, symetryczny nitinolowy prowadnik o długości 20 cm zakończony z dwóch stron okrągłymi „główkami” o wymiarze 0,3 mm, rozszerzacz z koszulką do 1 i 2 Fr cewników 20 G/18 mm	szt.	25
19.	Cewnik pępkowy długoterminowy do 14 dni dożylny i dotętniczy- kontrastujący w promieniach rtg. Atraumatyczna końcówka cewnika. Cewnik jednokanałowy wykonany z poliuretanu impregnowanego aktywnym srebrem – technologia Agion – stanowi skuteczne zabezpieczenie przeciw działaniu gram-dodatnich, gram-ujemnych bakterii oraz grzybów. Znaczniki numeryczne co 1 cm na długości od 4 do 25 cm, wyposażony w kranik Luer Lock, z kolorystycznym oznaczeniem (żyła, tętnica) Rozmiar 2.5Fr długość 30cm 3.5Fr,4,5Fr,6,długość 40cm – do wyboru przez Zamawiającego.	szt.	85
20.	Przezskórny cewnik wprowadzany obwodowo wprowadzany za pomocą rozłamywalnej igły, cieniujący w rtg, w rozmiarze 1Fr/28G/20cm do przewlekłego dostępu żylnego. W zestawie z prowadnikiem,lub bez – do wyboru, stosowany u wcześniaków o bardzo niskiej masie ciała, mniejszej niż 1000g (żywienie pozajelitowe oraz podawanie leków). Cewnik przeciwbakteryjny wykonany z poliuretanu, impregnowany Rifampicyną i Mikonazolem, co ogranicza zakażenia odcewnikowe.	szt.	85
21.	Koreczek do dezynfekcji systemów bezigłowych, zawierający 70% IPA	szt.	220
22.	Zestaw przeznaczony do zakładania cewników pępowinowych / -bezpieczna igła 18G / -bezpieczna igła 20G / -skalpel / -2 obłożenia / -przezroczyste rozdzierane obłożenie (easy peel) 40x40 cm / -ręczniki / -nożyczki zgięte / -8 wacików 10x10 cm / -8 wacików 5x5 cm / -przezroczysta miseczka 60ml / -czerwona miseczka 60ml / -obłożenie zewnętrzne / -instrukcja, / -taśma do pępowiny 4mm x 80 cm / -taśma mierząca / -kleszcze zgięte / -kleszcze proste / -pęseta neonatologiczna prosta zagięta / -pęseta neonatologiczna prosta / -pęseta zębata neonatologiczna / -imadło chirurgiczne / -2 stripy / -strzykawka 1ml / -strzykawka 3 ml / -sztrzykawka 5 ml / -rozszerzacze do pępka / -szwy 3.0 / -opakowanie zewnętrzne - taca	szt.	300
23.	Zestaw przeznaczony do zakładania cewników PICC / Neonatologiczny zestaw do zakładania cewników typu PICC.W skład zestawu wchodzi: / - 1 opakowanie zewnętrzne, 2 obłożenia 75x45 cm adhezyjne, 1 niebieskie kleszcze przygotowawcze, 2 taśmy mierzące, 2 opatrunki tagaderm 4x4 cm, 1 opaska uciskowa neonatologiczna, 4 kuliste waciki, 2 ręczniki, 1 przezroczyste, rozdzieralne (easy peel)obłożenie 40x40 cm, 1 nożyczki neonatologiczne 9 cm, 1 kleszcze neonatologiczne proste 10 cm, 1 kleszcze neonatologiczne zgięte 10 cm, 5 wacików 7,5x7,5 cm, 2 miseczki na płyny, 1 taca 20x15x4 cm, 1 paczka małych stripów.	szt	600
24.	Cewnik do podawania surfaktantu metodą LISA u wcześniaków z zespołem niewydolności oddechowej. / Cewnik transparentny o długości 20cm, w rozmiarze 6Fr – mała przestrzeń martwa 0,2ml, znakowany co centymetr, ostanie 2cm cewnika zgięte pod kątem 30stopni	szt	300
		RAZEM:				X

.................................., dn. ....................2021 roku
        ….................................….............................................................................
        podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy