Załącznik nr 4 do SWZ po zmianach z dnia 19.09.2022

Załącznik nr 1 do umowy LI.280.8.3.2022

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  - zadanie  nr  3

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | ###### Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=5+7 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Łóżko do intensywnej terapii | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| II | Usługi w ramach realizacji Umowy/ gwarancji: Koszt dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy*.

* dane te należy przenieść w odpowiednie miejsce Formularza oferty.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

|  | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY/FUNKCJE/WARUNKI | Oferowana parametry / funkcje / warunki* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Łóżko do intensywnej terapii – 7 szt. |  | Typ ……………………….... Model …………………...…. Producent………………….. Kraj pochodzenia ………….. |  |  |
|  | Rok produkcji | 2022 |  |  |
|  | Sprzęt posiada oznakowanie CE |  |  |  |
|  | Parametry techniczne |  |  |  |
|  | Łóżko szpitalne elektryczne z wagą i przechyłami bocznymi |  |  |  |
|  | Łóżka przeznaczone na oddziały intensywnej opieki z wbudowaną wagą pacjenta w celu monitorowania |  |  |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz |  |  |  |
|  | Konstrukcja łóżka ze stali węglowej (lakierowanej proszkowo farbą poliestrową) oparta na tzw. systemie dwóch ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i w trakcie transportu. Otwarta konstrukcja podstawy ułatwiająca czyszczenie oraz wymianę części lub łóżko z konstrukcją wykonaną ze stali lakierowanej proszkowo opartą na trzech kolumnach cylindrycznych gwarantujących łatwą dezynfekcją i zabezpieczających przed wnikaniem zanieczyszczeń |  |  |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca wykonanie przechyłów bocznych. Przechyły boczne wykonywane za pomocą materaca powietrznego zintegrowanego z leżem całego leża |  |  |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacji zaniku prądu, oraz do funkcji elektrycznej CPR |  |  |  |
|  | Zasilanie bateryjne po odłączeniu od głównego źródła zasilania zapewniające pełną funkcjonalność łóżka w czasie transportu pacjenta na łóżku. Zasilanie wyposażone w dźwiękowy sygnał ostrzegawczy informujący o niskim poziomie naładowania baterii oraz informujący o korzystaniu z akumulatorowego zasilania. |  |  |  |
|  | Długość zewnętrzna regulowana w zakresie min. 230 – 242 cm, szerokość zewnętrzna 100-103 cm lub łóżko o długości zewnętrznej 2190 mm z funkcją elektrycznego przedłużenia leża o 220mm i szerokości zewnętrznej 110cm |  |  |  |
|  | Barierki boczne poruszające się wraz z segmentami leża, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. |  |  |  |
|  | Sprężyny gazowe pod ramą leża spowalniające opadanie barierki w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Wolne opadanie barierki jako zabezpieczenie przed zakleszczeniem |  |  |  |
|  | Rama łóżka wyposażona w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia oraz kąta nachylenia ramy łóżka |  |  |  |
|  | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki |  |  |  |
|  | Od strony wewnętrznej dwa panele sterujące dla pacjenta zlokalizowane w barierkach od strony głowy pacjenta bez funkcji regulacji wysokości leża w celu zachowania bezpieczeństwa i unikania kolizji z otaczającym sprzętem w czasie regulacji lub łóżko z dwoma zintegrowanymi panelami sterującymi dla pacjenta zlokalizowanymi po wewnętrznej stronie barierek bocznych zabezpieczających centralną cześć łózka bez funkcji regulacji wysokości leża w celu zachowania bezpieczeństwa i unikania kolizji z otaczającym sprzętem w czasie regulacji |  |  |  |
|  | Od strony zewnętrznej panel do sterowania funkcjami wagi (po obu stronach łóżka), panel centralny do sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi łóżka wraz z selektywną blokadą funkcji (po obu stronach łóżka) oraz panel zlokalizowany w barierce przemieszczającej się wraz z segmentem oparcia pleców obsługujący podstawowe funkcje elektryczne łóżka (po obu stronach łóżka), min.: regulacja wysokości, krzesło kardiologiczne. W łóżku min. 8 paneli do sterowania funkcjami łóżka lub łóżko sterowane za pomocą: 4 sterowników nożnych, umieszczonych po obu stronach łóżka do regulacji wysokości oraz przechyłów bocznych leża , centralnego panelu sterowania znajdującego się na szczycie nóg łóżka sterującego wszystkimi funkcjami elektrycznymi łóżka wraz z selektywna blokadą funkcji, paneli sterujących dla pacjenta umieszczonych od wewnętrznej strony barierki bocznej po obu stronach , paneli w górnej barierce bocznej od strony zewnętrznej po obu stronach z kolorowym wyświetlaczem LCD oraz przyciskami służącymi do wykonywania pomiarów masy pacjenta, łącznie w łóżku 5 paneli do sterowania funkcjami i 4 sterowniki nożne do regulacji wysokości oraz przechyłów bocznych leża |  |  |  |
|  | Możliwość przedłużenia leża o min. 12 cm |  |  |  |
|  | Ruchomy panel wypełniający w pełni leże po przedłużeniu. Nie dopuszcza się łóżek w których po przedłużeniu powstaje pusta przestrzeń lub wyposażone w dwa ruchome panele wypełniające wolną przestrzeń w leżu po przedłużeniu leża zapewniające stabilne podparcie materaca |  |  |  |
|  | Leże łóżka – min. 4-sekcyjne |  |  |  |
|  | Liczba ruchomych segmentów leża min. 3 |  |  |  |
|  | Szczyty tworzywowe wykonane z polipropylenu wyjmowane od strony nóg i głowy z akcentem kolorystycznym do wyboru lub wyposażone w szczyty tworzywowe z akcentem kolorystycznym w kolorze niebieskim zgodnym z kolorystycznymi standardami OIOMu |  |  |  |
|  | Szczyt łóżka od strony głowy nieruchomy przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga w celu zabezpieczenia przed nieświadomym uderzeniem w ścianę lub inną aparaturę medyczną lub łóżko ze szczytami tworzywowymi, odejmowanymi , z możliwością zablokowania/odblokowania, poruszającymi się podczas przechyłów wzdłużnych wraz z leżem, jednakże z uwagi na konieczność zabezpieczenia ścian lub aparatury medycznej łóżko posiadające 4 krążki odbojowe w każdym narożniku łóżka |  |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w system elektronicznej kontroli kąta nachylenia oparcia 30°, którego działanie polega na chwilowym zatrzymaniu segmentu oparcia w trakcie unoszenia |  |  |  |
|  | Przyciski elementów sterujących - membranowe, łatwe w utrzymaniu w czystości, wodoodporne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w wyświetlacz do obsługi np. funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów, kątów nachylenia oparcia pleców, Trendelenburga i anty-Trendelenburga |  |  |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, z pozycją ekstra-niską mierzoną od podłoża do górnej powierzchni leża w zakresie min. 36-80 cm lub łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie 43,5-81,5cm |  |  |  |
|  | Koła o średnicy 150 mm +/- 10 mm. Do wyboru koła pojedyncze lub podwójne lub koła o średnicy 100mm |  |  |  |
|  | Drążek centralnego hamulca łączący pedały hamulca od strony nóg |  |  |  |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie min. 0-62° |  |  |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej (dot. uda wraz z podudziem) w zakresie min. 0-36° lub łóżko z elektryczną regulacją części nożnej (dot. uda wraz z podudziem) w zakresie 0-30° |  |  |  |
|  | Regulacja elektryczna segmentu uda w zakresie min. 0-20° |  |  |  |
|  | Regulacja segmentu łydek w zakresie min. 0 -16° |  |  |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur |  |  |  |
|  | Panel funkcji elektrycznych wyposażony w jeden przycisk regulacji pozycji krzesła kardiologicznego. Łóżko wykonujące sekwencję ruchów polegających na uniesieniu segmentu oparcia, cofnięciu osi oparcia –autoregresja, uniesieniu segmentu uda – autokontur, przechyleniu całego leża do pozycji anty-Trendelenburga |  |  |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga min. 12° lub w zakresie 0-8 stopni |  |  |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji anty- Trendelenburga min. 12° |  |  |  |
|  | Wszystkie funkcje regulacji elektrycznych zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki selektywnej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka |  |  |  |
|  | Segment oparcia wyposażony w sprężynę gazową, która po uruchomieniu CPR dźwignią ręczną stabilizuje ruch oparcia w dół tak by nie doszło do gwałtownego uderzenia segmentu o ramę leża lub łóżko z mechaniczną funkcją CPR za pomocą dźwigni ręcznej, wyposażony w system zabezpieczający segment pleców przed gwałtownym uderzeniem o ramę leża poprzez zwolnienie blokady mechanicznego opuszczenia i chowanie sworznia w siłowniku ruchem obrotowym? Segment pleców podczas manualnej funkcji CPR nigdy nie opadnie gwałtownie/bezwładnie na leże, zatem rozwiązanie spełni funkcjonalność |  |  |  |
|  | Funkcja mechaniczna CPR segmentu oparcia pleców. Łóżko wyposażone w obustronną dźwignię umieszczoną pod segmentem nóg uruchamiającą mechanicznie funkcję CPR. Dźwignia łatwo dostępna także przy opuszczonych barierkach w kolorze wyraźnie odróżniającym się od innych funkcji łóżka lub łóżko z mechaniczną funkcją CPR z dźwignią umieszczoną bezpośrednio przy segmencie pleców z obu stron, w kolorze czerwonym odróżniającym się od innych funkcji łóżka, łatwo dostępną także przy opuszczonych barierkach |  |  |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR. Łóżko wykonujące sekwencję ruchów polegających na wypoziomowaniu segmentów leża z każdej pozycji łóżka i obniżenia leża. Funkcja działająca niezależnie od wszelkich blokad indywidualnych. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku |  |  |  |
|  | System ważenia pacjenta: - system autokompensacji – pozwalajacy na dodawanie/odejmowanie akcesoriów na leże bez wpływu na odczyt wagi pacjenta. - możliwość wyświetlania wagi pacjenta w zaokrągleniu do najbliższych 100g lub 500g - przycisk zerowania |  |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w system sygnalizacji wyjścia pacjenta z łóżka tzw. alarm opuszczenia łóżka z regulacją jego czułości |  |  |  |
|  | Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym podwójnym systemem hamulcowym kół co do obrotu wokół własnej osi oraz toczenia |  |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów leża na poziomie min. 270 kg, pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu lub łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 250 kg |  |  |  |
|  | Krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krążki obrotowe wokół własnej osi – średnica krążków min. 80 mm |  |  |  |
|  | Konstrukcja podwozia zapewniająca prześwit pod leżem identyczny w każdym punkcie (od koła do koła) na całej powierzchni pod łóżkiem – min. 18 cm lub łóżko z konstrukcją podwozia zapewniająca prześwit po leżem 14,2cm, który w pełni umożliwia współpracę z podnośnikami pacjenta |  |  |  |
|  | Metalowe uchwyty worków urologicznych po dwa z każdej strony łóżka min. 4 umieszczone pod leżem. Każdy uchwyt z dwoma haczykami na worki min. 7 haczyków w łóżku lub łóżko z dwoma szynami, lakierowanymi proszkowo o przekroju owalnym, do montażu haczyków na worki urologiczne oraz innego wyposażenia po obu stronach leża, na każdej szynie zamontowane 2 haczyki |  |  |  |
|  | Dodatkowe szyny typu DIN min. 4 montowane obustronnie ze stali nierdzewnej do montażu akcesoriów w środkowej części łózka (przekrój prostokątny) o dopuszczalnym obciążeniu min. 5 kg lub łóżko z dwoma szynami, lakierowanymi proszkowo o przekroju owalnym, do montażu haczyków na worki urologiczne oraz innego wyposażenia po obu stronach leża, na każdej szynie zamontowane 2 haczyki |  |  |  |
|  | Prosty wieszak kroplówki - 4 haki ze stali nierdzewnej, zakres regulacji wysokości min. 1045-1880mm lub prosty oraz dodatkowy wieszak kroplówki z regulacją wysokości w zakresie 890-1431mm |  |  |  |
|  | Dodatkowy wieszak kroplówki montowany od strony nóg pacjenta – 2 haki ze stali nierdzewnej, zakres regulacji wysokości min. 1180-2022 mm lub dodatkowy wieszak kroplówki z regulacją wysokości w zakresie 890-1431mm |  |  |  |
|  | Sterowniki nożne do regulacji wysokości łóżka zlokalizowane obustronnie w celu regulacji wysokości beż użycia rąk Łóżko w którym przechyły boczne realizowane są za pomocą sterowników nożnych |  |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w gniazda pod wysięgnik do kroplówek, uchwyt na rękę oraz podwójną ramę ortopedyczną w standardzie. Rozkład uchwytów od strony głowy pacjenta po dwa uchwyty na narożnik w celu jednoczesnego zamontowania wieszaka kroplówki i uchwytu na rękę. Rozkład uchwytów od strony nóg pacjenta po jednym na narożnik w celu zamontowania ramy ortopedycznej lub innych akcesoriów lub łóżko z dwoma gniazdami na akcesoria w narożnikach od strony głowy i dwoma w narożnikach od strony nóg |  |  |  |
|  | Łóżka z materacem zmiennociśnieniowym zintegrowanym z leżem lub materaca, który nie jest zintegrowany z leżem łóżka, wyposażony w osobną pompę z własnym panelem sterowania zawieszaną na szczycie łóżka od strony nóg, pompa połączona z materacem widocznymi przewodami powietrznym |  |  |  |
|  | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy, zintegrowany z leżem łóżka, wyposażony w pompę z modułem sterowania, zainstalowaną od strony szczytu nóg, bez widocznych przewodów łączących pompę z materacem |  |  |  |
|  | Materac wyposażony w szybko złączkę pozwalającą na podłączenie materaca do platformy leża łóżka celem integracji funkcji materaca i łóżka |  |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze gwarantujące skuteczność terapeutyczną min. 200 kg |  |  |  |
|  | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy pracujący w trybie stałego niskiego ciśnienia, ciśnienie w komorach dobierane jest na podstawie wagi i wzrostu pacjenta. Ciśnienie w komorach automatycznie regulowane przy zmianach pozycji ciała z możliwością dodatkowej regulacji ciśnienia w min. czterech strefach materaca (strefa głowy, bioder, ud i podudzi). Możliwość wyboru pracy materaca w trybie zmiennociśnieniowym |  |  |  |
|  | Budowa materaca umożliwiająca jego przedłużenie np. po wydłużeniu leża. Materac poprzez wbudowane przewody powietrzne dopompowujący dodatkowe komory materaca. |  |  |  |
|  | Materac wyposażony w rękaw rentgenowski umożliwiający umieszczenie kasety RTG bez potrzeby zdejmowania pacjenta z materaca oraz odpinania zamka materaca Miejsce na kasetę RTG umieszczone w segmencie pleców wyposażonym w uchwyt |  |  |  |
|  | Miejsce na kasetę RTG umieszczone w łóżku |  |  |  |
|  | Poziom głośności pompy materaca poniżej 36 dB |  |  |  |
|  | Pokrowiec materaca bakteriostatyczny, paroprzepuszczalny |  |  |  |
|  | Indywidualny przycisk do aktywacji funkcji transportowej, który pozwala na pracę materaca w czasie gdy łóżko zostaje odłączone od zasilania lub materac z funkcją transportową polegającą na zamknięciu przewodów powietrznych i wprowadzenie materaca w stan statyczny |  |  |  |
|  | Indywidualny przycisk do aktywacji funkcji spuszczania powietrza z sekcji wezgłowia pozwalający ułożyć głowę poniżej tułowia w celu wykonania takich procedur jak np. intubacja lub inny sposób umożliwiający spuszczenie powietrza celem wykonania procedur intubacji |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Indywidualny przycisk do aktywacji funkcji spuszczania powietrza z sekcji siedziska (tułowia) ułatwiający pacjentowi wychodzenie z łóżka oraz dla personelu przy podstawianiu basenu lub materac z funkcją spuszczania powietrza w sekcji tułowia za pomocą przycisków do regulacji ciśnienia |  |  |  |
|  | Indywidualny przycisk utwardzenia całego materaca służący do funkcji pielęgnacyjnych lub przy ułatwieniu transferu pacjenta na inne leże |  |  |  |
|  | Zawór natychmiastowego spustu powietrza tzw. CPR zintegrowany z łóżkiem, uruchomienie go powodujące wypoziomowanie leża, obniżenie go i wypuszczenie powietrza z materaca lub materac z zaworem CPR w postaci dwóch mechanicznych zrywek? Funkcja uruchamiana bezpośrednio przy materacu |  |  |  |
|  | Materac zintegrowany z leżem, umożliwiający wykonanie przechyłów bocznych min. 20° |  |  |  |
|  | Możliwość programowania czasowego terapii ciągłej rotacji bocznej pacjenta (przechyły boczne), w której cykle obrotu można regulować w przedziałach czasowych lub bez funkcji programowania przechyłów bocznych w czasie |  |  |  |
|  | Łóżko posiadające system bezpieczeństwa uniemożliwiający wykonanie przechyłów bocznych gdy barierki są opuszczone lub gdy kąt podparcia pleców jest zbyt duży |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Materac z funkcją wspomagającą krążenie limfy, z możliwością ustawienia nasilenia i czasu pracy pulsacji lub materac z funkcją wspomagającą krążenie limfy poprzez regulację ciśnienia w komorach oraz pracę w trybie zmiennociśnieniowym 3 do 1 |  |  |  |
|  | Pompa materaca z alarmem niewłaściwego ciśnienia informującym personel o awarii bez konieczności manualnego sprawdzenia szczelności materaca (wizualny i akustyczny) |  |  |  |
|  | Pompa wyposażona w filtr wtłaczanego do materaca powietrza |  |  |  |
|  | Pokrowiec z możliwością przeprowadzenia mycia oraz dezynfekcji wysokotemperaturowej do 950C. Maksymalna temperatura suszenia min. 800C |  |  |  |
|  | Pokrowiec pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikanie mikroorganizmów |  |  |  |
|  | Pokrowiec materaca z możliwością mycia i dezynfekcji wybranymi środkami |  |  |  |
|  | Złącze do podłączenia pokrycia na materac służące do zarządzania mikroklimatem pod pacjentem umieszczone pod leżem od strony nóg pacjenta |  |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w zasilane pokrycie nakładane na materac. Nieprzepuszczalne dla cieczy, stanowiące barierę dla wirusów i bakterii, redukujące temperaturę oraz wilgoć na styku skóry pacjenta z powierzchnią pokrycia |  |  |  |
|  | Pokrycie wyposażone w gumki do montażu na materacu |  |  |  |
|  | Pokrycie złożone z trzech warstw: - górna warstwa wykonana z nylonu pokrytego poliuretanem, - wewnętrzna warstwa wykonana z pianki poliuretanowej, - dolna warstwa wykonana z paro-nieprzepuszczalnej, wodoodpornej tkaniny |  |  |  |
|  | Pokrycie wykorzystujące technologię negatywnego przepływu powietrza dla poprawy właściwości odprowadzania wilgoci |  |  |  |
|  | Pokrycie wielokrotnego użytku |  |  |  |
|  | System wyposażony w wentylator zasilany elektrycznie umieszczony od strony stóp pacjenta. W komplecie zasilacz z przewodem elektrycznym |  |  |  |
|  | Pokrowiec odporny na płyny, paroprzepuszczalny, oddychający i bakteriostatyczny |  |  |  |
|  | Przepuszczalność pary wodnej min. 171 (g/m2)/hr zapewniająca redukcję nadmiernej potliwości |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | W zestawie łatwoślizg - rękaw do przesuwania pacjenta z łóżka na wózek transportowy. o wymiarach min. 210cm x 90cm |  |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |  |  |  |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |  |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu w miejscu instalacji |  |  |  |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. |  |  |  |

*w rubryce „Oferowana parametry/funkcje/warunki*” Wykonawca zobowiązany jest zamieścić wymagane 
informacje, tj.:  wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp.

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie 
właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B
i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

| …….............…………….., dnia ...............r | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |