## 1 piętro
L.p. | Uwagi | Nazwa | opis techniczny | Ilość szt. /komp. Zgodnie z ustaleniami | NALEŻY UZUPEŁNIĆ: Producent, nazwa produktu/nr katalogowy | Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty
PARTER
0.02. Poczekalnia dla pacjentów
1 |  | Siedzisko 3 os. | Ławka o wymiarze szerokość całkowita- 178cm głebokośc całkowita- 60 cm szerokośc siedziska- 43 cm, głebokość siedziska- 40 cm wyposażona w 3 siedziska.Każde siedzisko wykonane z polipropylenu mocowane do poziomej porzeczki. Podstawa w kształcie odwróconej liter T mocowane do poprzeczki o przekroju prostokątnym malowanej proszkowo na kolor aluminium lub czarny, zakończona wkładkami nie rysującymi podłogi. Nie dopuszcza się łączenia siedziska bezpośrednio do metalowej ramy. Opis poszczególnych siedzisk: Oparcie i siedzisko tworzą jeden profilowany element w taki sposób, że front siedziska wygięty jest ku dołowi, a oparcie tworzy wygodne podparcie dla pleców. | 5 |  | karta katalogowa
0.03. Rejestracja i dyż. per. med.
1 |  | Biurko pracownicze z kontenerem podblatowym 200x80x73,5cm | biurko pracownicze o wymiarze 200x80x73,5 cm, blat biurka wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o grubości min 25 mm, blat oklejony obrzeżem w kolorze płyty o grubosci min 2mm , stelaż biurka stanowią nogi o przekroju 70x30mm malowany proszkowo na kolor bialy, czarny, grafitowy lub alu pod blatem zamocowana belka łącząca ze sobą nogi o wymiarze 30x70mm , pomiędzy blatem a stelażem dystans min 10 mm . Biurko wyposazony w Kontener mobilny o wymiarze 58,5x41x46cm wyposażony w 3 szuflady + piórnik wykonany z tworzywa w kolorze czarnym Kontener wyposażony w zamek centralny Szuflada piórnikowa wyposażona w plastikowy piórnik. Wykonany z płyty melaminowanej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty odpornym na uderzenia mechaniczne Kontener wyposażony w kółka jezdne, Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2 | 2 |  | Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów,atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2, karta katalogowa
2 |  | Łącznik do biurek 150x60x73,5 cm | blat dostawy o wymiarze 150x60 cm wykonany z płyty dwustronnie melaminowaje o grubości min. 25mm osadzony na dwóch nogach malowanych proszkowo o profilu 70x30mm | 1 |  | karta katalogowa
3 |  | Fotel obrotowy | Podstawowe wymiary: • Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1010 -1210 mm • Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 580 - 650 mm • Szerokość oparcia: 450 mm • Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 425 - 555 mm • Szerokość siedziska: 480 mm Głębokość siedziska: 440 mm Krzesło biurowe obrotowe z tapicerowanym wysokim oparciem i siedziskiem, regulowanymi podłokietnikami Siedzisko :Szkielet wykonany jest z 7 warstw sklejki o grubość 10,5 mm, pokrytej dwoma warstwami pianki ciętej: pierwszej o grubości 25 mm i gęstości 35 kg / m³ oraz drugiej o grubości 20 mm i gęstości 40 kg / m³. Osłona siedziska wykonana tworzywa sztucznego. Przeszycia na siedzisku eliminują problem nadmiernego naciągania się tapicerki. Oparcie : Szkielet wykonany jest z 6 warstw sklejki o grubości 9 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 35 mm i gęstości 35 kg / m3. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylen (PP). Podłokietniki Wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z czarnymi nakładkami poliuretanowymi (PU). Zakres regulacji podłokietników: – wysokość 70 mm (góra / dół). Podstawa TS25:Pięcioramienna czarna poliamidowa podstawa Ø 710 mm Samohamowne kółka do powierzchni twardych jako opcja fi 65 mm. Mechanizm synchroniczny FS – funkcje: •możliwość swobodnego kołysania się •oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem •kąt pochylenia oparcia 20 ° zsynchronizowany z siedziskiem 11 ° •możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach •regulacja wysokości oparcia (w zależności od zastosowanego łącznika) •regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby •Anti - Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Tkanina siedziska o właściwościach nie mniejszych niż: odporności na ścieranie min. 300.000 cykli Martindale'a skład 100% winyl waga 650g/m2. Trudnozaplaność wg. normy PN-EN 1021-1, 1021-2 ( papieros, zapałka) Kolorystyka do wyboru Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: a) atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg normy PN-EN 1335 b) Certyfikat bezpieczeństwa GS c) pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973) d) Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe producenta, wszystkie wymagane powyżej atesty, certyfikaty wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą. | 2 |  | Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg normy PN-EN 1335, Certyfikat bezpieczeństwa GS, pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973), karta katalogowa
4 |  | Regał 80x42x189 | regał otwarty o wymiarze 80x42x189 cm Wieniec górny I dolny wykonane są̨ z płyty wirowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm Pozostałe krawędzie oklejone ABS 2mm Szafa wyposażona w cztery półki aktowe Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością̨ ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2 | 1 |  | Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów, atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2, karta katalogowa
5 |  | Szafa aktowa 80x42x189 | Szafa o wymiarze 80x42x189 cm Wieniec górny I dolny wykonane są̨ z płyty wirowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm Pozostałe krawędzie oklejone ABS 2mm Szafa wyposażona w cztery półki aktowe Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych Drzwi zamontowane na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni, wytrzymałość zawiasów – 80 tysięcy cykli Kluczyki numerowane z możliwością̨ ich domowienia Zamek baskwilowy trzypunktowy z możliwością zastosowania klucza Master Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi – system CLICK Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C”/”UU” Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością̨ ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2 | 6 |  | Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów, atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2, karta katalogowa
0.05 Komunikacja
1 |  | Siedzisko 3 os. | Ławka o wymiarze szerokość całkowita- 178cm głebokośc całkowita- 60 cm szerokośc siedziska- 43 cm, głebokość siedziska- 40 cm wyposażona w 3 siedziska.Każde siedzisko wykonane z polipropylenu mocowane do poziomej porzeczki. Podstawa w kształcie odwróconej liter T mocowane do poprzeczki o przekroju prostokątnym malowanej proszkowo na kolor aluminium lub czarny, zakończona wkładkami nie rysującymi podłogi. Nie dopuszcza się łączenia siedziska bezpośrednio do metalowej ramy. Opis poszczególnych siedzisk: Oparcie i siedzisko tworzą jeden profilowany element w taki sposób, że front siedziska wygięty jest ku dołowi, a oparcie tworzy wygodne podparcie dla pleców. | 2 |  | karta katalogowa
0.06 Magazyn sprzętu
1 |  | Regał 60x50x180 | regał metalowy 5 półkowy o wym. 60 z 50 x 180 cm. malowany proszkowo na kolor wybrany przez Zamawiającego. Półki metalowe. | 3 |  | karta katalogowa
2 |  | Wózek na aparaturę medyczną | Wózek do aparatury wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), Profile nośne o przekroju 50x30x1,5 mm (+/- 10 mm), Wózek wyposażony w trzy półki regulowane oraz szufladę umieszczoną w dolnej części wózka, Półki wykonane z blachy o grubości 1 mm , Szuflada wyposażona w prowadnice samodociągowe z pełnym wysuwem, Wysokość zewnętrzna szyldu szuflady - 150 mm (wewnątrz - 110 mm), Wózek wyposażony w podstawę pod butlę mocowaną na czterech śrubach o wymiarach 50x50x1,5 mm ( +/- 10 mm), listwę zasilającą na 6 gniazdek oraz uchwyt do kamery, Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą) (+/- 10 mm) montowanych na trzpieniu koła, W kółkach obudowa i piasta wykonane z polipropylenu, łożysko ślizgowe. Oponki wykonane z termoplastycznej gumy niebrudzącej podłoża., Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, Wózek z dwoma uchwytami do prowadzenia wykonane z rurki fi 25x2 mm, Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne, Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 885x700x1470 (+/- 10 mm), Wymiary wózka bez podstawy pod butlę (dłxszerxwys) w mm: 650x700x1470 mm (+/- 10 mm). Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty), Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (kopię dokumentu załączyć do oferty), Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób (kopię dokumentu dołączyć do oferty), Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dołączyć do oferty). karta katalogowa. | 1 |  | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty), Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (kopię dokumentu załączyć do oferty), Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób (kopię dokumentu dołączyć do oferty), Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dołączyć do oferty). karta katalogowa.
0.07 Gabinet masażu kl.
|  | szafka | Szafa ubraniowa o wymiarze 60x42x90 cm Wieniec górny I dolny wykonane są̨ z płyty wirowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm Pozostałe krawędzie oklejone ABS 2mm Szafa wyposażona w dwie półki. Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych Drzwi zamontowane na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni, wytrzymałość zawiasów – 80 tysięcy cykli Kluczyki numerowane z możliwością̨ ich domowienia Zamek baskwilowy trzypunktowy z możliwością zastosowania klucza Master Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi – system CLICK Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C”/”UU” Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością̨ ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2 | 1 |  | karta katalogowa
0.08 Gabinet masażu kl.
|  | szafka | Szafa ubraniowa o wymiarze 60x42x90 cm Wieniec górny I dolny wykonane są̨ z płyty wirowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm Pozostałe krawędzie oklejone ABS 2mm Szafa wyposażona w dwie półki. Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych Drzwi zamontowane na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni, wytrzymałość zawiasów – 80 tysięcy cykli Kluczyki numerowane z możliwością̨ ich domowienia Zamek baskwilowy trzypunktowy z możliwością zastosowania klucza Master Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi – system CLICK Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C”/”UU” Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością̨ ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2 | 1 |  | karta katalogowa
0.09 Gabinet masażu kl.
1 |  | Szafa ubraniowa 60x42x189 | Szafa ubraniowa o wymiarze 60x42x189 cm Wieniec górny I dolny wykonane są̨ z płyty wirowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm Pozostałe krawędzie oklejone ABS 2mm Szafa wyposażona w cztery półki aktowe Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych Drzwi zamontowane na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni, wytrzymałość zawiasów – 80 tysięcy cykli Szafa wyposażona w jedną półkę stałą oraz drążek wysuwny typu „puzon” Kluczyki numerowane z możliwością̨ ich domowienia Zamek baskwilowy trzypunktowy z możliwością zastosowania klucza Master Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi – system CLICK Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C”/”UU” Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością̨ ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2 | 1 |  | Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów, atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2, karta katalogowa
|  | Biurko pracownicze z kontenerem podblatowym 200x80x73,5cm | biurko pracownicze o wymiarze 200x80x73,5 cm, blat biurka wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o grubości min 25 mm, blat oklejony obrzeżem w kolorze płyty o grubosci min 2mm , stelaż biurka stanowią nogi o przekroju 70x30mm malowany proszkowo na kolor bialy, czarny, grafitowy lub alu pod blatem zamocowana belka łącząca ze sobą nogi o wymiarze 30x70mm , pomiędzy blatem a stelażem dystans min 10 mm . Biurko wyposazony w Kontener mobilny o wymiarze 58,5x41x46cm wyposażony w 3 szuflady + piórnik wykonany z tworzywa w kolorze czarnym Kontener wyposażony w zamek centralny Szuflada piórnikowa wyposażona w plastikowy piórnik. Wykonany z płyty melaminowanej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty odpornym na uderzenia mechaniczne Kontener wyposażony w kółka jezdne, Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2 | 1 |  | Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów,atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2, karta katalogowa
|  | Fotel obrotowy | Podstawowe wymiary: • Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1010 -1210 mm • Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 580 - 650 mm • Szerokość oparcia: 450 mm • Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 425 - 555 mm • Szerokość siedziska: 480 mm Głębokość siedziska: 440 mm Krzesło biurowe obrotowe z tapicerowanym wysokim oparciem i siedziskiem, regulowanymi podłokietnikami Siedzisko :Szkielet wykonany jest z 7 warstw sklejki o grubość 10,5 mm, pokrytej dwoma warstwami pianki ciętej: pierwszej o grubości 25 mm i gęstości 35 kg / m³ oraz drugiej o grubości 20 mm i gęstości 40 kg / m³. Osłona siedziska wykonana tworzywa sztucznego. Przeszycia na siedzisku eliminują problem nadmiernego naciągania się tapicerki. Oparcie : Szkielet wykonany jest z 6 warstw sklejki o grubości 9 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 35 mm i gęstości 35 kg / m3. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylen (PP). Podłokietniki Wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z czarnymi nakładkami poliuretanowymi (PU). Zakres regulacji podłokietników: – wysokość 70 mm (góra / dół). Podstawa TS25:Pięcioramienna czarna poliamidowa podstawa Ø 710 mm Samohamowne kółka do powierzchni twardych jako opcja fi 65 mm. Mechanizm synchroniczny FS – funkcje: •możliwość swobodnego kołysania się •oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem •kąt pochylenia oparcia 20 ° zsynchronizowany z siedziskiem 11 ° •możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach •regulacja wysokości oparcia (w zależności od zastosowanego łącznika) •regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby •Anti - Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Tkanina siedziska o właściwościach nie mniejszych niż: odporności na ścieranie min. 300.000 cykli Martindale'a skład 100% winyl waga 650g/m2. Trudnozaplaność wg. normy PN-EN 1021-1, 1021-2 ( papieros, zapałka) Kolorystyka do wyboru Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: a) atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg normy PN-EN 1335 b) Certyfikat bezpieczeństwa GS c) pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973) d) Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe producenta, wszystkie wymagane powyżej atesty, certyfikaty wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą. | 1 |  | Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg normy PN-EN 1335, Certyfikat bezpieczeństwa GS, pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973), karta katalogowa
|  | Komputer z drukarką |  | 1
0.10 Szatnia pacjentów D.
1 |  | Szafka ubraniowa metalowa 180x30x50 z wysuwaną ławeczką 39x29,5x74,5 | metalowa szafa ubraniowa jednodrzwiowa o wym 30 x 50 x 180 cm posadowiona na podstawie z wysuwaną ławeczką o wym. 39 x 29,5 x 74,5 cm.Konstrukcja szafy oparta na profilach zamkniętych, które są zastosowane w ścianach drzwi oraz wieńcach środkowych i dolnych szaf. możliwość wyboru koloru spośród 16 kolorów zarówno frontów jak i korpusów szaf. Wentylacja szafy odbywa się poprzez perforację WEMO - system otworów wentylacyjnych o nowoczesnym designie (zastrzeżony znak przemysłowy). Wykonana z blachy stalowej o grubości 0,5 mm (wersja standard), pokrytej farbą proszkową. Zgrzewana konstrukcja oparta na profilach zamkniętych wpływa na sztywność konstrukcji. Szafa wyposażona w drążek z haczykami, wieszak na ręcznik, lusterko, samoprzylepny wizytownik oraz w półkę nad drążkiem. Szafa posiada znak bezpieczeństwa „B” wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, który poświadcza troskę o zdrowie i bezpieczeństwo użytkownika. | 12 |  | karta katalogowa
0.12 Szatnia pacjentów D.
1 |  | Szafka ubraniowa metalowa 180x30x50 z wysuwaną ławeczką 39x29,5x74,5 | metalowa szafa ubraniowa jednodrzwiowa o wym 30 x 50 x 180 cm posadowiona na podstawie z wysuwaną ławeczką o wym. 39 x 29,5 x 74,5 cm.Konstrukcja szafy oparta na profilach zamkniętych, które są zastosowane w ścianach drzwi oraz wieńcach środkowych i dolnych szaf. możliwość wyboru koloru spośród 16 kolorów zarówno frontów jak i korpusów szaf. Wentylacja szafy odbywa się poprzez perforację WEMO - system otworów wentylacyjnych o nowoczesnym designie (zastrzeżony znak przemysłowy). Wykonana z blachy stalowej o grubości 0,5 mm (wersja standard), pokrytej farbą proszkową. Zgrzewana konstrukcja oparta na profilach zamkniętych wpływa na sztywność konstrukcji. Szafa wyposażona w drążek z haczykami, wieszak na ręcznik, lusterko, samoprzylepny wizytownik oraz w półkę nad drążkiem. Szafa posiada znak bezpieczeństwa „B” wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, który poświadcza troskę o zdrowie i bezpieczeństwo użytkownika. | 12 |  | karta katalogowa
0.14 Sala gimnastyczna
|  | Regał koszykowy | regał z metalowymi koszami prostymi , regał wykonany z grubego drutu fi 5 mm oraz fi 3 mm. Kosze połaczone rurką fi 20 mm stanowią całość. Wymiary regału: 80 x 45 x 172 cm. (+/- 2 cm), odległość miedzy półkamu 38 cm., kolor biały lub srebrny do wyboru przez Zamawiającego | 2 |  | karta katalogowa
0.15 Sala kinezyterapii
|  | Biurko pracownicze z kontenerem podblatowym 200x80x73,5cm | biurko pracownicze o wymiarze 200x80x73,5 cm, blat biurka wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o grubości min 25 mm, blat oklejony obrzeżem w kolorze płyty o grubosci min 2mm , stelaż biurka stanowią nogi o przekroju 70x30mm malowany proszkowo na kolor bialy, czarny, grafitowy lub alu pod blatem zamocowana belka łącząca ze sobą nogi o wymiarze 30x70mm , pomiędzy blatem a stelażem dystans min 10 mm . Biurko wyposazony w Kontener mobilny o wymiarze 58,5x41x46cm wyposażony w 3 szuflady + piórnik wykonany z tworzywa w kolorze czarnym Kontener wyposażony w zamek centralny Szuflada piórnikowa wyposażona w plastikowy piórnik. Wykonany z płyty melaminowanej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty odpornym na uderzenia mechaniczne Kontener wyposażony w kółka jezdne, Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2 | 1 |  | Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów,atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2, karta katalogowa
|  | Fotel obrotowy | Podstawowe wymiary: • Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1010 -1210 mm • Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 580 - 650 mm • Szerokość oparcia: 450 mm • Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 425 - 555 mm • Szerokość siedziska: 480 mm Głębokość siedziska: 440 mm Krzesło biurowe obrotowe z tapicerowanym wysokim oparciem i siedziskiem, regulowanymi podłokietnikami Siedzisko :Szkielet wykonany jest z 7 warstw sklejki o grubość 10,5 mm, pokrytej dwoma warstwami pianki ciętej: pierwszej o grubości 25 mm i gęstości 35 kg / m³ oraz drugiej o grubości 20 mm i gęstości 40 kg / m³. Osłona siedziska wykonana tworzywa sztucznego. Przeszycia na siedzisku eliminują problem nadmiernego naciągania się tapicerki. Oparcie : Szkielet wykonany jest z 6 warstw sklejki o grubości 9 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 35 mm i gęstości 35 kg / m3. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylen (PP). Podłokietniki Wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z czarnymi nakładkami poliuretanowymi (PU). Zakres regulacji podłokietników: – wysokość 70 mm (góra / dół). Podstawa TS25:Pięcioramienna czarna poliamidowa podstawa Ø 710 mm Samohamowne kółka do powierzchni twardych jako opcja fi 65 mm. Mechanizm synchroniczny FS – funkcje: •możliwość swobodnego kołysania się •oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem •kąt pochylenia oparcia 20 ° zsynchronizowany z siedziskiem 11 ° •możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach •regulacja wysokości oparcia (w zależności od zastosowanego łącznika) •regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby •Anti - Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Tkanina siedziska o właściwościach nie mniejszych niż: odporności na ścieranie min. 300.000 cykli Martindale'a skład 100% winyl waga 650g/m2. Trudnozaplaność wg. normy PN-EN 1021-1, 1021-2 ( papieros, zapałka) Kolorystyka do wyboru Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: a) atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg normy PN-EN 1335 b) Certyfikat bezpieczeństwa GS c) pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973) d) Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe producenta, wszystkie wymagane powyżej atesty, certyfikaty wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą. | 1 |  | Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg normy PN-EN 1335, Certyfikat bezpieczeństwa GS, pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973), karta katalogowa
|  | Komputer z drukarką |  | 1
|  | Zabudowa meblowa: 2 x szafka zlewozmywakowa 90, 2 x szafka 60 | Zabudowa wykonana w całości z płyty meblowej. Wszystkie meble stojące na nóżkach z możliwością regulacji. Płyta użyta do produkcji mebla laminowana, impregnowanym laminatem, trójwarstwowa, o gr. 18 mm, blat płyta meblowa jw. o gr. min. 28 mm, płyta musi posiadać atest na higieniczność.Zabudowa typu kuchennego o dł. Ok. 300 cm. dokładne wymiary należy pobrać z natury, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Zabudowa szafki dolne: 2 szt. o wymiarach szer. 60 cm x gł. 60 cm x wys. 85-90 cm z półką w środku, 2 szt. szafka ze zlewem jednokomorowym + bateria o wym. szer. 90 cm x gł. 60 cm x wys. 85-90 cm, zlewozmywak wyposażony w syfon | 1
0.17 Gabinet lekarski
2 |  | Biurko pracownicze z kontenerem podblatowym 180x80x73,5 cm | biurko pracownicze o wymiarze 180x80x73,5 cm, blat biurka wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o grubości min 25 mm, blat oklejony obrzeżem w kolorze płyty o grubosci min 2mm , stelaż biurka stanowią nogi o przekroju 70x30mm malowany proszkowo na kolor bialy, czarny, grafitowy lub alu pod blatem zamocowana belka łącząca ze sobą nogi o wymiarze 30x70mm , pomiędzy blatem a stelażem dystans min 10 mm . Biurko wyposazony w Kontener mobilny o wymiarze 58,5x41x46cm wyposażony w 3 szuflady + piórnik wykonany z tworzywa w kolorze czarnym Kontener wyposażony w zamek centralny Szuflada piórnikowa wyposażona w plastikowy piórnik. Wykonany z płyty melaminowanej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty odpornym na uderzenia mechaniczne Kontener wyposażony w kółka jezdne, Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2 | 3 |  | Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów,atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2, karta katalogowa
3 |  | Fotel obrotowy | Podstawowe wymiary: • Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1010 -1210 mm • Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 580 - 650 mm • Szerokość oparcia: 450 mm • Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 425 - 555 mm • Szerokość siedziska: 480 mm Głębokość siedziska: 440 mm Krzesło biurowe obrotowe z tapicerowanym wysokim oparciem i siedziskiem, regulowanymi podłokietnikami Siedzisko :Szkielet wykonany jest z 7 warstw sklejki o grubość 10,5 mm, pokrytej dwoma warstwami pianki ciętej: pierwszej o grubości 25 mm i gęstości 35 kg / m³ oraz drugiej o grubości 20 mm i gęstości 40 kg / m³. Osłona siedziska wykonana tworzywa sztucznego. Przeszycia na siedzisku eliminują problem nadmiernego naciągania się tapicerki. Oparcie : Szkielet wykonany jest z 6 warstw sklejki o grubości 9 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 35 mm i gęstości 35 kg / m3. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylen (PP). Podłokietniki Wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z czarnymi nakładkami poliuretanowymi (PU). Zakres regulacji podłokietników: – wysokość 70 mm (góra / dół). Podstawa TS25:Pięcioramienna czarna poliamidowa podstawa Ø 710 mm Samohamowne kółka do powierzchni twardych jako opcja fi 65 mm. Mechanizm synchroniczny FS – funkcje: •możliwość swobodnego kołysania się •oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem •kąt pochylenia oparcia 20 ° zsynchronizowany z siedziskiem 11 ° •możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach •regulacja wysokości oparcia (w zależności od zastosowanego łącznika) •regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby •Anti - Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Tkanina siedziska o właściwościach nie mniejszych niż: odporności na ścieranie min. 300.000 cykli Martindale'a skład 100% winyl waga 650g/m2. Trudnozaplaność wg. normy PN-EN 1021-1, 1021-2 ( papieros, zapałka) Kolorystyka do wyboru Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: a) atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg normy PN-EN 1335 b) Certyfikat bezpieczeństwa GS c) pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973) d) Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe producenta, wszystkie wymagane powyżej atesty, certyfikaty wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą. | 3 |  | Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg normy PN-EN 1335, Certyfikat bezpieczeństwa GS, pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973), karta katalogowa
4 |  | Szafa lekarska metalowa 80x180 | Drzwi szaf są metalowe z wypełnieniem ze szkła hartowanego., Szklane półki – przestawne co 25 mm, Wykonana z blachy o grubości 0,8 mm., Uchwyt drzwiowy posiada zamek zabezpieczający, ryglujący drzwi w dwóch punktach., Możliwość wyboru koloru korpusu oraz frontu w 16 kolorach w dowolnej konfiguracji . wymiar: 800 x 435 x 1800 mm. szfa posadowiona na cokole. | 1 |  | karta katalogowa
5 |  | Zabudowa meblowa: 1 x szafka zlewozmywakowa 120, 1 x szafka 60, 1 x szafka 60 umywalkowa | Zabudowa wykonana w całości z płyty meblowej. Wszystkie meble stojące na nóżkach z możliwością regulacji. Płyta użyta do produkcji mebla laminowana, impregnowanym laminatem, trójwarstwowa, o gr. 18 mm, blat płyta meblowa jw. o gr. min. 28 mm, płyta musi posiadać atest na higieniczność. Zabudowa typu kuchennego o dł. Ok. 240 cm. dokładne wymiary należy pobrać z natury, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Zabudowa szafki dolne: 1 szt. o wymiarach szer. 60 cm x gł. 60 cm x wys. 85-90 cm z półką w środku, 1 szt. szafka ze zlewem + bateria o wym. szer. 120 cm x gł. 60 cm x wys. 85-90 cm, 1 szt. szafka z umywalką + bateria o wym. szer. 60 cm x gł. 60 cm x wys. 85-90 cm, zlewozmywak wyposażony w syfon | 1
0.18 Gabinet pielęgniarski
2 |  | Biurko pracownicze z kontenerem podblatowym 140x80x73,5cm | biurko pracownicze o wymiarze 140x80x73,5 cm, blat biurka wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o grubości min 25 mm, blat oklejony obrzeżem w kolorze płyty o grubosci min 2mm , stelaż biurka stanowią nogi o przekroju 70x30mm malowany proszkowo na kolor bialy, czarny, grafitowy lub alu pod blatem zamocowana belka łącząca ze sobą nogi o wymiarze 30x70mm , pomiędzy blatem a stelażem dystans min 10 mm . Biurko wyposazony w Kontener mobilny o wymiarze 58,5x41x46cm wyposażony w 3 szuflady + piórnik wykonany z tworzywa w kolorze czarnym Kontener wyposażony w zamek centralny Szuflada piórnikowa wyposażona w plastikowy piórnik. Wykonany z płyty melaminowanej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty odpornym na uderzenia mechaniczne Kontener wyposażony w kółka jezdne, Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2 | 2 |  | Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów,atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2, karta katalogowa
3 |  | Fotel obrotowy | Podstawowe wymiary: • Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1010 -1210 mm • Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 580 - 650 mm • Szerokość oparcia: 450 mm • Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 425 - 555 mm • Szerokość siedziska: 480 mm Głębokość siedziska: 440 mm Krzesło biurowe obrotowe z tapicerowanym wysokim oparciem i siedziskiem, regulowanymi podłokietnikami Siedzisko :Szkielet wykonany jest z 7 warstw sklejki o grubość 10,5 mm, pokrytej dwoma warstwami pianki ciętej: pierwszej o grubości 25 mm i gęstości 35 kg / m³ oraz drugiej o grubości 20 mm i gęstości 40 kg / m³. Osłona siedziska wykonana tworzywa sztucznego. Przeszycia na siedzisku eliminują problem nadmiernego naciągania się tapicerki. Oparcie : Szkielet wykonany jest z 6 warstw sklejki o grubości 9 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 35 mm i gęstości 35 kg / m3. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylen (PP). Podłokietniki Wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z czarnymi nakładkami poliuretanowymi (PU). Zakres regulacji podłokietników: – wysokość 70 mm (góra / dół). Podstawa TS25:Pięcioramienna czarna poliamidowa podstawa Ø 710 mm Samohamowne kółka do powierzchni twardych jako opcja fi 65 mm. Mechanizm synchroniczny FS – funkcje: •możliwość swobodnego kołysania się •oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem •kąt pochylenia oparcia 20 ° zsynchronizowany z siedziskiem 11 ° •możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach •regulacja wysokości oparcia (w zależności od zastosowanego łącznika) •regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby •Anti - Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Tkanina siedziska o właściwościach nie mniejszych niż: odporności na ścieranie min. 300.000 cykli Martindale'a skład 100% winyl waga 650g/m2. Trudnozaplaność wg. normy PN-EN 1021-1, 1021-2 ( papieros, zapałka) Kolorystyka do wyboru Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: a) atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg normy PN-EN 1335 b) Certyfikat bezpieczeństwa GS c) pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973) d) Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe producenta, wszystkie wymagane powyżej atesty, certyfikaty wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą. | 2 |  | Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg normy PN-EN 1335, Certyfikat bezpieczeństwa GS, pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973), karta katalogowa
4 |  | Szafa lekarska metalowa 60x180 | Szafa jednodrzwiowa. Drzwi szaf są metalowe z wypełnieniem ze szkła hartowanego., Szklane półki – przestawne co 25 mm, Wykonana z blachy o grubości 0,8 mm., Uchwyt drzwiowy posiada zamek zabezpieczający, ryglujący drzwi w dwóch punktach., Możliwość wyboru koloru korpusu oraz frontu w 16 kolorach w dowolnej konfiguracji . wymiar: 600 x 435 x 1800 mm. szfa posadowiona na cokole. | 2 |  | karta katalogowa
5 |  | Zabudowa meblowa: 1 x szafka zlewozmywakowa 120, 1 x szafka 60, 1 x szafka 60 umywalkowa | Zabudowa wykonana w całości z płyty meblowej. Wszystkie meble stojące na nóżkach z możliwością regulacji. Płyta użyta do produkcji mebla laminowana, impregnowanym laminatem, trójwarstwowa, o gr. 18 mm, blat płyta meblowa jw. o gr. min. 28 mm, płyta musi posiadać atest na higieniczność. Zabudowa typu kuchennego o dł. Ok. 240 cm. dokładne wymiary należy pobrać z natury, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Zabudowa szafki dolne: 1 szt. o wymiarach szer. 60 cm x gł. 60 cm x wys. 85-90 cm z półką w środku, 1 szt. szafka ze zlewem + bateria o wym. szer. 120 cm x gł. 60 cm x wys. 85-90 cm, 1 szt. szafka z umywalką + bateria o wym. szer. 60 cm x gł. 60 cm x wys. 85-90 cm, zlewozmywak wyposażony w syfon | 1
0.19 Pokój obserwacyjny
0.20 Komunikacja
1 |  | Siedzisko 3 os. | Ławka o wymiarze szerokość całkowita- 178cm głebokośc całkowita- 60 cm szerokośc siedziska- 43 cm, głebokość siedziska- 40 cm wyposażona w 3 siedziska.Każde siedzisko wykonane z polipropylenu mocowane do poziomej porzeczki. Podstawa w kształcie odwróconej liter T mocowane do poprzeczki o przekroju prostokątnym malowanej proszkowo na kolor aluminium lub czarny, zakończona wkładkami nie rysującymi podłogi. Nie dopuszcza się łączenia siedziska bezpośrednio do metalowej ramy. Opis poszczególnych siedzisk: Oparcie i siedzisko tworzą jeden profilowany element w taki sposób, że front siedziska wygięty jest ku dołowi, a oparcie tworzy wygodne podparcie dla pleców. | 2 |  | karta katalogowa
0.21 Szatnia okryć wierzchnich
1 |  | Wieszak metalowy obrotowy | wieszak ścienny obrotowy w hakami typu Pająk, wysokość ok. 30 cm, długość 140 cm, 16 haków na wieszaku. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym. Wieszak wykonany z kształtownika stalowego 50 x 20cm, haki aluminiowe, | 12 |  | karta katalogowa
0.23 Boks do okłądów bar.
0.24 Boks do okłądów bar.
0.25 Kuchenka borowinowa
1 |  | Zabudowa meblowa: 2 x szafka zlewozmywakowa 60, 3 x szafka 60 | Zabudowa wykonana w całości z płyty meblowej. Wszystkie meble stojące na nóżkach z możliwością regulacji. Płyta użyta do produkcji mebla laminowana, impregnowanym laminatem, trójwarstwowa, o gr. 18 mm, blat płyta meblowa jw. o gr. min. 28 mm, płyta musi posiadać atest na higieniczność. Zabudowa typu kuchennego o dł. Ok. 300 cm. dokładne wymiary należy pobrać z natury, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Zabudowa szafki dolne: 3 szt. o wymiarach szer. 60 cm x gł. 60 cm x wys. 85-90 cm z półką w środku, 2 szt. szafka ze zlewem + bateria o wym. szer. 60 cm x gł. 60 cm x wys. 85-90 cm, zlewozmywak wyposażony w syfon | 1
0.28 Gabinet zabiegów fizykoter.
1 |  | Biurko pracownicze z nadstawką z kontenerem podblatowym 140x80x73,5 cm | biurko płytowe o wymiarze 140x80x73,5 cm wykonane w całosci z płyty o grubości min. 18mm blat biurka wyposażone w nadstawkę o wymiarze wysokość 38 cm i głębokości 35 cm i szerokości 140 cm, blat biurka wyposażony w przelotkę kablową, biurko wyposażone w Biurko wyposazony w Kontener mobilny o wymiarze 58,5x41x46cm wyposażony w 3 szuflady + piórnik wykonany z tworzywa w kolorze czarnym Kontener wyposażony w zamek centralny Szuflada piórnikowa wyposażona w plastikowy piórnik. Wykonany z płyty melaminowanej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty odpornym na uderzenia mechaniczne Kontener wyposażony w kółka jezdne, Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2 | 2 |  | Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów,atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2, karta katalogowa
2 |  | Fotel obrotowy | Podstawowe wymiary: • Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1010 -1210 mm • Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 580 - 650 mm • Szerokość oparcia: 450 mm • Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 425 - 555 mm • Szerokość siedziska: 480 mm Głębokość siedziska: 440 mm Krzesło biurowe obrotowe z tapicerowanym wysokim oparciem i siedziskiem, regulowanymi podłokietnikami Siedzisko :Szkielet wykonany jest z 7 warstw sklejki o grubość 10,5 mm, pokrytej dwoma warstwami pianki ciętej: pierwszej o grubości 25 mm i gęstości 35 kg / m³ oraz drugiej o grubości 20 mm i gęstości 40 kg / m³. Osłona siedziska wykonana tworzywa sztucznego. Przeszycia na siedzisku eliminują problem nadmiernego naciągania się tapicerki. Oparcie : Szkielet wykonany jest z 6 warstw sklejki o grubości 9 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 35 mm i gęstości 35 kg / m3. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylen (PP). Podłokietniki Wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z czarnymi nakładkami poliuretanowymi (PU). Zakres regulacji podłokietników: – wysokość 70 mm (góra / dół). Podstawa TS25:Pięcioramienna czarna poliamidowa podstawa Ø 710 mm Samohamowne kółka do powierzchni twardych jako opcja fi 65 mm. Mechanizm synchroniczny FS – funkcje: •możliwość swobodnego kołysania się •oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem •kąt pochylenia oparcia 20 ° zsynchronizowany z siedziskiem 11 ° •możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach •regulacja wysokości oparcia (w zależności od zastosowanego łącznika) •regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby •Anti - Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Tkanina siedziska o właściwościach nie mniejszych niż: odporności na ścieranie min. 300.000 cykli Martindale'a skład 100% winyl waga 650g/m2. Trudnozaplaność wg. normy PN-EN 1021-1, 1021-2 ( papieros, zapałka) Kolorystyka do wyboru Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: a) atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg normy PN-EN 1335 b) Certyfikat bezpieczeństwa GS c) pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973) d) Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe producenta, wszystkie wymagane powyżej atesty, certyfikaty wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą. | 1 |  | Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg normy PN-EN 1335, Certyfikat bezpieczeństwa GS, pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973), karta katalogowa
3 |  | Siedzisko 3 os. | Ławka o wymiarze szerokość całkowita- 178cm głebokośc całkowita- 60 cm szerokośc siedziska- 43 cm, głebokość siedziska- 40 cm wyposażona w 3 siedziska.Każde siedzisko wykonane z polipropylenu mocowane do poziomej porzeczki. Podstawa w kształcie odwróconej liter T mocowane do poprzeczki o przekroju prostokątnym malowanej proszkowo na kolor aluminium lub czarny, zakończona wkładkami nie rysującymi podłogi. Nie dopuszcza się łączenia siedziska bezpośrednio do metalowej ramy. Opis poszczególnych siedzisk: Oparcie i siedzisko tworzą jeden profilowany element w taki sposób, że front siedziska wygięty jest ku dołowi, a oparcie tworzy wygodne podparcie dla pleców. | 2 |  | karta katalogowa
0.29 Boks do elekt. i ultr.
|  | Ścianka HPL | Boksy w gabinecie zabiegów fizykoterapii należy wykonać jako kabiny z płyt wykończonych laminatem HPL w kolorze szarym RAL 7047; okucia i mocowania ze stali nierdzewnej. Każdy boks wyposażony w zasłonkę. Dokładne wymiary należy pobrać z natury, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Wyciąg z dokumentacji w zakresie ścianek boksów w załączeniu do SWZ. | 1
0.30 Boks do elekt. i ultr.
|  | Stoliki pod elektrosprzęty | wózek z 3 półkami, Blat roboczy i boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego tworzywa PP, Aluminiowa rama wózka, szerokość z uchytami 900 mm, szerokość bez uchwytów 760 mm, głębokość 490 mm, wysokość 940 mm. Wózek na kółkach w tym min. 2 z blokadą. | 15 |  | karta katalogowa
|  | Ścianka HPL | Boksy w gabinecie zabiegów fizykoterapii należy wykonać jako kabiny z płyt wykończonych laminatem HPL w kolorze szarym RAL 7047; okucia i mocowania ze stali nierdzewnej. Każdy boks wyposażony w zasłonkę. Dokładne wymiary należy pobrać z natury, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Wyciąg z dokumentacji w zakresie ścianek boksów w załączeniu do SWZ. | 1
0.31 Boks do elekt. i ultr.
|  | Ścianka HPL | Boksy w gabinecie zabiegów fizykoterapii należy wykonać jako kabiny z płyt wykończonych laminatem HPL w kolorze szarym RAL 7047; okucia i mocowania ze stali nierdzewnej. Każdy boks wyposażony w zasłonkę. Dokładne wymiary należy pobrać z natury, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Wyciąg z dokumentacji w zakresie ścianek boksów w załączeniu do SWZ. | 1
0.32 Boks do elekt. i ultr.
|  | Ścianka HPL | Boksy w gabinecie zabiegów fizykoterapii należy wykonać jako kabiny z płyt wykończonych laminatem HPL w kolorze szarym RAL 7047; okucia i mocowania ze stali nierdzewnej. Każdy boks wyposażony w zasłonkę. Dokładne wymiary należy pobrać z natury, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Wyciąg z dokumentacji w zakresie ścianek boksów w załączeniu do SWZ. | 1
0.33 Boks do elekt. i ultr.
|  | Ścianka HPL | Boksy w gabinecie zabiegów fizykoterapii należy wykonać jako kabiny z płyt wykończonych laminatem HPL w kolorze szarym RAL 7047; okucia i mocowania ze stali nierdzewnej. Każdy boks wyposażony w zasłonkę. Dokładne wymiary należy pobrać z natury, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Wyciąg z dokumentacji w zakresie ścianek boksów w załączeniu do SWZ. | 1
0.34 Boks do elekt. i ultr.
|  | Ścianka HPL | Boksy w gabinecie zabiegów fizykoterapii należy wykonać jako kabiny z płyt wykończonych laminatem HPL w kolorze szarym RAL 7047; okucia i mocowania ze stali nierdzewnej. Każdy boks wyposażony w zasłonkę. Dokładne wymiary należy pobrać z natury, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Wyciąg z dokumentacji w zakresie ścianek boksów w załączeniu do SWZ. | 1
0.35 Boks do elekt. i ultr.
|  | Ścianka HPL | Boksy w gabinecie zabiegów fizykoterapii należy wykonać jako kabiny z płyt wykończonych laminatem HPL w kolorze szarym RAL 7047; okucia i mocowania ze stali nierdzewnej. Każdy boks wyposażony w zasłonkę. Dokładne wymiary należy pobrać z natury, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Wyciąg z dokumentacji w zakresie ścianek boksów w załączeniu do SWZ. | 1
0.36 Boks do elekt. i ultr.
|  | Ścianka HPL | Boksy w gabinecie zabiegów fizykoterapii należy wykonać jako kabiny z płyt wykończonych laminatem HPL w kolorze szarym RAL 7047; okucia i mocowania ze stali nierdzewnej. Każdy boks wyposażony w zasłonkę. Dokładne wymiary należy pobrać z natury, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Wyciąg z dokumentacji w zakresie ścianek boksów w załączeniu do SWZ. | 1
0.37 Boks do elekt. i ultr.
|  | Ścianka HPL | Boksy w gabinecie zabiegów fizykoterapii należy wykonać jako kabiny z płyt wykończonych laminatem HPL w kolorze szarym RAL 7047; okucia i mocowania ze stali nierdzewnej. Każdy boks wyposażony w zasłonkę. Dokładne wymiary należy pobrać z natury, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Wyciąg z dokumentacji w zakresie ścianek boksów w załączeniu do SWZ. | 1
0.38 Boks do elekt. i ultr.
|  | Ścianka HPL | Boksy w gabinecie zabiegów fizykoterapii należy wykonać jako kabiny z płyt wykończonych laminatem HPL w kolorze szarym RAL 7047; okucia i mocowania ze stali nierdzewnej. Każdy boks wyposażony w zasłonkę. Dokładne wymiary należy pobrać z natury, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Wyciąg z dokumentacji w zakresie ścianek boksów w załączeniu do SWZ. | 1
0.40 Pomieszczenie odpoczynku
0.42 Gabinet megnetoterapii
|  | Ścianka HPL | Boksy w gabinecie zabiegów fizykoterapii należy wykonać jako kabiny z płyt wykończonych laminatem HPL w kolorze szarym RAL 7047; okucia i mocowania ze stali nierdzewnej. Każdy boks wyposażony w zasłonkę. Dokładne wymiary należy pobrać z natury, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Wyciąg z dokumentacji w zakresie ścianek boksów w załączeniu do SWZ. | 1
0.43 Gabinet megnetoterapii
|  | Ścianka HPL | Boksy w gabinecie zabiegów fizykoterapii należy wykonać jako kabiny z płyt wykończonych laminatem HPL w kolorze szarym RAL 7047; okucia i mocowania ze stali nierdzewnej. Każdy boks wyposażony w zasłonkę. Dokładne wymiary należy pobrać z natury, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Wyciąg z dokumentacji w zakresie ścianek boksów w załączeniu do SWZ. | 1
0.44 Gabinet hydroterapii
1 |  | Biurko pracownicze 120x80x73,5cm | biurko pracownicze o wymiarze 120x80x73,5 cm, blat biurka wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o grubości min 25 mm, blat oklejony obrzeżem w kolorze płyty o grubosci min 2mm , stelaż biurka stanowią nogi o przekroju 70x30mm malowany proszkowo na kolor bialy, czarny, grafitowy lub alu pod blatem zamocowana belka łącząca ze sobą nogi o wymiarze 30x70mm , pomiędzy blatem a stelażem dystans min 10 mm . Biurko wyposazony w , Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2 | 1 |  | Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów,atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2, karta katalogowa
2 |  | Fotel obrotowy | Podstawowe wymiary: • Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1010 -1210 mm • Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 580 - 650 mm • Szerokość oparcia: 450 mm • Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 425 - 555 mm • Szerokość siedziska: 480 mm Głębokość siedziska: 440 mm Krzesło biurowe obrotowe z tapicerowanym wysokim oparciem i siedziskiem, regulowanymi podłokietnikami Siedzisko :Szkielet wykonany jest z 7 warstw sklejki o grubość 10,5 mm, pokrytej dwoma warstwami pianki ciętej: pierwszej o grubości 25 mm i gęstości 35 kg / m³ oraz drugiej o grubości 20 mm i gęstości 40 kg / m³. Osłona siedziska wykonana tworzywa sztucznego. Przeszycia na siedzisku eliminują problem nadmiernego naciągania się tapicerki. Oparcie : Szkielet wykonany jest z 6 warstw sklejki o grubości 9 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 35 mm i gęstości 35 kg / m3. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylen (PP). Podłokietniki Wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z czarnymi nakładkami poliuretanowymi (PU). Zakres regulacji podłokietników: – wysokość 70 mm (góra / dół). Podstawa TS25:Pięcioramienna czarna poliamidowa podstawa Ø 710 mm Samohamowne kółka do powierzchni twardych jako opcja fi 65 mm. Mechanizm synchroniczny FS – funkcje: •możliwość swobodnego kołysania się •oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem •kąt pochylenia oparcia 20 ° zsynchronizowany z siedziskiem 11 ° •możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach •regulacja wysokości oparcia (w zależności od zastosowanego łącznika) •regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby •Anti - Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Tkanina siedziska o właściwościach nie mniejszych niż: odporności na ścieranie min. 300.000 cykli Martindale'a skład 100% winyl waga 650g/m2. Trudnozaplaność wg. normy PN-EN 1021-1, 1021-2 ( papieros, zapałka) Kolorystyka do wyboru Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: a) atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg normy PN-EN 1335 b) Certyfikat bezpieczeństwa GS c) pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973) d) Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe producenta, wszystkie wymagane powyżej atesty, certyfikaty wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą. | 1 |  | Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg normy PN-EN 1335, Certyfikat bezpieczeństwa GS, pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973), karta katalogowa
0.46 Gabinet terapuls
1 |  | Biurko pracownicze z nadstawką z kontenerem podblatowym 140x80x73,5cm | biurko płytowe o wymiarze 140x80x73,5 cm wykonane w całosci z płyty o grubości min. 18mm blat biurka wyposażone w nadstawkę o wymiarze wysokość 38 cm i głębokości 35 cm i szerokości 140 cm, blat biurka wyposażony w przelotkę kablową, biurko wyposażone w Biurko wyposazony w Kontener mobilny o wymiarze 58,5x41x46cm wyposażony w 3 szuflady + piórnik wykonany z tworzywa w kolorze czarnym Kontener wyposażony w zamek centralny Szuflada piórnikowa wyposażona w plastikowy piórnik. Wykonany z płyty melaminowanej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty odpornym na uderzenia mechaniczne Kontener wyposażony w kółka jezdne, Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2 | 1 |  | Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów,atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2, karta katalogowa
2 |  | Fotel obrotowy | Podstawowe wymiary: • Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1010 -1210 mm • Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 580 - 650 mm • Szerokość oparcia: 450 mm • Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 425 - 555 mm • Szerokość siedziska: 480 mm Głębokość siedziska: 440 mm Krzesło biurowe obrotowe z tapicerowanym wysokim oparciem i siedziskiem, regulowanymi podłokietnikami Siedzisko :Szkielet wykonany jest z 7 warstw sklejki o grubość 10,5 mm, pokrytej dwoma warstwami pianki ciętej: pierwszej o grubości 25 mm i gęstości 35 kg / m³ oraz drugiej o grubości 20 mm i gęstości 40 kg / m³. Osłona siedziska wykonana tworzywa sztucznego. Przeszycia na siedzisku eliminują problem nadmiernego naciągania się tapicerki. Oparcie : Szkielet wykonany jest z 6 warstw sklejki o grubości 9 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 35 mm i gęstości 35 kg / m3. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylen (PP). Podłokietniki Wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z czarnymi nakładkami poliuretanowymi (PU). Zakres regulacji podłokietników: – wysokość 70 mm (góra / dół). Podstawa TS25:Pięcioramienna czarna poliamidowa podstawa Ø 710 mm Samohamowne kółka do powierzchni twardych jako opcja fi 65 mm. Mechanizm synchroniczny FS – funkcje: •możliwość swobodnego kołysania się •oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem •kąt pochylenia oparcia 20 ° zsynchronizowany z siedziskiem 11 ° •możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach •regulacja wysokości oparcia (w zależności od zastosowanego łącznika) •regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby •Anti - Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Tkanina siedziska o właściwościach nie mniejszych niż: odporności na ścieranie min. 300.000 cykli Martindale'a skład 100% winyl waga 650g/m2. Trudnozaplaność wg. normy PN-EN 1021-1, 1021-2 ( papieros, zapałka) Kolorystyka do wyboru Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: a) atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg normy PN-EN 1335 b) Certyfikat bezpieczeństwa GS c) pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973) d) Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe producenta, wszystkie wymagane powyżej atesty, certyfikaty wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą. | 1 |  | Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg normy PN-EN 1335, Certyfikat bezpieczeństwa GS, pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973), karta katalogowa
4 |  | Szafa lekarska metalowa 60 x180 | Szafa jednodrzwiowa. Drzwi szaf są metalowe z wypełnieniem ze szkła hartowanego., Szklane półki – przestawne co 25 mm, Wykonana z blachy o grubości 0,8 mm., Uchwyt drzwiowy posiada zamek zabezpieczający, ryglujący drzwi w dwóch punktach., Możliwość wyboru koloru korpusu oraz frontu w 16 kolorach w dowolnej konfiguracji . wymiar: 600 x 435 x 1800 mm. szfa posadowiona na cokole. | 1 |  | karta katalogowa
0.47 Gabinet terapuls
1 |  | Biurko pracownicze z nadstawką z kontenerem podblatowym 140x80x73,5 cm | biurko płytowe o wymiarze 140x80x73,5 cm wykonane w całosci z płyty o grubości min. 18mm blat biurka wyposażone w nadstawkę o wymiarze wysokość 38 cm i głębokości 35 cm i szerokości 140 cm, blat biurka wyposażony w przelotkę kablową, biurko wyposażone w Biurko wyposazony w Kontener mobilny o wymiarze 58,5x41x46cm wyposażony w 3 szuflady + piórnik wykonany z tworzywa w kolorze czarnym Kontener wyposażony w zamek centralny Szuflada piórnikowa wyposażona w plastikowy piórnik. Wykonany z płyty melaminowanej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty odpornym na uderzenia mechaniczne Kontener wyposażony w kółka jezdne, Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2 | 1 |  | Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów,atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2, karta katalogowa
2 |  | Fotel obrotowy | Podstawowe wymiary: • Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1010 -1210 mm • Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 580 - 650 mm • Szerokość oparcia: 450 mm • Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 425 - 555 mm • Szerokość siedziska: 480 mm Głębokość siedziska: 440 mm Krzesło biurowe obrotowe z tapicerowanym wysokim oparciem i siedziskiem, regulowanymi podłokietnikami Siedzisko :Szkielet wykonany jest z 7 warstw sklejki o grubość 10,5 mm, pokrytej dwoma warstwami pianki ciętej: pierwszej o grubości 25 mm i gęstości 35 kg / m³ oraz drugiej o grubości 20 mm i gęstości 40 kg / m³. Osłona siedziska wykonana tworzywa sztucznego. Przeszycia na siedzisku eliminują problem nadmiernego naciągania się tapicerki. Oparcie : Szkielet wykonany jest z 6 warstw sklejki o grubości 9 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 35 mm i gęstości 35 kg / m3. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylen (PP). Podłokietniki Wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z czarnymi nakładkami poliuretanowymi (PU). Zakres regulacji podłokietników: – wysokość 70 mm (góra / dół). Podstawa TS25:Pięcioramienna czarna poliamidowa podstawa Ø 710 mm Samohamowne kółka do powierzchni twardych jako opcja fi 65 mm. Mechanizm synchroniczny FS – funkcje: •możliwość swobodnego kołysania się •oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem •kąt pochylenia oparcia 20 ° zsynchronizowany z siedziskiem 11 ° •możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach •regulacja wysokości oparcia (w zależności od zastosowanego łącznika) •regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby •Anti - Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Tkanina siedziska o właściwościach nie mniejszych niż: odporności na ścieranie min. 300.000 cykli Martindale'a skład 100% winyl waga 650g/m2. Trudnozaplaność wg. normy PN-EN 1021-1, 1021-2 ( papieros, zapałka) Kolorystyka do wyboru Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: a) atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg normy PN-EN 1335 b) Certyfikat bezpieczeństwa GS c) pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973) d) Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe producenta, wszystkie wymagane powyżej atesty, certyfikaty wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą. | 1 |  | Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg normy PN-EN 1335, Certyfikat bezpieczeństwa GS, pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973), karta katalogowa
4 |  | Szafa lekarska metalowa 60x180 | Szafa jednodrzwiowa. Drzwi szaf są metalowe z wypełnieniem ze szkła hartowanego., Szklane półki – przestawne co 25 mm, Wykonana z blachy o grubości 0,8 mm., Uchwyt drzwiowy posiada zamek zabezpieczający, ryglujący drzwi w dwóch punktach., Możliwość wyboru koloru korpusu oraz frontu w 16 kolorach w dowolnej konfiguracji . wymiar: 600 x 435 x 1800 mm. szfa posadowiona na cokole. | 1 |  | karta katalogowa
0.48 Gabinet krioterapii
1 |  | Biurko pracownicze z nadstawką z kontenerem podblatowym 140x80x73,5 | biurko płytowe o wymiarze 140x80x73,5 cm wykonane w całosci z płyty o grubości min. 18mm blat biurka wyposażone w nadstawkę o wymiarze wysokość 38 cm i głębokości 35 cm i szerokości 140 cm, blat biurka wyposażony w przelotkę kablową, biurko wyposażone w Biurko wyposazony w Kontener mobilny o wymiarze 58,5x41x46cm wyposażony w 3 szuflady + piórnik wykonany z tworzywa w kolorze czarnym Kontener wyposażony w zamek centralny Szuflada piórnikowa wyposażona w plastikowy piórnik. Wykonany z płyty melaminowanej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty odpornym na uderzenia mechaniczne Kontener wyposażony w kółka jezdne, Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2 | 1 |  | Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów,atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2, karta katalogowa
2 |  | Fotel obrotowy | Podstawowe wymiary: • Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1010 -1210 mm • Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 580 - 650 mm • Szerokość oparcia: 450 mm • Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 425 - 555 mm • Szerokość siedziska: 480 mm Głębokość siedziska: 440 mm Krzesło biurowe obrotowe z tapicerowanym wysokim oparciem i siedziskiem, regulowanymi podłokietnikami Siedzisko :Szkielet wykonany jest z 7 warstw sklejki o grubość 10,5 mm, pokrytej dwoma warstwami pianki ciętej: pierwszej o grubości 25 mm i gęstości 35 kg / m³ oraz drugiej o grubości 20 mm i gęstości 40 kg / m³. Osłona siedziska wykonana tworzywa sztucznego. Przeszycia na siedzisku eliminują problem nadmiernego naciągania się tapicerki. Oparcie : Szkielet wykonany jest z 6 warstw sklejki o grubości 9 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 35 mm i gęstości 35 kg / m3. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylen (PP). Podłokietniki Wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z czarnymi nakładkami poliuretanowymi (PU). Zakres regulacji podłokietników: – wysokość 70 mm (góra / dół). Podstawa TS25:Pięcioramienna czarna poliamidowa podstawa Ø 710 mm Samohamowne kółka do powierzchni twardych jako opcja fi 65 mm. Mechanizm synchroniczny FS – funkcje: •możliwość swobodnego kołysania się •oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem •kąt pochylenia oparcia 20 ° zsynchronizowany z siedziskiem 11 ° •możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach •regulacja wysokości oparcia (w zależności od zastosowanego łącznika) •regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby •Anti - Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Tkanina siedziska o właściwościach nie mniejszych niż: odporności na ścieranie min. 300.000 cykli Martindale'a skład 100% winyl waga 650g/m2. Trudnozaplaność wg. normy PN-EN 1021-1, 1021-2 ( papieros, zapałka) Kolorystyka do wyboru Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: a) atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg normy PN-EN 1335 b) Certyfikat bezpieczeństwa GS c) pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973) d) Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe producenta, wszystkie wymagane powyżej atesty, certyfikaty wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą. | 1 |  | Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg normy PN-EN 1335, Certyfikat bezpieczeństwa GS, pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973), karta katalogowa
4 |  | Szafa lekarska metalowa 60 x180 | Szafa jednodrzwiowa. Drzwi szaf są metalowe z wypełnieniem ze szkła hartowanego., Szklane półki – przestawne co 25 mm, Wykonana z blachy o grubości 0,8 mm., Uchwyt drzwiowy posiada zamek zabezpieczający, ryglujący drzwi w dwóch punktach., Możliwość wyboru koloru korpusu oraz frontu w 16 kolorach w dowolnej konfiguracji . wymiar: 600 x 435 x 1800 mm. szfa posadowiona na cokole. | 1 |  | karta katalogowa
0.49 Gabinet drenażu limf.
1 |  | Biurko pracownicze z nadstawką z kontenerem podblatowym 140x80x73,5 | biurko płytowe o wymiarze 140x80x73,5 cm wykonane w całosci z płyty o grubości min. 18mm blat biurka wyposażone w nadstawkę o wymiarze wysokość 38 cm i głębokości 35 cm i szerokości 140 cm, blat biurka wyposażony w przelotkę kablową, biurko wyposażone w Biurko wyposazony w Kontener mobilny o wymiarze 58,5x41x46cm wyposażony w 3 szuflady + piórnik wykonany z tworzywa w kolorze czarnym Kontener wyposażony w zamek centralny Szuflada piórnikowa wyposażona w plastikowy piórnik. Wykonany z płyty melaminowanej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty odpornym na uderzenia mechaniczne Kontener wyposażony w kółka jezdne, Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2 | 1 |  | Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów,atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2, karta katalogowa
2 |  | Fotel obrotowy | Podstawowe wymiary: • Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1010 -1210 mm • Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 580 - 650 mm • Szerokość oparcia: 450 mm • Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 425 - 555 mm • Szerokość siedziska: 480 mm Głębokość siedziska: 440 mm Krzesło biurowe obrotowe z tapicerowanym wysokim oparciem i siedziskiem, regulowanymi podłokietnikami Siedzisko :Szkielet wykonany jest z 7 warstw sklejki o grubość 10,5 mm, pokrytej dwoma warstwami pianki ciętej: pierwszej o grubości 25 mm i gęstości 35 kg / m³ oraz drugiej o grubości 20 mm i gęstości 40 kg / m³. Osłona siedziska wykonana tworzywa sztucznego. Przeszycia na siedzisku eliminują problem nadmiernego naciągania się tapicerki. Oparcie : Szkielet wykonany jest z 6 warstw sklejki o grubości 9 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 35 mm i gęstości 35 kg / m3. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylen (PP). Podłokietniki Wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z czarnymi nakładkami poliuretanowymi (PU). Zakres regulacji podłokietników: – wysokość 70 mm (góra / dół). Podstawa TS25:Pięcioramienna czarna poliamidowa podstawa Ø 710 mm Samohamowne kółka do powierzchni twardych jako opcja fi 65 mm. Mechanizm synchroniczny FS – funkcje: •możliwość swobodnego kołysania się •oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem •kąt pochylenia oparcia 20 ° zsynchronizowany z siedziskiem 11 ° •możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach •regulacja wysokości oparcia (w zależności od zastosowanego łącznika) •regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby •Anti - Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Tkanina siedziska o właściwościach nie mniejszych niż: odporności na ścieranie min. 300.000 cykli Martindale'a skład 100% winyl waga 650g/m2. Trudnozaplaność wg. normy PN-EN 1021-1, 1021-2 ( papieros, zapałka) Kolorystyka do wyboru Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: a) atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg normy PN-EN 1335 b) Certyfikat bezpieczeństwa GS c) pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973) d) Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe producenta, wszystkie wymagane powyżej atesty, certyfikaty wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą. | 1 |  | Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg normy PN-EN 1335, Certyfikat bezpieczeństwa GS, pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973), karta katalogowa
4 |  | Szafa lekarska metalowa 60 x180 | Szafa jednodrzwiowa. Drzwi szaf są metalowe z wypełnieniem ze szkła hartowanego., Szklane półki – przestawne co 25 mm, Wykonana z blachy o grubości 0,8 mm., Uchwyt drzwiowy posiada zamek zabezpieczający, ryglujący drzwi w dwóch punktach., Możliwość wyboru koloru korpusu oraz frontu w 16 kolorach w dowolnej konfiguracji . wymiar: 600 x 435 x 1800 mm. szfa posadowiona na cokole. | 1 |  | karta katalogowa
0.50 Gabinet do terapii falą uderzeniową
1 |  | Biurko pracownicze z nadstawką z kontenerem podblatowym 140x80x73,5cm | biurko płytowe o wymiarze 140x80x73,5 cm wykonane w całosci z płyty o grubości min. 18mm blat biurka wyposażone w nadstawkę o wymiarze wysokość 38 cm i głębokości 35 cm i szerokości 140 cm, blat biurka wyposażony w przelotkę kablową, biurko wyposażone w Biurko wyposazony w Kontener mobilny o wymiarze 58,5x41x46cm wyposażony w 3 szuflady + piórnik wykonany z tworzywa w kolorze czarnym Kontener wyposażony w zamek centralny Szuflada piórnikowa wyposażona w plastikowy piórnik. Wykonany z płyty melaminowanej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty odpornym na uderzenia mechaniczne Kontener wyposażony w kółka jezdne, Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2 | 1 |  | Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów,atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2, karta katalogowa
2 |  | Fotel obrotowy | Podstawowe wymiary: • Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1010 -1210 mm • Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 580 - 650 mm • Szerokość oparcia: 450 mm • Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 425 - 555 mm • Szerokość siedziska: 480 mm Głębokość siedziska: 440 mm Krzesło biurowe obrotowe z tapicerowanym wysokim oparciem i siedziskiem, regulowanymi podłokietnikami Siedzisko :Szkielet wykonany jest z 7 warstw sklejki o grubość 10,5 mm, pokrytej dwoma warstwami pianki ciętej: pierwszej o grubości 25 mm i gęstości 35 kg / m³ oraz drugiej o grubości 20 mm i gęstości 40 kg / m³. Osłona siedziska wykonana tworzywa sztucznego. Przeszycia na siedzisku eliminują problem nadmiernego naciągania się tapicerki. Oparcie : Szkielet wykonany jest z 6 warstw sklejki o grubości 9 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 35 mm i gęstości 35 kg / m3. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylen (PP). Podłokietniki Wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z czarnymi nakładkami poliuretanowymi (PU). Zakres regulacji podłokietników: – wysokość 70 mm (góra / dół). Podstawa TS25:Pięcioramienna czarna poliamidowa podstawa Ø 710 mm Samohamowne kółka do powierzchni twardych jako opcja fi 65 mm. Mechanizm synchroniczny FS – funkcje: •możliwość swobodnego kołysania się •oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem •kąt pochylenia oparcia 20 ° zsynchronizowany z siedziskiem 11 ° •możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach •regulacja wysokości oparcia (w zależności od zastosowanego łącznika) •regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby •Anti - Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Tkanina siedziska o właściwościach nie mniejszych niż: odporności na ścieranie min. 300.000 cykli Martindale'a skład 100% winyl waga 650g/m2. Trudnozaplaność wg. normy PN-EN 1021-1, 1021-2 ( papieros, zapałka) Kolorystyka do wyboru Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: a) atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg normy PN-EN 1335 b) Certyfikat bezpieczeństwa GS c) pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973) d) Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe producenta, wszystkie wymagane powyżej atesty, certyfikaty wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą. | 1 |  | Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg normy PN-EN 1335, Certyfikat bezpieczeństwa GS, pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973), karta katalogowa
4 |  | Szafa lekarska metalowa 60 x180 | Szafa jednodrzwiowa. Drzwi szaf są metalowe z wypełnieniem ze szkła hartowanego., Szklane półki – przestawne co 25 mm, Wykonana z blachy o grubości 0,8 mm., Uchwyt drzwiowy posiada zamek zabezpieczający, ryglujący drzwi w dwóch punktach., Możliwość wyboru koloru korpusu oraz frontu w 16 kolorach w dowolnej konfiguracji . wymiar: 600 x 435 x 1800 mm. szfa posadowiona na cokole. | 1 |  | karta katalogowa
0.51 Gabinet diag. - zab.
1 |  | Biurko pracownicze z nadstawką z kontenerem podblatowym 140x80x73,5cm | biurko płytowe o wymiarze 140x80x73,5 cm wykonane w całosci z płyty o grubości min. 18mm blat biurka wyposażone w nadstawkę o wymiarze wysokość 38 cm i głębokości 35 cm i szerokości 140 cm, blat biurka wyposażony w przelotkę kablową, biurko wyposażone w Biurko wyposazony w Kontener mobilny o wymiarze 58,5x41x46cm wyposażony w 3 szuflady + piórnik wykonany z tworzywa w kolorze czarnym Kontener wyposażony w zamek centralny Szuflada piórnikowa wyposażona w plastikowy piórnik. Wykonany z płyty melaminowanej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty odpornym na uderzenia mechaniczne Kontener wyposażony w kółka jezdne, Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2 | 1 |  | Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów,atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2, karta katalogowa
2 |  | Fotel obrotowy | Podstawowe wymiary: • Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1010 -1210 mm • Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 580 - 650 mm • Szerokość oparcia: 450 mm • Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 425 - 555 mm • Szerokość siedziska: 480 mm Głębokość siedziska: 440 mm Krzesło biurowe obrotowe z tapicerowanym wysokim oparciem i siedziskiem, regulowanymi podłokietnikami Siedzisko :Szkielet wykonany jest z 7 warstw sklejki o grubość 10,5 mm, pokrytej dwoma warstwami pianki ciętej: pierwszej o grubości 25 mm i gęstości 35 kg / m³ oraz drugiej o grubości 20 mm i gęstości 40 kg / m³. Osłona siedziska wykonana tworzywa sztucznego. Przeszycia na siedzisku eliminują problem nadmiernego naciągania się tapicerki. Oparcie : Szkielet wykonany jest z 6 warstw sklejki o grubości 9 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 35 mm i gęstości 35 kg / m3. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylen (PP). Podłokietniki Wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z czarnymi nakładkami poliuretanowymi (PU). Zakres regulacji podłokietników: – wysokość 70 mm (góra / dół). Podstawa TS25:Pięcioramienna czarna poliamidowa podstawa Ø 710 mm Samohamowne kółka do powierzchni twardych jako opcja fi 65 mm. Mechanizm synchroniczny FS – funkcje: •możliwość swobodnego kołysania się •oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem •kąt pochylenia oparcia 20 ° zsynchronizowany z siedziskiem 11 ° •możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach •regulacja wysokości oparcia (w zależności od zastosowanego łącznika) •regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby •Anti - Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Tkanina siedziska o właściwościach nie mniejszych niż: odporności na ścieranie min. 300.000 cykli Martindale'a skład 100% winyl waga 650g/m2. Trudnozaplaność wg. normy PN-EN 1021-1, 1021-2 ( papieros, zapałka) Kolorystyka do wyboru Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: a) atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg normy PN-EN 1335 b) Certyfikat bezpieczeństwa GS c) pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973) d) Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe producenta, wszystkie wymagane powyżej atesty, certyfikaty wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą. | 1 |  | Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg normy PN-EN 1335, Certyfikat bezpieczeństwa GS, pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973), karta katalogowa
4 |  | Szafa lekarska metalowa 60 x180 | Szafa jednodrzwiowa. Drzwi szaf są metalowe z wypełnieniem ze szkła hartowanego., Szklane półki – przestawne co 25 mm, Wykonana z blachy o grubości 0,8 mm., Uchwyt drzwiowy posiada zamek zabezpieczający, ryglujący drzwi w dwóch punktach., Możliwość wyboru koloru korpusu oraz frontu w 16 kolorach w dowolnej konfiguracji . wymiar: 600 x 435 x 1800 mm. szfa posadowiona na cokole. | 3 |  | karta katalogowa
6 |  | Chłodziarka na leki 150 l | Pojemność́: min 150 litrów , Wymiary min. HxWxD [mm]: 835mm x 600mm x 600mm (+/- 8%), Temp. Zakres min: + 2°C do + 8°C , Drzwi: Pełne , Półki: min 3 , Typ blokady: Zamek z dwoma kluczami , Rejestracja minimalnej / maksymalnej temperatury, Odszranianie: Automatyczne z możliwością wyłączenia , Alarm wysokiej / niskiej temperatury , Chłodzenie wspomagane wentylatorem , Alarm braku zasilania, Wyświetlacz temperatury , Alarm otwartych drzwi , Funkcje Alarm dźwiękowy i wizualny, Wewnętrzne światło , Gniazdo do karty SDKontroler: IntelliCold D | 1 |  | karta katalogowa
7 |  | Krzesło obrotowe medyczne | Przeznaczony jest do stosowania w jednostkach służby zdrowia, szpitalach, sanatoriach., Podstawa pięcioramienna chromowana, sprężyna gazowa, podnóżek chromowany, siedzisko tapicerowane, oparcie tapicerowane, łącznik oparcia chromowany, 5 kół obrotowych jezdnych, regulacja wyskości w zakresie min. 59 - 78 cm, średnica siedziska 39 cm, grybość siedziska 10 cm, średnica podstawy 64 m, zakres regulacji oparcia pleców 8 cm (tolerancja wymiarów +/- 2 cm) | 1 |  | deklaracja zgodności, wpis/zgłoszenie do URWMiPB, karta katalogowa
8 |  | Krzesło | Krzesło stacjonarne na 4 chromowanych nogach o wymiarach mieszczących się w przedziałach: • wysokość siedziska 460 mm • wysokość krzesła 845 mm • głębokość siedziska 456 mm • szerokość siedziska 438mm • szerokość oparcia 440 mm • wysokość oparcia 360 mm • całkowita szerokość krzesła 540 mm • głębokość krzesła 510 mm Krzesło posiada • nogi wykonane ze stalowego, chromowanego prętu o przekroju fi 18 mm • Oparcie wykonane z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym, • Siedzisko oraz osłonę siedziska wykonaną z polipropylenu • Oparcie z otworami wentylacyjnymi, umożliwiającymi cyrkulację powietrza • Oparcie i siedzisko zbliżone kształtem do prostokąta z zaokrąglonymi brzegami • Oparcie z siedziskiem połączone minimum w dwóch punktach • Krzesło bez podłokietników • Rama krzesła zakryta od spodu osłoną tworzywową mocowaną do siedziska • Nogi zakończone stopkami tworzywowymi • sztaplowanie, minimum 8 sztuk w słupku Posiadane atesty które należy dołączyć do oferty • Atest badań wytrzymałościowych wg. Normy PN EN 16139 • Atest higieniczności na cały produkt • Certyfikat ISO 4001 • Certyfikat ISO 9001:2008 | 1 |  | karta katalogowa, Posiadane atesty które należy dołączyć do oferty : Atest badań wytrzymałościowych wg. Normy PN EN 16139, Atest higieniczności na cały produkt, Certyfikat ISO 4001, Certyfikat ISO 9001:2008
9 |  | Zabudowa meblowa: 2 x szafka zlewozmywakowa 60, 4x szafka 60, 1x szafka 30 | Zabudowa wykonana w całości z płyty meblowej. Wszystkie meble stojące na nóżkach z możliwością regulacji. Płyta użyta do produkcji mebla laminowana, impregnowanym laminatem, trójwarstwowa, o gr. 18 mm, blat płyta meblowa jw. o gr. min. 28 mm, płyta musi posiadać atest na higieniczność. Zabudowa typu kuchennego o dł. Ok. 390 cm. dokładne wymiary należy pobrać z natury, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Zabudowa szafki dolne: 4 szt. o wymiarach szer. 60 cm x gł. 60 cm x wys. 85-90 cm z półką w środku, 2 szt. szafka ze zlewem + bateria o wym. szer. 60 cm x gł. 60 cm x wys. 85-90 cm, 1 szt. o wymiarach szer. 30 cm x gł. 60 cm x wys. 85-90 cm z półką w środku, zlewozmywak wyposażony w syfon | 1
0.55 Szatnia personelu D
1 |  | Szafka szatniowa podwójna dwudzielna | szafka metalowa, ubraniowa, wyposażona w drązek, wieszaki ubranowe, haczyk na ręcznik, lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforację, światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm, szafa dwukomorowa, każda z komór podzielona wewnetrzną przegrodą na część czystą i brudną, wymiar szafy 80 x 50 x 180 cm | 16 |  | karta katalogowa
2 |  | Siedzisko dwustronne kpl. ( 16 połączone ze sobą) | Ławka o wymiarze szerokość całkowita- 234,5 cm głębokość całkowita- 60 cm szerokość siedziska- 43 cm, głębokość siedziska- 40 cm wyposażona w 4 siedziska. Każde siedzisko wykonane z polipropylenu mocowane do poziomej porzeczki. Podstawa w kształcie odwróconej liter T mocowane do poprzeczki o przekroju prostokątnym malowanej proszkowo na kolor aluminium lub czarny, zakończona wkładkami nie rysującymi podłogi. Nie dopuszcza się łączenia siedziska bezpośrednio do metalowej ram.Opis poszczególnych siedzisk:Oparcie i siedzisko tworzą jeden profilowany element w taki sposób, że front siedziska wygięty jest ku dołowi, a oparcie tworzy wygodne podparcie dla pleców. | 1 |  | karta katalogowa
0.58 Szatnia personelu M
1 |  | Szafka szatniowa podwójna dwudzielna (farba z jonami srebra) | szafka metalowa, ubraniowa, wyposażona w drązek, wieszaki ubranowe, haczyk na ręcznik, lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforację, światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm, szafa dwukomorowa, każda z komór podzielona wewnetrzną przegrodą na część czystą i brudną, wymiar szafy 80 x 50 x 180 cm | 16 |  | karta katalogowa
2 |  | Siedzisko dwustronne kpl. ( 16 połączone ze sobą) | Ławka o wymiarze szerokość całkowita- 234,5 cm głębokość całkowita- 60 cm szerokość siedziska- 43 cm, głębokość siedziska- 40 cm wyposażona w 4 siedziska. Każde siedzisko wykonane z polipropylenu mocowane do poziomej porzeczki. Podstawa w kształcie odwróconej liter T mocowane do poprzeczki o przekroju prostokątnym malowanej proszkowo na kolor aluminium lub czarny, zakończona wkładkami nie rysującymi podłogi. Nie dopuszcza się łączenia siedziska bezpośrednio do metalowej ram.Opis poszczególnych siedzisk:Oparcie i siedzisko tworzą jeden profilowany element w taki sposób, że front siedziska wygięty jest ku dołowi, a oparcie tworzy wygodne podparcie dla pleców. | 1 |  | karta katalogowa
0.59 Pom. socjalne
1 |  | Stół okrągły | stolik z blatem o wymiarze fi 80 cm, i talerzowej nodze. Blat wykonany z płyty meblowej o gr. Min. 25 mm, wymiar stolika 80 x 73,5 cm. | 3 |  | karta katalogowa
2 |  | Krzesło jadalniane | Krzesło stacjonarne na 4 chromowanych nogach o wymiarach mieszczących się w przedziałach: • wysokość siedziska 460 mm • wysokość krzesła 845 mm • głębokość siedziska 456 mm • szerokość siedziska 438mm • szerokość oparcia 440 mm • wysokość oparcia 360 mm • całkowita szerokość krzesła 540 mm • głębokość krzesła 510 mm Krzesło posiada • nogi wykonane ze stalowego, chromowanego prętu o przekroju fi 18 mm • Oparcie wykonane z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym, • Siedzisko oraz osłonę siedziska wykonaną z polipropylenu • Oparcie z otworami wentylacyjnymi, umożliwiającymi cyrkulację powietrza • Oparcie i siedzisko zbliżone kształtem do prostokąta z zaokrąglonymi brzegami • Oparcie z siedziskiem połączone minimum w dwóch punktach • Krzesło bez podłokietników • Rama krzesła zakryta od spodu osłoną tworzywową mocowaną do siedziska • Nogi zakończone stopkami tworzywowymi • sztaplowanie, minimum 8 sztuk w słupku Posiadane atesty które należy dołączyć do oferty • Atest badań wytrzymałościowych wg. Normy PN EN 16139 • Atest higieniczności na cały produkt • Certyfikat ISO 4001 • Certyfikat ISO 9001:2008 | 12 |  | karta katalogowa, Posiadane atesty które należy dołączyć do oferty : Atest badań wytrzymałościowych wg. Normy PN EN 16139, Atest higieniczności na cały produkt, Certyfikat ISO 4001, Certyfikat ISO 9001:2008
3 |  | Lodówka wysoka | wymiary bez elementów wystających: 185 x 59,5 x 65,8 cm (+/- 5 cm), preferowany kolor srebrny/szary, pełny No Frost, położenie zamrażalnika na dole, sterowanie elktroniczne, wyświetlacz, zmiana kierunku otwierania drzwi, klasa energetyczna min. E, pojemność użytkowa chlodziarki 222 l (+/- 10 l), pojemność użytkowa zamrażarnika 119 l (+/- 10 l), poziom hałasu max. 39 dB, wymuszona cyrkulacja powietrza, chłodziarka: min. 4 półki, szybkie chłodzenie, możliwość regulacji wysokości półek, 5 półek w drzwiach, 1 szuflada z niezależną kontrolą wilgotności , zamrażarka 3 szuflady, alarm niedomkniętych drzwi. | 2 |  | karta katalogowa
4 |  | Mikrofala | pojemność min. 23 l, moc mikrofal 800 W, sterowanie elektroniczne, tależ obrotowy o średnicy min. 28 cm., wykończenie wnętrza: emalia ceramiczna, podstawowe funkcje: gotowanie, gotowanie na parze , podgrzewanie, rozmrażanie. Funkcje dodatkowe: 6 poziomów mocy, ceramiczne dno, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, system TDS, timer, tryb "eco", wyświetlacz LED, zegar | 1 |  | karta katalogowa
5 |  | Zabudowa meblowa: 1 x szafka zlewozmywakowa 120, 4x szafka 60 | Zabudowa wykonana w całości z płyty meblowej. Wszystkie meble stojące na nóżkach z możliwością regulacji. Płyta użyta do produkcji mebla laminowana, impregnowanym laminatem, trójwarstwowa, o gr. 18 mm, blat płyta meblowa jw. o gr. min. 28 mm, płyta musi posiadać atest na higieniczność. Zabudowa typu kuchennego o dł. Ok. 180 cm. dokładne wymiary należy pobrać z natury, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Zabudowa szafki dolne: 4 szt. o wymiarach szer. 60 cm x gł. 60 cm x wys. 85-90 cm z półką w środku, 1 szt. szafka ze zlewem + bateria o wym. szer. 120 cm x gł. 60 cm x wys. 85-90 cm, zlewozmywak wyposażony w syfon | 1
0.60 Magazyn sprzętu
1 |  | Regał 60x50x180 | regał metalowy 5 półkowy o wym. 60 z 50 x 180 cm. malowany proszkowo na kolor wybrany przez Zamawiającego. Półki metalowe. | 5 |  | karta katalogowa
0.62 Archiwum akt
1 |  | Szafa aktowa 80x42x189 | "Szafa o wymiarze 80x42x189 cm Wieniec górny I dolny wykonane są̨ z płyty wirowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm Pozostałe krawędzie oklejone ABS 2mm Szafa wyposażona w cztery półki aktowe Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych Drzwi zamontowane na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni, wytrzymałość zawiasów – 80 tysięcy cykli Kluczyki numerowane z możliwością̨ ich domowienia Zamek baskwilowy trzypunktowy z możliwością zastosowania klucza Master Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi – system CLICK Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C”/”UU” Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością̨ ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2" | 4 |  | Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów,atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2, karta katalogowa
3 |  | Regały otwarte 80x189 cm | regał otwarty o wymiarze 80x42x189 cm Wieniec górny I dolny wykonane są̨ z płyty wirowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm Pozostałe krawędzie oklejone ABS 2mm Szafa wyposażona w cztery półki aktowe Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością̨ ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2 | 4 |  | Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów, atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2, karta katalogowa
0.63 Pom. porządkowe
1 |  | Szafa metalowa 80x200 | metalowa szafa z drzwiami skrzydłowymi, szafa wykonana z blachy stalowej o gr. Min. 0,7 mm, drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami, półki przestawne co 25 mm, szafa wyposażona w zestaw stopek regulujących, umożliwiających wypoziomowanie szafy na nierównej powierzchni, dopuszczalne obciążenie półek min. 65 kg., drzwi osadzone w korpusie na zawiasie trzpieniowym, uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym, ryglowanie szaf w 2 punktach (góra i dół). wymiary safy: 80 x 43,5 x 199 cm. szafa z 4 metalowymi półkami (5 przestrzeni) | 2 |  | karta katalogowa
2 |  | Wózek do sprzątania | Duży wózek serwisowy dla profesjonalnych serwisów sprzątających. Jego wykonanie to tworzywa ekologiczne, które pochodzą w 75 % z recyklingu. Wyposazenie, wiadro 2 x 17 l, wyciskarka poczołowa wiaderka 4 x 5 l, kółka 4 x 100 mm, uchwyt na worek 120 l lub 2 x 70 l, podstawa pod mop. | 1 |  | karta katalogowa
3 |  | Zlew | zlew gospodarczy wykonany ze stali nierdzewnej , odporny na zarysowania, wymiar: 55 x 45 cm | 1 |  | karta katalogowa
0.64 Magazyn brudnej bielizny
1 |  | Macerator do pulpy | Urządzenie przeznaczone do utylizacji naczyń jednorazowego użytku wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy celulozowej., Ładowność do 2 naczyń z pulpy.Bezdotykowe otwieranie pokrywy za pomocą fotokomórki nożnej, poprzez wsunięcie stopy. Nie do-puszcza się otwierania ręcznego oraz przycisków nożnych.Uruchamianie bezdotykowe za pomocą czujnika podczerwieni - zapewnia to wygodne użytkowanie oraz eliminuje ryzyko zakażeń krzyżowych.Bezdotykowe zamykanie pokrywy poprzez czujnik zbliżeniowy umieszczony w górnej części urządze-nia. Nie dopuszcza się zamykania ręcznego oraz łokciowego.Uruchamianie bezdotykowe za pomocą czujnika podczerwieni - zapewnia wygodę użytkowania oraz eliminuje ryzyko zakażeń krzyżowych.Automatyczny, antybakteryjny proces czyszczenia i deodoryzacji, Wbudowana pompa perystaltyczna., System 7 noży tnących.,Urządzenie wyposażone w podwójną komorę maceracji. Górna komora wyposażona w min. 5 noży rozdrabniających oraz dolna komora wyposażona w dodatkowe noże, min. 2 która zapewniają całko-wite rozdrobnienie pulpy.Podwójna komora maceracji - mielenie i rozdrobnienie naczyń medycznych wykonanych z pulpy celu-lozowej do postaci cieczy która z łatwością zostaje odprowadzona odpływem kanalizacyjnym, Moc silnika minimum 0,75 kW, Moc całkowita urządzenia maksimum 0,8 kW., Moc pompy wody miniumum 0,125 kW., Zasilanie 230V/ 50Hz/ 60Hz, bezpiecznik 13A., Czas trwania cyklu minimum 65 sekund - czas gwarantujący pełną macerację do postaci cieczy.Odpływ 50 Φ.Poziom hałasu maksimum 58,9 dB.Wymiary urządzenia przy zamkniętej pokrywie 400 szer x 975 wys x 510 głęb mm (+/- 5%).Wymiary urządzenia przy otwartej pokrywie 400 szer x 1500 wys x 510 głęb mm (+/- 5%).Podłączenie wody 3/4’’.Pojemność zbiornika na wodę minumum 15 litrów.Zużycie wody na cykl maksimum 9,7 litra.Minimalny przepływ wody to 10 litrów/ minutę - 1 bar.Ciśnienie wody - woda zimna 0,5-10 bar.Pokrywa wykonana z tworzywa sztucznego z zatopionymi nanocząsteczkami srebra, zapewniająca ochronę antybakteryjną. Powierzchnia górnej pokrywy wykonana z tworzywa sztucznego odporna na uderzenia i porysowania, Bęben wraz z nożami tnącymi w całości wykonany ze stali nierdzewnej., Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej klasy 304 wg AISI., Zamknięty bęben w technologii instant flow z uszczelką bezobsługową, Czujnik zamykania/ otwierania pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowanego odpływu.Uchwyt z zatrzaskiem do uszczelniania pokrywy.Zabezpieczenia w postaci automatycznej informacji o usterkach mechanicznych.Zabezpieczenie IP54.Wyświetlacz LED informujący o ewentualnych błędach oraz diody LED.Funkcja „auto-start” - automatyczne uruchamianie urządzenia po zamknięciu komory, Automatyczne zamykanie pokrywy maceratora poprzedzone sygnałem dźwiękowym w przypadku braku podjęcia czynności - czas przed automatycznym zamknięciem jest regulowany, standardowo 60s, Urządzenie wyposażone w opcję stanu uśpienia/ czuwania., Sygnalizacja potrzeby wykonania przeglądu wyświetlana na panelu sterowania.System automatycznego czyszczenia odpływu co 24 godziny.Możliwość umieszczenia przyłącza przelewowego z prawej lub lewej strony w zależności od potrzeb użytkownika.Odporny na uszkodzenia zbiornik na wodę z tworzywa sztucznego, umieszczony na tylnej ścianie urządzenia. | 1 |  | karta katalogowa
2 |  | Myjnia | Myjnia dezynfektor przeznaczona do dezynfekcji, pojemników na wydaliny ludzkie (kaczki, baseny, słoje na mocz) i misek do mycia chorych.Zasilanie elektryczne 230[V], zasilanie w wodę 3/4[”], odpływ kanalizacyjny 100[mm] w podłodze lub ścianie (odprowadzenie w myjni uniwersalne do ściany i do podłogi) ), w dostawie komplet węży zasilających i rur odpływowych.Maksymalne wymiary urządzenia 50 x 50 x 145 cm. (+/- 0,5 mm), Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych po zamknięciu drzwi myjniPojemność komory mycia - min. 1 basen i 1 kaczka (razem) lub min. 3 kaczki (razem)Drzwi komory mycia z uszczelką silikonową zapewniająca całkowitą paroszczelność. Załadunek od przodu urządzenia - drzwi uchylne do dołu, w poziomie.Elektryczna blokada otwarcia drzwi podczas procesu mycia i dezynfekcji.Dwuścienna obudowa drzwi komory mycia z izolacją termiczną i akustyczną.Komora i obudowa wykonane w całości ze stali kwasoodpornej.Komora mycia prostopadłościenna z zaokrąglonymi narożami, z izolacją termiczną.Możliwość programowania samodezynfekcji komory, dysz i przewodów wodnych w dowolnych przedziałach czasowych.Komora mycia wyposażona w przyłącze do pomiaru temperatury wewnątrz komory oraz temperatury mytych wyrobów podczas cyklu mycia i dezynfekcji. Uchwyt naczyń sanitarnych na drzwiach dostosowany do basenów i kaczek.Mycie za pomocą obrotowych ramion natryskowych lub obrotowej głowicy natryskowej oraz stałych dysz natryskowych, łączna ilość dysz natryskowych min. 10, wszystkie elementy wykonane ze stali kwasoodpornej (niedopuszczalne elementy z tworzyw sztucznych, Minimum 3 programy mycia i dezynfekcji Sterowanie mikroprocesorowe w pełni automatyczne z możliwością zmiany parametrów programów. Panel sterujący z wyświetlaczem LCD w języku polskim, z możliwością dowolnego wyboru programu oraz możliwością odtworzenia zarchiwizowanych nieprawidłowych cykli mycia i dezynfekcji, Możliwość podłączenia drukarki do archiwizacji cyklów mycia i dezynfekcji.Wyposażona w interfejs do podłączenia sterownika myjni-dezynfektora do komputera zewnętrznego klasy PC Wyposażona w interfejs do podłączenia sieci informatycznej szpitala ze specjalistycznym oprogramowaniem do monitorowania i rejestracji cyklów mycia i dezynfekcji oraz możliwość zdalnego dostępu i nadzoru pracy myjni-dezynfektora (np. serwisu, służb szpitalnych) za pomocą sieci InternetDezynfekcja termiczna mytych wyrobów w oparciu o zadaną wartość A0 (możliwość zmiany wartości A0 wg wymagań użytkownika) i w oparciu o zadaną temperaturę i czas.2 niezależne czujniki do monitorowania temperatury w celu kontroli przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji, Możliwość kalibracji czujników temperatury przez użytkownika przy pomocy specjalnego klucza dostarczanego z urządzeniem. Wbudowany układ dozowania środka chemicznego (odkamieniająco-płuczącego) z trójstopniową kontrolą jego stanu w pojemniku.Możliwość umieszczania min. 2 pojemników ze środkami chemicznymi pod komorą mycia w obrębie podstawy myjni Napełnianie bojlera bez możliwości cofania się wody do instalacji wody zasilającej w celu uniemożliwienia jej skażenia.Automatyczna dezynfekcja termiczna wody w bojlerze.zgodność z normami EN15883-1 i EN15883-3 moc maksymalna 3000 W, Moc pompy wody max. 390 WPrzyciski membranowe, zużycie wody na cykl normalny: ciepła maks: 9,4 litra, zimna maks:16,4 litra, Orurowanie wykonane z miedzi, Automatyczne rozszczelnienie drzwi na koniec cyklu w celu wysuszenia wsadu, Wszystkie podzespoły urządzenia pracują pod napięciem 24 V (poza pompą obiegową oraz grzałką) | 1 |  | karta katalogowa
3 |  | Wózek reanimacyjny | Wózek medyczny (ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) , Wózek wyposażony w cztery szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą, Wózek wyposażony w cztery szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą, )Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem, Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą) (+/- 10 mm), Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża, Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka, Blat z wszystkich stron zagłębiony, z galeryjką (burtą z trzech stron), Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne, Wózek wyposażony w relingi boczne na akcesoria, Wymiary blatu (dłxszer) w mm: 650x600 mm ( +/- 10 mm), Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 690x700x985 (wysokość bez nadstawki+/-10 mm), Wyposażenie wózka: Nadstawka z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie - 5 pojemników), Stojak do infuzji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) montowany do wózka, Tacka ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) (wymiary: 300x200x60 mm), Po prawej wózka: pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7l z tworzywa sztucznego, wiaderko na odpadki o pojemności 7l - ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) , Z lewej strony wózka uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki.Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty), Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (kopię dokumentu załączyć do oferty), Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób (kopię dokumentu dołączyć do oferty), Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dołączyć do oferty). | 1 |  | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty), Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (kopię dokumentu załączyć do oferty), Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób (kopię dokumentu dołączyć do oferty), Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dołączyć do oferty). karta katalogowa.

## 2 piętro
Lp. | Nazwa | parametry wymagane / opis techniczny | Ilość szt. /komp. Zgodnie z ustaleniami | NALEŻY UZUPEŁNIĆ: Producent, nazwa produktu/nr katalogowy | Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty
1 | Łóżko z wyposażeniem (wieszak, wysięgnik , materac) + szafka | Łóżko: Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Powłoka lakiernicza zgodnie z normom EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny potwierdzającym że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych, "Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łózek opartych na dwóch i trzech kolumnach). Wszystkie przewody umieszczone w listwie stanowiącej tunel dla przewodów zasilających siłowniki."Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 140 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych.Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2120 mm, (± 30 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 1000 mm (wymiar leża min. 870x2000), Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome. , Zasilanie elektryczne 220/230 V Przewód zasilający skrętny wyposażony w tworzywowy uchwyt na kabel na czas transportu łóżka., Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 , Elektryczne regulacje:- segment oparcia pleców 0-72° (± 2°) - segment uda 0-34° (± 2°),- kąt przechyłu Trendelenburga 0-17° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-17° (± 2°),- regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym., Łóżko posiadające funkcję krzesła kardiologicznego uzyskiwaną na pilocie pacjenta. Łóżko posiadające automatyczne zatrzymanie w pozycji poziomej, łózko automatycznie zatrzymuje się w pozycji poziomej podczas zmiany przechyłów wzdłużnych.Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 350 mm do 820 mm (± 30 mm) , Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej max. 23 sekund., Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny za pomocą blokady magnetycznej. Pilot pracuje w 2 trybach, tryb pielęgniarski dostęp do funkcji ratunkowych CPR i pozycja antyszokowa. Pozycje dostępne w trybie pacjenta: Regulacja oparcia pleców, regulacja wysokości leża, regulacja segmentu uda. Dedykowana przycisk dla pozycji siedzącej (pozycja krzesła kardiologicznego). Dedykowany przycisk dla niskiej pozycji leża (tj. Pozycja do spania). Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod segmentem wezgłowia, oznaczona kolorem pomarańczowym.Dźwignia CPR umożliwiająca mechaniczne uniesienie segmentu pleców w przypadku braku zasilania (alternatywny napęd) Autokontur segmentu oparcia pleców i uda.Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta.(Nie dopuszcza się łóżek posiadających autoregresję segmentu uda powodującą przesuwanie się pacjenta w kierunku szczytu nóg powodującą ryzyko powstawania odleżyn- także stóp) , Leże wypełnione panelami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie promieni UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi z otworami do montażu pasów unieruchamiających.Komplet barierek lakierowanych proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne, worki umiejscowione na wysokości biodra., W narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami.Leże w części środkowej wyprofilowane w celu pełnienia funkcji uchwytu materaca. Nie dopuszcza się uchwytów materaca zlokalizowanych w segmencie nożnym leża powodujące urazy kończyn i otarć podczas opuszczania łóżka.Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 125 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.Bezpieczne obciążenie min. 250 kg.Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża), Wyposażenie dodatkowe łóżka:- wysięgnik z uchwytem do ręki - wieszak kroplówki - materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję – do każdego łóżka 1 szt. Szafka przyłóżkowa : Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości , Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 160 mm. – dostęp do półki od frontu szafki.Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie, Wymiary zewnętrzne:- wysokość - 890 mm (± 20mm)- szerokość szafki - 450 mm (± 20mm) - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 20mm- szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 20mm) głębokość - 470 mm (± 20mm), "Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej bez możliwości regulacji kąta pochylenia blatu. Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie. Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego., Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20mm),Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C., Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładnie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz(górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka. Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi), Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej., Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach, Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. Pozostałe wymagania dot. serwisu, gwarancji oraz szkoleń dla wszystkich urządzeń: Okres gwarancji na sprzęt min. 24 m-ce liczony od dnia dostawy/uruchomienia przedmiotu zamówienia potwierdzonej protokołem odbioru/uruchomienia, Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje / wraz z elementami wymiennymi z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych oraz asortymentu jednorazowego użytku/ w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów , Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych max. 7 dni a czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych max. 14 dni, W przypadku gdy czas naprawy przekroczy 7 dni Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego takiego samego typu - na czas trwania naprawy, Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca, Przedłużenie gwarancji o każdorazowy czas przestoju sprzętu powyżej 24h / przedłużenie gwarancji o czas postoju tj. Od dnia zgłoszenia do dnia zakończenia naprawy, Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia: 10 lat. Instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim, zalecenia dotyczące przeglądów, testów i regulacji, Przeszkolenie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego na koszt dostawcy | 51 |  | Deklaracja zgodności , WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami Certyfikat ISO 13485:2012 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. Karta katalogowa jednoznacznie potwierdzająca parametry oferowanego łóżka i szafki przyłóżkowej.
SZAFY:
1 | Szafa ubraniowa 60x42x189 | Szafa ubraniowa o wymiarze 60x42x189 cm Wieniec górny I dolny wykonane są̨ z płyty wirowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm Pozostałe krawędzie oklejone ABS 2mm Szafa wyposażona w cztery półki aktowe Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych Drzwi zamontowane na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni, wytrzymałość zawiasów – 80 tysięcy cykli Szafa wyposażona w jedną półkę stałą oraz drążek wysuwny typu „puzon” Kluczyki numerowane z możliwością̨ ich domowienia Zamek baskwilowy trzypunktowy z możliwością zastosowania klucza Master Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi – system CLICK Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C”/”UU” Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością̨ ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2 | 19 |  | Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów, atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2, karta katalogowa
2 | Szafa na ubrania 80x42x189 cm | Szafa ubraniowa o wymiarze 80x42x189 cm Wieniec górny I dolny wykonane są̨ z płyty wirowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm Pozostałe krawędzie oklejone ABS 2mm Szafa wyposażona w cztery półki aktowe Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych Drzwi zamontowane na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni, wytrzymałość zawiasów – 80 tysięcy cykli Szafa wyposażona w jedną półkę stałą oraz drążek wysuwny typu „puzon” Kluczyki numerowane z możliwością̨ ich domowienia Zamek baskwilowy trzypunktowy z możliwością zastosowania klucza Master Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi – system CLICK Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C”/”UU” Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością̨ ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2 | 4 |  | Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów, atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2, karta katalogowa
3 | Szała ubraniowa stalowa | Szafa metalowa ubraniowa z półkami 900 x 450 x 1850 mm, Posiada trzy praktyczne strefy: obszerną część z półkami, wysoką komorę z drążkiem na ubrania oraz szeroką, górną półkę, Wykonana ze stali o grubości 0,6 mm, , Zabezpieczona farbą proszkową, Zamek ryglowany, w zestawie 2 klucze, | 3 |  | karta katalogowa
4 | Stół do pokoju 60x60 cm | wymiar stołu 60x60x73,5 cm , Stelaż stołu – metalowy malowany proszkowo o profilu 30×30 (noga) i 40×20( rama) Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności Eo.5, o grubości 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty odpornym na uderzenia mechaniczne | 22 |  | karta katalogowa
5 | Stół do pokoju 80x80 cm | wymiar 80x80x73,5 cm Stelaż stołu – metalowy malowany proszkowo o profilu 30×30 (noga) i 40×20( rama) Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności Eo.5, o grubości 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty odpornym na uderzenia mechaniczne | 4 |  | karta katalogowa
6 | Krzesła do pokoi | Krzesło stacjonarne na 4 chromowanych nogach o wymiarach mieszczących się w przedziałach: • wysokość siedziska 460 mm • wysokość krzesła 845 mm • głębokość siedziska 456 mm • szerokość siedziska 438mm • szerokość oparcia 440 mm • wysokość oparcia 360 mm • całkowita szerokość krzesła 540 mm • głębokość krzesła 510 mm Krzesło posiada • nogi wykonane ze stalowego, chromowanego prętu o przekroju fi 18 mm • Oparcie wykonane z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym, • Siedzisko oraz osłonę siedziska wykonaną z polipropylenu • Oparcie z otworami wentylacyjnymi, umożliwiającymi cyrkulację powietrza • Oparcie i siedzisko zbliżone kształtem do prostokąta z zaokrąglonymi brzegami • Oparcie z siedziskiem połączone minimum w dwóch punktach • Krzesło bez podłokietników • Rama krzesła zakryta od spodu osłoną tworzywową mocowaną do siedziska • Nogi zakończone stopkami tworzywowymi • sztaplowanie, minimum 8 sztuk w słupku Posiadane atesty które należy dołączyć do oferty • Atest badań wytrzymałościowych wg. Normy PN EN 16139 • Atest higieniczności na cały produkt • Certyfikat ISO 4001 • Certyfikat ISO 9001:2008 | 51 |  | karta katalogowa, Posiadane atesty które należy dołączyć do oferty : Atest badań wytrzymałościowych wg. Normy PN EN 16139, Atest higieniczności na cały produkt, Certyfikat ISO 4001, Certyfikat ISO 9001:2008
Łazienki sanitariaty:
DYŻURKA PIELĘGNIARSKA
1 | biurko-lada/konsola 200x80x73,5 cm | biurko płytowe o wymiarze 200x80x73,5 cm wykonane w całosci z płyty o grubości min. 18mm blat biurka wyposażone w nadstawkę o wymiarze wysokość 38 cm i głębokości 35 cm i szerokości 140 cm, blat biurka wyposażony w przelotkę kablową, biurko wyposażone w Biurko wyposazony w Kontener mobilny o wymiarze 58,5x41x46cm wyposażony w 3 szuflady + piórnik wykonany z tworzywa w kolorze czarnym Kontener wyposażony w zamek centralny Szuflada piórnikowa wyposażona w plastikowy piórnik. Wykonany z płyty melaminowanej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty odpornym na uderzenia mechaniczne Kontener wyposażony w kółka jezdne, Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2 | 1 |  | Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów, atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2, karta katalogowa
2 | zabudowa medyczna | Zabudowa nierdzewna: Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304) W skład zabudowy wchodzi: Szafka z 2 szufladami 600*600*880 mm - 1 szt. Szafka pod zlewozmywakowa 600*600*880 – 1 szt. Szafka jednodrzwiowa z półką 600*600*880 mm – 2 szt. Szafka jednodrzwiowa z półką 300*600*880 mm – 1 szt. Blat z komorą kwadratową o wymiarze 400*400 mm 2100*600 mm +/- 100 mm. Szafki wiszące przeszklone 600*370*600 x 4 szt. Szafki wiszące przeszklone 300*370*600 x 1 szt. LED pod szafkami Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Szafka stojąca z 2 szufladami. Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki) Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka stojąca jednodrzwiowa podzlewozmywakowa. Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Szafka bez tylnej ścianki. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka wyposażona w z syfon z funkcją automatycznej samodezynfekcji rur i odpływów. Termiczna dezynfekcja w temperaturze ok. 85 - 95° C oraz wspomagające czyszczenie wibracyjne na poziomie 50Hz cykle uruchamiane automatycznie - Certyfikat CE na syfon z funkcją samodezynfekcji rur ( kopię dokumentu dołączyć do oferty) Szafka stojąca jednodrzwiowa z półką. Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz półka środkowa. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Szafka bez tylnej ścianki. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Blat na szafki nierdzewny Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm. Blat z jedną komorą o wymiarach 400x400x250mm. Wymiary zewnętrzne (dłxszer) 2100*600 mm +/-100 mm Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty). Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dokumentu dostarczyć na wezwanie Zamawiającego). Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty) | zestaw |  | Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty: Atest PZH, Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty), Certyfikat CE na syfon z funkcją samodezynfekcji rur
3 | szafa lekarska | Drzwi szaf są metalowe z wypełnieniem ze szkła hartowanego., Szklane półki – przestawne co 25 mm, Wykonana z blachy o grubości 0,8 mm., Uchwyt drzwiowy posiada zamek zabezpieczający, ryglujący drzwi w dwóch punktach., Możliwość wyboru koloru korpusu oraz frontu w 16 kolorach w dowolnej konfiguracji . wymiar: 800 x 435 x 1800 mm. szfa posadowiona na cokole. | 2 |  | karta katalogowa
4 | regał biurowy | regał otwarty o wymiarze 80x42x189 cm Wieniec górny I dolny wykonane są̨ z płyty wirowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm Pozostałe krawędzie oklejone ABS 2mm Szafa wyposażona w cztery półki aktowe Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością̨ ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2" | 2 |  | Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów, atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2, karta katalogowa
5 | stolik | wymiar 80x80x73,5 cm Stelaż stołu – metalowy malowany proszkowo o profilu 30×30 (noga) i 40×20( rama) Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności Eo.5, o grubości 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty odpornym na uderzenia mechaniczne | 1 |  | karta katalogowa
6 | fotel obrotowy | Podstawowe wymiary: • Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1010 -1210 mm • Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 580 - 650 mm • Szerokość oparcia: 450 mm • Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 425 - 555 mm • Szerokość siedziska: 480 mm Głębokość siedziska: 440 mm Krzesło biurowe obrotowe z tapicerowanym wysokim oparciem i siedziskiem, regulowanymi podłokietnikami Siedzisko :Szkielet wykonany jest z 7 warstw sklejki o grubość 10,5 mm, pokrytej dwoma warstwami pianki ciętej: pierwszej o grubości 25 mm i gęstości 35 kg / m³ oraz drugiej o grubości 20 mm i gęstości 40 kg / m³. Osłona siedziska wykonana tworzywa sztucznego. Przeszycia na siedzisku eliminują problem nadmiernego naciągania się tapicerki. Oparcie : Szkielet wykonany jest z 6 warstw sklejki o grubości 9 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 35 mm i gęstości 35 kg / m3. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylen (PP). Podłokietniki Wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z czarnymi nakładkami poliuretanowymi (PU). Zakres regulacji podłokietników: – wysokość 70 mm (góra / dół). Podstawa TS25:Pięcioramienna czarna poliamidowa podstawa Ø 710 mm Samohamowne kółka do powierzchni twardych jako opcja fi 65 mm. Mechanizm synchroniczny FS – funkcje: •możliwość swobodnego kołysania się •oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem •kąt pochylenia oparcia 20 ° zsynchronizowany z siedziskiem 11 ° •możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach •regulacja wysokości oparcia (w zależności od zastosowanego łącznika) •regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby •Anti - Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Tkanina siedziska o właściwościach nie mniejszych niż: odporności na ścieranie min. 300.000 cykli Martindale'a skład 100% winyl waga 650g/m2. Trudnozaplaność wg. normy PN-EN 1021-1, 1021-2 ( papieros, zapałka) Kolorystyka do wyboru Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: a) atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg normy PN-EN 1335 b) Certyfikat bezpieczeństwa GS c) pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973) d) Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe producenta, wszystkie wymagane powyżej atesty, certyfikaty wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą. | 2 |  | Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg normy PN-EN 1335, Certyfikat bezpieczeństwa GS, pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973), karta katalogowa
7 | kontener biurowy | Kontener mobilny o wymiarze 58,5x41x46cm wyposażony w 3 szuflady + piórnik wykonany z tworzywa w kolorze czarnym Kontener wyposażony w zamek centralny Szuflada piórnikowa wyposażona w plastikowy piórnik. Wykonany z płyty melaminowanej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty odpornym na uderzenia mechaniczne Kontener wyposażony w kółka jezdne, Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2 | 2 |  | Atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty : certyfikat ISO 9001:2015, atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów, atest higieniczności na Obrzeża ABS, oświadczenie producenta o zastosowaniu płyty meblowej w klasie niepalności D-S2, karta katalogowa
ANEKS KUCHENNY
1 | zabudowa meblowa ze zlewem | Wszystkie meble stojące na nóżkach z możliwością regulacji. Płyta użyta do produkcji mebla laminowana, impregnowanym laminatem, trójwarstwowa, o gr. 18 mm, blat płyta meblowa jw. o gr. min. 28 mm, płyta musi posiadać atest na higieniczność. Zabudowa typu kuchennego: dokładne wymiary należy pobrać z natury, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Zabudowa szafki dolne: 5 szt. szafka o wymiarach szer. 60 cm x gł. 60 cm x wys. 85-90 cm z półką, 1 szt. szafka o wym. szer. 120 cm x gł. 60 cm x wys. 85-90 cm z 2 zlewami jednokomorowym + baterie, zlewozmywaki wyposażone w syfon, szafka narożna 100x100 x gł. 60 cm x wys. 85-90 cm z półką. Zabudowa szafki górne: 7 szt. o wym. szer. 60 cm x gł. 32 cm x wys. 60 cm, w tym 2 szt. szafki z ociekaczem, 1 szt. szafka narożna 100x100 x gł. 32 cm x wys. 85-90 cm z półką. Blat z możliwością podjechania od dołu.
2 | Lodówko -zamrażarka 180x 60 | wymiary bez elementów wystających: 185 x 59,5 x 65,8 cm (+/- 5 cm), preferowany kolor srebrny/szary, pełny No Frost, położenie zamrażalnika na dole, sterowanie elktroniczne, wyświetlacz, zmiana kierunku otwierania drzwi, klasa energetyczna min. E, pojemność użytkowa chlodziarki 222 l (+/- 10 l), pojemność użytkowa zamrażarnika 119 l (+/- 10 l), poziom hałasu max. 39 dB, wymuszona cyrkulacja powietrza, chłodziarka: min. 4 półki, szybkie chłodzenie, możliwość regulacji wysokości półek, 5 półek w drzwiach, 1 szuflada z niezależną kontrolą wilgotności , zamrażarka 3 szuflady, alarm niedomkniętych drzwi. | 3 |  | karta katalogowa
3 | mikrofala | pojemność min. 23 l, moc mikrofal 800 W, sterowanie elektroniczne, tależ obrotowy o średnicy min. 28 cm., wykończenie wnętrza: emalia ceramiczna, podstawowe funkcje: gotowanie, gotowanie na parze , podgrzewanie, rozmrażanie. Funkcje dodatkowe: 6 poziomów mocy, ceramiczne dno, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, system TDS, timer, tryb "eco", wyświetlacz LED, zegar |  |  | karta katalogowa
4 | zmywarka | zmywarka do zabudowy, wymiary, 59,8 x 55 x 81,5 cm (+/- 1 cm). Zintegrowany panel sterujący, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz elektroniczny - diodowy,wskaźnik braku soli, wskaźnik braku nabłyszczacza, koszyk na sztyćce, półka na sztućce, dno zmywarki wykonane ze stali nierdzewnej, klasa energetyczna min. E, pojemność 14 kpl., zużycie wody 11 l (+/- 2 l), czas programu dla standarowego cyklu: 3:40, programy zmywania: autoczyszczenie, automatyczny, cichy, intensywny, program godzinny, opóźnienie startu pracy, połowa załadunku, filtr antybakteryjny, dodatkowe suszenie, |  |  | karta katalogowa
KUCHENKA ODDZIAŁOWA
1 | zabudowa meblowa ze zlewem | Zabudowa wykonana w całości z płyty meblowej. Wszystkie meble stojące na nóżkach z możliwością regulacji. Płyta użyta do produkcji mebla laminowana, impregnowanym laminatem, trójwarstwowa, o gr. 18 mm, blat płyta meblowa jw. o gr. min. 28 mm, płyta musi posiadać atest na higieniczność. Zabudowa typu kuchennego: dokładne wymiary należy pobrać z natury, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Zabudowa szafki dolne: 4 szt. szafka o wymiarach szer. 60 cm x gł. 60 cm x wys. 85-90 cm z półką, 2 szt. szafka o wymiarach szer. 60 cm x gł. 60 cm x wys. 85-90 cm z szufladami, 2 szt. szafka o wym. szer. 60 cm x gł. 60 cm x wys. 85-90 cm ze zlewem jednokomorowym + baterie, zlewozmywaki wyposażone w syfon, szafka narożna 120 x gł. 60 cm x wys. 85-90 cm z półką. Zabudowa szafki górne: 2 szt. o wym. szer. 60 cm x gł. 32 cm x wys. 60 cm, w tym 1 szt. szafki z ociekaczem | zestaw
2 | mikrofala | pojemność min. 23 l, moc mikrofal 800 W, sterowanie elektroniczne, tależ obrotowy o średnicy min. 28 cm., wykończenie wnętrza: emalia ceramiczna, podstawowe funkcje: gotowanie, gotowanie na parze , podgrzewanie, rozmrażanie. Funkcje dodatkowe: 6 poziomów mocy, ceramiczne dno, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, system TDS, timer, tryb "eco", wyświetlacz LED, zegar | 1 |  | karta katalogowa
3 | Lodówka 180X60 | wymiary bez elementów wystających: 185 x 59,5 x 65,8 cm (+/- 5 cm), preferowany kolor srebrny/szary, pełny No Frost, położenie zamrażalnika na dole, sterowanie elktroniczne, wyświetlacz, zmiana kierunku otwierania drzwi, klasa energetyczna min. E, pojemność użytkowa chlodziarki 222 l (+/- 10 l), pojemność użytkowa zamrażarnika 119 l (+/- 10 l), poziom hałasu max. 39 dB, wymuszona cyrkulacja powietrza, chłodziarka: min. 4 półki, szybkie chłodzenie, możliwość regulacji wysokości półek, 5 półek w drzwiach, 1 szuflada z niezależną kontrolą wilgotności , zamrażarka 3 szuflady, alarm niedomkniętych drzwi. | 2 |  | karta katalogowa
4 | zmywark-wypażarka | profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania, sterowanie elektomechaniczne, czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniający komfort pracy, ergonomiczny uchwyt, przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1, maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm, recyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego, cykl mycia 120 s lub 180 , wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h, pompa zrzutowa, kontrolki temperatury pracy bojlera i komory, 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół), zużycie wody 2,5 l/cykl, moc grzałki komory - 2 kW, moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW, kosz 500x500 mm,, w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce, uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V, Materiał wykonania : stal nierdzewna, Wymiary: szer. 565 mm, gł. 680 mm, wys. 835 mm, urządzenie posadowione na dedykowanej podstawie. | 1 |  | karta katalogowa
5 | płyta indukcyjna | płyta indukcyjna o wym 59 x 6 x 52 cm (+/- 1 cm), moc przylączenowa 7,4 kW, zasilanie 230, 230/400V, , 4 pola indukcyjne, 1 poszerzone pole indukcyjne, sterowanie elektroniczne - dotykowe na płycie grzewczej, 4 pola "Booster", 9 poziomów mocy grzania, automatyczne wyłączenie, czasowy wyłącznik bezpieczeństwa, funkcja Booster, funkcja Bridge - łączenie dwóch pól w jedno większe, funkcja pauza, funkcja powerManagement, minutnik, montaż na równi z blatem, możliwość montażu równo z blatem kamiennym lub kompozytowym, możliwość zaprogramowania czasu gotowania, pola Booster, pole owalne typu "brytfanna", programowanie czasowe każdego pola, rozpoznawanie obecności garnka, rozpoznawanie wielkości garnka, sterowanie sensorowe, sygnał dźwiękowy końca pracy, timer, wskaźnik zalegania ciepła, wyświetlanie ustawionej mocy grzania, Bezpieczeństwo użytkowania: wskaźnik ciepła resztkowego, automatyczne wyłączenie, blokada przed zmianą ustawień, zabezpieczenie przed przegrzaniem | 1 |  | karta katalogowa
ŚWIETLICA
1 | stoły 80x80 cm | wymiar 80x80x73,5 cm,Stelaż stołu – metalowy malowany proszkowo o profilu 30×30 (noga) i 40×20( rama) Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności Eo.5, o grubości 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty odpornym na uderzenia mechaniczne | 5 |  | karta katalogowa
2 | krzesła | Krzesło stacjonarne na 4 chromowanych nogach o wymiarach mieszczących się w przedziałach: • wysokość siedziska 460 mm • wysokość krzesła 845 mm • głębokość siedziska 456 mm • szerokość siedziska 438mm • szerokość oparcia 440 mm • wysokość oparcia 360 mm • całkowita szerokość krzesła 540 mm • głębokość krzesła 510 mm Krzesło posiada • nogi wykonane ze stalowego, chromowanego prętu o przekroju fi 18 mm • Oparcie wykonane z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym, • Siedzisko oraz osłonę siedziska wykonaną z polipropylenu • Oparcie z otworami wentylacyjnymi, umożliwiającymi cyrkulację powietrza • Oparcie i siedzisko zbliżone kształtem do prostokąta z zaokrąglonymi brzegami • Oparcie z siedziskiem połączone minimum w dwóch punktach • Krzesło bez podłokietników • Rama krzesła zakryta od spodu osłoną tworzywową mocowaną do siedziska • Nogi zakończone stopkami tworzywowymi • sztaplowanie, minimum 8 sztuk w słupku Posiadane atesty które należy dołączyć do oferty • Atest badań wytrzymałościowych wg. Normy PN EN 16139 • Atest higieniczności na cały produkt • Certyfikat ISO 4001 • Certyfikat ISO 9001:2008 | 25 |  | karta katalogowa, Posiadane atesty które należy dołączyć do oferty : Atest badań wytrzymałościowych wg. Normy PN EN 16139, Atest higieniczności na cały produkt, Certyfikat ISO 4001, Certyfikat ISO 9001:2008
3 | zabudowa meblowa ze zlewem | Zabudowa wykonana w całości z płyty meblowej. Wszystkie meble stojące na nóżkach z możliwością regulacji. Płyta użyta do produkcji mebla laminowana, impregnowanym laminatem, trójwarstwowa, o gr. 18 mm, blat płyta meblowa jw. o gr. min. 28 mm, płyta musi posiadać atest na higieniczność. Zabudowa typu kuchennego o dł. Ok. 240 cm. dokładne wymiary należy pobrać z natury, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Zabudowa szafki dolne: 4 szt. o wymiarach szer. 60 cm x gł. 60 cm x wys. 85-90 cm z półką w środku | zestaw
MAGAZYN CZYSTY
1 | regał magazynowy ze stali nierdzewnej | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), Regał z pięcioma pełnymi półkami (wewnętrzne regulowane), Odległość między półkami wynosi 377,5 mm, Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,0 i 1,5mm., Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału), Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne, Nośność regału – 100 kg, Wymiary zewnętrzne: 1200x500x1800 mm (+/- 10 mm) | 2 |  | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty),Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty), karta katalogowa
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
1 | regał magazynowy | regał metalowy 5 półkowy o wym120x60 x 180 cm. malowany proszkowo na kolor wybrany przez Zamawiającego. Półki metalowe. | 1 |  | karta katalogowa
2 | wózek sprzątacza z wyposażeniem | Duży wózek serwisowy dla profesjonalnych serwisów sprzątających. Jego wykonanie to tworzywa ekologiczne, które pochodzą w 75 % z recyklingu. Wyposazenie, wiadro 2 x 17 l, wiaderka 4 x 5 l, wyciskarka poczołowa wiaderka 4 x 5 l, kółka 4 x 100 mm, uchwyt na worek 120 l lub 2 x 70 l, podstawa pod mop, stelaż do mopa dwustronnego, mopy dwustronne | 2 |  | karta katalogowa
3 | Szafy BHP | metalowa szafa z drzwiami skrzydłowymi, szafa wykonana z blachy stalowej o gr. Min. 0,7 mm, drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami, półki przestawne co 25 mm, szafa wyposażona w zestaw stopek regulujących, umożliwiających wypoziomowanie szafy na nierównej powierzchni, dopuszczalne obciążenie półek min. 65 kg., drzwi osadzone w korpusie na zawiasie trzpieniowym, uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym, ryglowanie szaf w 2 punktach (góra i dół). wymiary safy: 80 x 43,5 x 199 cm. szafa z 4 metalowymi półkami (5 przestrzeni) | 2 |  | karta katalogowa
4 | Wózek na brudną bieliznę zbiorczy | Wózek na odpady (brudną bielizną) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), Wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia, Wózek z dwoma pokrywami: górna otwierana w 2/3, boczna na 1/3 wysokości, Podstawa z kółkami fi 160mm (w tym dwa z blokadą), Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża, W narożach wózka odbojniki z tworzywa sztucznego, Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne, Wózek wyposażony w kranik odpływowy, Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 1110x660x1100 mm (+/-10 mm) | 1 |  | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty), Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty), karta katalogowa
5 | wózek na czysta bieliznę | Wózek do przewożenia czystej i brudnej bielizny, wykonany w całości ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), Wózek wyposażony w szafkę z drzwiami, z dwoma półkami, Drzwi pojedyncze otwierane skrzydłowo, Blat szafki wyposażony w relingi zabezpieczające przed zsuwaniem się przedmiotów znajdujących się na blacie, Blat o wymiarach (dłxszer) w mm 600x600 mm (+/- 10 mm), Z tyłu szafki zamontowana obręcz na worek foliowy (pojemność worka 120l), Obręcz z pokrywą satynową matową podnoszoną nożnie, Pokrywa po otwarciu zatrzymuje się wpozycji 90°., Na obręczy klipsy tworzywowe służące do podtrzymania worka, Wózek na czterech kółkach fi 100 mm (w tym dwa z blokadą) (+/-10 mm), Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża, Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne, Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm : 640x1190x1100 mm (+/-10 mm). | 1 |  | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty), Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty), karta katalogowa
BRUDOWNIK
1 | urządzenie do mycia wózków | Myjka ciśnieniowa: Wyposażona w tryb boost, Wbudowany wyświetlacz pozwala m.in. regulować ciśnienie, a także ilość środka czyszczącego i tym samym jeszcze skuteczniej czyścić różnego rodzaju zabrudzenia. W zestawie znajduje się: - T-Racer, - Środek do czyszczenia kamienia 3 w 1 1 l, - Pistolet wysokociśnieniowy, - Lanca Vario Power, - Dysza rotacyjna, - Wąż wysokociśnieniowy 10 m, - Złączka 3/4", - Uchwyt teleskopowy, - Instrukcja obsługi w języku polskim, Ciśnienie maksymalne [bar]: min. 180 Długość węża [m]: min. 10 Wydajność tłoczenia [litr/h]: min. 600 Temperatura maksymalna doprowadzanej wody [st.C]: 60 Rodzaj pompy: Aluminiowa Dodatkowo urządzenie do mycia powierzchni płaskich: Listwy zbierające o dużej powierzchni wykonane z silikonu. Typ: Elektryczna Zasilanie: Akumulatorowe Czas ładowania [h]: max. 2.5 Czas pracy [min]: 100 Szerokość ssawki [mm]: min. 280 Wydajność [m2]: 300 Zbiornik brudnej wody [ml]: min. 150 Wyposażenie: 1 x listwa ssąca, 1 x środek do czyszczenia okien, Ładowarka, Ściereczka | 1 |  | Karta katalogowa
2 | regał 120 | regał metalowy 5 półkowy o wym120x60 x 180 cm. malowany proszkowo na kolor wybrany przez Zamawiającego. Półki metalowe. | 1 |  | karta katalogowa
3 | regał 100 | regał metalowy 5 półkowy o wym. 100 x 60x 180 cm. malowany proszkowo na kolor wybrany przez Zamawiającego. Półki metalowe. | 1 |  | karta katalogowa
4 | Stelaże do worków foliowych 120 l. | Stelaż do worków foliowych 120l - pojedynczy, z pokrywą, Wózek wyposażony w obręcz na worek, Na obręczy klipsy tworzywowe służące do przytrzymania worka , Wózek wyposażony w pokrywę satynową matową podnoszoną nożnie,Pokrywa po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90°, Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) (+/-10 mm), Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża, Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne, Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 415x580x1050 mm (+/-10 mm) | 6 |  | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty), Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty), karta katalogowa
MAGAZYN SPRZĘTU
1 | regał 120 | regał metalowy 5 półkowy o wym120x60 x 180 cm. malowany proszkowo na kolor wybrany przez Zamawiającego. Półki metalowe. | 2 |  | karta katalogowa
KOMUNIKACJA 1.16
1 | siedziska modułowe - | Ławka o wymiarze szerokość całkowita- 178cm głebokośc całkowita- 60 cm szerokośc siedziska- 43 cm, głebokość siedziska- 40 cm wyposażona w 3 siedziska.Każde siedzisko wykonane z polipropylenu mocowane do poziomej porzeczki. Podstawa w kształcie odwróconej liter T mocowane do poprzeczki o przekroju prostokątnym malowanej proszkowo na kolor aluminium lub czarny, zakończona wkładkami nie rysującymi podłogi. Nie dopuszcza się łączenia siedziska bezpośrednio do metalowej ramy. Opis poszczególnych siedzisk: Oparcie i siedzisko tworzą jeden profilowany element w taki sposób, że front siedziska wygięty jest ku dołowi, a oparcie tworzy wygodne podparcie dla pleców. | 2 |  | karta katalogowa
ŁĄCZNIK
1 | siedziska | Ławka o wymiarze szerokość całkowita- 178cm głebokośc całkowita- 60 cm szerokośc siedziska- 43 cm, głebokość siedziska- 40 cm wyposażona w 3 siedziska.Każde siedzisko wykonane z polipropylenu mocowane do poziomej porzeczki. Podstawa w kształcie odwróconej liter T mocowane do poprzeczki o przekroju prostokątnym malowanej proszkowo na kolor aluminium lub czarny, zakończona wkładkami nie rysującymi podłogi. Nie dopuszcza się łączenia siedziska bezpośrednio do metalowej ramy. Opis poszczególnych siedzisk: Oparcie i siedzisko tworzą jeden profilowany element w taki sposób, że front siedziska wygięty jest ku dołowi, a oparcie tworzy wygodne podparcie dla pleców. | 5 |  | karta katalogowa
2 | stoliki | wymiar stolika 80x80x73,5 cm , Stelaż stołu – metalowy malowany proszkowo o profilu 30×30 (noga) i 40×20( rama) Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności Eo.5, o grubości 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty odpornym na uderzenia mechaniczne | 5 |  | karta katalogowa
komunikacja
1 | Zestaw koszy na odpady medyczne do segregacji odpadów. | Kosz na śmieci potrójny 54L pojemnik segregacji 3x18l srebrny, wyposażony w twardy pojemnik zewnętrzny, dzięki wbudowanemu amortyzatorowi pokrywa nie otwiera się gwałtownie, ale zamyka się powoli i bezgłośnie; szczelne zamknięcie chroni przed bakteriami i nieprzyjemnymi zapachami. powierchnia antyfinger. Materiał: stal nierdzewna, plastikowy pojemnik wewnętrzny PP, pokrywka z tworzywa ABS, Rozmiar: 61,5 x 31,5 x 56 cm (dł. X szer. X wys.), Całkowita wysokość przy otwartej pokrywie: 84,5 cm | 2 |  | karta katalogowa

## Rehabilitacja i fizjo
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Stół do wyciągów - 1 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | · stół 6 sekcyjny z elektryczną regulacją wysokości, | Tak
3 | · system ułatwiają transport stołu, cztery kółka jezdne z blokadą, | Tak
4 | · regulacja wysokości stołu od 48 do 95 cm ±5 cm. | tak/podać
5 | · długość maksymalna leża 217 cm, szerokość 70 cm, ±5 cm | tak/podać
6 | · płaszczyzna mocowania leża z blokadą położenia ruchomej części leżyska, | Tak
7 | · regulacja kąta uniesienia sekcji zagłówka -250 do 400(+/-5º) | Tak/podać
8 | · pochylenie sekcji miednicy regulowane w zakresie od 0° do 18°, gwarantuje prawidłowe zgięcie kręgosłupa lędźwiowego i rozwiązanie problemu asymetrii miednicy, | Tak
9 | · składane uchwyty do trakcji w podwieszeniu, | Tak
10 | · sekcja kończyn dolnych z regulacją od 0° do 45°, | Tak
11 | · sprężyny gazowe ułatwiają regulację sekcji głowy, miednicy, klatki piersiowej i kończyn dolnych, które są łatwo dostępne z każdej strony stołu, | Tak
12 | · stół wyposażony w specjalny wysięgnik z półką do mocowania ciągnika do trakcji | Tak
13 | · wysięgnik posiada możliwość ustawiania kątowego względem leżyska, co powala na wykonywanie trakcji asymetrycznej | Tak
14 | · podstawa ciągnika trakcyjnego posiada możliwość obrotu oraz skokową blokadę położenia, | Tak
15 | · obciążenie stołu 275 kg ±5kg. | Tak
16 | · waga stołu 150 kg ±15kg. | Tak
17 | · ciągnik do trakcji z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym | Tak
18 | · tryb pracy i typy wykonywanej trakcji: statyczny, przerywany i cykliczny | Tak
19 | · procedury użytkownika: min 80 miejsc w pamięci aparatu | tak/podać
20 | · siła trakcji (rozciąganie): min 0 – 90 kg | tak/podać
21 | · zegar zabiegowy:min 0 – 90 minut | tak/podać
22 | · regulacja czasu impulsu: min 0 – 90 s | tak/podać
23 | · regulacja czasu relaksacji: min 0 – 90 s | tak/podać
24 | · regulacja prędkości: 30%, 50%, 100% | Tak
25 | · baza gotowych protokołów klinicznych dla odcinka szyjnego i lędźwiowego | Tak
26 | · możliwość zapisywania danych zabiegowych na karcie chipowej | Tak
12 | · wbudowany atlas anatomiczny: fizjologiczny i patologiczny | tak/podać
13 | · możliwość rozbudowy o moduł sEMG | Tak
14 | · na wyposażeniu systemu: | Tak
15 | o podpórki do fleksji | Tak
16 | o pasy mocujące na rzepy (pas piersiowy, pas biodrowy, poszerzasz) | Tak
17 | o przystawka do odcinka szyjnego | Tak
18 | o stół | Tak
19 | o ciągnik | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Brama do ćwiczeń z obciążeniem - 1 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Brama gwarantuje olbrzymi wybór ćwiczeń dla każdej grupy wiekowej i każdego stopnia zaawansowania ćwiczących. | Tak
3 | Niezależny układ dwóch stosów obciążeniowych umożliwia ćwiczenia jednej strony ciała lub obu w tym samym czasie | Tak
4 | Praktycznie nieograniczona liczba ćwiczeń dzięki rolce regulowanej w 20 pozycjach na każdej kolumnie | Tak
5 | Uchwyty do podciągania się ustawione są pod odpowiednim kątem dla poprawnej biomechaniki górnej części ciała | Tak
6 | Wbudowana książka z ćwiczeniami pokazuje, jak wykonywać ponad 60 ćwiczeń oraz daje możliwość stworzenia własnego programu treningowego i śledzenia jego postępów | Tak
7 | Łatwa zmiana rodzaju ćwiczenia | Tak
8 | Szkolenie zawarte na DVD pozwala na wykonywanie ćwiczeń z przewodnikiem | Tak
9 | Wysokiej jakości, trwałe elementy zapewniają długą żywotność maszyny | Tak
10 | Ergonomiczna konstrukcja pozwala na umieszczenie maszyny w rogu pomieszczenia | Tak
11 | trening wykonywać można na stojąco, na piłce w pozycji siedzącej lub na multi-regulowanej ławeczce treningowej (opcjonalnie) | Tak
12 | Łączna liczba ćwiczeń: 55+ | Tak
13 | Ćwiczenia klatki piersiowej: 12 | Tak
14 | Ćwiczenia ramion/pleców: 15 | Tak
15 | Ćwiczenia bicepsa: 5 | Tak
16 | Ćwiczenia tricepsa: 4 | Tak
17 | Ćwiczenia brzucha: 5 | Tak
18 | Ćwiczenia dolnych części ciała: 10 | Tak
19 | Ćwiczenia funkcjonalne: 4 | Tak
20 | 2 stosy po 73 kg każdy (+/- 3 kg) | Tak
21 | Wymiary: | Tak
22 | długość - 175 cm (+/- 3 cm) | Tak
23 | szerokość - 178 cm (+/- 3 cm) | Tak
24 | wysokość - 210 cm (+/- 3 cm) | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Stół do ćwiczeń manualnych - 2 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | urządzenie do rehabilitacji zarówno ręki neurologicznej, ortopedycznej, reumatologicznej i geriatryczne | Tak
3 | Zapewnia szybką poprawę sprawności ręki poprzez widoczne zwiększenie zakresu ruchomości stawów oraz siły i wytrzymałości mięśni. | tak/podać
4 | Ćwiczenia wpływają również pozytywnie na poprawę pro- priocepcji w obrębie dłoni, przyśpieszają przywracanie zaburzonych funkcji układu nerwowo-mięśniowego i zapewniają poprawę we współdziałaniu poszczególnych grup mięśniowych. | tak/podać
5 | Właściwości: | Tak
6 | duża funkcjonalność i nowoczesny kształt urządzeń, | Tak
7 | innowacyjne rozwiązanie w postaci kolumny oporowej umieszczonej w centralnej części stołu, | Tak
8 | niezależne stosy ciężarków, | Tak
9 | możliwość ćwiczenia 4 pacjentów jednocześnie, | Tak
10 | szybkie i precyzyjne dostosowanie oporu do aktualnych możliwości pacjenta, | Tak
11 | szeroki zakres regulacji oporu min. 250g – 2750g każdego ze stosów. | tak/podać
12 | wymiar stołu min. 120 x 120 cm | tak/podać
13 | wersja dwunastourządzeniowa | Tak
14 | stanowiska: | Tak
15 | ćwiczenie zginania palców ręki (stanowisko nr 1 ), | Tak
16 | • ćwiczenie chwytu cylindrycznego ręki (stanowisko nr 2), | Tak
17 | • ćwiczenie przeciwstawiania kciuka w stosunku do II-V palca ręki (stanowisko nr 3), | Tak
18 | ćwiczenie chwytu szczypcowego palców ręki (stanowisko nr 4), | Tak
19 | • przyciąganie uchwytów o różnym kształcie do siebie (stanowisko nr 5), , | Tak
20 | podciąganie uchwytów o różnym kształcie do góry (stanowisko nr 6) | Tak
21 | ćwiczenie zginania palców ręki w opozycji do kciuka (stanowisko nr 7 | Tak
22 | ćwiczenie zginania dłoniowego i grzbietowego nadgarstka (stanowisko nr 8) | Tak
23 | ćwiczenie chwytu wielopalcowego, tzw. kula (stanowisko nr 9), | Tak
24 | ćwiczenie prostowania palców (stanowisko nr 10 ), | Tak
25 | ćwiczenie pronacji i supinacji przedramienia (stanowisko nr 11), | Tak
26 | ćwiczenie zginania dołokciowego i dopromieniowego nadgarstka (stanowisko nr 12). | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Laser - 4 szt
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | urządzenie do laseroterapii wraz z aplikatorem skanującym | Tak
3 | Aparat dedykowany laseroterapii w zakresie widzialnym (dla długości fali 660 nm) i niewidzialnym (dla długości fali 808 nm). Laser niskoenergetyczny dysponuje jednym niezależnym kanałem zabiegowym z możliwością współpracy z aplikatorami punktowymi, skanującymi oraz aplikatorem prysznicowym. | Tak
4 | Posiada wbudowaną bazę gotowych procedur terapeutycznych wspomaganych wbudowaną encyklopedią oraz możliwość tworzenia przez użytkownika własnych programów – dla wszystkich aplikatorów. | Tak
5 | Aparat do laseroterapii posiada: min 175 wbudowanych programów zabiegowych, min. 200 programów użytkownika, min. 30 programów akupunkturowych Volla, min. 8 programów akupunkturowych Nogiera. | Tak
6 | Współpraca z aplikatorami: skanującym, prysznicowym i sondami punktowymi Tryb emisji: ciągły i impulsowy | Tak
7 | Regulacja mocy promieniowania laserowego | Tak
8 | Regulacja wypełnienia | Tak
9 | Automatyczny test mocy promieniowania laserowego | Tak
10 | Automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych - dawki, mocy, wypełnienia, pola zabiegowego | Tak
11 | Trzy tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorach skanujących | Tak
12 | Dedykowane tryby do współpracy z aplikatorami światłowodowymi | Tak
13 | Końcówki światłowodowe do laseropunktury i zastosowań laryngologicznych | Tak
14 | Wiązka pilotująca wskazująca miejsce aplikacji | Tak
15 | 5" kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym | Tak
16 | Jeden kanał zabiegowy | Tak
17 | Tryb manualny | Tak
18 | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie Baza wbudowanych programów zabiegowych | Tak
19 | Baza programów użytkownika | Tak
20 | Programy ulubione | Tak
21 | Możliwość edycji nazw programów Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu Statystyki przeprowadzonych zabiegów Regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego Akumulator | Tak
22 | Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu: tak Statystyki przeprowadzanych zabiegów: tak | Tak
23 | Tryb STAND BY: tak | Tak
24 | Akumulator: tak | Tak
25 | Tryb oszczędzania akumulatora: tak | Tak
26 | Aplikator skanujący laserowy typ PM2-SK2 wyposażony jest w dwa źródła światła IR (podczerwone) – 450 mW i R (czerwone) – 100 mW. | Tak
27 | Pozwala na prowadzenie zabiegów laseroterapii na dużej powierzchni. | Tak
28 | Aplikator skanujący współpracuje zarówno z aparatem Polaris 2, Polaris HP S, Polaris HP M, wybranymi modelami aparatów Etius, i PhysioGo | Tak
29 | wskaźnik sygnalizacji pracy | Tak
30 | duża moc źródeł promieniowania mierzona na wyjściu | Tak
31 | trzy tryby kreślenia pola zabiegowego: elipsa, linia, krzywe w granicach prostokąta | Tak
32 | automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych - dawki, mocy, wypełnienia, pola zabiegowego | Tak
33 | siłownik pneumatyczny podtrzymujący ramię | Tak
34 | system jezdny z hamulcami | Tak
35 | półka na sterownik i okulary | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Aparaty do elektroterapi, ultradźwięków i terapii podciśnieniowej - 4 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Pełna dwukanałowa elektroterapia, terapia ultradźwiękowa i terapia kombinowana. | Tak
3 | Duży czytelny wyświetlacz z obsługą w trybie graficznym | tak/podać
4 | Dwa niezależne kanały zabiegowe | tak/podać
5 | Regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów lub osobno Test elektrod | Tak
6 | Tryb manualny | Tak
7 | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie | Tak
8 | Baza wbudowanych programów zabiegowych | Tak
9 | Baza wbudowanych sekwencji zabiegowych | Tak
10 | Baza programów użytkownika | Tak
11 | Programy ulubione | tak/podać
12 | Możliwość edycji nazw programów użytkownika | tak/podać
13 | Statystyki przeprowadzonych zabiegów | Tak
14 | Regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego | Tak
15 | Niezależne kanały zabiegowe: 2 Wyświetlacz: Graficzny | Tak
16 | Test elektrod: tak | Tak
17 | Tryb manualny: tak | Tak
18 | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie: tak | Tak
19 | Baza wbudowanych programów zabiegowych:min 207 | tak/podać
20 | Baza wbudowanych sekwencji zabiegowych: min 30 | tak/podać
21 | Programy ulubione: min 80 | tak/podać
22 | Statystyki przeprowadzanych zabiegów: tak | Tak
23 | Sonoterapia: tak | Tak
24 | Terapia Skojarzona: tak | Tak
25 | Parametry techniczne: | Tak
26 | sterownik – maks. natężenie prądu | Tak
27 | w obwodzie pacjenta (tryb CC) galwaniczne: 40 mA | Tak
28 | diadynamiczne, | Tak
29 | impulsowe: 60 mA | Tak
30 | interferencyjne, Kotza: 100 mA, | Tak
31 | unipolarne falujące: 60 mA | Tak
32 | TENS: 140 mA, | Tak
33 | tonoliza: 100 mA | Tak
34 | mikroprądy: 1000 μA maks. amplituda napięcia | Tak
35 | w obwodzie pacjenta (tryb CV) 140 V zegar zabiegowy - elektroterapia 1 - 60 minut częstotliwość pracy 1 MHz efektywna powierzchnia | Tak
36 | promieniowania 1 cm2, 4 cm2 maksymalne natężenie | Tak
37 | fali ultradźwiękowej 2/ 3 W/ cm2 częstotliwość w trybie pulsacyjnym 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz wypełnienie w trybie pulsacyjnym 5 - 75 %, krok 5 % zegar zabiegowy - ultradźwięki 1 – 30 minut wymiary 30 x 23 x 11 cm masa 6 kg zasilanie, pobór mocy 230 V, 50/ 60 Hz, 75 W, 90 VA | Tak
38 | wyposażenie standardowe | Tak
39 | przewód sieciowy 1 szt. | Tak
40 | kable pacjenta 2 szt. | Tak
41 | elektrody do elektroterapii - 6 x 6 cm 4 szt.; 7,5 x 9 cm 2 szt. | Tak
42 | pokrowce wiskozowe do elektrod - 6 x 6 cm 8 szt.; 7,5 x 9 cm 4 szt. | Tak
43 | pasy rzepowe 40 x 9 cm 2 szt; 100 x 9 cm 2 szt. lub 40 x 10 cm 2 szt; 100 x 10 cm 2 szt. żel do ultradźwięków 500 g 1 szt. | Tak
44 | dedykowany uchwyt | Tak
45 | wkrętak do montażu uchwytu | Tak
46 | bezpieczniki zapas. WTA-T 1 A/ 250 V 2 szt. | Tak
47 | instrukcja użytkowania 1 szt. | Tak
48 | zestaw programów i sekwencji zabiegowych | Tak
49 | protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa 1 szt. | Tak
50 | paszport techniczny 1 szt. | Tak
51 | karta gwarancyjna 1 szt. | Tak
52 | aparat do terapii podciśnieniowej | Tak
53 | pracując samodzielnie, pełni funkcję aparatu do terapii podciśnieniowej | Tak
54 | Terapia podciśnieniowa stanowi znakomite uzupełnienie elektroterapii. W połączeniu z elektrostymulatorem służy bowiem do aplikacji prądów poprzez ssawki z wbudowanymi elektrodami. | Tak
55 | Podciśnieniowe mocowanie elektrod znacznie ułatwia wykonywanie zabiegów elektroterapii, zwłaszcza w miejscach, gdzie trudno użyć elektrod płaskich. Samouszczelniające się ssawki podnoszą znacznie komfort użytkowania, szczególnie w przypadku pracy jednoobwodowej. | Tak
56 | Cechy użytkowe: | Tak
57 | Tryb manualny | Tak
58 | Jeden kanał zabiegowy | Tak
59 | Samouszczelniające się ssawki | Tak
60 | Dwa obwody niezależnie załączane (łatwa praca w trybie jednoobwodowym) Możliwość regulacji podciśnienia | Tak
61 | Niezależne gniazda do aplikacji elektrod do elektroterapii | Tak
62 | Wydajna, cicha pompa | Tak
63 | Ergonomia | Tak
64 | Kontrola parametrów pracy podczas wykonywania zabiegu | Tak
65 | Dedykowany tryb do opróżniania cieczy ze zbiornika | Tak
66 | Sygnalizacja napełniania zbiornika | Tak
67 | tryb pracy | Tak
68 | Ciągły | Tak
69 | Pulsacyjny | Tak
70 | Pulsacyjny zmienny | Tak
71 | Synchronizowany z prądem | Tak
72 | Pulsacyjny ze zwiększonym podciśnieniem dolnym | Tak
73 | Konstrukcja: | Tak
74 | Nowoczesna konstrukcja | Tak
75 | Trwała i niezawodna klawiatura | Tak
76 | Autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu Łatwe opróżnianie cieczy ze zbiornika | Tak
77 | przystosowany do pracy z ssawkami fi 60 i fi 90 | Tak
78 | parametry techniczne: | tak/podać
79 | częstotliwość pulsacji fali podciśnieniowej 16,12,20,40,60, imp/ min podciśnienie maks. 500 mbar/hPa zakres regulacji podciśnienia 100-500 mbar, krok 40 mbar liczba ssawek 4 Parametry ogólne: zasilanie, pobór mocy 230 V, 50 Hz, 20 W, 40 VA wymiary 30 x 26 x 12 cm masa 3,5 kg | Tak
80 | Wyposażenie standardowe: | Tak
81 | przewód sieciowy 1 szt. | Tak
82 | kable łączące elektrostymulator z urządzeniem 2 szt. przewody podciśnieniowe 4 szt. | Tak
83 | ssawki Ø 60 mm 4 szt. | Tak
84 | wkładki wiskozowe Ø 60 mm 8 szt. | Tak
85 | podkłady celulozowe Ø 60 mm 4 szt. | Tak
86 | dedykowany uchwyt 2 szt. | Tak
87 | bezpieczniki zapasowe 2 szt. | Tak
88 | instrukcja użytkowania 1 szt. | Tak
89 | protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa 1 szt. paszport techniczny 1 szt. | Tak
90 | karta gwarancyjna 1 szt | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Lampa sollux - 4 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Lampa do naświetleń typu Sollux na statywie regulowanym za pomocą sprężyny gazowej, | Tak
3 | 1 promiennik podczerwieni o mocy 375W, | Tak
4 | Elektroniczny panel sterowania, | Tak
5 | Regulacja mocy promiennika, | Tak
6 | Regulacja długości trwania zabiegu, | Tak
7 | Programowanie sekwencji zabiegowej, | Tak
8 | Emisja światła podczerwonego, | Tak
9 | Regulacja wysokości statywu za pomocą sprężyny gazowej, | Tak
10 | Tubus wyposażony jest w wentylator chłodzący oraz system mocowania filtrów, | Tak
11 | Czas zabiegu: 30 minut, | Tak
12 | Moc ustawiana: (10 - 100) %, | Tak
13 | Czas zabiegu: 30 minut, | Tak
14 | Pobór mocy: max. 395 W, | Tak
15 | Masa: 23 kg, | Tak
16 | Wymiary (dł. x szer. x wys.): 740 x 480 x min. 1170 mm, max. 1760, | Tak
17 | Zasilanie: 230 V, 50 Hz. | Tak
18 | Bezpieczniki: 2 x T8AH / 250 V | Tak
19 | Podstawa jezdna w wykonaniu z 4 kółkami skrętnymi (2 kółka z hamulcami) | Tak
20 | Dwa filtry: niebieski i czerwony, | Tak
21 | Okulary ochronne dla terapeuty i pacjenta. | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Aparat do drenażu limfatycznego - 2 kpl
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | urządzenie do drenażu limfatycznego składające się z 2 rękawów kończyn górnych i 2 nrękawów na nogi, jednostki sterującej , przewodu ciśnieniowego, zasilacza. | Tak
3 | posiada intuicyjną jednostkę sterująca, min. 7 poziomów kompresji oraz 5 min. komór powietrznych | tak/podać
4 | Podczas terapii, na ekranie można samodzielnie wybrać m.in. partię ciała, moc kompresji czy czas trwania sesji, a także sprawdzić poziom naładowania baterii | tak/podać
5 | funkcja umożliwiająca zwiększenie czasu masażu i ciśnienia w wybranym obszarze ciała. | Tak
6 | Jednostka sterująca precyzyjnie pompuje powietrze do poszczególnych komór w nogawkach w taki sposób, aby zapewnić kończynom efekt kompresji. Dla każdej z nich można ustawić indywidualną wartość nacisku. | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Aparat do krioterapii miejscowej - 1 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Aparat do krioterapii na ciekły azot | Tak
3 | Czynnik chłodzący : LN2 (Ciekły azot) | Tak
4 | Temperatura zimnego strumienia do – 170°C | Tak
5 | Wskaźnik poziomu gazu w zbiorniku | Tak
6 | 5 poziomów regulacji natężenia przepływu strumienia | Tak
7 | Czasomierz/chronometr | Tak
8 | Zbiornik 50 l | Tak
9 | Wymiary urządzenia z podstawą 35 (wys. x szer. x dł.) [cm]: 98,2 x 47 x 74 | Tak
10 | Zużycie gazu [kg/min]: 0,09 | Tak/Podać
11 | Aparat wyposażony w czujnik zdalnie mierzący temperaturę skóry pacjenta, który informuje prowadzącego zabieg o niebezpieczeństwie wystąpienia lokalnych odmrożeń | Tak
12 | Rękojeść z pomiarem odległości | tak/podać
13 | Kolorowy ekran dotykowy, co najmniej 5,7” | Tak
14 | Aparat pracujący w technologii grzałkowej | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Aparat do diatermii krótkofalowej(Teraplus) - 3 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Kolorowy ekran dotykowy min 5,7” ułatwiający obsługę aparatu | Tak/podać
3 | 1 kanał kondensatorowy | Tak
4 | 2 kanały indukcyjne – możliwość podłączenia dwóch aplikatorów indukcyjnych jednocześnie | Tak
6 | Moc Impulsowa 400 W / Ciągła 200 W | Tak
7 | Min. 60 gotowe programy terapeutyczne | Tak
8 | Możliwość tworzenia własnych programów użytkownika min. 100 | Tak
9 | Częstotliwość pracy 27,12 MHz | Tak
10 | Częstotliwość impulsu 50–1500 Hz | Tak
11 | Czas trwania impulsu 50–2000 μs | Tak
12 | Aplikator indukcyjny średnica 14 cm szt.1 z kablami | Tak
13 | Ramię do aplikatura indukcyjnego | Tak
14 | Encyklopedia z opisem oraz kolorowymi ilustracjami przedstawiającymi umiejscowienie aplikatorów w aparacie | Tak
15 | Baza danych pacjentów | Tak
16 | Przycisk bezpieczeństwa pacjenta | Tak
17 | Obsługa aparatu w języku polskim | Tak
18 | Ramie 6 przegubowe z pełną rotacją 360° | Tak
19 | Możliwość zmiany kolorów wyświetlacza min. 45 kolorów . | Tak/podać
20 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak/podać
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Wirówka kończyn górnych - 1 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | rzeznaczona jest do masażu okolic dłoni, przedramion i stawów łokciowych. Dzięki zastosowaniu dysz o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody, pozwala ona przeprowadzić dokładną terapię kończyny górnej. Masaż perełkowy wzbogaca funkcjonalność wanny a opcjonalne doposażenie pozwala dostosować wannę do swoich wymagań. Wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem szklanym. Konstrukcja zapewnia łatwy dostęp pacjentów poruszających się na wózkach inwalidzkich. | Tak
3 | poj. 36 l (+/- 4 l) | tak/podać
4 | wymiary: 95 x 110 x 107 (dł x szer x wys) (+/- 5 cm) | tak/podać
5 | Wyposażenie standardowe i opcjonalne | Tak
6 | 10 dysz do masażu podwodnego | Tak
7 | Prysznic ręczny | Tak
8 | Termomieszalnik | Tak
9 | Automatyczny system napełniania z elektronicznym termometrem- opcja | Tak
10 | Dotykowy panel sterowania - opcja | Tak
11 | Timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu - opcja | Tak
12 | Zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho” - opcja | Tak
13 | System dezynfekcji chemicznej opcja | Tak
14 | Krzesło do wirówek BETA | Tak
15 | 50 dysz - opcja | Tak
16 | Obręcz do masażu limfatycznego | Tak
17 | System powiadamiania o konieczności przeprowadzenia odkamieniania | Tak
18 | Wskaźnik siły ciśnienia wody | Tak
19 | właściwości | Tak
20 | nowoczesne wzornictwo, | Tak
21 | prysznic ręczny, | Tak
21 | system dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody (10 dysz), | Tak
24 | bierny masaż perełkowy, | Tak
25 | bezwylewkowy system napełniania, | Tak
26 | dotykowy panel sterowania min. 3,5 cala: | Tak
20 | termomieszalnik. | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Wirówka kończyn dolnych - 2 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | przeznaczona do masażu wirowego kończyn dolnych oraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Zabieg prowadzony jest za pomocą 12 dysz z regulacją kierunku podzielonych na 3 niezależne sekcje. System sterowania ich pracą pozwala na wybór 7 możliwych kombinacji. Dzięki dwóm poziomom napełnienia, wanna umożliwia znaczne oszczędności wody. Wykonana została z wytrzymałego tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem szklanym. | Tak
3 | Właściwości: | tak/podać
4 | prysznic ręczny, | tak/podać
5 | system dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody (12 dysz w 3 niezależnych sekcjach), | Tak
6 | odpływ półautomatyczny, | Tak
7 | dwa poziomy napełniania (80 i 210 litrów), | Tak
10 | Wyposażenie standardowe i opcjonalne | Tak
11 | 12 dysz do masażu podwodnego w 3 niezależnych sekcjach | Tak
12 | Prysznic ręczny | Tak
14 | Bierny masaż perełkowy - opcja | Tak
17 | Zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho” | Tak
18 | System dezynfekcji chemicznej - opcja | Tak
21 | Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny | Tak
22 | poj. Min. 210 l | tak/podać
23 | wymiary: dł x szer x wys. 144 x 72 x 98 cm (+/- 5 cm) | tak/podać
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Aparat do magnetoterapii (Magnetyzer) - 3 kpl.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Aparat do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości | Tak
3 | Niezależne kanały zabiegowe: 2 | tak/podać
4 | Wyświetlacz:min 5" | Tak
5 | Tryb manualny: tak | Tak
6 | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie: tak | Tak
8 | Baza wbudowanych programów zabiegowych: min. 213 Baza programów użytkownika: min. 50 | tak/podać
9 | Baza sekwencji użytkownika: min. 10 | tak/podać
10 | Programy ulubione: tak | Tak
12 | Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu: tak Statystyki przeprowadzanych zabiegów: tak Magnetoterapia: tak | Tak
13 | maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym środku aplikatora: aplikator CS 60 4 mT aplikator CS 35 10 mT | Tak
14 | maksymalna indukcja znamionowa przy ściance aplikatora: aplikator CS 60 6 mT aplikator CS 35 12 mT | Tak
15 | maksymalna wartość zmiany indukcji: aplikator CS 60 12 mT aplikator CS 35 24 mT | Tak
16 | wymiary sterownika 34 x 28 x 11(+/- 1 cm) cm masa sterownika 7 kg (+/- 0,5 kg) zasilanie, pobór mocy 230 V, 50/ 60 Hz, 350 VA częstotliwość pracy 2 - 140 Hz parametry trybu przerywanego impuls 1 s/ przerwa 0,5 – 8 s spektrum częstotliwości 0 – 50 Hz zegar zabiegowy 30 s - 60 minut | Tak
17 | wymagane wyposażenie: | Tak
18 | aplikator szpulowy 60 cm: Średnica wewnętrzna 60 cm Mocowany za pośrednictwem łożyskowanego wózka do konstrukcji leżanki Wbudowany oświetlacz, czyli wizualny wskaźnik aktywności pola magnetycznego Wyposażony w sensoryczny wskaźnik aktywności pola w postaci pasów magnetycznych Przeznaczony do współpracy ze wszystkimi sterownikami aparatu | Tak
19 | aplikator szpulowy 35 cm: Średnica wewnętrzna 35 cm. Wbudowana poduszka w miejscu aplikacji zwiększająca komfort pacjenta w trakcie zabiegu. Nowa konstrukcja podstawy zapewniająca stabilność urządzenia podczas terapii. Wbudowany oświetlacz, czyli wizualny wskaźnik aktywności pola magnetycznego. Wyposażony w sensoryczny wskaźnik aktywności pola w postaci pasów magnetycznych. Przeznaczony do współpracy ze wszystkimi sterownikami aparatu | Tak
20 | leżanka pola magnetycznego: Nowoczesna konstrukcja charakteryzująca się bardzo dobrą wytrzymałością oraz stabilnością. Materiały zastosowane do budowy leżanki zostały dobrane tak, aby nie zakłócać linii sił pola magnetycznego generowanego przez aplikatory. Wymienny zagłówek stołu do magnetoterapii zwiększa komfort pacjenta podczas zabiegu. | Tak
21 | stolik pod aplikator CS35: Nowa konstrukcja, zapewniająca bezpieczeństwo i wygodę pacjenta. Dwie półki stolika pod aplikator CS35, umieszczone na optymalnych wysokościach umożliwiająprzeprowadzenia zabiegu zarówno na kończyny górne jak i dolne. | Tak
22 | magnetoterapia: Emisja ciągła i impulsowa Kształt pola: prostokątny dwupołówkowy, trójkątny dwupołówkowy, sinusoidalny dwupołówkowy, impulsowy dwupołówkowy, prostokątny jednopołówkowy, trójkątny jednopołówkowy, sinusoidalny jednopołówkowy, impulsowy jednopołówkowy Opcjonalnie praca z jednym lub dwoma aplikatorami płaskimi CPEP Wygodne mocowanie aplikatorów za pomocą pasów i rzepów Zabiegi w trybie dualnym Wizualny wskaźnik obecności pola w postaci oświetlacza Sensoryczny wskaźnik aktywności pola w postaci pasów magnetycznych Nastawy zakresu częstotliwości pola magnetycznego z dokładnością do 0,01 Hz za pomocą klawiatury ekranowej Nastawy wartości czasu zabiegu z dokładnością do 1 s za pomocą klawiatury ekranowej | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
brama UGULń z osprzętem - 3 kpl.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Wolnostojące urządzenie do terapii w podwieszeniu, które wykorzystuje bardzo wytrzymałą i stabilną ramę metalową. Dzięki wykorzystaniu specjalnego przesuwnego systemu prowadnic z wysokiej jakości rolkami i ślizgami oraz wychylanego ramienia, oferuje on większy zakres ćwiczeń niż tradycyjne kabiny typu UGUL. | Tak
3 | Dużą zaleta ̨jest bardzo łatwy dostęp do pacjenta. | Tak
4 | W wyposażeniu standardowym znajduje się mobilna kolumna do ćwiczeń oporowych oraz akcesoria | Tak
5 | Dzięki nowoczesnej konstrukcji możliwa jest łatwa i sprawna możliwość regulacji systemu podciągania pacjenta | Tak
6 | Konstrukcję wsporczą wykonano z kształtowników stalowych lakierowanych proszkowo. Na konstrukcji urządzenia znajdują się zaczepy do zamocowania linek. | Tak
7 | przeznaczony jest do ćwiczeń i zawieszeń oraz znajduje zastosowanie przy wspomaganiu leczenia schorzeń narządów ruchu, w szczególności przy dolegliwościach ortopedycznych, reumatoidalnych, neurogennych. Przeznaczony jest do wykonywania podwieszeń całkowitych i częściowych, wyciągów pośrednich, ćwiczeń w odciążeniu i z oporem. | Tak
8 | Wymiary: 323 x 120 x 211 cm (długość x szerokość x wysokość), | Tak
9 | Maksymalne obciążenie:130kg. | Tak
10 | Osprzęt min. Ilości | Tak
11 | Podwieszka ramion i ud 0,57x0,15m - 6 szt | Tak
12 | Podwieszka pod miednicę 0,9x0,22m - 1 szt | Tak
13 | Podwieszka z otworem pod głowę 0,62x017m -1 szt | Tak
14 | Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78x0,24m - 1 szt | Tak
15 | Pas miedniczny (podwieszka na miednicę z 4 punktami podwieszenia ) - 1 szt | Tak
16 | Posdwieszka samozaciskająca - 2 szt | Tak
17 | Podwieszka dwustawowa 0,83 m - 4 szt | Tak
18 | Podwieszka pod kostkę - 2 szt | Tak
19 | Podwieszka pod rękę - 4 szt | Tak
20 | Pas stabilizujący klatkę piersiową - 1 szt | Tak
21 | Uchwyt pojedynczy - 1 szt | Tak
22 | Uchwyt do rąk prosty do ćwiczeń z gumami - 2 szt | Tak
23 | Obciążnik 0,5 kg. - 1 szt | Tak
23 | Obciążnik 1 kg. - 1 szt | Tak
24 | Obciążnik 1, 5 kg. - 1 szt | Tak
26 | Obciążnik 2 kg. - 1 szt | tak/podać
27 | Linka do zawieszeń z dwoma karabińczykami i bloczkami dł. 2m (LO-13) Linka do ćwiczeń - 14 szt.samowspomaganych lub oporowych dł. 5m (LO-14) Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm - czerwona (LO-15) | tak/podać
28 | Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm - czerwona - 2 szt | Tak
29 | Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm - czarna - 2 szt | Tak
30 | Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm - czarna - 2 szt | Tak
31 | Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm - czerwona - 2 szt
32 | kamaszek - 1 szt. | Tak
33 | Linka do ćwiczeń samowspomaganych lub oporowych dł. 5m - 1 szt | Tak
34 | Stół rehabilitacyjny 2 częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska w zakresie 44-101 cm, z zagłówkiem płynie regulowanym min. od –85° do +35° Wymiary: min. dłxszer 190x66cm. Obciążenie : min. 180kg statyczne min. 250 kg dynamiczne rozłożone równomiernie na całej powierzchni leżyska Wyposażenie dodatkowo płatne: pilot nożny, centralny system jezdny, regulowana wysokość z ramy, podłokietniki, banany, uchwyt na papier, zaślepka do otworu na twarz, podłokietniki limfatyczne, uchwyt na pasy Dostępne różne wersje kolorystyczne. | tak/podać
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Aparat do elektroterapii -2 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | aparat do elektroterapii, dwa niezależne kanały | Tak
3 | Wyświetlacz: min 7" LCD | tak/podać
4 | Test elektrod: tak | Tak
5 | Tryb manualny: tak | Tak
6 | Regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów lub osobno | Tak
7 | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie: tak | Tak
8 | Baza wbudowanych programów zabiegowych: min 69 | tak/podać
9 | Baza wbudowanych sekwencji zabiegowych: min 38 | tak/podać
10 | Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika | Tak
11 | Baza programów użytkownika: min 50 | tak/podać
12 | Baza sekwencji użytkownika:min 10 | tak/podać
13 | Programy ulubione: tak | Tak
14 | Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu: tak Statystyki przeprowadzanych zabiegów: tak Elektroterapia: tak | Tak
15 | Dodatkowo urządzenie do elektroterapii umożliwia przeprowadzenie elektrodiagnostyki krzywą I/t lub zabiegu jednym z 23 dostępnych prądów | Tak
16 | interferencyjne (dynamiczny, izoplanarny, jednokanałowy AMF) | Tak
17 | TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, burst) | Tak
19 | TENS do porażeń spastycznych | Tak
20 | Kotza / rosyjska stymulacja | Tak
21 | tonoliza | Tak
22 | diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP impulsowe (prostokątny, trójkątny) | Tak
23 | impulsowe wg Traberta, Leduca, neofaradyczny unipolarne falujące | Tak
24 | galwaniczne | Tak
25 | mikroprądy | Tak
26 | parametry techniczne | Tak
27 | sterownik – maks. natężenie prądu | Tak
28 | w obwodzie pacjenta (tryb CC) galwaniczne: 40 mA diadynamiczne, impulsowe: 60 mA | Tak
29 | interferencyjne, Kotza: 100 mA | Tak
30 | unipolarne falujące: 60 mA | Tak
31 | TENS: 140 mA | Tak
32 | tonoliza: 100 mA | Tak
33 | mikroprądy: 1000 μA maks. amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV) 140 V , zegar zabiegowy 30 s - 60 minut , wymiary 34 x 28 x 11-16 cm (+/- 3 cm) masa aparatu max 6 kg typ akumulatora (opcja) Li-lon pojemność akumulatora (opcja) 2250 mAh zasilanie, pobór mocy 230 V, 50/60 Hz, max 75 W, 90 VA | tak/podać
34 | wyposażenie standardowe: | Tak
35 | przewód sieciowy 1 szt. | Tak
36 | kable pacjenta 2 szt. | Tak
37 | elektrody do elektroterapii - 6 x 6 cm 4 szt.; 7,5 x 9 cm 2 szt. | Tak
38 | pokrowce wiskozowe do elektrod - 6 x 6 cm 8 szt.; 7,5 x 9 cm 4 szt. | Tak
39 | pasy rzepowe 40 x 9 cm 2 szt; 100 x 9 cm 2 szt. 40 x 10 cm 2 szt; 100 x 10 cm 2 szt. rysik pojemnościowy do ekranu LCD 1 szt. | Tak
40 | ścierka do ekranu LCD 1 szt. | tak/podać
41 | nakładki maskujące pełne 2 szt. | tak/podać
42 | bezpieczniki zapasowe WTA-T 1 A/ 250 V 2 szt. instrukcja użytkowania 1 szt. | Tak
43 | protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa 1 szt. paszport techniczny 1 szt. | Tak
44 | karta gwarancyjna 1 szt | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Stół terapeutyczny z regulowaną wysokością - 6 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Stół do rehabilitacji sterowany elektrycznie za pomocą ramy wokół podstawy stołu | Tak
3 | Ilość sekcji: 7 | tak/podać
4 | Regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej | tak/podać
5 | Wyprofilowany zagłówek z otworem na twarz wraz z zatyczką | Tak
6 | Pochylenie sekcji środkowej regulowane za pomocą siłownika elektrycznego w zakresie 0-30⁰ | Tak
7 | Podstawa jezdna z system 4 unoszonych, kierunkowych kółek blokowanych centralnie i 4 antypoślizgowych stopek z regulacją do 1 cm | Tak
8 | Kąt pochylenia zagłówka w przedziale +40º do -70º | Tak
9 | Regulacja sekcji nożnej za pomocą sprężyny gazowej w przedziale 0º-85º | Tak
10 | Rączka zwalniająca system sprężyn gazowych do regulacji sekcji nożnej dostępna z obu stron stołu | Tak
11 | Dwuwarstwowa tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych | Tak
12 | Śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki | Tak
13 | Malowana proszkowo, stabilna rama spawana automatycznie | Tak
14 | Łącznik z tapicerki maskujący przerwy pomiędzy sekcjami | Tak
15 | Regulacja wysokość w przedziale 510-990mm | Tak
16 | System zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w dwa stożkowe klucze magnetyczne | Tak
17 | Waga nie większa niż 120 kg | Tak/podać
18 | Obciążenie max 350 kg | Tak/podać
19 | Wymiary 2050x690 mm( dł. x szer.) (+/- 5 cm | tak/podać
20 | Relingi do zamocowania pasów stabilizacyjnych oraz otwory na bananki | Tak
21 | Magnetyczny, bezgłośny przełącznik zmiany wysokości | Tak
22 | Zasilanie 230V/50Hz | Tak
23 | Opuszczane boczki zagłówka | Tak
24 | Opuszczane boczki sekcji środkowej | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Rotor fotelowy - 2 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Fotel rehabilitacyjny do ćwiczeńczynnucyh z opremzginaczy i prostowników stawu kolanowego | Tak
3 | Dwie głowice o regulowanym zakresie ruchu(jednoczesne uspawnianie obydwu kończyn) | Tak
4 | konsrukcja fotela wykonana z kształtowników stalowych | Tak
5 | na kostrukcji umieszczony jest stelaż pod siedzisko i oparcie. | Tak
6 | regulacja oparcia ręczna przy pomocy blokady śrubowejw zakresie 0º do 90º (+/- 5º) | Tak
7 | w przedniej częsći fotela znajduje się konstrukcja stalowa do umieszczenia obciążenia. | Tak
8 | wymiary: długość 200 cm, szerokość 95 cm, wysokość 146 cm, wysokość oparcia 76 cm, (+/- 5 cm) | Tak/podać
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Rower stacjonarny - 3 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | rower elektryczno - magnetyczny | Tak
3 | Rower wyposażony jest w komputer z wyświetlaczem LCD | Tak
4 | Regulowane siedzisko w poziomie i pionie oraz kierownica z regulowanym kątem nachylenia umożliwiają dopasowanie roweru do sylwetki użytkownika | Tak
5 | FUNKCJE KOMPUTERA: | Tak
6 | Bluetooth | Tak
7 | Aplikacja FitShow | Tak
8 | Aplikacja Kinomap | Tak
9 | Aplikacja iConsole+ | Tak
10 | WATT - wartość wytworzonej mocy | Tak
11 | RPM - ilość obr/min. | Tak
12 | USB z funkcją ładowania | Tak
13 | Tryb odliczania funkcji | Tak
14 | Pomiar tętna - sensory pulsu na uchwytach | Tak
15 | Pomiar tętna - pas telemetryczny | Tak
16 | Czas | Tak
17 | Dystans | Tak
18 | Spalone kalorie | Tak
19 | Prędkość | Tak
20 | Tryb uśpienia | Tak
21 | PROGRAMY POMIAROWE | Tak
22 | Program manualny | Tak
23 | Program użytkownika: 1 profil | Tak
24 | Program H.R.C, program sterowany pulsem, 3 poziomy | Tak
25 | Program manualny H.R.C - Target HR | Tak
26 | min. 12 programów predefiniowanych | Tak/podać
27 | Program Watt - wskazanie wartości mocy do wytworzenia w określonym czasie | Tak
28 | WYŚWIETLACZ LCD z min. 11 aktywnymi oknami | Tak/podać
29 | MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA 150 kg (+/- 10 kg) | Tak/podać
30 | regulacja obciążenia/oporu: płyna, elektronczna min 32 poziomowa | Tak/podać
31 | antypoślizgowe pedały z regulowanymi paskami blokującymi | Tak
32 | magnetyczny system hamowania | Tak
33 | magnetyczny system oporu | Tak
34 | waga systemu koła zamachowego min. 13 kg | Tak/podać
35 | regulowana odległość siodełka od pedłów w granicach 66 do 86 cm(+/- 5 cm) | Tak/podać
36 | regulowana odległość siodełka od podłoża w granicach79 do100 cm (+/- 5 cm) | Tak/podać
37 | całkowite wymiary: dł. 11 x szer. 55 x wys. 146 cm (+/- 5 cm) | Tak/podać
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Rower - ergomometr treningowy - 1 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | profesjonalny poziomy rower treningowy o wytrzymałej konstrukcji | Tak
3 | Wbudowany generator energii | Tak
4 | Chroni stawy i plecy | Tak
5 | Czytelny wyświetlacz i duża ilość programów | Tak
6 | Uchwyty na butelkę i tablet | Tak
7 | Wejście USB | Tak
8 | Program HRC: urządzenie zwiększa lub zmniejsza obciążenie, dzięki czemu użytkownik jest zawsze w optymalnej strefie tętna | Tak
9 | Program WATT: maszyna zwiększa lub zmniejsza obciążenie, aby użytkownik wykonał ustawioną moc (np. Zwiększa obciążenie, zmniejszając kadencję pedału) | Tak
10 | Komputer wyświetla: spalone kalorie, prędkość, obroty na minutę, dystans, wydajność (wat) i tryb oporu | Tak
11 | waga koła zamachowego min. 8 kg | Tak/podać
12 | elektroniczna regulacja oporu | Tak
13 | maksymalne obciążenie 140 kg (+/- 10 kg) | Tak/podać
14 | system opru EMS elektromagnetyczny | Tak
15 | ergometr | Tak
16 | liczba programów min. 26 | Tak/podać
17 | poziomy obciążenia min. 16 | tak/podać
18 | czujniki tętna w uchwytach | Tak
19 | system wyrównania nierówności podłogi | Tak
20 | kółka transportowe | Tak
21 | własny generator napięcia | Tak
22 | maksymalny wzrost użytkownika 205 cm (+/-5 cm) | Tak/podać
23 | wymiary urządzenia 176 x 59 x 125,5 cm (+/- 5 cm) | Tak/podać
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Bieżnia elektryczna - 1 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Szeroki pas biegowy z antypoślizgowa powierzchnią zapewnia komfort i bezpieczeństwo | Tak
3 | Wygodne bieganie gwarantuje system amortyzacji Vib-Guard (6 elastomerów ze sprężynami zewnętrznymi) | Tak
4 | Wysoka moc silnika pozwala prowadzić intensywny trening | Tak
5 | Regulacja nachylenia pasa biegowego od 0 do 15% daje możliwość zróżnicowania treningu i symulacji biegu pod górę, który aktywizuje inne grupy mięśni | Tak
6 | 18 zdefiniowanych programów treningowych, 3 programy użytkownika | Tak
7 | Prędkość i nachylenie pasa można łatwo zmieniać w trakcie ćwiczenia, dzięki przyciskom umieszczonym na poręczach | Tak
8 | Poręcze wyposażone w sensory pulsu, pozwalają na monitorowanie pulsu podczas biegu | Tak
9 | Proste i bezpiecznie składanie i rozkładanie bieżni - ergonomiczne wymiary po złożeniu | Tak
10 | Możliwość odtwarzania muzyki - dwa wbudowane głośniki i dotykowa regulacja głośności | Tak
11 | Wejścia USB i na karty SD | Tak
12 | 2 uchwyty na bidon pozwalają trenować bez zbędnych przerw długo i wydajnie | Tak
13 | Dzięki kółkom transportowym łatwo przestawisz bieżnię | Tak
14 | Stopki poziomujące sprawiają, że sprzęt jest całkowicie stabilny | Tak
15 | wymiar: 206 x 93 x 154 cm (+/- 2 cm) | Tak/podać
2 | wymiar pasa biegowego: 150 x 52 cm | Tak
3 | Wspomaganie opadania pasa | Tak
4 | System szybkiego składania | Tak
5 | Rodzaj regulacji kąta nachylenia sterowany komputerowo | Tak
6 | Ilość poziomów kąta nachylenia 0-15 | Tak
7 | amortyzacja Comfort + Protect, 6 amortyzatorów ze sprężynami zewnęrznymi | Tak
8 | silnik elektryczny | Tak
9 | prędokość min. 1-22 km/h | Tak/podać
10 | zasilanie 230 V | Tak
11 | maksymalna waga użytkownika 150 kg | Tak
12 | KOMPUTER | Tak
13 | Wyświetlacz LCD | Tak
14 | Przyciski szybkiego wyboru na komputerze Prędkość (3, 6, 9, 12, 15 km/h), kąt nachylenia (2, 4, 6, 8, 10) | Tak
15 | Przyciski szybkiego wyboru na rękojeściach | Tak
16 | Pomiar: czas, prędkość, dystans, kalorie | Tak
17 | Wizualizacja okrążenia | Tak
18 | Pomiar pulsu Sensory pulsu | Tak
19 | Funkcja Pulse Rate | Tak
20 | Funkcja odliczania (czas, odległość, kalorie) | Tak
21 | Funkcja oszczędzania energii. Tak (10 min) | Tak
22 | Inne funkcje: Sygnalizacja konieczności nasmarowania pasa bieżni | Tak
23 | Programy treningowe predefiniowane min. 18 | Tak/podać
24 | Programy treningowe użytkownika min. 3 | Tak/podać
25 | Body Fat Rate | Tak
26 | USB | Tak
27 | Czytnik kart SD | Tak
28 | Wejście na słuchawki Jack 3.5 | Tak
29 | Wbudowane głośniki | Tak
30 | Przyciski odtwarzania muzyki - regulacja głośności | Tak
31 | Uchwyt na bidon | Tak
32 | Podstawka na urządzenie mobilne | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Szyna CPM - 1 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Zmotoryzowane szyna ruchowa przeznaczona do ciągłej, biernej mobilizacji stawu kolanowego i biodrowego. | Tak
3 | przeznaczony do leczenia większości urazów i schorzeń stawu kolanowego i biodrowego oraz do pooperacyjnej i pozabiegowej rehabilitacji. | tak/podać
4 | szyna sterowana w łatwy, intuicyjny sposób za pomocą pilota z logicznie opracowanymi ilonami i dużym wyświetlaczem | tak/podać
5 | dane techniczne: waga ok. 11 kg | Tak
6 | wymiary zew. 97 x 36 x 23 cm (+/- 2 cm) | Tak
7 | zakres ruchu: wyprost w kolanie -10º/0º/120º, wyprost/zgięcie w biodrze: 0º/7º/115º | Tak
8 | funkcje: Oscylacja (przy wyproście lub zgięciu): intensyfikacja ćwiczenia przez powtórzenie końcowego zakresu ruchu Stretching (prostowania lub zginania): delikatne rozszerzenie zakresu ruchu Dokumentacja terapii: zapis wyników ćwiczeń w formie wykesu Elektrostymulacja: optymalne połączenie ruchu CPM z elektrostymulacją Program „workout”: sekwencyjne połączenie różnych funkcji wersji comfort Program comfort: przygotowanie pacjenta do ćwiczenia po dłuższej przerwie pomiędzy sesjami | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Rotor barku - 2 szt
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Szyna zintegrowana z fotelem o miękkim obiciu w pełni dezynfekowalnym z regulowaną pozycją oparcia pleców i zdrowego ramienia, ze stabilizacją obręczy barkowej zapobiegającej kompensacji ruchów przez pacjenta, fotel wyposażony w kółka transportowe. | TAK
3 | Zastosowanie na kończynę prawą lub lewą bez konieczności stosowania przystawek lub akcesoriów | TAK
4 | Oskalowane elementy regulacyjne szyny z wymiarami wysokości osi stawu, długości ramienia, przedramienia, kąta ustawienia łokcia | TAK
5 | Zakres ruchu w stawie barkowym przywodzenie/odwodzenie 30° - 175° | TAK
6 | Zakres ruchu w stawie barkowym podnoszenie 30° - 175° | TAK
7 | Zakres ruchu w stawie barkowym rotacja wewnętrzna/rotacja zewnętrzna -90° - 90° | TAK
8 | Zakres ustawień w stawie barkowym przywodzenie poziome/odwodzenie poziome 0° - 120° | TAK
9 | Zakres ustawień w stawie łokciowym wyprost/zgięcie 20° - 150° | TAK
10 | Ruchy wielopłaszczyznowe, zsynchronizowane i realizacja ćwiczeń zgodnych z koncepcją PNF | TAK
11 | Sekwencyjne programy terapii realizujące naprzemienne ruchy izolowane, powtarzane oscylacyjnie krańcowe zakresy ruchów oraz program rozgrzewki | TAK
12 | Automatyczne poszerzenie ruchu w wybranym kierunku odwodzenia/podnoszenia, rotacji wewnętrznej i zewnętrznej, kontrolowane zmianą prędkości i regulacją siły oddziaływania | TAK
13 | Możliwość kontrolowanego oporowania ruchu szyny przez pacjenta ze zmianą kierunku w dowolnym punkcie ustawionego zakresu w 25 poziomach siły oddziaływania | TAK
14 | Wybór synchronizacji lub braku synchronizacji pracy poszczególnych silników | TAK
15 | Kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota sterującego z blokadą przed przypadkową zmianą parametrów z obsługą intuicyjną z zastosowaniem ikon funkcyjnych oraz monitorowanie przebiegu ruchu, funkcji i programów terapii na niedotykowym podświetlanym wyświetlaczu LCD-TFT 320x240 pikseli z regulacją kontrastu | TAK
16 | Dokumentacja przebiegu terapii - rejestr wyników ćwiczeń w formie graficznej oddzielnie dla odwodzenia i rotacji | TAK
17 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Inhalator ultradźwiękowy- 2 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Inhalator do użytku w sektorze lecznictwa profesjonalnego | TAK
3 | Średnica cząstek (średnia) MMAD:1,85 μm | TAK
4 | Frakcja respirabilna (do 5,0 mm): 100% | TAK
5 | Wydajność aerozolu: 0 ÷ 4 ml / min | TAK
6 | Częstotliwość pracy: 2,7 ± 0,1 MHz | TAK
7 | Programowanie czasu inhalacji: 1 ÷ 99 min | TAK
8 | Wymiary (w mm): 345x240x130 (+/- 10 mm) | TAK
9 | Wyposażenie: naczynie dolne, naczynie górne, korek komory rozpylania, rura aerozolu – grzejna-2 szt., rura aerozolu- 2szt., rura nawiewu- 2 szt., naczynie na lek- 20 szt., ustnik- 10szt., maska aerozolowa dla dorosłych- 2 szt., maska aerozolowa dla dzieci- 1szt., filtr bakteryjny 3szt., statyw | TAK
10 | posiada wbudowaną funkcję wytwarzania wibroaerozolu, służącego do leczenia zatok. | TAK
11 | czujnik poziomu cieczy pośredniej - zabezpieczenie przetwornika | tak/podać
12 | termoaerozol - podgrzany aerozol, który podnosi komfort inhalacji i zapobiega wyziębieniu płuc. | tak/podać
13 | programowanie zabiegu inhalacji - możliwość zapamiętania wszystkich ustawień na konkretnym programie, dzięki czemu można w łatwy i szybki sposób rozpocząć zabieg, pamiętając jedynie jego numer | Tak
14 | układ czasowy - odliczanie czasu trwania zabiegu i automatyczne wyłączenie inhalatora po zakończonym zabiegu | Tak
15 | przejrzysty panel sterujący | Tak
16 | praca ciągła | Tak
17 | praca bezgłośna | Tak
18 | Gwarancja min 24 miesiące | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Sprzęt do ćwiczeń oddechowych - 1 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Urządzenie przeznaczone do treningu mięśni wdechowych (IMT) trzeciej generacji | Tak
3 | Pierwsze na świecie elektroniczne urządzenie treningowe z progiem oporności, umożliwiające elastyczne i spersonalizowane szkolenie | Tak
4 | Prosty system menu LCD do poruszania się o różnych ustawieniach i przeglądania wyników treningu | Tak
5 | Akumulator – w zestawie stojak do ładowania | Tak
6 | Zmywalna głowica zaworu i ustnik | Tak
7 | Brak skutków ubocznych lub interakcji lekowych | Tak
8 | wyświetlacz LCD | Tak
9 | ładowarka sieciowa 5V DC | Tak
10 | czas pełnego ładowania: 16 godzin (+/-1 godz) | Tak/podać
11 | czas działania baterii min. 60 minut w trybie treningu | Tak/podać
12 | bateria 3x akumulatorek AAA NiMH | Tak
13 | wymiary urządzenia: 130 x 58 x 70 mm (+/- 5 mm) | Tak/podać
14 | wyrób medyczny klasy I | Tak
15 | zawartość zestawu: urządzenie, ustnik PCV, klips do nosa, 4 tbletki czyszczące, insrtukcja obsługi. | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Spirometr - 1 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | wyświetlacz LCD, ciekłokrystaliczny 160x80 pikseli | tak/podać
3 | - klawiatura membranowa | tak/podać
4 | - turbina jednokrotnego użytku (istnieje możliwość dokupienia turbiny wielokrotnego użytku) | Tak
5 | - Wewnętrzny czujnik temperatury służący do automatycznych pomiarów warunków otoczenia (korekcja BTPS) | Tak
6 | - możliwość wykonywania badania typu FVC, VC, MVV, PRE-POST | Tak
7 | - automatyczna interpretacja badania | Tak
8 | - możliwość wydruku raportu badania na drukarce w dowolnym czasie | Tak
9 | - sygnalizacja błędnie wykonanego wdechu/wydechu (wdech/wydech za krótki, rozpoczęty za późno, za mała ilość wydychanego powietrza). Pomimo tego typu błędów w badaniu, Spirobank II ADVANCED (przy braku możliwości powtórzenia testu) zachowuje je w pamięci. | Tak
10 | - animacja motywacyjna dla dzieci (oprogramowanie WinSpiro lub równoważne) | Tak
11 | - sygnał dźwiękowy ułatwiający pacjentowi wykonanie prawidłowo głębokiego wdechu i wydechu | Tak
12 | pamięć wewnętrzna :min. do 10000 testów | tak/podać
13 | - Złącze USB | Tak
14 | - oprogramowanie WinSpiro (minimalne wymagania systemowe: Microsoft Windows: Vista, 2000, Me, XP, 98 (Second Edition),rozdzielczość ekranu: 1024 x 768, wolne miejsce na twardym dysku: 160MB, port USB) lub równoważne | Tak
15
16 | - po zakończeniu badania na ekranie wyświetla się: automatyczna graficzna interpretacja badania, testowa interpretacja badania wg 11 poziomów ATS, test poprawnie przeprowadzonego badania, górna część krzywej F/V wraz z pełnym raportem | Tak
17 | DANE TECHNICZNE: | Tak
18 | - Przetwornik przepływu i objętości: turbina cyfrowa | Tak
19 | - średnica zewnętrzna ustnika: 30mm | tak/podać
20 | Zakres przepływu/objętości: 16 L +/- | tak/podać
21 | - Dokładność objętości: +/- 3% lub 50 mL | tak/podać
22 | - Dokładność przepływu: +/- 5% lub 200 mL/s | tak/podać
23 | - Opór dynamiczny przy 12L/s: <0,5 cm H2O/L/s | tak/podać
24 | Wymiary 160x55x25 mm (+/- 5 mm) | tak/podać
25 | Masa: 140 g z baterią (+/- 10 g) | tak/podać
26 | - zasilanie: akumulator Litowy 3.7 V, 1100mA - ładowanie przez USB | Tak
27 | Za pomocą spirometru można zmierzyć następujące parametry: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, DTPEF, FEV 0.5, FEV0.5/FVC%, FEV0.75, FEV0.75/FVC%, FEV2, FEV2/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25-75, FEF75-85%, FET, Vext, ELA, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1/FIVC%, FIF25, FIF50, FIF75, R50, PIF, IRV, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, TV, VE, RR,tI , tE, tI /t-tot, TV/tI , MVV | Tak
28 | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE min: | Tak
29 | oprogramowanie MIR Spiro pobierane ze strony producenta | Tak
30 | - kabel USB | Tak
31 | - etui | Tak
32 | - klips na nos | Tak
33 | Spirometr może być wykorzystywany w dwóch wariantach materiałów eksploatacyjnych do kupienia osobno: | Tak
34 | - turbina wielokrotnego użytku (wymagająca dezynfekcji po każdym badaniu) + ustniki jednorazowe (do każdego badania wykorzystuje się nowy ustnik) | Tak
35 | - turbiny jednokrotnego użytku (do każdego badania wykorzystuje się nową turbinę) | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Stół do drenażu pozycyjnego - 1 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Stół do drenażu złożeniowego 2-częściowy | TAK
3 | 1-częściowy zagłówek z wycięciem na twarz. | TAK
4 | Regulacja wysokości elektryczna przy pomocy pilota ręcznego w przedziale 47-93 cm | TAK
5 | Elektryczna regulacja pilotem pozycji Trendelenburga od 0-15°, ułatwiająca odkrztuszanie dużych ilości zalegającej wydzieliny oskrzelowej | TAK
6 | Regulowany podgłówek - 45 ÷ 60° | TAK
7 | Długość: 2000 mm (+/- 50 mm) | tak/podać
8 | Szerokość: 670 mm (+/- 20 mm) | tak/podać
9 | Tapicerka odporna na ścieranie | TAK
10 | Standardowym wyposażeniem stołu są dwa półwałki rehabilitacyjne o wysokości 12 i 15 cm | TAK
11 | maksymalne obciążenie do 150 kg | tak/podać
12 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak
13 | Deklaracja Zgodności, Certyfikat CE | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Trenażer eliptyczny magnetyczny - 2 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Trenażer eliptyczny umożliwia skuteczną poprawę kondycji, pozwoli spalić zbędną tkankę tłuszczową i wzmocni mięśnie | Tak
3 | Opór regulowany pokrętłem | Tak
4 | Na wyświetlaczu komputera prezentowane są najważniejsze dane dotyczące prowadzonej sesji treningowej, między innymi puls, który możemy zmierzyć za pomocą sensorów dotykowych znajdujących się na rączkach | Tak
5 | Stalowe płozy wyposażone w wygodne antypoślizgowe stopki | Tak
6 | Rodzaj oporu: magnetyczny wewnętrzny | Tak
7 | Rodzaj regulacji oporu: manualny | Tak
8 | Ilość poziomów regulacji oporu:min. 8 | Tak/podać
9 | długość kroku max 30cm | Tak/podać
10 | Waga koła zamachowego (kg):min. 6 | Tak/podać
11 | Rozstaw pedałów (stopnic):min. 250 | Tak/podać
12 | Komputer (pomiar): | Tak
13 | czas: tak | Tak
14 | dystans: tak | Tak
15 | prędkość: tak | Tak
16 | puls: tak | Tak
17 | kalorie: tak | Tak
18 | temperatura otoczenia: tak | Tak
19 | Wyposażenie dodatkowe: | Tak
20 | sensory do pomiaru pulsu: tak | Tak
21 | miejsce na urządzenie mobilne: tak | Tak
22 | stopki poziomujące: tak | Tak
23 | rolki lub kółka transportowe: tak | Tak
24 | Wymiary orbitreka (rozłożony): | Tak
25 | długość (mm): 1230 (+/- 5 cm) | Tak/podać
26 | szerokość (mm): 600 (+/- 5 cm) | Tak/podać
27 | wysokość (mm): 1520 (+/-5cm) | Tak/podać
28 | Komputer (funkcje): | Tak
29 | SCAN: tak | Tak
30 | Waga produktu: max 32,5 kg | Tak/podać
31 | Maksymalna waga użytkownika: min. 120 kg | Tak/podać
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Platforma dynamometryczna - 1 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | dwupłytowa platforma dynamograficzna z oprogramowaniem. możliwości funkcjonalne: analiza dystrybucji obciążenia w osi pionowej, gotowe protokoły pomiarowe oraz możliwość tworzenia własnych, szerokie możliwości analizy danych oraz gotowe szablony raportów, możliwość wykorzystania biofeedbacku podczas ćwiczeń i testów, zintegrowana baza danych z możliwością archiwizacji, eksportu i druku danych, możliwość podłączenia jednej lub dwóch kamer wideo rejestrujących przebieg testu, intuicyjne oprogramowanie w języku polskim. W zestawie podest i dwie kamery. | Tak
3 | Zestaw osprzętu VAST platformy: Klucz licencyjny, stojak TV, TV, stojak PC, PC, monitor terapeuty, osprzęt | Tak
4 | Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 630 x 300 x 140 (jedna sztuka) (+/- 5 cm) | tak/podać
5 | Waga [kg]: 17 (jedna), 34 (komplet) (+/- 3 kg) | tak/podać
6 | Maksymalne obciążenie statyczne [kg]:min. 150 | tak/podać
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Bieżnia elektryczna z poręczami - 1 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | bieżnia z cichą pracą i mocnym napędem | Tak
3 | Boczne poręcze biegną wzdłuż całej powierzchni pasa biegowego | Tak
4 | Uprząż dla starszych użytkowników i osób po kontuzji | Tak
5 | Praktyczne przyciski do regulacji prędkości i nachylenia | Tak
6 | min 7”, czytelny wyświetlacz LCD | Tak/podać
7 | Szeroka gama programów | Tak
8 | Umożliwia słuchanie ulubionej muzyki przez wbudowane głośniki (przez Bluetooth) | Tak
9 | Wysokość poręczy: 88 cm od pasa / 109 cm od podłoża (+/- 5 cm) | Tak/podać
10 | Odległość między poręczami: min. 73 cm | Tak/podać
11 | Wysokość powierzchni do biegania od podłoża:max. 21,5 cm | Tak/podać
12 | System uprzęży: | Tak
13 | Nośność: 200 kg | Tak
14 | Wymiary wyściełanego paska: min. 95 x 16 cm | Tak/podać
15 | Długość uprzęży: ok. 205 cm | Tak/podać
16 | Szerokość szelek:ok. 3,5 cm | Tak/podać
17 | Średnica oczka: 1,5 cm (bez karabińczyków) | Tak/podać
18 | Długość paska na nogę: ok. 60 cm | Tak/podać
19 | Szerokość paska na nogę: 3,5 cm / 4 cm (część wyściełana) | Tak/podać
20 | Program HRC: maszyna automatycznie dostosowuje opór, aby utrzymać tętno użytkownika w optymalnej strefie | Tak
21 | Komputer wyświetla: czas, prędkość, dystans, tętno, kalorie, tempo, nachylenie | Tak
22 | Sterowanie Touch & Run: przyciski sterujące znajdują się również na bocznych poręczach; możesz rozpocząć/zakończyć trening jednym przyciskiem | Tak
23 | Moc silnika 2 KM (moc stała) 4,5 KM (szczytowa) | Tak
24 | Wymiary pasa biegowego 150x54 cm (+/- 2 cm) | Tak/podać
25 | Nachylenie obszaru do biegania elektroniczne | Tak
26 | Maksymalny kąt nachylenia 0-22 % | Tak
27 | Prędkość 0,5 - 8 km/h | Tak
28 | Nadaje się do chodzenia tak | Tak
29 | Całkowita liczba programów min 18 | Tak
30 | Zaprogramowane programy min 12 | Tak
31 | Programy użytkownika min 3 | Tak
32 | Program ręczny | Tak
33 | Czujnik tętna | Tak
34 | Uchwyt na butelkę | Tak
35 | Uchwyt na tablet | Tak
36 | Koła transportowe | Tak
37 | System wyrównania nierówności podłoża | Tak
38 | Amortyzacja | Tak
39 | Hamulec bezpieczeństwa | Tak
40 | Wymiary całkowite dł. 208 cm x szer. 85,5 cm x wys. 147 cm | tak/podać
41 | Nośność min 180 kg | tak/podać
42 | Waga max 112 kg | tak/podać
43 | Moc. 1500-2300 W | Tak
44 | Zasilanie 220-240V | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Krzesła do masażu - 5 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | taboret na pięcioramiennej podstawie z kółakmi | Tak
3 | regulacji wysokości za pomocą sprężyny gazowej z plastikową osłoną | Tak
4 | Średnica siedziska: 34 -36 cm | tak/podać
5 | Średnica podstawy: 55 -60 cm | tak/podać
6 | Grubość pianki siedziska: 6-8 cm | tak/podać
7 | Wysokość (regulowana): 48 - 62 cm (+/- 2 cm) | tak/podać
8 | Dopuszczalne obciążenie: min. 175 kg | tak/podać
10 | tapicerka: zmywalna, Wykonana z materiału typu PU. Odporna na zabrudzenia, działanie olejków i środków do dezynfekcji | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Schody rehabilitacyjne - 1 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Schody do nauki chodu z pochylnią | Tak
3 | Wyposażone w metalowe poręcze, drewniany bieg schodów, podest i pochylnię. | Tak
4 | Dane techniczne:
6 | Długość [cm]: 335 (+/- 10 cm) | tak/podać
7 | Wysokość [cm]: 63-115 (+/- 5 cm) | tak/podać
8 | Głębokość [cm]: 90 (+/- 5 cm) | tak/podać
9 | Rozstaw pochwytów: 35-63/75 (+/- 5 cm) | tak/podać
10 | Pochylnia [cm]: 180 (+/- 10 cm) | tak/podać
11 | Schody: min. 4 schody po 10 cm | tak/podać
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Schody rehabilitacyjne - treningowe - 1 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | schody treningowe | Tak
3 | system oporu: Hamulec Exact Force Indruction Brake | Tak
4 | poziomy oporu: min. 25 poziomów, elektroniczna regulacja | Tak
5 | kroki na minutę: 24-137 SMP | Tak
6 | wysokość powierzchni biegania od podłoża: min 26,7 cm | Tak/podać
7 | wysokość kroku: min 14,3 cm | Tak/podać
8 | głębokość kroku: min. 23 cm | Tak/podać
9 | szerokość kroku: min. 40,2 cm | Tak/podać
10 | minimalna waga użytkownika: min. 45 kg | Tak/podać
11 | maksymalna waga użytkownika: min. 136 kg | Tak/podać
12 | powierzchnia postojowa: 135x72 cm (+/- 5 cm) | Tak/podać
13 | elementy dodatkowe: | Tak
14 | strefa kontrolna | Tak
15 | miejsce na butelkę wody | Tak
16 | uchwyty stacjonarne z rączkami do pomiaru tętna | Tak
17 | elementy sterujące w zasięgu | Tak
18 | konsola: Wyświetlacz min. 10 ", | Tak/podać
19 | liczba dostępnych programów ćwiczeń min. 5 | Tak/podać
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Wioślarz magnetyczny - 1 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | elektroniczna regulacja obciążenia oraz program HRC, który dostosowuje obciążenie do aktualnego tętna użytkownika, zwiększając tym samym efektywność treningu. | Tak/podać
4 | Wytrzymała, stabilna konstrukcja i wygodny, ergonomiczny fotel, zamontowany na podwoziu z sześcioma samosmarującymi się łożyskami kulkowymi | tak/podać
5 | Czytelny ekran LCD wyświetla wszelkie niezbędne informacje, tj.: czas, dystans, ilość spalonych kalorii, liczbę powtórzeń, tętno, temperaturę otoczenia, datę i godzinę. | Tak
6 | solidna stalowa konstrukcja | Tak
7 | Specjalna powłoka odporna na ścieranie | Tak
8 | 6 samosmarujących łożyskach kulkowych | Tak
9 | wygodne, ergonomicznie ukształtowane siodło | Tak
10 | paski mocujące | Tak
11 | gra w formie wyścigu z komputerem | Tak
12 | Program HRC: urządzenie zwiększa lub zmniejsza obciążenie, dzięki czemu użytkownik jest zawsze w optymalnej strefie tętna | Tak
13 | komputer wyświetla: czas, dystans, kalorie, aktualna / całkowita liczba pociągnięć, wydajność, tętno, temperatura pokojowa, kalendarz, zegar | Tak
14 | pas piersiowy w zestawie | Tak
15 | System koła zamachowego min. 8 kg | Tak/podać
16 | Przełożenie. 1:4,57 | Tak
17 | kontrola obciążenia elektroniczna, maksymalne obciążenie zależy od prędkości ciągnięcia | Tak
15 | liczba stopni obciążenia. Min. 16 | Tak/podać
16 | długość ruchu siedziska 96 cm (+/- 3 cm) | Tak/podać
17 | tryb hamowania magnetyczny | Tak/podać
15 | całkowita liczba programów min. 20 | Tak/podać
16 | zaprogramowane programy min. 12 | Tak/podać
17 | programy użytkownika min. 1 | Tak/podać
15 | Program HRC | tak
16 | test sprawności fizycznej (recovery) | tak
15 | program ręczny | tak
16 | koła transportowe | tak
17 | system kompensacji nierówności | tak
15 | odbiornik pasa na klatkę piersiową | tak
16 | w komplecie pas na klatkę piersiową | tak
15 | składana konstrukcja | tak
16 | ogólne wymiary maszyny dł. 223 x szer. 50 x wys. 96 cm | Tak/podać
16 | maksymalny wzrost użytkownika. 200 cm | Tak
15 | maksymalna nośność: min. 150 kg | Tak/podać
17 | Moc wejściowa 4,5 W | Tak
15 | zasilanie: zasilacz sieciowy 9V, 500mA na 230V | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Magnetyzer siedzący - kolumna - 1 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | aparat do magnetoterapii Częstotliwość zmian pola magnetycznego: 1 – 100 Hz, | Tak
| Zmiana indukcji pola magnetycznego: 0 – 20 mT, | Tak
| 2 kanały magnetoterapii, | Tak
| 56 gotowych programów zabiegowych, | Tak
| 50 zabiegów do wpisu indywidualnego. | Tak
3 | aplikator pola magnetycznego do aparatów z poz. 2, rozmiar aplikatora min. 600 mm | Tak
4 | Podnośnik pionowy do aplikatora z poz. 3. Podnośnik umożliwia ustawieni i ruch aplikatora w pionie. Zajmuje mniej miejsca niż leżanka, zalecany dla mniejszych pomieszczeń. | Tak/podać
5 | Do podnośników pionowych stosowane są klękosiady lub krzesła, ze względu na emitowane pole magnetyczne stosowane są meble wykonane z drewna bez elementów metalowych. | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Urządzenie do masażu membranowego - 1 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | służy do wykonywania suchego hydromasażu | Tak
3 | Wanna do suchego masażu wyposażona w funkcje regulacji czasu trwania zabiegu, częstotliwości i sekwencji zmian stref masującychmin. . 12 dysz znajdujących się w wannie podzielonych jest na 6 stref masujących. Regulowana jest także temperatura wody. Aby zapewnić komfort podczas zabiegu, temperatura wody jest podtrzymywana przez cały czas wykonywania zabiegów. | Tak
4 | 6 niezależnych stref masujących, | Tak
5 | wszystkie dysze mogą pracować jednocześnie, | Tak
6 | 6 fabrycznych programów masażu, | Tak
7 | możliwość ustawienia i zapisania programów użytkownika, | Tak
8 | komfortowy dla pacjenta przebieg masażu z zachowaniem intymności, | Tak
9 | krótki czas przygotowania pacjenta do zabiegu, | Tak
10 | higieniczne warunki wykonania masażu, | Tak
11 | nie wymaga podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej, | Tak
12 | nie wymaga odprowadzenia wody zużytej po każdym zabiegu, | Tak
13 | grzałka wody utrzymująca stałą temperaturę, | Tak
14 | dotykowy panel sterujący, | Tak
15 | podświetlenie LED u podstawy. | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Drabinki gimnastyczne - 15 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Wysokość [cm]: 227,5 cm (+/- 10 cm) | Tak
3 | Szerokość [cm]: 75,5 cm (+/- 10 cm) | tak/podać
4 | Szerokość między profilami mocującymi szczeble [cm]: 23 cm (+/- 3 cm) | tak/podać
5 | Wysokość pierwszego szczebla od podłoża [cm] 27 (+/- 3 cm) | Tak
6 | Wysokość między szczeblami [cm]: 23 (+/- 3 cm) | Tak
7 | Liczba szczebli [szt.] 8 (+/- 2 szt) | Tak
8 | Odległość drabinki od ściany [cm]: 9,5 (+/- 2 cm) | Tak
9 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie szczebla [kg]: ≤ 150 | Tak
10 | Maksymalna masa osoby ćwiczącej [kg]: 150 | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Kozetki lekarskie - 30 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | stelaż kozetki wykonany z rur stalowych malowanych proszkowo | Tak
3 | Długość: 182 cm (+/- 2 cm) | tak/podać
4 | Wysokość: 51cm (+/- 2 cm) | tak/podać
5 | Szerokość: 61cm (+/- 2 cm) | tak/podać
6 | Regulowany zagłówek skokowo w zakresie: -60° +50° | Tak
9 | Maksymalne obciążenie: 1min. 50kg | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Krzesło medyczne - 80 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | krzesło na 4 nogach | Tak/podać
3 | siedzisko i oparcie kubełkowe, wykonane z profilowanej min. 8 warstwowej sklejki bukowej o gr. Min. 10.5 mm, pokryte laminatem | tak/podać
4 | rama krzesła wykonana ze stalowej rury fi 16 x 2.0, malowana proszkowo | tak/podać
5 | składowanie w stosie min. 4 szt. | Tak
6 | wymiary: całkowita wysokość: 855 mm(+/- 5 mm) | Tak
7 | wyskość siedziska: 450 mm (+/- 5 mm) | Tak
8 | szerokosć siedziska: 395 mm (+/- 5 mm) | Tak
9 | głębokość siedziska: 425mm (+/- 5 mm) | Tak
10 | krzesło posiada atest wytrzymałościowy: EN 13761, EN 1728, EN 1022, EN 15373 poziom 2, dołączyć do oferty | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Materac ortopedyczny - 15 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Materac jednoczęściowy wykonany z twardej pianki poliuretanowej pokryty wytrzymałym materiałem łatwo zmywalnym | Tak
3 | wymiary: 195x100x5cm (+/- 3 cm) | tak/podać
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Tor poręcze do nauki chodzenia - 1
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Tor do nauki chodzenia ze stalowymi poręczami, drewnianym torem z przeszkodami. Regulacja rozstawu i wysokości pochwytów. | Tak
3 | Stalowe poręcze oraz słupki, drewniana konstrukcja bieżni toru wraz z przeszkodami. | Tak
4 | bieżnia ze ścianami bocznymi z rzędami po 6 otworów wykonana ze sklejki. | Tak
5 | Poprzeczne przeszkody (6 szt.) w postaci pałek 2,5 cm mogą być umieszczone na pięciu różnych wysokościach. | Tak
6 | Poręcze stalowe malowane proszkowo można dopasować do wysokości i postury ćwiczącego. | Tak
7 | wymimary: dł. 300 cm (+/- 10 cm) | Tak/podać
8 | wysokosć: 63-115 cm (+/- 10 cm) | Tak/podać
9 | głębokość: 96 cm (+/- 10 cm) | Tak/podać
10 | maksymalne obciążenie. 150 kg (+/- 5 kg) | Tak/podać
11 | rozstaw pochwytów 35-75/60 cm (+/-5 cm) | Tak/podać
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Kabina UGUL z osprzętem
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | wymiar kabiny 200 x 200 x 200 cm | Tak
3 | Wykonana z kształtowników zamkniętych 30x30x2, lakierowana proszkowo. Okratowanie: pręty ścian bocznych: średnica 6 mm, pręty sufitu: 7 mm. o kształcie oczka 10x6 cm | Tak
4 | Osprzęt do Uniwersalnego Gabinetu Usprawnienia Leczniczego jest to składowa elementów do wykorzystania przez fizjoterapeutów w kabinach do częściowego lub pełnego podwieszenia poprzez użycie linek, podwieszek i ciężarków. | Tak
5 | W skład zestawu wchodzą produkty : | Tak
6 | Linka długość 1600 mm - KC/01 - 14 szt | Tak
7 | Linka długość 960 mm - KC/02 - 6 szt | Tak
8 | Linka długość 2450 mm - KC/03 - 1 szt | Tak
9 | Linka długość 5720 mm - KC/04 - 1szt | Tak
10 | Linka długość 3750 mm - KC/05 - 3 szt | Tak
11 | Linka długość 5000 mm - KO/01 - 1 szt | Tak
12 | Podwieszka przedramion i podudzi 100x420 - KC/06 - 6 szt | Tak
13 | Podwieszka ud i ramion - 145x540 - KC/07 - 6 szt | Tak
14 | Podwieszka pod miednicę 230x750 -KC/08 - 2 szt | Tak
15 | Podwieszka klatki piersiowej - KC/09 - 1 szt | Tak
16 | Podwieszka pod głowę - KC/10- 1 szt | Tak
17 | Podwieszka stóp - KC/11- 4 szt | Tak
18 | Podwieszka dwustawowa pelota 160x80 pas 40x1350 - KC/12 -4 szt | Tak
19 | Pas do wyciagu za miednicę uniwersalny 1330x170 - KC/13 - 1 szt | Tak
20 | Kamaszek - KC/14/ - 2 szt | Tak
21 | Pas do stablizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej pelota 210x448, 3 paski 40x1130- SE/03 - 1szt | Tak
22 | Pas do stablizacji klatki piersiowej pelota 118x300, pas 40x1080 - FC/01- 1szt | Tak
23 | Pas do stabilizacji podudzia pelota 100x120 pas 40x1320 - UP/02 - 2 szt | Tak
24 | Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia pelota 100x120, paski 30x365- FC/02 - 2 szt | Tak
25 | Pas do stabilizacji ud pelota 118x300, paski 30x1100 - FC/03 - 1szt | Tak
26 | Petla Glissona z orczykiem - US/02 - 1 szt | Tak
27 | Ciężarek miękki 0,5 kg - KC/17 - 2szt | Tak
28 | Ciężarek miękki 1,0 kg - KC/18 - 2szt | Tak
29 | Ciężarek miękki 1,5 kg - KC/19 - 2 szt | Tak
30 | Ciężarek miękki 2,0 kg - KC/20 - 2szt | Tak
31 | Ciężarek miękki 2,5 kg - KC/21 - 2szt | Tak
32 | Ciężarek miękki 3,0 kg - KC/22 - 1 szt | Tak
33 | Ciężarek miękki 4,0 kg - KC/23 - 1 szt | Tak
34 | KC/24 - 60 sztuk | Tak
ZESTAW SPRZĘTU DO REHABILITACJI:
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Duża piłka - 10 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Piłka gimnastyczna, zaprojektowana do użytku profesjonalnego, posiada specjalną funkcję antywyważeniową, dzięki czemu jest całkowicie bezpieczna dla użytkownika. | Tak
3 | Specjalnie opracowany materiał zapewnia, że | Tak
4 | Piłka gimnastyczna antywyważeniowa została opracowana zgodnie ze standardami bezpieczeństwa i została wyróżniona certyfikatem „TÜV / GS”. | Tak
5 | Obciążenie max. 120 kg | tak/podać
6 | średnica piłki min. 75 cm | tak/podać
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Mała piłka - 10 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Piłka gimnastyczna, zaprojektowana do użytku profesjonalnego, posiada specjalną funkcję antywyważeniową, dzięki czemu jest całkowicie bezpieczna dla użytkownika. | Tak
3 | Specjalnie opracowany materiał zapewnia, że | Tak
4 | Piłka gimnastyczna antywyważeniowa została opracowana zgodnie ze standardami bezpieczeństwa i została wyróżniona certyfikatem „TÜV / GS”. | Tak
5 | Obciążenie max. 120 kg | tak/podać
6 | średnica piłki min. 55 cm | tak/podać
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Taśmy do ćwiczeń Ther- Band - 20 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | taśma rehabilitacyjna 2,5 m o róznej mocy oporu | Tak
3 | wykonana z czystego lateksu | Tak
4 | parametry oporu do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Hantle zestaw 10 kg -2 kpl.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | hantle żeliwne pokryte winylem | Tak
3 | 1 komplet składa się z hantli: 2 x 0,5 kg, 2 x 1 kg, 2x1,5 kg, 2 x 2 kg | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Piłka bosu - 3 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | dwustronny przyrząd stanowiący unikalne połączenie piłki i stepu. Jedna strona urządzenia stanowi rodzaj pneumatycznej kopuły pracującej (uginającej się) przy każdym ruchu ćwiczącego, druga zaś jest płaską i sztywną platformą. | Tak
3 | Urządzenie idealnie nadaje się do treningu równowagi umożliwiając nowatorskie ćwiczenia statyczne, dynamiczne, poprawiające balans ciała | Tak
4 | Jedna strona urządzenia stanowi rodzaj pneumatycznej kopuły pracującej (uginającej się) przy każdym ruchu ćwiczącego, druga zaś jest płaską i sztywną platformą | Tak
5 | Dwie ukryte w zagłębieniach rączki ułatwiają swobodne odwracanie urządzenia z jednej strony na drugą. | Tak
6 | średnica 63cm. (+/- 3 cm) | Tak
7 | wysokość po napompowanie 23-24 cm | Tak
8 | w zestawie pompka | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Obciążniki na kończyny - 3 zestawy
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Obciążniki na ręce i nog | Tak
3 | posiadają funkcjonalne zapięcia na rzep, dlatego można ich używać zarówno jako obciążenia na kostki, jak i obciążenia na nadgarstki. | tak/podać
4 | wykonanie: klamry metalowe, miękkie poszycie wypełnione metalowym śrutem, wypełnienie: metalowy śrut, zapięcie: taśma na rzep | tak/podać
5 | obciążniki o różnej wadze: do uzgodnienia z Zamawiajacym | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
laski gimnastyczne - 15 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Laska gimnastyczna przeznaczona do gier i zabaw oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych | Tak
3 | Długość: 120 cm | tak/podać
4 | Materiał: PE | tak/podać
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Sprzęty do ćwiczeń manualnych - trener dłoni i palców - 9 kpl.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Zestaw składający się z 9 przyrządów, służących do rehabilitacji dłoni | Tak
3 | 9 elementów o różnym kształcie i oporze, | Tak
4 | Zestaw składa się z trzech przyrządów o różnym oporze: | Tak
5 | Materiał: tworzywo sztuczne (guma / silikon) | Tak
6 | 9 produktów przystosowanych do ćwiczeń rąk, palców oraz nadgarstka. | Tak
7 | Kolor zielony (niski opór) | Tak
8 | Kolor niebieski (średni opór) | Tak
9 | Kolor pomarańczowy (wysoki opór) | Tak
10 | Kolor: wielokolorowy | Tak
11 | Opakowanie: futerał ze ściągaczem | Tak
12 | Trenażery gumowe do palców: | Tak
14 | Zielony (1-3 kg): opór słaby | Tak
15 | Niebieski (3-4 kg): opór słaby | Tak
16 | Pomarańczowy (4-5 kg): opór mocny | Tak
18 | Jajka silikonowe do ściskania: | Tak
20 | Zielony (9-12 kg): opór słaby | Tak
21 | Niebieski (12-15 kg): opór słaby | Tak
22 | Pomarańczowy (15-18 kg): opór mocny | Tak
24 | Oponki silikonowe do nadgarstków: | Tak
26 | Zielony (8-12 kg): opór słaby | Tak
17 | Niebieski (13-16 kg): opór słaby | Tak
18 | Pomarańczowy (16-20 kg): opór mocny | Tak
20 | Gumki do rehabilitacji palców: | Tak
22 | Gumki służą do rozciągania, idealnie sprawdzą się podczas rehabilitacji palców. | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Pasy do trakcji - 5 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Pas do Trakcji - Terapia Manualna 2,5 m x 5 cm z Nakładką to produkt, który jest podstawowym wyposażeniem każdego gabinetu fizjoterapeutycznego, który zajmuje się terapią manualną | Tak
3 | Pasy tego typu są używane przez wielu fizjoterapeutów, ortopedów i masażystów w terapii manualnej, trakcji kręgosłupa i ćwiczeniach rehabilitacyjnych | tak/podać
4 | Pas został wykonany z jedwabiu polipropylenowego. Ponad to produkt został wyprodukowany z taśmy o gładkim, przyjaznym dla skóry splocie. | tak/podać
5 | zaopatrzony w solidną zatrzaskową klamrę typu FASTEX. | Tak
6 | posiada możliwość płynnej regulacji długości, dzięki czemu umożliwia wykonywanie zabiegów na większość stawów kręgosłupa i stawów obwodowych. Ponad to produkt posiada nakładkę, która w wydatny sposób pomaga przy regulacji pasa. | Tak
7 | Specyfikacja pasa do trakcji | Tak
8 | Długość: 2,5 m | Tak
9 | Szerokość: 5 cm | Tak
10 | Materiał: jedwab polipropylenowy | Tak
11 | Klamra typu FASTEX | tak/podać
12 | Pas posiada wygodną nakładkę | tak/podać
13 | Kolory do wyboru: niebieski, czerwony, żółty, czarny, zielony | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Piłka do lacrosse - 10 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Do ćwiczeń wzmacniających mięśnie grzbietu | Tak
3 | Regularnie wykorzystywana zwiększa ruchomość w stawach | tak/podać
4 | Idealna do rehabilitacji i ćwiczeń zmniejszających napięcie mięśniowe, pozwala zniwelować stany bólowe oraz przywraca prawidłową pracę spiętych mięśni. | tak/podać
5 | Polecana do rozluźniania mięśni pośladkowych, brzuchatych łydki oraz rozcięgna podeszwowego stopy. | Tak
6 | Średnica: 6 cm (+/-0,5 cm) | Tak
7 | Skład: 100% silikon | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Rollery - 6 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | idealne narzędzie do masażu mięśniowo-powięziowego | Tak
3 | wykonany z wytrzymałej pianki EVA | Tak
4 | wałek o średniej twardości | Tak
5 | wypustki dające efekt przyjemnego masażu | Tak
6 | średnica min. 15 cm, min. dł. 45 cm | Tak/podać
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Równia pochyła - 3 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Deska równoważnia duża, to równoważnia, która dzięki krótszym płozom jest mniej stabilna, a jej ruch wymaga większej kontroli. | Tak
3 | Sprzęt przeznaczony do ćwiczeń we wszystkich pozycjach - można balansować i kołysać się w pozycji stojącej, siedzącej, klęczącej oraz leżącej | tak/podać
4 | wymiary długość x szerokość.: 50 x 80 cm | tak/podać
5 | wysokość: 13 cm | Tak
6 | wysokość płozy: 10 cm | Tak
7 | materiały: sklejka, gąbka i włókniny tapicerskie,sztuczna skóra ¦skaj¦, | Tak
8 | wodorozcieńczalny lakier akrylowy | Tak
9 | wykonanie: płyta na której d́wiczymy pokryta jest skajem płozy i dolna strona przyrządu - szlifowana i lakierowana sklejka dopuszczalne obciążenie: 120 kg | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Taśma powerband (zestaw 5 gum) - 10 kpl.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | zestaw 5 gum oporowych do ćwiczeń | Tak
3 | wykonanie z lateksu | Tak
4 | kolory gum: niebieski, zielony, czerwony, fioletowy, czarny | Tak
5 | siła naciągu 6-48 kg | Tak
6 | długość 208 cm | Tak
7 | szerokość taśm: 13 mm ; 21 mm ; 32 mm ; 45 mm ; 64 mm | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Taśma mini band - 10 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | taśma do ćwiczeń | Tak
3 | wykonana z lateksu | Tak
4 | nie posiada pudrowego wykończenia, dzięki czemu nie brudzi ubrań, | Tak
5 | jest bardzo wytrzymała i rozciąga się aż do 500% swojej naturalnej długości, | Tak
6 | używana w wielu dziedzinach, m.in. w sporcie, fizjoterapii i rehabilitacji, | Tak
7 | występuje w sześciu różnych oporach: do wyboru przez Zamawiającego | Tak
8 | łatwa w czyszczeniu. | Tak
9 | Kolor i opór: | Tak
10 | różowy (bardzo słaby opór) | Tak
11 | pomarańczowy (średni opór) | Tak
12 | limonkowy (średnio mocny opór) | Tak
13 | niebieski (mocny opór) | Tak
14 | fioletowy (bardzo mocny opór) | Tak
15 | szary (super mocny opór) | Tak
16 | Długość: 2 m | Tak
17 | Szerokość: 15 cm | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
TRX - 5 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Zestaw taśm do treningu funkcjonalnego, wykorzystującego siłę grawitacji oraz wagę osoby ćwiczącej. | Tak
3 | Dzięki szerokiemu zakresowi regulacji długości, z taśm można korzystać praktycznie we wszystkich, nawet najtrudniejszych warunkach. | Tak
4 | Dodatkowa końcówka - piankowy wałek pozwala na zamontowanie ich nawet w zwykłych drzwiach | Tak
5 | Regulacja taśmy: 200 - 290 cm (+/- 10 cm) | Tak
6 | Długość ramienia: 100 - 145 cm (+/- 10 cm) | Tak
7 | Szerokość rączek: 13 cm (+/-2 cm) | Tak
8 | W skład zestawu wchodzą: | Tak
9 | Taśma z metalowym karabińczykiem | Tak
10 | Taśmy z uchwytami pokrytymi pianką | Tak
11 | Uchwyt na drzwi | Tak
12 | Siatka | Tak
13 | Maksymalne obciążenie: 250 kg (+/- 10 kg) | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Skrzynia - 3 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Drewniana Skrzynia Plyometryczna PlyoBox | Tak
3 | skrzynia plyometryczna z 2 funkcjonalnymi wyciętymi uchwytami po bokach dla łatwiejszego przenoszenia, które służą także jako dodatkowe wsparcie w trakcie wykonywania ćwiczeń. | Tak
4 | wymiary : min. 40 x 50 x 60 cm (+/- 10 cm) | tak/podać
5 | Maksymalne obciążenie PlyoBox Wood wynosi 200 kg. | tak/podać
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Stepper - 2 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Stepper skrętny z ramionami i linkami | Tak
3 | regulacja wysokości pedałów | Tak
4 | trzystopniowa regulacja wysokości kolumny kierownicy (co 5 cm) | Tak
5 | siłowniki hydrauliczne | Tak
6 | stabilna konstrukcja | Tak
7 | antypoślizgowe pedały | Tak
8 | ruch w górę i dół oraz ruch boczny | Tak
9 | 2 ekspandery do treningu ramion | Tak
10 | licznik wyświetla: | Tak
11 | czas | Tak
12 | ilość kroków | Tak
13 | spalone kalorie | Tak
14 | oblicza średnią liczbę kroków na minutę | Tak
15 | funkcja scan (automatycznie co 4 sekundy przełącza wyświetlane wartości na ekranie, w kolejności: time, cal, strides/min.) | Tak
16 | wymiary (dł./szer./wys.): 53x49x127 cm (+/- 5 cm) | Tak/podać
17 | Odległość wewnętrzna między stopkami: 7 cm (gdy są do siebie równolegle (+/- 2 cm)) | Tak/podać
18 | wysokość z kierownicą: 127 cm (+/- 5 cm) | Tak/podać
19 | długość ekspanderów mierząc od łącznika: 102,5 cm (+/- 10 cm) | Tak/podać
20 | waga: 12 kg (+/- 2 kg) | Tak/podać
21 | maksymalna waga użytkownika: 120 kg (+/- 10 kg) | Tak/podać
22 | stopki: 14 x 33,5 cm (+/- 2 cm) | Tak/podać
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Krążki sensomotoryczne - 4 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Poduszka sensomotoryczna przeznaczona jest do treningu równowagi, stabilizacji i koordynacji ruchowej. | Tak
3 | poduszka sensoryczna wykonana jest z najwyższej jakości materiału PVC | tak/podać
4 | Posiada 2 rodzaje powierzchni: z jednej strony gładką posiadającą niewielkie przetłoczenia oraz drugą, masującą i stymulującą długimi wypustkami. | tak/podać
5 | średnica 33 cm (+/- 1 cm) | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Lyapko - 1 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | wałek do masażu przeznaczony głównie do masażu większych partii ciała jak ramiona, plecy, łydki i uda, pośladki, brzuch. | Tak
3 | zbudowany jest z solidnej rączki oraz gumy medycznej, na której umocowane są odpowiednio wyprofilowane, bezpieczne dla skóry metalowe igły | tak/podać
4 | wymiar 11 cm x 6 cm (+/- 10 mm) | tak/podać
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Kliny pod głowę - 5 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Materiał klina: pianka poliuretanowa
3 | Materiał tapicerki: skóropodobny materiał powlekany PCW
4 | Standardowe rozmiary: 20x15x10, 38x38x7, 30x40x16, 60x60x12, 50x35x20, 35x15x21 ( do wyboru przez Zamawiającego)
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Pachołki treningowe - zestaw 1 szt.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Zestaw koordynacyjny treningowy 5x laska + 10x pachołek 23cm | Tak
3 | laska, wykonana z włóknaszklanego, dł. 100 cm, łatwa do utrzymania w czystości | Tak
4 | pachołek, wysokość pachołka 23 cm średnica otworu 25 mm | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Drabinka koordynacyjna - 2 szt
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Długość drabinki koordynacyjnej: 6 m | Tak
3 | Ilość szczebelków: 12 szczebli | tak/podać
4 | Rozstaw pomiędzy szczeblami: 50cm | tak/podać
5 | Kolor: żółto-czarny | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Trener dłoni siatka - 1 kpl.
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | W skład zestawu wchodzi: | Tak
3 | - 6 siatek o różnych oporach | Tak
4 | - para obręczy | Tak
5 | kierowany jest dla osób, które przeszły operację dłoni i nadgarstków aby mogły wzmocnić mięśnie dłoni i palców. Dzięki cieńkim, wykonanym z lateksu, arkuszom można zwiększyć zakres ruchomości a wraz z czynionymi postępami można zmienić siatki na te z większym oporem | Tak
6 | Na jednej siatce znajduje się ponad 60 otworów co sprawia, że pacjent ma możliwość wykonywać dowolnie wymyślone ćwiczenia. | Tak
7 | Średnica obręczy 26cm. | Tak
8 | Siatki występują w klasycznej skali: | Tak
9 | - opór bardzo słaby - kolor beżowy | Tak
10 | - opór słaby - kolor żółty | Tak
11 | - opór średni - kolor czerwony | Tak
12 | - opór mocny - kolor zielony | Tak
14 | - opór extra mocny - kolor niebieski | Tak
15 | - opór specjalnie mocny - kolor czarny | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Zestaw hantli od 1 kg do 5 kg - 1 zestaw
Oferowany model/typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | zestaw 10 ciężaków: 2. 1kg, 2 x 3 kg, 2 x 3kg, 2 x 4 kg, 2 x 5 kg | Tak
3 | Hantle wykonane z pojedynczego odlewu metalu powleczonego z zewnątrz warstwą wysokiej jakości winylu - | Tak
4 | Skala obciążenia 1 - 5kg / Waga zestawu 30kg | Tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Kardiomonitor
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak/Nie
2 | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15.5", rozdzielczości co najmniej 1300x700 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 160o) | tak/podać
3 | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy z funkcją obsługi gestów. Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów), duże odczyty. Szybkie przełączanie między ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocą gestów np. przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie. | tak/podać
4 | Do 12 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | tak
5 | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 120 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. | tak/podać
6 | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów | tak
7 | Wyposażenie w złącza wejścia/wyjścia:
| co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, gniazdo do podłączenia ekranu kopiującego, | tak
| gniazdo do podłączenia monitora kopiującego, | tak
| gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | tak
Mierzone Parametry
8 | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. Wykorzystywanie do analizy EKG 4 odprowadzeń jednocześnie, z możliwością ich wyboru. | tak/podać
9 | W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek. | tak/podać
10 | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 24 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF (we wszystkich monitorach). | tak/podać
11 | Monitor wyposażony w funkcję analizującą jednocześnie sygnał EKG oraz sygnał krzywej pletyzmograficznej w celu uzyskania dokładniejszych wyników analizy arytmii i pomiarów częstości tętna | tak/podać
12 | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR, ST, QT i arytmii: statystyka dot. częstości akcji serca, statystyka zdarzeń arytmii, statystyka pomiarów QT/QTc, statystyka maksymalnych i minimalnych wartości odcinka ST dla poszczególnych odprowadzeń, statystyka dot. danych stymulatora. | tak/podać
13 | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,5 do +2,5 mV. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. Tryb alarmowania ST w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. Możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST oraz dla dwóch ST. | tak/podać
14 | Parametry techniczne i funkcjonalne | tak/podać
15 | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 4 wzorów. | tak/podać
16 | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 0 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25; 50 mm/s. | tak/podać
17 | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 20-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. Wyświetlanie statystyk pomiaru SpO2 w postaci wykresów słupkowych. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz czujnik SpO2 na palec. | tak/podać
18 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metoda oscylometryczna. Zakres pomiarowy ciśnienia skurczowego co najmniej od 30 do 290 mmHg. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1–480 minut. Pomiar sekwencyjny składający się z co najmniej 4 faz, z indywidualnym ustawianiem czasu trwania oraz interwału dla każdej fazy. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Możliwość pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną na tej samej kończynie co pomiar SpO2 bez wywoływania alarmu SpO2. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. W komplecie z monitorem przewód oraz mankiet w rozmiarze średnim. | tak
19 | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Zakres pomiarowy co najmniej od 0 do 50oC. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. Wybór etykiety temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. W komplecie z monitorem czujnik temperatury dla dorosłych powierzchniowy. | tak
20 | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 9 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). | tak
21 | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością od 1 minuty. | tak
22 | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 24 godzin. | tak
23 | Zapamiętywanie co najmniej 1000 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). | tak/podać
24 | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji. | tak
25 | Monitor wyposażony w funkcję wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS | tak
26 | Monitor wyposażony w funkcję oceny stanu świadomości wg. skali Glasgow (GCS) – wprowadzanie danych, wyświetlanie punktacji łącznej i podrzędnej oraz ustawianie odstępu czasowego w jakim mają być wprowadzane dane. | tak/podać
27 | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, oraz na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | tak/podać
28 | Statyw na kółkach z półką do mocowania monitora i koszykiem na akcesoria lub uchwyt na ścianę z półką do mocowania monitora i koszykiem na akcesoria | tak/podać
29 | Do oferty należy dołączyć: ulotki urządzenia w języku polskim potwierdzające parametry techniczne, Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób/y | tak/podać
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Defibrylator
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak/Nie
2 | Fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, niepowystawowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | tak/podać
3 | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED) | tak/podać
4 | Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – max. 6,5 kg | tak/podać
5 | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP44 | tak/podać
6 | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 70 cm | tak/podać
7 | Temperatura pracy: min od 0 do +40ºC | tak/podać
8 | Uchwyt na ramę łóżka | tak/podać
9 | Opisy na urządzeniu, menu oraz komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | tak/podać
10 | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin | tak/podać
11 | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | tak/podać
12 | Wbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi, ze wskaźnikiem stopnia jego naładowania. | tak/podać
13 | Czas pracy na akumulatorze min. 300 minut monitorowania | tak/podać
14 | Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach | tak/podać
15 | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230V (zintegrowany zasilacz) | tak/podać
16 | Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test). Możliwość ustawienia pełnej godziny wykonania testu w zakresie 1:00 – 24:00. | tak/podać
17 | Wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku. | tak/podać
18 | Łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS. Obsługa: - standardu HL7 - protokołów: TCP/IP (IPv4 i IPv6) - adresowania IP: dynamicznie i statycznie - serwerów DNS - ochrony danych | tak/podać
19 | Przesyłane dane do CMS: Informacje o pacjencie Informacje o urządzeniu Informacje o konfiguracji Krzywe Parametry monitorowania Alarmy i komunikaty z podpowiedziami Data i godzina Tryb pracy Raportu EKG Podsumowana testów użytkownika | tak/podać
20 | Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową Możliwość zarządzania danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GB) | tak/podać
21 | Możliwość rozbudowy o czujnik RKO – czujnik monitorowania uciśnięć z wyświetlaniem parametrów jakości RKO, w tym krzywej głębokości uciśnięć na ekranie urządzenia | tak/podać
22 | Ekran kolorowy LCD typu TFT o przekątnej minimum 7’’ | tak/podać
23 | Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych. | tak/podać
24 | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | tak/podać
25 | Wbudowana drukarka/rejestrator termiczny | tak/podać
26 | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm | tak/podać
27 | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | tak/podać
28 | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG | tak/podać
29 | Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu Pendrive | tak/podać
30 | Dwufazowa fala defibrylacji | tak/podać
31 | Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | tak/podać
32 | Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms | tak/podać
33 | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J | tak/podać
34 | Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji | tak/podać
35 | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. | tak/podać
36 | Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze). | tak/podać
37 | Czas ładowania do energii 200J max. 3 sekund | tak/podać
38 | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnie z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA | tak/podać
39 | Możliwość aktualizacji protokołu AED | tak/podać
40 | Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci i dorosłych w zakresie min. od 10 do 360J | tak/podać
41 | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J | tak/podać
42 | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych. W zestawie komplet elektrod radiotransparentnych dla dorosłych (o wadze min. 25 kg). | tak/podać
| Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | tak/podać
| Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | tak/podać
| Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii. | tak/podać
| Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta dostępny na łyżkach i na ekranie defibrylatora. | tak/podać
| Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń | tak/podać
| Analiza arytmii - algorytm uwzględniający wiek pacjenta | tak/podać
| Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-300 B/min. | tak/podać
| Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto | tak/podać
| Wybór odprowadzeń z: elektrod ekg, łyżek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji | tak/podać
| Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora - CF | tak/podać
| Złącze - wejście synchronizujące sygnał ekg z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta | tak/podać
| Pomiar respiracji metodą impedancyjną | tak/podać
| Zakres pomiaru od min. 0-200 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. | tak/podać
| Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek. | tak/podać
| Wyświetlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z możliwością wyłączenia | tak/podać
| Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie | tak/podać
| Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA | tak/podać
| Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp./min | tak/podać
| Możliwość ustawienia czasu impulsu stymulacyjnego, do wyboru: 20 ms lub 40 ms. | tak/podać
| Zakres pomiaru saturacji min. 1-100 % z rozdzielczością 1% | tak/podać
| Zakres pomiaru pulsu min 20-300 uderz./min z rozdzielczością 1 uderz./min | tak/podać
| Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia | tak/podać
| Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych | tak/podać
| Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną. | tak/podać
| Wyświetlane wartości ciśnień: skurczowe, rozkurczowe oraz średnie | tak/podać
| Tryby pracy: ręczny, auto, ciągły (STAT) | tak/podać
| Zakres pomiaru od 10-290 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny z rozdzielczością 1 mmHg | tak/podać
| Pomiar w trybie auto w zakresie od min. 1 do 480 min. | tak/podać
| Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów mierzonych | tak/podać
| W ofercie wykonawcy, dedykowana do używanych w defibrylatorze akumulatorów, ładowarka zewnętrzna. Zasilana z sieci 230V AC/ 12V DC. | tak/podać
WÓZEK NA DEFIBRYLATOR
| Stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umożliwiający dowolną regulację umieszczenia szuflady oraz mocowanie wyposażenia dodatkowego. | tak/podać
| Min. 1 szuflada , 2 uchwyty do prowadzenia wózka, umieszczona z boku | tak/podać
| Blat, szuflada i podstawa stalowe, lakierowane proszkowo, blat z pogłębieniem zapobiegającym zsuwaniu się sprzętu. | tak/podać
| Podstawa wyposażona w koła o średnicy min. 75 mm, w tym min. 2 z blokadą. | tak/podać
| Wysokość 800 mm +/- 5%, wymiar blatu: dostosowany do wymiarów defibrylatora. | tak/podać
| Do oferty należy dołączyć: ulotki urządzenia w języku polskim potwierdzające parametry techniczne, Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób/y | tak/podać
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Laryngoskop światłowodowy
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak/Nie
2 | Łyżki typ Macintosh – 3 sztuki | tak/podać
3 | Łyżki z wymiennym światłowodem | tak/podać
4 | Światłowód o średnicy 4 mm stabilizowany zatrzaskiem kulkowym | tak
5 | Łyżki ze stali nierdzewnej, zmatowione na całej powierzchni | tak/podać
6 | Możliwość sterylizacji w autoklawie - cykl 5minutowy, temperatura 134°C., możliwość mycia w myjkach-dezynfektorach do 65°C. Wytrzymałość 4000 cykli sterylizacji. | tak
7 | Światłowód składający się z 5500 włókien | tak
8 | Zapewniające stabilność dzięki zatrzaskom kulkowym z 3 stron | tak
9 | Wykonane w tzw. ”zielonym standardzie”, zgodnie z normą ISO 7376 | tak
10 | Łyżka Mac 2 – dł. całkowita 116 mm | tak
11 | Łyżka Mac 3 – dł. całkowita 133 mm | tak/podać
12 | Łyżka Mac 4 – dł. całkowita 155 mm | tak/podać
13 | Rękojeść „C" Typ C, o średnicy 28 mm, zasilane z 2 baterii R-14 | tak/podać
14 | Wykonane w tzw. „zielonym standardzie”, zgodne z normą ISO 7376 | tak/podać
15 | Źródło światła LED 2,5 V- 11500 Lux | tak/podać
16 | Automatyczny wyłącznik światła w postaci stalowej-odpornej na ścieranie tulejki | tak/podać
17 | Dioda gwintowana z dodatkowym zabezpieczeniem przed samo wykręcaniem | tak/podać
18 | Radełkowane w celu pewnego uchwytu | tak/podać
19 | Możliwość dezynfekcji powierzchniowej bez wyjmowania baterii. | tak/podać
20 | Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134°C po wyjęciu baterii i żarówki | tak/podać
21 | Zasilana z dwóch baterii LR-14 | tak/podać
22 | Pudełko na zestaw | tak
23 | Do oferty należy dołączyć: ulotki urządzenia w języku polskim potwierdzające parametry techniczne, Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób/y | tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Wózek do przewożenina pacjentów w pozycji siedzącej
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak/Nie
2 | Wózek inwalidzki, rama wykonana z aluminium, oś tylnych kół w bloku aluminiowym, który umożliwia zmianę środka ciężkości | tak
3 | Koła tylne w bloku aluminiowym na szybkozłączce z odblaskami | tak
4 | Regulowane rączki do pchania | tak
5 | Możliwość odchylenia podłokietników | tak
6 | Możliwość zmiany wysokości siedziska od podłoża | tak
7 | Podnóżki odchylane na zewnątrz i do wewnątrz zdejmowane | tak
8 | Obciążenie do 130 kg | tak
9 | Możliwość wyboru szerokości siedziska od 38 do 52 cm | tak
10 | Certyfikat CE | tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Aparat EKG
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie było przedmiotem wystaw, ekspozycji, prezentacji itp. | Tak/Nie
2 | Waga aparatu z akumulatorem i wbudowanym zasilaczem do 4,9 kg | tak/podać
3 | Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz | tak/podać
4 | Wbudowany akumulator, którego pojemność umożliwia min. 3,5 godz. ciągłego monitorowania | tak/podać
5 | Ochrona przed impulsem defibrylacji CF | tak/podać
6 | Wyświetlacz LCD TFT kolorowy 24 bitowy o przekątnej min. 8 cali z podświetleniem LED oraz wysokiej rozdzielczości (min. 800 x 480 pikseli) | tak/podać
7 | Wymiary urządzenia w x sz x g: 130 mm x 365 mm x 310 mm (wszystkie wymiary w tolerancji max +/- 10 mm) | tak/podać
8 | Na wyświetlaczu prezentacja krzywej EKG, wartości parametrów i menu. Menu w języku polskim. | tak/podać
9 | Klawiatura funkcyjna oraz alfanumeryczna zabezpieczona przed zalaniem, nie dopuszcza się klawiatury wirtualnej | tak/podać
10 | Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR | tak/podać
11 | Detekcja stymulatora serca | tak/podać
12 | Impedancja wejściowa >50 [MΩ] | tak/podać
13 | CMRR >110 dB | tak/podać
14 | Częstotliwość próbkowania 1000 [Hz] / kanał | tak/podać
15 | Detekcja pików rozrusznika serca Próbkowanie 16000 [Hz]/kanał | tak/podać
16 | Filtr zakłóceń sieciowych | tak/podać
17 | Filtr zakłóceń mięśniowych | tak/podać
18 | Filtr anty-dryftowy | tak/podać
19 | Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych – wydruk w formacie 12-kanałowym | tak/podać
20 | Formaty wydruku:3*4 ; 3*4+1R ; 3*4+3R ; 6*2 ; 6*2+1R /12*1 | tak/podać
21 | Głowica drukująca z automatyczną regulacją linii izotermicznej | tak/podać
22 | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV oraz AUTO | tak/podać
23 | Prędkość zapisu rejestratora: 5/12,5/25/50 mm/s | tak/podać
24 | Technologia pisaka: wydruk termiczny punktowy tablicowy | tak/podać
25 | Szerokość papieru min. (szer.) 210 mm x (wys.) 295 mm. - składanka | tak/podać
26 | Możliwość przeglądania i oceny badania na badania przed wydrukiem na ekranie urządzenia | tak/podać
27 | Wydruk w trybie monitorowania rytmu | tak/podać
28 | Automatyczna analiza i interpretacja (dorośli, dzieci, noworodki) w języku polskim | tak/podać
29 | Ponowna analiza EKG po zmianie danych demograficznych pacjenta | tak/podać
30 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i odłączenia przewodu ekg | tak/podać
31 | Funkcja uśpienia (standby) umożliwiająca szybki start aparatu | tak/podać
32 | Możliwość archiwizacji badania do pamięci wewnętrznej (min. 800 badań) i eksportu danych do pamięci typu Pendrive w formacie PDF, XML | tak/podać
33 | Możliwość współpracy urządzenia w sieci komputerowej. Współpraca z serwerem FTP | tak/podać
34 | Przeglądanie i wydruk badania z archiwum urządzenia | tak/podać
35 | Czas rozruchu max 7s | tak/podać
36 | Możliwość wydruku badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu (po zakupie drukarki) | tak/podać
37 | Możliwość rozszerzenia funkcji urządzenia o opcję Wi-Fi oraz czytnik kodów kreskowych | tak/podać
38 | Możliwość zastosowania oprogramowania do archiwizacji i analizy badań | tak/podać
39 | Wyposażenie: przewód pacjenta, elektrody przyssawkowe oraz klipsowe, papier termiczny | tak/podać
40 | Mobilny wózek aparaturowy na pięciu kółkach, wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Dodatkowo: kosz na akcesoria oraz wysięgnik na przewód pacjenta | tak/podać
41 | Do oferty należy dołączyć: ulotki urządzenia w języku polskim potwierdzające parametry techniczne, Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób/y | tak/podać
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Materac przeciwodleżynowy
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak/Nie
2 | Materac przeciwodleżynowy, rurowy z kompresorem zapewnia minimalny ucisk na różne części ciała, poprzez ciągłą zmianę punktów podparcia, które są najmocniej narażone na powstanie odleżyn. Jednocześnie pomaga w usunięciu, lub zredukowaniu odleżyn już istniejących. Wykorzystuje się go w leczeniu odleżyn od II do IV stopnia (wg. NPUAP / EPUAP) oraz profilaktyce przeciwodleżynowej. Materac można przykryć, aby uniknąć zabrudzeń, nie posiada on dodatkowego pokrowca | tak
3 | Ilość powietrza pompowanego przez pompę: 6–7L / min | tak
4 | Regulacja ciśnienia: 40–110 mmHg | tak
5 | Cykl pracy pompy: 12 min | tak
6 | Wymiary całkowite materaca: 200 x 86 x 9,5 cm | tak
7 | Dopuszczalne obciążenie materaca: min. 110 kg | tak
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Wózek do transportu pacjenta
Producent:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak/Nie
2 | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) | tak/podać
3 | Urządzenie nowe i nieużywane, nierefabrykowane | tak/podać
4 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji .Platforma leża podzielona na 2 segmenty wypełnione płytami z tworzywa HPL przeziernymi dla promieni RTG. | tak/podać
5 | Platforma leża 2 segmentowa wykonana w formie jednolitego odlewu, zaokrąglona (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do dezynfekcji, wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń. | tak/podać
6 | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu (m.in. butli z tlenem). | tak/podać
7 | Funkcja zamontowania pionowego uchwytu na butlę z tlenem montowany bez użycia dodatkowych narzędzi | tak/podać
8 | Dopuszczalne obciążenie robocze wózka (waga pacjent+ osprzęt i dodatkowe urządzenia) – min. 250 kg i dopuszczalna waga przewożonego pacjenta min. 215 kg | tak/podać
9 | Długość całkowita wózka 2170 mm +/- 50 mm | tak/podać
10 | Maksymalna szerokość całkowita wózka nie większa niż 875 mm, umożliwiająca swobodny przejazd przez drzwi o szer. 90cm. | tak/podać
11 | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość 192 cm, szerokość 61 cm =/- 1 cm | tak/podać
12 | 2 segmentowe leże całkowicie przezierne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp) i możliwością włożenia kasety RTG od strony wezgłowia, z obu boków wózka i od strony nóg (dostęp 3600) | tak/podać
13 | 4 cm prześwit między platformą leża, a ramą wózka w celu łatwego i bezpiecznego wprowadzania kasety RTG z każdej strony wózka (bez ograniczeń). | tak/podać
14 | Wózek wyposażony w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża oraz wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG. | tak/podać
15 | Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i/lub nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta. Rączki składane poniżej poziomu materaca. | tak/podać
16 | Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej. | tak/podać
17 | Pojedyncze lub podwójne koła o średnicy min. 15 cm, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | tak/podać
18 | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie: nie wyżej niż do 61cm w dolnym położeniu nie niżej niż do 79cm w górnym położeniu (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | tak/podać
19 | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców (czerwony) i funkcji jazdy kierunkowej (zielony). | tak/podać
20 | Centralny system blokowania kół obsługiwany z dwóch stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec. | tak/podać
21 | Barierki boczne chromowane, składane z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową w kolorze szarym ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. Barierki boczne chowane pod leże gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg | tak/podać
22 | Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie co najmniej 0º-70º. | tak/podać
23 | Funkcja uniesienia segmentu nóg w celu łatwiejszego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni bezpośrednio pod leżem (dotyczy tylko konstrukcji 2-warstwowych / dopuszczalne są konstrukcje 1-warstwowe). | tak/podać
24 | Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie co najmniej ±12º przy użyciu pedałów nożnych lub dźwigni ręcznej z obu dłuższych stron wózka | tak/podać
25 | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria w każdym narożu wózka. | tak/podać
26 | Uchwyty na worki urologiczne | tak/podać
27 | Materac piankowy 2-warstwowy, w pokrowcu z osłoną poliestrową, powlekany poliuretanem i poliamidem, z powierzchnią antypoślizgową, nieprzemakalny, o grubości min.8 cm, Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie. Dopuszczalny jest materac z 1-warstwowej panki matowej spełniający pozostałe wymagania dla materacu 2-wartswowego pod warunkiem zachowania grubości min. 10cm. | tak/podać
28 | Teleskopowy chromowany wieszak infuzyjny 2-częściowy z regulacją wysokości, wyjmowany, 2 haki. Max. obciążenie do 6 kg | tak/podać
29 | Uchwyt na zamontowanie rolki z papierem do osłaniania i zabezpieczania powierzchni leża | tak/podać
30 | Paszporty wraz z dokumentacją techniczną i rozruchową oraz instrukcjami w języku polskim. | tak/podać
31 | Do oferty należy dołączyć: ulotki urządzenia w języku polskim potwierdzające parametry techniczne, Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób/y | tak/podać
Pozostałe wymagania dot. serwisu, gwarancji oraz szkoleń dla wszystkich urządzeń
1 | Okres gwarancji na sprzęt min. 24 m-ce liczony od dnia dostawy/uruchomienia przedmiotu zamówienia potwierdzonej protokołem odbioru/uruchomienia | tak/podać
2 | Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje / wraz z elementami wymiennymi z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych oraz asortymentu jednorazowego użytku/ w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów | tak/podać
3 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych max. 7 dni a czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych max. 14 dni | tak/podać
4 | W przypadku gdy czas naprawy przekroczy 7 dni Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego takiego samego typu - na czas trwania naprawy | tak/podać
5 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | tak/podać
6 | Przedłużenie gwarancji o każdorazowy czas przestoju sprzętu powyżej 24h / przedłużenie gwarancji o czas postoju tj. Od dnia zgłoszenia do dnia zakończenia naprawy | tak/podać
7 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia: 4 lata | tak/podać
8 | Instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim, zalecenia dotyczące przeglądów, testów i regulacji | tak/podać
9 | Przeszkolenie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego na koszt dostawcy | tak/podać
10 | Do oferty należy dołączyć: ulotki urzadzenia,w języku polskim potwierdzające parametry techniczne, Deklaracjie zgodności/Certyfikat ce na wyrób/y | tak,załączyć
11 | Paszport techniczny | tak/podać
12 | Podać nazwę serwisu oraz załaczyćdpkumenty potwierdzające autoryzację przez wytwórcę | tak/podać
| ………………………………... | ......................................................
| (miejscowość, data) | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )