Zał. 1B do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 2 – Videokolonoskop HD  i Szafa endoskopowa (do suszenia i przechowywania endoskopów)

Dotyczy postępowania: "Dostawa  sprzętu medycznego: laparoskop z wyposażeniem, Videokolonoskop, szafa endoskopowa.”

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa Videokolonoskopu. Oferowany sprzęt medyczny  musi być zgodny z Dyrektywą 93/42 /EEC oraz musi spełniać wymagania określone w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. DZ.U. z 2020 poz. 186 ze zm). Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt medyczny był fabrycznie nowy, nie eksploatowany,   rok produkcji:  nie wcześniej niż 2021 r.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):

33100000-1  Urządzenia medyczne,

33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

33168100-6 Endoskopy

33192000-2 Meble medyczne

W poniższej części Załącznika „1B” do SWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić:

- kolumnę zatytułowaną „Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”,

- kolumnę zatytułowaną „Oferowana wartość parametru”.

W przypadku użycia w opisie parametrów minimalnych czy też opcjonalnych nazwy własnej lub nazwy rozwiązania przypisanej ściśle jednemu producentowi Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

| Podać markę, model, producenta oferowanego Videokolonoskopu: ..................... |
| --- |
| Podać markę, model, producenta oferowanej Szafy endoskopowej (do suszenia i przechowywania endoskopów): ..................... |
| Lp | Wymagane parametry minimalne | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie) | Oferowana wartość parametru |
| I. | Videokolonoskop HD (1 szt.) |
|  | Kąt obserwacji min. 160o (podać kąt obserwacji) Parametr punktowany: Kąt obserwacji 160o i więcej - 10 pkt Poniżej 160o - 0 pkt |  |  |
|  | Głębia ostrości min. 2-100 mm |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika max. 12,8 mm |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu max. 12,8 mm |  |  |
|  | Średnica kanału roboczego max. 3,8 mm |  |  |
|  | Długość robocza 1330- 1700 mm |  |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę min. 180o -w dół min. 180o -w lewo min. 160 o -w prawo min. 160 o |  |  |
|  | Cztery programowalne przyciski endoskopowe (podać ilość) Parametr punktowany: Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
|  | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED |  |  |
|  | Kompatybilny z trybem obrazowania BLI, LCI Parametr punktowany: Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
|  | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS Parametr punktowany: Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających |  |  |
|  | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem Parametr punktowany: Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
|  | Typ konektora - jednogniazdowy |  |  |
|  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) |  |  |
|  | Aparat kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego procesorem obrazu VP-7000 i EP-6000 |  |  |
| II. | Szafa do przechowywania i suszenia endoskopów (1 szt.) |
|  | Szafa do przechowywania na min. 7 endoskopów |  |  |
|  | Wieszaki do przechowywania endoskopów w pozycji pionowej |  |  |
|  | Uchwyty na dwóch poziomach |  |  |
|  | Identyfikacja endoskopu poprzez skaner kodów kreskowych |  |  |
|  | Czas przechowywania regulowany od minimum 1 godz. do 72 godzin |  |  |
|  | Suszenie endoskopów powietrzem klasy medycznej bez konieczności podgrzewania powietrza w celu zminimalizowania ryzyka wtórnej kontaminacji |  |  |
|  | Czas suszenia regulowany od 1 min i więcej |  |  |
|  | Możliwość suszenia przez min. 120 minut |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania czasu przechowywania |  |  |
|  | Filtr HEPA |  |  |
|  | Panel kontrolny min. 4,3” Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD |  |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa |  |  |
|  | Przeszklone drzwi |  |  |
|  | Oświetlenie wewnętrzne komory – 3 lampy LED (ustawienia: automat/manual) |  |  |
|  | Automatyczne uruchamianie oświetlenia szafy po otwarciu drzwi |  |  |
|  | Możliwość ograniczenia dostępu do szafy tylko dla osób upoważnionych |  |  |
|  | Temperatura sterowana ok. 40OC |  |  |
|  | Koszyk na akcesoria |  |  |
|  | Funkcje bezpieczeństwa: - klucz bezpieczeństwa - blokada drzwi - kontrola blokady przycisków panela |  |  |
|  | Proces walidacji z drukarką |  |  |
|  | min. 7 filtrów wewnętrznych powietrza 0,2 µm |  |  |
|  | min. 2 zewnętrze filtry powietrza |  |  |
|  | Maksymalne zapotrzebowania na powietrze 100 l/min |  |  |
|  | Łatwy dostęp do urządzeń monitorujących proces suszenia i przechowywania znajdująca się w szafie, bez konieczności otwierania komory i narażania endoskopów na kontaminację |  |  |
|  | Szafa wyposażona w 4 kółka, 4 nogi |  |  |
|  | Wymiary: szer. do 1380 mm, głębokość do 520 mm, wysokość do 2300 mm |  |  |
|  | Waga max. 200 kg |  |  |
|  | Zasilanie 220-230V/50-60Hz |  |  |
|  | Podłączenie do sieci jednofazowej |  |  |
|  | Szafa wyposażona w 2 kompresory służące do przedmuchiwania aparatów |  |  |
|  | Nie wymagająca dodatkowych przyłączy zasilania powietrza |  |  |
|  | Szafa wyposażona w odpowiednie złącza umożliwiające podłączenie posiadanych przez Zamawiającego endoskopów : Videokolonoskopy typu EC 600 videogastrokopy: typu EG 600 Videoduodenoskopy: typu EDT 530 |  |  |
|  | Wymagania ogólne: |  |  |
|  | Okres gwarancji na videokolonoskop min. 36 miesięcy (podać oferowany okres gwarancji) |  |  |
|  | Okres gwarancji na szafę endoskopową min. 48 miesięcy (podać oferowany okres gwarancji) |  |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia |  |  |
|  | W okresie gwarancyjnym wykonywanie min. 1 bezpłatnego przeglądu oraz serwisowanie zgodnie z wymaganiami/ zaleceniami producenta sprzętu, ostatni na koniec gwarancji – (podać ilość przeglądów) – dot. sprzętu, dla którego zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu (w instrukcji obsługi) jest wymagane dokonywanie przeglądów (podać ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu medycznego: |  |  |

Maksymalna suma punktów wynosi 40 pkt.

Liczba przyznanych punktów za zaoferowane parametry służyć będzie ocenie w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne).

Uwaga!

Parametry wskazane w kolumnie "Wymagane parametry minimalne" są parametrami granicznymi, co oznacza że niespełnienie któregokolwiek wymaganego parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak odpowiedzi w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

W przypadku, gdy Zamawiający określił dany parametr jako punktowany, oznacza to,  że za jego spełnienie (zaoferowanie) oferta Wykonawcy otrzyma wskazaną liczbę punktów, które służyć będą ocenie oferty w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne). Za brak spełnienia tego parametru Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt za ten parametr.

W przypadku, gdy w ramach danego parametru określony został minimalny poziom spełnienia, a punktacja określona została w przypadku zaoferowania parametru lepszego niż minimalnie wymagany:

w przypadku, gdy oferta nie spełni minimalnego poziomu – to zostanie odrzucona,

gdy Wykonawca zaoferuje parametr na wymaganym poziomie, ale niższym niż poziom za który określono przyznanie punktów – oferta otrzyma 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”;

Gdy Wykonawca zaoferuje parametr „lepszy” zgodnie z opisem oceny – Zamawiający przyzna za dany parametr punkty określone dla danego parametru.

Parametry oferowanego sprzętu muszą być potwierdzone dokumentami przedmiotowymi złożonymi wraz z ofertą. Brak potwierdzenia parametru punktowanego w ww. dokumentach skutkować będzie przyznaniem 0 pkt. za dany parametr.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Ww. przedmiot zamówienia zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy

| Lp | Nazwa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. D x kol. E |  | (kol. F x kol. G%) + kol. F |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|  | Videokolonoskop HD | Szt. | 1 |  |  | 8 |  |
|  | Szafa endoskopowa (do suszenia i przechowywania endoskopów) | Szt. | 1 |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |

Uwaga! Niniejszy załącznik stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym