D10.251.47.M.2019
Zał. nr 1 B do SIWZOpis Przedmiotu Zamówienia
Pakiet nr 6
Aparat do hemodializy
Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany i oceniany	Punktacja	WParametr oferoway
1	Producent	podać	Bez punktacji
2	Nazwa i typ urządzenia	podać	Bez punktacji
3	Kraj pochodzenia	podać	Bez punktacji
4	Rok produkcji	2019	Bez punktacji
5	Zamawiana ilość	1 sztuka	Bez punktacji
6	Miejsce instalacji	Szpital Św. Wojciecha / al. Jana Pawła II 50 / Blok Operacyjny	Bez punktacji
WYMAGANIA OGÓLNE
	WYMAGANIA OGÓLNE	Parametr wymagany i wskazany do oceny	Punktacja	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE
1	Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej z regionalną antykoagulacją cytrynianową lub ogólnoustrojową	Tak	Bez punktacji
2	Kasetowy, jednorazowy system filtra i drenów, bez możliwości oddzielenia filtra od drenów	Tak	Bez punktacji
3	Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu	Tak	Bez punktacji
4	Pomiar ciśnień: napływu krwi żylnej, zwrotu krwi do żyły, płynu odprowadzanego, na wejściu do filtra oraz przezbłonowego filtra (TMP)	Tak	Bez punktacji
5	Oprogramowanie i komunikacja w języku polski, pomoc kontekstowa na ekranie	Tak	Bez punktacji
6	Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, hematokryt)	Tak	Bez punktacji
7	Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu	Tak	Bez punktacji
8	Możliwość jednoczasowego podłączenia 4 worków: trzech z płynami podawanymi i jednego do odbioru płynów, po min. 5 litrów każdy	Tak, podać	Tak – 5 pkt / Nie – 0 pkt
9	Pamięć zdarzeń min.: 96 godz.	Tak	Bez punktacji
Rodzaje terapii
10	Hemodializa (CVVHD)	Tak	Bez punktacji
11	Hemofiltracja (CVVH)	Tak	Bez punktacji
12	Hemodiafiltracja (CVVHDF)	Tak	Bez punktacji
13	Wysokoobjętościowa hemofiltracja (HV-HF)	Tak	Bez punktacji
14	Powolna ultrafiltracja (SCUF)	Tak	Bez punktacji
15	Plazmafereza (TPE)	Tak	Bez punktacji
16	Hemoperfuzja (HP)	Tak	Bez punktacji
17	Możliwość stosowania antykoagulacji cytrynianowej w zabiegach: SCUF, CVVHD, CVVHF CVVHDF – z pre- i postdylucją	Tak	Bez punktacji
18	Możliwość przyłączania dodatkowego filtra, służącego do eliminacji CO2	Tak, podać	Tak – 5 pkt / Nie – 0 pkt
19	Pompa krwi i cztery pompy płynów z systemem bilansującym: / ultrafiltratu, / płynu PBP, / płynu dializacyjnego, / płynu substytucyjnego	Tak	Bez punktacji
20	Cztery niezależne wagi płynów z zakresem ważenia min.: 0 – 11 kg i z dokładnością ważenia: +/- 1 g	Tak	Bez punktacji
21	Zintegrowana pompa strzykawkowa	Tak, podać	Tak – 5 pkt / Nie – 0 pkt
22	Układ podgrzewający krew powracającą do pacjenta	Tak, podać	Tak – 5 pkt / Nie – 0 pkt
23	Sterujący, kolorowy ekran dotykowym, o wielkości min. 12”	Tak	Bez punktacji
24	Jeden detektor przecieku krwi	Tak	Bez punktacji
25	Jeden detektor obecności powietrza w krwi powracającej	Tak	Bez punktacji
26	Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym	Tak	Bez punktacji
27	Automatyczna regulacja poziomu płynu w komorze odpowietrzającej	Tak	Bez punktacji
28	Automatyczna identyfikacja założonego filtra	Tak	Bez punktacji
29	Mechanizm uziemienia potencjałów powracających podczas pracy pompy perystaltycznej na linii krew/płyn dla wyeliminowania zakłóceń sygnału EKG	Tak	Bez punktacji
30	Złącza: RS232, PCMCIA lub USB 2.0 oraz Ethernet do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi	Tak	Bez punktacji
31	Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz +/- 10% . Akumulator który w przypadku braku zasilania sieciowego, zapewni pracę aparatu przez co najmniej 10 min	Tak	Bez punktacji
32	Uchwyt do umieszczenia dodatkowego filtra, służącego do eliminacji CO2	Tak	Bez punktacji
Minimalne zakresy regulacji dla terapii CRRT
33	Regulacja przepływu pompy krwi w zakresie: 10 - 450 ml/min	Tak	Bez punktacji
34	Regulowana ultrafiltracja, tj. odwodnienie pacjenta w zakresie: 0 - 2000 ml/h	Tak	Bez punktacji
35	Przepływ płynu PBP w zakresie: 0 - 4000 ml/h	Tak	Bez punktacji
36	Przepływ płynu dializacyjnego w zakresie: 0 - 8000 ml/h	Tak	Bez punktacji
37	Przepływ płynu substytucyjnego w zakresie: 0 - 8000 ml/h	Tak	Bez punktacji
38	Usuwanie płynu z ciała pacjenta w zakresie: 0 - 2000 ml/h	Tak	Bez punktacji
39	Możliwość regulacji temperatury podgrzewacza w zakresie: 33 - 43 ºC	Tak, podać	Tak – 5 pkt / Nie – 0 pkt
Wyposażenie
40	Zestaw startowy do oferowanego aparatu składający się z min. 4 sztuk filtrów septycznych	Tak	Bez punktacji

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)