Załącznik nr 3 do SWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem przetargu są:

Cykliczne dostawy odczynników do badań hematologicznych  wraz z dzierżawą; dwóch analizatorów hematologicznych 5-Diff z podajnikiem , czytnika OB oraz klimatyzatora

Oferty muszą zawierać wszystkie wymagane pozycje w ramach pakietu.

Wartości podane w rubryce „wymogi graniczne” stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak zapisu w kolumnie, „parametr oferowany” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia lub innego wymogu granicznego i będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Tab. 1 Rodzaj i ilość wykonywanych oznaczeń – dzierżawa

| L.p. | Ilość wykonywanych badań/dzierżawa | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | CBC+5-Diff płytki | 90 000 |
|  | CBC+5-Diff +Ret | 7100 |
|  | CBC | 98 000 |
|  | Płytki metodą fluorescencyjną | 6000 |
|  | Płyny z jam ciała | 50 |
|  | Oznaczenia OB | 30 000 |
|  | Dzierżawa analizatorów hematologicznych wraz z podajnikiem | 2 szt. |
|  | Dzierżawa analizatora do OB | 1 szt. |
|  | Dzierżawa klimatyzatora | 1 szt. |
|  | Kontrola wewnątrz-laboratoryjna dla oferowanych analizatorów hematologicznych. Na tym samym materiale kontrolnym, na dwóch analizatorach. | Minimum jeden raz dziennie na trzech poziomach, tj. normy, patologii niskiej i wysokiej, przez okres 36 m-cy dla każdego z analizatorów. Ilość materiału musi być skalkulowana zgodnie z terminem ważności, w którym parametry oznaczeń nie przekraczają wyznaczonych przez producenta i określonych w arkuszu oznaczeń dopuszczalnych zakresów gwarantujących prawidłową pracę analizatora. Ponadto oferowana ilość materiału kontrolnego musi uwzględniać martwą objętość próbki. |
|  | Kontrola wewnątrz-laboratoryjna płynów z jam ciała oraz PMR | 3 zestawy na 3 lata, na minimum dwóch poziomach dla jednego analizatora |
|  | Kontrola wewnątrz-zewnątrz-laboratoryjna dla oferowanych analizatorów hematologicznych, dla wszystkich parametrów hematologicznych i PMR oraz PJC, prowadzona przez producenta dla użytkowników jego aparatów w trybie on-line. | Kontrola prowadzona przez okres 36 m-cy dla każdego z analizatorów, przy wykorzystaniu materiału i wykonanej kontroli opisanej w pkt 10 i 11 |
|  | Kontrola zewnątrz-laboratoryjna dla dwóch analizatorów w zakresie oceny leukocytów i ich rozdziału na 5 populacji, tj. limfocyty, granulocyty, monocyty, eozynofile i bazofile - na niezależnym materiale. | Minimum 4 razy do roku przez okres 36 m-cy. Wymagane jest aby sprawdzian był akredytowany. |
|  | Kontrola zewnątrz-laboratoryjna dla jednego analizatora w zakresie oceny ilości reticulocytów | Minimum 4 razy do roku przez okres 36 m-cy. Wymagane jest aby sprawdzian był akredytowany |
|  | Kontrola biegłości rozmazu krwi | Minimum 1 raz do roku przez 36 m-cy |
|  | Kontrola wewnątrz-laboratoryjna dla OB | Minimum jeden raz dziennie na dwóch poziomach |
|  | Kontrola zewnątrz-laboratoryjna na niezależnym materiale kontrolnym obejmująca ocenę OB. | Minimum 4 razy do roku przez okres 36 m-cy. Wymagane jest aby sprawdzian był akredytowany |
|  | Umeblowanie pracowni, pod potrzeby dzierżawionych analizatorów. | Na koszt Wykonawcy |
|  | Zapasowe pojemniki na odpady biologiczne | Minimum 2 szt. |

WYTYCZNE dla Wykonawcy - tab.1

- Wymagane jest aby Wykonawca posiadał odczynniki dla wszystkich wskazanych badań i dostosował wielkości opakowań do przewidywanej ilości oznaczeń, z uwzględnieniem terminów ważności i oraz ilości wymaganych kalibracji i kontroli, zgodnie z wymogami producenta / metodycznymi.

- Wymagane jest aby materiał kontrolny do badań hematologicznych, pozwalał na kontrolę, wszystkich parametrów tj. CBC, CBC-5diff, na obu analizatorach oraz  reticuloytów i płytek fluorescencyjnych, na jednym analizatorze.

Wskazane parametry będą kontrolowane na trzech poziomach tj. normy, patologii niskiej i wysokiej, minimum raz dziennie, zgodnie z zaleceniami metodycznymi

- Wykonawca musi oszacować potrzeby Zamawiającego zgodnie z wymogami procedur i zaoferować odpowiednią ilość asortymentu niezbędnego do wykonania badań, serwisowania, płynów systemowych, elementów zużywalnych i harmonogramem dostaw, jeśli taki jest wymagany.

- Wykonawca przewiduje wykonanie wszystkich badań hematologicznych i OB.  w 70% w serii i w 30% poza serią.

- Odczynniki i dzierżawiony sprzęt muszą spełniać wymagania graniczne przedstawione w poniższym dokumencie.

### Ogólne wymogi graniczne

- W ramach dzierżawy wymagana jest dostawa:

- Dwóch zintegrowanych analizatorów hematologicznych wraz z podajnikiem,

- Analizatora do OB.,

- Klimatyzatora

- Po podpisaniu umowy Wykonawca ma obowiązek dostarczyć meble, pod potrzeby dzierżawionych analizatorów.

### Ogólne wymogi graniczne dla odczynników

- Wymagane jest posiadanie wszystkich odczynników, płynów systemowych, kalibratorów,         materiału kontrolnego, do badań przedstawionych w tab. 1 i wycena ich w Formularzu cenowym– stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

- Wykonawca musi podać i wycenić w formularzu cenowym, wszystkie odczynniki do badań, płyny systemowe, kontrole i kalibratory do pracy analizatorów i ich serwisowania.

- Wymagane jest aby odczynniki, do badań hematologicznych i OB.,  miały termin ważności nie krótszy niż 6 m-cy od daty dostarczenia do Zleceniodawcy, za wyjątkiem materiału kontrolnego do badań hematologicznych.

- Dla materiału kontrolnego wymagany jest minimalny termin ważności – 2 miesiące od daty dostarczenia do Zamawiającego.

- Odczynniki muszą spełniać wszystkie wymogi graniczne przedstawione w wymogach granicznych, a Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za wyniki uzyskane przy ich zastosowaniu.

- Ilość zaoferowanego materiału do kalibracji i kontroli musi być obliczona zgodnie z wymogami metodycznymi, terminem ważności określonym od daty dostarczenia do Zlecającego.

### Wymóg graniczny dla oszacowania kosztów

- W celu określenia kosztów całkowitych Wykonawca musi podać wszystkie odczynniki, kontrole, kalibratory, płyny systemowe, elementy zużywalne i odczynniki niezbędne do bieżącej pracy w celu wykonania wskazanej liczby oznaczeń oraz w celu konserwacji i serwisowania oferowanych analizatorów i innego dzierżawionego sprzętu.

- W szczególności należy wycenić oprócz oczywistych materiałów określonych powyżej, również:

a) elementy zużywalne do bezpośredniej pracy z oferowanym sprzętem

b) materiały służące do serwisowania np. odczynniki płuczące, czyszczące i inne,

c) materiały służące do wymiany serwisowej – wynikające z cyklu pracy,

d) inne koszty wskazane przez Wykonawcę.

- Wykonawca musi w ofercie cenowej podać ilość odczynników, materiałów kontrolnych i kalibratorów, w oparciu o ilość szacowanych oznaczeń, terminów ważności.

- Wyjątek stanowią badania PMR, PJC, gdzie Zamawiający przewiduje po jednym opakowaniu materiału kontrolnego na rok.

- W przypadku nie oszacowania odpowiedniej ilości odczynników, kontroli, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do oferowanych analizatorów, oraz wszelkich kosztów materiałów służących do wykonania wskazanych badań, koszt wynikający z potrzeb Zamawiającego poniesie Wykonawca – łącznie z kosztami ich transportu.

- Wykonawca musi zapewnić nieodpłatnie udział w zewnątrz-laboratoryjnej oraz wewnątrz-zewnątrz laboratoryjnej, potwierdzającej wiarygodność oferowanych oznaczeń.

- Wymóg graniczny dla serwisowania analizatorów hematologicznych, analizatora OB. i klimatyzatora

- W okresie dzierżawy analizatorów i klimatyzatora ;serwisowane będą przez Wykonawcę bezpłatnie.

- Przeglądy serwisowe zgodne z wymaganiami producenta (nie mniej niż 2 razy w roku), naprawy, w tym dojazd do     Zamawiającego – koszt po stronie Wykonawcy.

### Szczegółowe wymogi graniczne –  przedstawiają wymagania graniczne dotyczące:

    - Dwóch analizatorów hematologicznych wraz z podajnikiem

    - Analizatora do OB

    - Klimatyzatora

    - Kalibratorów i materiału kontrolnego,

    - Zewnątrz-laboratoryjnej kontroli jakości,

    - Wewnątrz-zewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości,

    - Serwisowania.

Tab. 2 Wymogi graniczne dla dwóch analizatorów hematologicznych

| L.p. | Wymogi graniczne | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagane są dwa analizatory hematologiczne, połączone wspólnym podajnikiem. |  |
|  | Wymagany jest jeden analizator fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 2022 r. Dopuszcza się podajnik używany, wyprodukowany nie wcześniej niż 2015r. Dopuszcza się drugi analizator, używany wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r. |  |
|  | Wymagane są dwa analizatory zintegrowane podajnikiem, tak aby mogły wykonać oznaczenia bez konieczności manualnego rozdzielenia zadań, oznaczenia na nich muszą być wykonywane automatycznie. W przypadku wystąpienia błędu, system musi pozwolić na automatyczne powtórzenie oznaczenia, lub wykonanie dodatkowych oznaczeń w trybie manualnym. W przypadku awarii lub konieczności przeprowadzenia działań serwisowych, musi być możliwość pracy tylko na jednym analizatorze, bez przerywania pracy. |  |
|  | Każdy analizator musi posiadać wewnętrzny czytnik kodów kreskowych do pracy z podajnikiem próbek i zewnętrzny czytnik kodów kreskowych do pracy w trybie manualnym |  |
|  | Wymagany jest zewnętrzny komputer sterujący z monitorem LCD i pracujący w środowisku Windows, posiadanym przez zamawiającego drukarka laserowa, UPS zabezpieczający pracę analizatora na przynajmniej 30 min. |  |
|  | Dwa analizatory wraz z podajnikiem, muszą zajmować powierzchnię nie większą niż 140x100 cm |  |
|  | Podać nazwę analizatora 1………..………………………..... Nazwa producenta, …..……………………………………….... Rok produkcji: …………………………………………………… Wartość netto:......................................................................... Wartość brutto………….......................................................... Podać nazwę analizatora 2, …………………………….…… Producenta, ……………………………………………………… Rok produkcji: …………………………………………………… Wartość netto:......................................................................... Wartość brutto………….......................................................... Podać nazwę podajnika, ……………………………………… Producenta, ……………………………………………………… Rok produkcji: …………………………………………………… Wartość netto:......................................................................... Wartość brutto………….......................................................... |  |
|  | Obydwa analizatory muszą pracować na odczynnikach, materiałach eksploatacyjnych oraz materiałach kontrolnych pochodzących od jednego producenta. |  |
|  | Analizatory muszą mieć możliwość wyświetlania daty przydatności odczynników i szacowane zużycie |  |
|  | Wymagany jest czujnik ścieków |  |
|  | Każdy analizator musi posiadać możliwość pracy w trybie manualnym i automatycznym z probówkami różnych systemów zamkniętych. |  |
|  | Każdy analizator musi posiadać automatyczne mycie sondy po każdym pobraniu próbki. |  |
|  | Wymagane jest aby minimalny zakres liniowości był nie mniejszy niż : WBC - 400 x 10 3/ul RBC - 8,5 x106/ ul dla HGB - 25 g/dl, dla PLT - 5 000 x103/ul. RET - 720 x103/ ul Ht 75 % |  |
|  | Analizatory muszą mieć możliwość wstępnego rozcieńczania próbki. |  |
|  | Analizatory muszą posiadać zabezpieczenie przed mikroskrzepami, przy użyciu odpowiednich sensorów, a igła pobierająca krew musi być myta automatycznie. |  |
|  | Wymagane jest aby analizator fabrycznie nowy, miał możliwość oznaczania reticulocytów oraz musi mieć możliwość wyboru trybu pracy: CBC, CBC+WBC-5Diff CBC+WBC-5Diff +Ret CBC+Ret Wymagana jest pomiar płytek met. impedancji, optyczną i metodą fluorescencyjną |  |
|  | Wymagane jest aby drugi analizator, miał minimum możliwość wyboru trybu pracy: CBC, CBC+WBC-5Diff |  |
|  | Obydwa analizatory muszą pracować na wspólnych odczynnikach dla trybu CBC, CBC+WBC-5Diff Oznaczania płynów z jam ciała i PMR |  |
|  | W trybie CBC, CBC+Diff muszą być zastosowane metoda: impedancji bezcyjankowa dla oznaczania hemoglobiny cytometrii przepływowej. |  |
|  | Analizatory muszą wykonywać automatyczną analizę z próbki nieprzekraczającej 90 ul oraz 40 ul dla krwi kapilarnej Wymagane jest oznaczenie nst. parametrów diagnostycznych; WBC, HGB, RBC, HCT, PLT, MCV ,MCH, MCHC, NEUT %#, LYMPH %#, MONO%#, EO%#, BASO%#,IG %#, NRBC%# RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT |  |
|  | Oba analizatory muszą oznaczać NRBC i muszą mieć możliwość automatycznej korekty liczby WBC |  |
|  | W przypadku próbek leukopenicznych musi być możliwość wydłużonego czasu pomiaru, w trybie reflex lub trybie manualnym. |  |
|  | Jeden z analizatorów musi mieć możliwość rozróżniania neutrofili, limfocytów reaktywnych i limfocytów syntetyzujących przeciwciała w celach diagnostycznych, leczenia i monitorowania pacjentów ze stanem ze stanem zapalnym. Parametry te muszą być diagnostyczne, posiadać zakresy referencyjne oraz walidację producenta i muszą być dostępne w rutynowym oznaczaniu w trybie CBC-diff |  |
|  | Jeden z analizatorów musi mieć możliwość różnicowania leukocytów niedojrzałych oraz patologicznych i zapewnić różnicowanie zmian o charakterze reaktywnym i złośliwym oraz stanu odpornościowego. Analiza tych parametrów musi być przeprowadzona z wykorzystaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej i dedykowanych w tym celu odczynników, przy użyciu trybu reflex lub manualnego. Wymagane są odrębne flagi dla badanych parametrów |  |
|  | Jeden z analizatorów musi mieć możliwość oznaczenia reticulocytów i płytek metodą optyczną musi być przeprowadzone przy wykorzystaniu cytometrii przepływowej. Wymagane jest aby przy oznaczeniu reticulocytów, określona została ich dojrzałość z podziałem na trzy stopnie na podstawie kawasów nukleinowych. Wymagane są nst parametry diagnostyczne: RET %#, IRF, LRF, MFR, HFR, PLT-O, |  |
|  | Jeden z analizatorów musi mieć możliwość Oznaczania płytek metodą fluorescencyjną przy użyciu fluorescencyjnej cytometrii przepływowej i dedykowanych odczynników, pozwalających na wiarygodne określenie ilości płytek w próbkach trombocytopenicznych oraz zawierających mikrocyty i fragmentocyty. Parametry te muszą być diagnostyczne, posiadać zakresy referencyjne oraz walidację producenta. |  |
|  | Jeden z analizatorów musi mieć możliwość oznaczania płynu z jam ciała, i płynu mózgowo-rdzeniowego, płynu z ciągłej dializy otrzewnowej, w klinicznie istotnych zakresach, bez zastosowania dodatkowej procedury i dodatkowych odczynników poza tymi, które są konieczne do oznaczenia CBC- 5diff. Wymagane są nst. raportowane parametry diagnostyczne: WBC-BF, RBC-BF, MN %#, PMN%#, TC-BF%# |  |
|  | Wymagany jeden wspólny materiał kontrolny dla morfologii 5-diff i reticulocytów na trzech poziomach dla obu analizatorów. |  |
|  | Krew kontrolna musi być przeznaczona dla parametrów krwi obwodowej, zabezpieczona w probówkach systemu zamkniętego dostosowanych do pracy z automatycznym podajnikiem i musi obejmować wszystkie wymagane dostępne w oferowanym analizatorze parametry. |  |
|  | Krew kontrolna do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej musi być przeznaczona również do kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, w celu porównania poszczególnych parametrów kontrolnych z innymi użytkownikami tego typu analizatorów, które zostały zaoferowane Zamawiającemu. Wyniki badań muszą być wysyłane automatycznie z poziomu analizatora, bezpośrednio po ich uzyskaniu, bez konieczności zatwierdzania przez Użytkownika. Wymagane są raporty miesięczne oraz certyfikaty uczestnictwa raz w roku. |  |
|  | Parametry krwi kontrolnej muszą być wczytywane, do pamięci analizatora z nośnika elektronicznego, kompatybilnego z jednostką sterującą. |  |
|  | Zamawiający dopuszcza skalkulowanie ilości materiału kontrolnego zgodnie z terminem ważności, w którym parametry oznaczeń nie przekroczą wyznaczonych przez producenta i określonych przez niego dopuszczalnych zakresów i gwarantują prawidłową pracę analizatorów. Skalkulowana ilość materiału kontrolnego musi zabezpieczyć całkowity czas trwania umowy oraz uwzględnić objętość martwą w probówkach z materiałem kontrolnym. |  |
|  | Opracowanie wyników kontroli jakości musi być w oprogramowaniu własnym analizatora i musi zawierać liczbowe i graficzne opracowanie wyników uzyskanych dla parametrów krwi kontrolnej, tj musi zawierać wykresy Levey-Jennigsa i XbarM, bez konieczności zastosowania oprogramowania zewnętrznego. |  |
|  | Kontrola biegłości- rozdział 5-częściowy leukocytów na oferowanych analizatorach, na niezależnym materiale minimum 4 razy do roku przez okres trwania umowy. Wymagany jest sprawdzian akredytowany, który obejmuje ilość leukocytów i ich rozdział na bazofile, eozynofile, granulocyty, limfocyty i monocyty. | Należy podać harmonogram, firmę i numer sprawdzianu |
|  | Kontrola biegłości reticulocytów oznaczanych automatycznie na oferowanym analizatorze na niezależnym materiale, minimum 4 razy do roku przez okres trwania umowy. Wymagany jest sprawdzian akredytowany,. Należy podać harmonogram, firmę i numer sprawdzianu. | Należy podać harmonogram, firmę i numer sprawdzianu |
|  | Kontrola biegłości- rozmazu krwi pod mikroskopem minimum jeden raz do roku. | Należy podać harmonogram, firmę i numer sprawdzianu |
|  | Wykonawca musi dostarczyć dodatkowo, minimum dwa zapasowe pojemniki na odpady biologiczne. |  |
|  | Wymagana jest instrukcja użytkowania analizatora w języku polskim. Instrukcja musi być dostępna również w formie elektronicznej i wbudowana w oprogramowanie własne analizatora. |  |
|  | Podłączenie oferowanego sprzętu diagnostycznego do Środowiska Centrum firmy Marcel w laboratorium Zamawiającego na koszt Wykonawcy oraz do sieci pozwalającej na ocenę kontroli wewnątrz i zewnątrz laboratoryjnej w trybie on-line. |  |

Tab. 3 Wymogi oceniane dla analizatorów hematologicznych. Maksymalna ilość pkt – 11

| L.p. | Wymogi oceniane | Parametr oferowany | Ilość otrzymanych pkt |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator posiadający graficzną informację o poziomie zużytych odczynników. – 1pkt |  |  |
|  | Brak graficznej informacji o poziomie zużytych odczynników. – 0 pkt |  |  |
|  | Analizator posiadający możliwość automatycznego sczytania kodów zawierających dane o odczynniku, tj. nr serii odczynnika, data ważności,.- 1 pkt |  |  |
|  | Brak możliwości automatycznego sczytania kodów zawierających dane o odczynniku, tj. nr serii odczynnika, data ważności -0 pkt |  |  |
|  | Analizator posiadający możliwość analizy raportowania parametrów diagnostycznych MikroR i MakroR - 2 pkt |  |  |
|  | Brak możliwości analizy raportowania parametrów diagnostycznych MikroR i MakroR - 0 pkt |  |  |
|  | Analizator posiadający możliwość analizy retikulocytów z podziałem na frakcje dojrzałości Tj. zawartości Ret-He, Hypo-He, Hyper-He, Delta-He, RBC=He - 2 pkt |  |  |
|  | Brak możliwości analizy retikulocytów z podziałem na frakcje dojrzałości Tj. zawartości Ret-He, Hypo-He, Hyper-He, Delta-He, RBC=He – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość wykonywania automatycznej procedury serwisowania – 1 pkt |  |  |
|  | Brak Możliwości wykonywania automatycznej procedury serwisowania – 0 pkt |  |  |
|  | Wydajność dwóch zintegrowanych analizatorów hematologicznych, pracujących jednocześnie 151 -200 oznaczeń/ na godzinę -2 pkt |  |  |
|  | Wydajność dwóch zintegrowanych analizatorów hematologicznych, pracujących jednocześnie 100 -150 oznaczeń/ na godzinę -1 pkt |  |  |
|  | Wydajność dwóch zintegrowanych analizatorów hematologicznych, pracujących jednocześnie poniżej 100 oznaczeń /na godzinę - 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość zgłoszenia awarii bezpośrednio do serwisanta – 1 pkt |  |  |
|  | Brak możliwość zgłoszenia awarii bezpośrednio do serwisanta – 0 pkt |  |  |
|  | Objętość próbki PJC , niezbędna do wykonania badania nie większa niż 300 ul -1 pkt |  |  |
|  | Objętość próbki PJC , niezbędna do wykonania badania powyżej 300 ul – 0pkt |  |  |
|  |  | Razem |  |

Tab. 4 Wymogi graniczne dla analizatora do OB

| Lp | Parametry graniczne | Potwierdzenie spełnienia wymogu /Tak / Nie / Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagany jest w pełni automatyczny analizator OB, pracujący na wspólnych kompatybilnych probówkach przeznaczonych do oznaczania morfologii krwi na zaoferowanych analizatorach hematologicznych. |  |
|  | Rozmiary analizatora nie mogą przekroczyć 250 szer x 470 gł x 700wys. |  |
|  | Wymagane jest automatyczne oznaczenie OB bezpośrednio z próbki pierwotnej pobranej na K3EDTA, metodą kompatybilną z metodą Westergrena z uwzględnieniem korekty temperatury do 18 stopni C, zgodnie z Nomogramem Manley’a. |  |
|  | Dopuszcza się automatyczny analizator używany wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r. Podać nazwę analizatora do oznaczania OB, Producenta……………………………………………………… Wartość netto: ...................................................................... Wartość brutto: …................................................................. Rok produkcji………………………………………………….. |  |
|  | Wymagane jest aby analizator nie generował ścieków |  |
|  | Wymagany wewnętrzny czytnik kodów. |  |
|  | Wymagana jest możliwość dostawianie próbek w trakcie pracy analizatora |  |
|  | Możliwość pracy na próbkach pobranych do różnych probówek systemu zamkniętego. |  |
|  | Wynik badania automatycznie przesłany do Środowiska Centrum firmy Marcel, posiadanym przez Zamawiającego - dwukierunkowa komunikacja LIS |  |
|  | Podłączenie oferowanego analizatora do Środowiska Centrum firmy Marcel, posiadanym przez Zamawiającego w laboratorium Zamawiającego na koszt Wykonawcy. |  |
|  | Kontrola zewnątrz-laboratoryjna na niezależnym materiale kontrolnym obejmująca ocenę OB. Minimum 4 razy do roku przez okres 36 m-cy. Wymagane jest aby sprawdzian był akredytowany | Należy podać harmonogram, firmę i numer sprawdzianu |

| Tab. 5 Wymogi oceniane dla analizatorów hematologicznych. Maksymalna ilość pkt – 4 L.p. Wymogi oceniane Parametr oferowany Ilość otrzymanych punktów Prezentacja wyników na ekranie analizatora. – 1pkt Brak wyników na ekranie analizatora.. – 0 pkt Posiadanie zewnętrznego czytnika kodów . – 1pkt Brak zewnętrznego czytnika kodów,.- 0 pkt Możliwość odczytu poziomu sedymentacji krwi bezpośrednio przez naklejone etykiety na probówkę,.- 1 pkt Brak możliwości możliwości odczytu poziomu sedymentacji krwi bezpośrednio przez naklejone etykiety na probówkę -0 pkt Możliwość zgłoszenia awarii bezpośrednio do serwisanta – 1 pkt Brak możliwość zgłoszenia awarii bezpośrednio do serwisanta – 0 pkt Razem Tab. 6 Wymogi graniczne dla klimatyzatora |
| --- |
| Lp | Parametry graniczne | Potwierdzenie spełnienia wymogu /Tak / Nie / Opis |
|  | Dopuszcz klimatyzator używny, wyprodukowany nie wcześniej niż 2018 klimatyzator musi posiadać deklarację zgodności CE. Podać nazwę klimatyzatora Producenta…………………………………………………………… Wartość netto: …......................................................................... Wartość brutto: …........................................................................ Rok produkcji………………………………………………………… |  |
|  | Wymagane jest aby klimatyzator utrzymywał temperaturę powietrza 22-24 stopni C, w pomieszczeniu o kubaturze 100 m sześciennych |  |

Tab.7 Wymogi graniczne dla serwisowania  analizatorów hematologicznych, analizatora OB. klimatyzatora

| L.p. | Wymogi graniczne | Potwierdzenie spełnienia wymogu / opis / tak |
| --- | --- | --- |
|  | Analizatory hematologiczne |  |
| 1. | Wymagany autoryzowany serwis, bezpłatne roboczogodziny dla planowanych przeglądów serwisowych, jak również dla napraw każdego z analizatorów |  |
| 2. | Czas reakcji serwisu na awarię do 1 godziny od momentu zgłoszenia. |  |
| 3. | Czas naprawy do 48 godz., jeśli naprawa wymaga sprowadzenia części dopuszcza się czas naprawy do 72 godz. |  |
| 4. | W przypadku awarii jednego z analizatorów, który wymaga wymiany na zastępczy, do czasu naprawy lub wymiany na nowy czas reakcji nie więcej niż 14 dni roboczych |  |
| 5. | Wymiana analizatora na nowy do 6 tygodni |  |
| 6. | Wymagana możliwość zdalnej naprawy przy użyciu modemu. |  |
| 7. | Podać adres serwisu, nr telefonu i nazwisko osoby odpowiedzialnej za serwisowanie analizatorów: Adres serwisu Nazwisko i imię serwisanta Nr telefonu |  |
|  | Analizator OB |  |
| 1. | Wymagany autoryzowany serwis, bezpłatne roboczogodziny dla planowanych przeglądów serwisowych, jak również dla napraw każdego z analizatorów |  |
| 2. | Czas reakcji serwisu na awarię do 1 godziny od momentu zgłoszenia |  |
| 3. | Czas naprawy do 48 godz., jeśli naprawa wymaga sprowadzenia części dopuszcza się czas naprawy do 72 godz. |  |
| 4. | W przypadku awarii jednego z analizatorów, który wymaga wymiany na zastępczy, do czasu naprawy lub wymiany na nowy czas reakcji nie więcej niż 5 dni roboczych |  |
| 5. | Wymiana analizatora na nowy do 6 tygodni |  |
| 6. | Podać adres serwisu, nr telefonu i nazwisko osoby odpowiedzialnej za serwisowanie analizatorów: Adres serwisu Nazwisko i imię serwisanta Nr telefonu |  |
|  | Klimatyzator |  |
| 1. | Wymagany autoryzowany serwis, bezpłatne roboczogodziny dla planowanych przeglądów serwisowych, |  |
| 2. | Czas reakcji serwisu na awarię do 24 godziny od momentu zgłoszenia, czas naprawy do 72 godz. roboczych |  |
| 3. | Wymiana klimatyzatora na nowy do 7 dni roboczych |  |
| 4. | Podać adres serwisu, nr telefonu i nazwisko osoby odpowiedzialnej za serwisowanie analizatorów: Adres serwisu……………………………………………... Nazwisko i imię serwisanta……………………………… Nr telefonu………………………………………………… |  |

Tab. 8 Wykaz odczynników i odczynników niebezpiecznych do badań hematologicznych i OB

| L.p. | Nazwa odczynnika/przeznaczenia | Nr katalogowy |  | Odczynnik niebezpieczny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki do trybu CBC i CBC+diff, PJC |  |  |  |
| 2. | Odczynniki do reticulocytów i PLT optycznych |  |  |  |
| 3. | Odczynniki do PLT metodą fluorescencyjną |  |  |  |
| 4. | Kontrole do krwi obwodowejn |  |  |  |
|  | Norma |  |  |  |
|  | Patologia niska |  |  |  |
|  | Patologia wysoka |  |  |  |
| 5. | Kontrole do PJC |  |  |  |
|  | Norma |  |  |  |
|  | Patologia |  |  |  |
| 6. | Płyny systemowe i inne niezbędne odczynniki |  |  |  |

UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.