Szp/ZP-003/      /2023						                           Wrocław, dn. 15.03.2023 r.

# INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa aparatury medycznej różnej”

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 7, pkt 17

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie jako "dwa kanały" przepływu cewkowego znajdujące się w opisie wymagań dotyczących możliwości pomiarowych w pozycji 17 "Kanały pozostałe min.: przepływ cewkowy (2 kanały), objętość mikcyjna, objętość wpompowana, EMG" .

Odpowiedź:

Zamawiający pod w/w pojęciem rozumie możliwość pomiaru / kalkulacji dwóch kanałów podczas testów uroflowmetrycznych: przepływu cewkowego oraz objętości mikcyjnej.

# Jednocześnie Zamawiający  modyfikuje zapis w załączniku nr 1.1 – 1.9 w Zadaniu nr 7 (Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno-użytkowych) w następujący sposób:

# Jest:

# 17. Kanały pozostałe min.: przepływ cewkowy (2 kanały), objętość mikcyjna, objętość wpompowana, EMG

# Winno być:

# 17. Kanały pozostałe min.: przepływ cewkowy, objętość mikcyjna, objętość wpompowana, EMG

W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowany załącznik nr 1.1 -1.9 do SWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 7, pkt 16
Uprzejmie prosimy o dokonanie sprostowania w opisie parametrów technicznych i funkcjonalnych w dziale możliwości pomiarowe punkt 16.

Zamawiający wymaga możliwości pomiaru "Kanałów ciśnienia wodnego min.: Pves, Pabd, Pdet".

W podstawowej diagnostyce urodynamicznej mierzone są wyłącznie kanały Pves i Pabd. Kanał Pdet nie jest kanałem pomiarowym. Jest to składowa aktywnego ciśnienia w pęcherzu obliczana jako różnica ciśnień wewnątrzpęcherzowego "Pves" i brzusznego mierzonego w odbycie "Pabd" (Pdet=Pves-Pabd).

W przypadku rozszerzonej diagnostyki o profilometrię cewkową dodatkowo mierzone jest ciśnienie w kanale Pura i wyliczane ciśnienie zamknięcia cewki Pclo będące różnicą pomiędzy ciśnieniem cewkowym Pura i pęcherzowym Pves (Pclo=Pura-Pves

Odpowiedź:

# Zamawiający  modyfikuje zapis w załączniku nr 1.1 – 1.9 w Zadaniu nr 7 (Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno-użytkowych) w następujący sposób:

# Jest:

# 16. Kanały ciśnienia wodnego min.: Pves, Pabd, Pdet

# Winno być:

# 16. Kanały ciśnienia wodnego min.: Pves, Pabd. Kanał obliczany: Pdet

W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowany załącznik nr 1.1 -1.9 do SWZ.

# Pytanie nr 3 – dotyczy zadania 7 pkt 31

# W pozycji 31 wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych Zamawiający wymaga aby Program serwisowy do diagnostyki i kalibracji modułów pomiarowych, dostępny był dla użytkownika bez konieczności używania kodów.

# Zapis ten jest sprzeczny z wymogami dyrektywy MDR. Dostęp do newralgicznych modułów oprogramowania w szczególności do modułu serwisowego odpowiedzialnego m.inn. za kalibracje kanałów pomiarowych może mieć wyłącznie osoba przeszkolona w wykonywaniu tych czynności.

# Czy Zamawiający dopuści ofertę w której dostęp (login i hasło) do modułu serwisowego zostanie udostępnione upoważnionemu przez Zamawiającego użytkownikowi po przeszkoleniu tej osoby przy dostawie urządzenia

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian

# Pytanie nr 4 – dotyczy zadania 5 pozycja 8

# Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta o wymiarach 28 cm x 22 cm x 22 cm (wys. x szer. x głęb.)?

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian

# Pytanie nr 5 – dotyczy zadania 5 pozycja 9

# Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta z przewodem grzewczym zaczepianym na odpowiednią blokadę, bez możliwości przypadkowego odłączenia (odłączenie przewodu tylko przez celowe działanie)?

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian

# Pytanie nr 6 – dotyczy zadania 5 pozycja 11

# Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta z przepływem 1380 l/min?

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian

# Pytanie nr 7 – dotyczy zadania 5 pozycja 17

# Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta z filtrem HEPA o wysokiej wydajności: 0,2 μm?

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian

# Pytanie nr 8 – dotyczy zadania 5 pozycja 20

# Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta o poziomie głośności <55dB?

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian

# Pytanie nr 9 – dotyczy zadania 5 pozycja 22

# Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta o średnim poborze mocy 750W?

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian

# Pytanie nr 10 – dotyczy zadania 5 pozycja 25

# Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta bez kocy specjalnych?

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian

# Pytanie nr 11 – dotyczy zadania 5 pozycja 26

# Czy Zamawiający dopuści koc o długości 210 cm?

# OdpowiedźZamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian

# Pytanie nr 12 – dotyczy zadania 2

# Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy z 60 dni do 90 dni?

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie nr 13 – dotyczy SWZ, rozdział V; pkt 7 ppkt 5) „wymiana sprzętu na nowy” / oraz wzór umowy par. 7 ust. 2 pkt 5

# Z uwagi na specyfikę sprzętu jest prawdopodobne, że dojdzie do 3 jakichkolwiek awarii powodujących wyłączenie aparatu z eksploatacji, przy czym nie będą one istotne dla funkcjonowania sprzętu oraz dla Użytkownika.

# Proponujemy doprecyzowanie zapisu poprzez następująca modyfikację:

# 5)	wymiany sprzętu medycznego na nowy w przypadku 3 awarii powodujących jego wyłączenie z eksploatacji na dłużej niż 3 dni robocze w okresie jednego roku trwania gwarancji, przy spełnieniu warunków naprawy gwarancyjnej

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie nr 14 - dotyczy SWZ, rozdział V, pkt 7 ppkt 6) „raporty serwisowe” oraz wzór umowy par. 7 ust. 2 pkt 6

# Czy Zamawiający zaakceptuje sporządzanie raportów serwisowych w formie elektronicznej spełniającej kryteria formy dokumentowej, tj. raport będzie sporządzony i potwierdzony przez reprezentantów stron na urządzeniu mobilnym, z wykluczeniem formy pisemnej?

# Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sporządzanie raportów serwisowych w formie elektronicznej spełniającej kryteria formy dokumentowej, tj. raport będzie sporządzony i potwierdzony przez reprezentantów stron na urządzeniu mobilnym.

# Pytanie nr 15 - dotyczy SWZ, rozdział XII , pkt 4 ppkt 5) (przedmiotowe środki dowodowe, składane razem z ofertą)

# Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

# Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie opisanego wymagania/parametru  w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta

# Pytanie nr 16 - dotyczy załącznik nr 1.1 do SWZ dla Zadania nr 1: Aparat EKG + opcja WIFI do aparatu EKG – 4 szt

# Czy Zamawiający potwierdza, że w wierszu „rok produkcji – 2022” ma na myśli (zgodnie z zapisami SWZ) sprzęt: fabrycznie nowy, wyprodukowany po 1 stycznia 2022r.

# Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, wyprodukowanego po 1 stycznia 2022 r.

# Jednocześnie Zamawiający  modyfikuje zapis w załącznikach nr 1.1 – 1.9 (Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów) w następujący sposób:

# Jest: Rok produkcji – 2022

# Winno być: po 1 stycznia 2022 r.

# W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowany załącznik nr 1.1 -1.9 do SWZ.

# Pytanie nr 17 - dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 5

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 45 dni od daty otrzymania faktury?

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie nr 18 - dotyczy wzoru umowy §10 ust. 1 pkt 2)

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do: 0,2% wartości urządzenia, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w par. 2 ust. 1 umowy?

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie nr 19 – dotyczy wzoru umowy §10 ust. 1 pkt 3 i 4

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy )? Jeśli zobowiązania z tyt. gwarancji i rękojmi czy innych obowiązków określonych umowie będą w zdecydowanej mierze zrealizowane (a zwłoka będzie dot. jednego urządzenia), to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiający Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie nr 20 – dotyczy wzoru umowy §10 ust. 1 pkt 3 i 4

# W przypadku zgody na powyższe pytanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej opisanej w pkt 3 i 5 do: 0,1% wartości umownej brutto określonej w par. 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki?

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie nr 21 – dotyczy zadania 3

# Czy Zamawiający dopuści Pulsoksymetr RAD-G w technologii Masimo SET uznanej na świecie jako ZŁOTY STANDARD o parametrach lepszych lub równoważnych do zamieszczonych w SIWZ:

# p. 4 - Z funkcją aplitudy tętna wyrażonej poprzez krzywą pletyzmograficzną oraz wskaźnik IQ;

# p. 6 – zakresem pulsu 25-240 uderzeń/min

# p.14 – ochroną IP22 zgodnie z wymogami norm;

# p. 15 - bez zapamiętywania co najmniej 4000 zestawów danych od no najmniej 90 pacjentów

# p. 16 – bez zapamiętywania trendów

# p. 17 – bez mozliwości przesyłania danych;

# Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

# Ponadto:

# •	Wzmocniona obudowa chroniąca przed uszkodzeniem

# •	pulsoksymetr wyposażony w opatentowaną technologię, która:

# - jako jedyna zbiera sygnał już przy 0,02% PI, czyli ponad 10x słabszym niż większość technologii (obrzęk palców, zimne kończyny, krytyczne parametry!!!)

# - jako jedyna nie zaniża sztucznie saturacji podczas ruchu, transportu i u pobudzonego pacjenta (wywołany sztucznie ruchem pacjenta puls żylny fałszuje wysycenie tętnicze)

# - jako jedyna nawet podczas ruchu ma najkrótszy czas uśredniania pomiaru – nawet 2-4s (szybka aktualizacja stanu pacjenta vs konkurencja nawet 40s).

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie nr 22 – dotyczy zadania 3

# Czy Zamawiający oczekuje pulsoksymetru w technologii eliminującej podczas ruchu min 95% fałszywych alarmów i wykazującej min. 97% prawdziwych alarmów?

# W razie wątpliwości potwierdzone niezależnymi badaniami?

# Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

# Pytanie nr 23 – dotyczy zadania 3

# Czy pulsoksymetr ma mierzyć czujnikiem saturacji również:

# - nawodnienie pacjenta

# - i liczenie oddechów?

# Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

# Pytanie nr 24 – dotyczy zadania 6

# Prosimy o możliwość zaoferowania wózków wyprodukowanych w 2023 roku

# Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

# Pytanie nr 25 – dotyczy zadania 6, pkt 1

# Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego wymiary zewnętrzne: szerokość 720 mm, głębokość 610 mm, wysokość 1080 mm?

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie nr 26 – dotyczy zadania 6, pkt 2

# Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego max nośność szuflady 10 kg?

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie nr 27 – dotyczy zadania 6, pkt 3

# Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego górny blat roboczy wykonany z tworzywa ABS?

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie nr 28 – dotyczy zadania 6, pkt 4

# Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego całkowitą ładowność 150 kg?

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie nr 29 – dotyczy zadania 6, pkt 8

# Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego fronty szuflad wykonane z estetycznego tworzywa sztucznego?

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie nr 30 – dotyczy zadania 6, pkt 10

# Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego wysokość szuflad (od dołu): 22,5 cm, 15 cm, 15 cm, 7,5 cm, 7,5 cm?

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie nr 31 – dotyczy zadania 6, pkt 11

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w metalową nadstawkę anestezjologiczną z tworzywowymi pojemnikami na lekarstwa?

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie nr 32 – dotyczy zadania 6, pkt 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły z paskiem zabezpieczającym pojemnik (jak na zdjęciu poniżej)?

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie nr 33 – dotyczy załącznik nr 1.6 do SWZ – zadanie nr 6 Wózek anestezjologiczny 2 szt.

# 1. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny z szufladami wykonanymi z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo gięte w całości w celu uzyskania gładkiej powierzchni (nie spawane) w celu łatwego czyszczenia, dezynfekcji, gwarantujące łatwość utrzymania niezbędnego standardu higienicznego dla przechowywanych artykułów?

# 2. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny z frontami o wysokości (patrząc od góry) 2x97mm, 1x156mm, 2x175mm?

# 3. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony stalowy, lakierowany proszkowo stelaż na którym znajduje się nadstawka z tworzywa sztucznego z uchylnymi pojemnikami?

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie nr 34 - dotyczy SWZ termin wykonania zamówienia

# Zwracamy się  prośbą do Zamawiającego o ujednolicenie zapisów SWZ, ponieważ termin wykonania zamówienia został określone w dniach od podpisania umowy, natomiast w kryteriach oceny ofert „Oferowany termin dostawy nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 60 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia przekazanego faksem lub drogą elektroniczną”

# Odpowiedź:

# Zamawiający modyfikuje zapis Rozdziału VII – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – nadając mu brzmienie:

„Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został w całości wykonany w terminie nie krótszym niż 30 dni i nie dłuższym niż 60 dni od daty podpisania umowy”

W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowany SWZ.

# Pytanie nr 35 – dotyczy projektu umowy §3 ust.1)

# Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu instalacji i uruchomienia, w zakresie zadania nr 6.

# Przedmiot zamówienia dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga instalacji i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego.

# Odpowiedź:

# Zamawiający odstępuje od wymogu instalacji i uruchomienia, w zakresie zadania nr 6.

# Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis w Projekcie umowy § 3 – nadając mu brzmienie:

( 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się do:

- dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego,

- *) instalacji i uruchomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą będącą załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, 
oraz z obowiązującymi przepisami,

- *) udzielenia instruktażu w zakresie obsługi sprzętu medycznego w jednym, dwóch terminach, w zależności od potrzeb Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu instruktażu i ilości osób z Zamawiającym. Wzór protokołu z przeprowadzonego instruktażu zawarty jest w Załączniku nr 2 do umowy.

- dostarczenia w wersji papierowej i elektronicznej, następujących dokumentów:

- instrukcji obsługi sprzętu medycznego w języku polskim

- pisemnej informacji na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej sprzętu medycznego tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania,

- zestawienia elementów wskazanych przez producenta do okresowej wymiany,

- zestawienia elementów zużywalnych,

- zestawienia materiałów eksploatacyjnych,

- pisemnej informacji czy producent uzależnia utrzymanie gwarancji od stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych oraz wykonania zalecanych przeglądów technicznych.

*) nie dotyczy Zadania nr 6

# W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ – Projekt umowy

# Pytanie nr 36 – dotyczy projektu umowy §3 ust.3)

# Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów wzoru umowy dotyczących instruktażu. Produkt określony w zadaniu 6 nie wymaga przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi a oferowane wózki są bardzo proste w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z  dostarczoną wraz ze sprzętem instrukcją obsługi. Pozostawienie powyższego wymogu w mocy spowoduje niepotrzebne zawyżenia ceny ofertowej.

# Odpowiedź:

# Zamawiający odstępuje od wymogu udzielenia instruktażu w zakresie obsługi sprzętu medycznego, w zakresie zadania nr 6.

# Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis w Projekcie umowy § 3 – nadając mu brzmienie:

( 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się do:

- dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego,

- *) instalacji i uruchomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą będącą załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, 
oraz z obowiązującymi przepisami,

- *) udzielenia instruktażu w zakresie obsługi sprzętu medycznego w jednym, dwóch terminach, w zależności od potrzeb Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu instruktażu i ilości osób z Zamawiającym. Wzór protokołu z przeprowadzonego instruktażu zawarty jest w Załączniku nr 2 do umowy.

- dostarczenia w wersji papierowej i elektronicznej, następujących dokumentów:

- instrukcji obsługi sprzętu medycznego w języku polskim

- pisemnej informacji na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej sprzętu medycznego tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania,

- zestawienia elementów wskazanych przez producenta do okresowej wymiany,

- zestawienia elementów zużywalnych,

- zestawienia materiałów eksploatacyjnych,

- pisemnej informacji czy producent uzależnia utrzymanie gwarancji od stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych oraz wykonania zalecanych przeglądów technicznych.

*) nie dotyczy Zadania nr 6

# W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ – Projekt umowy

# Pytanie nr 37 – dotyczy projektu umowy §7 ust.2 pkt 2)

# Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu umowy w zakresie zapewnienia bezpłatnych przeglądów technicznych sprzętów w zakresie zadania 6, ponieważ zgodnie z oświadczeniem producenta produkty te nie wymagają przeglądów.

# Odpowiedź:

# Zamawiający odstępuje od wymogu wykonywania bezpłatnych przeglądów technicznych w zakresie Zadania nr 6.

# Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis w Projekcie umowy § 7 – nadając mu brzmienie:

§ 7

WARUNKI GWARANCJI I NAPRAWY

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest minimum 24 - miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do:

  - *) bezpłatnej gwarancyjnej, planowej technicznej obsługi serwisowej tzn. wykonywania przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Każdy przegląd powinien się odbyć przed zaplanowanym terminem określonym w protokole odbioru z wyprzedzeniem nie większym niż 10 dni roboczych.

  - przystąpienia do usunięcia awarii w terminie do 48 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Za przystąpienie do usunięcia awarii Zamawiający uzna działanie Wykonawcy, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy,

  - *) naprawy sprzętu medycznego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub konieczności naprawy sprzętu medycznego poza granicami kraju, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 14 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia wyrobu medycznego zastępczego o parametrach technicznych takich samych lub wyższych,

  - **) naprawy sprzętu medycznego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.

  - w przypadku konieczności dostarczenia sprzętu medycznego do serwisu, Zamawiający może przesłać je niezwłocznie za pośrednictwem poczty kurierskiej na koszt Wykonawcy,

  - wymiany sprzętu medycznego na nowy w przypadku 3 awarii powodujących jego wyłączenie z eksploatacji w okresie jednego roku trwania gwarancji, przy spełnieniu warunków naprawy gwarancyjnej,

  - przekazania Zamawiającemu, po każdej planowej czynności serwisowej oraz każdej naprawie, raportu serwisowego zawierającego opis wykonanych czynności serwisowych lub opis wykonanej naprawy z określeniem zużytych do naprawy części oraz określeniem czasu trwania naprawy serwisowej lub czynności serwisowej.

- W przypadku konieczności wymiany sprzętu medycznego w okresie gwarancji, gwarancja jest wznawiana.

- Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania usterek sprzętu medycznego telefonicznie i potwierdzenia zgłoszenia faksem bądź mailem, na adres serwisu gwarancyjnego Wykonawcy znajdującego się w ................................. tel. …………………, fax. ........................., e-mail: ....................................

- Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego faxem na nr 71/32 70 353 lub na adres e - mail podany na zgłoszeniu.

*) nie dotyczy Zadania nr 6

**) dotyczy Zadania nr 6

# W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ – Projekt umowy

# Pytanie nr 38 – dotyczy projektu umowy §7 ust.2 pkt 3)

# Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego.

# Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w postępowaniach publicznych.

# Odpowiedź:

# Zamawiający odstępuje od wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego w Zakresie zadania nr 6

# Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis w Projekcie umowy § 7 – nadając mu brzmienie:

§ 7

WARUNKI GWARANCJI I NAPRAWY

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest minimum 24 - miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do:

  - *) bezpłatnej gwarancyjnej, planowej technicznej obsługi serwisowej tzn. wykonywania przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Każdy przegląd powinien się odbyć przed zaplanowanym terminem określonym w protokole odbioru z wyprzedzeniem nie większym niż 10 dni roboczych.

  - przystąpienia do usunięcia awarii w terminie do 48 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Za przystąpienie do usunięcia awarii Zamawiający uzna działanie Wykonawcy, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy,

  - *) naprawy sprzętu medycznego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub konieczności naprawy sprzętu medycznego poza granicami kraju, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 14 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia wyrobu medycznego zastępczego o parametrach technicznych takich samych lub wyższych,

  - **) naprawy sprzętu medycznego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.

  - w przypadku konieczności dostarczenia sprzętu medycznego do serwisu, Zamawiający może przesłać je niezwłocznie za pośrednictwem poczty kurierskiej na koszt Wykonawcy,

  - wymiany sprzętu medycznego na nowy w przypadku 3 awarii powodujących jego wyłączenie z eksploatacji w okresie jednego roku trwania gwarancji, przy spełnieniu warunków naprawy gwarancyjnej,

  - przekazania Zamawiającemu, po każdej planowej czynności serwisowej oraz każdej naprawie, raportu serwisowego zawierającego opis wykonanych czynności serwisowych lub opis wykonanej naprawy z określeniem zużytych do naprawy części oraz określeniem czasu trwania naprawy serwisowej lub czynności serwisowej.

- W przypadku konieczności wymiany sprzętu medycznego w okresie gwarancji, gwarancja jest wznawiana.

- Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania usterek sprzętu medycznego telefonicznie i potwierdzenia zgłoszenia faksem bądź mailem, na adres serwisu gwarancyjnego Wykonawcy znajdującego się w ................................. tel. …………………, fax. ........................., e-mail: ....................................

- Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego faxem na nr 71/32 70 353 lub na adres e - mail podany na zgłoszeniu.

*) nie dotyczy Zadania nr 6

**) dotyczy Zadania nr 6

# W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ – Projekt umowy

# Pytanie nr 39 – dotyczy zadania 2

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności, w efekcie której Zamawiający ma większe  szanse uzyskać  bardziej korzystną cenowo ofertę  dopuści defibrylator Corpuls 3 o poniższych parametrach:

- Autotest wykonywany automatycznie przy każdym uruchomieniu urządzenia, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności przez użytkownika,

- Zakres energii defibrylacji o 2- 200 J,

- Wydruk na żądanie z panelu czołowego defibrylatora oraz automatyczny wydruk po każdej defibrylacji,

- Pełna obsługa defibrylatora- wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie z poziomu panelu czołowego

- Regulacją prądu stymulacji w zakresie od 0 do 150 mA

- Wzmocnienie sygnału ekg na poziomach 0,25x, 0,5x, 1x, 2x oraz tryb auto, który dostosowuje wielkość krzywej EKG tak by zapis EKG o największej amplitudzie zajmował 50% miejsca dostępnego na ekranie

- Wydruku trendów czasowych mierzonych parametrów oraz wydruku pomiarów uniesienia odcinka ST podczas pomiaru 12 odprowadzeniowego EKG

# - Bezpłatnym przesyle danych EKG do pracowni hemodynamicznych przez system nie wymagający tworzenia stacji odbiorczych ( karta SIM dostarczona przez Zamawiającego)

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie nr 40 – dotyczy SWZ pkt. V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ppkt. 7

# Czy Zamawiający wydłuży czas przystąpienia do usunięcia awarii w terminie z 48 godzin do 72 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego ?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie nr 41 – dotyczy zadania 8

# Czy Zamawiający dopuści aparat o poniższych parametrach?

# Załącznik nr 1.8. do SWZ Punkty:

# 9, Komunikacja za pomocą ekranu z przyciskami

# 10, wyświetlacz do komunikacji

# 11. dopuszczenie aparatu bez możliwość regulacji jasności wyświetlacza

# 12. komunikacja z alarmem

# 16 aparat wyposażony w system zapisywania zdefiniowanych programów i nastawów narzędzi przez operatora

# 16. aparat wyposażony w uniwersalny system podłączania narzędzi

# 17. urządzenie wyposażone w uniwersalne gniazda do podłączania narzędzi

# 18. stała głośność sygnału

# 22. wyświetlanie kodu błędu

# 23. odczyt mocy zdefiniowanej przez użytkownika

# 24 zdefiniowanie przez użytkownika nastawów podłączonego urządzenia

# 25. automatyczny tryb przełączania instrumentu podczas aktywacji

# 26 Urządzenie wyposażone w nowocześniejszy tryb cechujący się, funkcję autostart

# 27. aparat bez wózka

# 29. cięcie monopolarne do 80W

# 30. regulacja mocy i efektu automatyczna

# 31 nowocześniejsza regulacja mocy z krokiem co 1 Wat w całym zakresie pracy aparatu

# 33, 34, 35kagulacja z moc do 80 Wat, bez regulacji efektu

# 37. koagulacja do min. 80 W

# 38 regulacja automatyczna

# 39. efekt tkankowy regulowany automatycznie

# 41. w związku z możliwością wykorzystania funkcji auto-start w aparacie elektrochirurgicznym oraz w związku z tym odciążenie od prac z pielęgnacją pacjenta personelu odstąpią Państwo z wymogiem zakupu włącznika nożnego.

# 42. Elektroda neutralna jednorazowa owalna o symetrycznych równych powierzchniach dzielonych. Powierzchnia części aktywnej o wymiarach 85 cm z odseparowanym elektrycznie i mechanicznie pierścieniem ekwipotencjalnym o powierzchni 23 cm pozwalającym na równe rozproszenie prądu upływu na całej powierzchni elektrody. Elektroda wykonana z przepuszczalnej dla powietrza włókniny zapobiegającej powstawaniu odparzeń - 50 szt.

# 43. kabel elektrod jednorazowych dł. 4 m – 1 szt.

# 44. kabel do uchwytu 4 m pozostały opis bez zmian

# 45.elektrody jak w opisie śr. 10 mm – szt. 1 i 12 mm

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.