|  |  |
| --- | --- |
| SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Multispektralna kamera na zakres SWIR**Przedmiotem zamówienia jest zakup multispektralnej kamery na zakres promieniowania SWIR **I. Wymagania podstawowe (obowiązkowe)**1. Typowy zakres spektralny: 1100 to 1600 nm 2. Liczba pasm spektralnych: 9 3. Rozdzielczość spektralna (FWHM): 30 nm średnio 4. Typ sensora obrazowego: InGaAs sensor 5. Rozdzielczość piks. (surowy obraz): 640 (H) x 512 (V) 6. Rozdzielczość piks. (obraz spektralny): 213 (H) x 170 (V) 7. Wielkość filtru: 1x1 InGaAs Piksel 8. Rozmiar piksela InGaAs: 15 μm 9. Liczba uszkodzonych pikseli: Poniżej 0.5% 10. Czasy ekspozycji: 0.3µs to 7 ms 11. ADC: 16-bit 12. Sterowanie kamerą: USB 3.0 13. Cyfrowe wyjście: 16-bit USB3.0 14. Zasilanie: USB 3.0 15. Wymiary: 46.5 x 46.5 x 32.5 mm3 16. Waga: 120 gr17. Liczba przesyłanych obrazów/sek.: Kamera: 178 FPS (16 bits)  Przetw. kolorów: 110 FPS (16 bits)18. Zewnętrzny trigger, 19. Cyfrowe We/Wy, 20. Typ Migawki: globalna.21. Wyposażenie• Pierścień C-type dla złącza obiektywowego typu C-mount (jeśli w kamerze jest CS-mount) • UBS 3.0 kabel • Software Demo Kit : *COLOR SHADES* ® Lab lub równoważne• Biblioteka C++ dll dla : - wydobycia danych przestrzenno spektralnych z surowego obrazu - korekcji przesłuchów • Spektralna charakterystyka poszczególnych filtrów i całego multispektralnego sensora: - dla filtrów: centralna dł. fali, szerokość spektralna, transmisja - dla kamery: centralna dł. fali,, szerokość spektralna, QE • Wodoodporna, sztywna obudowa z zaworem do kompensacji ciśnienia atmosferycznego dla transportu zewnętrznego i zabezpieczenia przed kurzem podczas przechowywania.22. Termin dostawy: maksymalnie 2 miesiące od podpisania umowy23. Okres gwarancji: minimalnie 1 rok24. Dostawa sprzętu przez wykonawcę25. Wykonawca ubezpieczy transport przesyłki od uszkodzeń, zaginięcia, kradzieży26. Wykonawca dostarczy pełną specyfikację sprzętu i instrukcję obsługi27. Płatność 30 dni po dostawie sprzętu28. Wykonawca zapewnia serwis dla dostarczonego sprzętu29. Oczekiwanie na naprawę sprzętu do 6 tygodni30. Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne dla dostarczonego sprzętu | **DETAILED DESCRIPTION OF THE ORDER OBJECT****SWIR snapshot multi-spectral camera,**The tender is the purchase of the multi-spectral camera for the SWIR wavelength range**I. Primary requirements (obligatory)**1. Typical wavelengths range: 1100 to 1600 nm 2. Number of spectral bands: 9 3. Spectral resolution (FWHM): 30 nm average 4. Imager type: InGaAs sensor 5. Resolution (raw picture): 640 (H) x 512 (V) 6. Resolution (spectral picture): 213 (H) x 170 (V) 7. Filter pixel size: 1x1 InGaAs Pixel 8. InGaAs pixel size: 15 μm 9. Defective pixels: Less than 0.5% 10. Exposure time: 0.3µs to 7 ms 11. ADC: 16-bit 12. Camera control: USB 3.0 13. Digital output: 16-bit USB3.0 14. Power supply: USB 3.0 15. Dimension: 46.5 x 46.5 x 32.5 mm3 16. Weight: 120 gr17. Frame Rate: Camera: 178 FPS (16 bits)  Color Processing: 110 FPS (16 bits)18. External trigger capability, 19. Digital IO, 20. Global shutter.21. Equipment• C-type ring for C-objective mount (if camera housing is a CS-type) • UBS 3.0 cable • Software Demo Kit : *COLOR SHADES* ® Lab or equivalent• C++ dll for : - spatial/spectral data extraction from the raw image - crosstalk correction • The spectral characterization of the filters alone and of the multispectral sensors: - for the filters: central wavelengths, spectral widths, transmission - for the cameras: central wavelengths, spectral widths, QE • A waterproof rigid black suitcase with air pressure compensation valve (please see image hereunder) for outdoor transport and dust proof storage.22. Delivery time: maximal 2 month from the date of signing of the agreement23. Warranty period: minimal 1 year24. Equipment will be delivered to Institute by the contractor25. Contractor will insure the transport of equipment against damages, losses, theft.26. Contractor will deliver the full specification of equipment and its manual 27. Payment terms: 30 after the equipment’s delivery28. Contractor ensures the service for the delivered equipment29. The response time for the equipment repair up to 6 weeks30. Contractor ensures the technical support for the delivered equipment |

**Przykładowo, powyższe wymagania spełnia kamera: ANT SWIR snapshot multi-spectral camera (symbol: CMS-W1-C-LY330-USB3) firmy SILIOS Technologies.**

**For example, the above requirements are met by a camera: ANT SWIR snapshot multi-spectral camera (symbol: CMS-W1-C-LY330-USB3) the company SILIOS Technologies.**

**Oświadczamy, że nasz przedmiot dostawy i firma spełniają powyższe wymagania / We declare that our delivery object and company meet the above requirements**

...............................................

Imię i nazwisko lub pieczęć

oraz podpis osoby upoważnionej do reprezentowania dostawcy (firmy)

Full name or Stamp

and the signature of a person authorized to represent the Supplier (company)

*DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ PODPISEM ELEKTRONICZNYM /* THE DOCUMENT MUST BE SIGNED WITH AN ELECTRONIC SIGNATURE