## załącznik nr 2
TP 21/2023 załącznik nr 2 formularz asortymentow-cenowy do SWZ dostawa rękawic medycznych nitrylowych
Nazwa i adres Wykonawcy:
L.p. | Asortyment | Producent / numer katalogowy/nazwa | ilość | J.m. | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, mankiet rolowany, kolor niebieski, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość min. 240 mm AQL max. 1.0 Grubość pojedynczej ścianki na palcu min. 0,12 mm, na dłoni min. 0.10 mm, na mankiecie min. 0,08 mm. Siła zrywu przed starzeniem oraz po starzeniu min. 7N. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 zaklasyfikowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III typ B, rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN ISO745-5 lub ASTM F1671:07. Potwierdzony badaniem z niezależnego laboratoriom brak przebicia rękawicy dla min. 30 cytostatyków > 240 min. oraz dla fentanylu >240 min. wg ASTM D6978. Dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem WE 1935/2004, Rozporządzeniem WE 10/2011 oraz Rozporządzeniem (WE) nr 2023/2006 (potwierdzone deklaracją producenta). Termin ważności 5 lat od daty produkcji. Opakowanie a’100 szt. Rozmiar XS-XL. |  | 8980 | op
2 | Nitrylowe rękawice, bezpudrowe, niejałowe, o przedłużonym mankiecie, wewnętrznie chlorowane, tekstura na końcach palców, o grubości ścianki na palcu min. 0.14 mm, na dłoni min. 0.10 mm, na mankiecie min. 0,07 mm, o długości min. 290 mm, AQL 1.0, siła zrywu przed starzeniem min. 9 N po starzeniu min. 8N. Rękawice odporne na prze-nikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671:07. Potwierdzony badaniem z niezależnego laboratorium brak przebicia rękawicy dla min. 30 cytostatyków > 240 min. wg ASTM D6978. Potwierdzony badaniami z niezależnego laboratorium zgodnie z ASTM F739 brak przebicia dla min. 5 związków chemicznych o działaniu dezynfekcyjnym >480 min. ( w tym 4% chlorheksydyny) oraz brak przebicia dla min. 70% izopropanolu przez min. 24 min. Potwierdzony badaniami z niezależnego laboratorium brak wykrycia w rę-kawicy szkodliwych akceleratorów chemicznych. Dopuszczone do kontaktu z żywno-ścią zgodnie z Rozporządzeniem WE 1935/2004, Rozporządzeniem WE 10/2011 oraz Rozporządzeniem (WE) nr 2023/2006 (potwierdzone deklaracją producenta). Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III Typ B, rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodnie z EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5. Rozmiar od XS-XL. Opakowania a'100 szt. Okres ważności 5 lat. |  | 235 | op
3 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe, bezpudrowe. Kształt anatomiczny, kolor ja-sno kremowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 - 9.0. powierzchnia ze-wnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Długość rękawicy minimum 280 mm, grubość na palcu 0.17 +/-0.02 mm, na dłoni 0.15 +/- 0.02 mm oraz na mankiecie 0.13 +/- 0.02 mm. Potwierdzone badaniem w niezależnym laboratorium: niski poziom protein lateksu poniżej 20µg/g oraz siła zrywu przed starzeniem mediana min. 16 N i po starzeniu mediana min. 14N. poziom AQL 0.65. Rękawice odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Rękawice zaklasyfiko-wane w klasie IIa zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG & 2007/47/WE oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 21420. Rękawice pakowane po 50 par. okres ważności 5 lat. |  | 35 | op
4 | Rękawice foliowe jednorazowe w uniwersalnym rozmiarze wykonane z bezbarwnej folii HDPE, przezroczyste bez zawartości protein, "oburęczne"przeznaczone do zabezpieczenia skóry rąk przy wykonywaniu prac mało inwazyjnych , pakowane x 100 szt. |  | 48 | op
RAZEM
....................................................................
podpis kwalifikowany elektoniczmy, podpis zaufanylub podpis osobisty osoby upoważnionej do złożenia oferty
Specjalistyczny Szpital
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice